## 2026年05月现场服务工单结算
序号 | 一级部门 | 二级部门 | 姓名 | 岗位 | 大区 | 安装工单 | 移机工单 | 维修工单 | 培训工单 | 升级工单 | 回访工单 | 保养工单 | 协同工作 | 二次安装 | 市场支持 | 口扫售后支持 | 钉钉申请工天&年假 | 完成工单量 （现场） | 基本工单量 | 综合浮动工单量 | 基本工单是否达成 | 基本工单达成修正 | 工程师能力等级 | 工程师能力系数 | 个人奖励金额 | 额外奖励金额 | 大区主管管理提成 | 合计提成 | 备注 | 备注
工程师
[6 empty] | 3 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
大区主管
[6 empty] | 2.5 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 客服中心 | 现场服务部 | 安振武 | [15 empty] | 19 |  |  | 是 |  | 1
| 客服中心 | 现场服务部 | 戴伟 | 现场工程师 | [14 empty] | 19 |  |  | 是
| 客服中心 | 现场服务部 | 金星 | [15 empty] | 19 |  |  | 是
| 客服中心 | 现场服务部 | 李又 | [15 empty] | 19 |  |  | 是 |  |  | 0 |  |  | 0 | 新绩效方案无工单奖励
| 客服中心 | 现场服务部 | 魏榛 | [15 empty] | 19 |  |  | 是
| 客服中心 | 现场服务部 | 席保顺 | [15 empty] | 19 |  |  | 是 |  |  | 0 |  |  | 0 | 新绩效方案无工单奖励
| 客服中心 | 现场服务部 | 张慧麟 | [15 empty] | 19 |  |  | 是
| 客服中心 | 现场服务部 | 康欢 | [15 empty] | 19 |  |  | 是
| 客服中心 | 现场服务部 | 牛艳龙 | [15 empty] | 19 |  |  | 是 |  |  | 0 |  |  | 0 | 新绩效方案无工单奖励
| 客服中心 | 现场服务部 | 王红军 | [15 empty] | 19 |  |  | 是
| 客服中心 | 现场服务部 | 彭建国 | [15 empty] | 19 |  |  | 是 | [7 empty] | 5月支援现场，6月正式转入华南售后
| 客服中心 | 现场服务部 | 宋厚鹏 | [15 empty] | 19 |  |  | 是 |  |  | 0 |  |  | 0 | 新绩效方案无工单奖励
| 客服中心 | 现场服务部 | 王孝鑫 | [15 empty] | 19 |  |  | 是 |  |  | 0 |  |  | 0 | 新绩效方案无工单奖励
| 客服中心 | 现场服务部 | 张榛 | [15 empty] | 19 |  |  | 是 |  |  | 0 |  |  | 0 | 新绩效方案无工单奖励
| 客服中心 | 现场服务部 | 陈显光 | [15 empty] | 19 |  |  | 是
| 客服中心 | 现场服务部 | 董发军 | [15 empty] | 19 |  |  | 是
| 客服中心 | 现场服务部 | 郭龙星 | [15 empty] | 19 |  |  | 是
| 客服中心 | 现场服务部 | 胡杰 | [15 empty] | 19 |  |  | 是 |  |  | 0 |  |  | 0 | 新绩效方案无工单奖励
| 客服中心 | 现场服务部 | 刘明 | [15 empty] | 19 |  |  | 是
| 客服中心 | 现场服务部 | 晏克华 | [15 empty] | 19 |  |  | 是
| 客服中心 | 现场服务部 | 陈一帆 | [15 empty] | 19 |  |  | 是 |  |  | 0 |  |  | 0 | 新绩效方案无工单奖励
| 客服中心 | 现场服务部 | 王超 | [15 empty] | 19 |  |  | 是
| 客服中心 | 现场服务部 | 王龙 | [15 empty] | 19 |  |  | 是
| 客服中心 | 现场服务部 | 辛杨 | [15 empty] | 19 |  |  | 是
| 客服中心 | 现场服务部 | 杨立辉 | [15 empty] | 19 |  |  | 是
| 客服中心 | 现场服务部 | 刘亮亮 | [15 empty] | 19 |  |  | 是 |  |  | 0 |  |  | 0 | 新绩效方案无工单奖励
29 | 客服中心 | 现场服务部 | 邹魏锋 | [15 empty] | 19 |  | 是 | 是
| 客服中心 | 现场服务部 | 熊伟 | [15 empty] | 19 |  |  | 是
| 客服中心 | 现场服务部 | 邹建波 | [15 empty] | 19 |  |  | 是
| 客服中心 | 现场服务部 | 潘勇 | [15 empty] | 19 |  |  | 是 |  |  | 0 |  |  |  | 新绩效方案无工单奖励

## 工程师工单量
现场处理人员 | 客户所在省 | 客户区域 | 安装工天 | 二次安装工天 | 维修工天 | 升级工天 | 移机工天 | 回访工天 | 协同工天 | 培训工天 | 市场支持工天 | 设备保养工天 | 口扫售后支持 |  | 职位 | 工天标准 | 区域系数 | 安装工天（未培训）3 2.5 | 安装工天（调试完成）2 1.5 | 未培训、未调试 1 0.5
安振武 | 山东省
陈显光 | 广东省
陈显光 | 广西壮族自治区
陈显光 | 海南省
陈一帆 | 广东省
陈一帆 | 广西壮族自治区
戴伟 | 广东省
戴伟 | 江苏省
戴伟 | 上海市
董发军 | 广东省
董发军 | 云南省
郭龙星 | 福建省
胡杰 | 福建省
胡杰 | 广东省
金星 | 北京市
金星 | 河北省
金星 | 天津市
康欢 | 甘肃省
康欢 | 山西省
康欢 | 陕西省
康欢 | 新疆维吾尔自治区
李又 | 安徽省
李又 | 广东省
李又 | 江西省
李又 | 浙江省
刘亮亮 | 黑龙江省
刘亮亮 | 吉林省
刘亮亮 | 辽宁省
刘亮亮 | 内蒙古自治区
刘明 | 广东省
刘明 | 海南省
刘明 | 河南省
牛艳龙 | 山西省
牛艳龙 | 陕西省
潘勇 | 湖北省
潘勇 | 江西省
潘勇 | 浙江省
彭建国 | 福建省
彭建国 | 广东省
宋厚鹏 | 江苏省
宋厚鹏 | 上海市
宋羽 | 广东省
王超 | 湖南省 | [12 empty] | -
王超 | 江西省
王超 | 浙江省
王红军 | 广东省
王红军 | 内蒙古自治区
王红军 | 青海省
王红军 | 陕西省
王红军 | 西藏自治区
王龙 | 上海市
王龙 | 浙江省
王孝鑫 | 四川省
王孝鑫 | 重庆市
王兴乐 | 广东省
王兴乐 | 海南省
魏榛 | 河南省
席保顺 | 广东省
席保顺 | 河南省
席保顺 | 辽宁省
席保顺 | 山东省
席保顺 | 天津市
辛杨 | 广东省
辛杨 | 湖北省
熊伟 | 广东省
熊伟 | 四川省
熊伟 | 新疆维吾尔自治区
熊伟 | 重庆市
晏克华 | 贵州省
晏克华 | 云南省
杨立辉 | 广东省
杨立辉 | 湖南省
张慧麟 | 北京市
张慧麟 | 河北省
张慧麟 | 天津市
张榛 | 河南省
邹建波 | 广东省
邹建波 | 黑龙江省
邹建波 | 吉林省
邹建波 | 辽宁省
邹建波 | 内蒙古自治区
邹魏锋 | 辽宁省

## 远程排班
现场值班表 | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 日期 | 大区 | 现场现场值班工程师 | 工天
日期 | 西北区 | 西南区 | 华南区 | 华中区 | 华东区 | 华北区 | 东北区 | 45421 | 华东区 | 程文涛
日期: 45413 | 45422 | 华东区 | 程文涛
45414
45415
45416
45417
45418
45419
45420
45421 |  |  |  |  | 程文涛
45422 |  |  |  |  | 程文涛
45423
45424
45425
45426
45427
45428
45429
45430
45431
45432
45433
45434
45435
45436
45437
45438
45439
45440
45441
45442

## 工单数据
工单编码 | 客户 | 产品类型 | 设备版本 | 设备序列号 | 业务类型 | 报单控制台版本 | 报单韧件版本 | 报单触摸屏版本 | 在线处理故障现象分类 | 现场处理故障现象分类 | 在线处理故障现象 | 现场处理故障现象 | 后台服务 | 后台服务版本 | 控制台版本 | 后台服务部署时间 | 韧件版本 | 设备控制台版本 | 设备韧件版本 | 拍片量 | 创建时间 | 安装时间（设备） | 是否调试完成 | 是否培训完成 | 是否验收 | 未完成安装原因 | 关联产品 | 客户大区 | 客户所在省 | 客户所在市 | 客户所在区 | 报单信息描述 | 响应时间 | 工程师响应时间 | 在线处理开始时间 | 在线处理人员 | 故障标签 | 在线处理步骤new | 故障分类 | 在线处理故障标签delete | 在线处理结束时间 | 在线处理结果 | 工程师接单时间 | 现场处理人员 | 工程师路程签到开始时间 | 现场处理开始时间 | 现场处理故障现象（旧） | 现场故障描述 | 现场处理步骤 | 本次工单设备是否使用个人仓库物料 | 现场处理故障现象分类（旧） | 到场时间 | 工程师现场修复时间 | 客户现场修复时间 | 现场处理结束时间 | 现场工单开始处理时间 | 现场工单结束处理时间 | 工单结束时间 | 返程结束时间 | 状态
20250915107276 | 昆明亚德口腔诊所有限公司嵩明亚德口腔诊所 | -- | 口扫推车 | LB24AAHOWR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45915.3944 | 45441 | -- | -- | 否 | -- | 13.022.0005-00口腔扫描仪推车 | 华南大区 | 云南省 | 昆明市 | 嵩明县 | 开机困难 | 47.7 | -- | 45917.3812 | 范培妮(已停用) | 设备操作指导 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：优化设置 | 咨询问题 | -- | 46146.5979 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.5979 | -- | 已关闭
20251111114859 | 福建师范大学医院 | -- | 未识别 | UX25AA5SOX | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46162.5757 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 45972.0493 | 46162 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | CT新机安装 | 7.79 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46157.3347 | 郭龙星 | 46157.3354 | 46157.3632 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 4439.76 | 16.5 | 128.67 | 46162.6972 | 46157.3639 | 46162.725 | 46162.6972 | 46162.725 | 处理完成
20251204118391 | 宿光其口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAJNAS | 设备二次维修 | -- | -- | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户电脑系统故障 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44727.5306 | 2000590 | 2.0.5.1028/2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 45995.5264 | 44724 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 乐山市 | 夹江县 | 来源维修工单：20251203118215原工单信息描述1，故障描述问题：电脑在使用过程中死机，电脑硬件检测正常，系统日志有系统报错，麻烦派现场重新安装电脑系统 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 25.4 | 3865.78 | 45996.5854 | 赖韦(已停用) | -- | 1、故障现象：重装系统 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：转现场熊伟 5、处理结果： | -- | -- | 45996.5972 | 未解决 | 46157.4924 | 王孝鑫 | 46157.6715 | 46157.7833 | -- | 重装系统 | 重装系统，金手指 | 否 | -- | 3868.53 | 3.1 | 0.36 | 46157.8014 | 46157.7854 | 46157.8007 | 46157.8014 | 46157.8007 | 已关闭
20260101121848 | 深圳市深图医学影像设备有限公司 | -- | 未识别 | VN25AAPQJZ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 1.4.3.1 | -- | 1.0.0.19 | -- | -- | -- | 46023.0493 | 46153 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 坪山区 | CT新机安装 | 9.78 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46148.4611 | 王红军 | 46148.4611 | 46149.3951 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 3022.52 | 42.7 | 28.65 | 46153.7167 | 46149.3951 | 46150.5889 | 46153.7167 | 46150.5889 | 已关闭
20260112123235 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | BX22AIKUAS | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46034.5361 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 换电脑安装软件后显示USB连接错误 | 0.76 | -- | 46034.5681 | 郝珈宝 | USB连接错误 | 1、故障现象：USB链接错误 2、排查动作：重装驱动 3、故障原因：视频检查电源异常，插上设备电源适配器一闪一闪；不插设备上常量 4、处理步骤：寄回 5、处理结果： | CR硬件检测 | -- | 46162.7556 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.7556 | -- | 已关闭
20260122124532 | 广州市博济东湖口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | SE24ABEWGY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46044.4729 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 数据有异常 | 0.01 | -- | 46044.4729 | 赖美琪 | 数据分层 | 1、故障现象：数据有异常 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：远程分析 | 数据异常 | -- | 46157.5889 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.5889 | -- | 已关闭
20260202126022 | 大连聚典义齿有限公司 | -- | 未识别 | SG25ADFRDW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46055.6708 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 瓦房店市 | 咨询校准问题 | 0.35 | -- | 46055.6854 | 袁凌峰 | 咨询精度校准是否要定期做 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：咨询 | 咨询问题 | -- | 46143.6924 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.6924 | -- | 已关闭
20260204126198 | 大连嘉琳义齿有限公司 | -- | 未识别 | SG25AA23RZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46057.3785 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | 软件安装 | 126.26 | -- | 46062.6396 | 袁凌峰 | 软件安装 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：安装完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46145.4236 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.4236 | -- | 已关闭
20260227127614 | 矫植美口腔 | -- | 未识别 | UX26AB83JO | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46160.5986 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46080.0493 | 46162 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 海南省 | 海口市 | 龙华区 | CT新机安装 | 8.28 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46158.4243 | 刘明 | 46159.7799 | 46160.4444 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 1921.21 | 67.4 | 51.52 | 46162.5604 | 46160.4444 | 46162.591 | 46162.5604 | 46162.591 | 处理完成
20260302128042 | 大连嘉琳义齿有限公司 | -- | 未识别 | SG25AAS3AZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46083.566 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | Scanflex报错 | 1508.15 | -- | 46146.4056 | 唐积安 | 进入scanflex出现报错 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 33版本软件问题 | -- | 46146.4062 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.4062 | -- | 已关闭
20260319130043 | 闫牙卫士（无锡）口腔医疗有限公司 | -- | 未识别 | OD25AAEGKY | 设备培训 | 1.4.0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.0.9 | 45992.4479 | 1.0.0.3 | 1.4.0.9 | -- | -- | 46100.4021 | 45994 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 无锡市 | 滨湖区 | 客户要求上门培训 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46100.5896 | 宋厚鹏 | 46115.4229 | 46115.566 | 客情维护-培训赋能 | 培训 | 1、故障现象：培训 2、排查动作：培训 3、故障原因：培训 4、处理步骤：培训 5、处理结果：培训完成 | 否 | 培训 | 363.96 | 4.6 | 1.18 | 46151.5764 | 46115.5674 | 46115.6167 | 46151.5764 | 46115.6167 | 已关闭
20260320130186 | 薛氏口腔 | -- | F200 | BX21AQ1RDX | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46101.4444 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 西北大区 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 奈曼旗 | 设备开不了机 | 0.47 | -- | 46101.4639 | 郝珈宝 | 不通电 | 1、故障现象：开不了机 2、排查动作：换原装适配器也不通电 3、故障原因： 4、处理步骤：寄回，推以旧换新 5、处理结果： | CR硬件检测 | -- | 46162.7562 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.7562 | -- | 已关闭
20260326130956 | 沧州优信德口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABTYAV | 设备回访 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44818.4042 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46107.7278 | 44818 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 沧州市 | 沧县 | 底座漆脱落上门查看情况 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46156.5347 | 金星 | 46156.5347 | 46156.666 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 1174.41 | 20.5 | 1.99 | 46156.8424 | 46156.666 | 46156.7493 | 46156.8424 | 46158.0028 | 已关闭
20260327131023 | 北京创翼商贸有限公司 | -- | F200 | BX23AGIDKU | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46108.5292 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 采集不出图像 | 0.81 | -- | 46108.5632 | 赖美琪 | 不上图 | 1、故障现象：采集不出图像 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：判断设备异常，返厂检修 5、处理结果：已完成 | CR影像不良 | -- | 46147.5111 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.5111 | -- | 已关闭
20260401131537 | 长春植雅口腔 | -- | 未识别 | UX26ACT2JQ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46147.8611 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46113.05 | 46148 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 吉林省 | 长春市 | 二道区 | CT新机安装 | 8.3 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46147.6354 | 刘亮亮 | 46147.6354 | 46147.6632 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 822.43 | 8.9 | 21.61 | 46148.8938 | 46147.6639 | 46148.5646 | 46148.8938 | 46148.5646 | 处理完成
20260401131541 | 达尔美口腔 | -- | 未识别 | UX26ACU2OQ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 1.3.15 | -- | 1.0.0.18 | -- | -- | -- | 46113.05 | 46154 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 西安市 | 莲湖区 | CT新机安装 | 8.2 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46151.416 | 康欢 | 46151.4167 | 46151.6299 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 917.71 | 31.2 | 26.08 | 46154.9688 | 46151.6299 | 46152.7167 | 46154.9688 | 46152.7167 | 处理完成
20260401131542 | 沛县杨屯程三菊口腔诊所 | -- | 未识别 | UX26AB62OQ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46153.3979 | 1.0.3.6 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46113.05 | -- | 否 | 否 | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | CT新机安装 | 8.21 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46152.459 | 戴伟 | 46152.4597 | 46152.6465 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 942.11 | 14.5 | 21.53 | 46153.5479 | 46152.6472 | 46153.5437 | 46153.5479 | 46153.5437 | 处理完成
20260402131783 | 常熟至诚口腔 | -- | Dentrix 50 | D5C20191J0035 | 设备回访 | 2.0.5.907 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.907 | 44868.6556 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46114.6306 | 43582 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 苏州市 | 常熟市 | 过保初次申请上门检测 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46114.7903 | 宋厚鹏 | 46114.791 | 46114.7917 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 3.67 | 15.2 | 15.12 | 46168.9014 | 46114.7917 | 46115.4215 | 46168.9014 | 46115.4215 | 已关闭
20260405132031 | 周口市口腔医院 | -- | 未识别 | OF25AABKTZ | 设备维修 | 1.4.0.9 | -- | -- | 运动机构异常 | 图像不良 | 束光器未移动到指定位置/卡顿/异响 | 图像有白点/坏线/条纹 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46049.6292 | 1.0.0.18 | 1.4.0.9 | -- | -- | 46117.3861 | 46052 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0036-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 周口市 | 川汇区 | 影像不清晰 | 0.33 | 700.89 | 46117.4 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：头侧遮挡 2、排查动作： 3、故障原因：后1/4遮挡 4、处理步骤：怀疑束光器位置移动不对 5、处理结果：转魏榛 | -- | -- | 46117.4382 | 未解决 | 46146.641 | 魏榛 | 46146.6417 | 46156.5889 | -- | 侧位不清晰 | 1、故障现象：侧位遮挡 2、排查动作：空拍侧位遮挡 3、故障原因：拍片患者撞到平板 4、处理步骤：重新校准 5、处理结果：影像正常 | 否 | -- | 939.62 | 0.2 | 0.01 | 46156.5924 | 46156.5889 | 46156.5896 | 46156.5924 | 46156.5896 | 已关闭
20260406132113 | 景玺口腔 | -- | 未识别 | QY25AAT2KP | 设备培训 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45793.4354 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46118.4333 | 45793 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-03 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 宜昌市 | 西陵区 | 上门培训 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46150.3549 | 辛杨 | 46150.3549 | 46150.3868 | 培训 | 客户需要培训 | 1、故障现象：培训睿智影使用 2、排查动作：培训 3、故障原因：培训 4、处理步骤：培训睿智影使用。 5、处理结果：培训完成 | 否 | 培训 | 766.89 | 1.5 | 0.68 | 46151.8083 | 46150.3875 | 46150.416 | 46151.8083 | 46150.416 | 已关闭
20260413132910 | 通辽齿贝佳口腔 | -- | -- | -- | 市场支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46125.4861 | -- | -- | -- | 否 | -- | -- | 西北大区 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科尔沁区 | 老客户新购 | 4.61 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46160.459 | 刘亮亮 | 46160.4597 | 46160.4757 | -- | -- | 1、故障现象：讲解云端软件 2、排查动作：讲解云端软件 3、故障原因：使市场支持 4、处理步骤：讲解云端软件使用 5、处理结果：协助销售讲解悟空设备，及云端软件 | 否 | -- | 835.15 | 2.1 | 1.69 | 46161.0569 | 46160.4757 | 46160.5465 | 46161.0569 | 46160.5465 | 已关闭
20260414133016 | 杭州新开佳悦口腔 | -- | 未识别 | YL26AAHRRQ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46141.7514 | 1.0.0.19 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46126.3875 | 46151 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 上城区 | CT新机安装 | 1.31 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46139.025 | 王龙 | 46139.3562 | 46141.7201 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 366.7 | 38.7 | 217.53 | 46151.4417 | 46141.7208 | 46150.7847 | 46151.4417 | 46150.7847 | 处理完成
20260415133206 | 芒市妇幼保健院彭老师 | -- | F200 | BX26AAZFGQ | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46127.475 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 芒市 | 无法开机指示灯不亮，托盘不出仓 | 1.31 | -- | 46127.5299 | 王尔豪 | 不通电 | 1、故障现象：设备不通电 2、排查动作：适配器电源闪灯，不连接设备常量 3、故障原因：设备故障 4、处理步骤：换机 5、处理结果： | CR硬件检测 | -- | 46146.7257 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 电源适配器闪灯，不连接设备后适配器灯常亮，判断设备原因导致不通电 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.7257 | -- | 已关闭
20260416133279 | 衡阳县优伢仕口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AALIAX | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 运动机构异常 | 硬件异常 | 其他 | 线材接触不良 | 已部署 | 3.0.0.17 | 2.0.5.1008 | 44543.5049 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 46128.2861 | 44544 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡阳县 | 1，故障描述问题：设备旋转至逆限位后无法复位 2，故障出现场景描述：设备开机后旋转臂自检至逆限位后不回零 3，需要解决的问题：旋转臂不回零 4，预期解决时效:1天 | 3.17 | 4.66 | 46128.4181 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：设备旋转至逆限位后 无法复位 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：转杨立辉 5、处理结果： | -- | -- | 46128.4187 | 未解决 | -- | 杨立辉 | 46128.6132 | 46128.7139 | -- | 设备开机复位至逆限位后无法回零 | 1、故障现象：设备回零报错R30，旋转臂转至逆限位后亮蓝灯不旋转 2、排查动作：现场检查皮带情况为正常，测量限位开关为正常 3、故障原因：限位开关端子接触不良 4、处理步骤：将主板上面限位开关端子拔插后测试设备开机为正常 5、处理结果：完成 | 否 | -- | 7.09 | 3.5 | 1.08 | 46149.8861 | 46128.7146 | 46128.7597 | 46149.8861 | 46128.7597 | 已关闭
20260416133349 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | F2C09196J1665 | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46128.6042 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 拍不出影像 | 1.74 | -- | 46128.6764 | 赖美琪 | 不上图 | 1、故障现象：不上图 2、排查动作： 3、故障原因：设备主板或者振镜 4、处理步骤：客户用自己的X光机到其他牙智宝设备上可以正常读片，换回原来的设备无法正常上图 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46152.584 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.584 | -- | 已关闭
20260417133404 | 张家港万红中医肛肠医院有限公司 | -- | 未识别 | NH26AAHVKQ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46161.5743 | 1.0.0.18 | 1.4.2.1/1.4.2.1 | -- | -- | 46129.0493 | 46169 | 是 | 否 | 否 | 客户的人员不齐，没法进行培训，等二次安装 | 13.012.0033-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | CT新机安装 | 15.24 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46129.7208 | 宋厚鹏 | 46141.4667 | 46141.5062 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 283.74 | 6.3 | 5.44 | 46169.5326 | 46141.5069 | 46141.7333 | 46169.5326 | 46141.7333 | 处理完成
20260417133406 | 平顶山张佩林口腔 | -- | 未识别 | YL26AAIRJQ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46154.8694 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46129.05 | 46155 | 是 | 否 | 否 | 客户无法安排人员进行培训，预计5.17进行培训验收 | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 平顶山市 | 湛河区 | CT新机安装 | 15.25 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46150.4083 | 张榛 | 46150.409 | 46150.409 | 设备故障-硬件异常 | 信号线破损 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：更换信号线 | 是 | 小产品-通讯异常 | 551.62 | 55.8 | 55.71 | 46155.5382 | 46152.6694 | 46154.991 | 46155.5382 | 46154.991 | 已关闭
20260417133488 | 玉环力民口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | OD25AAIOAW | 设备升级 | 1.3.15.3/1.3.15.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45969.6917 | 1.0.0.18 | 1.3.15.3/1.3.15.3 | -- | -- | 46129.5875 | 45975 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 台州市 | 玉环市 | 公司要求上门加风扇 | 2.28 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46133.6514 | 潘勇 | 46148.6993 | 46148.7097 | 升级 | -- | 1、故障现象：公司要求加装高压风扇以及更换束光器主板 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：已完成 | 是 | 升级 | 456.65 | 3.7 | 3.45 | 46149.384 | 46148.7097 | 46148.8542 | 46149.384 | 46148.8542 | 已关闭
20260417133491 | 乐山贝诺口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | OF26AAADNQ | 设备升级 | 1.4.2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46090.6194 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46129.5903 | 46092 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0036-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 乐山市 | 市中区 | 1，故障描述问题：升级风扇 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 熊伟 | 46169.7486 | 46170.3882 | 升级 | -- | 1、故障现象：升级风扇。 2、排查动作：升级风扇。 3、故障原因：升级风扇。 4、处理步骤：升级风扇。 5、处理结果：正常使用。 | 是 | 升级 | -- | 2.8 | 1.53 | 46170.4528 | 46170.3903 | 46170.4535 | 46170.4528 | 46170.4535 | 已关闭
20260417133496 | 十堰市珍美口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | OD25AACUAX | 设备升级 | 1.3.15.3/1.3.15.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46044.7528 | 1.0.3.6 | 1.3.15.3/1.3.15.3 | -- | -- | 46129.5965 | 46046 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 十堰市 | 茅箭区 | 1，故障描述问题：加装高压风扇 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效:1天 | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 辛杨 | 46151.3743 | 46151.3819 | 无故障 | -- | 1、故障现象：增加高压风扇 2、排查动作：增加高压风扇 3、故障原因：增加高压风扇 4、处理步骤：增加高压风扇 5、处理结果：增加高压风扇后，开机测试正常。 | 是 | 升级 | -- | 1.3 | 1.05 | 46151.8083 | 46151.3826 | 46151.4264 | 46151.8083 | 46151.4264 | 已关闭
20260418133552 | 温州鹿城广美口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | UX26AATIKR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46132.6181 | 1.0.0.19 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46130.0493 | 46132 | 是 | 否 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 温州市 | 鹿城区 | CT新机安装 | 9.68 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46131.5285 | 潘勇 | 46131.5292 | 46131.5292 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 25.85 | 27.4 | 27.29 | 46147.5049 | 46131.5299 | 46132.6667 | 46147.5049 | 46132.6667 | 已关闭
20260418133583 | 济南槐荫品诚口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ACC2DR | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1029 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 其他：设备异常，不回零 | 线材接触不良 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44706.5563 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1029 | -- | -- | 46130.4486 | 44706 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 济南市 | 槐荫区 | 1，故障描述问题：设备异常，不回零，申请物料上门排查，请转现场 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效:1 | 5.25 | 393.41 | 46130.6674 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：设备异常，不回零 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：转席保顺 | -- | -- | 46131.966 | 未解决 | -- | 席保顺 | 46148.3583 | 46148.4757 | -- | 偶发开机回零异常 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：检查设备供电，稳压器输入输出，检查更换dpro线，反复测试均正常，后面观察使用 5、处理结果： | 是 | -- | 396.26 | 10.7 | 7.93 | 46148.8111 | 46148.4771 | 46148.8076 | 46148.8111 | 46148.8076 | 已关闭
20260419133669 | 尚善口腔（杭州滨江门诊） | -- | Dentrix 10-3.0 | D1020180122299 | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：重装软件，重新对接牙医管家 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44801.5903 | 2000587 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46131.3826 | 43165 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 安装软件 | 6.68 | -- | 46131.6611 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户重装系统 2、排查动作： 3、故障原因：客户重装系统 4、处理步骤：重装软件，重新对接牙医管家 5、处理结果： | -- | -- | 46145.6479 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.6479 | -- | 已关闭
20260419133730 | 银川市齿育堂口腔诊所 | -- | 未识别 | WS26AANPTQ | 设备维修 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：关影子系统 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46119.7569 | 1.0.3.6 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 46131.7118 | 46120 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 西夏区 | 关影子系统 | 3.37 | -- | 46131.8521 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：关影子系统 2、排查动作： 3、故障原因：客户安装其他品牌牙智宝软件 4、处理步骤：已同步安装风险，客户坚持安装 5、处理结果： | -- | -- | 46145.6486 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.6486 | -- | 已关闭
20260420133832 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | BX22AKJXAY | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46132.6556 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 吞片 | 0.12 | -- | 46132.6604 | 王尔豪 | 吞片 | 1、故障现象：吞片 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：寄回 5、处理结果： | CR硬件检测 | -- | 46146.7264 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.7264 | -- | 已关闭
20260420133833 | 大朗全可口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW23ABK3KO | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44984.9132 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46132.6583 | 44985 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 东莞市 | 大朗镇 | 云端登录账号异常 | 19.88 | -- | 46133.4868 | 韩家驰 | -- | 1、故障现象：客户反馈导出dicom文件异常 2、排查动作： 3、故障原因：无故障 4、处理步骤：远程查看dicom文件格式大小均正常 5、处理结果： | -- | -- | 46143.4528 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.4528 | -- | 已关闭
20260421133872 | 桂林市中诺口腔医院有限责任公司 | -- | 未识别 | NH26AAEVRQ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46167.5701 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46133.0493 | 46170 | 是 | 否 | 否 | 未开业未培训 | 13.012.0033-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 象山区 | CT新机安装 | 8.66 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46167.6292 | 陈一帆 | 46167.6292 | 46167.6299 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 821.29 | 5.7 | 5.6 | 46170.7542 | 46167.6299 | 46167.8632 | 46170.7542 | 46167.8632 | 处理完成
20260421133873 | 桂林市中诺口腔医院有限责任公司 | -- | 未识别 | TP26AAHTKO | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 46167.5368 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46133.0493 | 46170 | 是 | 否 | 否 | 未开业未培训 | 13.012.0025-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 象山区 | CT新机安装 | 8.65 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46166.384 | 陈一帆 | 46166.3847 | 46166.4965 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 794.11 | 15.6 | 27.24 | 46170.7542 | 46166.4972 | 46167.6319 | 46170.7542 | 46167.6319 | 处理完成
20260421133876 | 黑河市鑫泽医院有限责任公司 | -- | 未识别 | UX26AA9IRR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46149.7493 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46133.0493 | 46150 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 黑龙江省 | 黑河市 | 爱辉区 | CT新机安装 | 8.6 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46149.4201 | 刘亮亮 | 46149.4208 | 46149.5951 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 388.51 | 11.2 | 7.03 | 46150.5875 | 46149.5951 | 46149.8882 | 46150.5875 | 46149.8882 | 处理完成
20260421133911 | 兰州尚尚口腔 | -- | S6500 | PH24AAKFGQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46133.4514 | 45412 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 西北大区 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | -- | 337.2 | -- | 46147.5014 | 唐积安 | 软件安装 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：安装 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46147.5021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.5021 | -- | 已关闭
20260421133936 | 龙门县人民医院 | -- | 未识别 | WS26AAIPGQ | 设备维修 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.4.21 | 46114.416 | 1.0.3.6 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 46133.5576 | 46115 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 惠州市 | 龙门县 | 调一下云端ai功能 | 100.33 | -- | 46137.7382 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈需要激活ai功能 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：客户需要提供说明函反馈技术 5、处理结果： | -- | -- | 46143.675 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.675 | -- | 已关闭
20260422134040 | 保定清苑区康美口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABONTT | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44743.7104 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46134.4056 | 44744 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 保定市 | 清苑区 | 关闭影子系统更新软件 | 1.61 | -- | 46134.4729 | 宋羽 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：关闭影子系统更新软件 5、处理结果：已完成 | -- | -- | 46154.3771 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.3771 | -- | 已关闭
20260422134056 | 何霞口腔（江苏常州新北区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAEXGQ | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 软件异常 | -- | 查看数据异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44461.816 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46134.4479 | 43923 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 常州市 | 新北区 | CT电脑影像打不开 | 28.25 | -- | 46135.625 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：影像无法打开 2、排查动作：升级显卡驱动后恢复 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46153.5708 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.5708 | -- | 已关闭
20260422134075 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | 未识别 | DK21AABAXP | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46134.5264 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0009-00数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 拍不出影像 | 0.3 | -- | 46134.5389 | 唐积安 | 影像不清晰 | 1、故障现象：重影 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：寄回检测 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46161.3785 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.3785 | -- | 已关闭
20260422134084 | 大连佳丽雅口腔诊所有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW23ABWVJQ | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 45027.4944 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 46134.5639 | 45028 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 这个ct和曲断片能正常上传云端，头颅侧位拍完能打开但是一直上传失败 | 25.41 | -- | 46135.6229 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：云端上传失败 2、排查动作：重启服务后恢复 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46153.5687 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.5687 | -- | 已关闭
20260422134093 | 邯郸众欢口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AAXRTQ | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1033 | 45384.3569 | 2000594 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 46134.5958 | 45384 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 邯郸市 | 丛台区 | 影像没有上传到牙医管家 | 24.7 | -- | 46135.6257 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：对接牙管 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46153.5708 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.5708 | -- | 已关闭
20260422134106 | 唐山市路南兴泰牙科诊所 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AA8IAX | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1032/2.0.5.1032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1032 | 45261.5819 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1032/2.0.5.1032 | -- | -- | 46134.6243 | 45264 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 唐山市 | 路南区 | 影像上传到云端后有重复患者 | 24.04 | -- | 46135.6257 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：上传云端后出现重复患者信息，牙智宝ct都有 2、排查动作：已提交禅道 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46153.5722 | 未解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.5722 | -- | 已关闭
20260422134111 | 白银康洁口腔 | -- | Matrix 6600 kunlun2 | JY23AABDRU | 设备维修 | 2.0.5.907/1.3.3/1.3.3 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.3 | 45273.6056 | 1.3.3 | 2.0.5.907/1.3.3/1.3.3 | -- | -- | 46134.6507 | 45275 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-00口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 甘肃省 | 白银市 | 靖远县 | 卡准备 | 23.41 | -- | 46135.6257 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：卡准备 2、排查动作：无故障，重启后恢复 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46153.5729 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.5729 | -- | 已关闭
20260422134119 | 武邑县圈头乡口腔诊所 | -- | 未识别 | UX26ADA2KQ | 设备维修 | 1.4.3.1 | -- | -- | 无故障 | -- | 其他：该参数 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46128.6896 | 1.0.3.6 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46134.6667 | 46130 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 衡水市 | 武邑县 | 调整一下参数 | 23.17 | -- | 46135.6319 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：调整环评参数 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46156.6125 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.6125 | -- | 已关闭
20260422134120 | 四川辰宇口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | UX25ACIZOS | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：关闭影子系统 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45827.4118 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46134.6667 | 45827 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 绵阳市 | 三台县 | 电脑上的微信不能用版本低，关闭影子系统 | 23.15 | -- | 46135.6312 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：关闭影子系统 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46153.5743 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.5743 | -- | 已关闭
20260422134142 | 深圳粤式格伦菲尔口腔门诊部 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAVPRS | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45469.9535 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46134.7028 | 45471 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 全景拍的时候完全是黑屏的拍完也保存不了 | 22.28 | -- | 46135.6319 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：全景不显示 2、排查动作：重启服务，重启设备后恢复 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46153.5778 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.5778 | -- | 已关闭
20260422134152 | 精诚口腔（河北保定市） | -- | 未识别 | UX26AC72TQ | 设备维修 | -- | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 未部署 | -- | 1.3.15 | -- | 1.0.0.18 | -- | -- | -- | 46134.7431 | 46124 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 保定市 | 高碑店市 | 云端阅片打开异常 | 0.36 | -- | 46134.7583 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈云端数据打开异常 2、排查动作： 3、故障原因：客户操作错误 4、处理步骤：重置后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46159.3854 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.3854 | -- | 已关闭
20260423134164 | 成都双流极笑海豚口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | UX26AAUIJR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46150.6618 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46135.05 | 46166 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 双流区 | CT新机安装 | 8.2 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46149.6813 | 熊伟 | 46150.3438 | 46150.4021 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 360.28 | 13.5 | 386.82 | 46166.6521 | 46150.4028 | 46166.5208 | 46166.6521 | 46166.6465 | 已关闭
20260423134170 | 康力口腔（辽宁营口大石桥市） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAFSTQ | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028/2.0.5.708 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.70 | 2.0.5.1028 | 44821.6493 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028/2.0.5.708 | -- | -- | 46135.3819 | 44282 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 营口市 | 大石桥市 | 对接牙医管家 | 6.02 | -- | 46135.6326 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：对接牙管，安装插件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46156.6125 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.6125 | -- | 已关闭
20260423134181 | 湛江市卓越口腔门诊有限公司徐闻分公司 | -- | 未识别 | UX25ADI4AT | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45850.7236 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46135.4174 | 45851 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 湛江市 | 徐闻县 | 取消对接牙医管家 | 5.16 | -- | 46135.6326 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：关闭CT自动上传到牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46156.6139 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.6139 | -- | 已关闭
20260423134187 | 临海口腔医院有限公司 | -- | 未识别 | VN25AAC4OR | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.14 | 45800.7243 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46135.4264 | 45804 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 台州市 | 临海市 | 协助上传云端 | 435.32 | -- | 46153.5653 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：对接云端，安装插件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46153.6757 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.6757 | -- | 已关闭
20260423134189 | 广州欧亚医疗科技有限公司 | -- | F200 | BX21AFYSTR | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46135.4333 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 牙智宝吞片 | 0.83 | -- | 46135.4681 | 唐积安 | 吞片 | 1、故障现象：吞片 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：过保设备付费寄回取片 5、处理结果： | CR硬件检测 | -- | 46171.825 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.825 | -- | 已关闭
20260423134194 | 杭州万宏医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SG25AD3ZDT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46135.4368 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 临平区 | 最近口扫文件导出老是会有问题，导出之后文件夹里只有一个下颌，需要重复导出好几遍 | 31.89 | -- | 46136.766 | 袁凌峰 | 数据下载及导出 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46145.4014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.4014 | -- | 已关闭
20260423134201 | 青海治多县人民医院 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAOCAU | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 4.0.0.70 | 1.3.11.1 | 45753.6764 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46135.4556 | 45754 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 青海省 | 玉树藏族自治州 | 治多县 | 影像不清晰 | 434.69 | -- | 46153.5674 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：影像不清晰 2、排查动作：客户摆位问题，拍摄时移动 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46153.659 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.659 | -- | 已关闭
20260423134209 | 皓齿口腔 | -- | Dentrix 20-1.0 工控机 | D202017010312 | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 4.0.0.37 | 2.0.0.1707 | 45754.4049 | 208 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46135.4681 | 42724 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0001-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 商丘市 | 永城市 | 对接牙医管家 | 2.46 | -- | 46135.5708 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家异常 2、排查动作： 3、故障原因：牙管主机IP变更导致对接异常 4、处理步骤：客户未响应 5、处理结果： | -- | -- | 46145.6576 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.6576 | -- | 已关闭
20260423134229 | 李俊华口腔诊所 | -- | S6000 | FL23AC4EJV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46135.5833 | 45195 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 新乡市 | 红旗区 | 下单报错 | 28.37 | -- | 46136.7653 | 袁凌峰 | 数据下载异常 | 1、故障现象：下单报错 2、排查动作： 3、故障原因：电脑时间不同步 4、处理步骤： 5、处理结果：恢复正常 | DX云端异常 | -- | 46148.7799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.7799 | -- | 已关闭
20260423134231 | 电白区欧科口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABNGWR | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 软件异常 | -- | 数据库异常损坏 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44674.4139 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46135.5847 | 44675 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 茂名市 | 电白区 | 拍片软件经常打开白屏 | 431.59 | -- | 46153.5681 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作：重建数据库后恢复 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46153.6528 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.6528 | -- | 已关闭
20260423134240 | 阜新市海州区皓雅口腔诊所（个人独资） | -- | 未识别 | OD25AACJTZ | 设备升级 | 1.4.0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.0.9 | 46027.6326 | 1.0.0.3 | 1.4.0.9 | -- | -- | 46135.6194 | 46029 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 阜新市 | 海州区 | 升级，加装风扇 | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 邹建波 | 46148.3222 | 46148.4229 | 无故障 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：加装风扇 5、处理结果：处理完成，测试正常 | 是 | 无故障 | -- | 3.7 | 1.33 | 46148.4785 | 46148.4229 | 46148.4785 | 46148.4785 | 46148.4785 | 已关闭
20260423134245 | 花儿口腔.儒江新苑店（福建福州马尾区） | -- | Dentrix 55 NX | EE20ABCPDY | 设备维修 | 2.0.5.705 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.705 | 44807.6757 | 2000587 | 2.0.5.705 | -- | -- | 46135.6271 | 44190 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 协助对接E看牙 | 430.72 | -- | 46153.5736 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：E看牙检查号无法对接，有冲突 2、排查动作：提交技术，电话沟通 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46153.6507 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.6507 | -- | 已关闭
20260423134271 | 杭州傅杰燕口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAKBRY | 设备培训 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1008 | 44549.6444 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 46135.7049 | 44550 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅区 | 上门培训 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46149.8632 | 王龙 | 46150.3465 | 46150.45 | 培训 | 设备培训 | 1、故障现象：客户企业微信要求上门培训 2、排查动作：有新医生和护士 3、故障原因：上门培训 4、处理步骤：设备培训 5、处理结果：培训完成 | 否 | 培训 | 353.86 | 10.5 | 8.05 | 46154.7111 | 46150.45 | 46150.7854 | 46154.7111 | 46150.7854 | 已关闭
20260423134272 | 合肥倍新口腔有限公司 | -- | Dentrix 10-3.0 | D1020180326022 | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 2.13.268.1054 | 2.0.1.517 | 44995.8646 | 2000103 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46135.7063 | 43203 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 合肥市 | 庐阳区 | 内存不足 | 0.56 | -- | 46135.7299 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：内存不足 2、排查动作： 3、故障原因：存储盘满了 4、处理步骤：更改存储路径 5、处理结果： | -- | -- | 46159.6674 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.6674 | -- | 已关闭
20260423134276 | 南健口腔门诊部 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1C0418BF0022 | 设备维修 | 2.0.1.524 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户数据迁移 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.524 | 45189.7868 | 2000107 | 2.0.1.524 | -- | -- | 46135.7333 | 43475 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 漳州市 | 芗城区 | 迁移数据 | 501.13 | -- | 46156.6139 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4479 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4479 | -- | 已关闭
20260424134296 | 冀联口腔 | -- | 未识别 | UX26ACZ2RQ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46157.7535 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46136.3861 | 46158 | 是 | 否 | 否 | 客户未验收和培训 | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 鹿泉区 | CT新机安装 | 0.93 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46157.3069 | 张慧麟 | 46157.3069 | 46157.3493 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 502.18 | 11.3 | 9.74 | 46158.4465 | 46157.3493 | 46157.7556 | 46158.4465 | 46157.7806 | 处理完成
20260424134298 | 北京倍康口腔门诊部有限责任公司 | -- | 未识别 | YL26AAJPOR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46168.4757 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1/1.4.2.1 | -- | -- | 46136.3868 | 46170 | 是 | 否 | 否 | 场地装修未完成，诊所未开业 | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | CT新机安装 | 0.89 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46167.3299 | 金星 | 46167.3306 | 46167.4806 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 745.37 | 13.3 | 25.59 | 46170.9444 | 46167.4812 | 46168.5472 | 46170.9444 | 46168.6111 | 处理完成
20260424134299 | 深圳市宝安区石岩人民医院 | -- | 未识别 | VN26AAHNAR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 1.4.3.1 | -- | 1.0.0.19 | -- | -- | -- | 46136.3868 | 46149 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | CT新机安装 | 0.85 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46148.4007 | 刘明 | 46148.4014 | 46148.4021 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 287.53 | 31.5 | 31.39 | 46149.7083 | 46148.4021 | 46149.7104 | 46149.7083 | 46149.7104 | 处理完成
20260424134303 | 徐州诺齿口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | UX26AAEIDR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46142.816 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46136.3868 | 46143 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 徐州市 | 贾汪区 | CT新机安装 | 0.88 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46142.5708 | 宋厚鹏 | 46142.5715 | 46142.5722 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 147.57 | 6.7 | 6.63 | 46143.5826 | 46142.5722 | 46142.8486 | 46143.5826 | 46142.8486 | 已关闭
20260424134306 | 黑龙江任博士口腔门诊 | -- | 未识别 | OF26AAEJOQ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46151.3778 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46136.3868 | 46152 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0036-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 宾县 | CT新机安装 | 0.85 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46150.5687 | 刘亮亮 | 46150.5799 | 46150.6042 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 340.38 | 42.2 | 41.62 | 46152.4931 | 46150.6049 | 46152.3389 | 46152.4931 | 46152.3389 | 处理完成
20260424134307 | 华仁口腔 | -- | Dentrix 10-3.0 | D2020170725175 | 设备维修 | -- | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 未部署 | -- | 2.0.1.517 | -- | 2000103 | -- | -- | -- | 46136.3889 | 43081 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 卡重建卸载软件 | 0.6 | -- | 46136.4139 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：卡重建、卸载流氓软件 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：使用geek卸载，卡重建问题无可改善方案，指导客户后续频发加装固态盘，显卡驱动版本不对，更新成正确的驱动版本 5、处理结果： | -- | -- | 46159.6674 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.6674 | -- | 已关闭
20260424134323 | 甘肃天水四零七医院 | -- | S6000 | FL22ACKZTW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46136.416 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 西北大区 | 甘肃省 | 天水市 | 秦州区 | 初始化失败（设备未插入3.0） | 0.01 | -- | 46136.416 | 袁凌峰 | 设备连接失败 | 1、故障现象：通讯异常 2、排查动作： 3、故障原因：未拆入3.0接口 4、处理步骤： 5、处理结果：重新更换接口后恢复正常 | 通讯异常 | -- | 46148.7812 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.7812 | -- | 已关闭
20260424134329 | 北京为开数字科技有限公司 | -- | S6000 | FL24AA43YQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46136.4264 | 45389 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 设备异响，初始化异常 | 8.08 | -- | 46136.7632 | 袁凌峰 | 设备连接失败 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：设备异响，初始化异常，返厂全面检查 4、处理步骤： 5、处理结果： | 通讯异常 | -- | 46147.5799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.5799 | -- | 已关闭
20260425134411 | 宸梦口腔 | -- | 未识别 | UX26AABIRR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46156.6722 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1/1.4.3.1 | -- | -- | 46137.05 | 46169 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | CT新机安装 | 14.74 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46138.6889 | 宋厚鹏 | 46148.6694 | 46148.6701 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 264.16 | 213.1 | 212.97 | 46169.7174 | 46148.6701 | 46157.5437 | 46169.7174 | 46157.5437 | 处理完成
20260425134412 | 叶县仙台镇中心卫生院 | -- | 未识别 | TP26AAITRO | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.0.14 | 46155.5889 | 1.0.0.19 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46137.05 | 46158 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0025-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 平顶山市 | 叶县 | CT新机安装 | 425.05 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46155.6319 | 魏榛 | 46155.6326 | 46155.6389 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 21.52 | 18.5 | 18.45 | 46158.0326 | 46155.6569 | 46156.4257 | 46158.0326 | 46156.4257 | 处理完成
20260425134413 | 深圳新沙格伦菲尔口腔门诊部 | -- | 未识别 | VN26AAONTR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.4.3.1 | 46151.7306 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46137.05 | 46151 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | CT新机安装 | 14.29 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46148.9424 | 刘明 | 46149.4194 | 46149.4354 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 282.99 | 55.9 | 55.46 | 46153.4771 | 46149.4368 | 46151.7472 | 46153.4771 | 46151.7472 | 处理完成
20260425134417 | 福州市长乐区航城花儿口腔门诊部 | -- | Dentrix 50 投放 | DF20AAN2MS | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44452.584 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46137.3792 | 43993 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0009-00 口腔X射线数字化体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 福州市 | 长乐区 | DIOM读取失败 | 461.64 | -- | 46156.6146 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4431 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4431 | -- | 已关闭
20260425134424 | 郑州市妇幼保健院（郑州市妇幼保健计划生育服务中心） | -- | 未识别 | VN25AAFZRS | 设备维修 | 1.3.14.20250423/1.3.14.20250423 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.14 | 45845.559 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46137.3972 | 45853 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 金水区 | 软件打不 开 | 5.74 | -- | 46137.6361 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：分机打不开 2、排查动作： 3、故障原因：主机分机通讯异常 4、处理步骤：指导客户联系信息科解决 5、处理结果： | -- | -- | 46145.6625 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.6625 | -- | 已关闭
20260425134427 | 乔梁口腔 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020181016458 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 触摸屏不亮/花屏/破损/无反应 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.1.907 | 44867.5653 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46137.4014 | 43444 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 黑龙江省 | 鸡西市 | 虎林市 | CT升降不了，显示屏按键没反应 | 461.11 | -- | 46156.6146 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：触摸屏失灵， 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：硬件问题，已跟客户沟通 | -- | -- | 46158.4424 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4424 | -- | 已关闭
20260425134430 | 北京创翼商贸有限公司 | -- | F200 | BX24ACS3OP | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46137.4111 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 吞片，如果是人为的话要收费 | 0.73 | -- | 46137.4417 | 赖美琪 | 卡片 | 1、故障现象：拆机取片 2、排查动作： 3、故障原因：拆机取片 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR硬件检测 | -- | 46147.6014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.6014 | -- | 已关闭
20260425134432 | 金典口腔（浙江丽水缙云县） | -- | Dentrix 55 NX | EE20AARVJZ | 设备维修 | 2.0.5.705 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.705 | 45842.3847 | 2000587 | 2.0.5.705 | -- | -- | 46137.4153 | 44214 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 丽水市 | 缙云县 | 更新显卡驱动 | 460.78 | -- | 46156.6146 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：显卡驱动版本过高，回退版本 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4417 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4417 | -- | 已关闭
20260425134436 | 洛宁县妇幼保健院 | -- | 未识别 | UX25AB34AT | 设备维修 | 1.3.13 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 45866.8146 | 1.0.0.18 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46137.4215 | 45869 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 洛阳市 | 洛宁县 | 卡生成 | 460.68 | -- | 46156.616 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：卡重建 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：查看器重建报错，重装了重建引擎 | -- | -- | 46158.4403 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4403 | -- | 已关闭
20260425134449 | 张保国口腔 | -- | Dentrix 20 D50新机架 | D2C2218CM0005 | 设备维修 | 2.0.0.1 | -- | -- | 软件异常 | -- | 触摸屏不同步 | -- | 已部署 | 4.0.0.61 | 2.0.0.1 | 44619.8069 | 2000001 | 2.0.0.1 | -- | -- | 46137.4569 | 43485 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0001-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 巩义市 | 触摸屏按键没有反应 | 459.82 | -- | 46156.6167 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：触摸屏重启后恢复 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4396 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4396 | -- | 已关闭
20260425134469 | 深圳欢笑口腔门诊部 | -- | Dentrix 50 Max | CJ24AAALXO | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | -- | 硬件异常 | -- | 其他：束光器频发束光器移动不到位 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 45355.6306 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46137.5299 | 45357 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 准备失败 当前KV和MA参数设置未就绪! | 3.17 | 23.75 | 46137.6618 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：频发束光器移动不到位，D50设备存在的老问题，上门更换束光器 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：转刘明 | -- | -- | 46139.4688 | 未解决 | 46140.4576 | 胡杰 | 46140.4576 | 46140.5278 | -- | 束光器频发束光器移动不到位图像遮挡 | 1、故障现象：束光器频发束光器移动不到位图像遮挡 2、排查动作：无 3、故障原因：束光器故障 4、处理步骤：客户诊所未上班后续上门更换 5、处理结果：同事上门更换先关单 | 否 | -- | 25.5 | 1.5 | 0.09 | 46146.8472 | 46140.5312 | 46140.5347 | 46146.8472 | 46140.5347 | 已关闭
20260425134472 | 福州市马尾区花儿口腔门诊部（宗棠路） | -- | Matrix 5000 | NA24ABCTGQ | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45559.6299 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46137.5563 | 45561 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 对接E看牙，待检查没有患者 | 2.53 | -- | 46137.6618 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈对接异常 2、排查动作： 3、故障原因：无故障 4、处理步骤：远程测试对接正常 5、处理结果： | -- | -- | 46145.6674 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.6674 | -- | 已关闭
20260425134473 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | BX20ABUIRZ | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46137.5729 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 不上图 | 1.69 | -- | 46137.6431 | 赖美琪 | 影像白道 | 1、故障现象：影像中间又白道 2、排查动作： 3、故障原因：影像中间又白道 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46155.3764 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.3764 | -- | 已关闭
20260425134479 | 健齿口腔（安徽阜阳） | -- | 未识别 | VN25AAC3KW | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1/2.0.1.524 | -- | -- | 软件异常 | -- | 加载界面提示“连接超时” | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45939.7688 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1/2.0.1.524 | -- | -- | 46137.6014 | 45940 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 阜阳市 | 阜南县 | 软件打开白屏 | 456.46 | -- | 46156.6201 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：电脑网络问题 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4382 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4382 | -- | 已关闭
20260425134487 | 罗玮灏口腔 | -- | F200 | BX25AC2VTU | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46137.6375 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 广东省 | 佛山市 | 顺德区 | -- | 0.07 | -- | 46137.6403 | 赖美琪 | 干扰条纹 | 1、故障现象：影像不良，客户用不同品牌相同的ip板做测试，交叉测试图像有问题 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46149.4667 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.4667 | -- | 已关闭
20260425134494 | 爱迪尔口腔（安徽芜湖无为市） | -- | Dentrix 10-3.0 | D2020170725132 | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 3.0.0.11 | 2.0.1.517 | 44605.4757 | 2000103 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46137.6458 | 43087 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 芜湖市 | 无为市 | 不成像 | 0.39 | -- | 46137.6618 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户更换网卡以后成像异常 2、排查动作： 3、故障原因：网卡设置不对 4、处理步骤：指导客户更换正确网卡 5、处理结果： | -- | -- | 46159.6674 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.6674 | -- | 已关闭
20260425134496 | 迁安禄康口腔 | -- | Dentrix 50 投放 | DZC2019AI0014 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44317.3542 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46137.6521 | 43780 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0009-00 口腔X射线数字化体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 唐山市 | 迁安市 | 清理内存 | 455.24 | -- | 46156.6201 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4375 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4375 | -- | 已关闭
20260425134500 | 铭浩口腔（辽宁大连沙河口市） | -- | Dentrix 55 NX | EE20ABYPKY | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1029 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 线材接触不良 | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 2.0.5.709 | 44365.4965 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1029 | -- | -- | 46137.6646 | 44174 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 沙河口区 | 卡采集 | 19.93 | -- | 46138.4951 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：手闸不灵敏 2、排查动作： 3、故障原因：手闸不灵敏 4、处理步骤：指导客户短接手闸，后续观察 5、处理结果： | -- | -- | 46145.6799 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.6799 | -- | 已关闭
20260425134504 | 天通仁和口腔（北京昌平区） | -- | Dentrix 50 | D5C20199P0391 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：设置打印模版 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44307.6528 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46137.6813 | 43789 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 昌平区 | 设置打印模版 | 19.54 | -- | 46138.4951 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：设置打印模版 2、排查动作： 3、故障原因：设置打印模版 4、处理步骤：设置打印模版 5、处理结果： | -- | -- | 46145.6792 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.6792 | -- | 已关闭
20260425134510 | 起点口腔（河北石家庄栾城区） | -- | Dentrix 10-4.0 | D1C0418BF0020 | 设备维修 | 2.0.1.907 | -- | -- | 运动机构异常 | -- | C40，头侧准直器复位超时 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.907 | 44696.4375 | 2000587 | 2.0.1.907 | -- | -- | 46137.7125 | 43510 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 栾城区 | 头侧拍不了 | 453.81 | -- | 46156.6215 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：束光器为移动到位置，重启后恢复 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4389 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4389 | -- | 已关闭
20260425134515 | 泗阳优诺口腔门诊有限公司 | -- | Matrix 5000C | SA24AAXNOY | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 运动机构异常 | -- | C40，头侧准直器复位超时 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.14 | 45707.3576 | 1.0.0.6 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46137.7319 | 45641 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 宿迁市 | 泗阳县 | 头侧拍不了 | 453.35 | -- | 46156.6215 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：头侧回归零位后恢复 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4319 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4319 | -- | 已关闭
20260425134521 | 中山市誉冠义齿有限公司 | -- | 未识别 | SI25AABCDU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46137.7472 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-06口腔数字印模仪国内版S6500 | 华南大区 | 广东省 | 中山市 | 沙溪镇 | 我口扫扫不到了 | 207.1 | -- | 46146.3764 | 唐积安 | 设备连接失败 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 通讯异常 | -- | 46146.3778 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.3778 | -- | 已关闭
20260426134534 | 爱齿口腔（河北承德双桥区大学城分店） | -- | Dentrix 10-4.2 | D1C24197J0001 | 设备维修 | 2.0.1.301 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 4.0.0.64 | 2.0.1.301 | 45895.6743 | 2000104 | 2.0.1.301 | -- | -- | 46138.3917 | 43777 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 承德市 | 双桥区 | CT离线 | 2.49 | -- | 46138.4951 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：CT离线 2、排查动作： 3、故障原因：接口位置不对 4、处理步骤：指导正确接口 5、处理结果： | -- | -- | 46145.6792 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.6792 | -- | 已关闭
20260426134541 | 齐河固德口腔 | -- | Dentrix 20 Plus | D2C2218CM0009 | 设备维修 | 2.0.0.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.64 | 2.0.0.1 | 44619.616 | 2000001 | 2.0.0.1 | -- | -- | 46138.4056 | 43578 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0001-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 德州市 | 齐河县 | CT上传不到牙医管家，影像打不开 | 437.19 | -- | 46156.6215 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4306 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4306 | -- | 已关闭
20260426134542 | 君童口腔（天津南开区） | -- | Dentrix 50 | D5C20196J0218 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.61 | 44608.6271 | 2000561 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46138.4076 | 43687 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 南开区 | 拍片软件与牙医管家连接不上 | 437.22 | -- | 46156.625 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4306 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4306 | -- | 已关闭
20260426134545 | 新疆乌鲁木齐澜铂口腔 | -- | 未识别 | OF25AAAKAZ | 设备升级 | 1.4.0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46028.6882 | 1.0.0.18 | 1.4.0.9 | -- | -- | 46138.4139 | 46033 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0036-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 沙依巴克区 | 1，故障描述问题：升级风扇的，转康欢 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题：转康欢 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 康欢 | 46138.4319 | 46138.4743 | 升级 | -- | 1、故障现象：升级问价高压散热风扇 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：升级增加散热风扇 | 否 | 升级 | -- | 31.4 | 30.43 | 46148.8819 | 46138.4743 | 46139.7424 | 46148.8819 | 46139.7424 | 已关闭
20260426134547 | 盐城市盐南高新区中喜口腔门诊部有限公司 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAM4DQ | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.3.11.1 | 45707.3514 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46138.4326 | 45602 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 盐城市 | 盐都区 | 卡生成 | 103.03 | -- | 46142.725 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈卡生成 2、排查动作： 3、故障原因：D盘存满了 4、处理步骤：清理缓存 5、处理结果： | -- | -- | 46151.3771 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.3771 | -- | 已关闭
20260426134549 | 李广华诊所（总店） | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180709181 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 2.0.1.907 | 45574.0576 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46138.4347 | 43301 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 临沂市 | 罗庄区 | 22年2月份的片子找不到 | 1.46 | -- | 46138.4951 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈部分日期的影像找不到了 2、排查动作： 3、故障原因：客户把重建界面关掉导致只重建了部分影像 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46145.6785 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.6785 | -- | 已关闭
20260426134554 | 版纳喜乐口腔 | -- | 未识别 | VN25AABHLY | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45975.6861 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46138.4646 | 45976 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 拍片速度很慢 | 0.74 | -- | 46138.4951 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：阅片速度慢 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户未响应 5、处理结果： | -- | -- | 46145.6778 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.6778 | -- | 已关闭
20260426134557 | 湖南牙医帮科技有限公司 | -- | F200 | BX24AFB2TV | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46138.4694 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 天心区 | 影像不清晰 | 70.99 | -- | 46141.4278 | 赖美琪 | 影像不清晰 | 1、故障现象：偶发影像不清晰、舱门关不紧 2、排查动作： 3、故障原因：舱门关不紧 4、处理步骤：调整曝光测试 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46152.6958 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.6958 | -- | 已关闭
20260426134563 | 深圳岗厦格伦菲尔口腔门诊部 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AACPAS | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 软件异常 | -- | 云CT软件bug | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1033 | 45476.7806 | 2000594 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46138.4833 | 45480 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 拍完不重建了 | 0.28 | -- | 46138.4951 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：拍完不重建 2、排查动作： 3、故障原因：软件偶发bug 4、处理步骤：恢复数据，已提禅道反馈 5、处理结果： | -- | -- | 46145.6764 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.6764 | -- | 已关闭
20260426134571 | 苏州吴江牙博士口腔 | -- | 未识别 | QY25AAOHKO | 设备维修 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | -- | 硬件异常 | -- | 触摸屏不亮/花屏/破损/无反应 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.12 | 45694.525 | 1.0.0.6 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46138.5132 | 45698 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-03 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 苏州市 | 吴江区 | 按完手闸后无影像生成 | 1.21 | 388.76 | 46138.5639 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：CT采集界面全黑 2、排查动作： 3、故障原因：信号未同步至探测器 4、处理步骤：客户之前反馈过几次这个问题，上门更换信号线 5、处理结果：转戴伟 | -- | -- | 46138.5646 | 未解决 | 46154.7632 | 宋厚鹏 | 46154.7632 | 46154.7639 | -- | CT采集界面全黑，触摸屏按键不灵敏 | 1、故障现象：CT采集界面全黑，触摸屏按键不灵敏 2、排查动作：检查日志，联系技术 3、故障原因：主控板有问题 4、处理步骤：更换 5、处理结果：恢复正常 | 是 | -- | 388.79 | 221.7 | 221.55 | 46165.4215 | 46154.7646 | 46163.9958 | 46165.4215 | 46163.9958 | 已关闭
20260426134596 | 梧州霍义雄口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AA1IAX | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1008 | 44518.8799 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 46138.6417 | 44520 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 梧州市 | 万秀区 | 修改存储路径 | 431.73 | -- | 46156.6306 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4306 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4306 | -- | 已关闭
20260426134598 | 深圳岗厦格伦菲尔口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AATBWP | 设备维修 | 2.0.5.1033/2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 软件异常 | -- | 查看数据异常 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.1033 | 45363.6597 | 2000594 | 2.0.5.1033/2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 46138.6444 | 45364 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 上传云端失败 | 57.14 | -- | 46141.0257 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：上传云端失败 2、排查动作： 3、故障原因：影像有问题打不开 4、处理步骤：重建影像 5、处理结果： | -- | -- | 46147.709 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.709 | -- | 已关闭
20260426134617 | 杨军口腔 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180903374 | 设备维修 | 2.0.1.524 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.524 | 44833.5146 | 2000107 | 2.0.1.524 | -- | -- | 46138.7132 | 43409 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 马鞍山市 | 花山区 | ct一直加载不出来 | 430.09 | -- | 46156.634 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：卡重建，原图超出10张，无法恢复，重新拍摄 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4299 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4299 | -- | 已关闭
20260426134624 | 贵州牙小匠口腔医疗有限公司 | -- | 未识别 | UX26ABDIDR | 设备升级 | 1.4.3.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46130.534 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46138.8931 | 46132 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 贵州省 | 贵阳市 | 白云区 | 1，故障描述问题：降级软件到1.3.15 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 晏克华 | 46157.4271 | 46157.4507 | 无故障 | -- | 1、故障现象：1.4.3软件降级到1.3.15 2、排查动作：无 3、故障原因：风险问题 4、处理步骤：卸载安装调试 5、处理结果：调试正常使用。 | 否 | 无故障 | -- | 3.2 | 2.6 | 46157.5833 | 46157.4556 | 46157.5639 | 46157.5833 | 46157.5639 | 已关闭
20260427134629 | 厦门同安牙天使口腔门诊部有限公司 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23ABF4RY | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 软件异常 | 硬件异常 | 软件其他报错 | 线材接触不良 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45287.7083 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46139.3771 | 45288 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 客户要求上门调试CT，拍片有点卡手闸也有问题 | 0.56 | 238.85 | 46139.4 | 苏晓静 | -- | 客户要求上门调试CT，拍片有点卡手闸也有问题 | -- | -- | 46139.4021 | 未解决 | 46148.8187 | 郭龙星 | 46149.3542 | 46149.4229 | -- | 虚拟内存没设置影响重建，手柄有破损。 | 1、故障现象：卡重建、外皮破损。 2、排查动作：曝光链路接口重新拔插、调试工具摇晃拉扯测试手闸按下无异常。 3、故障原因：虚拟内存没设置前16G，重建前就占用了50%。 4、处理步骤：虚拟内存设置为40G，第二天现场观察拍摄10组CT没有卡重建。使用502胶水粘黏破损外皮。 5、处理结果：后续跟踪观察一段时间。 | 否 | -- | 241.08 | 5.7 | 4.11 | 46149.9257 | 46149.4472 | 46149.6188 | 46149.9257 | 46149.6188 | 已关闭
20260427134638 | 爱牙仕口腔（天津武清区） | -- | Dentrix 50 投放 | DF20AAGRHS | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件提示“离线” | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44763.4799 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46139.3986 | 43979 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0009-00 口腔X射线数字化体层摄影设备 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 武清区 | 采集异常，请重新拍摄! 客户已付款上门更换配件 | 0.32 | 95.88 | 46139.4118 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：采集异常，请重新拍摄! 2、排查动作：指导过清洁光纤 3、故障原因： 4、处理步骤：转金星 5、处理结果： | -- | -- | 46139.4125 | 未解决 | 46142.8931 | 金星 | 46143.4076 | 46143.4486 | -- | 偶发离线 | 1、故障现象：偶发离线 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：做光路分连，换光纤线，光纤连接器 5、处理结果：测试正常 | 否 | -- | 96.88 | 6.2 | 3.75 | 46144.3535 | 46143.4493 | 46143.6056 | 46144.3535 | 46143.6701 | 已关闭
20260427134652 | 博泰口腔（青海西宁城西区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21ACTNDU | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028/2.0.5.709 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.70 | 2.0.5.1028 | 44431.7417 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028/2.0.5.709 | -- | -- | 46139.4361 | 44432 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 青海省 | 西宁市 | 城西区 | 1，故障描述问题：立柱激光灯不亮 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 0.7 | 67.81 | 46139.4653 | 王芳 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46139.466 | 未解决 | -- | 王红军 | 46142.291 | 46142.6312 | -- | 立柱激光灯不亮 | 1、故障现象：主机激光灯不亮 2、排查动作：拆机发现线材端子处断裂 3、故障原因：激光线端子处线材断裂 4、处理步骤：更换激光灯，重新调试，重新培训阅片 5、处理结果：使用正常 | 是 | -- | 75.99 | 26.5 | 18.31 | 46145.4708 | 46142.6319 | 46143.3951 | 46145.4708 | 46143.3951 | 已关闭
20260427134666 | 郑州人民医院东院区 | -- | 未识别 | ZR26AAEVKR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.4.21 | 46139.9486 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46139.4826 | 46143 | 是 | 否 | 否 | 医院暂时使用内部pacs系统阅片，正在沟通是否接入外网，暂时没有结果，设备科暂时拒绝签字验收，需要等到有固定方案后配合科室实现需求，最后验收签字。 | 13.012.0034-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 金水区 | CT新机安装 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46139.5792 | 张榛 | 46139.5792 | 46139.8069 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 7.55 | 92.1 | 86.64 | 46143.9347 | 46139.8069 | 46143.4167 | 46143.9347 | 46143.4167 | 已关闭
20260427134667 | 福州市鼓楼区智选优加口腔有限公司 | -- | 未识别 | OD25AAHOJW | 设备维修 | 1.3.15.3/1.3.15.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45940.6924 | 1.0.0.18 | 1.3.15.3/1.3.15.3 | -- | -- | 46139.4868 | 45942 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 福州市 | 鼓楼区 | 1，故障描述问题：X光机曝光剂量异常，申料后上门更换。 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 1.1 | 361.05 | 46139.5326 | 王芳 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46139.5333 | 未解决 | -- | 郭龙星 | 46154.5771 | 46154.5944 | -- | X光机射线衰减。 | 1、故障现象：小牙片拍摄不清。 2、排查动作：第三方X光机拍摄读取清晰。 3、故障原因：X光机射线衰减 4、处理步骤：新物料接口不配套反馈产线，重新申请旧物料。13日收到物料缺少配件重新申请。14日收到物料不对，重新申请。15日更换新物料，拍摄前牙后牙无异常、射线正常。 5、处理结果：恢复正常使用。 | 是 | -- | 361.48 | 7.7 | 76.3 | 46157.9139 | 46154.5951 | 46157.7736 | 46157.9139 | 46157.7736 | 已关闭
20260427134672 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | BX22ABMJJP | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46139.4965 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 小牙片不通电 | 0.08 | -- | 46139.5 | 赖美琪 | 不通电 | 1、故障现象：设备不通电 2、排查动作：适配器正常 3、故障原因： 4、处理步骤：寄回检测 5、处理结果： | CR硬件检测 | -- | 46159.3812 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.3812 | -- | 已关闭
20260427134676 | 北京创翼商贸有限公司 | -- | F200 | BX23AEZDAU | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46139.5188 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 设备吞片 | 0.12 | -- | 46139.5236 | 唐积安 | 吞片 | 1、故障现象：吞片 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：寄回维修 5、处理结果： | CR硬件检测 | -- | 46150.3826 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.3826 | -- | 已关闭
20260427134714 | 桂林市锐锋医疗器械有限公司 | -- | F200 | BX22AMMKOO | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46139.6771 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | USB连接错误 | 0.51 | -- | 46139.6986 | 唐积安 | 设备异响 | 1、故障现象：设备异响 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：寄回检测 5、处理结果： | CR硬件检测 | -- | 46153.3792 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.3792 | -- | 已关闭
20260427134732 | 东阳一城口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AD5YDT | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028/2.0.5.709 | -- | -- | 运动机构异常 | 硬件异常 | 其他：设备无法旋转 | 设备无法正常开启 | 已部署 | 4.0.0.70 | 2.0.5.1028 | 44756.7181 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028/2.0.5.709 | -- | -- | 46139.7174 | 44757 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 金华市 | 东阳市 | 客户企业微信报修设备无法旋转、旋转过程中卡住、异响、无法正常复位 | 20.98 | 16.05 | 46140.5917 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户企业微信报修设备无法旋转、旋转过程中卡住、异响、无法正常复位 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：转王龙 | -- | -- | 46145.6826 | 未解决 | 46145.7819 | 王龙 | 46146.3507 | 46146.5007 | -- | 旋转过程中卡住 | 1、故障现象：客户企业微信报修设备无法旋转 2、排查动作：旋转过程中卡住 3、故障原因：皮带断裂、更换主控板电源线、一级转接板 4、处理步骤：上门维修 5、处理结果：处理完成 | 是 | -- | 19.65 | 12.3 | 8.69 | 46146.6146 | 46146.5007 | 46146.8632 | 46146.6146 | 46146.8632 | 已关闭
20260428134751 | 长治秀珠口腔 | -- | 未识别 | UX26AAWIGR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46149.459 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46140.3806 | 46149 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 长治市 | 潞州区 | CT新机安装 | 0.94 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46148.4764 | 牛艳龙 | 46148.4771 | 46148.6174 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 196.74 | 25.2 | 24.06 | 46149.6396 | 46148.6174 | 46149.6201 | 46149.6396 | 46149.8722 | 处理完成
20260428134752 | 上海鼎植米域口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | YL26AADPRR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46143.4382 | 1.0.0.19 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46140.3812 | 46148 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 上海市 | 上海市 | 长宁区 | CT新机安装 | 1.54 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46140.5292 | 王龙 | 46143.3458 | 46143.4361 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 73.62 | 31 | 54.43 | 46148.3688 | 46143.5125 | 46145.7806 | 46148.3688 | 46145.7806 | 已关闭
20260428134753 | 西安优乐齿口腔 | -- | 未识别 | YL26AACPJR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46143.584 | 1.0.0.19 | 1.4.2.1/1.4.2.1 | -- | -- | 46140.3812 | 46161 | 否 | 否 | 否 | -- | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 咸阳市 | 泾阳县 | CT新机安装 | 5.88 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46143.3812 | 康欢 | 46143.3819 | 46143.6813 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 73.33 | 53.8 | 46.64 | 46145.6924 | 46143.6819 | 46145.625 | 46145.6924 | 46145.625 | 处理完成
20260428134754 | 牙博士集团南京新街口口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | OF26AAGJTQ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46142.4076 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46140.3812 | 46144 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0036-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 南京市 | 秦淮区 | CT新机安装 | 5.06 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46141.3701 | 戴伟 | 46141.3833 | 46141.5861 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 是 | -- | 23.86 | 18.6 | 28.35 | 46144.8417 | 46141.5861 | 46142.7674 | 46144.8417 | 46142.7674 | 已关闭
20260428134755 | 太原禾昕辰口腔 | -- | 未识别 | UX26ACWVOR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46142.6653 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46140.3812 | 46144 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 太原市 | 小店区 | CT新机安装 | 5.07 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46142.3021 | 牛艳龙 | 46142.3021 | 46142.334 | 线材接触不良 | 新装机试拍软件准备必现报错01020323 | 1、故障现象：新装机试拍软件准备必现报错01020323 2、排查动作：拆壳Y1光电开关无感应不亮，拆下束光器发现光电开关线被压扁了 3、故障原因：束光器y2光电开关故障 4、处理步骤：更换备注光电开关 5、处理结果：已解决 | 否 | 线材接触不良 | 41.8 | 25.5 | 24.75 | 46144.4194 | 46142.334 | 46143.3653 | 46144.4194 | 46143.3653 | 处理完成
20260428134757 | 艾雯口腔（安徽六安金安区） | -- | Dentrix 55 | CX20AAAPOV | 设备维修 | 2.0.5.5 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.5 | 44419.7174 | 2000504 | 2.0.5.5 | -- | -- | 46140.384 | 44100 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 六安市 | 金安区 | 全景侧位片异常 | 390 | -- | 46156.634 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：全景片发黑 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：拍全景时要对那条尖牙线，要对到患者上面第三颗牙的位置，全景腮托侧面有个按钮，按住可以前后移动 引用 | -- | -- | 46158.4299 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4299 | -- | 已关闭
20260428134759 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | BX22ADSHKZ | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46140.3889 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | USB连接失败 | 2.86 | -- | 46140.5076 | 赖美琪 | USB连接错误 | 1、故障现象：usb连接错误 2、排查动作：换口换线检测 3、故障原因： 4、处理步骤：寄回 5、处理结果： | CR硬件检测 | -- | 46150.3833 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.3833 | -- | 已关闭
20260428134764 | 幸福口腔（天津宁河区) | -- | Dentrix 10-3.0 | D2020170725105 | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 线材接触不良 | -- | 已部署 | 2.13.297.1501 | 2.0.5.1030 | 44506.5757 | 2.0.5.91 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46140.3986 | 43056 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 宁河区 | 软件打不开 | 0.53 | -- | 46140.4208 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：打开探测器失败 2、排查动作： 3、故障原因：CT网线被拔出 4、处理步骤：让重新拔插，正常，观察使用 5、处理结果： | -- | -- | 46159.3861 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.3861 | -- | 已关闭
20260428134765 | 金钰口腔诊所 | -- | F200 | BX21AB6AWR | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46140.4014 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 四川省 | 自贡市 | 自流井区 | 对接管家 | 1.6 | -- | 46140.4681 | 唐积安 | 不出仓 | 1、故障现象：舱门打不开 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：寄回 5、处理结果： | CR硬件检测 | -- | 46150.3847 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.3847 | -- | 已关闭
20260428134769 | 汕头潮南广兴口腔科门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAEBAQ | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.1033 | 44656.634 | 2000594 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 46140.4111 | 44657 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 汕头市 | 潮南区 | 帮忙检查一下重建引擎有没问题，昨天客户反馈拍摄没有重建 | 389.36 | -- | 46156.634 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：卡重建，已恢复 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4264 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4264 | -- | 已关闭
20260428134770 | 枣阳市孙娟口腔诊所 | -- | F200 | BX26ADHFWQ | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46140.416 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 湖北省 | 襄阳市 | 枣阳市 | 无法开机 | 0.35 | -- | 46140.4306 | 赖美琪 | 不通电 | 1、故障现象：开不了机 2、排查动作：适配器正常 3、故障原因：不通电 4、处理步骤：寄回 5、处理结果： | CR硬件检测 | -- | 46150.3903 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.3903 | -- | 已关闭
20260428134781 | 洛阳曦美义齿有限公司 | -- | 未识别 | SI26AATGJR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46140.4417 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-06口腔数字印模仪国内版S6500 | 直辖大区 | 河南省 | 洛阳市 | 洛龙区 | 客户反馈扫描卡顿 | 119.72 | -- | 46145.4306 | 唐积安 | 口扫卡顿 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46145.4306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.4306 | -- | 已关闭
20260428134785 | 瓦房店昌盛医诺口腔 | -- | Matrix 5000 | NA24AAXFRO | 设备回访 | 1.3.8/1.3.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | -- | 45310.7264 | -- | 1.3.8/1.3.8 | -- | -- | 46140.4444 | 45311 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 瓦房店市 | 1，故障描述问题：客户反馈风扇异响 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 邹魏锋 | 46148.3729 | 46148.3847 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 是 | -- | -- | 6.1 | 5.83 | 46148.8819 | 46148.3847 | 46148.6278 | 46148.8819 | 46148.6278 | 已关闭
20260428134791 | 四川鑫蓉达医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SE26AAQGGQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46140.4569 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 新都区 | 升级到33.5版本软件 | 199.71 | -- | 46148.7778 | 袁凌峰 | 软件安装 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：安装完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46165.584 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.584 | -- | 已关闭
20260428134800 | 禄劝益康医院 | -- | 未识别 | VN25AAAIXX | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45945.3979 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46140.4701 | 45945 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 昆明市 | 禄劝彝族苗族自治县 | 对接牙医管家 | 0.43 | -- | 46140.4875 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：导入CT 2、排查动作： 3、故障原因：排错患者 4、处理步骤：软件已指导修改，联系牙医管家导入 5、处理结果： | -- | -- | 46159.3861 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.3861 | -- | 已关闭
20260428134819 | 新疆喀什叶城县羊皮巴扎萨尔达尔口腔门诊部 | -- | 未识别 | TP25AAL4RR | 设备维修 | 1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45853.9861 | 1.0.0.17 | 1.3.14 | -- | -- | 46140.5681 | 45854 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 叶城县 | 术前拍片能正常，术后拍片上传到云端以后，它把术前的数据覆盖掉，没办法把之前的数据看了，覆盖以后前后拍的都是术后的全景片 | 385.59 | -- | 46156.6347 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：客户不知道云端查看之前的全景片如果操作 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4264 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4264 | -- | 已关闭
20260428134824 | 仙居南峰一佳口腔门诊部有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW23AAK3RO | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44989.5507 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46140.5806 | 44989 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 台州市 | 仙居县 | 清理内存 | 385.3 | -- | 46156.6347 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4257 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4257 | -- | 已关闭
20260428134825 | 雅好口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AA1XTS | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.2612 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.2612 | 45083.3576 | 2000592 | 2.0.5.710/2.0.5.2612 | -- | -- | 46140.5903 | 45083 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 网络正常一直等待上传 | 385.07 | -- | 46156.6347 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4257 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4257 | -- | 已关闭
20260428134833 | 卓尔口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AANHDW | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44556.6868 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46140.6174 | 44557 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 影像没有上传到牙医管家 | 384.43 | -- | 46156.6347 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.425 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.425 | -- | 已关闭
20260428134838 | 晋江贝格口腔有限公司 | -- | 未识别 | UX26ABU3RO | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46058.7861 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46140.641 | 46059 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 开启保护系统，同时很卡 | 383.87 | -- | 46156.6354 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.425 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.425 | -- | 已关闭
20260428134849 | 东莞市虎牙口腔门诊有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAWGGR | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | 硬件异常 | 客户电脑系统故障 | 其他：电脑系统异常 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44688.9639 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46140.6771 | 44689 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 东莞市 | 南城街道 | 软件突然这会鼠标不见了 | 1.54 | 306.24 | 46140.7417 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：鼠标光标自己消失 2、排查动作： 3、故障原因：频繁出现， 4、处理步骤：重装系统，转刘明 5、处理结果： | -- | -- | 46140.7417 | 未解决 | 46148.3965 | 刘明 | 46153.5021 | 46153.5146 | -- | 客户反馈电脑卡机，鼠标经常失灵 | 1、故障现象：客户反馈电脑卡机，鼠标经常失灵 2、排查动作：更换鼠标故障依旧 3、故障原因：电脑系统异常 4、处理步骤：重新安装电脑系统 5、处理结果：设备恢复正常 | 否 | -- | 306.55 | 2.1 | 1.84 | 46153.5944 | 46153.5153 | 46153.5917 | 46153.5944 | 46153.5917 | 已关闭
20260428134850 | 衡阳市恒德红湘口腔有限公司 | -- | 未识别 | YL26AAFPKR | 设备维修 | 1.4.2.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46139.5104 | 1.0.3.6 | 1.5.0.1 | -- | -- | 46140.684 | 46140 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 开福区 | 软件打不开 | 4.71 | -- | 46140.8799 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：报错01080202 2、排查动作： 3、故障原因：X光机版本不匹配 4、处理步骤：找研发确认报错码含义，和客户视频查看，客户表示不方便，后续在群里联系 5、处理结果： | -- | -- | 46145.6826 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.6826 | -- | 已关闭
20260428134852 | 佛山东润口腔 | -- | Matrix 5000 | NA24AA9KDS | 设备维修 | 1.3.8/1.3.8 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.8 | 45464.7076 | 1.0.0.9 | 1.3.8/1.3.8 | -- | -- | 46140.6896 | 45465 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 佛山市 | 南海区 | 模拟种植不了，一按全部图变形 | 382.73 | -- | 46156.6368 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：客户操作问题 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.425 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.425 | -- | 已关闭
20260429134869 | 华云口腔 | -- | Dentrix 50 | D5C20195R0171 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.907 | 44510.7743 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46141.3861 | 43647 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 无锡市 | 滨湖区 | 卡准备 | 169.32 | -- | 46148.441 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：软件闪退 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重装，测试空拍正常 5、处理结果： | -- | -- | 46148.4646 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.4646 | -- | 已关闭
20260429134878 | 北京大暘医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL22ACUONV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46141.4153 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 密云区 | 远程看下口扫系统，反应慢，种植口扫数据有时拼接不上 | 0.01 | -- | 46141.4153 | 袁凌峰 | 口扫卡顿 | 1、故障现象：扫描卡顿，优化拼接异常 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：优化电脑环境，引导客户按正常方式扫描 | 口扫：客户协作 | -- | 46148.7792 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.7792 | -- | 已关闭
20260429134879 | 山东迈尔医疗科技有限公司 | -- | S6000 | FL21ALDRWY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46141.416 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 山东省 | 日照市 | 东港区 | 这个口扫扫描的老是出现分层，以及扫描杆游离端扫描杆扫不上等问题，之前出现的问题，出现的概率非常小，现在最近老是出现。麻烦开远程看看呢 | 176.66 | -- | 46148.7771 | 袁凌峰 | 数据分层 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：远程查看 | 数据异常 | -- | 46155.4882 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.4882 | -- | 已关闭
20260429134898 | 张研口腔诊所 | -- | 未识别 | UX26AB42WQ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46142.5826 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46141.4653 | 46143 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 吉林省 | 吉林市 | 船营区 | CT新机安装 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46141.6299 | 邹建波 | 46141.6306 | 46142.3951 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 21.83 | 21.2 | 29.36 | 46143.6167 | 46142.3951 | 46143.6188 | 46143.6167 | 46143.8035 | 已关闭
20260429134899 | 忆香理念口腔（福建厦门翔安区） | -- | Dentrix 55 NX | EE21AAIDDQ | 设备维修 | 2.0.5.9053 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 线材接触不良 | 立柱拨杆断裂 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.905 | 44369.6354 | 2000585 | 2.0.5.9053 | -- | -- | 46141.4667 | 44296 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 厦门市 | 翔安区 | 拍完无影像生成 | 1.26 | 261.43 | 46141.5188 | 胡标 | -- | 1、故障现象：拍完无影像生成 2、排查动作： 3、故障原因：手闸接触不良、激光调整损坏 4、处理步骤： 5、处理结果：转郭龙星 | -- | -- | 46141.5194 | 未解决 | 46141.5917 | 郭龙星 | 46152.4125 | 46152.4431 | -- | 头侧转盘伸缩卡死。 | 1、故障现象：硬件损坏。 2、排查动作： 3、故障原因：转盘齿轮黄油干涸卡死。 4、处理步骤：更换立柱拨杆、曝光手闸、拆下头侧转盘清理伸缩齿轮、喷抹润滑油。部署后台服务，开启影子系统。 5、处理结果：测试恢复正常使用。 | 是 | -- | 262.77 | 8.4 | 7.74 | 46152.991 | 46152.4688 | 46152.791 | 46152.991 | 46152.791 | 已关闭
20260429134906 | 韶关华莱口腔门诊 | -- | Matrix 5000 | NA24ABBQAX | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | -- | 硬件异常 | -- | 其他：高压漏油 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45707.3604 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46141.4812 | 45593 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 韶关市 | 武江区 | CT设备漏液 | 0.01 | 68.45 | 46141.4819 | 苏晓静 | -- | CT设备漏液，转现场上门 | -- | -- | 46141.4826 | 未解决 | 46141.4896 | 陈一帆 | 46144.334 | 46144.4528 | -- | 高压漏油 | 1、故障现象：高压漏油 2、排查动作：高压漏油 3、故障原因：高压漏油 4、处理步骤：更换高压组件 5、处理结果：已解决 | 是 | -- | 71.29 | 12.3 | 3.64 | 46144.8514 | 46144.4528 | 46144.6042 | 46144.8514 | 46144.8507 | 已关闭
20260429134907 | 北京创翼商贸有限公司 | -- | F200 | BX23AKLNKT | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46141.4833 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 影像不清晰 | 3.63 | -- | 46141.634 | 赖美琪 | 影像不清晰 | 1、故障现象：影像不清晰 2、排查动作：怀疑片子脏，清理没反应，换新片子也不行 3、故障原因： 4、处理步骤：寄回检测 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46153.3847 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.3847 | -- | 已关闭
20260429134910 | 桂林市锐锋医疗器械有限公司 | -- | F200 | BX21AMOMAY | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46141.4896 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 吞片 | 0.2 | -- | 46141.4979 | 赖美琪 | 卡片 | 1、故障现象：吞片 2、排查动作： 3、故障原因：吞片 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR硬件检测 | -- | 46152.7243 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.7243 | -- | 已关闭
20260429134915 | 聊城传染病医院 | -- | Matrix 5000C | SA24AB4PGZ | 设备维修 | 1.3.12 | -- | -- | 图像不良 | 图像不良 | 图像有白点/坏线/条纹 | 全景影像有横条纹 | 已部署 | 4.0.0.58 | 1.3.13 | 45829.7312 | 1.0.0.6 | 1.3.12 | -- | -- | 46141.4979 | 45700 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 聊城市 | 东昌府区 | 影像不清晰 | 22.62 | 166.14 | 46142.4403 | 胡标 | -- | 1、故障现象：全景有坏线 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：矫正平板 5、处理结果：转安振武 | -- | -- | 46142.441 | 未解决 | 46149.3632 | 安振武 | 46149.3632 | 46149.4222 | -- | 全景下方有个横线。 | 1、故障现象：全景ct坏线，实际是坏簇 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：更换大平板，调试校正 | 是 | -- | 167.65 | 3 | 1.73 | 46155.2736 | 46149.4264 | 46149.4986 | 46155.2736 | 46149.4986 | 已关闭
20260429134919 | 官渡区湾流海社区卫生服务站 | -- | 未识别 | WS26AAKOKR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.4.21 | 46151.6632 | 1.0.3.6 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 46141.5285 | 46152 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | CT新机安装 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46151.4514 | 董发军 | 46151.4514 | 46151.5153 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 239.67 | 33.1 | 31.48 | 46152.7479 | 46151.5153 | 46152.8271 | 46152.7479 | 46152.8278 | 已关闭
20260429134920 | 深圳市臻影医疗有限公司 | -- | 未识别 | WS26AAIOTR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46149.4688 | 1.0.3.6 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 46141.5292 | 46149 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | CT新机安装 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46148.2764 | 董发军 | 46148.2771 | 46148.5 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 167.14 | 25.6 | 26.11 | 46149.5882 | 46148.5 | 46149.5882 | 46149.5882 | 46149.9694 | 已关闭
20260429134921 | 白山市松江河汇达口腔 | -- | 未识别 | WS26AAHOKR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46146.8 | 1.0.3.6 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 46141.5306 | 46147 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 吉林省 | 白山市 | 抚松县 | CT新机安装 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46146.3097 | 刘亮亮 | 46146.3458 | 46146.5472 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 121.16 | 12.1 | 7.32 | 46147.4653 | 46146.5813 | 46146.8868 | 46147.4653 | 46146.8868 | 处理完成
20260429134922 | 深圳市臻影医疗有限公司 | -- | 未识别 | WS26AAJOOR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46151.4257 | 1.0.3.6 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 46141.5319 | 46151 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | CT新机安装 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46150.3924 | 董发军 | 46150.3924 | 46150.4292 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 213.46 | 44.6 | 24.44 | 46151.759 | 46150.4292 | 46151.4479 | 46151.759 | 46152.8285 | 已关闭
20260429134923 | 深圳市臻影医疗有限公司 | -- | 未识别 | WS26AALOTR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.4.3.1 | 46148.9576 | 1.0.0.19 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 46141.5326 | 46158 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | CT新机安装 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46157.3264 | 席保顺 | 46157.3271 | 46157.5597 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 384.97 | 29.2 | 23.6 | 46158.4 | 46157.5778 | 46158.5611 | 46158.4 | 46158.5611 | 处理完成
20260429134925 | 宜美口腔（湖北宜昌宜都市） | -- | Dentrix 55 NX | EE21AAVDTP | 设备维修 | 2.0.5.704 | -- | -- | 软件异常 | -- | 查看数据异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.704 | 44572.6417 | 2000586 | 2.0.5.704 | -- | -- | 46141.5736 | 44278 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 宜昌市 | 宜都市 | 全景打不开 | 361.54 | -- | 46156.6375 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：客户修改了存储路径所以打不开数据 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4194 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4194 | -- | 已关闭
20260429134931 | 利明口腔 | -- | Dentrix 10-3.0 | D1020180122302 | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.517 | 45317.4444 | 2000103 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46141.6153 | 43138 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 宜宾市 | 长宁县 | 卡生成 | 360.58 | -- | 46156.6396 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：卡重建 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4187 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4187 | -- | 已关闭
20260429134932 | 吉林省聪衡华翔医疗器械有限公司 | -- | F200 | BX24AAWLDW | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46141.6215 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 东北大区 | 吉林省 | 长春市 | 南关区 | -- | 0.04 | -- | 46141.6229 | 赖美琪 | 设备异响 | 1、故障现象：舱门打不开，重启舱门驱动后依旧异常，电机异响 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR硬件检测 | -- | 46153.6375 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.6375 | -- | 已关闭
20260429134942 | 惠尔口腔门诊部 | -- | Matrix 5000C | SA25AATJJO | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45726.7 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46141.6549 | 45729 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 聊城市 | 东昌府区 | 采集出现异常，请联系客服(错误代码:5) | 359.65 | -- | 46156.6403 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：客户先开软件再开设备导致报错 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4174 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4174 | -- | 已关闭
20260429134960 | 北京大暘医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL23AAWBWT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46141.7021 | 45161 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 密云区 | 扫描卡顿 | 169.78 | -- | 46148.7764 | 袁凌峰 | 口扫卡顿 | 1、故障现象：扫描卡顿 2、排查动作： 3、故障原因：未做软件适配 4、处理步骤： 5、处理结果：优化配置和电脑环境后，扫描正常 | 口扫：客户协作 | -- | 46148.7951 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.7951 | -- | 已关闭
20260429134963 | 北京创翼商贸有限公司 | -- | S6000 | FL23ACBXXP | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46141.7125 | 45019 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 数据内存需要清理 | 160.3 | -- | 46148.3917 | 唐积安 | 清理数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46148.3917 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.3917 | -- | 已关闭
20260429134972 | 平昌县齿健美口腔诊所有限公司 | -- | Matrix 5000C | SA24AAUNAY | 设备维修 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 其他 | 其他：薄膜按键接触不灵 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.12 | 45709.4465 | 1.0.0.6 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 46141.8187 | 45650 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 巴中市 | 平昌县 | 客户薄膜坏了，更换按键薄膜 | 14.72 | 44.83 | 46142.4326 | 王芳 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46142.4326 | 未解决 | 46142.4486 | 王孝鑫 | 46144.3007 | 46144.4722 | -- | 薄膜按键接触不灵 | 1、故障现象：薄膜按键不灵 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：更换薄膜按键 5、处理结果：已解决 | 否 | -- | 49.4 | 4.2 | 0.11 | 46144.4986 | 46144.491 | 46144.4958 | 46144.4986 | 46144.4958 | 已关闭
20260429134973 | 佛山海纳百姓口腔诊所有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AADHKW | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 耳臂卡顿或无法移动 | 耳臂卡顿或无法移动 | 已部署 | 5.0.0.0 | 2.0.5.1028 | 44490.6903 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46141.8549 | 44491 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 佛山市 | 南海区 | 1，故障描述问题：头侧耳臂组件断掉，申请更换 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 13.87 | 166.9 | 46142.4326 | 王芳 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46142.4333 | 未解决 | -- | 陈显光 | 46149.3875 | 46149.4806 | -- | 耳臂组件断掉 | 1、故障现象：耳臂组件断掉 2、排查动作：耳臂组件断掉 3、故障原因：物料原因 4、处理步骤：更换组件 5、处理结果：已完成 | 是 | -- | 169.13 | 4.6 | 2.36 | 46149.5785 | 46149.4806 | 46149.5792 | 46149.5785 | 46149.5792 | 已关闭
20260430134974 | 云南省昭通彝良牛街卫生院 | -- | 未识别 | TP25AAIEJY | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.4.3.1 | 46150.8278 | 1.0.0.19 | 1.5.0.1/1.5.0.1 | -- | -- | 46142.3743 | 46153 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0025-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 昭通市 | 彝良县 | CT新机安装 | 1.53 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46149.5563 | 晏克华 | 46149.5569 | 46150.3889 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 190.83 | 51.6 | 77.69 | 46153.6347 | 46150.3896 | 46153.6264 | 46153.6347 | 46153.6264 | 处理完成
20260430134975 | 包头市固阳县沐澄口腔门诊 | -- | 未识别 | ZF26ABPZKR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 1.4.3.1 | -- | 1.0.0.19 | -- | -- | -- | 46142.375 | 46153 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 固阳县 | CT新机安装 | 1.52 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46151.3125 | 王红军 | 46151.3125 | 46152.4069 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 239.25 | 51.4 | 31.51 | 46153.7215 | 46152.4069 | 46153.7201 | 46153.7215 | 46154.3278 | 已关闭
20260430134976 | 孙主任新店 | -- | 未识别 | ZF26ABGZKR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46162.6785 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46142.375 | 46164 | 否 | 否 | 否 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 西安市 | 莲湖区 | CT新机安装 | 1.53 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46149.4194 | 康欢 | 46150.359 | 46150.4444 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 192.14 | 23.3 | 21.3 | 46157.4826 | 46150.4444 | 46151.3326 | 46157.4826 | 46151.3326 | 处理完成
20260430134977 | 杨医生口腔 | -- | 未识别 | ZF26AA8ZKR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.4.21 | 46158.7007 | 1.0.3.6 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46142.375 | 46160 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 邯郸市 | 邯山区 | CT新机安装 | 1.54 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46157.8479 | 张慧麟 | 46158.2917 | 46158.4104 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 383.3 | 25.5 | 7.49 | 46160.5465 | 46158.4104 | 46158.7229 | 46160.5465 | 46159.3562 | 处理完成
20260430134978 | 永远口腔 | -- | 未识别 | ZF26AA9ZOR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46171.6528 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46142.375 | 46171 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 管城回族区 | CT新机安装 | 1.55 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46144.6007 | 张榛 | 46171.4069 | 46171.4132 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 695.35 | 10.8 | 10.69 | 46171.9819 | 46171.4132 | 46171.8583 | 46171.9819 | 46171.8583 | 已关闭
20260430134979 | 许昌许都华大口腔门诊部（个人独资） | -- | 未识别 | ZF26ABKZRR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46147.3486 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46142.375 | 46158 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 许昌市 | 魏都区 | CT新机安装 | 1.61 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46142.6083 | 魏榛 | 46143.7111 | 46143.7111 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 30.46 | 46.5 | 46.36 | 46158.0306 | 46143.7118 | 46145.6438 | 46158.0306 | 46145.6438 | 处理完成
20260430134980 | 铁岭王刚口腔 | -- | 未识别 | ZF26ABIZDR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46169.7465 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46142.3757 | 46170 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 铁岭市 | 铁岭县 | CT新机安装 | 2.36 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46169.4319 | 刘亮亮 | 46169.4333 | 46169.7229 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 654.67 | 24.4 | 17.55 | 46170.8424 | 46169.7521 | 46170.4826 | 46170.8424 | 46170.4826 | 处理完成
20260430134981 | 毕节市七星关区嘉贝口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | ZF26AA6ZAR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46149.4104 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46142.3757 | 46149 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 贵州省 | 毕节市 | 七星关区 | CT新机安装 | 2.36 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46147.7979 | 晏克华 | 46147.7979 | 46148.3889 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 142.05 | 16.2 | 26.32 | 46149.7181 | 46148.3924 | 46149.4896 | 46149.7181 | 46149.4896 | 处理完成
20260430134984 | 南充圣艾儿童口腔门诊 | -- | 未识别 | VN25AAJROX | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45967.6562 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46142.384 | 45968 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 南充市 | 嘉陵区 | 注册了一个账号，跟本店毫无关联，但是登进去还是有以前拍摄的片子 | 31.06 | -- | 46143.6785 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈新注册的账号里面有待检查信息 2、排查动作： 3、故障原因：客户对接了牙医管家 4、处理步骤：取消对接 5、处理结果： | -- | -- | 46143.6785 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.6785 | -- | 已关闭
20260430134994 | 河北金可迅科技有限公司 | -- | S6000 | FL21AHQIWZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46142.4139 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 口扫卡顿 反应慢 不知道什么原因 明天远程吧 | 95.09 | -- | 46146.3757 | 唐积安 | 口扫卡顿 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46146.3771 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.3771 | -- | 已关闭
20260430134996 | 芜湖琚里口腔有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAXGRR | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033/2.0.5.1030 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 线材接触不良 | 线材接触不良 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1033 | 44692.4417 | 2000594 | 2.0.5.710/2.0.5.1033/2.0.5.1030 | -- | -- | 46142.4174 | 44692 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 芜湖市 | 镜湖区 | 按手闸后采集不出图像 | 0.67 | 114.82 | 46142.4451 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：按手闸后采集不出图像 2、排查动作： 3、故障原因：测试正常 4、处理步骤：李又安排上门检查 5、处理结果： | -- | -- | 46142.6597 | 未解决 | 46143.4236 | 李又 | 46147.4437 | 46147.4674 | -- | 手闸没反应转接线故障，更换转接线 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：手闸没反应转接线故障，更换转接线，测试正常，校正平板 5、处理结果： | 否 | -- | 115.79 | 47.4 | 46.86 | 46151.5056 | 46147.484 | 46149.4361 | 46151.5056 | 46149.4361 | 已关闭
20260430135001 | 深圳莱奥口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AAMVWS | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.8 | 45443.5764 | 1.0.0.9 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 46142.4292 | 45443 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 头侧拍出来不成像 | 341.2 | -- | 46156.6458 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：头侧机器没复位导致有遮挡 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4167 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4167 | -- | 已关闭
20260430135002 | 东莞君康口腔 | -- | 未识别 | UX25ABDUAV | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 高压无射线 | 主板PCBA不良 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45909.6965 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46142.4299 | 45910 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 东莞市 | 寮步镇 | 卡准备中 | 0.62 | 0.46 | 46142.4556 | 胡标 | -- | 1、故障现象：卡准备中 2、排查动作： 3、故障原因：高压故障 4、处理步骤： 5、处理结果：转彭建国 | -- | -- | 46142.4563 | 未解决 | 46142.475 | 彭建国 | 46142.475 | 46142.8174 | -- | 卡准备中，顶上亮红灯，旋转臂不动。 | 1、故障现象：卡准备中，顶上亮红灯。 2、排查动作：卡准备中，顶上亮红灯。 3、故障原因：主板故障 4、处理步骤：更换主控板，旋转臂主板，束光器主板 5、处理结果：正常使用 | 是 | -- | 8.68 | 59.3 | 0.01 | 46143.4889 | 46142.8181 | 46142.8187 | 46143.4889 | 46145.7528 | 已关闭
20260430135005 | 彭泽美天竞保口腔门诊有限责任公司 | -- | 未识别 | UX25ADF5DU | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 环评检测不合格（KV\MA\曝光时间） | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45891.7056 | 1.0.0.18 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46142.434 | 45894 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 九江市 | 彭泽县 | 检测不合格 | 341.08 | -- | 46156.6458 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.416 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.416 | -- | 已关闭
20260430135008 | 鹤庆衡尚口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW23AARTAS | 设备维修 | 2.0.5.1030/2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 软件异常 | -- | 预期功能 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.1030 | 45077.7417 | 2.0.5.91 | 2.0.5.1030/2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 46142.4458 | 45078 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 大理白族自治州 | 大理市 | CT软件没有自动神经管 | 6.44 | -- | 46142.7146 | 胡标 | -- | 1、故障现象：CT软件没有自动神经管 2、排查动作： 3、故障原因：软件故障 4、处理步骤：反馈技术后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46143.675 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.675 | -- | 已关闭
20260430135010 | 福州德康和谐科技有限公司 | -- | F200 | BX26ABWFKQ | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46142.4479 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 不上图 | 29.63 | -- | 46143.6819 | 赖美琪 | 不上图 | 1、故障现象：不上图 2、排查动作： 3、故障原因：不上图 4、处理步骤：不上图，x光机拍传感器有曝光 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46154.4181 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.4181 | -- | 已关闭
20260430135011 | 长沙浩尚雅口腔有限公司 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AA5GWW | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1032/2.0.5.1032 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1033 | 45218.7146 | 2000594 | 2.0.5.710/2.0.5.1032/2.0.5.1032 | -- | -- | 46142.4486 | 45219 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 芙蓉区 | 清理内存 | 4.24 | -- | 46142.625 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：清理内存 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理内存 5、处理结果： | -- | -- | 46161.4486 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.4486 | -- | 已关闭
20260430135012 | 医博口腔（黑龙江哈尔滨香坊区） | -- | D50-03 | FH21AALPCV | 设备维修 | 2.0.5.906 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44443.6514 | 2000587 | 2.0.5.906 | -- | -- | 46142.4549 | 44444 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-03 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 香坊区 | 软件打不开 | 29.63 | -- | 46143.6889 | 胡标 | -- | 1、故障现象：软件打不开 2、排查动作： 3、故障原因：磁盘未识别 4、处理步骤：重启后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46151.3771 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.3771 | -- | 已关闭
20260430135013 | 惠州仲德康口腔医疗服务有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAMLKV | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 44814.4403 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 46142.4569 | 44813 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | CT保存不了 | 28.9 | -- | 46143.6611 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈CT保存不了 2、排查动作： 3、故障原因：磁盘盘符改变 4、处理步骤：更改存储路径 5、处理结果： | -- | -- | 46143.6625 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.6625 | -- | 已关闭
20260430135017 | 修恒（石家庄）医疗科技有限公司 | -- | S6500 | PH24AABFKQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46142.4785 | 45421 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 咬合错乱 | 23 | -- | 46143.4368 | 赖美琪 | 咬合异常 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：您好，识别到的有效咬合特征点不够 | 数据异常 | -- | 46143.4368 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.4368 | -- | 已关闭
20260430135022 | 成都宏霞医疗器械有限公司 | -- | F200 | BX25AB73AQ | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46142.4979 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 武侯区 | 影像不清晰 | 28.46 | -- | 46143.684 | 赖美琪 | 影像不清晰 | 1、故障现象：影像不清晰 2、排查动作： 3、故障原因：影像不清晰 4、处理步骤：调整曝光差别不大客户要求寄回检测 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46152.6937 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.6937 | -- | 已关闭
20260430135023 | 爱上口腔（河北秦皇岛卢龙县） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAIBKU | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1029/2.0.5.1008 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44397.6201 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1029/2.0.5.1008 | -- | -- | 46142.5215 | 44398 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 数据发送中有错误 | 27.9 | -- | 46143.684 | 胡标 | -- | 1、故障现象：数据发送中有错误 2、排查动作： 3、故障原因：无故障 4、处理步骤：连上远程测试正常 5、处理结果： | -- | -- | 46143.6847 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.6847 | -- | 已关闭
20260430135024 | 涪陵孙鸿辉口腔诊所（重庆涪陵区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABMQTS | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008/2.0.5.1008 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.705 | 44370.7972 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008/2.0.5.1008 | -- | -- | 46142.5326 | 44371 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 试点 | 重庆市 | 重庆市 | 涪陵区 | 卡准备中 | 27.97 | -- | 46143.6979 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈卡准备中 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：客户无响应 | -- | -- | 46143.6986 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.6986 | -- | 已关闭
20260430135025 | 宁波佳兴口腔门诊部 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AAKKWO | 设备维修 | 1.0.0.7 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.0.0.7 | 45014.6014 | 1.0.0.7 | 1.0.0.7 | -- | -- | 46142.5611 | 45041 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 宁波市 | 鄞州区 | 客户拍了个全景，保存了很久，现在这个软件跳到登录系统了，全景的片子也找不到了 | 27.1 | -- | 46143.6903 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈卡重建 2、排查动作： 3、故障原因：软件故障 4、处理步骤：重建影像 5、处理结果： | -- | -- | 46143.6903 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.6903 | -- | 已关闭
20260430135031 | 天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心 | -- | 未识别 | OD25AAKOGW | 设备维修 | 1.3.15 | -- | -- | 硬件异常 | 软件异常 | 其他：01040302 | 其他：开机红灯，无法拍摄 | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 45943.5951 | 1.0.0.18 | 1.3.15.3/1.3.15.3 | -- | -- | 46142.5833 | 45947 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 北辰区 | 报01040302 | 0.29 | 42.46 | 46142.5951 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：报01040302 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：转金星 5、处理结果： | -- | -- | 46142.5965 | 未解决 | 46144.3653 | 金星 | 46144.366 | 46144.4208 | -- | 报01040302红灯 | 1、故障现象：开机报红灯 2、排查动作： 3、故障原因：束光器板短路 4、处理步骤：更换主板，更换束光器板，更换旋转臂转接板 5、处理结果：校准，测试正常 | 是 | -- | 43.79 | 8.4 | 4.75 | 46144.8007 | 46144.4208 | 46144.6188 | 46144.8007 | 46144.7194 | 已关闭
20260430135038 | 海宁鸟飞口腔医院 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AANAAV | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户数据迁移 | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.3.11.1 | 45231.5299 | 1.0.0.8 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46142.6076 | 45231 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 嘉兴市 | 海宁市 | 迁移数据 | 336.93 | -- | 46156.6465 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4153 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4153 | -- | 已关闭
20260430135041 | 深圳布邻口腔门诊部 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAO4AQ | 设备维修 | 1.3.8/1.3.8 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.8 | 45545.7021 | 1.0.0.9 | 1.3.8/1.3.8 | -- | -- | 46142.6215 | 45555 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 等待上传 | 336.61 | -- | 46156.6472 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：云端上传 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4153 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4153 | -- | 已关闭
20260430135042 | 成都高新茁悦口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | WS26AAJPKQ | 设备维修 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | -- | 运动机构异常 | -- | R30，主轴旋转至正限位超时 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46119.3806 | 1.0.0.18 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 46142.625 | 46121 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 武侯区 | 报错r30 | 1.19 | 16.79 | 46142.6743 | 欧海芳 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：报错r30工程师上门 | -- | -- | 46142.7083 | 未解决 | 46142.8951 | 熊伟 | 46143.4083 | 46143.4292 | -- | 报错R30 | 1、故障现象：准备卡60% 2、排查动作：查看日志，报错R30。检修发现限位开关不亮。 3、故障原因：限位开关故障。 4、处理步骤：更换限位开关。 5、处理结果：正常使用。 | 否 | -- | 17.3 | 1.8 | 1.28 | 46143.4521 | 46143.4292 | 46143.4826 | 46143.4521 | 46143.4826 | 已关闭
20260430135051 | 成都新旺泽西医疗科技有限公司 | -- | F200 | BX26ABUFDQ | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46142.6528 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 武侯区 | -- | 0.08 | -- | 46142.6562 | 赖美琪 | 不上图 | 1、故障现象：不上图，客户说4.3号出库的新机 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46153.6368 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.6368 | -- | 已关闭
20260430135052 | 河南省广森医疗器械销售有限公司 | -- | S6000 | FL22ABVUKU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46142.6535 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 大夫扫石膏模型，特别卡 | 70.82 | -- | 46145.6042 | 赖美琪 | 口扫卡顿 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46145.609 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.609 | -- | 已关闭
20260430135053 | 中山市靓丽口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | ZF26ABOZOR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46143.5243 | 1.0.0.18 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46142.6549 | 46144 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 中山市 | 横栏镇 | CT新机安装 | 0.54 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46142.7 | 陈一帆 | 46142.7 | 46142.7007 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 0.57 | 18.4 | 23.1 | 46144.6604 | 46142.7007 | 46143.6632 | 46144.6604 | 46143.9757 | 处理完成
20260430135057 | 深圳粤式格伦菲尔口腔门诊部 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAYPRS | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 软件异常 | 软件异常 | 卡重建 | 建模异常 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45469.7618 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46142.6611 | 45471 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 卡重建 | 0.46 | 281.85 | 46142.6806 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：大视野卡重建 2、排查动作： 3、故障原因：PTM参数错误 4、处理步骤：转刘明 5、处理结果： | -- | -- | 46142.6813 | 未解决 | 46154.4243 | 刘明 | 46154.425 | 46154.4563 | -- | 重新校正PTM 、平板参数 | 1、故障现象：卡重建 2、排查动作：查询日志PTM 文件异常 3、故障原因：PTM文件数据异常 4、处理步骤：重新校正PTM ，平板探测器校正 5、处理结果：设备图像重建正常 | 否 | -- | 282.64 | 2.2 | 1.51 | 46154.5062 | 46154.4576 | 46154.5208 | 46154.5062 | 46154.5208 | 已关闭
20260430135059 | 锐志口腔-金凤苑店（湖北恩施市） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AB13RY | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 运动机构异常 | 运动机构异常 | R30，主轴旋转至正限位超时 | R30，主轴旋转至正限位超时 | 已部署 | 4.0.0.38 | 2.0.5.907 | 44322.6965 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46142.6694 | 44176 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 头测经常是这种不成像，或者一片白 | 0.37 | 159.96 | 46142.6847 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：头侧影像异常 2、排查动作： 3、故障原因：R30,高压旋转角度丢步遮挡 4、处理步骤：转辛杨 5、处理结果： | -- | -- | 46142.6958 | 未解决 | 46148.7847 | 辛杨 | 46149.3611 | 46149.6 | -- | 头侧影像遮挡 | 1、故障现象：头侧遮挡 2、排查动作：检查日志发现频繁报错R30 3、故障原因：主轴皮带磨损，机架转不到位置 导致头侧影像遮挡。 4、处理步骤：现场更换新的皮带，测试正常。 5、处理结果：故障修复 | 否 | -- | 165.71 | 8 | 2.45 | 46149.8562 | 46149.6007 | 46149.7028 | 46149.8562 | 46149.7028 | 已关闭
20260430135064 | 德艺口腔 | -- | Dentrix 10-3.0 | D1020180306008 | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 图像不良 | -- | 图像有白点/坏线/条纹 | -- | 已部署 | 3.0.0.13 | 2.0.1.517 | 44516.6083 | 2000103 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46142.6813 | 43176 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 武侯区 | CT拍出来影像有竖条纹 | 24.38 | -- | 46143.6972 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈CT有竖条纹 2、排查动作： 3、故障原因：bios设置 4、处理步骤：更改bios设置后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46151.3771 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.3771 | -- | 已关闭
20260430135067 | 中牟黎明口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AAZHDU | 设备培训 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1032 | 45530.6937 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 46142.6896 | 45496 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中牟县 | 1，故障描述问题：客户申请二次培训 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 刘明 | 46147.4028 | 46147.4326 | 客情维护-培训赋能 | 客户CT公司收费移机，CT二次培训 | 1、故障现象：客户CT公司收费移机，CT二次培训 2、排查动作：客户CT公司收费移机，CT二次培训 3、故障原因：客户CT公司收费移机，CT二次培训 4、处理步骤：客户CT公司收费移机，CT二次培训 5、处理结果：培训完成 | 否 | 培训 | -- | 3 | 2.32 | 46148.8111 | 46147.4333 | 46147.5299 | 46148.8111 | 46147.5299 | 已关闭
20260430135070 | 贵溪市方小正口腔门诊 | -- | 未识别 | ZF26AA7ZAR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46162.784 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46142.7139 | 46164 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 鹰潭市 | 贵溪市 | CT新机安装 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46162.3972 | 王超 | 46162.3979 | 46162.6201 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 477.4 | 26.8 | 21.5 | 46164.4271 | 46162.6201 | 46163.516 | 46164.4271 | 46163.516 | 处理完成
20260430135072 | 海口布谷口腔 | -- | 未识别 | YL26AAJROQ | 设备维修 | 1.4.2.1 | -- | -- | 无故障 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46125.7153 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46142.7271 | 46126 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 海南省 | 海口市 | 琼山区 | 解除影子系统安装软件 | 334.08 | -- | 46156.6472 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4236 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4236 | -- | 已关闭
20260430135073 | 沈阳高路商贸有限公司 | -- | 未识别 | PH24AAHJAR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46142.7375 | 45484 | -- | -- | 否 | -- | -- | 东北大区 | 辽宁省 | 沈阳市 | 和平区 | 加热底座接触不良，口扫头连接异常，设备需要返厂检修 | 144.93 | -- | 46148.7764 | 袁凌峰 | 口扫头不加热 | 1、故障现象：加热底座接触不良，口扫头连接异常 2、排查动作： 3、故障原因：硬件故障 4、处理步骤： 5、处理结果：需要返厂检修 | 配件异常 | -- | 46153.4076 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.4076 | -- | 已关闭
20260430135074 | 东光县健生达口腔有限公司（二店） | -- | 未识别 | UX26ABNBRQ | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.3.15 | 46102.666 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46142.7424 | 46104 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 沧州市 | 东光县 | 图像异常 | 15.3 | -- | 46143.3799 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈图像异常 2、排查动作： 3、故障原因：设备刚开机未等待回零就进入拍摄界面导致电压不够 4、处理步骤：指导客户 5、处理结果： | -- | -- | 46143.3819 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.3819 | -- | 已关闭
20260430135075 | 枣阳郭丽牙科 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AB6UDV | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1031/2.0.5.1031 | -- | -- | DX异常 | -- | 云端数据打开异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 2.0.5.1031 | 45196.6597 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1031/2.0.5.1031 | -- | -- | 46142.7431 | 45197 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 襄阳市 | 枣阳市 | AI计算失败 | 15.34 | -- | 46143.3826 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈AI计算失败 2、排查动作： 3、故障原因：云端异常 4、处理步骤：重新打开后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46143.3826 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.3826 | -- | 已关闭
20260430135077 | 成都方庆永联医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL22AEMZJO | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46142.7451 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 武侯区 | 29版本上传失败 | 144.74 | -- | 46148.7764 | 袁凌峰 | 数据上传失败 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 29软件问题 | -- | 46156.6736 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.6736 | -- | 已关闭
20260430135081 | 麦穗口腔（青海西宁城北区） | -- | Dentrix 50 | CI19ABFFAZ | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 硬件异常 | 软件异常 | 其他 | 软件其他报错 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44372.6243 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46142.7708 | 43838 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 青海省 | 西宁市 | 城北区 | 机架移动失败 | 0.02 | 39.65 | 46142.7722 | 王芳 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46142.7722 | 未解决 | 46144.4215 | 王红军 | 46144.4243 | 46144.4396 | -- | 机架移动失败 | 1、故障现象：机架移动失败 2、排查动作：检查XY轴限位功能正常，检查xy轴移动无卡顿 3、故障原因：软件无15✕15机架中心，查询此设备无大视野功能 4、处理步骤：无 5、处理结果：跟客户解释设备无大视野功能，没有大视野的机架中心 | 否 | -- | 40.01 | 24.7 | 6.2 | 46145.4785 | 46144.4396 | 46144.6979 | 46145.4785 | 46145.4521 | 已关闭
20260501135089 | 塔城新装修口腔冯医生 | -- | 未识别 | ZF26ABNZTR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46153.5264 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46143.0493 | 46153 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 塔城市 | CT新机安装 | 8.07 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46151.6951 | 熊伟 | 46152.3326 | 46152.6 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 221.35 | 17 | 22.34 | 46153.6 | 46152.6083 | 46153.5389 | 46153.6 | 46153.5389 | 已关闭
20260501135091 | 丹阳非凡口腔门诊有限公司珥陵分公司 | -- | 未识别 | ZF26ABFZRR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46148.5875 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1/1.4.3.1 | -- | -- | 46143.0493 | 46151 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 镇江市 | 丹阳市 | CT新机安装 | 7.83 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46148.3514 | 戴伟 | 46148.3514 | 46148.4007 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 120.61 | 13.7 | 26.74 | 46151.4347 | 46148.4007 | 46149.5153 | 46151.4347 | 46149.5153 | 处理完成
20260501135092 | 日照壹颗牙 | -- | 未识别 | VN26AAINAR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46145.6486 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46143.0493 | 46147 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 日照市 | 东港区 | CT新机安装 | 8.11 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46145.2917 | 席保顺 | 46145.2917 | 46145.459 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 49.88 | 50.6 | 46.63 | 46147.716 | 46145.4653 | 46147.4083 | 46147.716 | 46147.4083 | 处理完成
20260501135093 | 深圳张治文口腔诊所 | -- | 未识别 | ZF26ABDZRR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46153.7618 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46143.0493 | 46151 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | CT新机安装 | 8.08 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46146.4771 | 刘明 | 46150.4139 | 46150.4222 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 168.88 | 24.8 | 24.6 | 46151.6931 | 46150.4229 | 46151.4479 | 46151.6931 | 46151.4479 | 处理完成
20260501135095 | 康悦口腔 | -- | 未识别 | YL26AAAPOR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.4.21 | 46147.3632 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46143.0493 | 46148 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 藁城区 | CT新机安装 | 7.81 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46145.4549 | 张慧麟 | 46145.4549 | 46146.3729 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 71.96 | 71.2 | 32.76 | 46148.6111 | 46146.3736 | 46147.7382 | 46148.6111 | 46148.4243 | 处理完成
20260501135096 | 皓齿口腔长治长子 | -- | 未识别 | ZF26AAAZGR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.4.3.1 | 46156.7951 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46143.0493 | 46160 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 长治市 | 长子县 | CT新机安装 | 8.07 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46156.4139 | 牛艳龙 | 46156.4174 | 46156.6382 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 318.08 | 32.2 | 21.42 | 46160.3486 | 46156.6389 | 46157.5312 | 46160.3486 | 46157.7674 | 处理完成
20260501135098 | 宜春市牙美口腔门诊有限公司 | -- | Dentrix 50 Max | CJ23AABMRS | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 45097.7201 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46143.3812 | 45130 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 影像打不开 | 4.39 | -- | 46143.5639 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：影像打开报错 2、排查动作： 3、故障原因：不详 4、处理步骤：远程无法连接，指导客户重新发远程，客户后续未响应 5、处理结果： | -- | -- | 46157.4007 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4007 | -- | 已关闭
20260501135099 | 湖北仁美口腔医疗管理有限公司 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AAQSAU | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.0.14 | 45195.6813 | 1.0.0.4 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46143.3826 | 45196 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 十堰市 | 张湾区 | 拍不出影像 | 1.34 | -- | 46143.4389 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈影像异常 2、排查动作： 3、故障原因：平板异常 4、处理步骤：校准平板后拍摄正常 5、处理结果： | -- | -- | 46143.4389 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.4389 | -- | 已关闭
20260501135100 | 榆林斑鹿口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ACDNDT | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | -- | 硬件异常 | -- | 线材接触不良 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44754.566 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46143.384 | 44754 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 榆林市 | 榆阳区 | 设备初始化 | 0.51 | 71.81 | 46143.4056 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：设备初始化 2、排查动作： 3、故障原因：大平板异常 4、处理步骤：大平板IP无法获取，无法ping通，已排除被其他IP占用的可能性，网线设置正常 5、处理结果：转康欢 | -- | -- | 46143.4062 | 未解决 | 46146.3979 | 牛艳龙 | 46146.3979 | 46146.5201 | -- | 设备初始化，氛围灯不亮，检测控制板电源线磨损异常 | 1、故障现象：设备初始化，氛围灯不亮 2、排查动作：设备初始化，氛围灯不亮，检测控制板电源线磨损异常 3、故障原因：设备初始化，氛围灯不亮，检测控制板电源线磨损异常 4、处理步骤：更换控制板电源线，主板输出信号线，大平板网线，平板同步信号线后测试正常 5、处理结果：已解决 | 是 | -- | 74.75 | 25.4 | 22.54 | 46147.9243 | 46146.5208 | 46147.4597 | 46147.9243 | 46147.4597 | 已关闭
20260501135101 | 含山桦阳口腔门诊部有限公司 | -- | Matrix 5000 | NA24AATDJQ | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：调试参数异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45414.6979 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46143.3931 | 45414 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 马鞍山市 | 含山县 | DX云阅影像异常，牙弓线不会绘制 | 1.79 | -- | 46143.4681 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：CT影像异常 2、排查动作： 3、故障原因：调试参数异常 4、处理步骤：重新校正平板 5、处理结果： | -- | -- | 46143.4799 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.4799 | -- | 已关闭
20260501135102 | 全仁牙科（四川成都武侯区） | -- | Dentrix 10-3.0 | D102017072591A | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.64 | 2.0.1.517 | 45219.6153 | 2000103 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46143.409 | 43135 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 武侯区 | 牙医管家无法分诊患者信息 | 0.72 | -- | 46143.4396 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈牙医管家无法分诊患者信息 2、排查动作： 3、故障原因：牙医管家IP变动 4、处理步骤：重新对接 5、处理结果： | -- | -- | 46143.4403 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.4403 | -- | 已关闭
20260501135103 | 福州升利源医疗设备有限公司 | -- | F200 | BX21APRMTY | 设备维修 | -- | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 未部署 | -- | 无 | -- | 无 | -- | -- | -- | 46143.4181 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 福建省 | 福州市 | 晋安区 | 工作列表获取失败 | 0.67 | -- | 46143.4458 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：工作列表获取失败 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未开 4、处理步骤：手动开启，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46143.4465 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.4465 | -- | 已关闭
20260501135104 | 揭阳棉湖世客口腔 | -- | Dentrix 50 Max | CJ21AA3NTX | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 软件异常 | -- | 数据库异常损坏 | -- | 已部署 | 3.0.0.4 | 2.0.5.907 | 44971.3958 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46143.4271 | 44971 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 揭阳市 | 揭西县 | 软件打不开 | 0.79 | -- | 46143.4597 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：数据库损坏 2、排查动作： 3、故障原因：数据库损坏 4、处理步骤：替换备份数据库 5、处理结果： | -- | -- | 46159.6674 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.6674 | -- | 已关闭
20260501135105 | 福若瑞新医疗科技（江西）有限公司 | -- | 未识别 | SG25ACYFOW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.4278 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华东大区 | 江西省 | 九江市 | 都昌县 | 早上好，我们收到一个设备，请问是干嘛用的 | 0 | -- | 46143.4285 | 赖美琪 | 设备操作指导 | 1、故障现象：早上好，我们收到一个设备，请问是干嘛用的 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：校准口扫使用的 5、处理结果：发标定流程给客户参考使用 | 咨询问题 | -- | 46143.4285 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.4285 | -- | 已关闭
20260501135106 | 双牌县好牙医口腔医院 | -- | 未识别 | UX26ACVVJR | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46142.5715 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46143.4306 | 46142 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 永州市 | 双牌县 | 无法上传云端 | 0.24 | -- | 46143.4403 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户使用本地登录拍摄需要上传云端 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：手动上传云端 5、处理结果： | -- | -- | 46143.441 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.441 | -- | 已关闭
20260501135107 | 荆州健乐综合门诊有限公司 | -- | Matrix 5000C | SA25AAIBDR | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 环评检测不合格（KV\MA\曝光时间） | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45766.6694 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46143.4306 | 45767 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 荆州市 | 荆州区 | 检测不合格 | 0.89 | -- | 46143.4674 | 胡标 | -- | 1、故障现象：dap检测不合格 2、排查动作： 3、故障原因：环评检测 4、处理步骤：使用工具调整 5、处理结果： | -- | -- | 46143.4708 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.4708 | -- | 已关闭
20260501135108 | 重庆艾得拉医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SG26ABNJWR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.4319 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 试点 | 重庆市 | 重庆市 | 北碚区 | 请问一直启动不了是什么原因呢 | 0 | -- | 46143.4319 | 赖美琪 | 服务启动中 | 1、故障现象：请问一直启动不了是什么原因呢 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程，有360杀毒软件拦截，导致我们的口扫软件打不开，后续请不要安装任何的杀毒软件，我这边帮您卸载杀毒软件 5、处理结果：可以正常进入 | 33版本软件问题 | -- | 46143.4326 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.4326 | -- | 已关闭
20260501135109 | 北京京谊口腔 | -- | Dentrix 50 Max | CJ22AAB3AZ | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 45260.6861 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46143.4347 | 44970 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 丰台区 | 电脑筛片，影像无法上传 | 1.13 | -- | 46143.4812 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户网络断了导致未上传 2、排查动作： 3、故障原因：无 4、处理步骤：给客户手动上传 5、处理结果： | -- | -- | 46143.4819 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.4819 | -- | 已关闭
20260501135110 | 修恒（石家庄）医疗科技有限公司 | -- | S6500 | PH24AABFKQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.4368 | 45421 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 新系统是不是不如以前系统好使，原来的老系统用着挺好，比新系统好用。现在上下咬合总扫码不好 ，不行还换过来原来的系统 | 0 | -- | 46143.4368 | 赖美琪 | 软件安装 | 1、故障现象：新系统是不是不如以前系统好使，原来的老系统用着挺好，比新系统好用。现在上下咬合总扫码不好 ，不行还换过来原来的系统 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户回退版本 5、处理结果：回退到32.4版本 | 口扫：客户协作 | -- | 46143.4375 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.4375 | -- | 已关闭
20260501135111 | 强添口腔 | -- | 未识别 | UX25AADUOV | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 硬件异常 | 软件异常 | H62，主控与高压通信超时 | 其他：卡准备 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45913.6556 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46143.4389 | 45914 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 佛山市 | 顺德区 | 卡准备 | 0.29 | 45.68 | 46143.4514 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：卡准备0 2、排查动作： 3、故障原因：0x0106020D 4、处理步骤：指导客户重启CT以及关闭CT，操作均无效 5、处理结果：转陈一帆 | -- | -- | 46143.4535 | 未解决 | 46145.3569 | 陈一帆 | 46145.3569 | 46145.3757 | -- | 卡准备 | 1、故障现象：卡准备 2、排查动作：卡准备 3、故障原因：卡准备 4、处理步骤：更换旋转臂板信号线 5、处理结果：已解决 | 是 | -- | 46.14 | 14.4 | 13.99 | 46147.2826 | 46145.3764 | 46145.959 | 46147.2826 | 46145.959 | 已关闭
20260501135112 | 湖南鹏悦医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SG26ABRJOR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.441 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 长沙县 | 这个算扫描完成了嘛 | 0 | -- | 46143.441 | 赖美琪 | 软件使用说明 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：点右下角完成扫描 | 咨询问题 | -- | 46143.441 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.441 | -- | 已关闭
20260501135113 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | EU21AAQFJS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.4424 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-05 口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 口扫出现曝光和扫一秒就出现断连现象 | 0 | -- | 46143.4424 | 赖美琪 | 2D窗口曝光 | 1、故障现象：口扫出现曝光和扫一秒就出现断连现象 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程查看设备驱动跳，一会儿连上，一会儿断连，设备发出异响，全面检测 5、处理结果：返厂维修 | 投影异常 | -- | 46143.4437 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.4437 | -- | 已关闭
20260501135114 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | EU21AAQFJS | 口扫设备维修处理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.4437 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-05 口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 来源工单：20260501135113,需要进行维修处理 | -0.03 | -- | 46143.4424 | 赖美琪 | 2D窗口曝光 | 1、故障现象：口扫出现曝光和扫一秒就出现断连现象 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程查看设备驱动跳，一会儿连上，一会儿断连，设备发出异响，全面检测 5、处理结果：返厂维修 | 投影异常 | -- | 46143.4437 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.4437 | -- | 已关闭
20260501135116 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL21AUTUKZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.4451 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 口扫 开不了机器了，风扇不转了 | 0.01 | -- | 46143.4451 | 赖美琪 | 设备异响 | 1、故障现象：口扫 开不了机器了，风扇不转了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程让客户更换接口，更换电脑做交叉测试，仍然还是设备驱动跳，设备发出异响，无法连接 5、处理结果：返厂维修 | 口扫：初始化异常 | -- | 46143.4458 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.4458 | -- | 已关闭
20260501135117 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL21AUTUKZ | 口扫设备维修处理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.4465 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 来源工单：20260501135116,需要进行维修处理 | -0.03 | -- | 46143.4451 | 赖美琪 | 设备异响 | 1、故障现象：口扫 开不了机器了，风扇不转了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程让客户更换接口，更换电脑做交叉测试，仍然还是设备驱动跳，设备发出异响，无法连接 5、处理结果：返厂维修 | 口扫：初始化异常 | -- | 46143.4458 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.4458 | -- | 已关闭
20260501135118 | 美惠口腔（陕西榆林神木市） | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABQZWR | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44354.6535 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46143.4486 | 44347 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 榆林市 | -- | 无法上传云端 | 0.82 | -- | 46143.4826 | 胡标 | -- | 1、故障现象：插件无法登录 2、排查动作： 3、故障原因：客户输错密码 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46143.484 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.484 | -- | 已关闭
20260501135119 | 四川华旺博康商贸有限公司 | -- | 未识别 | SG25ACSFAT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.4493 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 新都区 | 口扫扫不了应该是C盘满了 | 0 | -- | 46143.4493 | 赖美琪 | 清理数据 | 1、故障现象：口扫扫不了应该是C盘满了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户清理 5、处理结果：清理完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46143.4493 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.4493 | -- | 已关闭
20260501135120 | 烟台牟平华怡口腔 | -- | 未识别 | UX25AAOUAV | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 主板PCBA不良 | 主板PCBA不良 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45925.5569 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46143.45 | 45926 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 烟台市 | 牟平区 | 软件打不开 | 0.17 | 19.12 | 46143.4569 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：01040301 01040302 2、排查动作： 3、故障原因：板子烧了 4、处理步骤： 5、处理结果：转席保顺 | -- | -- | 46143.459 | 未解决 | 46144.2549 | 席保顺 | 46144.2556 | 46144.4715 | -- | 开机自检异常，亮红灯 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：更换主板，旋转臂转接板，束光器控制板 5、处理结果： | 是 | -- | 24.41 | 24.8 | 19.58 | 46145.3 | 46144.4757 | 46145.2917 | 46145.3 | 46145.2917 | 已关闭
20260501135121 | 李恩莲中西医门诊部 | -- | Dentrix 10-3.0 | D2020180928439 | 设备维修 | -- | -- | -- | 硬件异常 | -- | 电脑硬件故障 | -- | 未部署 | -- | 2.0.1.517 | -- | 2000103 | -- | -- | -- | 46143.4549 | 43398 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 克什克腾旗 | 按手闸不成像 | 5.68 | -- | 46143.6917 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈按手闸不成像 2、排查动作： 3、故障原因：客户磁盘损坏 4、处理步骤：客户更换硬盘 5、处理结果： | -- | -- | 46151.3771 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.3771 | -- | 已关闭
20260501135122 | 合肥市三合皖美口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | UX26ADG2WQ | 设备回访 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | -- | 46128.5278 | -- | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46143.4646 | 46130 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 合肥市 | 瑶海区 | 1，故障描述问题：新装机代理商回访，反馈不佳，应销售要求做回访 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 李又 | 46143.5062 | 46143.5611 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 142.4 | 141.07 | 46151.5049 | 46143.5632 | 46149.441 | 46151.5049 | 46149.441 | 已关闭
20260501135123 | 合肥清源乐雅口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | UX26ABT3TO | 设备回访 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | -- | 46063.7354 | -- | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46143.4646 | 46086 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 合肥市 | 庐阳区 | 1，故障描述问题：客户医生反馈不佳，协同代理商，销售做回访 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 李又 | 46143.5049 | 46143.5056 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 141.8 | 141.74 | 46151.5056 | 46143.5354 | 46149.4417 | 46151.5056 | 46149.4417 | 已关闭
20260501135124 | 美铭口腔 | -- | S6000 | FL22ABCXDT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46143.4729 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | -- | 扫描牙齿显示不出来，感觉是卡死的状态，重启系统也不行 | 0.01 | -- | 46143.4736 | 赖美琪 | 3D窗口成像困难 | 1、故障现象：扫描牙齿显示不出来，感觉是卡死的状态，重启系统也不行 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户配置优化 5、处理结果： 扫描模型关闭ai，扫描口内打开ai，要不然会出现卡顿现象； | 投影异常 | -- | 46143.4736 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.4736 | -- | 已关闭
20260501135125 | 福州德康和谐科技有限公司 | -- | F200 | BX24ABJMGY | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.4743 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 无法开机 | 77.13 | -- | 46146.6882 | 赖美琪 | 不通电 | 1、故障现象：设备开机不亮灯，电源适配器灯频闪 2、排查动作： 3、故障原因：可能主板烧了 4、处理步骤：电源适配器不插上正常亮灯，一插上设备灯频闪，判断主板烧了，具体寄回检测 5、处理结果： | CR硬件检测 | -- | 46171.825 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.825 | -- | 已关闭
20260501135126 | 佳鑫口腔（吉林长春双阳区） | -- | Dentrix 50 | D5C20194I0093 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：客户重装系统 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44410.6438 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46143.475 | 43689 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 吉林省 | 长春市 | 双阳区 | 重装系统核实系统软件 | 2.13 | -- | 46143.5639 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户重装系统 2、排查动作： 3、故障原因：客户重装系统 4、处理步骤：重装软件，重新设置系统环境 5、处理结果： | -- | -- | 46143.6701 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.6701 | -- | 已关闭
20260501135127 | 盘锦浩雅医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SE25AACKOX | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.4889 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 东北大区 | 辽宁省 | 盘锦市 | 兴隆台区 | 麻烦问你一下，就是我点那个DX那个完事儿，它就出现这个页面儿，怎么整也整不下去。这啥毛病？你给我看一眼，然后这个风扇还是这么响。 | 0 | -- | 46143.4889 | 赖美琪 | dx跳转失败 | 1、故障现象：麻烦问你一下，就是我点那个DX那个完事儿，它就出现这个页面儿，怎么整也整不下去。这啥毛病？你给我看一眼，然后这个风扇还是这么响。 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理浏览器缓存数据，退出重新登录 5、处理结果：电脑风扇异响需要找电脑售后 | DX云端异常 | -- | 46143.4993 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.4993 | -- | 已关闭
20260501135128 | 厦门海沧鑫品雅口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | UX25ADV4DT | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45851.3799 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46143.4903 | 45851 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 卡生成 | 0.76 | -- | 46143.5222 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈卡生成 2、排查动作： 3、故障原因：D盘存满了 4、处理步骤：清理E看牙缓存 5、处理结果： | -- | -- | 46143.5229 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.5229 | -- | 已关闭
20260501135129 | 益民口腔(山东临沂费县) | -- | Dentrix 50 | D5C20199H0355 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 4.0.0.58 | 2.0.5.907 | 44573.6597 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46143.491 | 44350 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 临沂市 | 费县 | 清理缓存 | 0.83 | -- | 46143.525 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈需要清理缓存 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：清理E看牙缓存 5、处理结果： | -- | -- | 46143.5257 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.5257 | -- | 已关闭
20260501135130 | 少伟口腔（内蒙古乌兰察布） | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABQIYV | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | DX异常 | -- | 云端数据打开异常 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.1030 | 44441.6757 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 46143.5132 | 44442 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 集宁区 | 头侧看不到分析结果 | 4.18 | -- | 46143.6875 | 胡标 | -- | 1、故障现象：头侧没有ai分析 2、排查动作： 3、故障原因：dx异常 4、处理步骤：反馈技术禅道132596 5、处理结果： | -- | -- | 46143.6889 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.6889 | -- | 已关闭
20260501135131 | 亲鑫牙科（福建福州仓山区）原亲亲牙科 | -- | Dentrix 50 | D5C20197H0255 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44427.7243 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46143.5229 | 43712 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 无法上传牙医管家 | 4.15 | -- | 46143.6958 | 胡标 | -- | 1、故障现象：无法上传牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：服务未开启 4、处理步骤：对接牙医管家 5、处理结果： | -- | -- | 46151.3771 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.3771 | -- | 已关闭
20260501135132 | 清远粤美贝洁口腔 | -- | Matrix 5000C | SA25AAOYKP | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 图像不良 | -- | 图像有白点/坏线/条纹 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45734.6028 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46143.5299 | 45735 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 清远市 | 清新区 | 拍全景片还是有白线 | 3.42 | -- | 46143.6729 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈全景有白线 2、排查动作： 3、故障原因：坏线 4、处理步骤：校准平板后空拍正常 5、处理结果： | -- | -- | 46143.6743 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.6743 | -- | 已关闭
20260501135133 | 茂名市正美齿科科技服务有限公司 | -- | 未识别 | UX26ACY2WQ | 设备维修 | 1.4.3.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46133.4028 | 1.0.0.19 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46143.559 | 46134 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 茂名市 | 电白区 | 云端阅片需隐藏口扫记录 | 2.72 | -- | 46143.6722 | 胡标 | -- | 1、故障现象：其他门店使用口扫客户不想让云端账号显示 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：让口扫门店重新注册账号使用 5、处理结果： | -- | -- | 46143.6722 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.6722 | -- | 已关闭
20260501135134 | 汕尾市世发口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | UX25AAXTOR | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45776.7431 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46143.5861 | 45777 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 汕尾市 | 陆丰市 | 上传慢 | 0.48 | -- | 46143.6062 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈上传慢 2、排查动作： 3、故障原因：无故障 4、处理步骤：空拍测试上传速度非常快，客户反馈患者多的时候上传慢，同步上传原理 5、处理结果： | -- | -- | 46143.6069 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.6069 | -- | 已关闭
20260501135135 | 阳春为众口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | UX26ABJBWQ | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46091.7465 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46143.5951 | 46093 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 阳江市 | 阳春市 | 影像没有上传到牙医管家 | 0.78 | -- | 46143.6278 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：有一位患者未上传 2、排查动作： 3、故障原因：网络波动 4、处理步骤：同步原因，指导客户后续遇到如何手动上传 5、处理结果： | -- | -- | 46143.6361 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.6361 | -- | 已关闭
20260501135136 | 嘉兴平湖麦芽口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AB4XRV | 设备维修 | 2.0.5.705 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 高压无射线 | 高压无射线 | 已部署 | 4.0.0.61 | 2.0.5.705 | 44477.7722 | 2000587 | 2.0.5.705 | -- | -- | 46143.6076 | 44478 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 嘉兴市 | 平湖市 | 第一张正常，第二张与之前一样还是雪花的 | 0.22 | 20.97 | 46143.6167 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：高压异常 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：转王龙 | -- | -- | 46143.6188 | 未解决 | 46144.4924 | 潘勇 | 46144.4924 | 46144.5326 | -- | 高压烧了，射线异常 | 1、故障现象：高压烧了，射线异常 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：更换高压组件 5、处理结果：已完成 | 是 | -- | 21.94 | 23.2 | 22.21 | 46145.4472 | 46144.5326 | 46145.4583 | 46145.4472 | 46145.4583 | 已关闭
20260501135137 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL22AHDJWY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46143.6167 | 44993 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 口扫软件无法打开，服务器启动失败 | 0 | -- | 46143.6167 | 赖美琪 | 服务启动失败 | 1、故障现象：口扫软件无法打开，服务器启动失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户重新安装口扫软件 5、处理结果：可以正常打开 | 32软件问题 | -- | 46143.6174 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.6174 | -- | 已关闭
20260501135139 | 北京创翼商贸有限公司 | -- | S6000 | FL21AJ6RTY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46143.6285 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 我想把机器返回去校准一下 | 0 | -- | 46143.6292 | 赖美琪 | 咨询精度校准是否要定期做 | 1、故障现象：我想把机器返回去校准一下 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：客户嫌时间长，暂时不返厂校准 | 咨询问题 | -- | 46143.6299 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.6299 | -- | 已关闭
20260501135140 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL22AMMUJY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.6306 | 45006 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 设备锁机 | 0 | -- | 46143.6306 | 赖美琪 | 设备提示锁机 | 1、故障现象：设备锁机 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：您好，因电脑之前未联网没有读取到设备授权，导致软件会提示您锁机。麻烦软件和设备关闭重新打开使用。 | 咨询问题 | -- | 46143.6319 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.6319 | -- | 已关闭
20260501135141 | 康乐牙科（四川自贡富顺县） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AC7PAU | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44405.4903 | 2000590 | 2.0.5.7082/2.0.5.1028 | -- | -- | 46143.6347 | 44405 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 自贡市 | 富顺县 | 按手闸没有反应 | 0.62 | -- | 46143.6604 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈按手闸没有反应 2、排查动作： 3、故障原因：温度获取失败 4、处理步骤：打708温度获取补丁 5、处理结果： | -- | -- | 46143.6611 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.6611 | -- | 已关闭
20260501135142 | 益美口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABMBOY | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 高压无射线 | 高压无射线 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1008 | 44536.6431 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 46143.6368 | 44537 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 贵港市 | 桂平市 | 拍不出影像 | 0.71 | 113.76 | 46143.6667 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈拍不出影像 2、排查动作： 3、故障原因：高压故障 4、处理步骤：重启CT，工具读高压报错，反馈现场 5、处理结果：转陈一帆 | -- | -- | 46143.6674 | 未解决 | 46148.4069 | 陈一帆 | 46148.4069 | 46148.5826 | -- | 高压无射线 | 1、故障现象：高压无射线 2、排查动作：高压无射线 3、故障原因：高压无射线 4、处理步骤：更换高压组件 5、处理结果：已解决 | 是 | -- | 117.99 | 17.8 | 19.67 | 46149.4521 | 46148.5833 | 46149.4028 | 46149.4521 | 46149.5417 | 已关闭
20260501135143 | 安康高新尚洁口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABSHJW | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1008 | -- | -- | 软件异常 | -- | 无法登记 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44570.6132 | 2000587 | 2.0.5.709/2.0.5.1008 | -- | -- | 46143.641 | 44505 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 安康市 | 汉滨区 | 现在CT拍片所有患者都显示检查号已存在 | 0.83 | -- | 46143.6757 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈检查号已存在 2、排查动作： 3、故障原因：检查号冲突 4、处理步骤：数据库修改检查号 5、处理结果： | -- | -- | 46143.6764 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.6764 | -- | 已关闭
20260501135144 | 合肥佳德口腔医院管理有限公司 | -- | Matrix 5000 | NA24AAAKGW | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45742.5715 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46143.641 | 45632 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | 清理缓存 | 0.52 | -- | 46143.6625 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈需要清理缓存 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：清理影像缓存 5、处理结果： | -- | -- | 46143.6681 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.6681 | -- | 已关闭
20260501135145 | 诸暨杭成口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABRHJW | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：远程设置软手闸工具 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 44504.5833 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 46143.659 | 44504 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 客户要求安装软件手闸备用 | 0.22 | -- | 46143.6681 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：远程设置软手闸工具 2、排查动作： 3、故障原因：远程设置软手闸工具 4、处理步骤：远程设置软手闸工具 5、处理结果： | -- | -- | 46143.6701 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.6701 | -- | 已关闭
20260501135146 | 河南省广森医疗器械销售有限公司 | -- | S6000 | FL22AC4UWU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46143.666 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 帮我导个数据 | 0 | -- | 46143.6667 | 赖美琪 | 数据下载及导出 | 1、故障现象：帮我导个数据 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程导出 5、处理结果：导出成功 | 口扫：客户协作 | -- | 46143.6667 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.6667 | -- | 已关闭
20260501135147 | 玉齿口腔（河南郑州中原区） | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AADJXO | 设备维修 | 1.0.0.6 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.0.0.8 | 44963.5556 | 1.0.0.8 | 1.0.0.6/1.0.0.6 | -- | -- | 46143.6736 | 44963 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 我们原来那个CT多次频繁发生摆好位按手闸无反应的情况 | 48.26 | -- | 46145.6847 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈手闸不灵敏 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：指导客户短接手闸，客户未响应 5、处理结果： | -- | -- | 46158.384 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.384 | -- | 已关闭
20260501135148 | 林景口腔 | -- | Dentrix 50 | D5C20195R0194 | 设备维修 | 2.0.5.905 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.905 | 44538.4347 | 2000585 | 2.0.5.905 | -- | -- | 46143.6757 | 43683 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 宁德市 | 福安市 | 清理内存 | 0.46 | -- | 46143.6944 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈需要清理内存 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：清理缓存，更换存储路径 5、处理结果： | -- | -- | 46143.6951 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.6951 | -- | 已关闭
20260501135149 | 大连聚典义齿有限公司 | -- | 未识别 | SG25ADFRDW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.6924 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 瓦房店市 | 内存不足了 | 0 | -- | 46143.6924 | 赖美琪 | 清理数据 | 1、故障现象：内存不足了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：发教学视频给客户参考清理 | 口扫：客户协作 | -- | 46143.6924 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.6924 | -- | 已关闭
20260501135150 | 宜丰县赣大口腔医院有限公司 | -- | 未识别 | UX25AA4ERW | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：AI一直分析中 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45980.65 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46143.6951 | 45980 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 宜春市 | 宜丰县 | 没有AI功能 | 47.75 | -- | 46145.6847 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：AI一直分析中 2、排查动作： 3、故障原因：云端AI算力异常 4、处理步骤：提禅道反馈云端处理，目前还未处理 5、处理结果： | -- | -- | 46160.966 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.966 | -- | 已关闭
20260501135151 | 南京贝登医疗股份有限公司 | -- | 未识别 | WX25AABRRZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.7028 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.022.0009-00 口腔扫描仪推车 | 直辖大区 | 江苏省 | 南京市 | 秦淮区 | 推车一直发出异响，电脑直接关机了 | 0.12 | -- | 46143.7083 | 赖美琪 | 一体机异响 | 1、故障现象： 推车一直发出异响，电脑直接关机了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：让客户充电一个晚上试一下 | 一体机异常 | -- | 46143.7083 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.7083 | -- | 已关闭
20260501135152 | 国药控股华北（天津）融资租赁有限公司 | -- | S6500 | PH24AE7WAR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.7063 | 45461 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 静海区 | 您好 请问一下怎么把本地的上传到云端 | 0.02 | -- | 46143.7069 | 赖美琪 | 软件使用说明 | 1、故障现象： 您好 请问一下怎么把本地的上传到云端 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：扫描完成保存 自动会上传 | 咨询问题 | -- | 46143.7076 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.7076 | -- | 已关闭
20260501135153 | 亚非牙科（骡马市店）（四川成都青羊区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAWBAU | 设备维修 | 2.0.5.7082/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44397.3785 | 2000590 | 2.0.5.7082/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46143.7076 | 44397 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 青羊区 | 拍不出影像 | 1.15 | -- | 46143.7556 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈拍不出影像 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：后续拍摄正常，手闸接触不良反馈现场 5、处理结果： | -- | -- | 46143.7562 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.7562 | -- | 已关闭
20260501135154 | 四川华旺博康商贸有限公司 | -- | 未识别 | SG25ABYXAU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.7236 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 新都区 | 口扫扫不了了，怎么处理呢,口扫的时候这个摄像头黑屏 没有影像 持续几秒自己就闪退了 | 0 | -- | 46143.7236 | 赖美琪 | 2D窗口黑屏/蓝屏 | 1、故障现象：口扫扫不了了，怎么处理呢,口扫的时候这个摄像头黑屏 没有影像 持续几秒自己就闪退了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：设备扫一下就断连和2D窗口黑屏 5、处理结果：返厂维修 | 投影异常 | -- | 46144.4903 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.4903 | -- | 已关闭
20260501135155 | 壹加壹医疗美容 | -- | Dentrix 50 | D5C20192M0077 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 运动机构异常 | -- | 束光器未移动到指定位置/卡顿/异响 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44307.6535 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46143.7264 | 43595 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 洪山区 | 拍不出影像 | 47 | -- | 46145.6847 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：束光器遮挡 2、排查动作： 3、故障原因：束光器未移动到指定窗位 4、处理步骤：重启后正常，后续客户未反馈 5、处理结果： | -- | -- | 46157.4549 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4549 | -- | 已关闭
20260501135156 | 许昌青禾口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAUGWY | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 电脑硬件故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44929.6986 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46143.7299 | 44929 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 许昌市 | 魏都区 | 刚摆好位置准备拍，电脑就重启了 | 93.66 | -- | 46147.6326 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈电脑自动重启 2、排查动作： 3、故障原因：系统故障 4、处理步骤：让客户重装系统 5、处理结果： | -- | -- | 46147.6333 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.6333 | -- | 已关闭
20260501135159 | 辽源市新宏宇齿科材料商店 | -- | S6000 | FL23AJR3RT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.7382 | 45190 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 东北大区 | 吉林省 | 辽源市 | 西安区 | 内存满了 | 0 | -- | 46143.7389 | 赖美琪 | 清理数据 | 1、故障现象：内存满了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：发教学视频给客户参考清理 | 口扫：客户协作 | -- | 46143.7389 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.7389 | -- | 已关闭
20260501135160 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL21ARSUGZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46143.7403 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 扫不上数据 | 0 | -- | 46143.7403 | 赖美琪 | 清理数据 | 1、故障现象：扫不上数据 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程查看，C盘空间不足 5、处理结果：清理完成，剩余需要自行清理 | 口扫：客户协作 | -- | 46143.741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.741 | -- | 已关闭
20260501135161 | 西宁非凡口腔门诊有限公司 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAACAR | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 软件异常 | -- | 图像已丢失或者过期 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45483.9965 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46143.741 | 45484 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 青海省 | 西宁市 | 城西区 | 影像丢失 | 0.19 | -- | 46143.7493 | 胡标 | -- | 1、故障现象：全景未保存 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：重建影像 5、处理结果： | -- | -- | 46143.7521 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.7521 | -- | 已关闭
20260501135162 | 茂名市正美齿科科技服务有限公司 | -- | 未识别 | SE26ABGITR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.7424 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 华南大区 | 广东省 | 茂名市 | 电白区 | 帮忙安装一下口扫软件 | 0 | -- | 46143.7424 | 赖美琪 | 软件安装 | 1、故障现象：帮忙安装一下口扫软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户安装 5、处理结果：安装完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46143.7431 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.7431 | -- | 已关闭
20260501135163 | 深圳欧美科医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SG25AB1VDS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.7438 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 口扫机一直死机，内存太大了，看是怎么处理一下 | 0 | -- | 46143.7438 | 赖美琪 | 清理数据 | 1、故障现象：口扫机一直死机，内存太大了，看是怎么处理一下 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户清理 5、处理结果：清理完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46143.7444 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46143.7444 | -- | 已关闭
20260502135164 | 烟台石广益口腔 | -- | 未识别 | VN26AAGNKR | 设备维修 | 1.4.3.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46139.4764 | 1.0.0.19 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46144.3764 | 46133 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 烟台市 | 莱山区 | 退一下系统保护 | 1.27 | -- | 46144.4292 | 胡标 | -- | 1、故障现象：退一下系统保护 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：退一下系统保护 5、处理结果： | -- | -- | 46144.4299 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.4299 | -- | 已关闭
20260502135165 | 中山大学附属口腔医院东院 | -- | 未识别 | YU26AAAHJR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 1.4.3.1 | -- | 1.0.0.19 | -- | -- | -- | 46144.3819 | 46150 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0074-00 Matrix7800(双能快切样机) | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 上门装机 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46144.3854 | 陈显光 | 46144.3854 | 46144.4111 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 0.71 | 50.6 | 106.83 | 46152.5979 | 46144.4118 | 46148.8625 | 46152.5979 | 46148.8625 | 处理完成
20260502135166 | 广西速莱医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | SE25ABBNOR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.3938 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 青秀区 | 电脑蓝屏重启 | 95.7 | -- | 46148.3812 | 唐积安 | 电脑其他报错咨询 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46148.3812 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.3812 | -- | 已关闭
20260502135167 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL22AE2YGQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.4035 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 口扫怎么校正 | 0 | -- | 46144.4035 | 赖美琪 | 咨询精度校准是否要定期做 | 1、故障现象：口扫怎么校正 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：需要返厂校准 | 咨询问题 | -- | 46144.4049 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.4049 | -- | 已关闭
20260502135168 | 孙立军口腔 | -- | 未识别 | UX25AACEAW | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户电脑系统故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 46029.5389 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46144.4049 | 46034 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 刚刚拍的片子找不到了 | 1.16 | -- | 46144.4535 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈电脑卡了，影像丢失 2、排查动作： 3、故障原因：客户未提供截图，无法排查，临时恢复影像 4、处理步骤：恢复影像 5、处理结果： | -- | -- | 46144.4549 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.4549 | -- | 已关闭
20260502135170 | 长安宋敏口腔诊所 | -- | Matrix 5000 | SA24ABFNJY | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.12 | 45706.3799 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46144.4062 | 45657 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 长安区 | 影像不清晰 | 3.31 | -- | 46144.5444 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：影像噪点大以及客户反馈有个患者没有AI诊断 2、排查动作： 3、故障原因：客户开机顺序错误 4、处理步骤：同步故障原因，指导正确开机顺序；客户反馈AI诊断异常患者远程查看正常 5、处理结果： | -- | -- | 46144.5451 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.5451 | -- | 已关闭
20260502135171 | 青岛喆菲口腔医疗科技有限公司 | -- | S6000 | FL23ADQEJT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.4069 | 45163 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 山东省 | 日照市 | 东港区 | 我做的口扫怎么没有下单和导出按钮了？ | 0 | -- | 46144.4076 | 赖美琪 | 数据等待上传 | 1、故障现象：我做的口扫怎么没有下单和导出按钮了？ 2、排查动作： 3、故障原因：数据等待上传 4、处理步骤：远程调试 5、处理结果：上传成功 | 30/31软件问题 | -- | 46144.4083 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.4083 | -- | 已关闭
20260502135172 | 王丹丹口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABWZRR | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1029 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.709 | 44344.6528 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1029 | -- | -- | 46144.409 | 44344 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 保定市 | 望都县 | ct之前能连接睿知影影像上传，现在不能上传了 | 0.51 | -- | 46144.4306 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈无法上传牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未开启 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46144.4319 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.4319 | -- | 已关闭
20260502135173 | 镶牙李齿科口腔门诊部（海南）有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAGDKO | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.708 | 44614.6993 | 2000589 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46144.4097 | 44615 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 海南省 | 海口市 | 龙华区 | 最近ct这个电脑老是出现问题，不然就黑屏 | 30.59 | -- | 46145.6847 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：安装显卡驱动 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：安装显卡驱动 5、处理结果： | -- | -- | 46148.7215 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.7215 | -- | 已关闭
20260502135174 | 韩笑口腔（江苏南京秦淮区） | -- | Dentrix 10-3.0 | D1020170725112A | 设备维修 | 2.0.1.517/2.0.1.517 | -- | -- | 软件异常 | -- | 加载界面提示“连接超时” | -- | 已部署 | 4.0.0.58 | 2.0.1.517 | 44796.7507 | 2000103 | 2.0.1.517/2.0.1.517 | -- | -- | 46144.4104 | 43434 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 南京市 | 秦淮区 | 软件打不开 | 7.18 | -- | 46144.7097 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈软件打不开 2、排查动作： 3、故障原因：探测器驱动故障 4、处理步骤：重装探测器驱动后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46144.7104 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.7104 | -- | 已关闭
20260502135175 | 南京贝登医疗股份有限公司 | -- | 未识别 | SE25AA9KRX | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.4132 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 直辖大区 | 江苏省 | 南京市 | 秦淮区 | 咱们这个扫描头必须联网才能用吗，不联网不行啊 | 0 | -- | 46144.4132 | 赖美琪 | 网络异常问题 | 1、故障现象： 咱们这个扫描头必须联网才能用吗，不联网不行啊 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：需要联网才能扫描 | 咨询问题 | -- | 46144.4139 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.4139 | -- | 已关闭
20260502135176 | 速美口腔小河分院（贵州贵阳云岩区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AACKRS | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 运动机构异常 | -- | 束光器未移动到指定位置/卡顿/异响 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44366.791 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46144.4222 | 44371 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 头侧影像不清晰 | 1.04 | -- | 46144.4653 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：头侧偶发遮挡 2、排查动作： 3、故障原因：束光器未移动到指定窗位 4、处理步骤：客户昨天报修的，今天拍摄正常了，指导客户后续遇到可以重启设备重新开机自检一下 5、处理结果： | -- | -- | 46144.466 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.466 | -- | 已关闭
20260502135177 | 钱志强口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABX2WW | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 电脑硬件故障 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.1030 | 44867.6882 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 46144.4243 | 44868 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 金华市 | 金东区 | 卡采集 | 4.55 | -- | 46144.6139 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈电脑一直死机 2、排查动作： 3、故障原因：电脑硬件故障 4、处理步骤：客户找电脑师傅擦拭内存条更换卡槽后可正常使用 5、处理结果： | -- | -- | 46144.6201 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.6201 | -- | 已关闭
20260502135178 | 雅美口腔（浙江湖州吴兴区） | -- | Dentrix 55 NX | EE20AB5PWY | 设备维修 | 2.0.5.702 | -- | -- | 图像不良 | -- | 图像有白点/坏线/条纹 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.702 | 44880.5292 | 2000581 | 2.0.5.702 | -- | -- | 46144.4257 | 44180 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 湖州市 | 吴兴区 | 全景片中间有一条线 | 3.18 | -- | 46144.5576 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：全景坏线 2、排查动作： 3、故障原因：算法缺陷 4、处理步骤：远程校正，已空拍测试正常 5、处理结果： | -- | -- | 46144.5625 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.5625 | -- | 已关闭
20260502135179 | 叶子口腔（云南大理市下关镇） | -- | Dentrix 55 云 | EW21ACJZWR | 设备维修 | 2.0.5.704/2.0.5.1003/2.0.5.1003 | -- | -- | 软件异常 | -- | 图像已丢失或者过期 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 无 | 44380.534 | 无 | 2.0.5.704/2.0.5.1003/2.0.5.1003 | -- | -- | 46144.4319 | 44365 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 大理白族自治州 | 大理市 | 影像丢失 | 6.87 | -- | 46144.7181 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈影像丢失 2、排查动作： 3、故障原因：软件故障 4、处理步骤：重建影像 5、处理结果： | -- | -- | 46144.7194 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.7194 | -- | 已关闭
20260502135180 | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | -- | 未识别 | QH24AB3QKU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.4382 | 45510 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 我口扫完之后，没等生成就直接就跳没了。完了，刚才突然就死机了。完了之后再重启，之后连口扫的那个软件都没有了 | 0 | -- | 46144.4382 | 赖美琪 | 清理数据 | 1、故障现象：我口扫完之后，没等生成就直接就跳没了。完了，刚才突然就死机了。完了之后再重启，之后连口扫的那个软件都没有了 2、排查动作： 3、故障原因：C盘爆满 4、处理步骤：远程帮客户清理数据和重装软件 5、处理结果：清理完成，安装完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46144.4389 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.4389 | -- | 已关闭
20260502135181 | 五华县水寨镇围龙口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABEGRZ | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 电脑硬件故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44942.4278 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46144.4396 | 44942 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 梅州市 | 五华县 | 经常电脑那个鼠标啊都没办法移动，就死机在那里 | 46.86 | -- | 46146.3917 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈电脑死机 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：查看日志报错，让客户做硬件检测或保修戴尔 5、处理结果：客户无响应 | -- | -- | 46146.3938 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.3938 | -- | 已关闭
20260502135182 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | EU21AD3SKQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.4403 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-05 口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 你好，今天我简单清理了电脑，好了一些。请问这个文件夹可以清空吗。 | 0 | -- | 46144.4403 | 赖美琪 | 清理数据 | 1、故障现象：你好，今天我简单清理了电脑，好了一些。请问这个文件夹可以清空吗。 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：发文档给客户参考清理 | 口扫：客户协作 | -- | 46144.441 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.441 | -- | 已关闭
20260502135183 | 河北合茂医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | SG25AAYFGT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.4486 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 又打不开了 | 0 | -- | 46144.4486 | 赖美琪 | 服务启动失败 | 1、故障现象：又打不开了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 有360杀毒软件拦截，导致我们的口扫软件打不开，后续请不要安装任何的杀毒软件，我这边帮您卸载杀毒软件，重装软件 5、处理结果：可以正常打开 | 32软件问题 | -- | 46144.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.45 | -- | 已关闭
20260502135184 | 重庆艾得拉医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SG26AAFIDO | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.4507 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 试点 | 重庆市 | 重庆市 | 北碚区 | 就是他这个牙齿和牙齿这个连接面的话，就是连接的不太真实。第二个的话，就是说他牙齿口内的那个缝隙，尤其是两边大牙齿那个缝隙的话，口内和这个扫出来的就完全不一样，因为它。那个口内的话就没有那么大的缝隙，但是口扫扫出来的话，那个缝隙就比较大。但是我们现在要先需要就是说先扫扫描完以后，我们给您发消息，然后您帮我这边看一下是什么问题。 | 0 | -- | 46144.4507 | 赖美琪 | 软件使用说明 | 1、故障现象：就是他这个牙齿和牙齿这个连接面的话，就是连接的不太真实。第二个的话，就是说他牙齿口内的那个缝隙，尤其是两边大牙齿那个缝隙的话，口内和这个扫出来的就完全不一样，因为它。那个口内的话就没有那么大的缝隙，但是口扫扫出来的话，那个缝隙就比较大。但是我们现在要先需要就是说先扫扫描完以后，我们给您发消息，然后您帮我这边看一下是什么问题。 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：远程帮客户升级了显卡驱动并升级到优化这个问题的软件版本 | 咨询问题 | -- | 46144.4528 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.4528 | -- | 已关闭
20260502135185 | 日照岚山区麦田医院管理有限公司胶州麦田口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAHQJX | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1029/2.0.5.1029 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：重装软件 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 无 | 44933.6542 | 无 | 2.0.5.709/2.0.5.1029/2.0.5.1029 | -- | -- | 46144.4528 | 44893 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | 胶州市 | 卡采集 | 0.07 | -- | 46144.4556 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：全景头侧采集画面全黑 2、排查动作：查看电脑日志 3、故障原因：软件文件异常 4、处理步骤：重装软件，空拍测试正常 5、处理结果： | -- | -- | 46144.4563 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.4563 | -- | 已关闭
20260502135186 | 石家庄杜保平口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW23ABNVWQ | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 软件异常 | -- | 数据库异常损坏 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 45016.5917 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 46144.4549 | 45016 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 软件打不开 | 0.25 | -- | 46144.4653 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：软件打开白屏 2、排查动作： 3、故障原因：数据库损坏 4、处理步骤：替换备份数据库并重建，客户频发数据库损坏，收集损坏数据库数据，反馈技术对接研发 5、处理结果： | -- | -- | 46144.5174 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.5174 | -- | 已关闭
20260502135187 | 阳春为众口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | UX26ABJBWQ | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46091.7465 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46144.4563 | 46093 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 阳江市 | 阳春市 | 无法上传 | 0.81 | -- | 46144.4896 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈上传异常 2、排查动作： 3、故障原因：无故障 4、处理步骤：客户反馈异常患者已上传，插件有上传记录，且牙医管家有对应影像；同步结果，客户后续未响应 5、处理结果： | -- | -- | 46144.4944 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.4944 | -- | 已关闭
20260502135188 | 南宁邕元素贸易有限公司 | -- | 未识别 | SI25AANCKU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.459 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-06口腔数字印模仪国内版S6500 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 兴宁区 | 客户反馈口扫头上的按键都按不了和扫描过程中口扫数据发生严重分层 | 0 | -- | 46144.459 | 赖美琪 | 精度异常 | 1、故障现象：客户反馈口扫头上的按键都按不了和扫描过程中口扫数据发生严重分层 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：返厂升级MCU版本和做全面精度检测(包括加热底座，扫描头），精度校准 5、处理结果：返厂维修 | 口扫：精度异常 | -- | 46144.4597 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.4597 | -- | 已关闭
20260502135189 | 南宁邕元素贸易有限公司 | -- | 未识别 | SI25AANCKU | 口扫设备维修处理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.4604 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-06口腔数字印模仪国内版S6500 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 兴宁区 | 来源工单：20260502135188,需要进行维修处理 | -0.03 | -- | 46144.459 | 赖美琪 | 精度异常 | 1、故障现象：客户反馈口扫头上的按键都按不了和扫描过程中口扫数据发生严重分层 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：返厂升级MCU版本和做全面精度检测(包括加热底座，扫描头），精度校准 5、处理结果：返厂维修 | 口扫：精度异常 | -- | 46144.4597 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.4597 | -- | 已关闭
20260502135190 | 建友口腔 | -- | 未识别 | UX25ABJJJT | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：驱动加载中，系统正在初始化 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45838.5222 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46144.4667 | 45839 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 德州市 | 德城区 | 采集异常，驱动加载失败 | 0.99 | -- | 46144.5076 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：驱动加载中，系统正在初始化 2、排查动作： 3、故障原因：不详，查看日志未看到明显报错 4、处理步骤：客户着急使用，临时重装软件解决 5、处理结果： | -- | -- | 46144.5167 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.5167 | -- | 已关闭
20260502135191 | 华硕口腔（湖北武汉东西湖区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABUZTR | 设备维修 | 2.0.5.704/2.0.5.1003 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1003 | 44342.725 | 2000585 | 2.0.5.704/2.0.5.1003 | -- | -- | 46144.4764 | 44342 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 东西湖区 | CT最近总是出现卡顿，点击自动退出，看片的时候鼠标划动卡顿 | 237.75 | -- | 46154.3826 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈云端阅片鼠标滑动有延迟 2、排查动作： 3、故障原因：无故障、 4、处理步骤：网络延迟导致 5、处理结果： | -- | -- | 46155.3771 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.3771 | -- | 已关闭
20260502135192 | 禄劝益康医院 | -- | Matrix 5600 | GQ22AAASTQ | 设备维修 | 1.0.0.5 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.67 | 1.0.0.5 | 44960.7799 | 1.0.0.5 | 1.0.0.5 | -- | -- | 46144.4812 | 44662 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-00口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 昆明市 | 禄劝彝族苗族自治县 | 拍片上传不到牙医管家 | 49.9 | -- | 46146.5611 | 胡标 | -- | 1、故障现象：拍片上传不到牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：使用插件对接牙医管家 5、处理结果： | -- | -- | 46146.5611 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.5611 | -- | 已关闭
20260502135193 | 臻美口腔（四川成都锦江区） | -- | Dentrix 50 投放 | DF20AALZUS | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 软件异常 | -- | 无法登记 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44675.559 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46144.484 | 43985 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0009-00 口腔X射线数字化体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 锦江区 | 已检查新增检查，显示检查号已存在 | 45.86 | -- | 46146.3944 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈检查号已存在 2、排查动作： 3、故障原因：检查号冲突 4、处理步骤：数据库修改检查号 5、处理结果： | -- | -- | 46146.3965 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.3965 | -- | 已关闭
20260502135194 | 乐齿口腔 | -- | Dentrix 50 | D5C20191J0030 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44607.3979 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46144.4861 | 43586 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 德州市 | 宁津县 | 卡采集 | 45.79 | -- | 46146.3938 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈头侧卡采集 2、排查动作： 3、故障原因：E盘内存满了无法保存 4、处理步骤：清理缓存，更改存储路径 5、处理结果： | -- | -- | 46146.3944 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.3944 | -- | 已关闭
20260502135195 | 四川华旺博康商贸有限公司 | -- | 未识别 | SG25ABYXAU | 口扫设备维修处理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.491 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 新都区 | 来源工单：20260501135154,需要进行维修处理 | -18.41 | -- | 46143.7236 | 赖美琪 | 2D窗口黑屏/蓝屏 | 1、故障现象：口扫扫不了了，怎么处理呢,口扫的时候这个摄像头黑屏 没有影像 持续几秒自己就闪退了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：设备扫一下就断连和2D窗口黑屏 5、处理结果：返厂维修 | 投影异常 | -- | 46144.4903 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.4903 | -- | 已关闭
20260502135196 | 孟州张孟华口腔 | -- | 未识别 | UX26ABY3WO | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | DX异常 | -- | 登录异常 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46062.8458 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46144.5139 | 46063 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 焦作市 | 孟州市 | 牙医管家无法分诊到CT电脑 | 0.36 | -- | 46144.5285 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈对接异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件未登录 4、处理步骤：关闭影子系统，新建插件快捷方式，同步对接原理，指导客户后续检查插件登陆情况 5、处理结果： | -- | -- | 46144.5312 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.5312 | -- | 已关闭
20260502135197 | 南充圣艾儿童口腔门诊 | -- | 未识别 | VN25AAJROX | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 软件异常 | 硬件异常 | 软件其他报错 | 其他：遗留扳手卡住旋转轴运动导致束光器板旋转臂转接板和主控板都烧坏 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45967.6562 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46144.5153 | 45968 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 南充市 | 嘉陵区 | 报错01010202 | 0.01 | 0.22 | 46144.516 | 苏晓静 | -- | 报错01010202，转现场 | -- | -- | 46144.516 | 未解决 | 46144.5174 | 王孝鑫 | 46144.525 | 46146.5687 | -- | 遗留扳手卡住旋转轴运动导致束光器板旋转臂转接板和主控板都烧坏 | 1、故障现象：报错01010202 2、排查动作： 3、故障原因:前一位工程师遗留扳手影响旋转轴运动导致束光器板烧坏，接连烧坏旋转臂转接板和主控板 4、处理步骤：跟换三块板子并测试 5、处理结果：已解决 | 是 | -- | 49.41 | 12.6 | 4.26 | 46146.7597 | 46146.575 | 46146.7521 | 46146.7597 | 46146.7521 | 已关闭
20260502135198 | 武进区礼嘉仁德口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23ABQ2RX | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1032/2.0.5.1032 | -- | -- | -- | 硬件异常 | -- | 高压无射线 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1032 | 45274.4799 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1032/2.0.5.1032 | -- | -- | 46144.5285 | 45261 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 常州市 | 武进区 | 拍不出影像 | 0.77 | 77.31 | 46144.5604 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：高压无射线 2、排查动作： 3、故障原因：H64 4、处理步骤：三种模式测试均无射线，重启CT以及关闭CT操作无效 5、处理结果：转戴伟 | -- | -- | 46144.5611 | 未解决 | 46147.7542 | 宋厚鹏 | 46147.7826 | 46147.7826 | H62，主控与高压通信超时 | 连接不上高压 | 更换高压 | 是 | H62，主控与高压通信超时 | 77.32 | 14.7 | 14.58 | 46148.391 | 46147.7833 | 46148.391 | 46148.391 | 46148.391 | 已关闭
20260502135199 | 临沧广济中医院 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAPLOV | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44811.6931 | 2000587 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46144.5326 | 44813 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 临沧市 | 临翔区 | 第一张发现嘴没有闭起来，回零后拍了一张，然后第二张找不到了 | 0.57 | -- | 46144.5563 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈找不到第二张影像了 2、排查动作： 3、故障原因：无故障 4、处理步骤：客户操作问题 5、处理结果： | -- | -- | 46157.4049 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4049 | -- | 已关闭
20260502135201 | 清远粤美贝洁口腔 | -- | Matrix 5000C | SA25AAOYKP | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 图像不良 | -- | 图像有白点/坏线/条纹 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45734.6028 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46144.5674 | 45735 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 清远市 | 清新区 | 我们拍出来的CT有一条横线 | 26.81 | -- | 46145.6847 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：我们拍出来的CT有一条横线 2、排查动作： 3、故障原因：坏线 4、处理步骤：平板校正后空拍正常 5、处理结果： | -- | -- | 46148.6153 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.6153 | -- | 已关闭
20260502135202 | 黄石市幸运口腔诊所有限责任公司 | -- | Matrix 5000C | SA24AAABDZ | 设备维修 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.12 | 45707.3597 | 1.0.0.6 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 46144.5799 | 45653 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 黄石市 | 大冶市 | CT拍完之后还是显示待检查 | 0.34 | -- | 46144.5938 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：CT拍摄完无法保存 2、排查动作： 3、故障原因：D盘缓存被E看牙占满了 4、处理步骤：清理缓存，该问题已多次同步给客户，让客户联系E看牙处理 5、处理结果： | -- | -- | 46144.5965 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.5965 | -- | 已关闭
20260502135203 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL23AI13DT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46144.5847 | 45273 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 全部扫完提交后 再打开里面只有咬合的模型，上下颌全都没有了 | 0 | -- | 46144.5847 | 赖美琪 | 清理数据 | 1、故障现象：全部扫完提交后 再打开里面只有咬合的模型上下颌全都没有了 2、排查动作： 3、故障原因：C盘爆满 4、处理步骤：远程帮客户清理 5、处理结果：清理完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46144.5854 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.5854 | -- | 已关闭
20260502135204 | 丽豪口腔（原：正宇铁路医院） | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180110261 | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 线材接触不良 | -- | 已部署 | 4.0.0.33 | 2.0.1.517 | 45175.7347 | 2000103 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46144.591 | 43119 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 贵州省 | 贵阳市 | 修文县 | 拍摄过程中显示离线 拍摄无影像 | 1.25 | -- | 46144.6431 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈拍摄中途显示离线，拍摄异常 2、排查动作： 3、故障原因：未识别到网线 4、处理步骤：让客户重新拔插网线后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46151.3778 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.3778 | -- | 已关闭
20260502135205 | 瑞尔口腔（江苏南京浦口区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20ABD3JR | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 软件异常 | -- | 系统配置：杀毒软件、分辨率、显卡配置 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44372.6444 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46144.5924 | 43981 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 南京市 | 浦口区 | dicom读取失败 | 1.3 | -- | 46144.6465 | 胡标 | -- | 1、故障现象：dicom读取失败 2、排查动作： 3、故障原因：显卡驱动故障 4、处理步骤：重建影像 5、处理结果： | -- | -- | 46144.6472 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.6472 | -- | 已关闭
20260502135206 | 诺德齿科连锁店（西丽分店） | -- | Dentrix 50 | D5C2018BE0007 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.905 | 44307.6528 | 2000585 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46144.6153 | 43559 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 清理内存 | 0.78 | -- | 46144.6479 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈需要清理内存 2、排查动作： 3、故障原因：内存满了 4、处理步骤：重新配置自动迁移工具 5、处理结果： | -- | -- | 46144.6486 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.6486 | -- | 已关闭
20260502135207 | 东川玉齿口腔 | -- | Dentrix 55 NX | EE20AAQJDY | 设备维修 | 2.0.5.708 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.43 | 2.0.5.704 | 44616.7486 | 2000586 | 2.0.5.708 | -- | -- | 46144.6375 | 44151 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 昆明市 | 东川区 | 卡准备中 | 17.93 | -- | 46145.3847 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈全景头侧无法准备 2、排查动作： 3、故障原因：硬件故障 4、处理步骤：日志无报错，重装软件重启CT无效 5、处理结果：转董发军 | -- | -- | 46145.3861 | 未解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.3861 | -- | 已关闭
20260502135208 | 广州坤芮医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SG24ACDKDZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.6431 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 花都区 | 电脑很卡，删除了一些东西，现在软件打不开 每次口扫的时候就跳广告 | 0.09 | -- | 46144.6465 | 赖美琪 | 软件安装 | 1、故障现象： 电脑很卡，删除了一些东西，现在软件打不开 每次口扫的时候就跳广告 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户重装 5、处理结果：可以正常进入 | 口扫：客户协作 | -- | 46144.6757 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.6757 | -- | 已关闭
20260502135210 | 海盐圣禾口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AAQJOU | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.2612 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.2612 | 45133.7486 | 2000592 | 2.0.5.710/2.0.5.2612/2.0.5.2612 | -- | -- | 46144.6486 | 45133 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 嘉兴市 | 海盐县 | 卡重建 | 41.79 | -- | 46146.3903 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈重建影像慢 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：做固态升级 5、处理结果： | -- | -- | 46146.3903 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.3903 | -- | 已关闭
20260502135211 | 大冶市易胜牙科诊所 | -- | Matrix 5000C | SA24AAKFAY | 设备维修 | 1.3.12.20240925/1.3.12.20240925 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 4.0.0.70 | 1.3.12 | 45670.5417 | 1.0.0.6 | 1.3.12.20240925/1.3.12.20240925 | -- | -- | 46144.659 | 45617 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 襄阳市 | 枣阳市 | 拍不出影像 | 0.49 | -- | 46144.6799 | 胡标 | -- | 1、故障现象：CT窗口很小 2、排查动作： 3、故障原因：偶发故障 4、处理步骤：重启CT后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46144.6806 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.6806 | -- | 已关闭
20260502135214 | 长春市朝阳区牙冠军口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | VN25AAD3OW | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 软件异常 | -- | 云CT软件bug | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45953.7743 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46144.6771 | 45955 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 拍全景，显示图像后处理中 | 0.92 | -- | 46144.7153 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：全景后处理异常 2、排查动作： 3、故障原因：全景后处理的低剂量降噪10秒没执行完，所以超时了 4、处理步骤：节后找技术要显卡检测补丁 5、处理结果： | -- | -- | 46144.7174 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.7174 | -- | 已关闭
20260502135215 | 艺牙口腔（贵州黔南布依族苗族自治州贵定县） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AACNWS | 设备维修 | 2.0.5.905 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.905 | 44307.6535 | 2000585 | 2.0.5.905 | -- | -- | 46144.6778 | 44012 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵定县 | 卡采集 | 24.16 | -- | 46145.6847 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈头侧数据采集异常 2、排查动作： 3、故障原因：不详 4、处理步骤：客户一直在拍摄，指导客户方便排查了联系我们远程查看，客户后续未响应 5、处理结果： | -- | -- | 46157.4368 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4368 | -- | 已关闭
20260502135216 | 优雅口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AA7EAV | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.2612/2.0.5.2612 | -- | -- | 软件异常 | -- | 图像已丢失或者过期 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.2612 | 45173.6007 | 2000592 | 2.0.5.710/2.0.5.2612/2.0.5.2612 | -- | -- | 46144.6833 | 45174 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 吉林省 | 长春市 | 朝阳区 | 患者影像丢失 | 0.61 | -- | 46144.709 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈24年1月影像丢失 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重建数据库，找不到影像 5、处理结果： | -- | -- | 46144.709 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.709 | -- | 已关闭
20260502135217 | 小萌牙口腔 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AA3OJY | 设备维修 | 1.0.0.9/1.0.0.9 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.0.0.8 | 45279.4792 | 1.0.0.8 | 1.0.0.9/1.0.0.9 | -- | -- | 46144.6847 | 45280 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 西安市 | 周至县 | e看牙工程师 说是数据已经有推送了，但是CT软件没有显示 | 0.57 | -- | 46144.7083 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈个别患者E看牙无法分诊 2、排查动作： 3、故障原因：无故障 4、处理步骤：查看分诊都正常 5、处理结果： | -- | -- | 46144.709 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.709 | -- | 已关闭
20260502135218 | 郑州上善口腔医院有限公司 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AAVNJT | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 45497.4139 | 2000587 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 46144.6854 | 45503 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 惠济区 | 我们的CT都没办法同步搜索牙医管家的患者 | 0.59 | -- | 46144.7104 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件未登录 4、处理步骤：未勾选自动登录，更新最新版插件，勾选自动登录，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46144.7111 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.7111 | -- | 已关闭
20260502135219 | 梅州市梅江区健雅口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23ABAEWZ | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1032 | 45276.5563 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 46144.6917 | 45276 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 梅州市 | 梅江区 | 云端小牙片和全景都不能右键拉曝光 | 0.39 | -- | 46144.7076 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈云端右键不能拉亮度 2、排查动作： 3、故障原因：未使用谷歌浏览器 4、处理步骤：指导客户 5、处理结果： | -- | -- | 46144.7083 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.7083 | -- | 已关闭
20260502135220 | 王丹丹口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABWZRR | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1029 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 高压无射线 | 高压无射线 | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.709 | 44344.6528 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1029 | -- | -- | 46144.7167 | 44344 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 保定市 | 望都县 | 高压异常 | 0.55 | 17.85 | 46144.7396 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：高压异常 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：转金星 | -- | -- | 46144.7403 | 未解决 | 46145.4833 | 金星 | 46145.484 | 46145.6576 | -- | 高压无射线 | 1、故障现象：高压无射线 2、排查动作：升级bw高压 3、故障原因：高压故障 4、处理步骤：升级bw高压 5、处理结果：升级709，校准，测试正常 | 是 | -- | 22.03 | 24.6 | 20.81 | 46147.8521 | 46145.6576 | 46146.525 | 46147.8521 | 46146.9597 | 已关闭
20260502135222 | 蔡敬口腔诊所 | -- | Dentrix 10-3.0 | D1020180502060 | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 运动机构异常 | -- | 束光器未移动到指定位置/卡顿/异响 | -- | 已部署 | 4.0.0.64 | 2.0.1.517 | 44977.4854 | 2000103 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46144.7208 | 43242 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 试点 | 重庆市 | 重庆市 | 涪陵区 | 图像异常 | 23.12 | -- | 46145.684 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：束光器遮挡 2、排查动作： 3、故障原因：束光器未移动到指定窗位 4、处理步骤：第二天影像正常，15号询问客户，客户表示后续正常 5、处理结果： | -- | -- | 46158.3812 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.3812 | -- | 已关闭
20260502135223 | 大连致美义齿有限公司 | -- | S6000 | FL21AFAROX | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46144.7208 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 东北大区 | 辽宁省 | -- | -- | 软件安装 | 97.32 | -- | 46148.7764 | 袁凌峰 | 软件安装 | 1、故障现象：安装软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程安装 5、处理结果：安装完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46156.4521 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.4521 | -- | 已关闭
20260502135224 | 金誉天昊口腔（辽宁大连金州区） | -- | Dentrix 55 NX | EE21AAAITR | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44316.5444 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46144.7229 | 44316 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 头侧模式，按手闸没反应 | 69.16 | -- | 46147.6049 | 胡标 | -- | 1、故障现象：头侧模式按手闸没反应 2、排查动作： 3、故障原因：为获取到温度 4、处理步骤：重启软件正常 5、处理结果： | -- | -- | 46147.6049 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.6049 | -- | 已关闭
20260503135226 | 厦门翔安牙天使口腔门诊部 | -- | 未识别 | UX25ADWTRY | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46007.7194 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46145.3868 | 46008 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 厦门市 | 翔安区 | 卡生成 | 0.1 | -- | 46145.3917 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：影像重建异常 2、排查动作： 3、故障原因：E看牙缓存把盘占满 4、处理步骤：清理缓存，同步原因，指导客户后续联系E看牙 5、处理结果： | -- | -- | 46145.4132 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.4132 | -- | 已关闭
20260503135227 | 南通牙爵士口腔医疗有限公司尚美家分公司 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AA8EWZ | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1032/2.0.5.1032 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户电脑系统故障 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.1032 | 45277.4062 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1032/2.0.5.1032 | -- | -- | 46145.3924 | 45278 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 南通市 | 崇川区 | 拍片电脑卡 | 0.23 | -- | 46145.4021 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：拍片电脑卡 2、排查动作： 3、故障原因：正常 4、处理步骤：联系戴伟，先让使用，后续安排自行上门 5、处理结果： | -- | -- | 46145.4181 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.4181 | -- | 已关闭
20260503135228 | 曲周县侯村镇嘉洁口腔 | -- | 未识别 | UX25AA9TAS | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：创建云端快捷方式 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45806.484 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46145.3951 | 45808 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 邯郸市 | 曲周县 | 创建云端快捷方式 | 0.72 | -- | 46145.425 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：创建云端快捷方式 2、排查动作： 3、故障原因：创建云端快捷方式 4、处理步骤：创建云端快捷方式 5、处理结果： | -- | -- | 46145.4257 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.4257 | -- | 已关闭
20260503135231 | 杭州万宏医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SG25AD3ZDT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.4028 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 临平区 | 我们找不到这个一键删除，怎么弄，还有其他方式吗 | 0 | -- | 46145.4028 | 唐积安 | 清理数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46145.4028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.4028 | -- | 已关闭
20260503135232 | 山场社区牙科（广东珠海香洲区） | -- | Dentrix 50 投放 | DF20AAICBO | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 软件异常 | -- | 系统配置：杀毒软件、分辨率、显卡配置 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44482.6604 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46145.4028 | 43965 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0009-00 口腔X射线数字化体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 影像打不开 | 0.3 | -- | 46145.4153 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：影像打开提示请检查显卡驱动 2、排查动作： 3、故障原因：显卡异常 4、处理步骤：更新驱动，重启电脑 5、处理结果： | -- | -- | 46145.4167 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.4167 | -- | 已关闭
20260503135233 | 舞阳县九二零口腔门诊有限公司 | -- | Matrix 5000 | NA24AAIKGS | 设备维修 | 1.3.8/1.3.8 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 线材接触不良 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.8 | 45504.6174 | 1.0.0.9 | 1.3.8/1.3.8 | -- | -- | 46145.4035 | 45504 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 漯河市 | 舞阳县 | 第一次卡顿，按下手闸不跳转，没反应，第二次卡顿，卡了有一分钟才开始扫描 | 0.38 | -- | 46145.4194 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：按下手闸不跳转，没反应，第二次卡顿，卡了有一分钟才开始扫描 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：让出现故障录视频判断 5、处理结果： | -- | -- | 46159.3868 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.3868 | -- | 已关闭
20260503135234 | 修恒（石家庄）医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | SE25AABKRX | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.4076 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 这个界面进不去啥情况 | 0 | -- | 46145.4076 | 唐积安 | 服务启动中 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：软件故障 4、处理步骤： 5、处理结果： | 33版本软件问题 | -- | 46145.4076 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.4076 | -- | 已关闭
20260503135236 | 牙博士集团南京新街口口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | OF26AAGJTQ | 设备回访 | 1.4.2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | -- | 46142.4076 | -- | 1.4.2.1 | -- | -- | 46145.4187 | 46144 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0036-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 南京市 | 秦淮区 | 1，故障描述问题：客户节内使用怕出问题需要工程师蹲守 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效:一天 | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 戴伟 | 46145.4326 | 46145.4465 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 5.2 | 4.86 | 46147.916 | 46145.4465 | 46145.6493 | 46147.916 | 46145.6493 | 已关闭
20260503135238 | 北京为开数字科技有限公司 | -- | S6000 | FL23ABWJDS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.4215 | 45121 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 重新安装一个软件 大夫不小心删除了 | 0 | -- | 46145.4215 | 唐积安 | 软件安装 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重装 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46145.4215 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.4215 | -- | 已关闭
20260503135239 | 大连嘉琳义齿有限公司 | -- | 未识别 | SG25AA23RZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.4243 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | 红色“-”这个是什么意思 | 0 | -- | 46145.425 | 赖美琪 | 口扫头连接异常 | 1、故障现象：红色“-”这个是什么意思 2、排查动作： 3、故障原因：连接异常 4、处理步骤： 5、处理结果：重新拔插 | 配件异常 | -- | 46145.425 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.425 | -- | 已关闭
20260503135240 | 中山口腔（湖北黄冈浠水县） | -- | Dentrix 50 Max | CJ23AABBAT | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 45175.5819 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46145.4257 | 45175 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 黄冈市 | 浠水县 | 影像不清晰 | 6.2 | -- | 46145.684 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：影像不清晰 2、排查动作： 3、故障原因：摆位等原因 4、处理步骤：客户提供了不清晰患者名，一个一个帮客户分析原因；客户后续未响应 5、处理结果： | -- | -- | 46157.4347 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4347 | -- | 已关闭
20260503135241 | 洛阳曦美义齿有限公司 | -- | 未识别 | SI26AATGJR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.4306 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-06口腔数字印模仪国内版S6500 | 直辖大区 | 河南省 | 洛阳市 | 洛龙区 | 口扫的数据怎么发送到加工厂 | 0 | -- | 46145.4313 | 唐积安 | 软件使用说明 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46145.4313 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.4313 | -- | 已关闭
20260503135242 | 四川华旺博康商贸有限公司 | -- | 未识别 | SG25ACPFAT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.4319 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 新都区 | 正畸需要看一下上下颌牙齿 | 0 | -- | 46145.4319 | 唐积安 | 咨询口扫数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46145.4319 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.4319 | -- | 已关闭
20260503135243 | 国药控股华北（天津）融资租赁有限公司 | -- | S6500 | PH24AE7WAR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.4347 | 45461 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 静海区 | 老师 您好 请问一下 如果系统里面有别的加工厂 但是我选了发送 那边接收端没有 是怎么个问题 | 0.01 | -- | 46145.4347 | 赖美琪 | 软件使用说明 | 1、故障现象：老师 您好 请问一下 如果系统里面有别的加工厂 但是我选了发送 那边接收端没有 是怎么个问题 2、排查动作： 3、故障原因：医生端正确下单，是加工厂端接收问题 4、处理步骤：远程查看 5、处理结果：加工厂注册错误账号，导致无法正常接收，需要重新注册 | 咨询问题 | -- | 46145.4354 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.4354 | -- | 已关闭
20260503135244 | 赣州市卓越医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL23AELLVT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.4368 | 45371 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华东大区 | 江西省 | 赣州市 | 章贡区 | 一直有声音，怎么操作？重启了还是这样 | 0 | -- | 46145.4368 | 赖美琪 | 设备异响 | 1、故障现象：一直有声音，怎么操作？重启了还是这样 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程查看设备驱动跳，设备发出异响；更换接口和更换电脑做交叉测试还是一样 5、处理结果：返厂维修 | 口扫：初始化异常 | -- | 46145.4382 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.4382 | -- | 已关闭
20260503135245 | 康锋牙科（河南安阳市滑县） | -- | Dentrix 50 Max | CJ21AAABSP | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1033 | 44351.5437 | 2000594 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46145.4375 | 44263 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 影像不清晰 | 5.92 | -- | 46145.684 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：影像不清晰 2、排查动作： 3、故障原因：不详 4、处理步骤：远程无法连接，指导客户提供不清晰患者名以及远程，客户未响应 5、处理结果： | -- | -- | 46157.4326 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4326 | -- | 已关闭
20260503135246 | 赣州市卓越医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL23AELLVT | 口扫设备维修处理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.4382 | 45371 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华东大区 | 江西省 | 赣州市 | 章贡区 | 来源工单：20260503135244,需要进行维修处理 | -0.03 | -- | 46145.4368 | 赖美琪 | 设备异响 | 1、故障现象：一直有声音，怎么操作？重启了还是这样 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程查看设备驱动跳，设备发出异响；更换接口和更换电脑做交叉测试还是一样 5、处理结果：返厂维修 | 口扫：初始化异常 | -- | 46145.4382 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.4382 | -- | 已关闭
20260503135247 | 中山市嘉艺义齿科技有限公司 | -- | 未识别 | SG25ACFOGQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.4396 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华南大区 | 广东省 | 中山市 | 横栏镇 | 口扫怎么可以添加新的加工厂？ | 0 | -- | 46145.4396 | 赖美琪 | 软件使用说明 | 1、故障现象：口扫怎么可以添加新的加工厂？ 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：需要加工厂注册云端账号，才能添加 | 咨询问题 | -- | 46145.4403 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.4403 | -- | 已关闭
20260503135248 | 台前新区医院 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AAURWQ | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1033 | 45385.3625 | 2000594 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 46145.441 | 45403 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 濮阳市 | 台前县 | 检查人员上门需要隐藏数据 | 0.65 | -- | 46145.4681 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：隐藏数据 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：替换空白数据库 5、处理结果： | -- | -- | 46145.484 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.484 | -- | 已关闭
20260503135249 | 靓真口腔（上海静安区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21ACAZTR | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008/2.0.5.1003 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.705 | 44350.4986 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1003 | -- | -- | 46145.4417 | 44351 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 上海市 | 上海市 | 静安区 | 屏幕不显示按手闸按了没反应 | 0.81 | -- | 46145.4757 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：卡在全景角度旋转 2、排查动作： 3、故障原因：软件或者设备卡了 4、处理步骤：同步原因，指导客户后续遇到如操作 5、处理结果： | -- | -- | 46145.4764 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.4764 | -- | 已关闭
20260503135250 | 泗阳县众兴街道宸源口腔门诊部（个体工商户） | -- | 未识别 | UX25ABQZJS | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45946.6951 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46145.4437 | 45822 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 宿迁市 | 泗阳县 | 片子传不到牙医管家 | 0.6 | -- | 46145.4681 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：片子传不到牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件未启动 4、处理步骤：重启插件测试 5、处理结果： | -- | -- | 46145.484 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.484 | -- | 已关闭
20260503135251 | 电白林日燕口腔 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AA42JO | 设备维修 | 1.3.13.20250117/1.3.13.20250117/1.3.8.20231124 | -- | -- | 软件异常 | -- | 云CT软件bug | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.8 | 45325.6937 | 1.0.0.9 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46145.4465 | 45342 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 茂名市 | 电白区 | 侧位拍不出来影像 | 5.7 | -- | 46145.684 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：不提示按手闸 2、排查动作： 3、故障原因：软件bug 4、处理步骤：已打补丁，后续观察 5、处理结果： | -- | -- | 46146.6806 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.6806 | -- | 已关闭
20260503135252 | 郑州优瑞口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AA2DKO | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1029 | -- | -- | -- | 硬件异常 | -- | H62，主控与高压通信超时 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44629.6319 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1029 | -- | -- | 46145.4486 | 44679 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 管城回族区 | 卡准备 | 0.25 | 49.59 | 46145.459 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：准备失败 2、排查动作： 3、故障原因：H62 4、处理步骤：转魏榛 5、处理结果： | -- | -- | 46145.4597 | 未解决 | 46147.5257 | 张榛 | 46147.5257 | 46147.6264 | -- | 高压通信超时 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：h62报错 4、处理步骤： 5、处理结果：更换高压，调试 | 是 | -- | 52 | 22.2 | 19.8 | 46148.4688 | 46147.6264 | 46148.4514 | 46148.4688 | 46148.4514 | 已关闭
20260503135253 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL22APKWAY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.45 | 44970 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 软件上面的数据不显示了 | 0 | -- | 46145.45 | 赖美琪 | 软件使用说明 | 1、故障现象：软件上面的数据不显示了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：去dx云端查看 | 咨询问题 | -- | 46145.4514 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.4514 | -- | 已关闭
20260503135254 | 广州美创医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL23AJC3KT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.4556 | 45195 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 扫完了对合之后就出这个页面数据就没了 | 0.01 | -- | 46145.4563 | 唐积安 | 优化后缺失部分数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：内存满 4、处理步骤： 5、处理结果： | 29软件问题 | -- | 46145.4563 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.4563 | -- | 已关闭
20260503135255 | 邛崃京川口腔诊所 | -- | Dentrix 55 NX | EE21ABLXAP | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44307.6528 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46145.4618 | 44302 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 邛崃市 | 内存不足 | 0.74 | -- | 46145.4924 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：内存不足 2、排查动作： 3、故障原因：内存不足 4、处理步骤：更换存储路径，解答客户疑问 5、处理结果： | -- | -- | 46145.4931 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.4931 | -- | 已关闭
20260503135256 | 河南省平顶山市叶县昆北新城叶县第二医院 | -- | 口扫推车 | LB24AAVORR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.4639 | 45419 | -- | -- | 否 | -- | 13.022.0005-00口腔扫描仪推车 | 直辖大区 | 河南省 | 平顶山市 | 叶县 | 开不开机了，怎么办,侧边按钮开启了,通着电呢，就是电脑开不开 | 0 | -- | 46145.4639 | 赖美琪 | 电脑无法开机 | 1、故障现象：开不开机了，怎么办,侧边按钮开启了,通着电呢，就是电脑开不开 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：推车按键内陷，无法开机 5、处理结果：返厂维修 | 一体机异常 | -- | 46145.4701 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.4701 | -- | 已关闭
20260503135257 | 富顺美天口腔诊所有限责任公司 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AAOTKT | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1032/2.0.5.1032/2.0.5.710 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.70 | 2.0.5.1032 | 45122.7354 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1032/2.0.5.1032/2.0.5.710 | -- | -- | 46145.4688 | 45123 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 自贡市 | 富顺县 | 前台挂号后，CT室电脑上搜不到客户姓名 | 0.36 | -- | 46145.4833 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：前台挂号后，CT室电脑上搜不到客户姓名 2、排查动作： 3、故障原因：插件未启动 4、处理步骤：更新插件 5、处理结果： | -- | -- | 46145.4868 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.4868 | -- | 已关闭
20260503135259 | 河南省平顶山市叶县昆北新城叶县第二医院 | -- | 口扫推车 | LB24AAVORR | 口扫设备维修处理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.4708 | 45419 | -- | -- | 否 | -- | 13.022.0005-00口腔扫描仪推车 | 直辖大区 | 河南省 | 平顶山市 | 叶县 | 来源工单：20260503135256,需要进行维修处理 | -0.16 | -- | 46145.4639 | 赖美琪 | 电脑无法开机 | 1、故障现象：开不开机了，怎么办,侧边按钮开启了,通着电呢，就是电脑开不开 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：推车按键内陷，无法开机 5、处理结果：返厂维修 | 一体机异常 | -- | 46145.4701 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.4701 | -- | 已关闭
20260503135260 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | EU21ADBSRQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.475 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-05 口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 门诊名称可以改吗 | 0 | -- | 46145.4757 | 赖美琪 | 软件使用说明 | 1、故障现象：门诊名称可以改吗 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：去dx个人中心修改 | 咨询问题 | -- | 46145.4757 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.4757 | -- | 已关闭
20260503135261 | 阳江江城翔悦口腔门诊部 | -- | 未识别 | QY25AAN2WP | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：客户反馈需要关闭语音播报 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45731.6312 | 1.0.0.6 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46145.4875 | 45732 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-03 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 阳江市 | 江城区 | 拍片的机子拍完之后不是会说谢谢配合吗？能不能不播这些语音 | 0.1 | -- | 46145.4917 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈需要关闭语音播报 2、排查动作： 3、故障原因：客户反馈需要关闭语音播报 4、处理步骤：客户反馈需要关闭语音播报 5、处理结果： | -- | -- | 46145.4924 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.4924 | -- | 已关闭
20260503135262 | 丰润精诚口腔 | -- | Matrix 5000C | SA25AA1ROQ | 设备维修 | 1.3.13.20250117/1.3.13.20250117 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 其他 | 设备无法正常开启 | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.13 | 45760.3514 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46145.4931 | 45753 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 唐山市 | 丰润区 | 设备今天第三方过来检测，全景模式60kv，80kv，90kv，三个电压全部超出国家标准要求的±10% | 1.04 | 41.37 | 46145.5361 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：报修01040302，01040301，设备红灯 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：转金星 5、处理结果： | -- | -- | 46147.6826 | 未解决 | 46149.4062 | 金星 | 46149.4062 | 46149.4549 | -- | 红灯报01040302 | 1、故障现象：开机红灯，报01040302 2、排查动作：远程测试，探测器不通 3、故障原因：短路 4、处理步骤：更换主板，旋转臂转接板，束光器板，校准调试 5、处理结果：测试正常 | 是 | -- | 42.54 | 8.2 | 4.48 | 46149.759 | 46149.4549 | 46149.6417 | 46149.759 | 46149.7472 | 已关闭
20260503135263 | 健恩口腔.前进路店（河南郑州中原区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAGSGQ | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1029/2.0.5.1029 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1008 | 44491.6375 | 2000587 | 2.0.5.709/2.0.5.1029/2.0.5.1029 | -- | -- | 46145.4938 | 44283 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 无法上传云端 | 1.02 | -- | 46145.5361 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：无法上传云端 2、排查动作： 3、故障原因：客户网络原因 4、处理步骤：重启路由器 5、处理结果： | -- | -- | 46147.4694 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.4694 | -- | 已关闭
20260503135264 | 诸暨杭成口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABRHJW | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 44504.5833 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 46145.5319 | 44504 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 清理缓存 | 0.1 | -- | 46145.5361 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：清理缓存 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理浏览器缓存 5、处理结果： | -- | -- | 46145.5431 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.5431 | -- | 已关闭
20260503135265 | 亚非牙科（骡马市店）（四川成都青羊区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAWBAU | 设备维修 | 2.0.5.7082/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44397.3785 | 2000590 | 2.0.5.7082/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46145.5361 | 44397 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 青羊区 | 云端打不开 | 0.14 | -- | 46145.5424 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：云端打不开 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理缓存 5、处理结果： | -- | -- | 46145.5563 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.5563 | -- | 已关闭
20260503135267 | 东莞市植德好口腔连锁管理有限公司 | -- | 未识别 | UX26AB82GQ | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：关影子系统，卸载流氓软件 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46130.4167 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46145.5653 | 46131 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 东莞市 | 虎门镇 | 关影子系统 | 0.63 | -- | 46145.5917 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：关影子系统，卸载流氓软件 2、排查动作： 3、故障原因：关影子系统，卸载流氓软件 4、处理步骤：关影子系统，卸载流氓软件 5、处理结果： | -- | -- | 46145.5951 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.5951 | -- | 已关闭
20260503135268 | 修恒（石家庄）医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | SG25AA7DTW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.5694 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 标定一下 | 0 | -- | 46145.5694 | 唐积安 | 精度异常 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：精度异常 | -- | 46145.5701 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.5701 | -- | 已关闭
20260503135269 | 洛阳曦美义齿有限公司 | -- | 未识别 | SI25AAQCGU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.5778 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-06口腔数字印模仪国内版S6500 | 直辖大区 | 河南省 | 洛阳市 | 洛龙区 | 卡顿的用不了 | 0 | -- | 46145.5778 | 唐积安 | 口扫卡顿 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：操作问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46145.5785 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.5785 | -- | 已关闭
20260503135270 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL22ABHHOQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.6007 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 口扫结束保存时一直在保存界面10分钟后闪退，数据不在云端 ，我这边找不到，麻烦老师远程一下 ，找一下林能伟的口扫数据 | 0 | -- | 46145.6007 | 赖美琪 | 数据丢失 | 1、故障现象：口扫结束保存时一直在保存界面10分钟后闪退，数据不在云端 ，我这边找不到，麻烦老师远程一下 ，找一下林能伟的口扫数据 2、排查动作： 3、故障原因：磁盘爆满 4、处理步骤：远程帮客户清理数据并找回数据 5、处理结果：清理完成，把数据放到桌面 | 数据异常 | -- | 46145.6014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.6014 | -- | 已关闭
20260503135271 | 优卓口腔（黑龙江哈尔滨南岗区） | -- | Dentrix 55 NX | EE20AABMRU | 设备维修 | 2.0.5.76 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：远程协助导出便携式 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.75 | 44520.4708 | 2000563 | 2.0.5.76 | -- | -- | 46145.6069 | 44033 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南岗区 | 导出便携式发给患者 | 0.43 | -- | 46145.6243 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：远程协助导出便携式 2、排查动作： 3、故障原因：远程协助导出便携式 4、处理步骤：远程协助导出便携式 5、处理结果： | -- | -- | 46145.6278 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.6278 | -- | 已关闭
20260503135273 | 齐齐哈尔市伟冠义齿加工有限责任公司 | -- | 未识别 | SG26AABIDO | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.6083 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 东北大区 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 龙沙区 | 给清一下内存呗 4月15号之前的都可以删除了 | 0 | -- | 46145.6083 | 唐积安 | 清理数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46145.6083 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.6083 | -- | 已关闭
20260503135274 | 河南省广森医疗器械销售有限公司 | -- | S6000 | FL22ABVUKU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46145.6104 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 网页怎么没东西呢 | 0.01 | -- | 46145.6111 | 赖美琪 | dx打开白屏 | 1、故障现象：网页怎么没东西呢 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户清理浏览器数据 5、处理结果：可以正常打开 | DX云端异常 | -- | 46145.6153 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.6153 | -- | 已关闭
20260503135275 | 重庆美尔晶医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | QH24AAKDRT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.6174 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 试点 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 扫描进程已存在 | 0.01 | -- | 46145.6174 | 赖美琪 | 软件使用说明 | 1、故障现象：扫描进程已存在 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：关掉，重复打开 | 咨询问题 | -- | 46145.6181 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.6181 | -- | 已关闭
20260503135276 | 柳州银山街道社区卫生服务中心 | -- | 未识别 | NH25AAKODW | 设备维修 | 1.3.15.3/1.3.15.3 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 其他 | 卡采集 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45975.8368 | 1.0.0.18 | 1.3.15.3/1.3.15.3 | -- | -- | 46145.6299 | 45976 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0033-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳南区 | 报错 01010302 01040301 01010302 | 0.21 | 39.81 | 46145.6389 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：报错 01010302 01040301 01010302 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：转陈一帆 | -- | -- | 46145.6389 | 未解决 | 46147.2972 | 陈一帆 | 46147.2979 | 46147.5028 | -- | 无法准备 | 1、故障现象：无法拍摄 2、排查动作：无法拍摄 3、故障原因：束光器板故障 4、处理步骤：更换主控板和旋转臂转接板和束光器板 5、处理结果：已解决 | 是 | -- | 44.74 | 10.6 | 5.71 | 46147.8833 | 46147.5028 | 46147.741 | 46147.8833 | 46147.741 | 已关闭
20260503135277 | 吉安市永丰县方正牙科 | -- | Matrix 5000C | SA24AA8NAY | 设备维修 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.12 | 45707.3639 | 1.0.0.6 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 46145.6333 | 45640 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 吉安市 | 永丰县 | 迁移数据 | 0.87 | -- | 46145.6694 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：修改路径 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：修改存储路径 5、处理结果： | -- | -- | 46145.6701 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.6701 | -- | 已关闭
20260503135278 | 飞飞口腔（山东东营垦利区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAYKKS | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1029/2.0.5.1029/2.0.5.709 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.70 | 2.0.5.1028 | 44372.4222 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1029/2.0.5.1029/2.0.5.709 | -- | -- | 46145.6361 | 44372 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 东营市 | 垦利区 | 牙医管家前面登记好信息，后面CT不显示患者名字 | 0.81 | -- | 46145.6694 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：连不上牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件登录错误 4、处理步骤：告知客户登录管家号 5、处理结果： | -- | -- | 46145.6722 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.6722 | -- | 已关闭
20260503135279 | 西安未央中诺口腔医院有限公司1 | -- | 未识别 | SE24AAVKOZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.6444 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 西北大区 | 陕西省 | 西安市 | 未央区 | 上传失败 | 0 | -- | 46145.6444 | 赖美琪 | 上传失败 | 1、故障现象：上传失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户调整日期和时间重新上传 5、处理结果：上传成功 | 33版本软件问题 | -- | 46145.6451 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.6451 | -- | 已关闭
20260503135280 | 诸暨修元口腔 | -- | Dentrix 50 | CI20AAGFAS | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 线材接触不良 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44992.5306 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46145.6528 | 43985 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 前台管家登记过的拍片电脑上没有名字 | 0.76 | -- | 46145.684 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：安装虚拟手札 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：安装虚拟手札 5、处理结果： | -- | -- | 46149.6271 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.6271 | -- | 已关闭
20260503135281 | 光雅口腔（云南普洱澜沧拉祜族自治县） | -- | Dentrix 50 | D5C20197H0305 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44944.4222 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46145.6556 | 43747 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 普洱市 | 澜沧拉祜族自治县 | 头侧影像发白 | 0.34 | -- | 46145.6701 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：头侧影像发白 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重建影像 5、处理结果： | -- | -- | 46145.6743 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.6743 | -- | 已关闭
20260503135282 | 上海鸣齿医疗器械有限公司 | -- | S6500 | PH24AFKKNQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.6569 | 45365 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 上海市 | 上海市 | 嘉定区 | 上午还可以，下午开始一个也扫描不了了 | 0 | -- | 46145.6569 | 唐积安 | 口扫卡顿 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：电脑cup不正常 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46145.6576 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.6576 | -- | 已关闭
20260503135283 | 茂名市正美齿科科技服务有限公司 | -- | 未识别 | SE26ABGITR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.659 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 华南大区 | 广东省 | 茂名市 | 电白区 | 咨询实时窗口颜色 | 0 | -- | 46145.659 | 唐积安 | 咨询口扫数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46145.659 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.659 | -- | 已关闭
20260503135284 | 深圳罗湖东门市场正夫口腔温莎店 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ACRYTV | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44819.9958 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46145.659 | 44820 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 卡生成，拍片很慢 | 0.61 | -- | 46145.684 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈重建慢 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程查看是否有可以优化的措施，客户未响应 5、处理结果： | -- | -- | 46145.7139 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.7139 | -- | 已关闭
20260503135285 | 湛河鹏宇口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAYDRO | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1020 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 其他 | 耳臂卡顿或无法移动 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44609.8368 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1020 | -- | -- | 46145.6604 | 44610 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 平顶山市 | 湛河区 | 耳点不重合 | 0.01 | 2.55 | 46145.6611 | 王芳 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46145.6611 | 未解决 | 46145.7674 | 魏榛 | 46145.7674 | 46145.7681 | -- | 耳点不重合 | 1、故障现象：耳点不重合 2、排查动作：空拍耳点不重合 3、故障原因：耳点不重合松动 4、处理步骤：手动调整重合 5、处理结果：正常 | 否 | -- | 2.57 | 53.7 | 53.62 | 46156.5875 | 46145.7681 | 46148.0021 | 46156.5875 | 46148.0021 | 已关闭
20260503135286 | 韶关华莱口腔门诊 | -- | Matrix 5000 | NA24ABBQAX | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45707.3604 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46145.6625 | 45593 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 韶关市 | 武江区 | 影像不清晰 | 0.51 | -- | 46145.684 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈检修完影像不清晰 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户未响应 5、处理结果： | -- | -- | 46150.3785 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.3785 | -- | 已关闭
20260503135289 | 北京为开数字科技有限公司 | -- | S6000 | FL21AKLITZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46145.6687 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 链接失败 | 0 | -- | 46145.6687 | 赖美琪 | 软件使用说明 | 1、故障现象：链接失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户使用S6500，打开的是29版本导致无法使用 5、处理结果：换成新版本 | 咨询问题 | -- | 46145.6694 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.6694 | -- | 已关闭
20260503135291 | 多美口腔（陕西西安未央区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAXBTW | 设备维修 | 2.0.5.905 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.905 | 44866.6174 | 2000585 | 2.0.5.905 | -- | -- | 46145.6813 | 44114 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 西安市 | 未央区 | CT软件待检查没有牙医管家分诊的患者信息 | 0.69 | -- | 46145.7097 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈已检查无法搜到对应患者 2、排查动作： 3、故障原因：客户操作问题 4、处理步骤：远程操作测试正常 5、处理结果： | -- | -- | 46145.7118 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.7118 | -- | 已关闭
20260503135292 | 青岛吉融精密义齿制作有限公司 | -- | S6500 | PH24AB7WJR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.684 | 45441 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | 城阳区 | 扫的时候经常卡住不动，而且扫上很多唇、舌部分，导致牙体扫描不上 | 0 | -- | 46145.684 | 赖美琪 | 软件使用说明 | 1、故障现象：扫的时候经常卡住不动，而且扫上很多唇、舌部分，导致牙体扫描不上 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： 扫描模型关闭ai，扫描口内打开ai，要不然会出现卡顿现象 | 咨询问题 | -- | 46145.6847 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.6847 | -- | 已关闭
20260503135293 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL23AFOODR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46145.6917 | 45075 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 为什么手柄启动没法口扫 | 0.01 | -- | 46145.6924 | 赖美琪 | 3D窗口成像困难 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户升级至32.4版本并升级显卡驱动 5、处理结果：更换口扫头可以正常扫描 | 投影异常 | -- | 46145.6931 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.6931 | -- | 已关闭
20260503135294 | 仁福堂口腔 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180730273 | 设备维修 | 2.0.1.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.907 | 44528.6257 | 2000587 | 2.0.1.907 | -- | -- | 46145.6937 | 43340 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 临汾市 | 霍州市 | 影像打不开 | 0.58 | -- | 46145.7181 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：影像打不开 2、排查动作： 3、故障原因：电脑主存储无影像 4、处理步骤：询问客户是否有其他磁盘 5、处理结果： | -- | -- | 46145.7604 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.7604 | -- | 已关闭
20260503135295 | 曹县现代口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | NH25AAAUWS | 设备维修 | 1.4.0.9 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45863.8785 | 1.0.0.18 | 1.4.0.9 | -- | -- | 46145.6937 | 45865 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0033-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 菏泽市 | 曹县 | 患者影像没有ai，没办法生成二维码 | 0.4 | -- | 46145.7111 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：患者影像没有ai 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：禅道132635 5、处理结果： | -- | -- | 46145.7111 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.7111 | -- | 已关闭
20260503135296 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | F200201809291874 | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.7069 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 拍不出影像 | 0.25 | -- | 46145.7174 | 唐积安 | 不上图 | 1、故障现象：拍不出影像 2、排查动作： 3、故障原因：已检查X光机 4、处理步骤：寄回 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46153.3792 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.3792 | -- | 已关闭
20260503135297 | 洛阳曦美义齿有限公司 | -- | 未识别 | SI26AAAGWR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.7083 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-06口腔数字印模仪国内版S6500 | 直辖大区 | 河南省 | 洛阳市 | 洛龙区 | 哪位老师帮安装下软件 | 0.04 | -- | 46145.7097 | 赖美琪 | 软件安装 | 1、故障现象： 安装软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：客户自己安装好了 | 口扫：客户协作 | -- | 46145.7104 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.7104 | -- | 已关闭
20260503135298 | 嘉诚口腔（山东省德州德城区） | -- | Dentrix 50 | CI19AAFFAZ | 设备维修 | 2.0.5.905 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.905 | 44307.6535 | 2000585 | 2.0.5.905 | -- | -- | 46145.7118 | 43897 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 德州市 | 德城区 | 拍完CT显示读取失败 | 40.71 | -- | 46147.4076 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：拍完CT显示读取失败 2、排查动作： 3、故障原因：slice生成异常 4、处理步骤：恢复数据 5、处理结果： | -- | -- | 46147.409 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.409 | -- | 已关闭
20260503135299 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL23AGNYSV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46145.7444 | 45281 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 口扫曝光 | 0 | -- | 46145.7451 | 赖美琪 | 2D窗口曝光 | 1、故障现象：口扫曝光 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：需要把电脑关机，口扫的线都拔掉，等待十五分钟再重启试一下 | 投影异常 | -- | 46145.7451 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46145.7451 | -- | 已关闭
20260504135300 | 陈欣口腔（福建南平延平区） | -- | Dentrix 55 NX | EE20ABNPJY | 设备维修 | 2.0.5.708 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件-开机异常 | 其他 | 无法开机 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.708 | 44788.4708 | 2000589 | 2.0.5.708 | -- | -- | 46146.3799 | 44183 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 南平市 | 延平区 | 客户已付款上门更换开关电源 | 0.01 | 27.89 | 46146.3799 | 苏晓静 | -- | 客户已付款上门更换开关电源，转现场 | -- | -- | 46146.3806 | 未解决 | 46147.4437 | 郭龙星 | 46147.5424 | 46147.6764 | -- | 只有开关电源键有亮 | 1、故障现象：电源转接板上保险管支脚脱焊。 2、排查动作： 3、故障原因：虚焊脱焊。 4、处理步骤：支脚重新焊接测试无异常，反复开机正常了。 5、处理结果：恢复正常使用。 | 否 | -- | 31.12 | 6.6 | 0.95 | 46147.825 | 46147.6771 | 46147.7167 | 46147.825 | 46147.8174 | 已关闭
20260504135302 | 李辉口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABIGGZ | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 4.0.0.67 | 2.0.5.1032 | 44940.6014 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 46146.3938 | 44941 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 揭阳市 | 普宁市 | 云端无法登录 | 130.74 | -- | 46151.841 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈分机无法登录 2、排查动作： 3、故障原因：浏览器缓存满 4、处理步骤：指导客户清理浏览器缓存，客户未响应 5、处理结果： | -- | -- | 46151.8438 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.8438 | -- | 已关闭
20260504135303 | 深圳市菲森影像科技有限公司 | -- | 未识别 | QH24AB2QJU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.3986 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 我想问下：我们医生习惯性取下愈合基台就直接上上扫描杆，这样的话袖口会有区别吗 | 0 | -- | 46146.3986 | 唐积安 | 设备操作指导 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：操作问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46146.3993 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.3993 | -- | 已关闭
20260504135304 | 瑞安华齿口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | UX26AC62RQ | 二次安装 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46124.6924 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46146.4028 | 46147 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 温州市 | 瑞安市 | 上门二次安装，第一次没有验收 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46146.4528 | 潘勇 | 46146.4528 | 46146.4535 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 1.17 | 4.4 | 4.27 | 46147.5069 | 46146.4542 | 46146.6319 | 46147.5069 | 46146.6319 | 已关闭
20260504135305 | 苏为敏牙科 | -- | Dentrix 50 | D5C20197H0283 | 设备维修 | 2.0.5.9053 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.905 | 44817.6514 | 2000585 | 2.0.5.9053 | -- | -- | 46146.4028 | 43726 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 横州市 | 清理缓存 | 0.84 | -- | 46146.4375 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈需要清理缓存 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：部署自动迁移工具 5、处理结果： | -- | -- | 46146.4382 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.4382 | -- | 已关闭
20260504135306 | 大连嘉琳义齿有限公司 | -- | 未识别 | SG25AAS3AZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.4069 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | 这个公司我加不上呢 | 0 | -- | 46146.4069 | 唐积安 | 咨询下单下载权限问题 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：联系加工厂处理 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46146.4118 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.4118 | -- | 已关闭
20260504135307 | 敦化市德瓦口腔门诊部 | -- | 未识别 | UX26AAIBOQ | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46101.6146 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46146.4097 | 46101 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 影像不清晰 | 0.92 | -- | 46146.4486 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：影像不清晰 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：联系刘亮亮查看 5、处理结果： | -- | -- | 46146.4486 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.4486 | -- | 已关闭
20260504135308 | 洁雅口腔医院 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AAHJGQ | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 软件异常 | -- | 数据上传异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45043.6868 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46146.4132 | 45082 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 上传速度慢 | 125.93 | -- | 46151.6604 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈上传速度慢 2、排查动作： 3、故障原因：软件解析域名异常 4、处理步骤：临时替换舒工写的工具后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46152.391 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.391 | -- | 已关闭
20260504135309 | 雅朵口腔（陕西西安未央区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAQ2DR | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 4.0.0.43 | 2.0.5.907 | 44808.491 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46146.4139 | 43957 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 西安市 | 未央区 | 我们这边拍片子的电脑搜不到顾客信息，前台挂号分诊过了，IP也都是一致的，这是啥原因啊 | 0.82 | -- | 46146.4479 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈牙医管家无法分诊 2、排查动作： 3、故障原因：客户未选择时间 4、处理步骤：指导客户 5、处理结果： | -- | -- | 46151.3778 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.3778 | -- | 已关闭
20260504135310 | 宁波北仑宁东菠萝树口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | UX25AA2GOY | 设备维修 | 1.3.15 | -- | -- | 图像不良 | -- | 其他：客户反馈伪影严重 | -- | 已部署 | 4.0.0.67 | 1.3.15 | 46019.6007 | 1.0.0.18 | 1.3.15 | -- | -- | 46146.4181 | 46019 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 宁波市 | 北仑区 | 影像不清晰 | 0.67 | -- | 46146.4458 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈伪影严重 2、排查动作： 3、故障原因：金属伪影 4、处理步骤：同步伪影造成的原因 5、处理结果： | -- | -- | 46146.4507 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.4507 | -- | 已关闭
20260504135311 | 玉林杨静口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AACKDU | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44774.7646 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46146.4208 | 44775 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 玉林市 | 北流市 | 设备初始化 | 0.64 | -- | 46146.4479 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：设备初始化 2、排查动作： 3、故障原因：平板配置文件损坏 4、处理步骤：替换备份文件 5、处理结果： | -- | -- | 46146.4479 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.4479 | -- | 已关闭
20260504135312 | 南昌熙芽口腔门诊有限公司 | -- | Matrix 5000 | NA24ACDUGX | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45707.3681 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46146.4222 | 45603 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 南昌市 | 青山湖区 | 协助手动上传云端 | 1.19 | -- | 46146.4715 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈误删云端影像 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：手动上传云端 5、处理结果： | -- | -- | 46146.4722 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.4722 | -- | 已关闭
20260504135313 | 漳禹口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW23ABJ3TO | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 45005.4354 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46146.4229 | 45012 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 漳州市 | 芗城区 | 修改存储路径还是显示内存不足 | 0.62 | -- | 46146.4486 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：存储不足 2、排查动作： 3、故障原因：盘符名被修改 4、处理步骤：重新设置安装 5、处理结果： | -- | -- | 46146.4736 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.4736 | -- | 已关闭
20260504135314 | 禹州市鸿畅镇卫生院 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AAPVDS | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1033 | 45448.4757 | 2000594 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 46146.4299 | 45473 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 许昌市 | 禹州市 | 上传云端很慢 | 1.02 | -- | 46146.4722 | 胡标 | -- | 1、故障现象：上传云端很慢 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：设置DNS和多线程上传 5、处理结果： | -- | -- | 46146.4729 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.4729 | -- | 已关闭
20260504135315 | 尧都区健齿美克口腔 | -- | S6000 | FL22AB2AIZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46146.434 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 西北大区 | 山西省 | 临汾市 | 尧都区 | 咬合异常 | 0 | -- | 46146.434 | 唐积安 | 咬合异常 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：指导 5、处理结果： | 数据异常 | -- | 46146.4347 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.4347 | -- | 已关闭
20260504135316 | 合肥佳德口腔医院管理有限公司 | -- | Matrix 5000 | NA24AAAKGW | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45742.5715 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46146.4354 | 45632 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | 清理缓存 | 0.64 | -- | 46146.4618 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：内存不足 2、排查动作： 3、故障原因：存储盘满了 4、处理步骤：临时清理缓存，提供两个长期方案给客户参考 5、处理结果： | -- | -- | 46146.4653 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.4653 | -- | 已关闭
20260504135317 | 青岛同力医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL21AL8IDZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.4403 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 扫后检查没问题，一优化就有裂纹 | 0.01 | -- | 46146.4403 | 唐积安 | 扫描杆变形/不匹配 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：操作问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 数据异常 | -- | 46146.441 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.441 | -- | 已关闭
20260504135318 | 粤美口腔悟空 | -- | 口扫推车 | LB23AASNWV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.4424 | 45153 | -- | -- | 否 | -- | 13.022.0005-00口腔扫描仪推车 | 华南大区 | 广东省 | 清远市 | 清城区 | 这个机的按钮按不下去啊 | 0 | -- | 46146.4424 | 唐积安 | 电脑无法开机 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：推车按钮按下去没反应，开不了机 4、处理步骤： 5、处理结果： | 一体机异常 | -- | 46146.4431 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.4431 | -- | 已关闭
20260504135319 | 粤美口腔悟空 | -- | 口扫推车 | LB23AASNWV | 口扫设备维修处理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.4431 | 45153 | -- | -- | 否 | -- | 13.022.0005-00口腔扫描仪推车 | 华南大区 | 广东省 | 清远市 | 清城区 | 来源工单：20260504135318,需要进行维修处理 | -0.02 | -- | 46146.4424 | 唐积安 | 电脑无法开机 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：推车按钮按下去没反应，开不了机 4、处理步骤： 5、处理结果： | 一体机异常 | -- | 46146.4431 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.4431 | -- | 已关闭
20260504135321 | 包头市昆区中海口腔门诊 | -- | Matrix 5000C | SA25AAMRGQ | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 软件异常 | -- | 系统配置：杀毒软件、分辨率、显卡配置 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45757.7021 | 1.0.0.17 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46146.4465 | 45759 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 昆都仑区 | CT软件影像打不开 | 1 | -- | 46146.4882 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：CT软件影像打不开 2、排查动作： 3、故障原因：显卡驱动异常 4、处理步骤：重启电脑后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46146.4896 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.4896 | -- | 已关闭
20260504135322 | 小天使口腔 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180730281 | 设备维修 | 2.0.1.907 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 触摸屏不亮/花屏/破损/无反应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.907 | 44344.7937 | 2000587 | 2.0.1.907 | -- | -- | 46146.4479 | 43342 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 洛阳市 | 新安县 | CT显示屏按升降没反应 | 1.82 | -- | 46146.5236 | 胡标 | -- | 1、故障现象：CT显示屏按升降没反应 2、排查动作： 3、故障原因：屏幕故障 4、处理步骤：工具测试升降正常，反馈现场 5、处理结果： | -- | -- | 46147.6361 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.6361 | -- | 已关闭
20260504135323 | 齿泰口腔门诊 | -- | S6000 | FL23AB4CGR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46146.4521 | 45058 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 山东省 | 济南市 | -- | 运行内存不足 | 0 | -- | 46146.4521 | 唐积安 | 提示“可用内存小于2GB | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：可以卸载掉除口扫外的别的软件 又或者去电脑店升级下电脑的内存条 5、处理结果： | 32软件问题 | -- | 46146.4521 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.4521 | -- | 已关闭
20260504135324 | 成都维登义齿科技有限公司 | -- | S6000 | EU21ABOFTS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.4556 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-05 口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 武侯区 | 这个客户数据上传不了，远程看看呢 | 0.01 | -- | 46146.4556 | 唐积安 | 数据上传失败 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 29软件问题 | -- | 46146.4563 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.4563 | -- | 已关闭
20260504135325 | 仙游县中正口腔门诊部 | -- | 未识别 | VN25AANROV | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13/2.0.1.524 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45902.3889 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13/2.0.1.524 | -- | -- | 46146.4611 | 45902 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 莆田市 | 仙游县 | 数据主存储路径不存在 | 0.31 | -- | 46146.4743 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：数据主存储路径不存在 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重启软件 5、处理结果： | -- | -- | 46146.4743 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.4743 | -- | 已关闭
20260504135326 | 柘荣志坚口腔门诊有限公司 | -- | Matrix 5000 | NA24AAEDRQ | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45381.9424 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46146.4625 | 45382 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 宁德市 | 柘荣县 | 拍不出影像 | 0.27 | -- | 46146.4743 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：全景没保存 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重建测试正常，测试拍摄正常 5、处理结果： | -- | -- | 46146.475 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.475 | -- | 已关闭
20260504135328 | 医诺口腔 | -- | Matrix 6600 kunlun2 | JY23AAGVRW | 设备维修 | 1.3.8/1.3.8 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.8 | 45290.6493 | 1.0.0.9 | 1.3.8/1.3.8 | -- | -- | 46146.4701 | 45291 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-00口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | 崂山区 | 协助便携式导出发给患者 | 0.45 | -- | 46146.4889 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈便携式导出异常 2、排查动作： 3、故障原因：客户反馈便携式导出异常 4、处理步骤：远程查看便携式导出正正常 5、处理结果： | -- | -- | 46146.4896 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.4896 | -- | 已关闭
20260504135329 | 上海赤峰医院 | -- | 未识别 | TP25AABNGR | 设备维修 | 1.3.14 | -- | -- | -- | 硬件异常 | -- | 其他：腮托臂电机脱落 | 已部署 | 4.0.0.58 | 1.3.14 | 45825.7917 | 1.0.0.17 | 1.3.14 | -- | -- | 46146.4708 | 45827 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 上海市 | 上海市 | 虹口区 | 卡准备 | 0.46 | 72.14 | 46146.4903 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：腮托臂电机复位异常 2、排查动作： 3、故障原因：腮托臂电机复位异常 4、处理步骤： 5、处理结果：转戴伟 | -- | -- | 46146.5722 | 未解决 | 46148.4583 | 宋厚鹏 | 46149.5785 | 46149.6951 | -- | 腮托臂电机脱落 | 1、故障现象：腮托臂电机复位异常 2、排查动作：拆开检查腮托臂电机 3、故障原因：腮托臂电机脱落 4、处理步骤：重新上紧 5、处理结果：准备恢复正常 | 否 | -- | 74.94 | 6.6 | 3.8 | 46168.9618 | 46149.6951 | 46149.8535 | 46168.9618 | 46149.8535 | 已关闭
20260504135330 | 大连嘉琳义齿有限公司 | -- | 未识别 | SG25AAR3WZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.4722 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | 扫描咨询 | 0.01 | -- | 46146.4729 | 唐积安 | 软件使用说明 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46146.4729 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.4729 | -- | 已关闭
20260504135331 | 哈尔滨鲸鱼口腔门诊部 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1C0418BF0005 | 设备维修 | 2.0.1.907 | -- | -- | 软件异常 | -- | 数据库异常损坏 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.907 | 44510.6097 | 2000587 | 2.0.1.907 | -- | -- | 46146.4799 | 43491 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南岗区 | 软件打不开 | 0.68 | -- | 46146.5083 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈软件打不开 2、排查动作： 3、故障原因：数据库损坏 4、处理步骤：替换数据库 5、处理结果： | -- | -- | 46146.509 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.509 | -- | 已关闭
20260504135332 | 仁福堂口腔 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180730273 | 设备维修 | 2.0.1.907 | -- | -- | 软件异常 | -- | 图像已丢失或者过期 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.907 | 44528.6257 | 2000587 | 2.0.1.907 | -- | -- | 46146.4812 | 43340 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 临汾市 | 霍州市 | 影像打不开，光盘刻录不了 | 27.68 | -- | 46147.6347 | 胡标 | -- | 1、故障现象：影像打不开 2、排查动作： 3、故障原因：客户主存储再H盘H盘为空 4、处理步骤：找不到影像 5、处理结果： | -- | -- | 46147.6354 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.6354 | -- | 已关闭
20260504135333 | 惠州仲德康口腔医疗服务有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAMLKV | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件准备时间过长 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 44814.4403 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 46146.4931 | 44813 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | 按手闸后无影像生成 | 1.38 | -- | 46146.5507 | 胡标 | -- | 1、故障现象：按手闸后无影像生成 2、排查动作： 3、故障原因：软件故障 4、处理步骤：重启软件后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46147.7139 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.7139 | -- | 已关闭
20260504135334 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL21AR5UGZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.4938 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 你好 你们的口扫什么情况下会重影？ | 0 | -- | 46146.4938 | 赖美琪 | 咨询口扫数据 | 1、故障现象： 2、排查动作：你好 你们的口扫什么情况下会重影？ 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：扫口内要打开ai | 咨询问题 | -- | 46146.4938 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.4938 | -- | 已关闭
20260504135335 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL23AGNYSV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46146.4944 | 45281 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 口扫曝光 | 0 | -- | 46146.4951 | 赖美琪 | 2D窗口曝光 | 1、故障现象：口扫曝光 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：全面检测 5、处理结果：返厂维修 | 投影异常 | -- | 46146.4972 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.4972 | -- | 已关闭
20260504135336 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL23AGNYSV | 口扫设备维修处理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.4979 | 45281 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 来源工单：20260504135335,需要进行维修处理 | -0.07 | -- | 46146.4951 | 唐积安 | 2D窗口曝光 | 1、故障现象：口扫曝光 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：全面检测 5、处理结果：返厂维修 | 投影异常 | -- | 46146.4972 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.4972 | -- | 已关闭
20260504135337 | 瑞齿口腔 | -- | S6000 | FL21APTITZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46146.4986 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 帮忙安装口扫软件 | 0 | -- | 46146.4986 | 赖美琪 | 软件安装 | 1、故障现象：帮忙安装口扫软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户安装 5、处理结果：安装完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46146.4986 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.4986 | -- | 已关闭
20260504135338 | 成都新旺泽西医疗科技有限公司 | -- | F200 | BX26ACAFKQ | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.5069 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 武侯区 | 小牙片拍出来不显影 | 1.18 | -- | 46146.5563 | 唐积安 | 不上图 | 1、故障现象：小牙片拍出来不显影 2、排查动作： 3、故障原因：不上图 4、处理步骤：x光机正常，水洗胶片正常 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46152.7472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.7472 | -- | 已关闭
20260504135339 | 宝岛口腔（湖南衡阳蒸湘区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ21AACEAT | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 软件异常 | -- | 无法登记 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44394.5917 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46146.5111 | 44395 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 衡阳市 | 蒸湘区 | 检查号已存在 | 1 | -- | 46146.5535 | 胡标 | -- | 1、故障现象：检查号已存在 2、排查动作： 3、故障原因：检查号冲突 4、处理步骤：数据库修改检查号 5、处理结果： | -- | -- | 46146.5604 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.5604 | -- | 已关闭
20260504135341 | 福若瑞新医疗科技（江西）有限公司 | -- | 未识别 | SG25AB2FGW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.5646 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华东大区 | 江西省 | 九江市 | 都昌县 | 安装一下口扫 | 0 | -- | 46146.5646 | 赖美琪 | 软件安装 | 1、故障现象：安装一下口扫 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程 5、处理结果：客户电脑没有独立显卡，无法安装 | 口扫：客户协作 | -- | 46146.5653 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.5653 | -- | 已关闭
20260504135342 | 福若瑞新医疗科技（江西）有限公司 | -- | 未识别 | SG25AB9FWW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.5667 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华东大区 | 江西省 | 九江市 | 都昌县 | 口扫卡顿 | 0 | -- | 46146.5667 | 赖美琪 | 口扫卡顿 | 1、故障现象：口扫卡顿 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程 5、处理结果：升级了显卡驱动并做了优化配置 | 口扫：客户协作 | -- | 46146.5674 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.5674 | -- | 已关闭
20260504135344 | 衡阳天美口腔 | -- | S6000 | FL22ACUNWR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46146.5701 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华东大区 | 湖南省 | 衡阳市 | 珠晖区 | 封口玻璃损坏，全面检查 | 0 | -- | 46146.5701 | 唐积安 | 封口玻璃破损 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：封口玻璃损坏，全面检查 5、处理结果： | 封口玻璃异常 | -- | 46146.5708 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.5708 | -- | 已关闭
20260504135345 | 绍兴文理学院附属医院 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AAXGAW | 设备升级 | 2.0.5.710/2.0.5.1031 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.64 | 2.0.5.1031 | 45210.5687 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1031 | -- | -- | 46146.5701 | 45211 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 绍兴市 | -- | 客户企业微信反馈影像不清晰、要求上门重新调试 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46146.8632 | 王龙 | 46147.3549 | 46147.6847 | 升级 | -- | 1、故障现象：客户企业微信报修设备不清晰、要求上门重新调试 2、排查动作：影像不清醒、 3、故障原因：上门重新调试 4、处理步骤：重新调试后影像清晰 5、处理结果：处理完成 | 否 | 升级 | 26.71 | 11.5 | 3.56 | 46147.8354 | 46147.6854 | 46147.8333 | 46147.8354 | 46147.8333 | 已关闭
20260504135346 | 杭州杭里口腔门诊部有限公司 | -- | Matrix 5000C | SA25ABCOTR | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45801.6632 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46146.5708 | 45802 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 上城区 | 不上门、申请备用件 | 126.49 | -- | 46151.841 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：不上门、申请备用件 2、排查动作： 3、故障原因：不上门、申请备用件 4、处理步骤：不上门、申请备用件 5、处理结果： | -- | -- | 46151.8438 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.8438 | -- | 已关闭
20260504135347 | 衡阳天美口腔 | -- | S6000 | FL22ACUNWR | 口扫设备维修处理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.5708 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华东大区 | 湖南省 | 衡阳市 | 珠晖区 | 来源工单：20260504135344,需要进行维修处理 | -0.02 | -- | 46146.5701 | 唐积安 | 封口玻璃破损 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：封口玻璃损坏，全面检查 5、处理结果： | 封口玻璃异常 | -- | 46146.5708 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.5708 | -- | 已关闭
20260504135348 | 嘉兴牙卫仕口腔三店 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE22AAENJY | 设备维修 | 1.0.0.6 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.0.0.6 | 44933.4785 | 1.0.0.6 | 1.0.0.6 | -- | -- | 46146.5715 | 44925 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 嘉兴市 | 南湖区 | 不上门、申请配件 | 0.65 | -- | 46146.5986 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：不上门、申请配件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程关单 5、处理结果： | -- | -- | 46146.5986 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.5986 | -- | 已关闭
20260504135349 | 赣州崇义县金林口腔门诊所 | -- | Matrix 5000C | SA24AB2PDZ | 设备维修 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 高压无射线 | 高压无射线 | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.3.12 | 45717.4319 | 1.0.0.6 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 46146.5757 | 45661 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 赣州市 | 崇义县 | 卡准备 | 0.56 | 49.88 | 46146.5986 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：0106062b 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：转王超 5、处理结果： | -- | -- | 46146.6007 | 未解决 | 46148.6792 | 王超 | 46148.6792 | 46148.7139 | -- | 无射线 | 1、故障现象：高压无射线 2、排查动作：读取日志，高压报错01060647/0106062b 3、故障原因：高压异常 4、处理步骤：更换高压发生器 5、处理结果：正常 | 是 | -- | 50.72 | 22.6 | 21.81 | 46149.575 | 46148.7139 | 46149.6229 | 46149.575 | 46149.6229 | 已关闭
20260504135350 | 贝齿口腔 | -- | Dentrix 50 | D5C2019BF0453 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.907 | 45236.4799 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46146.5861 | 43813 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 沙河口区 | 头侧无法导出保存 | 0.79 | -- | 46146.6194 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈图片导出功能异常 2、排查动作： 3、故障原因：数据异常 4、处理步骤：其他数据均可以正常导出，指导客户异常数据手动截图保存 5、处理结果： | -- | -- | 46146.6215 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.6215 | -- | 已关闭
20260504135351 | 河南省广森医疗器械销售有限公司 | -- | S6000 | FL23ACOCDR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.5868 | 45058 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 你好有个口扫软件打不开是什么原因 | 0 | -- | 46146.5868 | 唐积安 | 进入ScanFlex失败 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：智能应用控制 4、处理步骤： 5、处理结果： | 32软件问题 | -- | 46146.6049 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.6049 | -- | 已关闭
20260504135353 | 荆州大众口腔大桥门诊部有限公司 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AAFIRX | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1032/2.0.5.1032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 无 | 45229.6493 | 无 | 2.0.5.710/2.0.5.1032/2.0.5.1032 | -- | -- | 46146.5868 | 45230 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 荆州市 | 沙市区 | 1，故障描述问题：腮托底座断了 2，故障出现场景描述：腮托底座断了，无法固定 3，需要解决的问题：申请物料 4，预期解决时效:物料申请单，不用转现场 | 126.1 | -- | 46151.841 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：腮托底座断了 2、排查动作： 3、故障原因：腮托底座断了 4、处理步骤： 5、处理结果：转辛杨 | -- | -- | 46151.8444 | 未解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.8444 | -- | 已关闭
20260504135352 | 博凡口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW21ACKTKY | 设备升级 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 44567.416 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 46146.5868 | 44567 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 赣州市 | 大余县 | 1，故障描述问题：更换电脑 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 王超 | 46149.4326 | 46149.5757 | 电脑黑屏/蓝屏/花屏/屏幕抖动/闪退 | -- | 1、故障现象：电脑偶发蓝屏 2、排查动作：重装系统，更换固态，还是出现偶发蓝屏 3、故障原因：显卡异常 4、处理步骤：更换电脑主机 5、处理结果：测试正常 | 是 | 硬件：客户电脑异常 | -- | 51.5 | 48.12 | 46149.6229 | 46149.5757 | 46151.5806 | 46149.6229 | 46151.5806 | 已关闭
20260504135354 | 牡丹江陶金口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AAABGP | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033/2.0.5.1033 | -- | -- | -- | 硬件异常 | -- | 其他 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1033 | 45365.5833 | 2000594 | 2.0.5.710/2.0.5.1033/2.0.5.1033 | -- | -- | 46146.5903 | 45371 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 西安区 | 侧位片拍出来是虚白的一片 | 0.36 | 44.77 | 46146.6056 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：R30 2、排查动作： 3、故障原因：主轴旋转至正限位超时 4、处理步骤： 5、处理结果：转刘亮亮 | -- | -- | 46146.6146 | 未解决 | 46148.4799 | 邹建波 | 46148.4799 | 46149.3951 | -- | 偶发全景头侧图像异常 | 1、故障现象：全景片头侧影像异常 2、排查动作：查看原图，查看日志 3、故障原因：报错R30，怀疑为皮带磨损造成丢步 4、处理步骤：更换同步带 5、处理结果：处理完成，测试正常，已重新调试 | 是 | -- | 66.74 | 13.4 | 5.89 | 46149.641 | 46149.3958 | 46149.641 | 46149.641 | 46149.641 | 已关闭
20260504135355 | 昆明亚德口腔诊所有限公司嵩明亚德口腔诊所 | -- | 口扫推车 | LB24AAHOWR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.5986 | 45441 | -- | -- | 否 | -- | 13.022.0005-00口腔扫描仪推车 | 华南大区 | 云南省 | 昆明市 | 嵩明县 | 麻烦帮我们看一下这个机器怎么会莫名其妙开不了机 | 0 | -- | 46146.5986 | 赖美琪 | 电脑无法开机 | 1、故障现象：麻烦帮我们看一下这个机器怎么会莫名其妙开不了机 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：视频 5、处理结果：教客户如何正确开关机 | 一体机异常 | -- | 46146.5986 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.5986 | -- | 已关闭
20260504135356 | 祝振兴口腔 | -- | Dentrix 20 D50新机架 | D2C2218CM0010 | 设备维修 | -- | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户电脑系统故障 | -- | 未部署 | -- | 2.0.5.1030 | -- | 2.0.5.91 | -- | -- | -- | 46146.6132 | 43566 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0001-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 吉林省 | 长春市 | 宽城区 | 查看电脑系统 | 0.33 | -- | 46146.6271 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：发电脑系统 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：和现场工程师确认后发送 5、处理结果： | -- | -- | 46159.3861 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.3861 | -- | 已关闭
20260504135357 | 辽源市新宏宇齿科材料商店 | -- | S6000 | FL23AJR3RT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.6167 | 45190 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 东北大区 | 吉林省 | 辽源市 | 西安区 | 编辑文字，不出键盘是怎么回事 | 0.01 | -- | 46146.6174 | 赖美琪 | 电脑其他报错咨询 | 1、故障现象：编辑文字，不出键盘是怎么回事 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户设置 5、处理结果：可以正常使用 | 咨询问题 | -- | 46146.6181 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.6181 | -- | 已关闭
20260504135358 | 鉴康口腔 | -- | S6000 | FL21AXDUOZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.6188 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 东北大区 | 辽宁省 | 沈阳市 | 辽中区 | 口扫旁边总出现那些岛，还删不掉 | 0 | -- | 46146.6188 | 唐积安 | 咨询口扫数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：扫口内记得开ai 扫模型就关AI 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46146.6194 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.6194 | -- | 已关闭
20260504135359 | 永城伶俐口腔 | -- | 未识别 | UX25AANJAT | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 软件异常 | -- | 全景影像无后处理 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.14 | 45841.9354 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46146.6292 | 45844 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 商丘市 | 永城市 | 头侧影像发白 | 0.35 | -- | 46146.6438 | 胡标 | -- | 1、故障现象：头侧影像发白 2、排查动作： 3、故障原因：未后处理 4、处理步骤：重建影像正常 5、处理结果： | -- | -- | 46146.6833 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.6833 | -- | 已关闭
20260504135360 | 牙舒乐口腔 | -- | Dentrix 50 | D5C20194I0108 | 设备维修 | 2.0.5.9052 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.905 | 45382.5715 | 2000585 | 2.0.5.9052 | -- | -- | 46146.634 | 43614 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 西乡塘区 | 拍片机全景拍出来模糊 | 2.34 | -- | 46146.7312 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：拍片机全景拍出来模糊 2、排查动作： 3、故障原因：咬合靠前 4、处理步骤：告知客户 5、处理结果： | -- | -- | 46146.7333 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.7333 | -- | 已关闭
20260504135361 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL21ABLAJZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.6361 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 口扫成像黄色 | 0 | -- | 46146.6361 | 赖美琪 | 2D窗口曝光 | 1、故障现象：口扫成像黄色 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：返厂全面检测 5、处理结果：返厂维修 | 投影异常 | -- | 46146.6389 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.6389 | -- | 已关闭
20260504135362 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL21ABLAJZ | 口扫设备维修处理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.6389 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 来源工单：20260504135361,需要进行维修处理 | -0.06 | -- | 46146.6361 | 郝珈宝 | 2D窗口曝光 | 1、故障现象：口扫成像黄色 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：返厂全面检测 5、处理结果：返厂维修 | 投影异常 | -- | 46146.6389 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.6389 | -- | 已关闭
20260504135363 | 海陵博大口腔医院 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180716217 | 设备维修 | 2.0.1.907 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 线材接触不良 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.907 | 44734.6535 | 2000587 | 2.0.1.907 | -- | -- | 46146.6389 | 43317 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 泰州市 | 海陵区 | 侧位全景，拍不出来 | 124.85 | -- | 46151.841 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：头侧全景拍摄异常 2、排查动作： 3、故障原因：光路异常 4、处理步骤：指导客户拔插光纤，客户后续未响应 5、处理结果： | -- | -- | 46151.8451 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.8451 | -- | 已关闭
20260504135364 | 李丽香口腔诊所 | -- | S6000 | FL21AJVIDZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.6396 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 西北大区 | 山西省 | 长治市 | -- | 连接失败 | 0 | -- | 46146.6396 | 唐积安 | 设备连接失败 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：插口问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 通讯异常 | -- | 46146.6403 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.6403 | -- | 已关闭
20260504135365 | 深圳科兴好佰年口腔门诊部 | -- | S6000 | FL22ACVZOW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.6417 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 今天扫这个植体老是会重叠是怎么回事儿 | 0.01 | -- | 46146.6424 | 唐积安 | 设备操作指导 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：操作问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46146.6424 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.6424 | -- | 已关闭
20260504135366 | 金华文荣医院 | -- | S6000 | FL22AAHAAR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46146.6451 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华东大区 | 浙江省 | 金华市 | 婺城区 | 再单独加一个口扫得咬合记录可以吗 | 0 | -- | 46146.6458 | 赖美琪 | 软件使用说明 | 1、故障现象：再单独加一个口扫得咬合记录可以吗 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：只能获取两个咬合记录 | 咨询问题 | -- | 46146.6465 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.6465 | -- | 已关闭
20260504135367 | 北京为开数字科技有限公司 | -- | S6000 | FL23AETOKV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.6493 | 45313 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 有个客户扫着很卡方便看看吗 | 0.01 | -- | 46146.65 | 赖美琪 | 口扫卡顿 | 1、故障现象：有个客户扫着很卡方便看看吗 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程 5、处理结果：升级了显卡驱动并做了优化配置 | 口扫：客户协作 | -- | 46146.6507 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.6507 | -- | 已关闭
20260504135368 | 温州鹿城广美口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | UX26AATIKR | 设备培训 | 1.4.3.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46132.6181 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46146.6528 | 46132 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 温州市 | 鹿城区 | 装机未培训，客户预约上门培训 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46147.4174 | 潘勇 | 46147.4181 | 46147.4306 | 培训 | 装机未培训，客户约上门培训 | 1、故障现象：装机未培训，客户约上门培训 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：培训完成 | 否 | 培训 | 18.58 | 2.2 | 1.92 | 46147.5104 | 46147.4306 | 46147.5104 | 46147.5104 | 46147.5104 | 已关闭
20260504135369 | 余姚泽齿口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAGGOY | 设备升级 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 44983.6042 | 2.0.5.91 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46146.6549 | 44984 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 宁波市 | 余姚市 | 电脑频繁出现开机异常，重装系统 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46148.4333 | 潘勇 | 46148.4333 | 46148.4514 | 电脑黑屏/蓝屏/花屏/屏幕抖动/闪退 | -- | 1、故障现象：显示器无法正常打开 2、排查动作： 3、故障原因：判断显卡接口异常 4、处理步骤：重新拔插显卡，内存条并用橡皮擦拭金手指，重新更换显卡接口 5、处理结果：已完成 | 否 | 硬件：客户电脑异常 | 43.08 | 2.6 | 2.22 | 46148.5431 | 46148.4514 | 46148.5444 | 46148.5431 | 46148.5444 | 已关闭
20260504135370 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL22ACHNTR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46146.6549 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 口扫显示未上传 | 0 | -- | 46146.6556 | 赖美琪 | 网络异常问题 | 1、故障现象：口扫显示未上传 2、排查动作： 3、故障原因：这个和网络有关系呢 4、处理步骤： 5、处理结果：麻烦切换更好的网络重新上传 | 咨询问题 | -- | 46146.6556 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.6556 | -- | 已关闭
20260504135371 | 牙美乐口腔 | -- | Dentrix 50 | D5C20195R0200 | 设备维修 | 2.0.5.905 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.905 | 44307.6528 | 2000585 | 2.0.5.905 | -- | -- | 46146.6556 | 43670 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 洪山区 | 图像异常 | 0.85 | -- | 46146.691 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈头侧图像异常 2、排查动作： 3、故障原因：头侧遮挡 4、处理步骤：重启CT后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46146.6917 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.6917 | -- | 已关闭
20260504135372 | 綦江区霍珊口腔诊所 | -- | Matrix 5000C | SA25AABBJR | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13/2.0.5.61 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45761.8313 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13/2.0.5.61 | -- | -- | 46146.6597 | 45765 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 试点 | 重庆市 | 重庆市 | 綦江区 | 牙医管家那边挂号，CT电脑找不到 | 0.87 | -- | 46146.6958 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈牙医管家无法分诊 2、排查动作： 3、故障原因：无故障 4、处理步骤：测试通信正常，重新分诊正常 5、处理结果： | -- | -- | 46146.7035 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.7035 | -- | 已关闭
20260504135373 | 雅美口腔（浙江湖州吴兴区） | -- | Dentrix 55 NX | EE20AB5PWY | 设备维修 | 2.0.5.702 | -- | -- | 图像不良 | -- | 图像有白点/坏线/条纹 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.702 | 44880.5292 | 2000581 | 2.0.5.702 | -- | -- | 46146.6646 | 44180 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 湖州市 | 吴兴区 | 影像中间还是有一条线 | 19.88 | -- | 46147.4931 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：全景坏线 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重新调试 5、处理结果： | -- | -- | 46147.4938 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.4938 | -- | 已关闭
20260504135374 | 大连嘉琳义齿有限公司 | -- | 未识别 | SG25AC3FGT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.6681 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | 咱们这个软件口扫后有些起层或着扫的差点标记可以用颜色标记出来吗？现在是起层就是自己看，有的时候看起来不方便 | 0 | -- | 46146.6681 | 唐积安 | 软件使用说明 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46146.6687 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.6687 | -- | 已关闭
20260504135376 | 龙华区福城街道悦兴社区健康服务中心 | -- | S6000 | FL23AGFODR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46146.6743 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 设备断连 | 0.01 | -- | 46146.675 | 唐积安 | 设备使用时断连 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：插口问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 通讯异常 | -- | 46146.675 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.675 | -- | 已关闭
20260504135377 | 东莞市富诚医疗用品有限公司 | -- | 未识别 | SG25AAZXJU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.675 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华南大区 | 广东省 | 东莞市 | 万江街道 | 软件可以打开，但是扫描头没反应 | 0 | -- | 46146.675 | 赖美琪 | 设备连接失败 | 1、故障现象：软件可以打开，但是扫描头没反应 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程，驱动异常，帮客户修复 5、处理结果：可以正常连接 | 通讯异常 | -- | 46146.6757 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.6757 | -- | 已关闭
20260504135378 | 武汉雅贝康珞喻口腔门诊部有限公司 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AAO2WR | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1033 | 45439.9674 | 2000594 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 46146.6854 | 45442 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 洪山区 | CT上传失败 | 1.11 | -- | 46146.7312 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：CT上传失败 2、排查动作： 3、故障原因：网络不稳定 4、处理步骤：重启服务正常 5、处理结果： | -- | -- | 46146.734 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.734 | -- | 已关闭
20260504135379 | 河南省广森医疗器械销售有限公司 | -- | S6000 | FL21APIIRZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.6951 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 设备滴滴异响，驱动一直跳 | 0 | -- | 46146.6951 | 唐积安 | 设备连接失败 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：设备滴滴异响，驱动一直跳 4、处理步骤： 5、处理结果： | 通讯异常 | -- | 46146.6958 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.6958 | -- | 已关闭
20260504135381 | 湛江市坡头定君口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAXGAY | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028/2.0.5.708 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 4.0.0.70 | 2.0.5.1028 | 44919.6806 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028/2.0.5.708 | -- | -- | 46146.7021 | 44919 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 湛江市 | 坡头区 | 迁移数据 | 0.28 | -- | 46146.7132 | 胡标 | -- | 1、故障现象：迁移数据 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：迁移数据 5、处理结果： | -- | -- | 46147.6368 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.6368 | -- | 已关闭
20260504135382 | 齐齐哈尔市骏里义齿有限公司 | -- | 未识别 | QH24AADGKV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.7167 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 东北大区 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 建华区 | 软件启动失败 | 0 | -- | 46146.7167 | 唐积安 | 软件安装 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：软件问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46146.7174 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.7174 | -- | 已关闭
20260504135383 | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | -- | 未识别 | QH24AA8QGU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.7312 | 45510 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 设备断连 | 0 | -- | 46146.7312 | 唐积安 | 设备使用时断连 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：优化电脑拔插插口 5、处理结果： | 通讯异常 | -- | 46146.7312 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.7312 | -- | 已关闭
20260504135384 | 湖州德中口腔门诊部1 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAIKGU | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44771.7438 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46146.7389 | 44772 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 湖州市 | 吴兴区 | 图像异常 | 21.53 | -- | 46147.6361 | 胡标 | -- | 1、故障现象：图像异常 2、排查动作： 3、故障原因：全景遮挡 4、处理步骤：调试束光器初始位置 5、处理结果： | -- | -- | 46147.6368 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.6368 | -- | 已关闭
20260504135385 | 杭州聚康医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL23AA82RQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.7444 | 45043 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 临平区 | 客户软件打不开去，麻烦帮忙处理一下哦 | 0 | -- | 46146.7444 | 唐积安 | 软件安装 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：软件损坏 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46146.7451 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.7451 | -- | 已关闭
20260504135386 | 洛阳曦美义齿有限公司 | -- | 未识别 | SI25ABMRKU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.7458 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-06口腔数字印模仪国内版S6500 | 直辖大区 | 河南省 | 洛阳市 | 洛龙区 | 这个咋回事？？？ | 0 | -- | 46146.7458 | 唐积安 | 口扫头连接异常 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：口扫头连接异常 4、处理步骤： 5、处理结果： | 配件异常 | -- | 46146.7458 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.7458 | -- | 已关闭
20260504135388 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL22AEHNJR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.7472 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 就是有点卡 | 0 | -- | 46146.7479 | 唐积安 | 口扫卡顿 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：优化 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46146.7479 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46146.7479 | -- | 已关闭
20260504135393 | 遵义铭依口腔诊所有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW23ACFOXR | 设备回访 | 2.0.5.708 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | -- | 45044.5264 | -- | 2.0.5.708 | -- | -- | 46146.7826 | 45044 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 贵州省 | 遵义市 | 播州区 | 1，故障描述问题：上门调试培训。 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 晏克华 | 46147.3729 | 46147.3944 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 6.3 | 5.82 | 46147.8632 | 46147.4243 | 46147.6667 | 46147.8632 | 46147.6667 | 已关闭
20260505135394 | 李广华口腔（银丰公馆店） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20ACARJW | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 软件异常 | -- | 数据库异常损坏 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44466.6764 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46147.3799 | 44130 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 临沂市 | 罗庄区 | 软件打不开 | 6.29 | -- | 46147.6417 | 胡标 | -- | 1、故障现象：软件打不开 2、排查动作： 3、故障原因：数据库损坏 4、处理步骤：替换数据库，重建数据库 5、处理结果： | -- | -- | 46147.6424 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.6424 | -- | 已关闭
20260505135395 | 常熟玖里口腔诊所 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AAK3AT | 设备维修 | 1.0.0.8 | -- | -- | 软件异常 | -- | 数据库异常损坏 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.0.0.8 | 45111.8667 | 1.0.0.8 | 1.0.0.8 | -- | -- | 46147.3819 | 45112 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 苏州市 | 常熟市 | 软件打开 | 0.6 | -- | 46147.4069 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：软件打开报错 2、排查动作： 3、故障原因：数据库损坏 4、处理步骤：替换空白数据库并重建，观察损坏频率 5、处理结果： | -- | -- | 46147.4076 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.4076 | -- | 已关闭
20260505135396 | 修恒（石家庄）医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | SG25ABNZKV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.3826 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 新华区 | c盘怎么清理 | 0 | -- | 46147.3826 | 赖美琪 | 清理数据 | 1、故障现象：c盘怎么清理 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户清理 5、处理结果：清理完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46147.3826 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.3826 | -- | 已关闭
20260505135397 | 健齿口腔（江苏扬州宝应县） | -- | Dentrix 50 | CI19AA6FAZ | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44804.7333 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46147.3847 | 43949 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 扬州市 | 宝应县 | DICOM读取失败 | 6.19 | -- | 46147.6424 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户加了硬盘需要更换存储路径 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：更换存储路径 5、处理结果： | -- | -- | 46147.6438 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.6438 | -- | 已关闭
20260505135398 | 山西圣华义齿技术有限公司 | -- | S6000 | FL22AHN3AX | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.3854 | 44967 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 西北大区 | 山西省 | 运城市 | 盐湖区 | 正畸报告功能发我一下吧 | 0 | -- | 46147.3854 | 唐积安 | 设备操作指导 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46147.3854 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.3854 | -- | 已关闭
20260505135399 | 菏泽市李美荣口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | SE25AAMGRS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.3868 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 直辖大区 | 山东省 | 菏泽市 | 东明县 | 内存不足 | 0 | -- | 46147.3868 | 唐积安 | 清理数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46147.3875 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.3875 | -- | 已关闭
20260505135400 | 惠州市弘毅医疗投资有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW23ABWODR | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 45050.9257 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 46147.3882 | 45051 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 惠州市 | -- | 卡准备中 | 1.86 | -- | 46147.466 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：卡重建；准备跳转5x5 2、排查动作： 3、故障原因：重建引擎未启动，重启已解决 4、处理步骤：准备问题，让客户空闲联系重装软件测试 5、处理结果： | -- | -- | 46147.4722 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.4722 | -- | 已关闭
20260505135401 | 湖南鹏悦医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | QH24AAHGAV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.3889 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 长沙县 | 帮忙看下这个电脑配置能不能安装咱家的口扫 | 0 | -- | 46147.3889 | 唐积安 | 电脑配置咨询 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46147.3896 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.3896 | -- | 已关闭
20260505135402 | 亚安口腔 | -- | Dentrix 10-3.0 | D1020180104262 | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 2.13.327.1753 | 2.0.1.517 | 44796.7757 | 2000103 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46147.3889 | 43120 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 软件打不开 | 2.14 | -- | 46147.4785 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈软件打不开 2、排查动作： 3、故障原因：软件故障 4、处理步骤：重装软件后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46152.3847 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.3847 | -- | 已关闭
20260505135403 | 柏德口腔/德中口腔（浙江宁波鄞州区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20ABE3TR | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44315.6326 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46147.3903 | 43983 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 宁波市 | 鄞州区 | 内存不足 | 1.31 | -- | 46147.4444 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：内存不足 2、排查动作： 3、故障原因：采集原图空间不足 4、处理步骤：清理磁盘 5、处理结果： | -- | -- | 46147.4451 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.4451 | -- | 已关闭
20260505135404 | 岳池蒲勇明口腔诊所 | -- | D50-03 | FH22AAAMAS | 设备维修 | 2.0.5.906 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.906 | 45707.3854 | 2000590 | 2.0.5.906 | -- | -- | 46147.3903 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-03 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 广安市 | 岳池县 | 软件打不开 | 1.89 | -- | 46147.4688 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：软件打不开；联系熊伟重装系统重装了软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：联系熊伟重装系统重装了软件 5、处理结果： | -- | -- | 46149.6292 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.6292 | -- | 已关闭
20260505135405 | 北京济生堂中医门诊部 | -- | Dentrix 55 NX | EE21AAXDGP | 设备维修 | 2.0.5.709 | -- | -- | DX异常 | -- | 登录异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44533.5403 | 2000587 | 2.0.5.709 | -- | -- | 46147.391 | 44278 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江西省 | 南昌市 | 红谷滩区 | 影像未上传到云端 | 0.4 | -- | 46147.4076 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：影像未上传到云端 2、排查动作： 3、故障原因：插件未登录 4、处理步骤：更新最新版插件，指导客户登录 5、处理结果： | -- | -- | 46147.4375 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.4375 | -- | 已关闭
20260505135406 | 禹州市鸿畅镇卫生院 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AAPVDS | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1033 | 45448.4757 | 2000594 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 46147.3938 | 45473 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 许昌市 | 禹州市 | 上传速度特别慢 | 52.07 | -- | 46149.5632 | 胡标 | -- | 1、故障现象：上传速度特别慢 2、排查动作： 3、故障原因：客户网速慢 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46149.5639 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.5639 | -- | 已关闭
20260505135407 | 深圳沙井格伦菲尔口腔门诊部 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AAKAOV | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 图像不良 | -- | 图像有白点/坏线/条纹 | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.3.13 | 45224.4542 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46147.3938 | 45224 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | CT拍出来有一条线 | 6.01 | -- | 46147.6438 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈CT拍出来有一条线 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户重启CT后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46147.6444 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.6444 | -- | 已关闭
20260505135409 | 悦恩口腔(福建漳州芗城区) | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAEKOS | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1003 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.705 | 44375.5215 | 2000587 | 2.0.5.705 | -- | -- | 46147.4 | 44376 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 漳州市 | 芗城区 | 影像不清晰，发白或是发黑 | 95.71 | -- | 46151.3882 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈全景影像不清晰，发白或是发黑 2、排查动作： 3、故障原因：全景有遮挡 4、处理步骤：重启后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46151.4458 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.4458 | -- | 已关闭
20260505135411 | 昆山柠檬口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | SG25ABDVOS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.4097 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 江苏省 | 苏州市 | -- | 你好 现在启动失败 是什么意思 | 0 | -- | 46147.4097 | 赖美琪 | 服务启动中 | 1、故障现象：你好 现在启动失败 是什么意思 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：有360杀毒软件拦截，导致我们的口扫软件打不开，后续请不要安装任何的杀毒软件，我这边帮您卸载杀毒软件 5、处理结果：登录成功 | 33版本软件问题 | -- | 46147.4118 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.4118 | -- | 已关闭
20260505135412 | 大连优维义齿有限公司 | -- | S6500 | PH24ADRWWR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.4167 | 45443 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 客户反馈口扫尾端线接触不好，有晃动就会断连，麻烦全面检查。 | 0 | -- | 46147.4167 | 唐积安 | 设备使用时断连 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：客户反馈口扫尾端线接触不好，有晃动就会断连，麻烦全面检查。 4、处理步骤： 5、处理结果： | 通讯异常 | -- | 46147.4174 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.4174 | -- | 已关闭
20260505135413 | 永博口腔.现代广场店（广东东莞石龙镇） | -- | Dentrix 55 NX | EE21ABFLWO | 设备维修 | 2.0.5.705 | -- | -- | DX异常 | -- | 权限管理 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.705 | 45161.7396 | 2000587 | 2.0.5.705 | -- | -- | 46147.4174 | 44252 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 东莞市 | 石龙镇 | 数据发送过程中有错误 | 0.63 | -- | 46147.4437 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未打开 4、处理步骤：手动打开服务，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46147.4444 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.4444 | -- | 已关闭
20260505135414 | 大连优维义齿有限公司 | -- | S6500 | PH24ADRWWR | 口扫设备维修处理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.4174 | 45443 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 来源工单：20260505135412,需要进行维修处理 | -0.02 | -- | 46147.4167 | 赖美琪 | 设备使用时断连 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：客户反馈口扫尾端线接触不好，有晃动就会断连，麻烦全面检查。 4、处理步骤： 5、处理结果： | 通讯异常 | -- | 46147.4174 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.4174 | -- | 已关闭
20260505135415 | 北京为开数字科技有限公司 | -- | S6000 | FL23ABMEGT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.4222 | 45148 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 卡顿麻烦看一下 | 0 | -- | 46147.4222 | 赖美琪 | 口扫卡顿 | 1、故障现象：卡顿麻烦看一下 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户升级了显卡驱动并做了优化配置 5、处理结果：后续注意一下扫描事项 | 口扫：客户协作 | -- | 46147.4229 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.4229 | -- | 已关闭
20260505135416 | 嘉诚口腔（山东省德州德城区） | -- | Dentrix 50 | CI19AAFFAZ | 设备维修 | 2.0.5.905 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 其他：偶发曝光不足 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.905 | 44307.6535 | 2000585 | 2.0.5.905 | -- | -- | 46147.4306 | 43897 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 德州市 | 德城区 | 全景拍出来片曝光，看不清 | 105.85 | -- | 46151.841 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：全景曝光不足 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户反馈未调整拍摄参数，设备偶发曝光不足 5、处理结果： | -- | -- | 46151.8458 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.8458 | -- | 已关闭
20260505135421 | 爱滨口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABXNOT | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1029 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44776.4292 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1029 | -- | -- | 46147.4389 | 44772 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 滨州市 | 滨城区 | 卡生成99% | 0.63 | -- | 46147.4646 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈卡重建 2、排查动作： 3、故障原因：D盘存满了 4、处理步骤：清理E看牙缓存，重建影像 5、处理结果： | -- | -- | 46147.4778 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.4778 | -- | 已关闭
20260505135422 | 惠雅口腔门诊有限公司翠城南街分公司 | -- | Matrix 5000 | NA24AAHJDX | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 4.0.0.70 | 1.3.11.1 | 45696.5826 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46147.4396 | 45594 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 海珠区 | 卡采集 | 0.47 | -- | 46147.459 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈卡重建 2、排查动作： 3、故障原因：D盘满了 4、处理步骤：清理E看牙缓存、重建影像 5、处理结果： | -- | -- | 46147.459 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.459 | -- | 已关闭
20260505135423 | 四川华旺博康商贸有限公司 | -- | 未识别 | QH24AC2GWV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.4486 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 新都区 | 客户反馈出现卡顿，然后电脑内存可能满了，需要看一下清理一下 | 0 | -- | 46147.4486 | 赖美琪 | 清理数据 | 1、故障现象：客户反馈出现卡顿，然后电脑内存可能满了，需要看一下清理一下 2、排查动作： 3、故障原因：C盘没内存 4、处理步骤：远程帮客户清理 5、处理结果：清理完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46147.4528 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.4528 | -- | 已关闭
20260505135425 | 营口鲅鱼圈新趋口腔门诊部（个体工商户） | -- | Dentrix 10-3.0 | D102017010315A | 设备维修 | 2.0.1.513 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.517 | 45445.5444 | 2000103 | 2.0.1.513 | -- | -- | 46147.4514 | 43131 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 营口市 | 鲅鱼圈区 | 系统未就绪 | 1.88 | -- | 46147.5292 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：系统未就绪以及影像不清晰 2、排查动作： 3、故障原因：手闸 4、处理步骤：指导客户短接手闸以后观察，影像不清晰指导调低体素以及加大拍摄剂量后续观察 5、处理结果： | -- | -- | 46147.5375 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.5375 | -- | 已关闭
20260505135426 | 惠州市邓勇口腔医疗有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAIGGR | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44681.6868 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46147.4576 | 44682 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 惠州市 | 龙门县 | 软件打开白屏 | 0.26 | -- | 46147.4688 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：软件打开白屏 2、排查动作： 3、故障原因：V3DSever没打开 4、处理步骤：重启电脑 5、处理结果： | -- | -- | 46147.4743 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.4743 | -- | 已关闭
20260505135427 | 成都方庆永联医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL23AAEHXP | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.459 | 45001 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 武侯区 | 麻烦帮忙绑定 云南家红齿科技术股份有限公司 | 0 | -- | 46147.459 | 唐积安 | 绑定加工厂 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46147.4597 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.4597 | -- | 已关闭
20260505135428 | 好牙医口腔光谷门诊（湖北武汉洪山区） | -- | Dentrix 50 | CI20AAEDJT | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 4.0.0.64 | 2.0.5.907 | 44307.6528 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46147.4688 | 44000 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 洪山区 | 数据发送中有错误 | 1.22 | -- | 46147.5194 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：数据发送中有错误 2、排查动作： 3、故障原因：客户操作问题 4、处理步骤：远程检查对接正常，手动上传正常 5、处理结果： | -- | -- | 46147.5292 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.5292 | -- | 已关闭
20260505135430 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL22AE1YKQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46147.4799 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 这个口扫插起都没得反应，灯都不亮 | 0 | -- | 46147.4799 | 赖美琪 | 设备不通电 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重新拔插一下黑色圆形的电源线 5、处理结果：正常通电 | 通讯异常 | -- | 46147.4819 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.4819 | -- | 已关闭
20260505135431 | 菏泽市李美荣口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | SE25AAMGRS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.491 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 直辖大区 | 山东省 | 菏泽市 | 东明县 | 帮忙清理口扫数据 | 0 | -- | 46147.491 | 赖美琪 | 清理数据 | 1、故障现象：帮忙清理口扫数据 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程清理 5、处理结果：清理完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46147.491 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.491 | -- | 已关闭
20260505135432 | 重庆艾得拉医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SE25AAOKDX | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.4917 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 试点 | 重庆市 | 重庆市 | 北碚区 | 口扫用的哪个软件 | 0 | -- | 46147.4917 | 赖美琪 | 软件使用说明 | 1、故障现象：口扫用的哪个软件 引用 搜索 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：白色云朵标志的 | 咨询问题 | -- | 46147.4924 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.4924 | -- | 已关闭
20260505135433 | 梅河口市晟鼎齿科材料有限公司 | -- | 未识别 | SE25AAENJV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.4965 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 东北大区 | 吉林省 | 通化市 | 梅河口市 | 咬合关系出现这种情况 | 0 | -- | 46147.4965 | 唐积安 | 咬合异常 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：建议咬蜡 5、处理结果： | 数据异常 | -- | 46147.4972 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.4972 | -- | 已关闭
20260505135434 | 北京创翼商贸有限公司 | -- | F200 | BX23ACHRRZ | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.5056 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 采集不出图像 | 0.56 | -- | 46147.5285 | 唐积安 | 不上图 | 1、故障现象：不上图 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户两台X光机均不上图，拍摄手法没问题 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46161.8799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.8799 | -- | 已关闭
20260505135436 | 深圳欢笑口腔门诊部 | -- | Dentrix 50 Max | CJ24AAALXO | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 其他 | B72，束光器准备超时 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 45355.6306 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46147.5167 | 45357 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 1，故障描述问题：客户束光器运行异常，图像模糊 上门更换束光器组件 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 0.2 | 0.16 | 46147.525 | 王芳 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46147.5257 | 未解决 | -- | 刘明 | 46147.5319 | 46147.5403 | -- | 束光器移动异常 | 1、故障现象：束光器移动异常， 2、排查动作：束光器移动异常，图像拍摄不良 3、故障原因：束光器移动异常 4、处理步骤：更换束光器组件 5、处理结果：设备恢复正常 | 否 | -- | 0.35 | 1.4 | 1.18 | 46148.8146 | 46147.5403 | 46147.5896 | 46148.8146 | 46147.5896 | 已关闭
20260505135437 | 可恩口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW21ADEZAU | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1008 | 44434.7958 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 46147.534 | 44435 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 东莞市 | -- | 全景拍完有一条线 | 0.5 | -- | 46147.5549 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈有伪影 2、排查动作： 3、故障原因：金属伪影 4、处理步骤：和客户解释原理 5、处理结果： | -- | -- | 46147.5674 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.5674 | -- | 已关闭
20260505135438 | 冉祥辉口腔 | -- | Dentrix 55 NX | EE20AA6PKY | 设备维修 | 2.0.5.7082 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.708 | 44337.4181 | 2000589 | 2.0.5.7082 | -- | -- | 46147.541 | 44195 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 重建影像 | 0.66 | -- | 46147.5687 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户拍错病例 2、排查动作： 3、故障原因：客户操作问题 4、处理步骤：指导客户如何在软件上合并病例 5、处理结果： | -- | -- | 46147.5687 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.5687 | -- | 已关闭
20260505135440 | 奥新口腔 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180730298 | 设备维修 | 2.0.1.907 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 线材接触不良 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.907 | 44761.6083 | 2000587 | 2.0.1.907 | -- | -- | 46147.5646 | 43350 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 黑龙江省 | 绥化市 | 北林区 | 头侧拍不了 | 0.52 | -- | 46147.5861 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：头侧拍不了 2、排查动作： 3、故障原因：采集数量不足 4、处理步骤：空拍测试正常 5、处理结果： | -- | -- | 46147.5875 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.5875 | -- | 已关闭
20260505135441 | 龙港区牙语言口腔诊所 | -- | 未识别 | UX26AAJIGR | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46140.6215 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46147.566 | 46140 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 龙港区 | 打开头侧以后，右上角X关不掉界面 | 3.38 | -- | 46147.7063 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈软件卡住了 2、排查动作： 3、故障原因：软件故障 4、处理步骤：后续使用正常 5、处理结果： | -- | -- | 46147.7069 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.7069 | -- | 已关闭
20260505135443 | 兰州尚尚口腔 | -- | S6500 | PH24AAKFGQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.5722 | 45412 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 西北大区 | 甘肃省 | 兰州市 | 城关区 | 软件桌面不见了，麻烦看一下 | 0.01 | -- | 46147.5722 | 唐积安 | 软件安装 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：安装 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46147.5729 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.5729 | -- | 已关闭
20260505135444 | 石家庄鸿途义齿制作有限公司 | -- | S6500 | PH24ABWWGR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.5764 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区 | 电脑蓝屏 | 0.01 | -- | 46147.5771 | 唐积安 | 电脑其他报错咨询 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：电脑问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46147.5792 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.5792 | -- | 已关闭
20260505135445 | 北京为开数字科技有限公司 | -- | S6000 | FL24AA43YQ | 口扫设备维修处理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.5799 | 45389 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 来源工单：20260424134329,需要进行维修处理 | -259.61 | -- | 46136.7632 | 赖美琪 | 设备连接失败 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：设备异响，初始化异常，返厂全面检查 4、处理步骤： 5、处理结果： | 通讯异常 | -- | 46147.5799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.5799 | -- | 已关闭
20260505135446 | 北京美立刻医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL22AECNDS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46147.5847 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 远程帮我整理下电脑 口扫数据太多了 | 0 | -- | 46147.5854 | 唐积安 | 清理数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46147.5854 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.5854 | -- | 已关闭
20260505135447 | 阳春为众口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | UX26ABJBWQ | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46091.7465 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46147.6049 | 46093 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 阳江市 | 阳春市 | 影像不清晰 | 27.31 | -- | 46148.7424 | 胡标 | -- | 1、故障现象：影像不清晰 2、排查动作： 3、故障原因：金属伪影导致 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46149.3764 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.3764 | -- | 已关闭
20260505135448 | 黑龙江鑫玖医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | SG24ADLUTY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.6076 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 东北大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 又出现上次的情况 ，能不能把软件搬到D盘去 | 0 | -- | 46147.6076 | 赖美琪 | 清理数据 | 1、故障现象：又出现上次的情况 ，能不能把软件搬到D盘去 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：老师 ，您的C盘我们已经清理完了，我们的软件缓存路径已经帮您更改到D盘了，但不可避免后续C盘会因为您的使用而内存不足，而C盘的磁盘空间不足会导致我们数据保存失败，或者卡顿。所以我们建议您找电脑师傅加个内存或者分下盘，C盘的空间可以扩大点。 | 口扫：客户协作 | -- | 46147.6083 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.6083 | -- | 已关闭
20260505135449 | 郑州上善口腔医院有限公司 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AAVNJT | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 45497.4139 | 2000587 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 46147.609 | 45503 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 惠济区 | 头侧不清晰 | 1.17 | -- | 46147.6576 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：头侧不清晰 2、排查动作： 3、故障原因：遮挡 4、处理步骤：重新拍摄中正常 5、处理结果： | -- | -- | 46147.6889 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.6889 | -- | 已关闭
20260505135450 | 山东倍特美医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SG25AAENRR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.6167 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 山东省 | 枣庄市 | 市中区 | 还有一台电脑 内存满了 帮我清一下也是很卡 帮我升级一下啊 | 0.02 | -- | 46147.6167 | 赖美琪 | 清理数据 | 1、故障现象：还有一台电脑 内存满了 帮我清一下也是很卡 帮我升级一下啊 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程 5、处理结果：升级完成，清理完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46147.6174 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.6174 | -- | 已关闭
20260505135451 | 济南欣怡口腔 | -- | 未识别 | QH24ACEQOU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.6222 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 山东省 | 济南市 | 济阳区 | 您好，口扫后怎样将口扫文件转发给个人啊 | 0.02 | -- | 46147.6229 | 唐积安 | 数据下载及导出 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：指导 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46147.6236 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.6236 | -- | 已关闭
20260505135452 | 河南省广森医疗器械销售有限公司 | -- | S6000 | FL22AE7NJS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.6229 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 装台口扫，麻烦看看什么时候有时间 | 0 | -- | 46147.6229 | 赖美琪 | 软件安装 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户安装 5、处理结果：安装完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46147.6236 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.6236 | -- | 已关闭
20260505135453 | 彭利平口腔（湖北恩施利川市） | -- | D50-03 | FH21AAOPAV | 设备维修 | 2.0.5.906 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.906 | 44520.3833 | 2000585 | 2.0.5.906 | -- | -- | 46147.6271 | 44440 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-03 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 利川市 | 影像不清晰 | 0.73 | -- | 46147.6576 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：影像不清晰 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：校正平板 5、处理结果： | -- | -- | 46147.6889 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.6889 | -- | 已关闭
20260505135454 | 杭州聚康医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL22ABZZTW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46147.6403 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 临平区 | 6000 最新软件链接发一下 | 0 | -- | 46147.6403 | 唐积安 | 软件安装 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：安装 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46147.6403 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.6403 | -- | 已关闭
20260505135455 | 格伦菲尔口腔横岗店 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAZPDS | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：关影子系统，安装向日葵 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.8 | 45468.6611 | 1.0.0.9 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46147.6424 | 45469 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 关影子系统 | 1.01 | -- | 46147.6847 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：关影子系统，安装向日葵 2、排查动作： 3、故障原因：关影子系统，安装向日葵 4、处理步骤：关影子系统，安装向日葵 5、处理结果： | -- | -- | 46147.6847 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.6847 | -- | 已关闭
20260505135456 | 亚安口腔 | -- | Dentrix 10-3.0 | D1020180104262 | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 2.13.327.1753 | 2.0.1.517 | 44796.7757 | 2000103 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46147.6451 | 43120 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 池州市 | 东至县 | 卡采集 | 0.95 | -- | 46147.6854 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：卡采集0 2、排查动作： 3、故障原因：原图目录损坏了 4、处理步骤：新建原图目录后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46160.3757 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.3757 | -- | 已关闭
20260505135457 | 湖州德中口腔门诊部1 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAIKGU | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件准备时间过长 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44771.7438 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46147.6458 | 44772 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 湖州市 | 吴兴区 | 卡准备中 | 1.48 | -- | 46147.7069 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈卡准备中 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户重启电脑后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46147.7083 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.7083 | -- | 已关闭
20260505135458 | 北京为开数字科技有限公司 | -- | S6000 | FL22AEWZOO | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.6576 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | usb插口损坏 | 0.01 | -- | 46147.6576 | 唐积安 | usb接口松/弯曲/破损 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：usb插口损坏,全面检查 4、处理步骤： 5、处理结果： | 通讯异常 | -- | 46147.6583 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.6583 | -- | 已关闭
20260505135459 | 靓真口腔（上海静安区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21ACAZTR | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008/2.0.5.1003 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.705 | 44350.4986 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1003 | -- | -- | 46147.6583 | 44351 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 上海市 | 上海市 | 静安区 | 拍完无影像生成 | 100.37 | -- | 46151.841 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户重装系统 2、排查动作： 3、故障原因：客户重装系统 4、处理步骤：重装软件 5、处理结果： | -- | -- | 46151.8465 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.8465 | -- | 已关闭
20260505135461 | 丹棱源洁口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | YL26AABPRR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.2.1 | 46160.7479 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46147.6611 | 46161 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 眉山市 | 丹棱县 | CT新机安装 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46155.5569 | 王孝鑫 | 46160.409 | 46160.5764 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 309.78 | 30 | 26.02 | 46161.709 | 46160.5778 | 46161.6618 | 46161.709 | 46161.6618 | 已关闭
20260505135462 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | F200201805310968 | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.6618 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 牙智宝拍片后识别不了了。还有异常响 | 43.42 | -- | 46149.4708 | 赖美琪 | 设备异响 | 1、故障现象：设备异响 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：寄回 5、处理结果： | CR硬件检测 | -- | 46160.5889 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.5889 | -- | 已关闭
20260505135463 | 永群牙科 | -- | S6000 | FL23ACHJKS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46147.6715 | 45121 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 看一下这个 口扫扫描卡顿 优化时间常 | 0 | -- | 46147.6715 | 唐积安 | 口扫卡顿 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：电脑cup频率不正常 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46147.6722 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.6722 | -- | 已关闭
20260505135464 | 武汉大学城医院有限责任公司 | -- | Matrix 5000C | SA24AA9JGZ | 设备维修 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 其他：薄膜按键损坏 | 触摸屏不亮/花屏/破损/无反应 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.12 | 45679.384 | 1.0.0.6 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 46147.6757 | 45684 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 鬓角夹不能开关 | 0.9 | 20.08 | 46147.7132 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：鬓角夹不能开关 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：转辛杨 | -- | -- | 46147.7312 | 未解决 | 46148.5681 | 辛杨 | 46148.5681 | 46148.6264 | -- | 触摸屏无法操作鬓角夹开关 | 1、故障现象：薄膜按键无法操作鬓角夹开关 2、排查动作：用工具操作可以正常开关 3、故障原因：薄膜按键按钮失灵导致 4、处理步骤：现场更换新的薄膜按键 5、处理结果：故障修复。 | 是 | -- | 21.51 | 5.1 | 3.74 | 46148.9132 | 46148.6278 | 46148.784 | 46148.9132 | 46148.784 | 已关闭
20260505135465 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | 未识别 | QH24AC8JDW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.6778 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 我今天处理了一下，你帮升级一下软件 | 0 | -- | 46147.6778 | 唐积安 | 软件安装 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：更新 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46147.6785 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.6785 | -- | 已关闭
20260505135467 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | 未识别 | SE26AASIAR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.684 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 你好，传去工厂的订单哪里查看👀，刚刚我们测试一下发个数据给工厂，工厂说收到数据了，但是我们这边不知道怎么查看订单。4/30那天你测试的订单就还在 | 0 | -- | 46147.6847 | 唐积安 | 软件使用说明 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46147.6847 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.6847 | -- | 已关闭
20260505135468 | 郑州弥章医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SG25ABDNGR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.6965 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 二七区 | 软件报错 | 0 | -- | 46147.6965 | 唐积安 | 进入scanflex出现报错 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：开了智能应用控制 4、处理步骤： 5、处理结果： | 33版本软件问题 | -- | 46147.6972 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.6972 | -- | 已关闭
20260505135470 | 圣诺口腔(山东青岛黄岛区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AA5MGR | 设备回访 | 2.0.5.709/2.0.5.1029 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | -- | 44330.6333 | -- | 2.0.5.709/2.0.5.1029 | -- | -- | 46147.7118 | 44331 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 1，故障描述问题：客户要求过保前上门回访检修，顺便沟通延保 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效:1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 席保顺 | 46149.2236 | 46149.3979 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 是 | -- | -- | 51.4 | 47.23 | 46153.8278 | 46149.4021 | 46151.3701 | 46153.8278 | 46151.3701 | 已关闭
20260505135472 | 运城丽华口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AAEJOU | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.2612/2.0.5.2612 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.2612 | 45136.7562 | 2000592 | 2.0.5.710/2.0.5.2612/2.0.5.2612 | -- | -- | 46147.7181 | 45138 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 运城市 | 盐湖区 | 卡采集 | 44.21 | -- | 46149.5604 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈头侧全景卡重建 2、排查动作： 3、故障原因：内存满了 4、处理步骤：清理缓存 5、处理结果： | -- | -- | 46149.5611 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.5611 | -- | 已关闭
20260505135473 | 张月鹏口腔（黑龙江牡丹江市西安区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABGMGR | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 电脑硬件故障 | 电脑硬件故障 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44322.6181 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46147.7201 | 44324 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 西安区 | 打开ct软件电脑总死机 | 0.01 | 63.36 | 46147.7208 | 王芳 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46147.7208 | 未解决 | 46150.3604 | 邹建波 | 46150.3611 | 46150.3889 | -- | 电脑频发死机 | 1、故障现象：电脑频发死机 2、排查动作：电脑硬件自检 3、故障原因：怀疑为网卡和显卡插槽氧化 4、处理步骤：用橡皮擦拭显卡网卡金手指。重新插拔 5、处理结果：再次检测后无报错，测试正常，已重新调试 | 否 | -- | 64.03 | 3.8 | 3.11 | 46150.5181 | 46150.3889 | 46150.5188 | 46150.5181 | 46150.5188 | 已关闭
20260505135475 | 海盐圣禾口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AAQJOU | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.2612/2.0.5.2612 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 其他 | 设备无法正常开启 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.2612 | 45133.7486 | 2000592 | 2.0.5.710/2.0.5.2612/2.0.5.2612 | -- | -- | 46147.725 | 45133 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 嘉兴市 | 海盐县 | 开始转动百分之20的时候卡着不动了，卡几秒的时候又开始了，等拍出来拍子就是模糊的 | 0.27 | 14.87 | 46147.7368 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：开始转动百分之20的时候卡着不动了 2、排查动作： 3、故障原因：原图采集卡了 4、处理步骤：转王龙 5、处理结果： | -- | -- | 46147.7375 | 未解决 | 46147.8347 | 王龙 | 46148.3569 | 46148.6167 | -- | 要求上门维修 | 1、故障现象：客户企业微信报修设备卡住、无法移动 2、排查动作：同步轮故障、 3、故障原因：同步轮故障、 4、处理步骤：更换同步轮、电源线、一级转接板 5、处理结果：处理完成 | 是 | -- | 21.1 | 26.5 | 29.9 | 46148.9604 | 46148.6167 | 46149.8625 | 46148.9604 | 46149.8625 | 已关闭
20260505135476 | 江门医众牙口腔有限公司新会诊所 | -- | 未识别 | LB24AAIPTQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.75 | 45397 | -- | -- | 否 | -- | 13.022.0001-00口腔扫描成像推车(国内版） | 华南大区 | 广东省 | 江门市 | 新会区 | 可以独立建一个本地账号使用吗 | 0 | -- | 46147.75 | 唐积安 | 咨询口扫账号 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46147.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.75 | -- | 已关闭
20260505135477 | 北京创翼商贸有限公司 | -- | S6000 | FL23AD9LCT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.7597 | 45385 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 帮忙清理一下内存 | 0 | -- | 46147.7604 | 赖美琪 | 清理数据 | 1、故障现象：帮忙清理一下内存 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程清理 5、处理结果：清理完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46147.7604 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.7604 | -- | 已关闭
20260505135478 | 甘肃鑫大正医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SG25AA93TZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.7611 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 西北大区 | 甘肃省 | 兰州市 | 七里河区 | 模型变黑色了是什么情况 | 0 | -- | 46147.7611 | 赖美琪 | 纹理异常 | 1、故障现象：模型变黑色了是什么情况 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：升级dentelflex版本 5、处理结果：修复成功 | 数据异常 | -- | 46147.7618 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.7618 | -- | 已关闭
20260505135479 | 北京成业健行医学技术有限公司 | -- | 未识别 | SG25ABF3AR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.7625 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 需要装一个口扫软件 | 0.01 | -- | 46147.7625 | 赖美琪 | 软件安装 | 1、故障现象：需要装一个口扫软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户安装 5、处理结果：安装完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46147.7625 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.7625 | -- | 已关闭
20260505135480 | 中山市宏美医疗管理有限公司 | -- | 未识别 | UX26ABCIWR | 设备维修 | 1.4.3.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：关闭影子系统，安装向日葵软件 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46129.684 | 1.0.0.19 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46147.7729 | 46131 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 中山市 | 小榄镇 | 关闭影子系统，安装向日葵软件 | 0.31 | -- | 46147.7861 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：关闭影子系统，安装向日葵软件 2、排查动作： 3、故障原因：关闭影子系统，安装向日葵软件 4、处理步骤：关闭影子系统，安装向日葵软件 5、处理结果： | -- | -- | 46147.7889 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46147.7889 | -- | 已关闭
20260505135482 | 嘉兴牙卫仕口腔三店 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE22AAENJY | 设备维修 | 1.0.0.6 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.0.0.6 | 44933.4785 | 1.0.0.6 | 1.0.0.6 | -- | -- | 46147.8382 | 44925 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 嘉兴市 | 南湖区 | 不上门、申请物料 | 12.98 | -- | 46148.3792 | 王芳 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46148.7771 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.7771 | -- | 已关闭
20260505135483 | 恒恩口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABNDDO | 设备回访 | 2.0.5.708/2.0.5.1020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.58 | 2.0.5.708 | 44580.375 | 2000589 | 2.0.5.708/2.0.5.1020 | -- | -- | 46147.891 | 44578 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 保定市 | 容城县 | 销售反馈客户说影像不清晰，需要上门查看情况 | 11.7 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46149.7465 | 金星 | 46150.509 | 46150.6049 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 53.45 | 8 | 2.9 | 46150.934 | 46150.6049 | 46150.7264 | 46150.934 | 46150.8562 | 已关闭
20260506135484 | 吉安吉州区馨悦口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABR2OW | 设备升级 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.58 | 2.0.5.709 | 44868.5347 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46148.3674 | 44869 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 吉安市 | 吉州区 | 1，故障描述问题：系统蓝屏，重装系统 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 王超 | 46148.4375 | 46148.4938 | CBCT-配套电脑-内存异常 | -- | 1、故障现象：频繁死机 2、排查动作：系统检测，提示内存故障 3、故障原因：内存条氧化 4、处理步骤：内存条用橡皮檫去氧化，反复测试，正常，客户反馈之前隔几分钟就会死机，目前观察暂未出现死机 5、处理结果：正常 | 否 | 客户电脑系统故障 | -- | 3.8 | 2.55 | 46148.5625 | 46148.4944 | 46148.6 | 46148.5625 | 46148.6 | 已关闭
20260506135485 | 广西速莱医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | SE25ABBNOR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.3819 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 青秀区 | 电脑运行内存不足 | 0 | -- | 46148.3819 | 唐积安 | 虚拟内存不足弹窗 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：建议就是把口扫外的其他软件卸载 彻底解决的话建议升级电脑内存条 5、处理结果： | 33版本软件问题 | -- | 46148.3826 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.3826 | -- | 已关闭
20260506135486 | 武汉洪昌汉瑞祥齿科器械有限公司 | -- | 未识别 | SE26AADIWR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.3826 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 江岸区 | 服务启动失败 | 9.59 | -- | 46148.7826 | 袁凌峰 | MySQL服务启动失败 | 1、故障现象：服务启动失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：重启本地服务器后恢复 | 30/31软件问题 | -- | 46159.3889 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.3889 | -- | 已关闭
20260506135487 | 天津市人民医院 | -- | 未识别 | QY25AAO2OP | 设备回访 | 1.3.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.54 | 1.3.13 | 45764.625 | 1.0.0.6 | 1.3.13 | -- | -- | 46148.3854 | 45773 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-03 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 红桥区 | 上门更换颌托固定架 | 0.43 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46148.4486 | 金星 | 46148.5229 | 46148.5271 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 是 | -- | 2.97 | 5 | 0.74 | 46149.75 | 46148.5271 | 46148.5583 | 46149.75 | 46148.7368 | 已关闭
20260506135490 | 西安天天口腔医院管理有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW21ACWZRR | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1029/2.0.5.1029 | -- | -- | 软件异常 | -- | CT浏览种植软件打开后，提示“网络连接中断 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44358.5569 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1029/2.0.5.1029 | -- | -- | 46148.3889 | 44358 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 西安市 | 雁塔区 | 软件打不开 | 198.21 | -- | 46156.6472 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：软件打不开 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：重启服务后恢复 | -- | -- | 46158.4111 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4111 | -- | 已关闭
20260506135491 | 辉县市泽菲口腔 | -- | 未识别 | ZF26ABEZOR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46152.6153 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46148.391 | 46158 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 新乡市 | 辉县市 | CT新机安装 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46148.6104 | 魏榛 | 46148.6111 | 46148.6111 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 5.01 | 25.3 | 25.16 | 46158.0319 | 46148.6118 | 46149.6597 | 46158.0319 | 46149.6597 | 处理完成
20260506135492 | 舟山普陀皓美口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | VN25AAD4GR | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45827.6229 | 1.0.0.17 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46148.3917 | 45804 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 舟山市 | 普陀区 | 找不到患者术后的片子 | 0.48 | -- | 46148.4118 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：找不到患者术后的片子 2、排查动作：原图覆盖，云端找不到 3、故障原因： 4、处理步骤：告知客户 5、处理结果： | -- | -- | 46148.4347 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.4347 | -- | 已关闭
20260506135493 | 北京创翼商贸有限公司 | -- | S6000 | FL23ACBXXP | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.3924 | 45019 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 软件不打不开 | 0 | -- | 46148.3924 | 唐积安 | 配置优化 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：360 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46148.3931 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.3931 | -- | 已关闭
20260506135494 | 孟州张孟华口腔 | -- | 未识别 | UX26ABY3WO | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46062.8458 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46148.3944 | 46063 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 焦作市 | 孟州市 | 需要关闭牙医管家 | 0.96 | -- | 46148.4347 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：取消对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：对接牙医管家，隐藏待检查记录 5、处理结果： | -- | -- | 46148.4368 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.4368 | -- | 已关闭
20260506135495 | 福州市仓山区馨悦口腔有限公司 | -- | 未识别 | WS26AAHPGQ | 设备培训 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46128.5694 | 1.0.3.6 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 46148.3979 | 46129 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 1，故障描述问题：预约开业人员到齐培训使用。 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 郭龙星 | 46148.4028 | 46148.4236 | 培训 | 试营业预约人员统一培训使用。 | 1、故障现象：预约人员到齐开业培训使用。 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：指导各模式拍摄流程操作、新软件使用及DX阅片AI功能使用。 5、处理结果： | 否 | 培训 | -- | 3.5 | 2.96 | 46148.5306 | 46148.425 | 46148.5486 | 46148.5306 | 46148.5486 | 已关闭
20260506135496 | 微笑口腔医院 | -- | Dentrix 10-3.0 | D1020170725184 | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 4.0.0.64 | 2.0.1.517 | 44750.4861 | 2000103 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46148.3979 | 43079 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 漯河市 | -- | 卡生成，不成像 | 197.98 | -- | 46156.6472 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：卡重建，恢复数据 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4104 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4104 | -- | 已关闭
20260506135497 | 昆山花桥牙博士口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | VN25AAKUWT | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45840.7438 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46148.3993 | 45841 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 苏州市 | 昆山市 | 清理内存 | 95.67 | -- | 46152.3854 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈需要清理内存 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：部署自动迁移工具 5、处理结果： | -- | -- | 46152.3854 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.3854 | -- | 已关闭
20260506135498 | 石家庄鸿途义齿制作有限公司 | -- | S6500 | PH24ABWWGR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.4028 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区 | 重新装了系统，你们远程给设置一下吧 | 0.02 | -- | 46148.4035 | 唐积安 | 软件安装 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46148.4042 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.4042 | -- | 已关闭
20260506135499 | 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 | -- | S6000 | FL21ABGSKU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46148.4035 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河北省 | 秦皇岛市 | 海港区 | 一连接扫描就卡死 | 0.04 | -- | 46148.4056 | 袁凌峰 | 3D窗口成像困难 | 1、故障现象：扫描卡顿 2、排查动作：连接设备，一扫描就卡死 3、故障原因：投影异常 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂检修 | 投影异常 | -- | 46148.4069 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.4069 | -- | 已关闭
20260506135501 | 芝罘区军伯口腔诊所 | -- | 未识别 | SG25ADBXWU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.4076 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 山东省 | 烟台市 | 芝罘区 | 内存不够需要处理一下 | 0 | -- | 46148.4076 | 唐积安 | 清理数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46148.4083 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.4083 | -- | 已关闭
20260506135502 | 海陵口乐口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABQPWZ | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1008 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44585.4035 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1008 | -- | -- | 46148.4097 | 44585 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 泰州市 | 海陵区 | dicom插件上传失败 | 27.66 | -- | 46149.5625 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈影像没上传 2、排查动作： 3、故障原因：测试无故障 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46149.5632 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.5632 | -- | 已关闭
20260506135503 | 洛阳曦美义齿有限公司 | -- | 未识别 | SI25AATCDU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.4104 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-06口腔数字印模仪国内版S6500 | 直辖大区 | 河南省 | 洛阳市 | 洛龙区 | Scanflex软件无法进入扫描界面 | 8.77 | -- | 46148.7757 | 袁凌峰 | 进入scanflex出现报错 | 1、故障现象：无法进入扫描界面 2、排查动作： 3、故障原因：杀毒软件阻止运行 4、处理步骤： 5、处理结果：杀毒后恢复正常运行 | 33版本软件问题 | -- | 46148.7854 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.7854 | -- | 已关闭
20260506135504 | 创宇口腔（浙江湖州吴兴区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAKNGX | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44392.6687 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46148.4104 | 44134 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 湖州市 | 吴兴区 | 对接牙医管家 | 27.62 | -- | 46149.5618 | 胡标 | -- | 1、故障现象：需要对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：对接牙医管家 5、处理结果： | -- | -- | 46149.5618 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.5618 | -- | 已关闭
20260506135505 | 彭州市张氏海灵牙科 | -- | 未识别 | WS25AAACWZ | 设备维修 | 2.0.5.710/1.3.15.2/1.3.15.2 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 4.0.0.70 | 1.3.15 | 46010.7576 | 1.0.0.18 | 2.0.5.710/1.3.15.2/1.3.15.2 | -- | -- | 46148.4139 | 46010 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 彭州市 | 影像打不开 | 0.37 | -- | 46148.4292 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：影像打不开 2、排查动作： 3、故障原因：头侧打开白屏，乱码 4、处理步骤：重启电脑 5、处理结果： | -- | -- | 46148.4382 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.4382 | -- | 已关闭
20260506135507 | 双牌县好牙医口腔医院 | -- | 未识别 | UX26ACVVJR | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46142.5715 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46148.4187 | 46142 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 永州市 | 双牌县 | 软件报错 | 95.22 | -- | 46152.3861 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈带闹闹报错进入工厂模式 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：连远程查看恢复正常 5、处理结果： | -- | -- | 46152.3882 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.3882 | -- | 已关闭
20260506135509 | 延吉艺美义齿加工有限公司 | -- | S6000 | FL23AI63DT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46148.4201 | 45246 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-06口腔数字印模仪 | 东北大区 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 扫描卡顿 | 8.55 | -- | 46148.7757 | 袁凌峰 | 口扫卡顿 | 1、故障现象：扫描卡顿 2、排查动作： 3、故障原因：为正确设置显卡 4、处理步骤： 5、处理结果：优化设置后正常 | 口扫：客户协作 | -- | 46148.7819 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.7819 | -- | 已关闭
20260506135510 | 信诺口腔（北京西城区） | -- | Dentrix 20 高压可旋转 | D202017040148A | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 4.0.0.58 | 2.0.1.517 | 45253.609 | 2000103 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46148.4208 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0001-03 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 西城区 | Dicom读取失败 | 95.21 | -- | 46152.3882 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈Dicom读取失败 2、排查动作： 3、故障原因：影像路径未添加 4、处理步骤：添加文件路径 5、处理结果： | -- | -- | 46152.3889 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.3889 | -- | 已关闭
20260506135512 | 六安市裕安区潘芳口腔诊所 | -- | Dentrix 50 | D5C20199P0386 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44526.4924 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46148.4236 | 43806 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 六安市 | 裕安区 | 影像打不开 | 95.24 | -- | 46152.3924 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈影像打不开 2、排查动作： 3、故障原因：无故障 4、处理步骤：连远程测试都可以打开 5、处理结果： | -- | -- | 46152.3924 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.3924 | -- | 已关闭
20260506135514 | 北京市伟嘉华牙科器材有限责任公司 | -- | S6000 | FL21AAEBKV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46148.4257 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 东城区 | 电脑配置咨询 | 0.01 | -- | 46148.4264 | 唐积安 | 电脑配置咨询 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46148.4264 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.4264 | -- | 已关闭
20260506135515 | 易县洪志口腔门诊 | -- | 未识别 | SG25AB9VKS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.4271 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 河北省 | 保定市 | 易县 | 软件安装 | 8.37 | -- | 46148.7757 | 袁凌峰 | 软件安装 | 1、故障现象：安装软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：软件安装 | 口扫：客户协作 | -- | 46148.7826 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.7826 | -- | 已关闭
20260506135516 | 广西速莱医疗科技有限公司 | -- | S6500 | PH24AF5MCQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.4285 | 45369 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 青秀区 | 扫完之后会无法生成最后的图像。就是好少数据会作废，是内存不够了吗？ | 8.34 | -- | 46148.7757 | 袁凌峰 | 数据丢失 | 1、故障现象：图像无法生成 2、排查动作： 3、故障原因：磁盘空间内存不够 4、处理步骤： 5、处理结果：清理磁盘后恢复正常 | 数据异常 | -- | 46148.7847 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.7847 | -- | 已关闭
20260506135517 | 余旭华口腔（四川乐山犍为县） | -- | Dentrix 55 云 | EW23ABBHCQ | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1028 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 45013.6035 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46148.4292 | 45013 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 乐山市 | 犍为县 | 全景不清晰 | 0.75 | -- | 46148.4604 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：全景不清晰 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：工程师熊伟已远程处理 5、处理结果： | -- | -- | 46148.4681 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.4681 | -- | 已关闭
20260506135518 | 刘瑞文齿科 | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AA7RWT | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44371.6792 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46148.4313 | 44165 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 太原市 | 古交市 | 头侧拍出来很白 | 197.18 | -- | 46156.6472 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：头侧数据有遮挡，重新重建数据 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4097 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4097 | -- | 已关闭
20260506135520 | 重庆北城思迈尔口腔医院有限公司 | -- | Dentrix 50 | D5C20195F0141 | 设备维修 | 2.0.5.61 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.61 | 44875.7257 | 2000561 | 2.0.5.61 | -- | -- | 46148.4333 | 43636 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 试点 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 拍的片子今天传不到其他分机去了怎么操作，睿知影显示传输完成但是分机上看不到 | 95.15 | -- | 46152.3979 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈影像传不到minipacs 2、排查动作： 3、故障原因：minipacs主机内存满了 4、处理步骤：让客户清理内存或加装硬盘 5、处理结果： | -- | -- | 46152.3993 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.3993 | -- | 已关闭
20260506135522 | 金诺利(北京)医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SG26AAJSGQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.4375 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 河北省 | 廊坊市 | 固安县 | 软件安装 | 8.12 | -- | 46148.7757 | 袁凌峰 | 软件安装 | 1、故障现象：软件安装 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：软件安装 | 口扫：客户协作 | -- | 46148.7861 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.7861 | -- | 已关闭
20260506135523 | 修恒（石家庄）医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | SG25AAUNKR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.4396 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 口扫加工厂反馈扫完以后牙齿上面有碎屑 | 8.06 | -- | 46148.7757 | 袁凌峰 | 数据分层 | 1、故障现象：优化后牙齿有碎屑 2、排查动作： 3、故障原因：未找到偶发异常数据 4、处理步骤： 5、处理结果：无异常 | 数据异常 | -- | 46148.7875 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.7875 | -- | 已关闭
20260506135524 | 好牙医口腔光谷门诊（湖北武汉洪山区） | -- | Dentrix 50 | CI20AAEDJT | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.64 | 2.0.5.907 | 44307.6528 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46148.441 | 44000 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 洪山区 | ct通信失败 | 0.59 | -- | 46148.4653 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：ct通信失败 2、排查动作： 3、故障原因：牙医管家服务未启动 4、处理步骤：告知客户，联系牙医管家解决 5、处理结果： | -- | -- | 46148.466 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.466 | -- | 已关闭
20260506135525 | 孙立军口腔 | -- | 未识别 | UX25AACEAW | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 软件异常 | -- | 全景影像无后处理 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 46029.5389 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46148.4417 | 46034 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 影像打不开 | 0.66 | -- | 46148.4688 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：全景未后处理 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：已反馈CT上升群 5、处理结果： | -- | -- | 46148.5465 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.5465 | -- | 已关闭
20260506135526 | 山东金航医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | SG26AANIAO | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.4458 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 山东省 | 临沂市 | 沂水县 | 服务启动失败 | 7.91 | -- | 46148.7757 | 袁凌峰 | MySQL服务启动失败 | 1、故障现象：服务启动失败 2、排查动作： 3、故障原因：杀毒软件 4、处理步骤： 5、处理结果：重启本地服务器恢复 | 30/31软件问题 | -- | 46148.7889 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.7889 | -- | 已关闭
20260506135527 | 湘潭乐笑口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AA8LOV | 设备回访 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | -- | 44825.4528 | -- | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46148.4528 | 44825 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 湘潭市 | 雨湖区 | 1，故障描述问题：客户回访 2，故障出现场景描述：老客户回访 3，需要解决的问题：老客户回访 4，预期解决时效:1天 | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 杨立辉 | 46148.4771 | 46148.4806 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 4.5 | 4.45 | 46149.891 | 46148.4812 | 46148.6667 | 46149.891 | 46148.6667 | 已关闭
20260506135529 | 濮阳市柏美美牙医疗管理有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAPBTY | 设备升级 | 2.0.5.705/2.0.5.1008/2.0.5.1008 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1008 | 44545.5868 | 2000587 | 2.0.5.1008/2.0.5.705 | -- | -- | 46148.4569 | 44603 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 濮阳市 | 华龙区 | 设备电脑频繁死机，上门重装系统，调试 | 4.16 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46148.6326 | 张榛 | 46148.6361 | 46148.6361 | 设备故障-硬件异常 | -- | 1、故障现象：设备频繁死机 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：重装系统观察使用 | 否 | 硬件：客户电脑异常 | 0.15 | 4.7 | 4.61 | 46149.5778 | 46148.6368 | 46148.8285 | 46149.5778 | 46148.8285 | 已关闭
20260506135530 | 深圳忆朗口腔诊所 | -- | S6000 | FL21AR5UGZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.4576 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | -- | 咬合也是老出问题，客人口内已经咬合对了，扫出来生成数据后，就是不对的 | 0 | -- | 46148.4576 | 唐积安 | 咬合异常 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：操作问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 数据异常 | -- | 46148.4576 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.4576 | -- | 已关闭
20260506135531 | 丹斯特口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABFNGW | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 其他 | 耳臂卡顿或无法移动 | 已部署 | 5.0.0.1 | 无 | 44861.5785 | 无 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46148.459 | 44862 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 1，故障描述问题：头侧耳点无法对其，上门处理 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 2.73 | 17.63 | 46148.5729 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：头侧耳点对不准 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：转邹魏峰 5、处理结果： | -- | -- | 46148.5743 | 未解决 | -- | 邹魏锋 | 46149.309 | 46149.3979 | -- | 头侧耳点对不齐 | 1、故障现象：耳点对不齐 2、排查动作：摆位问题 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：指导摆位，校正耳点位置 | 否 | -- | 19.78 | 9.8 | 2.02 | 46149.4854 | 46149.3986 | 46149.4826 | 46149.4854 | 46149.7201 | 已关闭
20260506135532 | 辽宁聪衡佳世伟业医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL23AJK3GT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46148.459 | 45261 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 东北大区 | 辽宁省 | 沈阳市 | 苏家屯区 | 储存空间满了 | 0 | -- | 46148.4597 | 唐积安 | 清理数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46148.4597 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.4597 | -- | 已关闭
20260506135533 | 大连奥利康义齿有限公司 | -- | S6000 | FL22ACZSDX | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46148.4611 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 你好老师，麻烦问一下，医生扫描的数据上传平台上，工厂找数据发现数据被删除了 | 0 | -- | 46148.4618 | 唐积安 | 咨询口扫数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：客户自行删除 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46148.4618 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.4618 | -- | 已关闭
20260506135535 | 建康口腔 | -- | S6000 | FL23ACMEWT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.4722 | 45163 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-03口腔数字印模仪 | 未识别 | -- | -- | -- | 维修进度咨询 | 0 | -- | 46148.4722 | 唐积安 | 设备维修进度咨询 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46163.4479 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.4479 | -- | 已关闭
20260506135536 | 安顺西秀朗朗口腔门诊部有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABJDAO | 设备维修 | 2.0.5.1030/2.0.5.710 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 其他：头侧标尺断裂 | 其他 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 44611.7132 | 2.0.5.91 | 2.0.5.1030/2.0.5.710 | -- | -- | 46148.4743 | 44587 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 贵州省 | 安顺市 | 西秀区 | 1，故障描述问题：头侧标尺断裂，申请去更换。 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 80.79 | 60.56 | 46151.8403 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：头侧标尺断裂，申请去更换 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：转晏克华 | -- | -- | 46151.8479 | 未解决 | -- | 晏克华 | 46154.3715 | 46154.391 | -- | 头侧标尺断裂 | 1、故障现象：头侧标尺断裂 2、排查动作：无 3、故障原因：使用不当 4、处理步骤：更换标尺，培训医生正确使用标尺。 5、处理结果：正常使用。 | 是 | -- | 61.11 | 1.5 | 0.98 | 46154.7993 | 46154.3938 | 46154.4347 | 46154.7993 | 46154.4347 | 已关闭
20260506135538 | 佛山市桂园麦穗口腔门诊部有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAVBTQ | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 线材接触不良 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.708 | 44669.541 | 2000589 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46148.4771 | 44668 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 佛山市 | 禅城区 | 按下手闸提示已松开 | 1.31 | -- | 46148.5319 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：按下手闸提示已松开 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：虚拟手闸测试 5、处理结果： | -- | -- | 46148.5326 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.5326 | -- | 已关闭
20260506135539 | 和平幸福里口腔有限公司 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AAYGRW | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1032 | 45222.75 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 46148.484 | 45223 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 河源市 | 和平县 | 对接牙医管家 | 0.54 | -- | 46148.5062 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：工作列表未对接 4、处理步骤：重新对接 5、处理结果： | -- | -- | 46153.5646 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.5646 | -- | 已关闭
20260506135542 | 四川华旺博康商贸有限公司 | -- | 未识别 | SG24AA7KOZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.4951 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 新都区 | 进入扫描报错 | 0.04 | -- | 46148.4965 | 唐积安 | 进入scanflex出现报错 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：系统问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 33版本软件问题 | -- | 46148.4972 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.4972 | -- | 已关闭
20260506135543 | 李刚口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABALWV | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44802.6486 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46148.4993 | 44803 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 保定市 | 蠡县 | 拍片软件找不到 | 0.16 | -- | 46148.5062 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：拍片软件找不到 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：创建快捷方式 5、处理结果： | -- | -- | 46148.5208 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.5208 | -- | 已关闭
20260506135544 | 安溪时代口腔诊所 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AAWAWV | 设备维修 | 1.0.0.9/1.0.0.9 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.0.0.9 | 45229.8257 | 1.0.0.8 | 1.0.0.9/1.0.0.9 | -- | -- | 46148.5243 | 45231 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 泉州市 | 安溪县 | 卡生成，影像不清晰 | 0.55 | -- | 46148.5472 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：卡生成，影像不清晰 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户未响应 5、处理结果： | -- | -- | 46159.3868 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.3868 | -- | 已关闭
20260506135545 | 滨海冠华口腔门诊部 | -- | 未识别 | UX25AC3ITY | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45986.4972 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46148.5326 | 45988 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 盐城市 | 滨海县 | 卡生成 | 0.35 | -- | 46148.5472 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：卡生成 2、排查动作： 3、故障原因：D盘被e看牙占满 4、处理步骤：清理缓存，修改路径 5、处理结果： | -- | -- | 46148.5556 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.5556 | -- | 已关闭
20260506135546 | 电白林日燕口腔 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AA42JO | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.8 | 45325.6937 | 1.0.0.9 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46148.5472 | 45342 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 茂名市 | 电白区 | CT待检查没有分诊的患者信息 | 0.33 | -- | 46148.5611 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：CT待检查没有分诊的患者信息 2、排查动作： 3、故障原因：工作列表未对接 4、处理步骤：重新对接 5、处理结果： | -- | -- | 46148.5625 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.5625 | -- | 已关闭
20260506135547 | 肥西好利优口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | UX26AB22JQ | 二次安装 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46115.7326 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46148.5479 | 46122 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 合肥市 | 肥西县 | 1，故障描述问题：开业培训验收 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 0.47 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46148.5681 | 李又 | 46148.7535 | 46148.7542 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 4.49 | 16.5 | 16.36 | 46151.5139 | 46148.7549 | 46149.4361 | 46151.5139 | 46149.4361 | 处理完成
20260506135548 | 平阳明笑口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | UX26ABR3KO | 二次安装 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46061.7708 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46148.5479 | 46081 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 温州市 | 平阳县 | 1，故障描述问题：开业培训验收 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 22.81 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46149.5271 | 李又 | 46149.5375 | 46149.5382 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 0.95 | 22.6 | 22.47 | 46151.5181 | 46149.5382 | 46150.4743 | 46151.5181 | 46150.4743 | 处理完成
20260506135550 | 大连嘉琳义齿有限公司 | -- | 未识别 | QH24ABRQAT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.5694 | 45504 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | 咬合异常 | 0 | -- | 46148.5694 | 唐积安 | 咬合异常 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：手法问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 数据异常 | -- | 46148.5701 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.5701 | -- | 已关闭
20260506135551 | 顺迈口腔门诊 | -- | Dentrix 55 云 | EW23AAODOR | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 45037.4215 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 46148.5729 | 45039 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 清理内存修改存储路径 | 193.82 | -- | 46156.6486 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：清理内存 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4056 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4056 | -- | 已关闭
20260506135552 | 德众口腔（辽宁大连金州区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAMZDQ | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.907 | 44392.4625 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46148.5736 | 43951 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 关闭影子系统安装软件 | 0.78 | -- | 46148.6062 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈需要关闭影子系统安装软件 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：关影子系统 5、处理结果： | -- | -- | 46148.6062 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.6062 | -- | 已关闭
20260506135553 | 马关丽齿口腔 | -- | S6000 | FL22AA7HGQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46148.5743 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 马关县 | 你好 这个软件怎么登不上呢 | 0 | -- | 46148.5743 | 唐积安 | 设备操作指导 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：操作问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46148.575 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.575 | -- | 已关闭
20260506135554 | 宇辰（天津）口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | SE26ABIIJR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.5764 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 河北区 | 优化后的数据缺损较多 | 4.77 | -- | 46148.7757 | 袁凌峰 | 优化后数据异常 | 1、故障现象：优化后数据间隙缺失严重 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：从35.1降级到33.2 5、处理结果：恢复正常 | 数据异常 | -- | 46148.7903 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.7903 | -- | 已关闭
20260506135555 | 中山市宏美医疗管理有限公司 | -- | 未识别 | UX26ABCIWR | 设备维修 | 1.4.3.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46129.684 | 1.0.0.19 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46148.5778 | 46131 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 中山市 | 小榄镇 | 未做检测，需要账号拍片 | 1.27 | -- | 46148.6306 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈需要应对检查 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：指导客户重新注册账号 5、处理结果： | -- | -- | 46148.6312 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.6312 | -- | 已关闭
20260506135558 | 成都新旺泽西医疗科技有限公司 | -- | F200 | BX26ABTFKQ | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.5868 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 武侯区 | 设备维修寄回 | 95.88 | -- | 46152.5819 | 赖美琪 | 不上图 | 1、故障现象：不上图 2、排查动作： 3、故障原因：不上图 4、处理步骤：客户x光机拍水洗胶片能上图 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46166.7375 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.7375 | -- | 已关闭
20260506135559 | 龙华格伦菲尔清湖总院 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAN4DQ | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45430.3625 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46148.609 | 45435 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 客户需要及时清理内存 | 0.6 | -- | 46148.634 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈需要清理内存 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：清理E看牙缓存 5、处理结果： | -- | -- | 46148.6347 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.6347 | -- | 已关闭
20260506135560 | 陆丰市东海文瑞口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23ABZXWU | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.2612 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 无 | 45147.7889 | 无 | 2.0.5.710/2.0.5.2612 | -- | -- | 46148.609 | 45148 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 汕尾市 | 陆丰市 | 1，故障描述问题：客户设备合格证丢失申请合格证给客户，不上门 2，故障出现场景描述：客户设备合格证丢失申请合格证给客户，不上门 3，需要解决的问题：客户设备合格证丢失申请合格证给客户，不上门 4，预期解决时效: | 192.96 | -- | 46156.6493 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4056 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4056 | -- | 已关闭
20260506135561 | 哈尔滨华冠义齿加工厂 | -- | 未识别 | QH24AAMCAW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.6097 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 东北大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 请问我清理内存的话 是清理哪个文件 | 0 | -- | 46148.6097 | 唐积安 | 清理数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46148.6097 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.6097 | -- | 已关闭
20260506135562 | 沈阳高路商贸有限公司 | -- | S6500 | PH24AHHSYQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.6194 | 45380 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 东北大区 | 辽宁省 | 沈阳市 | 和平区 | 口扫使用有故障 需要帮忙处理一下 | 0 | -- | 46148.6194 | 唐积安 | 进入scanflex出现报错 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 33版本软件问题 | -- | 46148.6201 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.6201 | -- | 已关闭
20260506135564 | 山西圣华义齿技术有限公司 | -- | S6000 | FL22ABGAGZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.6229 | 45033 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 西北大区 | 山西省 | 运城市 | 盐湖区 | 口扫卡顿没办法使用 | 0 | -- | 46148.6229 | 唐积安 | 口扫卡顿 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：显卡未优化 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46148.6229 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.6229 | -- | 已关闭
20260506135565 | 贵州牙小匠口腔医疗有限公司 | -- | 未识别 | UX26ABDIDR | 设备维修 | 1.4.3.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46130.534 | 1.0.0.19 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46148.6319 | 46132 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 贵州省 | 贵阳市 | 白云区 | 清理内存 | 90.53 | -- | 46152.4042 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈需要关影子系统安装微信 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：关影子系统 5、处理结果： | -- | -- | 46152.4042 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.4042 | -- | 已关闭
20260506135568 | 鼎信口腔 | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAOTWY | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 4.0.0.64 | 2.0.5.907 | 44704.7569 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46148.6403 | 44163 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 商丘市 | -- | 影像丢失 | 2.38 | -- | 46148.7396 | 胡标 | -- | 1、故障现象：看客户反馈需要找回影像 2、排查动作： 3、故障原因：之前隐藏过 4、处理步骤：重建数据库 5、处理结果： | -- | -- | 46148.7403 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.7403 | -- | 已关闭
20260506135569 | 大连优维义齿有限公司 | -- | S6500 | PH24ADRWWR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.6472 | 45443 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 远程标定 | 3.08 | -- | 46148.775 | 袁凌峰 | 远程协助客户标定 | 1、故障现象：远程协助客户标定 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：标定成功 | 口扫：客户协作 | -- | 46148.791 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.791 | -- | 已关闭
20260506135570 | 京康口腔（北京大兴区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAWUKX | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44431.6236 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46148.6486 | 44165 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 安装小地球 | 1.01 | -- | 46148.6903 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：安装小地球 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：安装小地球 5、处理结果： | -- | -- | 46149.4882 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.4882 | -- | 已关闭
20260506135571 | 艾雅（美喆）口腔（浙江宁波鄞州区） | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180815348 | 设备维修 | 2.0.1.525 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 线材接触不良 | -- | 已部署 | 3.0.0.9 | 2.0.1.525 | 44832.5667 | 2000107 | 2.0.1.525 | -- | -- | 46148.6486 | 43430 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 宁波市 | 鄞州区 | 卡采集 | 0.99 | -- | 46148.6903 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：卡采集 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：指导插拔清洁光纤 5、处理结果： | -- | -- | 46159.3868 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.3868 | -- | 已关闭
20260506135572 | 青阳张浩口腔诊所 | -- | Dentrix 10-3.0 | D1020170725157 | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.1.517 | 44538.7167 | 2000103 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46148.6486 | 43061 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 拍完卡99 | 1 | -- | 46148.6903 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：偶发卡重建 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重装显卡驱动 5、处理结果： | -- | -- | 46148.6931 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.6931 | -- | 已关闭
20260506135573 | 微笑口腔诊所 | -- | S6000 | FL24AA3RWR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.6507 | 45432 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0003-01口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 四川省 | 南充市 | 顺庆区 | Scanflex未安装 | 2.99 | -- | 46148.775 | 袁凌峰 | 进入scanflex出现报错 | 1、故障现象：采集软件弹窗未安装 2、排查动作： 3、故障原因：客户误删除文件 4、处理步骤： 5、处理结果：重新安装 | 33版本软件问题 | -- | 46148.7924 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.7924 | -- | 已关闭
20260506135574 | 爱齿口腔（辽宁大连甘井子区） | -- | Dentrix 10-3.0 | D2020180507061 | 设备维修 | -- | -- | -- | 图像不良 | -- | 图像有白点/坏线/条纹 | -- | 未部署 | -- | 2.0.1.517 | -- | 2000103 | -- | -- | -- | 46148.6514 | 43270 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 拍出来的影像有竖条纹 | 0.93 | -- | 46148.6903 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：拍出来的影像有竖条纹 2、排查动作： 3、故障原因：原图竖条纹 4、处理步骤：设置BIOS 5、处理结果： | -- | -- | 46159.3868 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.3868 | -- | 已关闭
20260506135576 | 大连非凡口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | FL24ABZ3DR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.6562 | -- | -- | -- | 否 | -- | 11.027.0192-00 Scaner case（S6000） | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 设备图像传输中断需要返厂检修 | 2.84 | -- | 46148.775 | 袁凌峰 | 设备使用时断连 | 1、故障现象：通讯异常 2、排查动作： 3、故障原因：硬件故障 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂检修 | 通讯异常 | -- | 46148.7937 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.7937 | -- | 已关闭
20260506135577 | 长治市景先明口腔有限公司 | -- | 未识别 | UX25ABYJDT | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45895.5271 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46148.6569 | 45895 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 长治市 | 潞州区 | 第三方检测 | 0.8 | -- | 46148.6903 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：第三方检测 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：协助测量 5、处理结果： | -- | -- | 46148.7222 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.7222 | -- | 已关闭
20260506135580 | 广西速莱医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | SE25ABCNJR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.6674 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 青秀区 | 老师，下午好，这个说咬合穿透，都是正常操作，怎么会穿透呢？是我操作问题吗？怎么避免 | 0 | -- | 46148.6674 | 唐积安 | 咬合异常 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：咬合没扫好 4、处理步骤： 5、处理结果： | 数据异常 | -- | 46148.6687 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.6687 | -- | 已关闭
20260506135582 | 明水江鹏口腔诊所 | -- | S6500 | PH24AHT3LQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.6757 | 45383 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 东北大区 | 黑龙江省 | 绥化市 | 明水县 | 软件安装 | 2.38 | -- | 46148.775 | 袁凌峰 | 软件安装 | 1、故障现象：软件安装 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：安装软件 | 口扫：客户协作 | -- | 46148.7944 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.7944 | -- | 已关闭
20260506135583 | 牙依口腔（河北唐山滦州市） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAHBDU | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.705 | 44406.4993 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 46148.6757 | 44401 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 唐山市 | 滦州市 | 影像打不开 | 1.56 | -- | 46148.7403 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈影像打不开 2、排查动作： 3、故障原因：路径被更改 4、处理步骤：设置存储路径 5、处理结果： | -- | -- | 46148.741 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.741 | -- | 已关闭
20260506135584 | 苏州博思美医疗科技有限公司 | -- | S6000 | FL21ABYATZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46148.6778 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 老师 麻烦您看一下，这个正常吗？ | 0 | -- | 46148.6778 | 唐积安 | 软件使用说明 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46148.6785 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.6785 | -- | 已关闭
20260506135588 | 茂名市正美齿科科技服务有限公司 | -- | 未识别 | SE26ABGITR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.6903 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 华南大区 | 广东省 | 茂名市 | 电白区 | ai种植导板方案咨询 | 2.02 | -- | 46148.7743 | 袁凌峰 | 软件使用说明 | 1、故障现象：咨询ai 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：给客户发视频和网址引导客户操作 5、处理结果：客户成功注册帐号使用 | 咨询问题 | -- | 46148.7972 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.7972 | -- | 已关闭
20260506135590 | 石泉瑞尔美医疗服务有限责任公司 | -- | Matrix 5000 | NA24ABKUTX | 设备维修 | 1.3.11.1 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.3.11.1 | 45623.6583 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46148.7042 | 45623 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 安康市 | 石泉县 | 影像丢失 | 190.74 | -- | 46156.6521 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：拍完后数据没显示再软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：卡重建已恢复数据 | -- | -- | 46158.4056 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4056 | -- | 已关闭
20260506135591 | 雷波圣贝口腔诊所有限责任公司 | -- | 未识别 | WS26AAGOJR | 设备维修 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46137.6903 | 1.0.3.6 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 46148.7076 | 46138 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 雷波县 | 第三方检测 | 0.8 | -- | 46148.741 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈第三方检测需要看CT值 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：指导客户 5、处理结果： | -- | -- | 46148.7417 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.7417 | -- | 已关闭
20260506135592 | 康呈口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABINJW | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44858.6431 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46148.7097 | 44861 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 吉林省 | 长春市 | 南关区 | 云端更改手机号后，没有之前的影像 | 0.37 | -- | 46148.725 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：更改手机号无数据 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：禅道132722 5、处理结果： | -- | -- | 46148.7278 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.7278 | -- | 已关闭
20260506135594 | 河南国桐医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SE25AA8NDR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.7167 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 二七区 | 咱们这个扫完是正常清楚的，为什么一键优化保存了后，数据丢失了呢 | 1.38 | -- | 46148.7743 | 袁凌峰 | 清理数据 | 1、故障现象：磁盘空间不足 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：清理内存 | 口扫：客户协作 | -- | 46148.7979 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.7979 | -- | 已关闭
20260506135595 | 黄石市启胜口腔医疗管理有限公司 | -- | Matrix 6600 kunlun2 | JY24AAK4TQ | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 缺少附件 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 无 | 45411.7076 | 无 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46148.7194 | 45412 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-00口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 黄石市 | 大冶市 | 1，故障描述问题：客户企微群反馈：需要关节托 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效:不用转现场 | 15.77 | -- | 46149.3764 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户企微群反馈：需要关节托 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：不用转现场 | -- | -- | 46149.3771 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.3771 | -- | 已关闭
20260506135597 | 阳江市瑞科口腔有限公司 | -- | 未识别 | UX25AA8SDU | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45884.4021 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46148.7299 | 45884 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 阳江市 | 江城区 | 新注册的账号里有旧账号之前的数据 | 0.78 | -- | 46148.7625 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：新注册的账号里有旧账号之前的数据 2、排查动作： 3、故障原因：牙医管家待检查 4、处理步骤：取消对接，清除待检查 5、处理结果： | -- | -- | 46148.7667 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.7667 | -- | 已关闭
20260506135598 | 精诚口腔（河北保定市） | -- | 未识别 | UX26AC72TQ | 设备维修 | -- | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 未部署 | -- | 1.3.15 | -- | 1.0.0.18 | -- | -- | -- | 46148.7451 | 46124 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 保定市 | 高碑店市 | 全景报告打印出来是乱码的 | 0.4 | -- | 46148.7625 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：全景报告打印出来是乱码的 2、排查动作： 3、故障原因：可能打印机问题 4、处理步骤：让客户排查打印机 5、处理结果： | -- | -- | 46159.3875 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.3875 | -- | 已关闭
20260506135601 | 四川华旺博康商贸有限公司 | -- | 未识别 | SG24AATKKZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.7556 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 新都区 | 上传失败 | 0.44 | -- | 46148.7743 | 袁凌峰 | 数据等待上传 | 1、故障现象：上传失败 2、排查动作： 3、故障原因：网络问题 4、处理步骤： 5、处理结果：重启网络后恢复 | 30/31软件问题 | -- | 46148.7979 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.7979 | -- | 已关闭
20260506135603 | 福州升利源医疗设备有限公司 | -- | F200 | BX20AA7PTY | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.7729 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 福建省 | 福州市 | 晋安区 | USB连接失败 | 15.63 | -- | 46149.4243 | 赖美琪 | USB连接错误 | 1、故障现象：USB连接错误；舱门异常 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：寄回 5、处理结果： | CR硬件检测 | -- | 46159.3812 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.3812 | -- | 已关闭
20260506135604 | 泗洪（众迪）众大口腔 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180913387 | 设备维修 | 2.0.1.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.1.907 | 45190.575 | 2000587 | 2.0.1.907 | -- | -- | 46148.7792 | 43440 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 宿迁市 | 泗洪县 | 对接牙医管家 | 0.02 | -- | 46148.7806 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件未启动 4、处理步骤：打开插件，勾选自动登录 5、处理结果： | -- | -- | 46148.7812 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46148.7812 | -- | 已关闭
20260506135607 | 郑州人民医院东院区 | -- | 未识别 | ZR26AAEVKR | 设备回访 | 1.4.2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.4.21 | 46139.9486 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46148.9764 | 46143 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0034-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 金水区 | 应销售和经销商要求，前往医院跟客户介绍云端功能，辅助客户决定是否选择连接外网使用设备。 | 11.76 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46149.4674 | 张榛 | 46149.4681 | 46149.4938 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 0.67 | 2.5 | 1.9 | 46149.5875 | 46149.4944 | 46149.5729 | 46149.5875 | 46149.5729 | 已关闭
20260507135609 | 黑河市泉寓门诊 | -- | 未识别 | ZF26AAXZGR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46157.3611 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46149.0493 | 46157 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 黑龙江省 | 黑河市 | 爱辉区 | CT新机安装 | 9.97 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46156.4896 | 刘亮亮 | 46156.491 | 46156.5153 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 169.24 | 15.2 | 25.59 | 46157.4771 | 46156.516 | 46157.5819 | 46157.4771 | 46157.5819 | 处理完成
20260507135610 | 深圳比比靓口腔诊所 | -- | 未识别 | NH26AABUGQ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46155.6458 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46149.0493 | 46156 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0033-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | CT新机安装 | 9.96 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46151.8861 | 刘明 | 46155.4361 | 46155.4507 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 143.69 | 26.6 | 26.33 | 46156.5479 | 46155.4514 | 46156.5486 | 46156.5479 | 46156.5486 | 处理完成
20260507135611 | 牙牙乐牙大侠李前进 | -- | 未识别 | NH26AAAUOQ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46171.3951 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46149.0493 | 46171 | 否 | 否 | 否 | -- | 13.012.0033-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 昆明市 | 呈贡区 | CT新机安装 | 10 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46153.3875 | 董发军 | 46153.3903 | 46153.575 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 98.63 | 10.5 | 6.04 | 46153.7729 | 46153.575 | 46153.8271 | 46153.7729 | 46153.8278 | 已关闭
20260507135612 | 定兴县俊诚口腔门诊有限责任公司 | -- | 未识别 | ZF26AALZJR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46153.6257 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46149.0493 | 46155 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 保定市 | 定兴县 | CT新机安装 | 9.99 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46152.6264 | 张慧麟 | 46153.2028 | 46153.3653 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 93.63 | 32.7 | 28.8 | 46155.591 | 46153.3667 | 46154.5667 | 46155.591 | 46154.5667 | 处理完成
20260507135613 | 武汉沐宸口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | ZF26AAKZKR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46163.5611 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46149.0493 | 46165 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | CT新机安装 | 9.97 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46163.3493 | 辛杨 | 46163.35 | 46163.4465 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 335.56 | 33.3 | 31.02 | 46165.5681 | 46163.4465 | 46164.7389 | 46165.5681 | 46164.7389 | 处理完成
20260507135614 | 长治市潞州区钰齿佳口腔 | -- | 未识别 | ZF26AAVZTR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46163.709 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46149.0493 | 46167 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 长治市 | 潞州区 | CT新机安装 | 9.95 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46162.9924 | 牛艳龙 | 46163.3375 | 46163.4681 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 336.11 | 15.5 | 12.36 | 46167.5556 | 46163.4688 | 46163.984 | 46167.5556 | 46163.984 | 处理完成
20260507135615 | 夹江乐尔口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | ZF26AAQZOR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46156.7833 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46149.0493 | 46159 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 乐山市 | 夹江县 | CT新机安装 | 9.98 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46154.7688 | 王孝鑫 | 46156.5194 | 46156.5861 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 170.91 | 25.8 | 24.22 | 46159.6243 | 46156.5868 | 46157.5958 | 46159.6243 | 46157.5958 | 已关闭
20260507135616 | 七台河市桃山区张杨口腔诊所 | -- | 未识别 | ZF26AAEZWR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46165.4528 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46149.0493 | 46165 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 黑龙江省 | 七台河市 | 桃山区 | CT新机安装 | 60.83 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46163.5125 | 邹建波 | 46163.5125 | 46164.4528 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 308.86 | 46.9 | 29.95 | 46166.6007 | 46164.4535 | 46165.7007 | 46166.6007 | 46166.6188 | 处理完成
20260507135617 | 惠州市福瑞得瑞口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | ZF26ABBZRR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46173.5118 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46149.05 | 46150 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | CT新机安装 | 9.09 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46149.4313 | 胡杰 | 46149.4313 | 46149.4542 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 0.61 | 13.6 | 27.56 | 46150.7826 | 46149.4542 | 46150.6021 | 46150.7826 | 46150.6021 | 处理完成
20260507135618 | 温岭牙博士口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | OF26AAFVJR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46153.6472 | 1.0.0.19 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46149.05 | 46154 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0036-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 台州市 | 温岭市 | CT新机安装 | 60.78 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46152.8167 | 王龙 | 46153.3549 | 46153.6021 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 48.52 | 24.5 | 31.43 | 46154.5118 | 46153.6035 | 46154.9132 | 46154.5118 | 46154.9132 | 处理完成
20260507135620 | 牛堡内村牙科 | -- | Dentrix 55 云 | EW23AAWGWT | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户数据迁移 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 45103.6264 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 46149.3799 | 45104 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 关闭影子系统安装软件 | 7.41 | -- | 46149.6882 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户需要关闭影子系统安装软件 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：关影子系统 5、处理结果： | -- | -- | 46149.6896 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.6896 | -- | 已关闭
20260507135621 | 森嘉口腔（河北保定雄县） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AARSOV | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44376.5528 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46149.3806 | 44080 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 保定市 | 雄县 | ct电脑网络换了一个，每次重启都不保存 | 0.68 | -- | 46149.409 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：退影子系统设置网卡 2、排查动作： 3、故障原因：退影子系统设置网卡 4、处理步骤：设置后打开 5、处理结果： | -- | -- | 46149.409 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.409 | -- | 已关闭
20260507135623 | 龙江县鼎胜口腔门诊部 | -- | S6000 | FL23ABGCKR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.384 | 45058 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-03口腔数字印模仪 | 东北大区 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 龙江县 | 这个开关键不太好用了怎么维修谢谢 | 0 | -- | 46149.384 | 唐积安 | 设备连接失败 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：设备没连接上 4、处理步骤：重新拔插接口 5、处理结果： | 通讯异常 | -- | 46149.3847 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.3847 | -- | 已关闭
20260507135624 | 濮阳惠民口腔诊所 | -- | Dentrix 55 NX | EE21AATDDP | 设备维修 | 2.0.5.704 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.704 | 44334.4319 | 2000586 | 2.0.5.704 | -- | -- | 46149.3854 | 44279 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 濮阳市 | 濮阳县 | DICOM导出远程演示 | 1.09 | -- | 46149.4313 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈需要指导导出dicom 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：指导客户 5、处理结果： | -- | -- | 46149.4313 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.4313 | -- | 已关闭
20260507135625 | 长治市潞州区张玲口腔诊所 | -- | 未识别 | VN25AAQUJT | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45849.6382 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46149.3868 | 45850 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 长治市 | 潞州区 | 导出便携式导出后进度条没反应 | 1.86 | -- | 46149.4639 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：导出便携式导出后进度条没反应 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重装软件，测试导出正常 5、处理结果： | -- | -- | 46149.4736 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.4736 | -- | 已关闭
20260507135626 | 河南省广森医疗器械销售有限公司 | -- | S6000 | FL22AA1MYU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46149.3875 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 麻烦上班了装下软件，电脑重装系统了 | 0 | -- | 46149.3882 | 唐积安 | 软件安装 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重装 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46149.3882 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.3882 | -- | 已关闭
20260507135628 | 商丘萍玉口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ADJYKT | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44765.7458 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46149.3889 | 44766 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 商丘市 | 梁园区 | 拍完全景，本地软件阅片灰色 | 174.36 | -- | 46156.6542 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：卡重建 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：恢复数据 | -- | -- | 46158.3986 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.3986 | -- | 已关闭
20260507135629 | 哈尔滨笑盈口腔诊所有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW23AC13GR | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 电脑硬件故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 45068.5729 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 46149.3889 | 45069 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 显示器自己跳转，自己在那调配置 | 174.36 | -- | 46156.6542 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：电脑显示器按键失灵 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：客户自己解决问题了 | -- | -- | 46158.3993 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.3993 | -- | 已关闭
20260507135631 | 石家庄范家庄白象口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AA6BWP | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033/2.0.5.1033 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1033 | 45384.5757 | 2000594 | 2.0.5.710/2.0.5.1033/2.0.5.1033 | -- | -- | 46149.3958 | 45385 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 辛集市 | 无法上传云端 | 0.86 | -- | 46149.4319 | 胡标 | -- | 1、故障现象：无法上传云端 2、排查动作： 3、故障原因：客户网速较慢 4、处理步骤：重启服务后缓慢上传 5、处理结果： | -- | -- | 46149.4326 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.4326 | -- | 已关闭
20260507135632 | 东坝口腔（山东潍坊青州市） | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180730249 | 设备维修 | 2.0.1.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.907 | 44328.4847 | 2000587 | 2.0.1.907 | -- | -- | 46149.3986 | 43324 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 潍坊市 | 青州市 | 云平台每天早上上传的时候，都自动把过去一两天的再传一遍，今早拍的第一个患者片子，现在还没传上 | 72.16 | -- | 46152.4049 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈插件自动上传之前的影像 2、排查动作： 3、故障原因：之前很多未上传 4、处理步骤：清理插件缓存 5、处理结果： | -- | -- | 46152.4056 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.4056 | -- | 已关闭
20260507135633 | 包头市昆区中海口腔门诊 | -- | Matrix 5000C | SA25AAMRGQ | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45757.7021 | 1.0.0.17 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46149.3986 | 45759 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 昆都仑区 | 拍完后本地阅片影像全白 | 7.98 | -- | 46149.7312 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈拍完影像打开全白 2、排查动作： 3、故障原因：无故障 4、处理步骤：连远程时查看正常 5、处理结果： | -- | -- | 46149.7319 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.7319 | -- | 已关闭
20260507135634 | 舒亚口腔（浙江杭州滨江区） | -- | Dentrix 50 | CI20AA2BAO | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 软件异常 | -- | 系统配置：杀毒软件、分辨率、显卡配置 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.907 | 44616.5229 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46149.4 | 43948 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 软件打不开 | 1.11 | -- | 46149.4465 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈软件打不开 2、排查动作： 3、故障原因：360拦截了 4、处理步骤：恢复程序 5、处理结果： | -- | -- | 46149.4472 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.4472 | -- | 已关闭
20260507135635 | 杭州浙家口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABWYOV | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44826.634 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46149.4125 | 44826 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 关闭影子系统安装微信 | 1.13 | -- | 46149.4597 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：关闭影子系统安装微信 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：关闭影子系统安装微信 5、处理结果： | -- | -- | 46149.4632 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.4632 | -- | 已关闭
20260507135637 | 乐齿康口腔（北京东城区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AA3MTR | 设备维修 | 2.0.5.704/2.0.5.1003 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.704 | 44322.775 | 2000586 | 2.0.5.704/2.0.5.1003 | -- | -- | 46149.4243 | 44323 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 东城区 | 影像丢失 | 173.52 | -- | 46156.6542 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：有一个患者信息没查到 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.3979 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.3979 | -- | 已关闭
20260507135639 | 宜兴市奢齿宜塍管理有限公司 | -- | 未识别 | UX26AANIDR | 二次安装 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46138.8986 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46149.4292 | 46140 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 无锡市 | 宜兴市 | 培训验收 | 0.89 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46149.4667 | 宋厚鹏 | 46149.4674 | 46149.4993 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 2.52 | 7.6 | 6.77 | 46151.6028 | 46149.5715 | 46149.8535 | 46151.6028 | 46149.8535 | 处理完成
20260507135640 | 宏义口腔 | -- | S6000 | FC21AARIWT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.4333 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-06口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | -- | 然后识别不了口扫机 | 0.03 | -- | 46149.4347 | 唐积安 | 设备连接失败 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：插口问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 通讯异常 | -- | 46149.4347 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.4347 | -- | 已关闭
20260507135641 | 湖北仁美口腔医疗管理有限公司 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AAQSAU | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | -- | 硬件异常 | -- | 线材接触不良 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45195.6813 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46149.4333 | 45196 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 十堰市 | 张湾区 | 影像有显示头夹 | 31.82 | 15.97 | 46150.759 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：影像有显示头夹 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：转辛杨 | -- | -- | 46150.7604 | 未解决 | 46151.425 | 辛杨 | 46151.4257 | 46151.4319 | -- | 按下手闸没反应 | 1、故障现象：准备时提前手闸已按下，重新插拔航空接头后按下手闸没反应 2、排查动作：排查手闸以及手闸延长线接头情况 3、故障原因：手闸接触不良 导致按下无反应 4、处理步骤：现场更换新的手闸 故障修复。 5、处理结果：故障修复。 | 是 | -- | 16.14 | 1.8 | 1.72 | 46151.809 | 46151.4326 | 46151.5042 | 46151.809 | 46151.5042 | 已关闭
20260507135642 | 静博口腔（原：同泰口腔） | -- | Dentrix 10-4.2 | DAC24198E0007 | 设备维修 | 2.0.1.301 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.64 | 2.0.1.301 | 45886.6521 | 2000104 | 2.0.1.301 | -- | -- | 46149.4361 | 43732 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 秦皇岛市 | 海港区 | 上传不到牙医管家 | 1.57 | -- | 46149.5014 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈上传不到牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：牙医管家IP变动 4、处理步骤：重新对接 5、处理结果： | -- | -- | 46149.5021 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.5021 | -- | 已关闭
20260507135643 | 来宾合山市人民医院 | -- | S6000 | FL22AK3UOY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.4368 | 45015 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 来宾市 | 合山市 | 设备滴滴响，驱动无法识别。 | 0 | -- | 46149.4375 | 唐积安 | 无法识别到USB驱动 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：设备滴滴响，驱动无法识别，全面检查 4、处理步骤： 5、处理结果： | 通讯异常 | -- | 46149.4382 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.4382 | -- | 已关闭
20260507135644 | 来宾合山市人民医院 | -- | S6000 | FL22AK3UOY | 口扫设备维修处理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.4382 | 45015 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 来宾市 | 合山市 | 来源工单：20260507135643,需要进行维修处理 | -0.03 | -- | 46149.4375 | 赖美琪 | 无法识别到USB驱动 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：设备滴滴响，驱动无法识别，全面检查 4、处理步骤： 5、处理结果： | 通讯异常 | -- | 46149.4382 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.4382 | -- | 已关闭
20260507135647 | 武进区礼嘉仁德口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23ABQ2RX | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1032/2.0.5.1032 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 环评检测不合格（KV\MA\曝光时间） | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1032 | 45274.4799 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1032/2.0.5.1032 | -- | -- | 46149.4507 | 45261 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 常州市 | 武进区 | 检测不合格 | 172.93 | -- | 46156.6556 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.3972 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.3972 | -- | 已关闭
20260507135648 | 无锡牙坐标花汇口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23ABEEAZ | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1032 | 45288.4486 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1032/2.0.5.1032 | -- | -- | 46149.4583 | 45290 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 无锡市 | 滨湖区 | 客户清理完内存还是满的 | 46.18 | -- | 46151.3819 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈内存满了 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：清理缓存 5、处理结果： | -- | -- | 46151.3826 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.3826 | -- | 已关闭
20260507135650 | 西藏拉萨市禾悦丽口腔 | -- | 未识别 | VN25AALKTY | 设备培训 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46007.916 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46149.4597 | 46009 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 堆龙德庆区 | 1，故障描述问题：二次培训 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 王红军 | 46150.5889 | 46150.6021 | 客情维护-培训赋能 | 二次培训 | 1、故障现象：无 2、排查动作：无 3、故障原因：客户培训 4、处理步骤：二次培训 5、处理结果：二次培训 | 否 | 培训 | -- | 7.4 | 7.14 | 46154.9778 | 46150.6035 | 46150.9007 | 46154.9778 | 46150.9007 | 已关闭
20260507135651 | 优特口腔 | -- | Dentrix 50 | D5C20197H0259 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 图像不良 | -- | 全景切下巴 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 45489.616 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46149.4597 | 43698 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 松北区 | 影像不清晰 | 0.97 | -- | 46149.5007 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈全景下巴不清晰 2、排查动作： 3、故障原因：摆位问题 4、处理步骤：指导客户使用咬合杆和摆位 5、处理结果： | -- | -- | 46149.5007 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.5007 | -- | 已关闭
20260507135652 | 彰武县邢氏口腔诊所 | -- | 未识别 | UX26ACN2KQ | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46127.6604 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46149.4646 | 46128 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 阜新市 | 彰武县 | 关闭影子系统安装软件 | 0.6 | -- | 46149.4903 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：关闭影子系统安装软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：关闭影子系统安装软件 5、处理结果： | -- | -- | 46149.6229 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.6229 | -- | 已关闭
20260507135653 | 洛阳曦美义齿有限公司 | -- | 未识别 | SI25ABLRRU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.4674 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-06口腔数字印模仪国内版S6500 | 直辖大区 | 河南省 | 洛阳市 | 洛龙区 | 这个为什么变成红色的了 | 0 | -- | 46149.4681 | 唐积安 | 口扫头连接异常 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：口扫头故障 4、处理步骤： 5、处理结果： | 配件异常 | -- | 46149.4688 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.4688 | -- | 已关闭
20260507135654 | 永博口腔.现代广场店（广东东莞石龙镇） | -- | Dentrix 55 NX | EE21ABFLWO | 设备维修 | 2.0.5.705 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 电脑硬件故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.705 | 45161.7396 | 2000587 | 2.0.5.705 | -- | -- | 46149.4681 | 44252 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 东莞市 | 石龙镇 | 反馈拍片过程前后卡顿 | 45.91 | -- | 46151.3812 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈电脑经常死机 2、排查动作： 3、故障原因：电脑系统故障 4、处理步骤：让客户重装系统 5、处理结果： | -- | -- | 46151.3819 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.3819 | -- | 已关闭
20260507135655 | 广州美创医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL21AAYJKX | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46149.4694 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 麻烦看下，一直提示错误代码8 | 0.01 | -- | 46149.4701 | 唐积安 | 设备提示锁机 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46149.4701 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.4701 | -- | 已关闭
20260507135657 | 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 | -- | 未识别 | GI21ABAXJY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.4792 | -- | -- | -- | 否 | -- | 口腔数字印模仪-CAMEO | 直辖大区 | 河北省 | 秦皇岛市 | 海港区 | 设备硬件问题，图像传输中断 | 101.23 | -- | 46153.6972 | 袁凌峰 | 图像传输中断 | 1、故障现象：图像传输中断 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂检修 | 通讯异常 | -- | 46153.6979 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.6979 | -- | 已关闭
20260507135658 | 华莱口腔总店 | -- | 未识别 | UX25AA9SGX | 设备回访 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | -- | 45968.766 | -- | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46149.4812 | 45969 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 韶关市 | 武江区 | 1，故障描述问题：客户反馈影像不清晰，上门检查 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 陈显光 | 46149.5847 | 46149.6743 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 4.3 | 2.17 | 46150.4444 | 46149.6743 | 46149.7646 | 46150.4444 | 46149.7646 | 已关闭
20260507135659 | 珠海市六和口腔医疗有限公司兴业口腔门诊部 | -- | 未识别 | YL26AABGDQ | 设备升级 | 1.4.2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46098.591 | 1.0.0.18 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46149.4854 | 46099 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 1，故障描述问题：安装X光机 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 陈一帆 | 46149.6646 | 46149.7417 | 升级 | -- | 1、故障现象：安装X光机 2、排查动作：安装X光机 3、故障原因：安装X光机 4、处理步骤：安装X光机 5、处理结果：已解决 | 否 | 升级 | -- | 6.2 | 1.75 | 46152.6771 | 46149.7424 | 46149.8153 | 46152.6771 | 46150.4056 | 已关闭
20260507135660 | 中山市靓丽口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | ZF26ABOZOR | 设备升级 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46143.5243 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46149.4854 | 46144 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 中山市 | 横栏镇 | 1，故障描述问题：升级软件版本到1.4.3.1 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 陈一帆 | 46149.5424 | 46149.5924 | 升级 | -- | 1、故障现象：升级软件 2、排查动作：升级软件 3、故障原因：升级软件 4、处理步骤：升级软件 5、处理结果：已解决 | 否 | 升级 | -- | 2.9 | 1.74 | 46149.6646 | 46149.5924 | 46149.6653 | 46149.6646 | 46149.6653 | 已关闭
20260507135661 | 青岛希美口腔 | -- | Matrix 5000 | NA24AA7TOQ | 设备回访 | 1.3.8/1.3.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | -- | 45436.6444 | -- | 1.3.8/1.3.8 | -- | -- | 46149.4938 | 45443 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 1，故障描述问题：客户对有些功能使用不熟悉，回访一下顺便培训使用 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效:1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 席保顺 | 46151.3694 | 46151.5493 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 22.9 | 18.59 | 46153.8285 | 46151.5493 | 46152.3236 | 46153.8285 | 46152.3236 | 已关闭
20260507135663 | 淳安威坪喜牙牙口腔诊所 | -- | 未识别 | UX25AARSRX | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | H62，主控与高压通信超时 | B72，束光器准备超时 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45983.4632 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46149.516 | 45989 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 淳安县 | 卡准备 | 1.23 | 23.69 | 46149.5674 | 胡标 | -- | 1、故障现象：卡准备 2、排查动作： 3、故障原因：报错01010202 4、处理步骤：查看日志报错， 5、处理结果：转潘勇 | -- | -- | 46149.5687 | 未解决 | 46150.5556 | 潘勇 | 46150.5556 | 46150.5604 | -- | 束光器板烧了 | 1、故障现象：束光器板烧了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：更换新束光器组件，更换转接板与主板 5、处理结果：已完成 | 是 | -- | 23.8 | 4.8 | 4.72 | 46150.6931 | 46150.5604 | 46150.7569 | 46150.6931 | 46150.7569 | 已关闭
20260507135664 | 谭松口腔 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180913386 | 设备移机 | 2.0.1.907 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44553.4958 | 2000587 | 2.0.1.907 | -- | -- | 46149.525 | 43409 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 营口市 | 鲅鱼圈区 | 上门移机 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46152.3826 | 邹建波 | 46152.3826 | 46152.5458 | 无故障 | 移机 | 1、故障现象：移机 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：移机 | 否 | 无故障 | 72.51 | 17.9 | 32.28 | 46154.7451 | 46152.5465 | 46153.8917 | 46154.7451 | 46153.8917 | 已关闭
20260507135667 | 吉林市船营区孙礼娜口腔科诊所 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AAKEGZ | 设备培训 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1032 | 45282.5167 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 46149.5611 | 45284 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 吉林省 | 吉林市 | 船营区 | 上门培训 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46150.5194 | 邹建波 | 46150.5194 | 46151.5083 | 无故障 | 培训 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：培训 5、处理结果： | 否 | 无故障 | 46.69 | 25.1 | 1.39 | 46151.5632 | 46151.5083 | 46151.566 | 46151.5632 | 46151.566 | 已关闭
20260507135670 | 修恒（石家庄）医疗科技有限公司 | -- | S6500 | PH24AANFGQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.5674 | 45421 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 空间不足 | 0 | -- | 46149.5674 | 唐积安 | 清理数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46149.5681 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.5681 | -- | 已关闭
20260507135672 | 烟台牟平华怡口腔 | -- | 未识别 | UX25AAOUAV | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 触摸屏不亮/花屏/破损/无反应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45925.5569 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46149.5743 | 45926 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 烟台市 | 牟平区 | 设备硬件按不动 | 0.52 | -- | 46149.5958 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：触摸屏按键滴滴响 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：和技术支持郑文程确认，升级了主板韧件。测试正常了 5、处理结果： | -- | -- | 46149.5965 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.5965 | -- | 已关闭
20260507135673 | 佛山堡燊贸易有限公司 | -- | 未识别 | SE26ABCIKR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.5764 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 华南大区 | 广东省 | 佛山市 | 南海区 | 你好，能不能再说牙齿扫描仪正确关机顺序 | 0 | -- | 46149.5764 | 唐积安 | 设备操作指导 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46149.5771 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.5771 | -- | 已关闭
20260507135674 | 乐齿口腔 | -- | Dentrix 50 | D5C20191J0030 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44607.3979 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46149.5847 | 43586 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 德州市 | 宁津县 | 对接牙医管家异常 | 0.22 | -- | 46149.5938 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：安装虚拟手札 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：安装虚拟手闸 5、处理结果： | -- | -- | 46149.6118 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：对接牙医管家 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.6118 | -- | 已关闭
20260507135678 | 佛山市桂园麦穗口腔门诊部有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAVBTQ | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.708 | 44669.541 | 2000589 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46149.5917 | 44668 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 佛山市 | 禅城区 | 影像全白 | 169.59 | -- | 46156.6576 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：用虚拟手闸拍摄，后续客户不记得要用虚拟手闸了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.3951 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.3951 | -- | 已关闭
20260507135680 | 河北合茂医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | SE25ABAKGX | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.5965 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 口扫还需要定期校准吗 | 0.03 | -- | 46149.5972 | 唐积安 | 咨询精度校准是否要定期做 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46149.5979 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.5979 | -- | 已关闭
20260507135681 | 广州优义信泽义齿科技有限公司 | -- | 未识别 | SG25ADSRRW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.6028 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 增城区 | 口扫打不开 | 0 | -- | 46149.6028 | 唐积安 | 双击Dentalflex无反应 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：软件问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 33版本软件问题 | -- | 46149.6028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.6028 | -- | 已关闭
20260507135682 | 四川华旺博康商贸有限公司 | -- | 未识别 | SG24AATKKZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.6083 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 新都区 | 上传失败 | 0 | -- | 46149.6083 | 唐积安 | 上传失败 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：软件问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 33版本软件问题 | -- | 46149.609 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.609 | -- | 已关闭
20260507135685 | 梯瓦口腔（海南琼海博鳌镇） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAOUDT | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.709 | 44391.7549 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46149.6243 | 44392 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 海南省 | 省直辖县级行政区划 | 琼海市 | 显示屏分辨率异常 | 0.02 | -- | 46149.625 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：显示屏分辨率异常 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重装显卡驱动 5、处理结果： | -- | -- | 46149.6257 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.6257 | -- | 已关闭
20260507135686 | 开原市北欧口腔门诊部（个体工商户） | -- | Matrix 5600 kunlun1 v1.0 | IH22AAVNJS | 设备维修 | 1.0.0.5 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 4.0.0.64 | 1.0.0.5 | 44744.4528 | 1.0.0.5 | 1.0.0.5 | -- | -- | 46149.6278 | 44708 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-01口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 拍完全白不成像 | 168.72 | -- | 46156.6576 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：全景图像没有重建 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：手动重建恢复图像 | -- | -- | 46158.3965 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.3965 | -- | 已关闭
20260507135688 | 天津医科大学第二医院 | -- | 未识别 | OD25AAEUWX | 设备回访 | 1.3.15.3/1.3.15.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 45988.6729 | 1.0.0.18 | 1.3.15.3/1.3.15.3 | -- | -- | 46149.6292 | 46003 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 河西区 | 设备过热，回访查看 | 0.38 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46149.7465 | 金星 | 46150.3979 | 46150.4528 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 19.4 | 5 | 1.18 | 46150.9347 | 46150.4528 | 46150.5021 | 46150.9347 | 46150.6049 | 已关闭
20260507135689 | 济南皓美义齿有限公司 | -- | S6000 | FL22AE2SAX | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.6299 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 山东省 | 济南市 | 长清区 | 安装软件 | 0 | -- | 46149.6299 | 唐积安 | 软件安装 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：安装 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46149.6306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.6306 | -- | 已关闭
20260507135690 | 云南锦冠桥义齿有限公司 | -- | S6000 | FL21AS1UTZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.6312 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 云南省 | 昆明市 | 呈贡区 | 初始化异常，设备异响 | 0.01 | -- | 46149.6312 | 袁凌峰 | 设备异响 | 1、故障现象：设备连接异常，滴滴异响 2、排查动作： 3、故障原因：硬件故障 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂检修 | 口扫：初始化异常 | -- | 46149.6326 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.6326 | -- | 已关闭
20260507135692 | 北京欢乐口腔医院有限公司 | -- | 未识别 | TP25AABMAU | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45894.4944 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46149.6354 | 45894 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 顺义区 | 申请咬牙块，客服关单 | 1.24 | -- | 46149.6868 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：申请咬牙块，客服关单 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：申请咬牙块，客服关单 5、处理结果： | -- | -- | 46149.6875 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.6875 | -- | 已关闭
20260507135693 | 大连优维义齿有限公司 | -- | S6500 | PH24AEXWWR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.6354 | 45443 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 封口玻璃内部脏污，需要返厂清理 | 0 | -- | 46149.6361 | 袁凌峰 | 设备内部起水雾 | 1、故障现象：封口玻璃内部脏污 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂检修 | 封口玻璃异常 | -- | 46149.6361 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.6361 | -- | 已关闭
20260507135694 | 大连优维义齿有限公司 | -- | S6500 | PH24AEXWWR | 口扫设备维修处理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.6368 | 45443 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 来源工单：20260507135693,需要进行维修处理 | -0.02 | -- | 46149.6361 | 赖美琪 | 设备内部起水雾 | 1、故障现象：封口玻璃内部脏污 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂检修 | 封口玻璃异常 | -- | 46149.6361 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.6361 | -- | 已关闭
20260507135695 | 贝佳口腔新店 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23ABJGKW | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1031/2.0.5.1031 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 高压无射线 | 高压无射线 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1031 | 45214.5132 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1031/2.0.5.1031 | -- | -- | 46149.6375 | 45218 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 武侯区 | 客户高压无射线 | 23.99 | 0.3 | 46150.6375 | 苏晓静 | -- | 客户高压无射线，转现场 | -- | -- | 46150.6375 | 未解决 | 46150.65 | 王孝鑫 | 46150.65 | 46150.6917 | -- | 高压无射线 | 1、故障现象：高压无射线 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：更换高压发生器和控制板 5、处理结果：已解决 | 是 | -- | 1.31 | 2.5 | 2.16 | 46150.7833 | 46150.6924 | 46150.7819 | 46150.7833 | 46150.7819 | 已关闭
20260507135696 | 邢台张绍然口腔诊所 | -- | Matrix 5000 | NA24AATFTT | 设备维修 | 1.3.10/1.3.10 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.10 | 45532.7896 | 1.0.2.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46149.6403 | 45533 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 邢台市 | 襄都区 | 软件打不开 | 113.77 | -- | 46154.3806 | 胡标 | -- | 1、故障现象：软件打不开 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重装软件、空拍测试正常 5、处理结果： | -- | -- | 46155.3771 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.3771 | -- | 已关闭
20260507135697 | 公政口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAMGOR | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | -- | 硬件异常 | -- | H62，主控与高压通信超时 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44719.775 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46149.641 | 44720 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 黑龙江省 | 七台河市 | 桃山区 | 卡准备 | 0.27 | 70.31 | 46149.6521 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：准备失败 2、排查动作： 3、故障原因：H62 4、处理步骤：转邹建波 5、处理结果： | -- | -- | 46149.6528 | 未解决 | 46152.5819 | 刘亮亮 | 46152.5819 | 46152.8194 | -- | 报错h62 | 1、故障现象：影像异常 2、排查动作：报错H62 3、故障原因：报错H62 4、处理步骤：更换高压组件，从新调试数据，测试拍摄正常 5、处理结果：已正常 | 是 | -- | 76.02 | 18.1 | 12.38 | 46153.3972 | 46152.8201 | 46153.3354 | 46153.3972 | 46153.3354 | 已关闭
20260507135698 | 深圳吉祥格伦菲尔口腔门诊部 | -- | 未识别 | VN25AADHJZ | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46010.7132 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46149.6417 | 46012 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 影像不良 | 1.78 | -- | 46149.716 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈软件报错 2、排查动作： 3、故障原因：查看日志发现报错虚拟内存不足 4、处理步骤：设置虚拟内存 5、处理结果： | -- | -- | 46149.7174 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.7174 | -- | 已关闭
20260507135701 | 云心口腔(云南昆明盘龙区) | -- | Dentrix 55 云 | EW21ACDXDV | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44501.7194 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46149.6465 | 44501 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 | 更改存储路径 | 1.63 | -- | 46149.7146 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈更改了存储路径影像打不开 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：增加存储路径 5、处理结果： | -- | -- | 46149.7153 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.7153 | -- | 已关闭
20260507135702 | 健恩口腔.前进路店（河南郑州中原区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAGSGQ | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1029/2.0.5.1029 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1008 | 44491.6375 | 2000587 | 2.0.5.709/2.0.5.1029/2.0.5.1029 | -- | -- | 46149.6472 | 44283 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 设备初始化 | 0.96 | -- | 46149.6875 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：设备初始化 2、排查动作： 3、故障原因：电脑CT网卡设置错误 4、处理步骤：重新设置 5、处理结果： | -- | -- | 46149.709 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.709 | -- | 已关闭
20260507135703 | 益特口腔(福建漳州龙文区) | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABHKOS | 设备回访 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1008 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | -- | 44357.4326 | -- | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46149.6472 | 44358 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 漳州市 | 龙文区 | 1，故障描述问题：小问题频繁回访更换主机。 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 郭龙星 | 46149.6514 | 46149.6653 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 是 | -- | -- | 3 | 2.68 | 46149.9306 | 46149.6778 | 46149.7896 | 46149.9306 | 46149.7896 | 已关闭
20260507135705 | 洪山博众口腔 | -- | Dentrix 55 NX | EE21ABALWO | 设备维修 | 2.0.5.7031 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.703 | 45002.4736 | 2000583 | 2.0.5.7031 | -- | -- | 46149.6549 | 44263 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 洪山区 | 找不到患者 | 168.13 | -- | 46156.6604 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：去年的一个患者没有查到患者信息，牙医管家里也没有 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：以解释 | -- | -- | 46158.3944 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.3944 | -- | 已关闭
20260507135706 | 洛阳曦美义齿有限公司 | -- | 未识别 | SI26AAAGWR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.6556 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-06口腔数字印模仪国内版S6500 | 直辖大区 | 河南省 | 洛阳市 | 洛龙区 | 老师重新装系统了您在装下 | 0.01 | -- | 46149.6556 | 唐积安 | 软件安装 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：安装 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46149.6562 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.6562 | -- | 已关闭
20260507135707 | 北京白微口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | YL26AAEPGR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46150.3778 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46149.6625 | 46153 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | CT新机安装 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46149.675 | 张慧麟 | 46149.6757 | 46149.6764 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 0.22 | 40.2 | 25.16 | 46154.5271 | 46149.6764 | 46150.725 | 46154.5271 | 46151.3451 | 处理完成
20260507135709 | 邵东市廉桥镇谢宁口腔诊所 | -- | 未识别 | UX25AAJURV | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45927.7479 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46149.666 | 45928 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 邵阳市 | 邵东市 | 拍片患者年龄又变成2025了 | 0.52 | -- | 46149.6875 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：拍片患者年龄又变成2025了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：部署1.3.13年龄问题补丁 5、处理结果： | -- | -- | 46149.7493 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.7493 | -- | 已关闭
20260507135712 | 合肥肥西县博美口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW23AAW3KO | 设备维修 | -- | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 未部署 | -- | 2.0.5.709 | -- | 2000590 | -- | -- | -- | 46149.6813 | 44999 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 合肥市 | 肥西县 | CT软件打不开了 | 0.14 | -- | 46149.6875 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：CT软件打不开了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户已处理好 5、处理结果： | -- | -- | 46159.3875 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.3875 | -- | 已关闭
20260507135713 | 爱牙乐口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AB7UAV | 设备维修 | 2.0.5.1031 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1031 | 45197.7167 | 2000593 | 2.0.5.1031 | -- | -- | 46149.6875 | 45197 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 淮北市 | 相山区 | 无法上传云端 | 0.64 | -- | 46149.7146 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：无法归档 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重启电脑 5、处理结果： | -- | -- | 46149.7431 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.7431 | -- | 已关闭
20260507135714 | 梯瓦口腔（海南琼海博鳌镇） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAOUDT | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.709 | 44391.7549 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46149.6965 | 44392 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 海南省 | 省直辖县级行政区划 | 琼海市 | 下载完驱动片子打不开 | 0.31 | -- | 46149.7097 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：设备初始化 2、排查动作： 3、故障原因：网卡识别不到 4、处理步骤：发送视频教程，指导拔插网卡 5、处理结果： | -- | -- | 46149.7438 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.7438 | -- | 已关闭
20260507135715 | 新疆塔城聂卫杰口腔诊所 | -- | 未识别 | UX25AAFUAV | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45943.9201 | 1.0.0.17 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46149.7014 | 45944 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 塔城市 | 诊室牙医管家登记患者。 ct这边看不到 | 40.29 | -- | 46151.3799 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈之前应对检查取消对接了牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：对接牙医管家 5、处理结果： | -- | -- | 46151.3806 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.3806 | -- | 已关闭
20260507135717 | 广州美创医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | QH24AD6SWV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.7076 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 牙件返工率很高，设备需要返厂检修 | 72.03 | -- | 46152.709 | 袁凌峰 | 精度异常 | 1、故障现象：精度异常，返厂率很高 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂检修 | 口扫：精度异常 | -- | 46152.7097 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.7097 | -- | 已关闭
20260507135718 | 乌鲁木齐经济技术开发区王胜口腔诊所 | -- | 未识别 | SG25AB43AR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.7097 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 西北大区 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 沙依巴克区 | 口扫头连接异常，红色减号 | 25.09 | -- | 46150.7556 | 袁凌峰 | 口扫头不加热 | 1、故障现象：口扫连接异常，口扫头温度53度 2、排查动作：用温度计测试过热区域 3、故障原因：硬件故障，口扫头过热风险 4、处理步骤： 5、处理结果：给客户申请换新的口扫头 | 配件异常 | -- | 46150.7576 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.7576 | -- | 已关闭
20260507135723 | 爱思维尔口腔 | -- | Dentrix 50 Max | CJ23AAKMDS | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | 硬件异常 | 客户电脑系统故障 | 电脑硬件故障 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 45076.6701 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46149.7194 | 45077 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 吉林省 | 长春市 | 宽城区 | 1，故障描述问题：客户反馈电脑偶发卡死，上门检查 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 0.18 | 44.14 | 46149.7271 | 苏晓静 | -- | 1，故障描述问题：客户反馈电脑偶发卡死，上门检查，转现场 | -- | -- | 46149.7278 | 未解决 | -- | 邹建波 | 46151.5667 | 46151.6354 | -- | 偶发电脑卡死 | 1、故障现象：电脑偶发卡死 2、排查动作：硬件检测 3、故障原因：PCI卡槽报错 4、处理步骤：清理采集卡和显卡金手指 5、处理结果：测试正常， | 否 | -- | 45.8 | 4.3 | 2.68 | 46151.7472 | 46151.6361 | 46151.7472 | 46151.7472 | 46151.7472 | 已关闭
20260507135724 | 惠州市铭泰口腔有限公司 | -- | 未识别 | UX26AC22RQ | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件准备时间过长 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46136.8618 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46149.7208 | 46138 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | 拍不出影像 | 0.52 | -- | 46149.7424 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：卡准备 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重启设备，空拍测试正常 5、处理结果： | -- | -- | 46149.7458 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.7458 | -- | 已关闭
20260507135725 | 长沙观沙医院 | -- | 未识别 | YL26AANRKQ | 二次安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46150.8403 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46149.7215 | 46156 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 岳麓区 | 1，故障描述问题：医院设备二次安装 2，故障出现场景描述：二次安装 3，需要解决的问题：二次安装 4，预期解决时效:2天 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46150.3757 | 杨立辉 | 46150.3764 | 46150.6028 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 21.03 | 20.5 | 123.74 | 46156.7444 | 46150.6035 | 46155.759 | 46156.7444 | 46155.759 | 处理完成
20260507135726 | 砀山县登特尔口腔诊所（个体工商户） | -- | 未识别 | UX26AAVIOR | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46135.9146 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46149.7236 | 46137 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 宿州市 | 砀山县 | 关一下影子系统，在ct电脑上安装软件 | 166.65 | -- | 46156.6674 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：关闭影子系统 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.3917 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.3917 | -- | 已关闭
20260507135727 | 皓齿口腔（山东德州德城区） | -- | Dentrix 50 | CI19AAC2AY | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44446.441 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46149.7292 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 临沂市 | 兰山区 | DICOM导出异常 | 0.31 | -- | 46149.7424 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：DICOM导出异常 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户已处理 5、处理结果： | -- | -- | 46149.7486 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.7486 | -- | 已关闭
20260507135728 | 洛阳曦美义齿有限公司 | -- | 未识别 | SI26AAAGWR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.7361 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-06口腔数字印模仪国内版S6500 | 直辖大区 | 河南省 | 洛阳市 | 洛龙区 | 软件打不开 | 143.23 | -- | 46155.7035 | 赖美琪 | 服务启动失败 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：远程处理 | 32软件问题 | -- | 46155.7042 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.7042 | -- | 已关闭
20260507135730 | 汉中市第二人民医院 | -- | S6000 | FL21AESPRW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46149.7451 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 西北大区 | 陕西省 | 汉中市 | 汉台区 | 口扫数据如何导出到微信 | 0.01 | -- | 46149.7451 | 唐积安 | 咨询下单下载权限问题 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46149.7451 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46149.7451 | -- | 已关闭
20260507135731 | 富县富悦口腔 | -- | 未识别 | WS26AAMOKR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46155.8014 | 1.0.3.6 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 46149.7528 | 46157 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 延安市 | 富县 | CT新机安装 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46155.3701 | 王红军 | 46155.3701 | 46155.5188 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 138.26 | 26.7 | 23.66 | 46157.8049 | 46155.5188 | 46156.5049 | 46157.8049 | 46156.5049 | 已关闭
20260507135733 | 唐县中医院 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AA2JWU | 设备回访 | 2.0.5.710/2.0.5.2612/2.0.5.2612/2.0.5.710 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.70 | 2.0.5.2612 | 45132.6965 | 2000592 | 2.0.5.710/2.0.5.2612/2.0.5.2612/2.0.5.710 | -- | -- | 46149.9146 | 45133 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 保定市 | 唐县 | 长时间未上门，金总反馈上门查看影像情况 | 12.37 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46151.3028 | 张慧麟 | 46151.4604 | 46151.6931 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 30.32 | 27.1 | 3.33 | 46154.8521 | 46151.6931 | 46151.8319 | 46154.8521 | 46152.5917 | 已关闭
20260508135734 | 天津市静海区团西口腔门诊部（个体工商户） | -- | 未识别 | ZF26AADZTR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.4.3.1 | 46172.8285 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46150.0493 | 46167 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 静海区 | CT新机安装 | 9.2 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46166.7535 | 席保顺 | 46167.2931 | 46167.3951 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 407.42 | 27.9 | 25.49 | 46167.8694 | 46167.4083 | 46168.4701 | 46167.8694 | 46168.4701 | 处理完成
20260508135736 | 长治医学院附属和平医院 | -- | 未识别 | VN26AAKNJR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.3.15 | 46164.7215 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46150.0493 | 46169 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 长治市 | 潞州区 | CT新机安装 | 9.17 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46163.9847 | 牛艳龙 | 46164.3326 | 46164.3799 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 334.78 | 18 | 109.33 | 46169.609 | 46164.3806 | 46168.9354 | 46169.609 | 46168.9354 | 处理完成
20260508135737 | 长安暖芽口腔 | -- | 未识别 | ZF26AAOZAR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46154.3958 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46150.0493 | 46155 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 西安市 | 长安区 | CT新机安装 | 9.16 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46153.3785 | 康欢 | 46153.3799 | 46154.3889 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 95 | 20.1 | 11.1 | 46155.9035 | 46154.3889 | 46154.8514 | 46155.9035 | 46154.8514 | 处理完成
20260508135738 | 米脂新开门诊 | -- | 未识别 | ZF26AABZDR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46159.8826 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46150.0493 | 46159 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 榆林市 | 米脂县 | CT新机安装 | 9.18 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46156.4806 | 王红军 | 46156.4806 | 46157.3958 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 167.32 | 18.7 | 31.1 | 46160.4681 | 46157.4035 | 46158.6993 | 46160.4681 | 46158.6993 | 已关闭
20260508135739 | 卫辉小白兔牙科 | -- | 未识别 | ZF26ABCZKR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46153.7542 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46150.0493 | 46158 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 新乡市 | 卫辉市 | CT新机安装 | 9.19 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46153.7778 | 魏榛 | 46153.7778 | 46154.359 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 94.25 | 5.9 | 5.78 | 46158.0319 | 46154.3597 | 46154.6 | 46158.0319 | 46154.6 | 处理完成
20260508135740 | 中山市明蓝口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | ZF26ABJZTR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46152.4396 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46150.0493 | 46152 | 是 | 否 | 否 | 未培训 | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 中山市 | 坦洲镇 | CT新机安装 | 9.17 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46151.3493 | 陈显光 | 46151.3729 | 46151.4861 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 25.31 | 10.8 | 23.55 | 46152.6201 | 46151.4861 | 46152.4674 | 46152.6201 | 46152.4674 | 处理完成
20260508135741 | 广西笑园口腔有限责任公司桂林分公司 | -- | 未识别 | ZF26ABMZAR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46152.3917 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46150.0493 | 46152 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 雁山区 | CT新机安装 | 8.59 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46150.4306 | 陈一帆 | 46150.4313 | 46151.6528 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 29.9 | 16.9 | 19.58 | 46152.725 | 46151.6528 | 46152.4688 | 46152.725 | 46152.6507 | 处理完成
20260508135742 | 任丘市中西口腔 | -- | 未识别 | VN26AABNTR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46156.3958 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46150.0493 | 46158 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 沧州市 | 任丘市 | CT新机安装 | 9.16 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46154.7632 | 金星 | 46155.2972 | 46155.4201 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 119.74 | 18.9 | 27.27 | 46158.0028 | 46155.4201 | 46156.5563 | 46158.0028 | 46156.6653 | 处理完成
20260508135743 | 新乡县翟坡镇王新芳口腔门诊所 | -- | 未识别 | ZF26AACZGR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 1.4.3.1 | -- | 1.0.0.19 | -- | -- | -- | 46150.0493 | -- | 否 | 否 | 否 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 新乡市 | 新乡县 | CT新机安装 | 9.18 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46157.4 | 张榛 | 46157.4 | 46157.4493 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 168.44 | 8.6 | 7.42 | 46157.8986 | 46157.45 | 46157.759 | 46157.8986 | 46157.759 | 已关闭
20260508135744 | 白云区齿康口腔 | -- | 未识别 | ZF26AAJZOR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46151.4729 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46150.0493 | 46153 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 白云区 | CT新机安装 | 8.92 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46150.4229 | 彭建国 | 46150.4229 | 46150.5292 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 2.61 | 11.2 | 29.51 | 46153.7569 | 46150.5299 | 46151.7597 | 46153.7569 | 46152.7931 | 已关闭
20260508135745 | 营口经济技术开发区谭松口腔个体诊所 | -- | 未识别 | ZF26AATZWR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46153.6868 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46150.0493 | 46154 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 营口市 | 鲅鱼圈区 | CT新机安装 | 9.14 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46154.3319 | 邹建波 | 46154.3319 | 46154.3472 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 94.01 | 10 | 9.56 | 46154.7458 | 46154.3472 | 46154.7458 | 46154.7458 | 46154.7458 | 处理完成
20260508135746 | 上犹县健齿牙科 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AAALCT | 设备培训 | 2.0.5.710/2.0.5.1033/2.0.5.1033 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1033 | 45461.7361 | 2000594 | 2.0.5.710/2.0.5.1033/2.0.5.1033 | -- | -- | 46150.3688 | 45462 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 赣州市 | 上犹县 | 1，故障描述问题：设备培训 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 王超 | 46150.4681 | 46150.575 | 客情维护-培训赋能 | 设备使用培训 | 1、故障现象：设备使用培训 2、排查动作：设备使用培训 3、故障原因：客户说影像不好 4、处理步骤：培训客户使用软件操作，摆位培训 5、处理结果：正常 | 否 | 培训 | -- | 26.5 | 24.11 | 46150.6639 | 46150.575 | 46151.5799 | 46150.6639 | 46151.5799 | 已关闭
20260508135747 | 浩能口腔（广东阳江江城区） | -- | Dentrix 50 投放 | DF20AAFMUS | 设备维修 | 2.0.5.908 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 高压无射线 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44512.5563 | 2000587 | 2.0.5.908 | -- | -- | 46150.3847 | 43969 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0009-00 口腔X射线数字化体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 阳江市 | 江城区 | 影像很多噪点，几张了都是这样 | 150.78 | -- | 46156.6674 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：高压无射线 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：已对接现场处理陈显光，现场已报价 | -- | -- | 46158.3917 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.3917 | -- | 已关闭
20260508135748 | 苏州姑苏牙博士口腔门诊部有限公司 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAECKU | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45556.8944 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46150.3868 | 45557 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 苏州市 | 姑苏区 | 重建失败 | 2.07 | -- | 46150.4729 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：卡重建 2、排查动作： 3、故障原因：原图覆盖 4、处理步骤：告知客户重新拍摄 5、处理结果： | -- | -- | 46150.475 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.475 | -- | 已关闭
20260508135750 | 泉州市妇幼保健院（泉州市儿童医院） | -- | 未识别 | TP25AAFNWR | 二次安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.3.13 | 46150.8125 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46150.3889 | 46017 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0025-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 泉州市 | 丰泽区 | 1，故障描述问题：场地符合安装条件 新机安装。 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 0.62 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46150.4153 | 郭龙星 | 46150.4153 | 46150.4444 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 0.74 | 19 | 32.06 | 46151.7736 | 46150.4451 | 46151.7812 | 46151.7736 | 46151.7812 | 已关闭
20260508135749 | 宜昌阅牙口腔 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AA22GO | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.8 | 45401.7333 | 1.0.0.9 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46150.3889 | 45402 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 宜昌市 | 夷陵区 | ct 数据和牙医管家又不能同步了 | 150.68 | -- | 46156.6674 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：插件对接数据 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.3896 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.3896 | -- | 已关闭
20260508135752 | 乐山金品众口腔诊所有限公司 | -- | Matrix 5000 | NA24AAGFKT | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.10 | 45477.5819 | 1.0.0.11 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46150.3986 | 45478 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 乐山市 | 市中区 | 清理缓存 | 0.76 | -- | 46150.4299 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：内存不足 2、排查动作： 3、故障原因：存储盘不足 4、处理步骤：清理缓存，提供两个长期方案给客户参考 5、处理结果： | -- | -- | 46150.4313 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.4313 | -- | 已关闭
20260508135753 | 海南固皓口腔医院有限公司 | -- | 未识别 | OF26AACJRQ | 设备维修 | 1.4.2.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46097.7243 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46150.3993 | 46099 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0036-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 海南省 | 海口市 | 琼山区 | 拍错患者 | 1.77 | -- | 46150.4729 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：拍错患者 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：指导重新导入 5、处理结果： | -- | -- | 46150.475 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.475 | -- | 已关闭
20260508135754 | 西安巨蟹座医疗管理有限公司 | -- | Matrix 5000 | NA24AAQDDQ | 设备回访 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | -- | 45398.5819 | -- | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46150.4049 | 45379 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 西安市 | 雁塔区 | 1，故障描述问题：一年未上门设备回访，转康欢 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题：转康欢 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 王红军 | 46154.5576 | 46154.6479 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 4.7 | 2.53 | 46154.9361 | 46154.6486 | 46154.7542 | 46154.9361 | 46154.7542 | 已关闭
20260508135755 | 青岛恩熙医疗有限公司十五大街门诊部 | -- | Matrix 5000 | NA24ACJUTX | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 软件异常 | -- | 系统配置：杀毒软件、分辨率、显卡配置 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.11.1 | 45603.5785 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46150.4062 | 45610 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 已经拍完了 不出片还显示正在扫描中 | 0.74 | -- | 46150.4375 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：重建异常，跳转到正在扫描界面 2、排查动作： 3、故障原因：虚拟内存不足 4、处理步骤：查看系统日志，提示虚拟内存不足导致重建异常；手动恢复数据失败，提示上传失败‘关闭影子系统，设置虚拟内存，重新恢复影像 5、处理结果： | -- | -- | 46150.4424 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.4424 | -- | 已关闭
20260508135757 | 镇江博诚口腔诊所有限公司 | -- | Matrix 5000C | SA24ACZPRZ | 设备移机 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.12 | 45707.3681 | 1.0.0.6 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 46150.4097 | 45666 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 镇江市 | 丹徒区 | 上门移机 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46154.3812 | 戴伟 | 46154.3812 | 46154.484 | 无故障 | 软件被删 | 重新调试 | 否 | 无故障 | 97.77 | 4.3 | 1.9 | 46154.5632 | 46154.484 | 46154.5632 | 46154.5632 | 46154.5632 | 已关闭
20260508135758 | 四川华旺博康商贸有限公司 | -- | 未识别 | QH24AACDOT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.4167 | 45497 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 新都区 | 我能不能用这个口扫把模型扫上去之后，直接生成美学的图片方案呢？ | 0 | -- | 46150.4174 | 赖美琪 | 软件使用说明 | 1、故障现象： 我能不能用这个口扫把模型扫上去之后，直接生成美学的图片方案呢？ 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：可以使用dx2.0设计单冠 | 咨询问题 | -- | 46150.4181 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.4181 | -- | 已关闭
20260508135760 | 康馨口腔诊所 | -- | 未识别 | SG24AEA2KY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.4229 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华南大区 | 福建省 | 福州市 | 福清市 | 你好我们那个口扫的电脑磁盘又满了，您能帮我弄一下吗， | 0.03 | -- | 46150.4236 | 赖美琪 | 清理数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：发教学视频给客户参考清理 | 口扫：客户协作 | -- | 46150.4243 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.4243 | -- | 已关闭
20260508135761 | 益特口腔(福建漳州龙文区) | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABHKOS | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1008 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44357.4326 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46150.4229 | 44358 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 漳州市 | 龙文区 | 图像拍出来花片 | 1.2 | -- | 46150.4729 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：图像拍出来花片 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：校正全景平板，空拍测试正常 5、处理结果： | -- | -- | 46153.5632 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.5632 | -- | 已关闭
20260508135762 | 河南省广森医疗器械销售有限公司 | -- | S6000 | FL21AHC3TW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.425 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 你好，麻烦看一下这台口扫扫描一直断开。 | 0 | -- | 46150.425 | 赖美琪 | 设备连接失败 | 1、故障现象：你好，麻烦看一下这台口扫扫描一直断开。 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：设备连接失败。无法扫描 5、处理结果：返厂维修 | 通讯异常 | -- | 46150.4257 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.4257 | -- | 已关闭
20260508135763 | 河南省广森医疗器械销售有限公司 | -- | S6000 | FL21AHC3TW | 口扫设备维修处理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.4257 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 来源工单：20260508135762,需要进行维修处理 | -0.02 | -- | 46150.425 | 赖美琪 | 设备连接失败 | 1、故障现象：你好，麻烦看一下这台口扫扫描一直断开。 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：设备连接失败。无法扫描 5、处理结果：返厂维修 | 通讯异常 | -- | 46150.4257 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.4257 | -- | 已关闭
20260508135764 | 壹牙口腔（江苏南京浦口区） | -- | Dentrix 55 NX | EE20ABCVKZ | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 2.0.5.1028 | 44685.6861 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46150.4285 | 44218 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 南京市 | 浦口区 | 网站打不开 | 97.13 | -- | 46154.4757 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈服务频繁不自动启动 2、排查动作： 3、故障原因：磁盘读写 4、处理步骤：做固态升级，重装软件 5、处理结果： | -- | -- | 46154.4764 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.4764 | -- | 已关闭
20260508135765 | 江门市荣伦口腔医疗科技有限公司1 | -- | 未识别 | UX25AAHEJW | 设备回访 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | -- | 45927.8778 | -- | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46150.4333 | 45928 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 江门市 | 新会区 | 1，故障描述问题：客户要求回访检查校准 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 陈显光 | 46150.5021 | 46150.6264 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 4.3 | 1.29 | 46150.9278 | 46150.6306 | 46150.684 | 46150.9278 | 46150.684 | 已关闭
20260508135766 | 惠东县平山赖庆光口腔诊所 | -- | S6000 | FL23AGWYDS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46150.4354 | 45196 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 惠州市 | 惠东县 | 帮忙清理一下 | 0.24 | -- | 46150.4451 | 赖美琪 | 清理数据 | 1、故障现象：帮忙清理一下 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户清理 5、处理结果：清理完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46150.4458 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.4458 | -- | 已关闭
20260508135767 | 北京为开数字科技有限公司 | -- | S6000 | FL22ACQZTW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46150.4465 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 你好我想要一下那个口扫软件安装包 | 0.07 | -- | 46150.4493 | 赖美琪 | 软件使用说明 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：发送安装包给客户 | 咨询问题 | -- | 46150.4493 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.4493 | -- | 已关闭
20260508135768 | 广东省中医院海南医院（海南省中医院、海南省中西医结合医院、海南省中医药研究院） | -- | 未识别 | OF26AADJWQ | 二次安装 | 1.4.2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46140.7319 | 1.0.0.19 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46150.4472 | 46141 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0036-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 海南省 | 海口市 | 美兰区 | 1，故障描述问题：先开单验收，代理商先开发票 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 0.44 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46150.9306 | 陈显光 | 46150.9451 | 46150.9458 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 11.54 | 10.1 | 9.95 | 46152.5986 | 46150.9465 | 46151.3611 | 46152.5986 | 46151.3611 | 处理完成
20260508135770 | 西安市莲湖区西关社区卫生服务中心 | -- | Dentrix 55 NX | EE21AAYDGQ | 设备维修 | 2.0.5.708 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44307.6535 | 2000590 | 2.0.5.708 | -- | -- | 46150.4507 | 44306 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 西安市 | 莲湖区 | 对接一下牙医管家 | 1.09 | -- | 46150.4965 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈需要对接牙管 2、排查动作： 3、故障原因：无故障 4、处理步骤：远程密码变了连不上，指导客户重新发远程，客户反馈不需要重新对接了，已经可以了 5、处理结果： | -- | -- | 46150.4972 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.4972 | -- | 已关闭
20260508135772 | 广州美创医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL23AI1YKS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.4528 | 45161 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 请问这个问题是删哪里 | 0 | -- | 46150.4535 | 赖美琪 | 清理数据 | 1、故障现象：请问这个问题是删哪里 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：发教学视频给客户参考清理 | 口扫：客户协作 | -- | 46150.4535 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.4535 | -- | 已关闭
20260508135773 | 硚口区汉中街口腔 | -- | 未识别 | VN26AALNTR | 设备升级 | 1.4.3.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46134.4306 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46150.4576 | 46134 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 硚口区 | 1，故障描述问题：软件降级 2，故障出现场景描述：软件降级 3，需要解决的问题：软件降级 4，预期解决时效:1天 | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 辛杨 | 46150.4667 | 46150.5278 | 升级 | -- | 1、故障现象：软件版本不匹配 2、排查动作：软件版本不匹配 3、故障原因：软件版本不匹配 4、处理步骤：将1.4.3.1软件降为1.3.15软件 校准参数 验证 5、处理结果：降级后拍摄正常。 | 否 | 升级 | -- | 3.6 | 2.18 | 46150.6264 | 46150.5292 | 46150.6201 | 46150.6264 | 46150.6201 | 已关闭
20260508135774 | 张湾区汉江街办七里垭社区卫生服务中心 | -- | 未识别 | UX26ADB2WQ | 设备升级 | 1.4.3.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46128.616 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46150.4576 | 46129 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 十堰市 | 张湾区 | 1，故障描述问题：软件降级 2，故障出现场景描述：软件降级 3，需要解决的问题：软件降级 4，预期解决时效:软件降级 | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 辛杨 | 46150.6201 | 46150.7743 | 升级 | -- | 1、故障现象：设备软件不匹配 2、排查动作：设备软件不匹配 3、故障原因：设备软件不匹配 4、处理步骤：将1.4.3.1软件降为1.3.15 重新烧录韧件调试参数 5、处理结果：重装后拍摄三种模式正常。 | 否 | 升级 | -- | 21.4 | 17.67 | 46151.5104 | 46150.775 | 46151.5111 | 46151.5104 | 46151.5111 | 已关闭
20260508135775 | 长沙亿口微笑口腔有限公司 | -- | 未识别 | OF26AABVRO | 设备升级 | 1.4.0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.0.9 | 46061.5326 | 1.0.0.3 | 1.4.0.9 | -- | -- | 46150.4597 | 46063 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0036-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 雨花区 | 1，故障描述问题：加装风扇 2，故障出现场景描述：加装风扇 3，需要解决的问题：加装风扇 4，预期解决时效:1天 | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 杨立辉 | 46153.6813 | 46153.6917 | 升级 | -- | 1、故障现象：M7000加装风扇 2、排查动作：升级风扇 3、故障原因：升级风扇 4、处理步骤：将高压外壳拆卸后加装高压风扇 5、处理结果：处理完成后正常 | 是 | 升级 | -- | 7.3 | 7.14 | 46153.9896 | 46153.6924 | 46153.9896 | 46153.9896 | 46153.9896 | 已关闭
20260508135776 | 深圳市臻影医疗有限公司 | -- | 未识别 | WS26AABOGR | 二次安装 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46137.9618 | 1.0.3.6 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 46150.4653 | 46140 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 1，故障描述问题：开业培训验收 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 0.1 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46150.4729 | 李又 | 46150.4729 | 46150.6069 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 3.59 | 24.4 | 21.29 | 46151.5229 | 46150.6188 | 46151.5062 | 46151.5229 | 46151.5062 | 处理完成
20260508135779 | 龙门县人民医院 | -- | 未识别 | WS26AAIPGQ | 设备维修 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：协助配置一下PACS | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.4.21 | 46114.416 | 1.0.3.6 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 46150.4688 | 46115 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 惠州市 | 龙门县 | 协助配置一下传到医院PACS | 1.18 | -- | 46150.5181 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：协助配置一下PACS 2、排查动作： 3、故障原因：协助配置一下PACS 4、处理步骤：协助配置一下PACS 5、处理结果： | -- | -- | 46150.5222 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.5222 | -- | 已关闭
20260508135780 | 沈阳大东穆志季口腔诊所 | -- | F200 | BX22AG9UOS | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.4701 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 东北大区 | 辽宁省 | 沈阳市 | 大东区 | -- | 0.04 | -- | 46150.4715 | 赖美琪 | USB连接错误 | 1、故障现象：usb驱动异常，更换了usb线，重新安装usb驱动后都不显示驱动，客户没有其他电脑做测试 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR硬件检测 | -- | 46162.7014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.7014 | -- | 已关闭
20260508135781 | 烟台石广益口腔 | -- | 未识别 | VN26AAGNKR | 设备升级 | 1.4.3.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46139.4764 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46150.4729 | 46133 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 烟台市 | 莱山区 | 1，故障描述问题：退软件版本到1.3.15 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效:1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 安振武 | 46169.8465 | 46170.4354 | 升级 | -- | 1、故障现象：退版本到1.3.15。 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：调试升级，测试正常。 | 否 | 升级 | -- | 7.3 | 4.05 | 46171.4938 | 46170.4361 | 46170.6049 | 46171.4938 | 46170.6049 | 已关闭
20260508135782 | 济南恒瑞堂牙科 | -- | 未识别 | OD25AAGOTW | 设备升级 | 1.3.15.3/1.3.15.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45945.459 | 1.0.0.18 | 1.3.15.3/1.3.15.3 | -- | -- | 46150.4729 | 45961 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 济南市 | 历城区 | 1，故障描述问题：加装风扇，更换曙光器控制板 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效:1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 席保顺 | 46152.366 | 46152.5424 | 升级 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：更换束光器板，增加风扇，调试校准 5、处理结果： | 是 | 升级 | -- | 23 | 18.82 | 46153.8278 | 46152.5625 | 46153.3465 | 46153.8278 | 46153.3465 | 已关闭
20260508135784 | 桐城市诺亚口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | UX26ABUBRQ | 设备移机 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46089.7201 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46150.4799 | 46094 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 安庆市 | 桐城市 | 上门移机，地址不变 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46152.4785 | 李又 | 46153.7361 | 46153.7382 | 无故障 | 设备移机拆机装机调试培训 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：设备移机拆机装机调试培训 | 否 | 无故障 | 78.21 | 47.3 | 47.19 | 46157.5674 | 46153.7389 | 46155.7056 | 46157.5674 | 46155.7056 | 已关闭
20260508135785 | 付义勇口腔 | -- | S6000 | FL22ABQNJS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46150.4806 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 东北大区 | 辽宁省 | 沈阳市 | 铁西区 | -- | 0.01 | -- | 46150.4812 | 赖美琪 | 清理数据 | 1、故障现象：帮我清理一下 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：发教学视频 | 口扫：客户协作 | -- | 46150.4826 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.4826 | -- | 已关闭
20260508135786 | 善雅口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AAGVWS | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033/2.0.5.1033 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1033 | 45444.6292 | 2000594 | 2.0.5.710/2.0.5.1033/2.0.5.1033 | -- | -- | 46150.4861 | 45449 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 太原市 | 晋源区 | 对接牙医管家 | 0.69 | -- | 46150.5146 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：牙管对接异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件未登录 4、处理步骤：指导登陆插件，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46150.5181 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.5181 | -- | 已关闭
20260508135787 | 油坊店镇卫生院 | -- | Matrix 5000 | NA24AAI2KP | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.3.14 | 45369.8736 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46150.4868 | 45380 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 驻马店市 | 正阳县 | 影像不清晰 | 148.34 | -- | 46156.6681 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：影像不清晰 2、排查动作： 3、故障原因：摆位问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.3889 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.3889 | -- | 已关闭
20260508135788 | 马良锋口腔 | -- | S6000 | FL22ACXBOY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46150.4958 | 45002 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华东大区 | 江西省 | 赣州市 | 会昌县 | 口扫按键无反应，无蓝光投射 | 0.03 | -- | 46150.4972 | 赖美琪 | 2D窗口曝光 | 1、故障现象：口扫按键无反应，无蓝光投射 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程视频查看口扫曝光，设备断连，全面检测 5、处理结果：返厂检修 | 投影异常 | -- | 46150.4979 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.4979 | -- | 已关闭
20260508135790 | 马良锋口腔 | -- | S6000 | FL22ACXBOY | 口扫设备维修处理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.4986 | 45002 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华东大区 | 江西省 | 赣州市 | 会昌县 | 来源工单：20260508135788,需要进行维修处理 | -0.04 | -- | 46150.4972 | 赖美琪 | 2D窗口曝光 | 1、故障现象：口扫按键无反应，无蓝光投射 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程视频查看口扫曝光，设备断连，全面检测 5、处理结果：返厂检修 | 投影异常 | -- | 46150.4979 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.4979 | -- | 已关闭
20260508135792 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL22AEWYOQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.5007 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | USB接口断了，封口玻璃掉落 | 0 | -- | 46150.5007 | 赖美琪 | usb线/接口损坏 | 1、故障现象：USB接口断了，封口玻璃掉落 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂维修 | 配件异常 | -- | 46150.5007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.5007 | -- | 已关闭
20260508135794 | 常熟新颜世博口腔诊所有限公司 | -- | Matrix 5000C | SA24ABKJTZ | 设备维修 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 客户协作 | 其他硬件问题 | 客户电脑系统故障 | 其他：电脑蓝屏 | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.3.12 | 45657.6493 | 1.0.0.6 | 1.3.12 | -- | -- | 46150.5111 | 45658 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 苏州市 | 常熟市 | 电脑蓝屏 | 3.17 | 0.05 | 46150.6431 | 苏晓静 | -- | 电脑蓝屏，转现场 | -- | -- | 46150.6438 | 未解决 | 46150.6444 | 宋厚鹏 | 46150.6458 | 46150.6458 | -- | 电脑蓝屏 | 1、故障现象：电脑蓝屏 2、排查动作：检查系统 3、故障原因：磁盘损坏 4、处理步骤：重装系统 5、处理结果：可正常开机使用 | 否 | -- | 0.07 | 8.2 | 8.09 | 46150.9847 | 46150.6465 | 46150.9833 | 46150.9847 | 46150.9833 | 已关闭
20260508135795 | 无锡艾森德拉口腔诊所有限公司 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AAAONS | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件-开机异常 | 其他 | 无法开机 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1033 | 45500.5965 | 2000594 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 46150.5125 | 45501 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 无锡市 | 滨湖区 | 设备开机不通电，电源转接板烧坏了 | 3.65 | 19.44 | 46150.6646 | 苏晓静 | -- | 设备开机不通电，电源转接板烧坏了，转现场 | -- | -- | 46150.6653 | 未解决 | 46150.6681 | 宋厚鹏 | 46151.475 | 46151.4896 | -- | 电源线被扯断，电源ac转接板被击穿 | 1、故障现象：设备开机不上电 2、排查动作：检查电源，稳压器，拆开外壳检查 3、故障原因：电源线被扯断 4、处理步骤：更换转接板和电源线 5、处理结果：可正常开机 | 是 | -- | 19.79 | 1.8 | 1.51 | 46151.5521 | 46151.4896 | 46151.5528 | 46151.5521 | 46151.5528 | 已关闭
20260508135796 | （先丰）张峰牙科（浙江嘉兴海宁市） | -- | Dentrix 10-3.0 | D1020170725206 | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 其他：同步轮编码器 | -- | 已部署 | 2.13.268.1054 | 2.0.1.517 | 44387.6174 | 2000103 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46150.5458 | 43089 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 嘉兴市 | 海宁市 | 卡采集 | 21.01 | -- | 46151.4208 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：卡采集54 2、排查动作： 3、故障原因：同步轮编码器偶发故障 4、处理步骤：卡采集必现，第二天故障消失，无法复现；指导客户复现故障后及时录故障视频 5、处理结果： | -- | -- | 46160.3757 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.3757 | -- | 已关闭
20260508135797 | 编贝齿科.正弘城店（河南郑市金水区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABVZTR | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44418.6799 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46150.5708 | 44354 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 金水区 | 修改存储路径 | 1.28 | -- | 46150.6243 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：修改存储路径 2、排查动作： 3、故障原因：修改存储路径 4、处理步骤：配置文件修改存储路径 5、处理结果： | -- | -- | 46150.6243 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.6243 | -- | 已关闭
20260508135798 | 阳江市一诺口腔有限公司 | -- | 未识别 | UX26ABBLKO | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46041.7236 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46150.5722 | 46043 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 阳江市 | 江城区 | 检测上门，重新注册账号 | 1.27 | -- | 46150.625 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：检测上门，重新注册账号 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：指导注册· 5、处理结果： | -- | -- | 46150.6257 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.6257 | -- | 已关闭
20260508135800 | 李广华口腔（银丰公馆店） | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AAAIXP | 设备维修 | 1.0.0.6/1.0.0.6/1.0.0.6 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 4.0.0.70 | 1.0.0.6 | 44987.75 | 1.0.0.6 | 1.0.0.6/1.0.0.6/1.0.0.6 | -- | -- | 46150.5806 | 44988 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 临沂市 | 罗庄区 | 修改存储路径 | 1.09 | -- | 46150.6257 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：修改存储路径 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：配置文件修改存储路径 5、处理结果： | -- | -- | 46150.6264 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.6264 | -- | 已关闭
20260508135804 | 天津市河东区富民路街社区卫生服务中心（天津市河东区精神卫生中心） | -- | 未识别 | OD25AACKWW | 设备升级 | 1.3.15.3/1.3.15.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45924.4799 | 1.0.0.18 | 1.3.15.3/1.3.15.3 | -- | -- | 46150.5951 | 45926 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 河东区 | 设备升级，加装风扇，更换束光器板 | 1.03 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46150.6382 | 金星 | 46154.4104 | 46154.475 | 加装散热风扇 | -- | 1、故障现象：加装散热风扇 2、排查动作：加装散热风扇 3、故障原因：增加散热 4、处理步骤：加装散热风扇，更换束光器板 5、处理结果：加装完毕，散热正常。韧件更新，测试正常 | 是 | 加装散热风扇 | 92.08 | 8.3 | 3.38 | 46154.7597 | 46154.475 | 46154.616 | 46154.7597 | 46154.7569 | 已关闭
20260508135806 | 木里县建齿口腔诊所有限公司 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AATNOT | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1033 | 45483.7674 | 2000594 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 46150.5986 | 45484 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 木里藏族自治县 | 设备上传失败 | 188.57 | -- | 46158.4556 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4632 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4632 | -- | 已关闭
20260508135808 | 惠州市铭泰口腔有限公司 | -- | 未识别 | UX26AC22RQ | 设备培训 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46136.8618 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46150.6062 | 46138 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | 1，故障描述问题：客户诊所开业人员到齐，要求安排在上门培训 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题：客户诊所开业人员到齐，要求安排在上门培训，转胡杰 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 胡杰 | 46150.6576 | 46150.6604 | 培训 | 设备培训 | 1、故障现象：设备培训 2、排查动作：无 3、故障原因：无故障 4、处理步骤：设备软件硬件，患者摆位操作培训讲解 5、处理结果：培训完成 | 否 | 培训 | -- | 3.2 | 3.09 | 46150.7889 | 46150.6611 | 46150.7896 | 46150.7889 | 46150.7896 | 已关闭
20260508135810 | 濮阳市柏美美牙医疗管理有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAPBTY | 设备维修 | 2.0.5.1008/2.0.5.705 | -- | -- | -- | 硬件异常 | -- | 电脑硬件故障 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1008 | 44545.5868 | 2000587 | 2.0.5.1008/2.0.5.705 | -- | -- | 46150.6097 | 44603 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 濮阳市 | 华龙区 | 电脑报错，频繁重启。联系戴尔技术支持判断硬盘问题导致，重装系统后观察故障仍然存在，需要更换硬盘维修。 | 20.74 | 0.38 | 46151.4743 | 张榛 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：转现场 | -- | -- | 46151.4743 | 未解决 | 46151.4826 | 张榛 | 46151.4903 | 46151.6417 | -- | 电脑频繁自动重启，自检硬盘报错 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：更换硬盘重装后，自检硬件无故障。 | 是 | -- | 4.01 | 8 | 4.35 | 46152.4361 | 46151.6417 | 46151.8229 | 46152.4361 | 46151.8229 | 已关闭
20260508135812 | 运城市盐湖区圣华义齿技术有限公司 | -- | S6000 | FL21AG93GW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.6229 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 西北大区 | 山西省 | 运城市 | 盐湖区 | 口扫曝光严重 | 0 | -- | 46150.6229 | 赖美琪 | 2D窗口曝光 | 1、故障现象：口扫曝光严重 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂维修 | 投影异常 | -- | 46150.6236 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.6236 | -- | 已关闭
20260508135813 | 运城市盐湖区圣华义齿技术有限公司 | -- | S6000 | FL21AG93GW | 口扫设备维修处理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.6236 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 西北大区 | 山西省 | 运城市 | 盐湖区 | 来源工单：20260508135812,需要进行维修处理 | -0.02 | -- | 46150.6229 | 赖美琪 | 2D窗口曝光 | 1、故障现象：口扫曝光严重 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂维修 | 投影异常 | -- | 46150.6236 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.6236 | -- | 已关闭
20260508135814 | 徐闻县林宏凯口腔诊所（个体工商户） | -- | 未识别 | UX26ACH3WO | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.3.15 | 46062.3861 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46150.6292 | 46063 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 湛江市 | 徐闻县 | 关闭影子系统安装软件 | 0.52 | -- | 46150.6507 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：关闭影子系统安装软件 2、排查动作： 3、故障原因：关闭影子系统安装软件 4、处理步骤：安装后打开 5、处理结果： | -- | -- | 46150.6507 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.6507 | -- | 已关闭
20260508135815 | 优美口腔门诊部 | -- | S6000 | FL22AF2SDX | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46150.6292 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 汕头市 | 龙湖区 | 装口扫 | 0 | -- | 46150.6299 | 赖美琪 | 软件安装 | 1、故障现象：装口扫 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：桌面上有口扫软件，不需要安装 | 口扫：客户协作 | -- | 46150.6299 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.6299 | -- | 已关闭
20260508135816 | 青岛恩熙医疗有限公司十五大街门诊部 | -- | Matrix 5000 | NA24ACJUTX | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.11.1 | 45603.5785 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46150.6292 | 45610 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 按手闸没反应 | 2.17 | -- | 46150.7201 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：按手闸没反应 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户无响应 5、处理结果： | -- | -- | 46150.8264 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.8264 | -- | 已关闭
20260508135817 | 应医生口腔（浙江湖州吴兴区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAANKX | 设备维修 | 2.0.5.905 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 线材接触不良 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.905 | 44315.4035 | 2000585 | 2.0.5.905 | -- | -- | 46150.6347 | 44133 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 湖州市 | 吴兴区 | 对接牙医管家全景不成像 | 0.56 | -- | 46150.6576 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：全景丢帧 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重启空拍测试 5、处理结果： | -- | -- | 46150.6583 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.6583 | -- | 已关闭
20260508135818 | 四川华旺博康商贸有限公司 | -- | 未识别 | SG25AC2XWU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.6382 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 新都区 | 安装一下软件 | 0 | -- | 46150.6382 | 赖美琪 | 软件安装 | 1、故障现象：安装一下软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户安装 5、处理结果：安装完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46150.6389 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.6389 | -- | 已关闭
20260508135819 | 郑州特睿医疗器械销售有限公司 | -- | 未识别 | QH24ADIRKW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.6424 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 二七区 | 扫完上传过后，想要查看是在这吗？打不开怎么回事 | 0 | -- | 46150.6424 | 赖美琪 | 软件使用说明 | 1、故障现象：打不开怎么回事 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：重启电脑试一下，可以正常查看 | 咨询问题 | -- | 46150.6431 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.6431 | -- | 已关闭
20260508135821 | 沐尔口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW23AAP3GO | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1029 | -- | -- | 硬件异常 | -- | H64，脉冲模式高压无反馈 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44990.7174 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1029 | -- | -- | 46150.6521 | 45002 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 苏州市 | 吴江区 | 拍不出影像 | 0.8 | -- | 46150.6847 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：拍不出影像 2、排查动作： 3、故障原因：H64 4、处理步骤：重启测试正常 5、处理结果： | -- | -- | 46150.7188 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.7188 | -- | 已关闭
20260508135823 | 义乌牙博士口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | OF26AAAVOR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46151.641 | 1.0.0.19 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46150.6604 | 46152 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0036-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | CT新机安装 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46150.7854 | 王龙 | 46151.3444 | 46151.4431 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 20.73 | 21.4 | 30.98 | 46152.816 | 46151.5257 | 46152.816 | 46152.816 | 46152.816 | 处理完成
20260508135824 | 祁东县文化路牙夫人口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | ZF26AASZDR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46154.6479 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46150.6611 | 46155 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 衡阳市 | 祁东县 | CT新机安装 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46153.4882 | 王超 | 46153.4882 | 46153.6306 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 71.16 | 47.3 | 43.85 | 46155.4569 | 46153.6306 | 46155.4576 | 46155.4569 | 46155.4576 | 处理完成
20260508135825 | 龙门县人民医院 | -- | 未识别 | WS26AAIPGQ | 设备维修 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.4.21 | 46114.416 | 1.0.3.6 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 46150.6611 | 46115 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 惠州市 | 龙门县 | 自动归档不了 | 1.41 | -- | 46150.7201 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：自动归档不了 2、排查动作： 3、故障原因：dicomsever进程异常 4、处理步骤：重启电脑解决 5、处理结果： | -- | -- | 46150.7292 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.7292 | -- | 已关闭
20260508135828 | 瑞嘉口腔 | -- | S6000 | FL22AAVNWR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46150.6736 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 东北大区 | 辽宁省 | 沈阳市 | 于洪区 | 设备开机预热后呜呜响，但是玻璃还是有雾气，摸了摸加热片是凉的,精度校准，全面检测 | 0 | -- | 46150.6743 | 赖美琪 | 口内扫描起雾 | 1、故障现象：设备开机预热后呜呜响，但是玻璃还是有雾气，摸了摸加热片是凉的,精度校准，全面检测 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：全面检测 5、处理结果：返厂维修 | 加热丝异常 | -- | 46150.6743 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.6743 | -- | 已关闭
20260508135831 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL23AFOOOV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46150.6764 | 45365 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-06口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 口扫数据 其它数据都可以发送 只有扫描杆数据对方接受不到 但是显示发送成功 | 0 | -- | 46150.6764 | 赖美琪 | 软件使用说明 | 1、故障现象：口扫数据 其它数据都可以发送 只有扫描杆数据对方接受不到 但是显示发送成功 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程查看加工厂远程和门诊远程，有两个相同名称加工厂，提交禅道注销一个 5、处理结果：正常下单 | 咨询问题 | -- | 46150.6778 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.6778 | -- | 已关闭
20260508135833 | 速美口腔小河分院（贵州贵阳云岩区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AACKRS | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 运动机构异常 | 运动机构异常 | R30，主轴旋转至正限位超时 | R30，主轴旋转至正限位超时 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44366.791 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46150.6847 | 44371 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 头侧影像不清晰 | 68.16 | 25.53 | 46153.525 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：卡准备 2、排查动作： 3、故障原因：R30 4、处理步骤：转晏克华 5、处理结果： | -- | -- | 46153.5257 | 未解决 | 46154.5889 | 晏克华 | 46154.5889 | 46154.6764 | -- | 卡准备，报错R30无法拍片，短同步带断了。 | 1、故障现象：卡准备，报错R30无法拍片，旋转通电状态能推动。 2、排查动作：拆外壳检查断同步带断了。 3、故障原因：同步带老化 4、处理步骤：更换短同步带 5、处理结果：更换后正常使用。 | 否 | -- | 27.75 | 4.3 | 2.18 | 46154.7993 | 46154.6819 | 46154.7722 | 46154.7993 | 46154.7722 | 已关闭
20260508135836 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL23AIY3TT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46150.6917 | 45272 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-06口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 启动好几次都是启动失败 | 0 | -- | 46150.6917 | 赖美琪 | 服务启动中 | 1、故障现象：启动好几次都是启动失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户卸载杀毒软件 重新运行 5、处理结果：可以正常运行 | 32软件问题 | -- | 46150.6924 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.6924 | -- | 已关闭
20260508135837 | 仁福堂口腔 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180730273 | 设备维修 | 2.0.1.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.907 | 44528.6257 | 2000587 | 2.0.1.907 | -- | -- | 46150.7104 | 43340 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 临汾市 | 霍州市 | CT电脑影像打不开 | 0.23 | -- | 46150.7194 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：CT电脑影像打不开 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程连不上，客户未响应 5、处理结果： | -- | -- | 46159.3882 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.3882 | -- | 已关闭
20260508135838 | 段银钟口腔中贸广场店 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE22AAHNJY | 设备维修 | 1.0.0.6/1.0.0.6 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.11.1 | 44931.5097 | 1.0.0.6 | 1.0.0.6/1.0.0.6 | -- | -- | 46150.7118 | 45039 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 西安市 | 碑林区 | 片子传不到牙医管家 | 0.18 | -- | 46150.7194 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：片子传不到牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：测试正常 5、处理结果： | -- | -- | 46153.5618 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.5618 | -- | 已关闭
20260508135839 | 国药控股华北（天津）融资租赁有限公司 | -- | S6500 | PH24ACCWWR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.7194 | 45496 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 静海区 | 精度异常，大批量数据返工 | 0 | -- | 46150.7194 | 赖美琪 | 货件大批量返工 | 1、故障现象：精度异常，大批量数据返工 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：返厂全面检测 5、处理结果：返厂维修 | 口扫：精度异常 | -- | 46150.7201 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.7201 | -- | 已关闭
20260508135840 | 皓齿口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAABGQ | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 4.0.0.67 | 2.0.5.1028 | 44665.6764 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46150.7201 | 44666 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 蚌埠市 | 禹会区 | 迁移数据 | 1.12 | -- | 46150.7667 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户加装硬盘 2、排查动作： 3、故障原因：客户加装硬盘 4、处理步骤：更换存储路径 5、处理结果： | -- | -- | 46151.4229 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.4229 | -- | 已关闭
20260508135841 | 国药控股华北（天津）融资租赁有限公司 | -- | S6500 | PH24ACCWWR | 口扫设备维修处理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.7208 | 45496 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 静海区 | 来源工单：20260508135839,需要进行维修处理 | -0.02 | -- | 46150.7194 | 唐积安 | 货件大批量返工 | 1、故障现象：精度异常，大批量数据返工 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：返厂全面检测 5、处理结果：返厂维修 | 口扫：精度异常 | -- | 46150.7201 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.7201 | -- | 已关闭
20260508135844 | 东营胜利口腔医院 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE22AAGHOZ | 设备维修 | 1.0.0.6 | -- | -- | 软件异常 | -- | 系统配置：杀毒软件、分辨率、显卡配置 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.0.0.6 | 44920.8125 | 1.0.0.6 | 1.0.0.6 | -- | -- | 46150.7236 | 44921 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 东营市 | -- | 设备初始化 | 1.2 | -- | 46150.7736 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：重建错误 2、排查动作： 3、故障原因：虚拟内存不足 4、处理步骤：关闭影子系统，设置虚拟内存 5、处理结果： | -- | -- | 46150.775 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.775 | -- | 已关闭
20260508135845 | 深圳青苗口腔文博店 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE22AALTVZ | 设备维修 | 1.0.0.6 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 线材接触不良 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.0.0.6 | 44932.4625 | 1.0.0.6 | 1.0.0.6 | -- | -- | 46150.725 | 44931 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 手闸坏了，安装软手闸 | 0.84 | -- | 46150.7604 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：手闸坏了，安装软手闸 2、排查动作： 3、故障原因：手闸坏了，安装软手闸 4、处理步骤：手闸坏了，安装软手闸；已联系现场申请新手闸 5、处理结果： | -- | -- | 46150.7611 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.7611 | -- | 已关闭
20260508135846 | 成都高新茁悦口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | WS26AAJPKQ | 设备维修 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46119.3806 | 1.0.0.18 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 46150.741 | 46121 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 武侯区 | 拍完不生成影像 | 2.02 | -- | 46150.825 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：拍完不生成影像 2、排查动作： 3、故障原因：显卡驱动报错 4、处理步骤：重建影像，重装驱动，设置虚拟内存 5、处理结果： | -- | -- | 46150.8257 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.8257 | -- | 已关闭
20260508135847 | 航空总医院分门诊（北京朝阳区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAU3GY | 设备维修 | 2.0.5.903 | -- | -- | 客户协作 | 无故障 | 其他 | 无故障 | 已部署 | 5.0.0.0 | 2.0.5.903 | 44498.6632 | 2000582 | 2.0.5.903 | -- | -- | 46150.7438 | 44214 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 客户已付款1000元上门配合，监督局检查 | 15.12 | 0.91 | 46151.3736 | 苏晓静 | -- | 客户已付款1000元上门配合，监督局检查 | -- | -- | 46151.3736 | 未解决 | 46151.4111 | 金星 | 46151.4118 | 46151.5125 | -- | 配合药监局检查患者丢失的片子 | 1、故障现象：无故障 2、排查动作：检查日志 3、故障原因：片子被删除 4、处理步骤：讲解日志 5、处理结果：正常 | 否 | -- | 3.33 | 10.9 | 3.69 | 46152.4833 | 46151.5125 | 46151.6667 | 46152.4833 | 46151.8674 | 已关闭
20260508135848 | 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 | -- | S6000 | FL21APBRDY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.7451 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河北省 | 秦皇岛市 | 海港区 | 你好!口扫的数据怎么导出来? | 0 | -- | 46150.7451 | 赖美琪 | 数据下载及导出 | 1、故障现象：你好!口扫的数据怎么导出来? 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：发教学视频给客户参考导出 | 口扫：客户协作 | -- | 46150.7458 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.7458 | -- | 已关闭
20260508135849 | 修恒（石家庄）医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | SG24ACHIRY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.7458 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 帮忙清理一下口扫数据 | 0 | -- | 46150.7465 | 赖美琪 | 清理数据 | 1、故障现象：帮忙清理一下口扫数据 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：发教学视频给客户参考清理 | 口扫：客户协作 | -- | 46150.7465 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.7465 | -- | 已关闭
20260508135850 | 木里帝合口腔诊所部（个体工商户） | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AASHJU | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 软件异常 | -- | 云CT软件bug | -- | 已部署 | 4.0.0.64 | 2.0.5.1033 | 45541.6743 | 2000594 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 46150.7479 | 45542 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 青白江区 | 卡在准备中 | 0.41 | -- | 46150.7646 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈导出dicom异常 2、排查动作： 3、故障原因：软件bug 4、处理步骤：指导客户正常导出即可 5、处理结果： | -- | -- | 46150.7653 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.7653 | -- | 已关闭
20260508135851 | 刘敏口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23ACJXOU | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.2612 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 4.0.0.70 | 无 | 45147.6722 | 无 | 2.0.5.710/2.0.5.2612 | -- | -- | 46150.7521 | 45149 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 德州市 | 夏津县 | 无法上传云端 | 26.12 | -- | 46151.8403 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：上传失败 2、排查动作： 3、故障原因：网络原因 4、处理步骤：查看日志，均为网络报错；手动上传dicom 5、处理结果： | -- | -- | 46151.8486 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.8486 | -- | 已关闭
20260508135852 | 温州鹿城广美口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | UX26AATIKR | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46132.6181 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46150.7562 | 46132 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 温州市 | 鹿城区 | 卡在准备中 | 0.53 | -- | 46150.7785 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈没有准备进度条 2、排查动作： 3、故障原因：客户操作原因 4、处理步骤：客户没有点确定所以准备进度条不加载 5、处理结果： | -- | -- | 46150.7785 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46150.7785 | -- | 已关闭
20260508135853 | 博罗县罗阳镇卫生院 | -- | Dentrix 55 云 | EW23AA9OGR | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1032/2.0.5.1030 | -- | -- | 软件异常 | 软件异常 | 软件其他报错 | 加载界面提示“连接超时” | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1032 | 45057.8236 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1032/2.0.5.1030 | -- | -- | 46150.7715 | 45058 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 惠州市 | 博罗县 | 1，故障描述问题：设备拍摄频繁出现软件退出报错超时，上门检查 2，故障出现场景描述：设备拍摄频繁出现软件退出报错超时，上门检查 3，需要解决的问题：设备拍摄频繁出现软件退出报错超时，上门检查，转胡杰 4，预期解决时效:48 | 14.56 | 5.67 | 46151.3778 | 胡标 | -- | 1、故障现象：设备拍摄频繁出现软件退出报错超时，上门检查 2、排查动作： 3、故障原因：设备拍摄频繁出现软件退出报错超时，上门检查 4、处理步骤： 5、处理结果：转胡杰 | -- | -- | 46151.3785 | 未解决 | -- | 胡杰 | 46151.6153 | 46151.6375 | -- | 设备拍摄频繁出现软件退出报错超时 | 1、故障现象：设备拍摄频繁出现软件退出报错超时 2、排查动作：现场无复现故障 3、故障原因：判断电脑系统或软件故障导致 4、处理步骤：重装电脑系统，以及软件设备调试 5、处理结果：重装完电脑系统和软件后多次拍摄测试未出现故障，待观察 | 否 | -- | 6.22 | 6.6 | 6.08 | 46151.9271 | 46151.6382 | 46151.8917 | 46151.9271 | 46151.8917 | 已关闭
20260508135854 | 惠州市惠城颂美口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW23AA53RO | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 图像不良 | 图像不良 | 客户反馈影像效果不佳 | 客户反馈影像效果不佳 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44995.7146 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46150.7722 | 44996 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | 1，故障描述问题：客户在反馈影像看不清有问题上门检查 2，故障出现场景描述：客户在反馈影像看不清有问题上门检查，转胡杰 3，需要解决的问题：影像问题 4，预期解决时效:48 | 17.24 | 0.77 | 46151.4903 | 苏晓静 | -- | 1，故障描述问题：客户在反馈影像看不清有问题上门检查 | -- | -- | 46151.491 | 未解决 | -- | 胡杰 | 46151.5229 | 46151.5431 | -- | 客户反馈影像不清晰很 | 1、故障现象：客户反馈影像不清晰很糊 2、排查动作：配置文件 3、故障原因：无 4、处理步骤：设备CT，全景，头侧平板校正，做PTM，CT值拍摄影像正常 5、处理结果：校正完后影像正常 | 否 | -- | 1.25 | 2.1 | 1.6 | 46151.8903 | 46151.5431 | 46151.6097 | 46151.8903 | 46151.6097 | 已关闭
20260508135855 | 义乌牙博士口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | OF26AAAVOR | 协同工作 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46151.641 | 1.0.0.19 | 1.4.2.1 | -- | 5 | 46150.8146 | 46152 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0036-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 协同装机 | 14.58 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46151.4313 | 潘勇 | 46151.4319 | 46151.4319 | -- | -- | 1、故障现象：协同装机 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：已完成 | 否 | -- | 0.26 | 26.6 | 26.54 | 46151.6549 | 46151.4326 | 46152.5382 | 46151.6549 | 46152.5382 | 已关闭
20260509135856 | 杭州富阳禾顺口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | ZF26AAZZRR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.4.3.1 | 46154.491 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46151.0493 | 46154 | 是 | 否 | 否 | 客户门诊装修中，不满足培训条件，预约下次培训后验收 | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 富阳区 | CT新机安装 | 9.25 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46153.3931 | 潘勇 | 46153.3931 | 46153.4208 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 50.67 | 28 | 27.43 | 46154.716 | 46153.5458 | 46154.6889 | 46154.716 | 46154.6889 | 已关闭
20260509135857 | 深圳新沙格伦菲尔口腔门诊部 | -- | 未识别 | VN26AAENDR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.4.3.1 | 46151.7361 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46151.0493 | 46151 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | CT新机安装 | 8.93 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46151.4222 | 刘明 | 46151.4493 | 46151.4618 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 0.97 | 23.3 | 22.99 | 46153.4764 | 46151.4618 | 46152.4201 | 46153.4764 | 46152.4201 | 处理完成
20260509135858 | 湖北嘉妍口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | ZF26AAYZOR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46160.7875 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46151.0493 | 46161 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 洪山区 | CT新机安装 | 9.26 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46160.4889 | 辛杨 | 46160.4896 | 46160.575 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 219.73 | 10.3 | 8.33 | 46161.591 | 46160.5903 | 46160.9375 | 46161.591 | 46160.9375 | 已关闭
20260509135859 | 二七区正植口腔诊所 | -- | 未识别 | ZF26AAWZGR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46155.8618 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46151.0493 | 46156 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 二七区 | CT新机安装 | 9.24 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46155.6201 | 张榛 | 46155.6208 | 46155.6208 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 100.48 | 25 | 24.85 | 46156.7271 | 46155.6208 | 46156.6562 | 46156.7271 | 46156.6562 | 已关闭
20260509135860 | 赤峰市潞泽口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | ZF26AANZOR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46156.6229 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46151.0493 | 46158 | 是 | 否 | 否 | 电脑故障 待更换后再行培训验收 | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 松山区 | CT新机安装 | 9.28 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46155.5007 | 邹建波 | 46155.5014 | 46156.4354 | 电脑黑屏/蓝屏/花屏/屏幕抖动/闪退 | CT扫描结束后重建阶段花屏卡死 | 1、故障现象：CT重建过程中卡死，花屏 2、排查动作：检查系统日志 3、故障原因：怀疑为显卡故障 4、处理步骤：暂无处理，申请新电脑，到达后更换处理 5、处理结果：暂未处理完成 | 否 | 硬件：客户电脑异常 | 119.99 | 23.5 | 31.61 | 46158.3521 | 46156.4354 | 46157.7528 | 46158.3521 | 46157.7528 | 处理完成
20260509135861 | 西安市长安区德锐口腔诊所 | -- | 未识别 | ZF26AAMZDR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46154.8521 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46151.0493 | 46156 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 西安市 | 长安区 | CT新机安装 | 9.27 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46154.8521 | 康欢 | 46155.3444 | 46155.4618 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 96.63 | 13.5 | 10.55 | 46156.7451 | 46155.4625 | 46155.9021 | 46156.7451 | 46155.9021 | 处理完成
20260509135862 | 顺德区容桂徐丽红口腔诊所 | -- | 未识别 | ZF26AAGZAR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46153.6806 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46151.0493 | 46154 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 佛山市 | 顺德区 | CT新机安装 | 9.26 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46153.4653 | 陈一帆 | 46153.466 | 46153.5056 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 49.69 | 10.8 | 28.26 | 46154.7944 | 46153.5056 | 46154.6833 | 46154.7944 | 46154.741 | 处理完成
20260509135863 | 大同二院 | -- | 未识别 | TP25AAFTWW | 二次安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.3.13 | 46151.6646 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46151.334 | 46155 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0025-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 大同市 | 平城区 | 1，故障描述问题：客户场地装修好了 需要安装设备，转现场 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 2.09 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46151.4632 | 牛艳龙 | 46151.4632 | 46151.5625 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 3.43 | 30.9 | 76.66 | 46155.4868 | 46151.5639 | 46154.7576 | 46155.4868 | 46154.9597 | 处理完成
20260509135864 | 新郑市新烟办许志勇口腔门诊部 | -- | 未识别 | UX25AA1TDS | 设备培训 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45813.7181 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46151.3785 | 45825 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 新郑市 | 上门培训 | 0.97 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46159.5208 | 张榛 | 46159.5215 | 46159.5785 | 培训 | 培训 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：培训 | 否 | 培训 | 195.84 | 5 | 3.63 | 46159.7306 | 46159.5785 | 46159.7299 | 46159.7306 | 46159.7299 | 已关闭
20260509135865 | 乐呀口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABT3AU | 设备维修 | 2.0.5.7082/2.0.5.1028 | -- | -- | 运动机构异常 | 运动机构异常 | R30，主轴旋转至正限位超时 | R30，主轴旋转至正限位超时 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44788.7438 | 2000590 | 2.0.5.7082/2.0.5.1028 | -- | -- | 46151.3792 | 44789 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 黄石市 | 阳新县 | 卡在准备中 | 1.14 | 22.5 | 46151.4264 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：卡在60准备，提示主轴旋转至正限位超时 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：转辛杨现场处理 | -- | -- | 46151.4278 | 未解决 | 46152.3653 | 辛杨 | 46152.3653 | 46152.4674 | -- | 准备卡60％ | 1、故障现象：准备卡60％ 旋转臂不旋转，重启无法恢复。 2、排查动作：现场断电手动移动旋转臂后开机正常，检查皮带 同步轮均正常 3、故障原因：信号异常导致 4、处理步骤：现场手动移动旋转臂后开机恢复正常。后面故障无法复现，检查皮带 同步轮 光电限位均正常。因现场故障无法复现，更换同步轮 一级控制板 主板信号线 主板 反复测试故障未复现。 5、处理结果：目前使用正常。 | 是 | -- | 24.97 | 11.9 | 9.49 | 46154.8757 | 46152.4681 | 46152.8639 | 46154.8757 | 46152.8639 | 已关闭
20260509135869 | 吉橙口腔 | -- | Dentrix 55 NX | EE20AAADKY | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.702 | -- | -- | 软件异常 | -- | 无法登记 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.705 | 45594.5931 | 2000587 | 2.0.5.705 | -- | -- | 46151.3965 | 44160 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 检查号已存在 | 1.19 | -- | 46151.4458 | 胡标 | -- | 1、故障现象：检查号已存在 2、排查动作： 3、故障原因：检查号冲突 4、处理步骤：数据库修改检查号 5、处理结果： | -- | -- | 46151.4465 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.4465 | -- | 已关闭
20260509135871 | 青岛恩熙医疗有限公司十五大街门诊部 | -- | Matrix 5000 | NA24ACJUTX | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件提示“系统未就绪请等待复位” | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.11.1 | 45603.5785 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46151.3993 | 45610 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 按手柄没反应 | 169.35 | -- | 46158.4556 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：手闸无反应 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：调试后恢复 | -- | -- | 46158.4618 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4618 | -- | 已关闭
20260509135872 | 太原华齿口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | UX26ABO3JO | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 图像不良 | -- | 其他：影像噪点很大 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46060.5618 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46151.4007 | 46060 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 太原市 | 杏花岭区 | 影像不良 | 0.56 | -- | 46151.4243 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：影像噪点很大 2、排查动作： 3、故障原因：客户开机顺序错误 4、处理步骤：同步原因，指导正确开机顺序 5、处理结果： | -- | -- | 46151.4458 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.4458 | -- | 已关闭
20260509135873 | 国睿口腔 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AAQCKY | 设备维修 | 1.0.0.9/1.0.0.9 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.0.0.9 | 45279.7896 | 1.0.0.8 | 1.0.0.9/1.0.0.9 | -- | -- | 46151.4028 | 45281 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 沈阳市 | 铁西区 | 上传不了 | 169.27 | -- | 46158.4556 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4611 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4611 | -- | 已关闭
20260509135874 | 保定市莲池区中慈健中医门诊部 | -- | 未识别 | SE25AARNOR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.4028 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 直辖大区 | 河北省 | 保定市 | 竞秀区 | 插上电脑叮咚响一声就是不显示，每个插口都检查了 | 0 | -- | 46151.4028 | 赖美琪 | 开机无蓝光 | 1、故障现象：插上电脑叮咚响一声就是不显示，每个插口都检查了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程视频查看更换接口还是无法识别到设备和小白盒驱动，初始化失败，口扫闪烁“FUSSEN”，无正常蓝光投射出来，需要返厂检测连接失败、MCU、加热和精度问题 5、处理结果：返厂维修 | 口扫：初始化异常 | -- | 46151.4056 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.4056 | -- | 已关闭
20260509135875 | 茂名市德信口腔门诊有限公司 | -- | Matrix 5000C | SA24AAQNOY | 设备维修 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.12 | 45707.5799 | 1.0.0.6 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 46151.4035 | 45640 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 茂名市 | 电白区 | 最近ct 感觉时不时会有点卡顿或者加载不进去程序 | 169.25 | -- | 46158.4556 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：测试无异常 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4611 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4611 | -- | 已关闭
20260509135876 | 保定市莲池区中慈健中医门诊部 | -- | 未识别 | SE25AARNOR | 口扫设备维修处理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.4056 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 直辖大区 | 河北省 | 保定市 | 竞秀区 | 来源工单：20260509135874,需要进行维修处理 | -0.07 | -- | 46151.4028 | 唐积安 | 开机无蓝光 | 1、故障现象：插上电脑叮咚响一声就是不显示，每个插口都检查了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程视频查看更换接口还是无法识别到设备和小白盒驱动，初始化失败，口扫闪烁“FUSSEN”，无正常蓝光投射出来，需要返厂检测连接失败、MCU、加热和精度问题 5、处理结果：返厂维修 | 口扫：初始化异常 | -- | 46151.4056 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.4056 | -- | 已关闭
20260509135878 | 斑马口腔龙泉店 | -- | S6000 | FL21ABKCGY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46151.4076 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 龙泉驿区 | 需要返厂看看检修，看硬件出问题没 | 0 | -- | 46151.4076 | 赖美琪 | 封口玻璃破损 | 1、故障现象：需要返厂看看检修，看硬件出问题没 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：封口玻璃破裂，返厂全面检修 5、处理结果：返厂维修 | 封口玻璃异常 | -- | 46151.4083 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.4083 | -- | 已关闭
20260509135879 | 斑马口腔龙泉店 | -- | S6000 | FL21ABKCGY | 口扫设备维修处理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.4083 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 龙泉驿区 | 来源工单：20260509135878,需要进行维修处理 | -0.02 | -- | 46151.4076 | 赖美琪 | 封口玻璃破损 | 1、故障现象：需要返厂看看检修，看硬件出问题没 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：封口玻璃破裂，返厂全面检修 5、处理结果：返厂维修 | 封口玻璃异常 | -- | 46151.4083 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.4083 | -- | 已关闭
20260509135880 | 川沙个人客户 | -- | 未识别 | VN25AAA3JW | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 4.0.0.70 | 1.3.15 | 45943.6715 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46151.4111 | 45945 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 图像模糊 | 0.29 | -- | 46151.4229 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：影像噪点大 2、排查动作： 3、故障原因：客户操作问题 4、处理步骤：拍摄参数异常，电流电压过低 5、处理结果： | -- | -- | 46151.4236 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.4236 | -- | 已关闭
20260509135881 | 德庆县人民医院（德庆县人民医院医共体总医院） | -- | 未识别 | SE25AAVZRT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.4125 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 华南大区 | 广东省 | 肇庆市 | 德庆县 | 你好，这个口扫机要不要定时校准精确度？ | 0 | -- | 46151.4125 | 赖美琪 | 咨询精度校准是否要定期做 | 1、故障现象： 你好，这个口扫机要不要定时校准精确度？2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：您好，我们的设备正常使用情况下是不需要校准的，除非是设备硬件参数有异常，或者临床端您这边发现最近的口内数据有误差可以联系我们售后给您检测设备硬件是否有异常。 | 咨询问题 | -- | 46151.4125 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.4125 | -- | 已关闭
20260509135882 | 建德口腔医院 | -- | 未识别 | VN25AARRLY | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 软件异常 | -- | 数据上传异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45993.6118 | 1.0.0.17 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46151.4132 | 45995 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 建德市 | 上传速度慢 | 23.83 | -- | 46152.4056 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈上传速度慢 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：打https补丁后速度正常 5、处理结果： | -- | -- | 46152.4062 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.4062 | -- | 已关闭
20260509135884 | 枣庄恩典口腔 | -- | Matrix 6600 kunlun2 | JY23AAIVJW | 设备维修 | 1.3.8/1.3.8 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.8 | 45262.5944 | 1.0.0.9 | 1.3.8/1.3.8 | -- | -- | 46151.4146 | 45280 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-00口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 枣庄市 | 市中区 | 无法上传云端 | 0.76 | -- | 46151.4465 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：等待上传 2、排查动作： 3、故障原因：网络波动 4、处理步骤：重启服务后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46151.4938 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.4938 | -- | 已关闭
20260509135886 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | 未识别 | SG25ACV3WR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.4194 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 你好。口扫有没有exocad 的授权 | 0.02 | -- | 46151.4201 | 赖美琪 | 软件使用说明 | 1、故障现象：你好。口扫有没有exocad 的授权 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：只有入口，没有软件 | 咨询问题 | -- | 46151.4208 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.4208 | -- | 已关闭
20260509135888 | 宝应吕兆明口腔诊所 | -- | 未识别 | UX25ABBGKY | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46027.7396 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46151.4229 | 46030 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 扬州市 | 宝应县 | 影像打不开 | 0.61 | -- | 46151.4479 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈影像打不开卡74% 2、排查动作： 3、故障原因：未使用独显 4、处理步骤：指导客户更换插口 5、处理结果： | -- | -- | 46151.4493 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.4493 | -- | 已关闭
20260509135891 | 深圳市深图医学影像设备有限公司 | -- | 未识别 | VN26AAJNOR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46162.8576 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46151.4271 | 46163 | 是 | 否 | 否 | 未培训 | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 坪山区 | 换机安装 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46162.2715 | 王红军 | 46162.2722 | 46162.7715 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 272.25 | 39.3 | 27.92 | 46163.9347 | 46162.7715 | 46163.9347 | 46163.9347 | 46164.8451 | 已关闭
20260509135895 | 盐城大丰苏瑞白医疗服务有限公司口腔门诊部 | -- | 未识别 | YL26AAHPDR | 二次安装 | 1.4.2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46139.7528 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46151.4333 | 46153 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 盐城市 | 大丰区 | 1，故障描述问题：二次安装 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效:一天 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46151.5222 | 戴伟 | 46151.5583 | 46151.5833 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 3.51 | 3.1 | 2.46 | 46153.95 | 46151.5833 | 46151.6861 | 46153.95 | 46151.6861 | 处理完成
20260509135896 | 伟华众智口腔 | -- | S6000 | CI22AAQFTO | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.4354 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 福建省 | 宁德市 | 福鼎市 | 你好，打开软件用鼠标点击没反应，用电脑面板可以正常操作 | 0 | -- | 46151.4354 | 赖美琪 | 软件使用说明 | 1、故障现象：你好，打开软件用鼠标点击没反应，用电脑面板可以正常操作 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：可以了 鼠标主按键位置被调反了 | 咨询问题 | -- | 46151.4361 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.4361 | -- | 已关闭
20260509135897 | 华医堂门诊 | -- | Matrix 5000C | SA24AA7NTY | 设备维修 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.3.12 | 45645.8146 | 1.0.0.6 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 46151.4389 | 45646 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 济南市 | 莱芜区 | 上传速度慢 | 168.4 | -- | 46158.4556 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4604 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4604 | -- | 已关闭
20260509135898 | 福安美雅口腔门诊部 | -- | Dentrix 50 | D5C20196J0214 | 设备维修 | 2.0.5.905 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44314.6319 | 2000587 | 2.0.5.905 | -- | -- | 46151.4437 | 43669 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 宁德市 | 福安市 | 影像丢失 | 168.29 | -- | 46158.4556 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：无故障，客户筛选问题 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4597 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4597 | -- | 已关闭
20260509135899 | 深圳春分口腔医院 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AACCKU | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 运动机构异常 | 硬件异常 | 其他：旋转轴电机限位传感器故障 | 设备无法正常开启 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45548.4424 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46151.4486 | 45556 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 设备红光，卡初始化 | 0.23 | 51.59 | 46151.4583 | 胡标 | -- | 1、故障现象：设备红光，卡初始化 2、排查动作： 3、故障原因：旋转轴电机限位传感器故障 4、处理步骤：查看日志 5、处理结果：转刘明 | -- | -- | 46151.4597 | 未解决 | 46153.609 | 刘明 | 46153.609 | 46153.6514 | -- | 设备旋转臂不上电 | 1、故障现象：设备指示灯红灯，设备初始化 2、排查动作：检查束光器PCBA板不通电，主板F13保险不通 3、故障原因：主板，束光器板烧坏 4、处理步骤：更换新的主板，束光器控制板，重新烧入程序。调试参数 5、处理结果：设备恢复正常 | 是 | -- | 52.61 | 4.4 | 3.44 | 46158.9215 | 46153.6521 | 46153.7951 | 46158.9215 | 46153.7951 | 已关闭
20260509135900 | 宾泰口腔（北京大兴经济技术开发区） | -- | Dentrix 50 | D5C20199P0371 | 设备维修 | 2.0.5.9041 | -- | -- | 软件异常 | -- | 图像已丢失或者过期 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.904 | 44430.409 | 2000583 | 2.0.5.9041 | -- | -- | 46151.4521 | 43786 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 影像丢失 | 23.25 | -- | 46152.4208 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈影像丢失 2、排查动作： 3、故障原因：软件故障 4、处理步骤：重建数据库找回 5、处理结果： | -- | -- | 46152.4215 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.4215 | -- | 已关闭
20260509135901 | 龙门县人民医院 | -- | 未识别 | WS26AAIPGQ | 设备维修 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.4.21 | 46114.416 | 1.0.3.6 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 46151.4535 | 46115 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 惠州市 | 龙门县 | dicom上传失败 | 142.92 | -- | 46157.4083 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：，重启插件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46157.4083 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4083 | -- | 已关闭
20260509135903 | 亳州市博众好牙依口腔医疗管理有限公司 | -- | 未识别 | VN25AAOKOY | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 线材接触不良 | 线材接触不良 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45996.8014 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46151.4576 | 45998 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 1，故障描述问题：设备按键操作延迟卡顿上门检查 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 1.65 | 0.01 | 46151.5264 | 李又 | -- | 1、故障现象：设备按键操作延迟卡顿上门检查 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46151.5278 | 未解决 | -- | 李又 | 46151.5278 | 46151.6278 | -- | 硬件测试检查，培训使用，协作处理网络问题 | 1、故障现象：硬件测试检查，培训使用，协作处理网络问题 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 2.42 | 100.3 | 97.88 | 46157.5708 | 46151.6285 | 46155.7069 | 46157.5708 | 46155.7069 | 已关闭
20260509135904 | 民权县人民医院(河南商丘民权县) | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABKZTR | 设备维修 | 2.0.5.704 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.709 | 45176.7444 | 2000590 | 2.0.5.704 | -- | -- | 46151.459 | 44342 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 商丘市 | 民权县 | 无法上传管家 | 9.16 | -- | 46151.841 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：插件上传卡住 2、排查动作： 3、故障原因：网络 4、处理步骤：更新插件版本，重新手动上传 5、处理结果： | -- | -- | 46151.8472 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.8472 | -- | 已关闭
20260509135906 | 田晨口腔（新疆维吾尔自治乌鲁木齐市） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AASBWU | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 软件异常 | -- | 数据库异常损坏 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44396.7354 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46151.4604 | 44398 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 天山区 | 软件打不开 | 0.83 | -- | 46151.4951 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：软件打开白屏 2、排查动作： 3、故障原因：数据库异常 4、处理步骤：替换备份数据库并重建 5、处理结果： | -- | -- | 46151.4965 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.4965 | -- | 已关闭
20260509135907 | 江阴牙博士口腔门诊部有限公司 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AA2YSS | 设备维修 | 1.3.8/1.3.8 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.3.10 | 45516.8951 | 1.0.2.6 | 1.3.8/1.3.8 | -- | -- | 46151.4604 | 45524 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 无锡市 | 江阴市 | 片子看不清植体，看体位摆的下巴也在上面的 | 0.81 | -- | 46151.4944 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈植体看不清 2、排查动作： 3、故障原因：伪影 4、处理步骤：同步原理 5、处理结果： | -- | -- | 46151.4951 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.4951 | -- | 已关闭
20260509135909 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6500 | PH24ADTFKQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.4653 | 45418 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 这个口扫头镜片有点模糊，怎么清理呀？现在扫描已经有点不精准了 | 0 | -- | 46151.4653 | 赖美琪 | 设备操作指导 | 1、故障现象：这个口扫头镜片有点模糊，怎么清理呀？现在扫描已经有点不精准了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：使用酒精棉布擦拭之后再用无尘布擦干 5、处理结果：发保养教程给客户 | 咨询问题 | -- | 46151.4674 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.4674 | -- | 已关闭
20260509135910 | 浮梁县占昌华口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAFBDQ | 设备维修 | 2.0.5.708 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44676.384 | 2000590 | 2.0.5.708 | -- | -- | 46151.4688 | 44676 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | DICOM导出异常 | 1.32 | -- | 46151.5236 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈需要导出dicom数据 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：指导客户 5、处理结果： | -- | -- | 46151.5243 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.5243 | -- | 已关闭
20260509135911 | 得康口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23ABFIJX | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 硬件异常 | 客户协作 | 环评检测不合格（KV\MA\曝光时间） | 其他：检测不合格，上门检修，测试 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 45230.5743 | 2000590 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 46151.4701 | 45231 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 保定市 | 唐县 | 检测不合格 | 2.5 | 1.31 | 46151.5743 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：检测不合格，客户要求上门调试 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：转张慧麟 | -- | -- | 46151.575 | 未解决 | 46151.6292 | 张慧麟 | 46151.6292 | 46151.6424 | -- | 检测不合格 | 1、故障现象：检测不合适 2、排查动作：配合远程协助查询参数配置 3、故障原因：调整后客户不认可 4、处理步骤：调整后客户不认可 5、处理结果：后续提前和客户沟通了，进行参数调整 | 否 | -- | 1.63 | 1.3 | 1.01 | 46154.4 | 46151.6424 | 46151.6847 | 46154.4 | 46151.6847 | 已关闭
20260509135913 | 桂林市锐锋医疗器械有限公司 | -- | F200 | BX21AJ8MRY | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.4861 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | -- | 0.02 | -- | 46151.4868 | 唐积安 | 设备异响 | 1、故障现象：电机异响，影像不清晰，客户要求寄回，客户只有一个主机没有线无法提供视频和做排查 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR硬件检测 | -- | 46162.7028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.7028 | -- | 已关闭
20260509135914 | 义乌青芽口腔门诊部有限公司（清雅口腔） | -- | 未识别 | UX26AA5LKO | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46055.7215 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46151.4861 | 46057 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 关一下影子系统 | 0.45 | -- | 46151.5049 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈需要安装E看牙关一下影子系统 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：关影子系统 5、处理结果： | -- | -- | 46151.5049 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.5049 | -- | 已关闭
20260509135917 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL23AAEDVO | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.5007 | 44973 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 帮忙升级一下口扫软件 | 0 | -- | 46151.5007 | 赖美琪 | 更新软件 | 1、故障现象：帮忙升级一下口扫软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程升级 5、处理结果：升级完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46151.5014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.5014 | -- | 已关闭
20260509135919 | 涪陵孙鸿辉口腔诊所（重庆涪陵区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABMQTS | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008/2.0.5.1008 | -- | -- | 运动机构异常 | 硬件异常 | R30，主轴旋转至正限位超时 | CT-限位光电开关不良 | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.705 | 44370.7972 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008/2.0.5.1008 | -- | -- | 46151.516 | 44371 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 试点 | 重庆市 | 重庆市 | 涪陵区 | 拍片速度慢 | 0.98 | 18.64 | 46151.5569 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈准备速度慢 2、排查动作： 3、故障原因：R30 4、处理步骤：查看日志报错R30 5、处理结果：转王孝鑫 | -- | -- | 46151.5576 | 未解决 | 46151.5604 | 王孝鑫 | 46152.3347 | 46152.5361 | -- | 报错r30 | 1、故障现象：皮带断裂加报错r30 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：更换限位开关和皮带 5、处理结果：已解决 | 是 | -- | 25.36 | 32.4 | 27.64 | 46153.8 | 46152.6146 | 46153.766 | 46153.8 | 46153.766 | 已关闭
20260509135920 | 版纳喜乐口腔 | -- | 未识别 | VN25AABHLY | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件准备时间过长 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45975.6861 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46151.5257 | 45976 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 卡准备 | 20.57 | -- | 46152.3826 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈卡准备报错 2、排查动作： 3、故障原因：偶发故障 4、处理步骤：查看日志ma值过高，重启CT后正常准备 5、处理结果： | -- | -- | 46152.3833 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.3833 | -- | 已关闭
20260509135921 | 常州德森口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | UX25AA1JTT | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45835.8625 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46151.5278 | 45836 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 常州市 | 武进区 | 重装一下数据库 | 20.49 | -- | 46152.3819 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈需要清空数据 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：更换空白数据库 5、处理结果： | -- | -- | 46152.3826 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.3826 | -- | 已关闭
20260509135922 | 厦门翔安瑞和春门诊部有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW23ABJGAT | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 触摸屏不亮/花屏/破损/无反应 | 触摸屏不亮/花屏/破损/无反应 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 45116.4472 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 46151.541 | 45116 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 厦门市 | 翔安区 | 1，故障描述问题：显示屏不亮 申料上门更换。 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 20.16 | 25.04 | 46152.3812 | 胡标 | -- | 1、故障现象：显示屏不亮 申料上门更换。 2、排查动作： 3、故障原因：显示屏不亮 申料上门更换。 4、处理步骤： 5、处理结果：转郭龙星 | -- | -- | 46152.3819 | 未解决 | -- | 郭龙星 | 46153.425 | 46153.4396 | -- | 重启设备也不亮。 | 1、故障现象：显示屏不亮 2、排查动作：拔插接口无效 3、故障原因：屏幕烧坏 4、处理步骤：更换显示屏组件，开光机测试无异常。 5、处理结果：恢复正常使用。 | 是 | -- | 25.4 | 1.5 | 1.23 | 46153.4799 | 46153.4403 | 46153.4917 | 46153.4799 | 46153.4917 | 已关闭
20260509135925 | 江门市天之美医疗服务有限公司 | -- | Matrix 6600 kunlun2 | JY24AAVFJS | 设备维修 | 1.3.10/1.3.10 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.10 | 45564.834 | 1.0.2.6 | 1.3.10/1.3.10 | -- | -- | 46151.5618 | 45565 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-00口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 江门市 | 新会区 | 对接牙医管家 | 19.66 | -- | 46152.3806 | 胡标 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：对接牙医管家 5、处理结果： | -- | -- | 46152.3806 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.3806 | -- | 已关闭
20260509135926 | 邢台小白牙口腔诊所 | -- | Matrix 5000C | SA24ABLJWZ | 设备维修 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.12 | 45725.4104 | 1.0.0.6 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 46151.5667 | 45658 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 邢台市 | 襄都区 | 图像不良 | 165.34 | -- | 46158.4556 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.459 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.459 | -- | 已关闭
20260509135927 | 常熟玖里口腔诊所 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AAK3AT | 设备维修 | 1.0.0.8 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件服务没开 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.0.0.8 | 45111.8667 | 1.0.0.8 | 1.0.0.8 | -- | -- | 46151.5681 | 45112 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 苏州市 | 常熟市 | 对接牙管 | 24.27 | -- | 46152.5792 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：牙管对接异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务没开 4、处理步骤：手动开启插件服务，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46152.5792 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.5792 | -- | 已关闭
20260509135928 | 众美口腔（江苏无锡新吴区） | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABPFXO | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1029 | -- | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44625.3444 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1029 | -- | -- | 46151.5701 | 44607 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 无锡市 | 新吴区 | 客户要求上门校准影像 | 1.32 | 0.53 | 46151.6257 | 苏晓静 | -- | 客户要求上门校准影像，转现场 | -- | -- | 46151.6271 | 未解决 | 46151.6465 | 宋厚鹏 | 46151.6493 | 46151.6542 | -- | 客户要求上门校准影像 | 1、故障现象：客户对影像不满意 2、排查动作：查看客户拍的影像 3、故障原因：无 4、处理步骤：重新进行平板校准与束光器校准 5、处理结果：客户对影像质量满意 | 否 | -- | 0.66 | 0.6 | 0.5 | 46151.6785 | 46151.6549 | 46151.6757 | 46151.6785 | 46151.6757 | 已关闭
20260509135929 | 厚德口腔（福建福州连江县） | -- | Dentrix 55 NX | EE21ABCLJO | 设备维修 | 2.0.5.705 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 电脑硬件故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.705 | 44418.5944 | 2000587 | 2.0.5.705 | -- | -- | 46151.5715 | 44232 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 福州市 | 连江县 | 软件打不开 | 19.4 | -- | 46152.3799 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈电脑经常死机 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：让客户硬件检测没有问题，让客户重装系统 5、处理结果： | -- | -- | 46152.3806 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.3806 | -- | 已关闭
20260509135930 | 苏州吴中区牙博士口腔门诊部有限公司 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAFUAP | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | -- | 硬件异常 | -- | 机器异响 | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.11.1 | 45384.866 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46151.5743 | 45388 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 苏州市 | 吴中区 | 鬓角夹开合有异响，初步判断联轴器断裂 | 1.23 | 23.12 | 46151.6257 | 苏晓静 | -- | 鬓角夹开合有异响，初步判断联轴器断裂，转现场 | -- | -- | 46151.6264 | 未解决 | 46151.7146 | 宋厚鹏 | 46152.5903 | 46152.591 | -- | 连轴器断裂 | 1、故障现象：鬓角夹开合异响 2、排查动作：拆开检查鬓角夹开合运动结构 3、故障原因：束光器位置不对 4、处理步骤：调整束光器位置 5、处理结果：恢复正常 | 是 | -- | 23.14 | 273.8 | 273.75 | 46165.4167 | 46152.591 | 46163.9972 | 46165.4167 | 46163.9972 | 已关闭
20260509135931 | 茂名市正美齿科科技服务有限公司 | -- | 未识别 | SE26ABGITR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.5799 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 华南大区 | 广东省 | 茂名市 | 电白区 | 厂家那边没有菲森系统，怎么注册？接收口扫 | 0 | -- | 46151.5799 | 赖美琪 | 软件使用说明 | 1、故障现象：厂家那边没有菲森系统，怎么注册？接收口扫 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：发网址和教学视频给客户 | 咨询问题 | -- | 46151.5806 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.5806 | -- | 已关闭
20260509135932 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | GI22ADWEDO | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46151.5875 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-06口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 口扫名字登记错了，在系统里改完患者名字了，为什么下载后还是原来错的名字 怎么改 | 0.02 | -- | 46151.5875 | 赖美琪 | 软件使用说明 | 1、故障现象：口扫名字登记错了，在系统里改完患者名字了，为什么下载后还是原来错的名字 怎么改 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户更改 5、处理结果：更改成功 | 咨询问题 | -- | 46151.5896 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.5896 | -- | 已关闭
20260509135934 | 寿光市人民医院 | -- | F200 | BX26AC2ETP | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.5979 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 山东省 | 潍坊市 | 寿光市 | 拍完不上图 | 99.1 | -- | 46155.7271 | 郝珈宝 | 不上图 | 1、故障现象：不上图，返厂检测 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46162.6826 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.6826 | -- | 已关闭
20260509135937 | 北京欢乐口腔医院有限公司 | -- | 未识别 | TP25AABMAU | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45894.4944 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46151.6118 | 45894 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 顺义区 | 影像上传失败 | 1.18 | -- | 46151.6611 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：等待上传 2、排查动作： 3、故障原因：网络波动 4、处理步骤：重启服务，同步原因 5、处理结果： | -- | -- | 46151.6653 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.6653 | -- | 已关闭
20260509135938 | 深圳欧美科医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SG25ABVVKS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.6139 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 这个口扫头 连接不上 | 0 | -- | 46151.6139 | 赖美琪 | 口扫头连接异常 | 1、故障现象：这个口扫头 连接不上 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：连接异常，麻烦重新拔插试一下 5、处理结果：还不行的话，需要购买口扫头更换 | 配件异常 | -- | 46151.6146 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.6146 | -- | 已关闭
20260509135939 | 苏州姑苏区观前牙博士口腔诊所有限公司 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AAKPJX | 设备升级 | 1.0.0.9/1.0.0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.0.0.8 | 45247.8403 | 1.0.0.8 | 1.0.0.9/1.0.0.9 | -- | -- | 46151.625 | 45248 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 苏州市 | 姑苏区 | 客户要求对影像进行校准 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46151.6264 | 宋厚鹏 | 46151.7229 | 46151.7333 | 升级 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | 升级 | 2.57 | 1.1 | 0.94 | 46151.7785 | 46151.7333 | 46151.7722 | 46151.7785 | 46151.7722 | 已关闭
20260509135940 | 江阴南闸医院有限公司 | -- | Matrix 5000C | SA25ABHJWO | 设备维修 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.12 | 45707.3333 | 1.0.0.6 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 46151.6285 | 45696 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 无锡市 | 江阴市 | 关闭影子系统安装软件 | 163.87 | -- | 46158.4563 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4583 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4583 | -- | 已关闭
20260509135941 | 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 | -- | S6000 | FL21AHFYGV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.6285 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河北省 | 秦皇岛市 | 海港区 | 口扫曝光严重 | 0 | -- | 46151.6292 | 赖美琪 | 2D窗口曝光 | 1、故障现象：口扫曝光严重 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：返厂全面检测 5、处理结果：返厂维修 | 投影异常 | -- | 46151.6292 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.6292 | -- | 已关闭
20260509135943 | 瑞志口腔 | -- | Dentrix 10-3.0 | D1020170725183 | 设备维修 | 2.0.1.513 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 线材接触不良 | -- | 已部署 | 2.13.296.1100 | 2.0.1.513 | 44425.4437 | 2000101 | 2.0.1.513 | -- | -- | 46151.6319 | 43077 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 拍摄是黑屏 | 5.01 | -- | 46151.8403 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：按手闸没反应 2、排查动作： 3、故障原因：手闸异常 4、处理步骤：指导现场联系报价 5、处理结果： | -- | -- | 46161.4028 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.4028 | -- | 已关闭
20260509135945 | 邯郸永兴口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AAIERZ | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1032 | 45295.6132 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 46151.6382 | 45301 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 邯郸市 | 丛台区 | 做验收检测，想看图像均匀性 | 163.63 | -- | 46158.4563 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4583 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4583 | -- | 已关闭
20260509135946 | 北京医林立捷科技有限公司 | -- | S6000 | FL22ADTUKU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46151.641 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 昌平区 | 内存满了 | 0 | -- | 46151.641 | 赖美琪 | 清理数据 | 1、故障现象：内存满了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：发教学视频给客户参考清理 | 口扫：客户协作 | -- | 46151.6417 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.6417 | -- | 已关闭
20260509135949 | 益美口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABMBOY | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | -- | 硬件异常 | -- | 高压无射线 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1008 | 44536.6431 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 46151.6653 | 44537 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 贵港市 | 桂平市 | 影像不良 | 1.2 | 40.35 | 46151.7146 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：噪点大 2、排查动作： 3、故障原因：射线值偏低 4、处理步骤：原图拍摄参数正常，稳压器工作正常，原图射线值偏低 5、处理结果：转陈一帆 | -- | -- | 46151.7153 | 未解决 | 46152.7236 | 陈显光 | 46153.3965 | 46153.5042 | -- | 影像异常 | 1、故障现象：影像异常 2、排查动作：高压故障 3、故障原因：高压故障 4、处理步骤：更换高压，重新调试 5、处理结果：已完成 | 是 | -- | 43.51 | 7 | 4.38 | 46153.8021 | 46153.5285 | 46153.7104 | 46153.8021 | 46153.7104 | 已关闭
20260509135950 | 皓博士口腔（浙江绍兴柯桥区杨汛） | -- | Dentrix 50 | CI19AATFAZ | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.61 | 44869.5444 | 2000561 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46151.6687 | 43838 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 影像不清晰 | 17.06 | -- | 46152.3792 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈影像不清晰 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：指导客户调整切片厚度 5、处理结果： | -- | -- | 46152.3799 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.3799 | -- | 已关闭
20260509135951 | 格伦菲尔口腔横岗店 | -- | 未识别 | VN25AARMTU | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 软件异常 | -- | 全景影像无后处理 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45866.7201 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46151.6722 | 45866 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 卡在准备中 | 16.96 | -- | 46152.3785 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈全景影像无后处理 2、排查动作： 3、故障原因：软件故障 4、处理步骤：重建影像 5、处理结果： | -- | -- | 46152.3792 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.3792 | -- | 已关闭
20260509135953 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL23AD7OKR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.6771 | 45078 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-03口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 上传失败 | 0.02 | -- | 46151.6778 | 赖美琪 | 口扫数据上传失败 | 1、故障现象：上传失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：反馈给技术支持，远程处理 5、处理结果：上传成功 | 30/31软件问题 | -- | 46151.6799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.6799 | -- | 已关闭
20260509135955 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL22ACZSDX | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46151.6826 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 您好辛苦远程安装一下口扫软件 | 0.01 | -- | 46151.6826 | 赖美琪 | 软件安装 | 1、故障现象： 您好辛苦远程安装一下口扫软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程安装 5、处理结果：安装完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46151.6826 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.6826 | -- | 已关闭
20260509135957 | 深圳科兴好佰年口腔门诊部 | -- | S6000 | FL22ACVZOW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.6882 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 设备扫描分层重影，怀疑设备精度异常，需要返厂检修 | 0.67 | -- | 46151.716 | 袁凌峰 | 精度异常 | 1、故障现象：设备扫描分层严重 2、排查动作： 3、故障原因：设备使用周期长，扫描速度一切正常，数据分层评估是精度异常导致 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂检修 | 口扫：精度异常 | -- | 46151.7167 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.7167 | -- | 已关闭
20260509135961 | 健恩口腔.前进路店（河南郑州中原区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAGSGQ | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1029/2.0.5.1029 | -- | -- | 图像不良 | -- | 其他：头侧影像生成异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1008 | 44491.6375 | 2000587 | 2.0.5.709/2.0.5.1029/2.0.5.1029 | -- | -- | 46151.6937 | 44283 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 拍完不生成影像，且影像不良 | 0.4 | -- | 46151.7104 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：头侧影像生成异常 2、排查动作： 3、故障原因：配置文件路径错误 4、处理步骤：重新修改正确路径 5、处理结果： | -- | -- | 46151.8535 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.8535 | -- | 已关闭
20260509135962 | 河南省广森医疗器械销售有限公司 | -- | S6000 | FL22AEJNTS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.7 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 老师，麻烦帮忙看下这个扫七的时候跑到三的位置了，AI去噪也打开了的，是什么原因 | 0 | -- | 46151.7007 | 赖美琪 | 更新软件 | 1、故障现象：老师，麻烦帮忙看下这个扫七的时候跑到三的位置了，AI去噪也打开了的，是什么原因 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户升级口扫软件 5、处理结果：升级完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46151.7007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.7007 | -- | 已关闭
20260509135963 | 宽城区优齿嘉口腔门诊部（个体工商户） | -- | 未识别 | UX25AAMJOT | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 高压无射线 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45901.7368 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46151.7188 | 45902 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 吉林省 | 长春市 | 宽城区 | 图像不良 | 2.92 | -- | 46151.8403 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：高压射线异常 2、排查动作： 3、故障原因：MA过高 4、处理步骤：和现场联系，指导明天观察使用，若必现，上门更换高压 5、处理结果： | -- | -- | 46151.8528 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.8528 | -- | 已关闭
20260509135964 | 阳春为众口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | UX26ABJBWQ | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件上传异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46091.7465 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46151.7188 | 46093 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 阳江市 | 阳春市 | 几个不一样的人CT都上传到管家这个患者这里 | 2.91 | -- | 46151.8403 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈牙管A患者的影像传到B患者病历里了 2、排查动作： 3、故障原因：插件上传异常 4、处理步骤：已反馈云端技术，按照病历号匹配重新上传 5、处理结果： | -- | -- | 46151.8514 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.8514 | -- | 已关闭
20260509135967 | 阳江市瑞科口腔有限公司 | -- | 未识别 | UX25AA8SDU | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45884.4021 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46151.7347 | 45884 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 阳江市 | 江城区 | 重启会弹窗 | 161.29 | -- | 46158.4549 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：卸载插件，客户要求插件不开机自启 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4639 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4639 | -- | 已关闭
20260509135968 | 修恒（石家庄）医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | SG25AAHDGW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46151.7382 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 软件安装 | 188.27 | -- | 46159.5826 | 袁凌峰 | 软件安装 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：安装 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46166.4729 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.4729 | -- | 已关闭
20260509135969 | 潮州市牙依口腔门诊有限公司1 | -- | Matrix 5000C | SA24ABRNGY | 设备维修 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.12 | 45725.4576 | 1.0.0.6 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 46151.7451 | 45624 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 潮州市 | 潮安区 | 卡准备 | 15.18 | -- | 46152.3778 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈准备时提示手闸按下 2、排查动作： 3、故障原因：客户误操作 4、处理步骤：查看日志准备时手闸按下，后续准备正常 5、处理结果： | -- | -- | 46152.3785 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.3785 | -- | 已关闭
20260509135970 | 日照壹颗牙 | -- | 未识别 | VN26AAINAR | 设备移机 | 1.4.3.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46145.6486 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46151.7493 | 46147 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 日照市 | 东港区 | 上门移机 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46153.8292 | 席保顺 | 46154.2181 | 46154.3958 | 移机 | 移机 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：移机 5、处理结果： | 是 | 移机 | 63.75 | 13.3 | 8.95 | 46158.3993 | 46154.4062 | 46154.7792 | 46158.3993 | 46154.7792 | 已关闭
20260510135972 | 东阳市红会医院 | -- | 未识别 | ZF26AARZDR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 1.4.3.1 | -- | 1.0.0.19 | -- | -- | -- | 46152.0493 | -- | 否 | 否 | 否 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 金华市 | 东阳市 | CT新机安装 | 7.81 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46155.4014 | 潘勇 | 46155.4021 | 46155.4139 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 72.94 | 9.4 | 9.11 | 46155.7472 | 46155.4139 | 46155.7937 | 46155.7472 | 46155.7937 | 已关闭
20260510135973 | 固德雅口腔 | -- | 未识别 | ZF26ABHZDR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.4.3.1 | 46152.7 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46152.0493 | 46153 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 东莞市 | 东城街道 | CT新机安装 | 7.89 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46152.3965 | 刘明 | 46152.4208 | 46152.4757 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 2.34 | 25.8 | 24.52 | 46153.5174 | 46152.4757 | 46153.4972 | 46153.5174 | 46153.4972 | 处理完成
20260510135974 | 台前县晨旭口腔医院有限公司 | -- | 未识别 | ZF26AAIZWR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46155.6097 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46152.0493 | 46158 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 濮阳市 | 台前县 | CT新机安装 | 7.9 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46154.7785 | 席保顺 | 46155.2931 | 46155.4313 | B71，束光器移出限位超时 | 束光器y1复位异常 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：更换束光器y1限位开关 5、处理结果： | 是 | B71，束光器移出限位超时 | 73.43 | 27.7 | 24.44 | 46158.4014 | 46155.4382 | 46156.4563 | 46158.4014 | 46156.4563 | 处理完成
20260510135975 | 田家庵区牙洁士口腔诊所（个体工商户） | -- | 未识别 | ZF26AAFZGR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46155.3708 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1/1.4.3.1 | -- | -- | 46152.0493 | 46157 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 淮南市 | 田家庵区 | CT新机安装 | 7.79 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46153.7368 | 李又 | 46154.5965 | 46154.5979 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 53.37 | 71.5 | 71.36 | 46157.9194 | 46154.5979 | 46157.5708 | 46157.9194 | 46157.5708 | 处理完成
20260510135977 | 许洁口腔(浙江金华东阳市) | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAEMDR | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030/2.0.5.710 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 4.0.0.70 | 2.0.5.1030 | 44341.6201 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030/2.0.5.710 | -- | -- | 46152.3833 | 44341 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 金华市 | 东阳市 | CT数据老是上传失败 | 6.37 | -- | 46152.6486 | 胡标 | -- | 1、故障现象：CT数据老是上传失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：客户无响应 | -- | -- | 46152.6736 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.6736 | -- | 已关闭
20260510135978 | 河南省广森医疗器械销售有限公司 | -- | S6000 | FL23ADXJGS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.3875 | 45133 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 初始化异常 | 48.63 | -- | 46154.4139 | 袁凌峰 | 开机后无滴滴两声 | 1、故障现象：初始化异常，设备连接失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：需要返厂检修 | 口扫：初始化异常 | -- | 46154.4146 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.4146 | -- | 已关闭
20260510135980 | 海陵博大口腔医院 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180716217 | 设备维修 | 2.0.1.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.907 | 44734.6535 | 2000587 | 2.0.1.907 | -- | -- | 46152.391 | 43317 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 泰州市 | 海陵区 | 数据发送中有错误 | 145.54 | -- | 46158.4549 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4639 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4639 | -- | 已关闭
20260510135981 | 庆云云飞口腔(山东德州庆云县) | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABKZKT | 设备维修 | 2.0.5.708 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44384.559 | 2000590 | 2.0.5.708 | -- | -- | 46152.3924 | 44384 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 济南市 | 历城区 | 数据发送中有错误 | 2.2 | -- | 46152.484 | 胡标 | -- | 1、故障现象：数据发送中有错误 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46152.4854 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.4854 | -- | 已关闭
20260510135983 | 金铂利口腔（浙江杭州富阳区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AABGTV | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件服务未开启 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.705 | 44449.7431 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 46152.3972 | 44449 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 富阳区 | 无法上传管家 | 0.5 | -- | 46152.4181 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未开启 4、处理步骤：同步对接原理，指导客户后续检查插件 5、处理结果： | -- | -- | 46152.4187 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.4187 | -- | 已关闭
20260510135984 | 恒英口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAQBDY | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | -- | 硬件异常 | -- | 高压无射线 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44546.3812 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46152.3979 | 44546 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 玉林市 | 容县 | 卡准备 | 1 | 46.14 | 46152.4396 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：准备失败 2、排查动作： 3、故障原因：H62 4、处理步骤：重启设备以及关闭设备无法解决，必现 5、处理结果：转陈一帆 | -- | -- | 46152.4403 | 未解决 | 46153.8326 | 陈显光 | 46154.3625 | 46154.491 | -- | 软件报错h62 | 1、故障现象：软件报错准备失败 2、排查动作：高压故障 3、故障原因：高压故障 4、处理步骤：更换高压 5、处理结果：已完成 | 是 | -- | 49.22 | 4.7 | 1.97 | 46156.2965 | 46154.491 | 46154.5729 | 46156.2965 | 46154.5729 | 已关闭
20260510135985 | 优享口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23ABKGRW | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1032/2.0.5.1032 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1032 | 45219.4528 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1032/2.0.5.1032 | -- | -- | 46152.3986 | 45220 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 旅顺口区 | 无法上传牙医管家 | 2.03 | -- | 46152.4833 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈无法上传牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46152.4833 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.4833 | -- | 已关闭
20260510135986 | 力博尔口腔（原：金铂丽口腔） | -- | Dentrix 50 | D5C2018BE0008 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件上传服务未打开 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 45397.5556 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46152.4028 | 43564 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 贵州省 | 毕节市 | 毕节市 | 数据发送中有错误 | 0.5 | -- | 46152.4236 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：上传云端异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件上传服务未打开 4、处理步骤：手动打开服务，同步对接原理，指导客户后续检查插件 5、处理结果： | -- | -- | 46152.4243 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.4243 | -- | 已关闭
20260510135988 | 郑州市妇幼保健院（郑州市妇幼保健计划生育服务中心） | -- | 未识别 | VN25AAFZRS | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.14 | 45845.559 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46152.4056 | 45853 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 金水区 | 全景片打不开 | 47.35 | -- | 46154.3785 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈自主分机阅片种植界面打不开 2、排查动作： 3、故障原因：软件故障 4、处理步骤：反馈技术 5、处理结果： | -- | -- | 46154.3799 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.3799 | -- | 已关闭
20260510135989 | 柏德口腔/德中口腔（浙江宁波鄞州区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20ABE3TR | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44315.6326 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46152.4062 | 43983 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 宁波市 | 鄞州区 | 工作列表获取不到 | 1.83 | -- | 46152.4826 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈工作列表获取不到 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46152.4826 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.4826 | -- | 已关闭
20260510135990 | 柏登齿科（广东东莞南城区） | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABRZAX | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44883.4514 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46152.4083 | 44883 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 东莞市 | 南城区 | 连接不上牙医管家 | 145.11 | -- | 46158.4549 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4653 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4653 | -- | 已关闭
20260510135991 | 云心口腔(云南昆明盘龙区) | -- | Dentrix 55 云 | EW21ACDXDV | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44501.7194 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46152.4153 | 44501 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 | 分机小地球无法阅片 | 144.94 | -- | 46158.4549 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4653 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4653 | -- | 已关闭
20260510135992 | 嘉兴平湖麦芽口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AB4XRV | 设备维修 | 2.0.5.705 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.61 | 2.0.5.705 | 44477.7722 | 2000587 | 2.0.5.705 | -- | -- | 46152.4201 | 44478 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 嘉兴市 | 平湖市 | 上传管家影像异常 | 144.83 | -- | 46158.4549 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4653 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4653 | -- | 已关闭
20260510135993 | 广州暨穗心康口腔门诊部有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW23AASDOQ | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 软件异常 | -- | 数据库异常损坏 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 45005.541 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46152.4243 | 45005 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 今天拍的，拍片电脑可看到，其它工作电脑看不到。 | 1.26 | -- | 46152.4771 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：数据库损坏 2、排查动作： 3、故障原因：数据库损坏 4、处理步骤：替换空白数据库并重建，更新最新版插件 5、处理结果： | -- | -- | 46152.4778 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.4778 | -- | 已关闭
20260510135994 | 深圳罗岗医院 | -- | 未识别 | SE25AAYNGV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.425 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 发个注册示意图给我，谢谢 | 0 | -- | 46152.425 | 赖美琪 | 软件使用说明 | 1、故障现象：发个注册示意图给我，谢谢 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：发送视频给客户参考 | 咨询问题 | -- | 46152.4257 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.4257 | -- | 已关闭
20260510135995 | 运城市盐湖区家百福义齿有限公司 | -- | S6000 | FL22ACNADZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46152.4313 | 45034 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 西北大区 | 山西省 | 运城市 | 盐湖区 | 设备精度异常，需要返厂检修 | 0.35 | -- | 46152.4458 | 袁凌峰 | 精度异常 | 1、故障现象：精度检测异常，需要返厂校准 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂校准精度 | 口扫：精度异常 | -- | 46152.4465 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.4465 | -- | 已关闭
20260510135996 | 大连致美科技有限公司 | -- | S6000 | FL21AE7RRX | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.4361 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 口扫现在扫不了，显示待检查，业面自动退出， | 0.01 | -- | 46152.4368 | 赖美琪 | 清理数据 | 1、故障现象：口扫现在扫不了，显示待检查，业面自动退出， 2、排查动作： 3、故障原因：C盘满了 4、处理步骤：远程帮客户清理 5、处理结果：清理完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46152.4382 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.4382 | -- | 已关闭
20260510135997 | 阜阳临泉县牙德士口腔门诊部 | -- | 未识别 | UX25ACQ4TW | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件服务未打开 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45966.5833 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46152.4417 | 45967 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 阜阳市 | 临泉县 | 我们牙医管家挂完号，CT那边的电脑不显示 | 0.88 | -- | 46152.4785 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未打开 4、处理步骤：手动打开服务，同步对接原理，指导客户后续检查插件 5、处理结果： | -- | -- | 46152.4806 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.4806 | -- | 已关闭
20260510135998 | 荆州大众口腔医疗有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW23ABEOOR | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件服务未打开 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 45061.7306 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 46152.4472 | 45062 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 荆州市 | 荆州区 | 数据发送中有错误 | 0.84 | -- | 46152.4826 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：上传云端异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未打开 4、处理步骤：手动打开服务，同步对接原理，指导客户后续检查插件 5、处理结果： | -- | -- | 46152.4833 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.4833 | -- | 已关闭
20260510136001 | 九江中晟口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | UX26ABMBOQ | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件准备时间过长 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46108.7299 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46152.4486 | 46109 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 九江市 | 濂溪区 | 软件打不开 | 0.96 | -- | 46152.4889 | 胡标 | -- | 1、故障现象：链接不上CT 2、排查动作： 3、故障原因：软件故障 4、处理步骤：重启电脑后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46152.4903 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.4903 | -- | 已关闭
20260510136002 | 西华县博泰口腔诊所 | -- | Matrix 5000C | SA25ABJOWR | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件准备时间过长 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45771.5806 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46152.4632 | 45777 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 周口市 | 西华县 | 卡准备 | 6.79 | -- | 46152.7465 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈卡准备95% 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：后续准备正常 5、处理结果： | -- | -- | 46152.7465 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.7465 | -- | 已关闭
20260510136003 | 北京京谊口腔 | -- | Dentrix 50 Max | CJ22AAB3AZ | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 45260.6861 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46152.4646 | 44970 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 丰台区 | CT上传不了 | 4.94 | -- | 46152.6708 | 胡标 | -- | 1、故障现象：CT上传不了 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未开启 4、处理步骤：更新插件 5、处理结果： | -- | -- | 46152.6715 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.6715 | -- | 已关闭
20260510136004 | 悦牙口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AA9IRX | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：客户反馈需要取消对接牙医管家，卸载睿知影插件 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44529.5042 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46152.4833 | 44530 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 松北区 | CT上传不了 | 0.28 | -- | 46152.4951 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈需要取消对接牙医管家，卸载睿知影插件 2、排查动作： 3、故障原因：客户反馈需要取消对接牙医管家，卸载睿知影插件 4、处理步骤：取消对接牙医管家，卸载睿知影插件 5、处理结果： | -- | -- | 46152.4979 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.4979 | -- | 已关闭
20260510136005 | 博凡口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABQ3RU | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44783.6312 | 2000581 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46152.4847 | 44784 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 上传牙医管家速度慢 | 1.04 | -- | 46152.5285 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈上传慢 2、排查动作： 3、故障原因：对接方式 4、处理步骤：更换插件对接，同步对接原理、上传原理 5、处理结果： | -- | -- | 46152.5333 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.5333 | -- | 已关闭
20260510136006 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | 未识别 | SG25AAIRJZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.4847 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 您好 后面这个颜色是什么情况？后面咋发蓝呢 | 0 | -- | 46152.4847 | 赖美琪 | 咨询口扫数据 | 1、故障现象：您好 后面这个颜色是什么情况？后面咋发蓝呢 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：那部分扫的是太亮了，颜色有点不一样，只是纹理不一样，数据是正常的呢 | 咨询问题 | -- | 46152.491 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.491 | -- | 已关闭
20260510136007 | 阳春为众口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | UX26ABJBWQ | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46091.7465 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46152.4861 | 46093 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 阳江市 | 阳春市 | 在牙医管家建立信息，菲森又无出来名字 | 4.41 | -- | 46152.6701 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈牙医管家无法分诊 2、排查动作： 3、故障原因：插件未打开 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46152.6701 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.6701 | -- | 已关闭
20260510136008 | 湖南鹏悦医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SG26ABRJOR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.4924 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 长沙县 | 帮忙安装一下口扫软件 | 0 | -- | 46152.4924 | 赖美琪 | 软件安装 | 1、故障现象：帮忙安装一下口扫软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户安装 5、处理结果：安装完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46152.4931 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.4931 | -- | 已关闭
20260510136009 | 河北合茂医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | SE24AA95KZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.4951 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 帮忙安装一下口扫软件 | 0.01 | -- | 46152.4951 | 赖美琪 | 软件安装 | 1、故障现象：帮忙安装一下口扫软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户安装 5、处理结果：安装完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46152.4958 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.4958 | -- | 已关闭
20260510136010 | 广州德系口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | WS26AAOOTR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46153.5944 | 1.0.3.6 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 46152.4972 | 46154 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | CT新机安装 | 1.03 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46153.334 | 胡杰 | 46153.334 | 46153.4486 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 21.95 | 13.6 | 25.12 | 46154.7069 | 46153.4549 | 46154.5014 | 46154.7069 | 46154.5014 | 处理完成
20260510136011 | 济南雅乐福义齿有限公司 | -- | 未识别 | SG25AA5NTR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.4993 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 山东省 | 济南市 | 天桥区 | 口扫模型数据最近有偏差，该如何校订一下 | 0.01 | -- | 46152.4993 | 赖美琪 | 咨询口扫数据 | 1、故障现象：口扫模型数据最近有偏差，该如何校订一下 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户做数据分析 5、处理结果：后续再观察一下 | 咨询问题 | -- | 46152.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.5 | -- | 已关闭
20260510136012 | 全仁牙科（四川成都武侯区） | -- | Dentrix 10-3.0 | D102017072591A | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.64 | 2.0.1.517 | 45219.6153 | 2000103 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46152.5243 | 43135 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 武侯区 | 连不上牙医管家 | 0.56 | -- | 46152.5479 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家异常 2、排查动作： 3、故障原因：主机IP变更 4、处理步骤：设置里修改成变更后的IP，同步对接原理，指导客户后续如何操作 5、处理结果： | -- | -- | 46152.55 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.55 | -- | 已关闭
20260510136013 | 博爱口腔（安徽宿州萧县） | -- | Dentrix 10-3.0 | DAC0318AP0577 | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件服务未打开 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.517 | 44536.634 | 2000103 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46152.534 | 43447 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 宿州市 | 萧县 | 还是无法上传管家阅片 | 0.41 | -- | 46152.5507 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未打开 4、处理步骤：手动打开服务，同步对接原理，指导客户后续检查插件 5、处理结果： | -- | -- | 46152.5521 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.5521 | -- | 已关闭
20260510136014 | 绵阳叶齿维乐口腔门诊部有限公司 | -- | Dentrix 50 Max | CJ23AAOUGR | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 高压无射线 | 高压无射线 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 45051.4222 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46152.5535 | 45052 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 绵阳市 | 涪城区 | 拍不出影像 | 21.05 | 25.66 | 46153.4306 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：高压偶发无射线 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：转王孝鑫 | -- | -- | 46153.4313 | 未解决 | 46153.4708 | 王孝鑫 | 46154.5007 | 46154.6201 | -- | 高压偶发无射线，报错43 | 1、故障现象:高压偶发无射线，报错43 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：更换高压组件 5、处理结果：已解决 | 是 | -- | 28.52 | 6.5 | 3.64 | 46154.7722 | 46154.6201 | 46154.7715 | 46154.7722 | 46154.7715 | 已关闭
20260510136015 | 上林来诗美口腔诊所有限公司 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AAVJDU | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.2612 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：关一下影子系统安装E看牙软件 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.2612 | 45131.5743 | 2000592 | 2.0.5.710/2.0.5.2612 | -- | -- | 46152.5542 | 45132 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 上林县 | 关一下影子系统安装E看牙软件 | 0.65 | -- | 46152.5813 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：关一下影子系统安装E看牙软件 2、排查动作： 3、故障原因：关一下影子系统安装E看牙软件 4、处理步骤：关一下影子系统安装E看牙软件 5、处理结果： | -- | -- | 46153.3979 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.3979 | -- | 已关闭
20260510136016 | 祁东润雅口腔 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180730275 | 设备维修 | 2.0.1.907 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 线材接触不良 | 线材接触不良 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.907 | 44532.6 | 2000587 | 2.0.1.907 | -- | -- | 46152.5576 | 43345 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 衡阳市 | 祁东县 | 设备离线 | 21.38 | 189.11 | 46153.4486 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：设备离线 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：转杨立辉 5、处理结果： | -- | -- | 46155.6618 | 未解决 | 46163.4931 | 杨立辉 | 46163.541 | 46163.6111 | -- | 设备开机后软件打开提示设备离线 | 1、故障现象：设备开机后打开软件提示离线 2、排查动作：出现离线时需多次拔插清洁光纤 3、故障原因：通讯异常导致设备连接失败 4、处理步骤：更换机外光纤、加装3G光模后测试通讯正常 5、处理结果：处理后测试为正常 | 是 | -- | 190.8 | 8.7 | 2.49 | 46163.7438 | 46163.6118 | 46163.7153 | 46163.7438 | 46163.9528 | 已关闭
20260510136017 | 小天使口腔 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180730281 | 设备维修 | 2.0.1.907 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件服务没打开 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.907 | 44344.7937 | 2000587 | 2.0.1.907 | -- | -- | 46152.5618 | 43342 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 洛阳市 | 新安县 | CT上传不了 | 0.34 | -- | 46152.5764 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务没打开 4、处理步骤：手动打开服务，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46152.5764 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.5764 | -- | 已关闭
20260510136018 | 爱齿乐口腔（福建莆田城厢区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAMTOY | 设备维修 | 2.0.5.9052 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.905 | 44308.759 | 2000585 | 2.0.5.9052 | -- | -- | 46152.5632 | 44175 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 莆田市 | 城厢区 | 数据发送中有错误 | 1.05 | -- | 46152.6062 | 胡标 | -- | 1、故障现象：数据发送中有错误 2、排查动作： 3、故障原因：插件未打开 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46152.6069 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.6069 | -- | 已关闭
20260510136019 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | BX26AC8FJQ | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.5674 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 不上图 | 1.08 | -- | 46152.6118 | 唐积安 | 不上图 | 1、故障现象：不上图 2、排查动作： 3、故障原因：不上图 4、处理步骤：客户x光机到其他诊所和水洗胶片可以使用 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46161.3944 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.3944 | -- | 已关闭
20260510136020 | 新疆塔城王亚会口腔 | -- | 未识别 | OF25AADKAZ | 设备升级 | 1.4.0.9/2.0.1.907 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.0.9 | 46030.8562 | 1.0.0.3 | 1.4.0.9/2.0.1.907 | -- | -- | 46152.5687 | 46032 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0036-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 塔城市 | 1，故障描述问题：升级风扇。 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 熊伟 | 46153.659 | 46153.6743 | 升级 | -- | 1、故障现象：升级风扇。 2、排查动作：升级风扇。 3、故障原因：升级风扇。 4、处理步骤：升级风扇。 5、处理结果：正常使用。 | 否 | 升级 | -- | 5.5 | 2.68 | 46153.8715 | 46153.691 | 46153.8028 | 46153.8715 | 46154.8965 | 已关闭
20260510136021 | 杭州傅杰燕口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAKBRY | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1008 | 44549.6444 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 46152.5694 | 44550 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅区 | CT和侧位拍出来没有图像 | 47.49 | -- | 46154.5479 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：全景头侧拍摄异常 2、排查动作： 3、故障原因：重建进程异常 4、处理步骤：重装软件 5、处理结果： | -- | -- | 46154.5486 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.5486 | -- | 已关闭
20260510136022 | 大连辰佳口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AAHJRU | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.2612/2.0.5.2612 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.2612 | 45138.5806 | 2000592 | 2.0.5.710/2.0.5.2612/2.0.5.2612 | -- | -- | 46152.5764 | 45139 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 沙河口区 | 关影子系统 | 2.34 | -- | 46152.6736 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈需要关影子系统创捷云端快捷方式 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：关影子系统创捷云端快捷方式 5、处理结果： | -- | -- | 46152.6993 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.6993 | -- | 已关闭
20260510136023 | 德州禹城市妇幼保健院 | -- | 未识别 | WS26AADHDO | 设备维修 | 2.0.5.710/1.3.13.20250117/1.3.13.20250117 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 其他 | 线材接触不良 | 已部署 | 4.0.0.70 | 1.3.13 | 46043.6368 | 1.0.0.6 | 2.0.5.710/1.3.13.20250117/1.3.13.20250117 | -- | -- | 46152.5771 | 46045 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 德州市 | 禹城市 | 1，故障描述问题：设备经常出现初始化，连不上设备，申请物料上门排查，请转现场 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效:1 | 0.68 | 17.78 | 46152.6056 | 王芳 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46152.6056 | 未解决 | -- | 席保顺 | 46153.3465 | 46153.4507 | -- | 网线接触不良 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：检查设备供电正常，现场复现连不上设备，检查机外网线有破损，现场接上后恢复正常 5、处理结果： | 否 | -- | 20.32 | 11.4 | 8.91 | 46153.8285 | 46153.4521 | 46153.8236 | 46153.8285 | 46153.8236 | 已关闭
20260510136024 | 尚华口腔 | -- | 未识别 | OF25AACKGZ | 设备维修 | 1.4.0.9 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.0.9 | 46017.5694 | 1.0.0.3 | 1.4.0.9 | -- | -- | 46152.5924 | 46021 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0036-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 保定市 | 涞水县 | 牙医管家跟CT电脑连不上啊，牙医管家挂了号CT这不显示患者 | 26.58 | -- | 46153.7 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46153.7007 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.7007 | -- | 已关闭
20260510136025 | 桦鹏口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW23AA1TKS | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.1030 | 45093.7035 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 46152.5938 | 45093 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 贵州省 | 六盘水市 | 盘州市 | 卡生成 | 1.87 | -- | 46152.6715 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈卡重建 2、排查动作： 3、故障原因：D盘存满了 4、处理步骤：清理E看牙缓存，重建影像 5、处理结果： | -- | -- | 46152.6722 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.6722 | -- | 已关闭
20260510136027 | 雅康口腔 | -- | Dentrix 50 | D5C20194I0106 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 运动机构异常 | -- | R30，主轴旋转至正限位超时 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 45258.5687 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46152.5993 | 43613 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 香坊区 | 卡准备中 | 2.47 | -- | 46152.7021 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈准备失败 2、排查动作： 3、故障原因：R30 4、处理步骤：查看日志，反馈现场 5、处理结果： | -- | -- | 46152.7035 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.7035 | -- | 已关闭
20260510136028 | 恩东口腔.巴东店（湖北恩施巴东县） | -- | Dentrix 55 NX | EE21AAPDJQ | 设备维修 | 2.0.5.704 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.704 | 44307.6535 | 2000585 | 2.0.5.704 | -- | -- | 46152.6042 | 44302 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 巴东县 | 关影子系统 | 26.03 | -- | 46153.6889 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.7028 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.7028 | -- | 已关闭
20260510136029 | 深圳瑞吉口腔诊所 | -- | S6500 | PH24AEIWDR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.6125 | 45436 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 口扫显示内存不足怎么清理 | 0 | -- | 46152.6125 | 赖美琪 | 清理数据 | 1、故障现象：口扫显示内存不足怎么清理 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：发教学视频给客户参考清理 | 口扫：客户协作 | -- | 46152.6125 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.6125 | -- | 已关闭
20260510136030 | 诸暨修元口腔 | -- | Dentrix 50 | CI20AAGFAS | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44992.5306 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46152.6153 | 43985 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 软件报错 | 1.5 | -- | 46152.6778 | 胡标 | -- | 1、故障现象：软件报错无法写入配置文件 2、排查动作： 3、故障原因：软件故障 4、处理步骤：客户重启后后续拍摄正常，让客户再观察 5、处理结果： | -- | -- | 46152.6806 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.6806 | -- | 已关闭
20260510136031 | 小鲨鱼正畸（山东青岛黄岛区） | -- | S6000 | FL22AAVBRY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46152.625 | 44988 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 通信异常 | 0.01 | -- | 46152.6257 | 赖美琪 | 软件安装 | 1、故障现象：通信异常 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户重装软件 5、处理结果：可以正常使用 | 口扫：客户协作 | -- | 46152.6264 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.6264 | -- | 已关闭
20260510136032 | 深圳岗厦格伦菲尔口腔门诊部 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AACPAS | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1033 | 45476.7806 | 2000594 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46152.6299 | 45480 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 拍不出影像 | 25.42 | -- | 46153.6889 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：服务器波动无法上传 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.7042 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.7042 | -- | 已关闭
20260510136033 | 龙华格伦菲尔清湖总院 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAN4DQ | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45430.3625 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46152.6438 | 45435 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 拍片软件打不开患者影像 | 25.08 | -- | 46153.6889 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.7042 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.7042 | -- | 已关闭
20260510136034 | 徐州益牙口腔 | -- | Dentrix 50 | D5C2019BF0458 | 设备维修 | 2.0.5.9052 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.905 | 44826.6937 | 2000585 | 2.0.5.9052 | -- | -- | 46152.6507 | 43816 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 徐州市 | 泉山区 | 影像不清晰 | 24.9 | -- | 46153.6882 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：更换矫正文件，提升清晰度 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.7049 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.7049 | -- | 已关闭
20260510136035 | 东阳美天竞保口腔门诊部有限责任公司 | -- | 未识别 | UX25ACR4OW | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 其他 | 主板PCBA不良 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45964.7424 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46152.6847 | 45967 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 金华市 | 东阳市 | 客户设备束光器控制板与主控板烧了，需要申请物料更换 | 0.12 | 25.97 | 46152.6896 | 苏晓静 | -- | 客户设备束光器控制板与主控板烧了，需要申请物料更换，转现场 | -- | -- | 46152.6903 | 未解决 | 46153.7722 | 潘勇 | 46153.7722 | 46153.7729 | -- | 束光器板，转接板，主控板烧了 | 1、故障现象：束光器板，转接板，主控板烧了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：更换束光器组件，旋转臂转接板，主控板 5、处理结果：已完成 | 是 | -- | 25.99 | 3.1 | 2.99 | 46153.8972 | 46153.7729 | 46153.8979 | 46153.8972 | 46153.8979 | 已关闭
20260510136036 | 广州美创医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | QH24AD6SWV | 口扫设备维修处理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.7097 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 来源工单：20260507135717,需要进行维修处理 | -0.02 | -- | 46152.709 | 赖美琪 | 精度异常 | 1、故障现象：精度异常，返厂率很高 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂检修 | 口扫：精度异常 | -- | 46152.7097 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.7097 | -- | 已关闭
20260510136037 | 江西九江鑫雅观医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL23ABIUJP | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46152.7132 | 45043 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-05 口腔数字印模仪 | 华东大区 | 江西省 | 九江市 | 柴桑区 | 口扫精度问题 | 0.01 | -- | 46152.7139 | 袁凌峰 | 精度异常 | 1、故障现象：精度异常 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂校准 | 口扫：精度异常 | -- | 46152.7139 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.7139 | -- | 已关闭
20260510136040 | 大连奥利康义齿有限公司 | -- | S6000 | FL22ACZSDX | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46152.7181 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 口扫卡顿 | 92.5 | -- | 46156.5722 | 唐积安 | 口扫卡顿 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：扫描手法问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46156.5729 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.5729 | -- | 已关闭
20260510136041 | 格伦菲儿悟空 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AAFSTU | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.0.0.8 | 45143.6604 | 1.0.0.8 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46152.7299 | 45143 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 协助上传云端 | 23 | -- | 46153.6875 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.7049 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.7049 | -- | 已关闭
20260510136042 | 瑞合欣口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AA7ETZ | 设备升级 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1032 | 45306.591 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 46152.7403 | 45307 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 1，故障描述问题：触摸屏控制时，闪烁，申请物料上门排查 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题：1 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 席保顺 | 46157.3278 | 46157.4236 | 触摸屏不亮/花屏/破损/无反应 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：更换触摸屏，更换触摸屏程序，调试校准设备 5、处理结果： | 是 | 触摸屏不亮/花屏/破损/无反应 | -- | 8.6 | 6.25 | 46158.4062 | 46157.4257 | 46157.6861 | 46158.4062 | 46157.6861 | 已关闭
20260510136043 | 清大口腔 | -- | 未识别 | QH24ADWRJW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.7424 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 清远市 | 清城区 | 牙件返工率高，需要返厂检修 | 0.01 | -- | 46152.7431 | 袁凌峰 | 货件大批量返工 | 1、故障现象：精度异常，牙件返工率高 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂检修 | 口扫：精度异常 | -- | 46152.7438 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.7438 | -- | 已关闭
20260510136044 | 清大口腔 | -- | 未识别 | QH24ADWRJW | 口扫设备维修处理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.7444 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 清远市 | 清城区 | 来源工单：20260510136043,需要进行维修处理 | -0.03 | -- | 46152.7431 | 唐积安 | 货件大批量返工 | 1、故障现象：精度异常，牙件返工率高 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂检修 | 口扫：精度异常 | -- | 46152.7438 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46152.7438 | -- | 已关闭
20260510136045 | 京山咿呀口腔医院有限公司 | -- | 未识别 | VN26AAEKOO | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 其他 | 千兆交换机不良 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46057.8778 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46152.8049 | 46058 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 荆门市 | 京山市 | 1，故障描述问题：CT离线，网络无法识别 2，故障出现场景描述：CT离线 3，需要解决的问题：CT离线 4，预期解决时效:1.5天 | 15.75 | 0.1 | 46153.4604 | 王芳 | -- | 1，故障描述问题：CT离线，网络无法识别 2，故障出现场景描述：CT离线 3，需要解决的问题：CT离线 4，预期解决时效:1.5天 | -- | -- | 46153.4632 | 未解决 | -- | 辛杨 | 46153.4674 | 46153.5521 | -- | CT离线，网络无法识别 | 1、故障现象：设备无法连接 CT网络无法识别 2、排查动作：测试外网通讯正常未损坏 主板网口也无信号 交换机口未亮灯。 3、故障原因：交换机烧坏导致网络通讯异常 4、处理步骤：现场更换新的交换机，测试网络通讯正常 并培训设备操作以及软件使用 5、处理结果：故障修复。 | 是 | -- | 2.15 | 25.5 | 23.49 | 46154.875 | 46153.5528 | 46154.5312 | 46154.875 | 46154.5312 | 已关闭
20260511136046 | 永胜县沐颜口腔医疗服务有限公司 | -- | 未识别 | ZA26AABFOS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46159.5639 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1/1.4.3.1 | -- | -- | 46153.0493 | 46160 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0061-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 丽江市 | 永胜县 | CT新机安装 | 9.84 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46155.3611 | 董发军 | 46155.3611 | 46155.6299 | 设备故障-硬件异常 | 束光器限位故障 | 1、故障现象：束光器无法移动到位 2、排查动作：检查限位 3、故障原因：限位故障 4、处理步骤：更换限位 5、处理结果：更换完成 | 是 | 硬件：初始化异常 | 52.11 | 45.2 | 98.37 | 46160.4104 | 46155.6306 | 46159.7292 | 46160.4104 | 46160.4104 | 已关闭
20260511136047 | 定兴嘉林口腔 | -- | 未识别 | UX25AA2UOV | 设备回访 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45923.5479 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46153.2556 | 45927 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 保定市 | 定兴县 | 长时间未上门，上门回访 | 4.88 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46154.5674 | 张慧麟 | 46154.5681 | 46154.5771 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 26.84 | 0.4 | 0.18 | 46154.8549 | 46154.5771 | 46154.5847 | 46154.8549 | 46154.5847 | 已关闭
20260511136048 | 高碑店榛欣口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | UX26AA7IWR | 设备升级 | 1.4.3.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46135.6125 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46153.2562 | 46136 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 保定市 | 高碑店市 | 上门升级至1.3.15版本 | 4.88 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46154.5674 | 张慧麟 | 46154.5854 | 46154.6035 | 升级 | -- | 1、故障现象：需要退回版本1.3.15 2、排查动作：需要退回版本1.3.15 3、故障原因：需要退回版本1.3.15 4、处理步骤：需要退回版本1.3.15 5、处理结果：正常拍摄无问题 | 否 | 升级 | 27.47 | 6.3 | 2.62 | 46154.8597 | 46154.6042 | 46154.7132 | 46154.8597 | 46154.85 | 已关闭
20260511136049 | 北京市海淀区四季青镇社区卫生服务中心 | -- | 未识别 | YL26AAAGOQ | 二次安装 | 1.4.2.1/1.4.2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.4.21 | 46101.5382 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1/1.4.2.1 | -- | -- | 46153.3014 | 46154 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 培训，升级风扇，验收 | 3.8 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46153.4618 | 金星 | 46153.4625 | 46153.5278 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 1.64 | 22.8 | 3.75 | 46154.7583 | 46153.5278 | 46153.684 | 46154.7583 | 46154.4104 | 处理完成
20260511136050 | 鲁山县人民医院 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AA5HTW | 设备回访 | 2.0.5.705 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 2.0.1.9 | 2.0.5.709 | 44610.6958 | 2000590 | 2.0.5.705 | -- | -- | 46153.3604 | 44611 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 平顶山市 | 鲁山县 | 设备回访，之前经常报高温，现场查看统计一下具体数据 | 2.38 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46153.4604 | 张榛 | 46153.4604 | 46153.5701 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 2.65 | 6.1 | 3.54 | 46153.8875 | 46153.5701 | 46153.7174 | 46153.8875 | 46153.7174 | 已关闭
20260511136052 | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | -- | 未识别 | QH24AA8QGU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.3785 | 45510 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 口扫精度异常，数据大批量返工 | 0.01 | -- | 46153.3792 | 袁凌峰 | 精度异常 | 1、故障现象：精度异常，戴牙返工率高 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：查看客户异常数据 5、处理结果：返厂检修 | 口扫：精度异常 | -- | 46153.3799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.3799 | -- | 已关闭
20260511136053 | 宝岛口腔（湖南衡阳蒸湘区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ21AACEAT | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44394.5917 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46153.3819 | 44395 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 衡阳市 | 蒸湘区 | 数据发送中有错误 | 7.34 | -- | 46153.6875 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.7056 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.7056 | -- | 已关闭
20260511136054 | 南充美天口腔门诊部有限责任公司 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24ABIWTQ | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033/2.0.5.1033 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件服务没打开 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1033 | 45405.6646 | 2000594 | 2.0.5.710/2.0.5.1033/2.0.5.1033 | -- | -- | 46153.3847 | 45406 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 南充市 | 顺庆区 | 对接牙医管家数据发送失败 | 0.27 | -- | 46153.3958 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务没打开 4、处理步骤：手动启动，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46153.3965 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.3965 | -- | 已关闭
20260511136055 | 赣州施美尔世家口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AAQCRO | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033/2.0.5.1032 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1033 | 45361.5743 | 2000594 | 2.0.5.710/2.0.5.1033/2.0.5.1032 | -- | -- | 46153.3868 | 45313 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 赣州市 | 南康区 | 上传失败 | 7.22 | -- | 46153.6875 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.7104 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.7104 | -- | 已关闭
20260511136056 | 印氏雨田齿科（江苏南通通州区） | -- | Dentrix 50 | D5C20196J0219 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44458.4132 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46153.3882 | 43687 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 南通市 | 通州区 | 对接牙医管家异常 | 6.93 | -- | 46153.6771 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：对接DICOM 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46153.6778 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.6778 | -- | 已关闭
20260511136058 | 银座雅客口腔医院 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020181024482 | 设备维修 | 2.0.1.907 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件服务没打开 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.907 | 45057.3785 | 2000587 | 2.0.1.907 | -- | -- | 46153.3903 | 43458 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 临沂市 | 兰山区 | 对接牙医管家 | 0.92 | -- | 46153.4285 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务没打开 4、处理步骤：手动开启服务，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46153.4292 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.4292 | -- | 已关闭
20260511136060 | 康乐牙科（四川自贡富顺县） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AC7PAU | 设备维修 | 2.0.5.7082/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44405.4903 | 2000590 | 2.0.5.7082/2.0.5.1028 | -- | -- | 46153.3951 | 44405 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 自贡市 | 富顺县 | 数据发送中有错误 | 0.25 | -- | 46153.4049 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：数据发送中有错误 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤：重启插件，更新插件 5、处理结果： | -- | -- | 46153.4062 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.4062 | -- | 已关闭
20260511136061 | 诺德齿科连锁店（西丽分店） | -- | Dentrix 50 | D5C2018BE0007 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.905 | 44307.6528 | 2000585 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46153.3965 | 43559 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 昨天牙医管家卡顿的那些时间拍的片子都没有上传到 | 6.73 | -- | 46153.6771 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：恢复归档数据 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46153.6778 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.6778 | -- | 已关闭
20260511136062 | 康柏口腔门诊部 | -- | Dentrix 50 Max | CJ21AA2NAX | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44777.6326 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46153.4049 | 44819 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 常州市 | 武进区 | CT上传不到牙医管家，插件服务启动失败 | 6.8 | -- | 46153.6875 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.7056 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.7056 | -- | 已关闭
20260511136063 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL22AG13JR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.4056 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 口扫滴滴异响，需要返厂 | 0.01 | -- | 46153.4056 | 赖美琪 | 设备异响 | 1、故障现象：口扫滴滴异响，需要返厂 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：全面检测 5、处理结果：返厂维修 | 口扫：初始化异常 | -- | 46153.4062 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.4062 | -- | 已关闭
20260511136065 | 绵阳美天口腔诊所有限责任公司 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AA4RWQ | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033/2.0.5.1033 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1033 | 45397.6347 | 2000594 | 2.0.5.710/2.0.5.1033/2.0.5.1033 | -- | -- | 46153.4097 | 45398 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 绵阳市 | 涪城区 | 归档失败 | 0.02 | -- | 46153.4104 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：归档失败 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤：重新打开服务并更新插件 5、处理结果： | -- | -- | 46153.4104 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.4104 | -- | 已关闭
20260511136066 | 现代口腔（河北省唐山市滦州市） | -- | 未识别 | OF26AABEYQ | 设备维修 | 1.4.2.1/1.4.2.1 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46093.4722 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1/1.4.2.1 | -- | -- | 46153.4104 | 46094 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0036-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 唐山市 | 滦州市 | 影像丢失 | 6.66 | -- | 46153.6875 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：影像卡重建，新数据超出10分原图无法恢复 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.7069 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.7069 | -- | 已关闭
20260511136067 | 禄劝益康医院 | -- | 未识别 | VN25AAAIXX | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件服务没打开 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45945.3979 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46153.4118 | 45945 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 昆明市 | 禄劝彝族苗族自治县 | 对接牙管异常 | 0.06 | -- | 46153.4146 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务没打开 4、处理步骤：手动重新打开，和客户同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46153.4181 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.4181 | -- | 已关闭
20260511136068 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL22AAOAAZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46153.4132 | 45033 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 你好！口扫工作时没有声音了帮我在设置一下吧谢谢 | 0.01 | -- | 46153.4132 | 赖美琪 | 软件使用说明 | 1、故障现象：你好！口扫工作时没有声音了帮我在设置一下吧谢谢 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：发教学图给客户参考设置 | 咨询问题 | -- | 46153.4222 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.4222 | -- | 已关闭
20260511136069 | 恒邦口腔新店 | -- | Dentrix 55 云 | EW23AAJDWR | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 4.0.0.70 | 2.0.5.1030 | 45218.4542 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 46153.4215 | 45059 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 德州市 | 齐河县 | 一点就成了医生姓名 | 6.38 | -- | 46153.6875 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：软件重启后恢复 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.7111 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.7111 | -- | 已关闭
20260511136070 | 赵欢口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AANEJZ | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 4.0.0.70 | 2.0.5.1032 | 45422.0576 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 46153.4222 | 45406 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 保定市 | 易县 | 图像不良 | 6.33 | -- | 46153.6861 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.7118 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.7118 | -- | 已关闭
20260511136071 | 河源市好佰年口腔门诊有限公司 | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAGSTV | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44499.6521 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46153.4236 | 44082 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 河源市 | 源城区 | 数据发送中有错误 | 0.22 | -- | 46153.4326 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：数据发送中有错误 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未打开 4、处理步骤：重启服务并更新插件 5、处理结果： | -- | -- | 46153.4611 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.4611 | -- | 已关闭
20260511136072 | 深圳丽雅口腔门诊部 | -- | Dentrix 50 投放 | DF20AAEJBT | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44557.7222 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46153.4236 | 44001 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0009-00 口腔X射线数字化体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 客户反馈有几位患者未上传牙管 | 0.02 | -- | 46153.425 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈有几位患者未上传牙管 2、排查动作： 3、故障原因：插件上传信息错误 4、处理步骤：指导客户清空已完成，手动归档 5、处理结果： | -- | -- | 46153.4264 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.4264 | -- | 已关闭
20260511136073 | 塔城市顾腾飞口腔诊所 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AARSRU | 设备回访 | 1.0.0.8/1.0.0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | -- | 45178.6368 | -- | 1.0.0.8/1.0.0.8 | -- | -- | 46153.4271 | 45179 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 塔城市 | 1，故障描述问题：客户反馈影像不清晰，上门调试 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 熊伟 | 46153.5417 | 46153.5569 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 2.7 | 2.37 | 46153.6604 | 46153.5597 | 46153.6583 | 46153.6604 | 46153.6583 | 已关闭
20260511136074 | 包头凯斯口腔 | -- | S6000 | FL22AAEFXT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46153.4306 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 西北大区 | 辽宁省 | 沈阳市 | 皇姑区 | 口扫数据已上传，但是找不到数据 | 0 | -- | 46153.4306 | 赖美琪 | 数据丢失 | 1、故障现象：口扫数据已上传，但是找不到数据 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户找回 5、处理结果：数据找回 | 数据异常 | -- | 46153.4313 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.4313 | -- | 已关闭
20260511136075 | 铁岭县蔡牛乡政权牙科诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABSZVX | 设备维修 | 2.0.5.708 | -- | -- | -- | 硬件异常 | -- | H62，主控与高压通信超时 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44880.4313 | 2000590 | 2.0.5.708 | -- | -- | 46153.4333 | 44880 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 铁岭市 | 铁岭县 | 影像不良 | 0.04 | 121.12 | 46153.4347 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：影像不良 2、排查动作：日志报错H64，原图无射线 3、故障原因： 4、处理步骤：转邹建波 5、处理结果： | -- | -- | 46153.4354 | 未解决 | 46158.4792 | 刘亮亮 | 46158.4819 | 46158.5528 | -- | 偶发拍摄完毕凤鸣不停 | 1、故障现象：影像异常 2、排查动作：偶发报错h62 3、故障原因：偶发凤鸣不停 4、处理步骤：更换高压组件，设备重新调试 5、处理结果：已正常 | 是 | -- | 123.26 | 494142.4 | -0.71 | 46158.7229 | 46158.5708 | 46158.5417 | 46158.7229 | 46158.5417 | 已关闭
20260511136077 | 柏林口腔 | -- | Dentrix 50 | D5C20191J0032 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件服务没打开 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 45365.7576 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46153.4382 | 43577 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 濮阳市 | 华龙区 | 对接牙管异常 | 0.03 | -- | 46153.4396 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务没打开 4、处理步骤：手动打开服务，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46153.4396 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.4396 | -- | 已关闭
20260511136078 | 兰州美贝洁义齿有限公司 | -- | 未识别 | SG25ABXJRP | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.4396 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 西北大区 | 甘肃省 | 兰州市 | 榆中县 | 我设置的都是D盘为啥c盘内存满了 | 0 | -- | 46153.4396 | 赖美琪 | 清理数据 | 1、故障现象：我设置的都是D盘为啥c盘内存满了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：发教学视频给客户参考清理 | 口扫：客户协作 | -- | 46153.4403 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.4403 | -- | 已关闭
20260511136079 | 桂林美牙之家 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAYNAW | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44899.5583 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46153.4403 | 44899 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 临桂区 | 安装上传插件 | 0.58 | -- | 46153.4646 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：安装上传插件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：安装上传插件 5、处理结果： | -- | -- | 46153.4681 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.4681 | -- | 已关闭
20260511136080 | 莆田市涵江区雅美佳口腔门诊部 | -- | 未识别 | VN25AAHRKX | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 45987.9389 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46153.4424 | 45988 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 莆田市 | 涵江区 | 昨天拍在本地的ct帮忙远程操作给它上传到云端 | 5.85 | -- | 46153.6861 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.7181 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.7181 | -- | 已关闭
20260511136081 | 明溪口腔门诊部 | -- | Dentrix 50 Max | CJ20ABOUDX | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44617.7111 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46153.4424 | 44140 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 淮安市 | 清浦区 | 软件打不开 | 0.51 | -- | 46153.4639 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：数据上传错误 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤：重启插件 5、处理结果： | -- | -- | 46153.4653 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.4653 | -- | 已关闭
20260511136082 | 河南省广森医疗器械销售有限公司 | -- | S6000 | FL21ACSCOY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46153.4431 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 出不来这个页面 | 0 | -- | 46153.4431 | 赖美琪 | dx跳转失败 | 1、故障现象：出不来这个页面 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：让客户清理缓存数据 5、处理结果：可以正常下单 | DX云端异常 | -- | 46153.4437 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.4437 | -- | 已关闭
20260511136083 | 卫雅口腔 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180723248 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.907 | 44509.5028 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46153.4444 | 43327 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | -- | 数据发送过程中有错误 | 0.48 | -- | 46153.4639 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：数据发送过程中有错误 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤：重启服务 5、处理结果： | -- | -- | 46153.4653 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.4653 | -- | 已关闭
20260511136084 | 西湖儿童医院（尚善口腔）（浙江杭州西湖区） | -- | Dentrix 50 | CI19ABDFAZ | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44352.6396 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46153.4444 | 43849 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 片子上传不到牙医管家 | 0.48 | -- | 46153.4639 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：片子上传不到牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤：重启服务 5、处理结果： | -- | -- | 46153.466 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.466 | -- | 已关闭
20260511136087 | 厦门湖里雅奕口腔门诊部有限公司 | -- | Matrix 5000C | UX25AAJTGR | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：云端bug | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45774.5979 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46153.4479 | 45777 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 云端网址打不开，片子上传不到牙医管家 | 0.02 | -- | 46153.4486 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：云端网址跳转提示password is null 2、排查动作： 3、故障原因：云端bug 4、处理步骤：提禅道反馈已解决改bug 5、处理结果： | -- | -- | 46160.9583 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.9583 | -- | 已关闭
20260511136088 | 陕西曜月医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | SG25AEKRWW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.4507 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 西北大区 | 陕西省 | 西安市 | 未央区 | 设备标定失败 | 78.35 | -- | 46156.7153 | 唐积安 | 精度异常 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：设备标定失败 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：精度异常 | -- | 46156.7153 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.7153 | -- | 已关闭
20260511136089 | 时代口腔（襄阳樊城区） | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180613115 | 设备维修 | 2.0.1.907 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：服务打开异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.907 | 44399.5653 | 2000587 | 2.0.1.907 | -- | -- | 46153.4563 | 43281 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 襄阳市 | 樊城区 | 很多自动上传 | 0.8 | -- | 46153.4896 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：服务打开异常 4、处理步骤：关闭转发服务，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46160.9569 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.9569 | -- | 已关闭
20260511136090 | 许洁口腔(浙江金华东阳市) | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAEMDR | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030/2.0.5.710 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 4.0.0.70 | 2.0.5.1030 | 44341.6201 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030/2.0.5.710 | -- | -- | 46153.4569 | 44341 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 金华市 | 东阳市 | CT上传失败 | 0.8 | -- | 46153.4903 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：CT上传失败 2、排查动作： 3、故障原因：数据异常 4、处理步骤：当天已帮客户恢复数据，删掉异常影像 5、处理结果： | -- | -- | 46160.9563 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.9563 | -- | 已关闭
20260511136091 | 泰兴建齿口腔医疗有限公司 | -- | 未识别 | UX25ABKJOT | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45837.7118 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46153.4597 | 45837 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 泰州市 | 泰兴市 | 影像没有上传 | 5.18 | -- | 46153.6757 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：恢复数据 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46153.6792 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.6792 | -- | 已关闭
20260511136092 | 段银钟口腔新店 | -- | Dentrix 50 Max | CJ20ABF3AY | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44330.6875 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46153.4632 | 44201 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 延安市 | 宝塔区 | 对接牙医管家 | 5.13 | -- | 46153.6764 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46153.6792 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.6792 | -- | 已关闭
20260511136093 | 海鑫口腔.梅岭店（江苏扬州邗江区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AA2UKX | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44578.6632 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46153.4667 | 44152 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 扬州市 | 邗江区 | CT上传不到牙医管家 | 0.27 | -- | 46153.4785 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：CT上传不到牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤：启动服务，手动归档 5、处理结果： | -- | -- | 46153.4799 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.4799 | -- | 已关闭
20260511136094 | 爱心口腔（河南三门峡滨湖区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AA9UDX | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1033 | 44307.6535 | 2000594 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46153.4681 | 44146 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 三门峡市 | 湖滨区 | 清理内存 | 0.26 | -- | 46153.4785 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：清理内存 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：无缓存可以清理，提示加装硬盘 5、处理结果： | -- | -- | 46153.5146 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.5146 | -- | 已关闭
20260511136096 | 九江奇洋口腔 | -- | 未识别 | WS25AAICWZ | 设备维修 | 2.0.5.710/1.3.15.2/1.3.15.2 | -- | -- | 软件异常 | -- | CT上传速度慢 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46019.7486 | 1.0.0.18 | 2.0.5.710/1.3.15.2/1.3.15.2 | -- | -- | 46153.4722 | 46021 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 九江市 | 浔阳区 | 上传失败 | 31.64 | -- | 46154.791 | 李又 | -- | 1、故障现象：已自动上传 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46154.7924 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.7924 | -- | 已关闭
20260511136097 | 泰兴艾齿嘉口腔门诊部有限公司吾悦广场口腔门诊部 | -- | 未识别 | UX25ADBTJY | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46012.5785 | 1.0.0.18 | 1.5.0.1/1.5.0.1 | -- | -- | 46153.4729 | 46014 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 泰州市 | 泰兴市 | 上传进程异常 | 0.01 | -- | 46153.4729 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：上传进程异常 2、排查动作： 3、故障原因：等待上传，进程卡住 4、处理步骤：重启服务后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46153.4847 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.4847 | -- | 已关闭
20260511136101 | 安康高新尚洁口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABSHJW | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1008 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44570.6132 | 2000587 | 2.0.5.709/2.0.5.1008 | -- | -- | 46153.4792 | 44505 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 安康市 | 汉滨区 | 数据发送中有错误 | 4.71 | -- | 46153.6757 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：恢复数据 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46153.6806 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.6806 | -- | 已关闭
20260511136102 | 瑞康口腔 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180815345 | 设备维修 | 2.0.1.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.907 | 44330.3354 | 2000587 | 2.0.1.907 | -- | -- | 46153.4792 | 43407 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 徐州市 | 云龙区 | 对接牙医管家异常 | 4.72 | -- | 46153.6757 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46153.6806 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.6806 | -- | 已关闭
20260511136104 | 盘州微笑医疗服务有限公司 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AA5BOP | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1032 | 45354.8465 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 46153.4819 | 45355 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 贵州省 | 六盘水市 | 盘州市 | 归档失败 | 0.67 | -- | 46153.5097 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：归档失败 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未打开 4、处理步骤：重启服务 5、处理结果： | -- | -- | 46153.5188 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.5188 | -- | 已关闭
20260511136106 | 创齿口腔 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180903372 | 设备维修 | 2.0.1.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.905 | 45169.7674 | 2000585 | 2.0.1.907 | -- | -- | 46153.4826 | 43403 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 肇庆市 | 端州区 | 启动失败 | 0.68 | -- | 46153.5111 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：启动失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：更新插件 5、处理结果： | -- | -- | 46153.5264 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.5264 | -- | 已关闭
20260511136108 | 珠海市六和钰海口腔门诊部 | -- | 未识别 | OD25AAJUOX | 设备升级 | 1.4.0.9/1.0.0.1020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.0.9 | 45970.5104 | 1.0.0.3 | 1.4.0.9/1.0.0.1020 | -- | -- | 46153.4854 | 45970 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 1，故障描述问题：升级高压风扇 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 陈一帆 | 46161.5639 | 46161.6264 | 升级 | -- | 1、故障现象：升级束光器板和高压风扇 2、排查动作：升级束光器板和高压风扇 3、故障原因：升级束光器板和高压风扇 4、处理步骤：升级束光器板和高压风扇 5、处理结果：已解决 | 是 | 升级 | -- | 3.3 | 1.78 | 46163.7236 | 46161.6271 | 46161.7014 | 46163.7236 | 46161.7014 | 已关闭
20260511136109 | 成都双流无限尚品口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | VN26AAEEJP | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46083.6285 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46153.4931 | 46084 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 双流区 | 睿智影打不开 | 0.41 | -- | 46153.5104 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：睿智影打不开 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：禅道132982 5、处理结果： | -- | -- | 46153.5139 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.5139 | -- | 已关闭
20260511136110 | 武汉大众口腔医疗股份有限公司马鹦路门诊部 | -- | Matrix 5000 | NA24AA4FJV | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45574.6069 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46153.4938 | 45583 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 汉阳区 | 上传慢5分钟 | 0.41 | -- | 46153.5111 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：上传慢5 2、排查动作： 3、故障原因：测速，网速慢 4、处理步骤：让联系运营商 5、处理结果： | -- | -- | 46153.5132 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.5132 | -- | 已关闭
20260511136111 | 义乌牙博士口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | OF26AAAVOR | 设备维修 | 1.4.2.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46151.641 | 1.0.0.19 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46153.4958 | 46152 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0036-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 有方是发送到e看牙的，但是我们这边给设置的自动抓取 | 0.36 | -- | 46153.5111 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：插件未启动 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：启动服务 5、处理结果： | -- | -- | 46153.5278 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.5278 | -- | 已关闭
20260511136113 | 诺德齿科（宝安） | -- | Dentrix 50 Max | CJ23AAW3AR | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 无 | 45141.7243 | 无 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46153.4972 | 45142 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 数据发送中有错误 | 0.74 | -- | 46153.5285 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：数据发送中有错误 2、排查动作： 3、故障原因：插件未启动 4、处理步骤：重启插件服务 5、处理结果： | -- | -- | 46153.5292 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.5292 | -- | 已关闭
20260511136114 | 赣州六月天使微笑口腔医院有限责任公司 | -- | Matrix 5000 | NA24AAVJRR | 设备维修 | 1.3.8/1.3.8 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.8 | 45531.6569 | 1.0.0.9 | 1.3.8/1.3.8 | -- | -- | 46153.5 | 45532 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 赣州市 | 章贡区 | AI计算失败 | 0.68 | -- | 46153.5278 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：AI计算失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：禅道132988 5、处理结果： | -- | -- | 46153.5604 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.5604 | -- | 已关闭
20260511136115 | 河南省广森医疗器械销售有限公司 | -- | S6000 | FL21AH4JGY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.5 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 你好 口扫校正是咋校正的？ | 0.04 | -- | 46153.5014 | 赖美琪 | 咨询精度校准是否要定期做 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：您好，我们的设备正常使用情况下是不需要校准的，除非是设备硬件参数有异常，或者临床端您这边发现最近的口内数据有误差可以联系我们售后给您检测设备硬件是否有异常。 | 咨询问题 | -- | 46153.5028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.5028 | -- | 已关闭
20260511136116 | 雅尔瑞佳口腔（凌奥店）原康斯美尔 | -- | D50-03 | FH21AACXSW | 设备维修 | 2.0.5.906 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.906 | 44611.9083 | 2000585 | 2.0.5.906 | -- | -- | 46153.5 | 44612 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-03 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 南开区 | 片子上传不了，插件服务启动失败 | 0.28 | -- | 46153.5118 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：片子上传不了，插件服务启动失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：更新并重启服务 5、处理结果： | -- | -- | 46153.5278 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.5278 | -- | 已关闭
20260511136117 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FC21ABNITT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.5035 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-06口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 菲森s6000的软件在显卡5070的电脑上安装后点了扫描不出图像什么问题 | 0.01 | -- | 46153.5042 | 赖美琪 | 更新软件 | 1、故障现象：菲森s6000的软件在显卡5070的电脑上安装后点了扫描不出图像什么问题 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：安装适配50显卡的软件 5、处理结果：安装完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46153.5042 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.5042 | -- | 已关闭
20260511136118 | 西安段银钟口腔门诊吉祥村店 | -- | Matrix 5000 | NA24ACVRRR | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45693.3764 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46153.5146 | 45616 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 西安市 | 雁塔区 | 数据发送失败 | 0.32 | -- | 46153.5278 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：数据发送失败 2、排查动作： 3、故障原因：插进未启动 4、处理步骤：重启服务 5、处理结果： | -- | -- | 46153.5292 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.5292 | -- | 已关闭
20260511136119 | 长沙市望城区心脑血管病专科医院 | -- | 未识别 | TP26AAJTTO | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.3.14 | 46155.5319 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46153.5243 | 46156 | 是 | 否 | 否 | 医院正在装修未营业 | 13.012.0025-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 望城区 | CT新机安装 | 0.53 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46154.3757 | 杨立辉 | 46154.3764 | 46154.7646 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 29.48 | 25.9 | 21.8 | 46156.6194 | 46154.775 | 46155.6833 | 46156.6194 | 46156.9931 | 处理完成
20260511136120 | 厦门翔安牙天使口腔门诊部 | -- | 未识别 | UX25ADWTRY | 设备回访 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | -- | 46007.7194 | -- | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46153.5278 | 46008 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 厦门市 | 翔安区 | 1，故障描述问题：维修附近顺路回访VIP客户。 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 郭龙星 | 46153.5486 | 46153.5528 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 5.1 | 3.62 | 46153.7042 | 46153.5535 | 46153.7042 | 46153.7042 | 46153.7778 | 已关闭
20260511136121 | 肥西好利优口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | UX26AB22JQ | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 环评检测不合格（KV\MA\曝光时间） | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46115.7326 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46153.5299 | 46122 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 合肥市 | 肥西县 | 这边正在检测，麻烦远程安排调整一下dap | 0.17 | -- | 46153.5368 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：检测，调整dap 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：调整，检测通过后改回 5、处理结果： | -- | -- | 46153.5521 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.5521 | -- | 已关闭
20260511136122 | 雅尔瑞佳口腔（凌奥店）原康斯美尔 | -- | D50-03 | FH21AACXSW | 设备维修 | 2.0.5.906 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.906 | 44611.9083 | 2000585 | 2.0.5.906 | -- | -- | 46153.5347 | 44612 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-03 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 南开区 | 我们今天拍的CT诊室电脑有加载不出来看不了 | 0.06 | -- | 46153.5375 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：上传数据错误 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤：重装插件 5、处理结果： | -- | -- | 46153.5382 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.5382 | -- | 已关闭
20260511136123 | 海鑫口腔.顺达店（江苏扬州邗江区） | -- | Dentrix 50 | D5C20194I0100 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44579.4285 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46153.541 | 43609 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 扬州市 | 邗江区 | 对接牙医管家插件登陆不了 | 0.28 | -- | 46153.5528 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：提示未查到员工 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：让联系牙医管家客服 5、处理结果： | -- | -- | 46153.5535 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.5535 | -- | 已关闭
20260511136124 | 永博口腔.现代广场店（广东东莞石龙镇） | -- | Dentrix 55 NX | EE21ABFLWO | 设备维修 | 2.0.5.705 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.705 | 45161.7396 | 2000587 | 2.0.5.705 | -- | -- | 46153.5424 | 44252 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 东莞市 | 石龙镇 | CT上传不到牙医管家 | 0.24 | -- | 46153.5528 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：CT上传不到牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤：更新并重启服务 5、处理结果： | -- | -- | 46153.5535 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.5535 | -- | 已关闭
20260511136125 | 上林来诗美口腔诊所有限公司 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AAVJDU | 设备培训 | 2.0.5.710/2.0.5.2612 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.2612 | 45131.5743 | 2000592 | 2.0.5.710/2.0.5.2612 | -- | -- | 46153.5514 | 45132 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 上林县 | 上门培训 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46164.4708 | 陈一帆 | 46164.4708 | 46164.5687 | 培训 | 上门培训 | 1、故障现象：上门培训 2、排查动作：上门培训 3、故障原因：上门培训 4、处理步骤：上门培训 5、处理结果：已解决 | 否 | 培训 | 264.38 | 23.8 | 1.06 | 46164.8556 | 46164.5694 | 46164.6139 | 46164.8556 | 46165.4715 | 已关闭
20260511136126 | 深圳格伦菲尔 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE22AAFLTX | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 软件异常 | -- | 数据上传异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 44866.5785 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46153.5701 | 44879 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 影像上传不了云端 | 0.84 | -- | 46153.6049 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：有一张影像提示上传失败 2、排查动作： 3、故障原因：日志提示提交数据失败 4、处理步骤：手动上传后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46153.6062 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.6062 | -- | 已关闭
20260511136127 | 洁雅口腔医院 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AAHJGQ | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45043.6868 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46153.5736 | 45082 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 影像丢失 | 1.33 | -- | 46153.6292 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈搜索列表患者丢失 2、排查动作： 3、故障原因：不详 4、处理步骤：远程测试正常，后续咨询客户，客户表示暂时无故障 5、处理结果： | -- | -- | 46153.6292 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.6292 | -- | 已关闭
20260511136128 | 深圳象芽口腔门诊部 | -- | Matrix 6600 kunlun2 | JY23AADWDR | 设备维修 | 1.2.1/1.2.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45077.4569 | 1.0.2.2 | 1.2.1/1.2.1 | -- | -- | 46153.5757 | 45063 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-00口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 对接牙管异常 | 0.75 | -- | 46153.6062 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：服务打开错误 4、处理步骤：客户误打开了转发服务，远程手动关闭 5、处理结果： | -- | -- | 46153.6118 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.6118 | -- | 已关闭
20260511136132 | 惠尔口腔（成都温江） | -- | Dentrix 50 | D5C20197H0302 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1033 | 44601.675 | 2000594 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46153.591 | 43746 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 温江区 | DICOM打不开 | 1.23 | -- | 46153.6424 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：卡重建 2、排查动作：恢复重建数据 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46153.6486 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.6486 | -- | 已关闭
20260511136134 | 山东倍特美医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SG25AAPOKQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.6007 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 山东省 | 枣庄市 | 市中区 | 好，帮忙清理一下内存，显示磁盘内存不够有可能储存失败 | 0 | -- | 46153.6014 | 赖美琪 | 清理数据 | 1、故障现象：帮忙清理一下内存，显示磁盘内存不够有可能储存失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户清理 5、处理结果：清理完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46153.6014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.6014 | -- | 已关闭
20260511136136 | 名仕口腔 | -- | Dentrix 50 | D5C20196J0240 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 2.0.5.905 | 44329.6257 | 2000585 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46153.6056 | 43705 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 宁波市 | 余姚市 | 下载插件 | 0.79 | -- | 46153.6389 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：牙医管家阅片到期，客户要求更换云端查看 2、排查动作：安装了DICOM插件，对接了云端 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46159.4403 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.4403 | -- | 已关闭
20260511136139 | 普宁德信口腔诊所有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AA2GJR | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44682.6118 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46153.6139 | 44682 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 揭阳市 | -- | 找不到患者 | 0.78 | -- | 46153.6465 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈拍摄完患者处于待检查列表 2、排查动作： 3、故障原因：不详 4、处理步骤：询问客户拍摄流程是否正常，临时帮客户恢复数据 5、处理结果： | -- | -- | 46153.6486 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.6486 | -- | 已关闭
20260511136140 | 三河市梅奥口腔门诊有限公司 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AACGJW | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1031 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1031 | 45209.5583 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1031 | -- | -- | 46153.6153 | 45210 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 廊坊市 | 三河市 | 是档失败 | 0.88 | -- | 46153.6521 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：归档失败 2、排查动作： 3、故障原因：插件开启错误 4、处理步骤：客户误开启了转发服务导致对接异常，同步对接原理给客户 5、处理结果： | -- | -- | 46153.6958 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.6958 | -- | 已关闭
20260511136142 | 丹东德鸿义齿有限公司 | -- | 未识别 | SG26AA5JOR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.6194 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 东北大区 | 辽宁省 | 丹东市 | 振兴区 | DX跳转失败 | 0.01 | -- | 46153.6194 | 赖美琪 | dx跳转失败 | 1、故障现象：DX跳转失败 3、故障原因： 4、处理步骤：远程设置浏览器 5、处理结果：可以正常下单 | DX云端异常 | -- | 46153.6201 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.6201 | -- | 已关闭
20260511136143 | 哈美口腔（山东青岛黄岛区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AANMRR | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.0.14 | 44329.7028 | 1.0.0.4 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46153.6333 | 44329 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 影像没有上传 | 0.57 | -- | 46153.6569 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：影像没有上传 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤：重装并启动服务 5、处理结果： | -- | -- | 46153.6597 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.6597 | -- | 已关闭
20260511136145 | 宝应吕兆明口腔诊所 | -- | 未识别 | UX25ABBGKY | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46027.7396 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46153.6396 | 46030 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 扬州市 | 宝应县 | 归档失败 | 0.41 | -- | 46153.6569 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：归档失败 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤：重启插件服务并更新 5、处理结果： | -- | -- | 46153.7347 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.7347 | -- | 已关闭
20260511136146 | 金牛丽齿牙科诊所 | -- | Dentrix 10-3.0 | D102017021335A | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.28 | 2.0.1.517 | 44616.4958 | 2000103 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46153.6403 | 43118 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 金牛区 | 对接牙医管家 | 0.46 | -- | 46153.659 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件未启动 4、处理步骤：更新并启动插件 5、处理结果： | -- | -- | 46160.3764 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.3764 | -- | 已关闭
20260511136147 | 金州康润口腔 | -- | Dentrix 50 Max | CJ23AAPMTS | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 线材接触不良 | 其他 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 45113.6729 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46153.6403 | 45114 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 卡准备 | 0.45 | 160.42 | 46153.659 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：采集无画面 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：转邹建波 5、处理结果： | -- | -- | 46153.6903 | 未解决 | 46160.3736 | 邹建波 | 46160.3743 | 46160.3889 | -- | 偶发卡准备 | 1、故障现象：偶发卡准备，卡采集 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：加装光模 5、处理结果：处理完成，测试正常 | 是 | -- | 160.78 | 1.2 | 0.84 | 46160.4104 | 46160.3896 | 46160.4243 | 46160.4104 | 46160.4243 | 已关闭
20260511136149 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL23ABXUWP | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46153.6479 | 45043 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 你好，我想问下我们单位想买个移动电视，Win电脑系统能下咱们的软件不 | 0.02 | -- | 46153.6486 | 赖美琪 | 软件使用说明 | 1、故障现象： 你好，我想问下我们单位想买个移动电视，Win电脑系统能下咱们的软件不 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：登录dx可以查看数据 | 咨询问题 | -- | 46153.6486 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.6486 | -- | 已关闭
20260511136150 | 牙博士集团南京新街口口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | OF26AAGJTQ | 设备回访 | 1.4.2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | -- | 46142.4076 | -- | 1.4.2.1 | -- | -- | 46153.6507 | 46144 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0036-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 南京市 | 秦淮区 | 1，故障描述问题：新员工培训还需要对接上传问题 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效:一天 | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 戴伟 | 46153.7562 | 46153.7604 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 4.6 | 4.52 | 46153.9535 | 46153.7604 | 46153.9493 | 46153.9535 | 46153.9493 | 已关闭
20260511136151 | 大连国诚口腔 | -- | Matrix 5000 | NA24AALFWO | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45321.4361 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46153.6514 | 45321 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 中山区 | 申请物料使用，下班前关闭即可 | 2.57 | -- | 46153.7583 | 王芳 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46153.7764 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.7764 | -- | 已关闭
20260511136152 | 陕西登特威医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL23AGDYWS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.6521 | 45153 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 西北大区 | 陕西省 | 延安市 | 莲湖区 | 要不先帮我们找找在哪吧 我们要口扫了 桌面上没有图标了 不知道去哪里找了打不开口扫了 | 0 | -- | 46153.6521 | 赖美琪 | 软件安装 | 1、故障现象：打不开口扫了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户清理数据，重装软件 5、处理结果：可以正常使用 | 口扫：客户协作 | -- | 46153.6528 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.6528 | -- | 已关闭
20260511136153 | 莱山韵尚口腔（山东烟台莱山区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20ABPUDX | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 45009.6556 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46153.6632 | 44141 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 烟台市 | 莱山区 | 拍片后不自动上传 | 0.8 | -- | 46153.6965 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：拍片后不自动上传 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤：重启服务，更新插件 5、处理结果： | -- | -- | 46153.6972 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.6972 | -- | 已关闭
20260511136154 | 成都齿道数字牙科技术有限公司 | -- | S6500 | PH24AA3FJQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.666 | 45422 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 双流区 | 帮忙安装一下口扫软件 | 0 | -- | 46153.666 | 赖美琪 | 软件安装 | 1、故障现象：帮忙安装一下口扫软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户安装口扫软件 5、处理结果：安装完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46153.6667 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.6667 | -- | 已关闭
20260511136156 | 株洲贝牙口腔 | -- | Matrix 5000 | NA24AABJAX | 设备回访 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | -- | 45707.3514 | -- | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46153.6896 | 45590 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 株洲市 | 天元区 | 1，故障描述问题：客户反馈影像有重影，上门回访查看 2，故障出现场景描述：客户回访 3，需要解决的问题：客户回访 4，预期解决时效:1天 | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 杨立辉 | 46162.6882 | 46162.7063 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 1.8 | 1.38 | 46163.4917 | 46162.7069 | 46162.7646 | 46163.4917 | 46162.7646 | 已关闭
20260511136158 | 惠州市德林口腔门诊有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABBGOR | 设备维修 | 2.0.5.1028/2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.1028 | 44679.7618 | 2000590 | 2.0.5.1028/2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46153.6937 | 44680 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | 设备初始化 | 1.32 | -- | 46153.7486 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：设备初始化 2、排查动作： 3、故障原因：驱动层损坏 4、处理步骤：替换备份驱动层 5、处理结果： | -- | -- | 46153.7493 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.7493 | -- | 已关闭
20260511136161 | 洪雅美天美牙美容有限责任公司 | -- | Dentrix 50 Max | CJ23AALMKS | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 45077.6986 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46153.7014 | 45078 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 眉山市 | 洪雅县 | 数据发送中有错误 | 114.08 | -- | 46158.4542 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4667 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4667 | -- | 已关闭
20260511136162 | 潮州星河城口腔 | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAGGJR | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44411.6208 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46153.7063 | 43951 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 潮州市 | 湘桥区 | 咨询设备kv值 | 113.95 | -- | 46158.4542 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：修改环评参数 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：客户测试人员已走 | -- | -- | 46158.4667 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4667 | -- | 已关闭
20260511136164 | 恩迪尔口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AAREJV | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.2612 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.2612 | 45160.7007 | 2000592 | 2.0.5.710/2.0.5.2612 | -- | -- | 46153.7125 | 45161 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 珠海市 | 斗门区 | 归档失败 | 0.47 | -- | 46153.7326 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：归档失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户无响应 5、处理结果： | -- | -- | 46153.7778 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.7778 | -- | 已关闭
20260511136165 | 张坤口腔(云南曲靖沾益区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AB6ZWR | 设备维修 | 2.0.5.704 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件服务未开启 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.704 | 44389.9597 | 2000586 | 2.0.5.704 | -- | -- | 46153.7146 | 44350 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 数据发送中有错误 | 0.33 | -- | 46153.7285 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未开启 4、处理步骤：手动开启，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46154.3778 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.3778 | -- | 已关闭
20260511136166 | 文霞口腔（山东德州齐河县） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AEBZWU | 设备维修 | 1.0.0.4 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 无 | 44501.7979 | 无 | 1.0.0.4 | -- | -- | 46153.7146 | 44460 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 德州市 | 齐河县 | 报修软件使用 | 0.43 | -- | 46153.7326 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：插件服务未启动 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：更新并重启插件服务 5、处理结果： | -- | -- | 46153.7333 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.7333 | -- | 已关闭
20260511136167 | 淮北爱普医用器材销售有限公司 | -- | 未识别 | OD25AAIUDX | 设备维修 | 1.3.15.3/1.3.15.3 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45972.616 | 1.0.0.18 | 1.3.15.3/1.3.15.3 | -- | -- | 46153.7153 | 45973 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 淮北市 | 相山区 | 对接牙医管家 | 113.73 | -- | 46158.4542 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4674 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4674 | -- | 已关闭
20260511136168 | 咸阳秦都大头口腔门诊部有限公司 | -- | Dentrix 50 投放 | DZC2019AI0011 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 软件异常 | -- | 数据库异常损坏 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44426.5847 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46153.7167 | 43770 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0009-00 口腔X射线数字化体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 咸阳市 | 秦都区 | 影像丢失 | 113.71 | -- | 46158.4542 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：有患者信息不在 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：重建数据库后恢复 | -- | -- | 46158.4681 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4681 | -- | 已关闭
20260511136169 | 王伟口腔 | -- | S6000 | FL22AEHNJR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.7181 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华东大区 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 口扫投影异常，扫描卡死 | 0.01 | -- | 46153.7188 | 袁凌峰 | 2D窗口无图像生成 | 1、故障现象：投影异常 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：设备返厂检修 | 投影异常 | -- | 46153.7188 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.7188 | -- | 已关闭
20260511136171 | 湖州德清友好医院 | -- | Dentrix 55 NX | EE20ABZPWY | 设备维修 | 2.0.5.705 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.705 | 44389.4847 | 2000587 | 2.0.5.705 | -- | -- | 46153.741 | 44170 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 湖州市 | 德清县 | 影像上传失败 | 0.14 | -- | 46153.7465 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：影像上传失败 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未打开 4、处理步骤：重启插件服务 5、处理结果： | -- | -- | 46153.7493 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.7493 | -- | 已关闭
20260511136172 | 周口驰美口腔有限公司 | -- | 未识别 | UX25ABYIAY | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45997.6319 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46153.7417 | 45998 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 周口市 | 川汇区 | 对接牙管 | 0.12 | -- | 46153.7472 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：对接牙管 2、排查动作： 3、故障原因：软件归档配置没填写 4、处理步骤：重新配置 5、处理结果： | -- | -- | 46153.7472 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.7472 | -- | 已关闭
20260511136173 | 济南锦冠桥 | -- | S6000 | FL21AQUURZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.7549 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 山东省 | 济南市 | -- | 口扫精度异常，需要返厂检修 | 139.86 | -- | 46159.5819 | 袁凌峰 | 精度异常 | 1、故障现象：精度异常，需要返厂检修 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂检修 | 口扫：精度异常 | -- | 46160.3958 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.3958 | -- | 已关闭
20260511136174 | 天通仁和口腔（北京昌平区） | -- | Dentrix 50 | D5C20199P0391 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44307.6528 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46153.7569 | 43789 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 昌平区 | 小闹钟打不开 | 0.11 | -- | 46153.7611 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：小闹钟打不开 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：切换插件对接 5、处理结果： | -- | -- | 46153.7764 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.7764 | -- | 已关闭
20260511136176 | 悦尔口腔（湖北孝感孝南区） | -- | Dentrix 50 | D5C2019940340 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 2.0.5.907 | 44308.3451 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46153.7639 | 43771 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 孝感市 | 孝南区 | 工作列表获取失败 | 0.3 | -- | 46153.7764 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：工作列表获取失败 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未打开 4、处理步骤：重启插件并更新 5、处理结果： | -- | -- | 46153.7771 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46153.7771 | -- | 已关闭
20260512136180 | 北京朱晓口腔诊所 | -- | 未识别 | YL26AAOIJS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.4.21 | 46156.3194 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46154.3778 | 46158 | 是 | 否 | 否 | 客户未验收和培训 | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | CT新机安装 | 6.74 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46154.7132 | 张慧麟 | 46155.3826 | 46155.5278 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 20.86 | 46.2 | 21.06 | 46158.4465 | 46155.5285 | 46156.4056 | 46158.4465 | 46157.3063 | 处理完成
20260512136181 | 鹤壁市淇滨区众仁口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | ZF26AAUZWR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46161.8264 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46154.3778 | 46162 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 鹤壁市 | 淇滨区 | CT新机安装 | 9.35 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46160.3111 | 张榛 | 46160.3118 | 46160.3681 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 134.42 | 55 | 53.61 | 46162.7625 | 46160.3688 | 46162.6021 | 46162.7625 | 46162.6021 | 已关闭
20260512136182 | 连平明珠口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | ZF26AA2ZOR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46155.7639 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46154.3778 | 46156 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 河源市 | 连平县 | CT新机安装 | 9.34 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46155.4278 | 胡杰 | 46155.4285 | 46155.5569 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 19.38 | 13.7 | 23.74 | 46156.5618 | 46155.575 | 46156.5646 | 46156.5618 | 46156.5646 | 处理完成
20260512136183 | 石涧镇爱尔美口腔 | -- | 未识别 | ZF26AA1ZGR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46157.4257 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1/1.4.3.1 | -- | -- | 46154.3785 | 46161 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 芜湖市 | 无为市 | CT新机安装 | 9.36 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46156.4924 | 李又 | 46156.4931 | 46157.2674 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 60.04 | 130.6 | 111.98 | 46161.941 | 46157.2701 | 46161.9354 | 46161.941 | 46161.9354 | 处理完成
20260512136185 | 清丰县毅然口腔医疗服务有限公司 | -- | 未识别 | UX26ABI3WO | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：隐藏数据，取消对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46055.6653 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46154.3806 | 46079 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 濮阳市 | 清丰县 | 隐藏数据 | 0.98 | -- | 46154.4215 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：隐藏数据，取消对接 2、排查动作： 3、故障原因：隐藏数据，取消对接 4、处理步骤：隐藏数据，取消对接；指导客户检查完联系我们重新对接 5、处理结果： | -- | -- | 46154.4222 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.4222 | -- | 已关闭
20260512136186 | 天津西青区故雅口腔诊所有限责任公司 | -- | 未识别 | OD25AAGYWY | 设备维修 | 1.4.0.9 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.0.9 | 46007.5868 | 1.0.0.3 | 1.4.0.9 | -- | -- | 46154.3826 | 46009 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 西青区 | 对接牙医管家 | 0.1 | -- | 46154.3861 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：工作列表未配置，插件未启动 4、处理步骤：更新插件；对接工作列表 5、处理结果： | -- | -- | 46154.3875 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.3875 | -- | 已关闭
20260512136188 | 天通仁和口腔（北京昌平区） | -- | Dentrix 50 | D5C20199P0391 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44307.6528 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46154.3875 | 43789 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 昌平区 | PACS分机对接 | 0.27 | -- | 46154.3993 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：对接云端 2、排查动作： 3、故障原因：小闹钟不使用了 4、处理步骤：是用插件对接云端 5、处理结果： | -- | -- | 46154.4021 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.4021 | -- | 已关闭
20260512136190 | 杭州聚康医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL22ADGSGO | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46154.3903 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 临平区 | 设备投影镜头封口玻璃摔碎，需要返厂检修 | 0.01 | -- | 46154.391 | 袁凌峰 | 封口玻璃破损 | 1、故障现象：封口玻璃碎裂 2、排查动作： 3、故障原因：人为磕碰 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂检修 | 封口玻璃异常 | -- | 46154.3917 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.3917 | -- | 已关闭
20260512136192 | 深圳市宝安区中心医院 | -- | Matrix 5000 | NA24ACLRTR | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | DX异常 | -- | 云端数据打开异常 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.12 | 46050.6625 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46154.3958 | 45651 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | dx植体植入无法操作 | 0.39 | -- | 46154.4125 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈云端dx植体植入无法操作 2、排查动作： 3、故障原因：浏览器问题 4、处理步骤：更新浏览器后正常使用 5、处理结果： | -- | -- | 46154.4132 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.4132 | -- | 已关闭
20260512136194 | 昆明德韩东寺院 | -- | Matrix 6600 kunlun2 | JY24AAH4OQ | 设备维修 | 1.3.14 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 电脑硬件故障 | 线材接触不良 | 已部署 | 4.0.0.64 | 1.3.14 | 45555.0403 | 1.0.0.17 | 1.3.14 | -- | -- | 46154.3972 | 45563 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-00口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 昆明市 | 西山区 | 1，故障描述问题：电脑开不了机上门 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 1.6 | 0.74 | 46154.4646 | 欧海芳 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：电脑开不了机上门 | -- | -- | 46154.4646 | 未解决 | -- | 董发军 | 46154.4958 | 46154.5236 | -- | 电脑无法开机 | 1、故障现象：电脑无法开机 2、排查动作：检查连接线 3、故障原因：连接线故障 4、处理步骤：固定连接线 5、处理结果：恢复正常 | 否 | -- | 1.42 | 6.8 | 5.95 | 46154.7618 | 46154.5243 | 46154.7722 | 46154.7618 | 46154.7729 | 已关闭
20260512136196 | 昆明航天医院1 | -- | 未识别 | UD25AAGWAX | 设备培训 | 2.0.5.710/1.3.15.2/1.3.15.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45971.7083 | 1.0.0.18 | 2.0.5.710/1.3.15.2/1.3.15.2 | -- | -- | 46154.4069 | 45969 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0052-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 上门培训 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46154.5271 | 董发军 | 46154.5271 | 46154.6319 | 客情维护-培训赋能 | 培训 | 1、故障现象：培训 2、排查动作：培训 3、故障原因：培训 4、处理步骤：培训 5、处理结果：培训 | 否 | 培训 | 5.4 | 5.8 | 1.75 | 46154.7063 | 46154.6319 | 46154.7049 | 46154.7063 | 46154.7729 | 已关闭
20260512136198 | 河南省广森医疗器械销售有限公司 | -- | S6000 | FL23ABHCDR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.4118 | 45058 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 换电脑了 重新装一下软件 | 0.02 | -- | 46154.4125 | 赖美琪 | 软件安装 | 1、故障现象： 换电脑了 重新装一下软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程安装 5、处理结果：安装完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46154.4125 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.4125 | -- | 已关闭
20260512136199 | 安溪时代口腔诊所 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AAWAWV | 设备维修 | 1.0.0.9/1.0.0.9 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件服务未开启 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.0.0.9 | 45229.8257 | 1.0.0.8 | 1.0.0.9/1.0.0.9 | -- | -- | 46154.4146 | 45231 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 泉州市 | 安溪县 | 对接牙医管家 | 0.89 | -- | 46154.4514 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未开启 4、处理步骤：手动开启服务，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46154.4708 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.4708 | -- | 已关闭
20260512136201 | 冯琼芬口腔 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1C2318CS0030 | 设备维修 | 2.0.1.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.907 | 44539.6549 | 2000587 | 2.0.1.907 | -- | -- | 46154.4167 | 43544 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | dx插件服务启动失败 | 1.06 | -- | 46154.4604 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：dx插件服务启动失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：更新插件，重新上传 5、处理结果： | -- | -- | 46154.4611 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.4611 | -- | 已关闭
20260512136202 | 平顶山市卫东区金太阳口腔门诊部 | -- | 未识别 | SG26AAYJDR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.4229 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 河南省 | 平顶山市 | 卫东区 | 电脑蓝屏这是啥情况 | 0 | -- | 46154.4236 | 赖美琪 | 电脑其他报错咨询 | 1、故障现象：电脑蓝屏 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：这个是电脑问题，需要咨询电脑师傅哦 | 咨询问题 | -- | 46154.4236 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.4236 | -- | 已关闭
20260512136203 | 东莞市同乐口腔诊所 | -- | Matrix 5000 | NA24AA5JAR | 设备维修 | 1.3.8/1.3.8 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.8 | 45549.7764 | 1.0.0.9 | 1.3.8/1.3.8 | -- | -- | 46154.4229 | 45549 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 东莞市 | 谢岗镇 | CT没有上传到云端 | 1.15 | -- | 46154.4708 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈云端数据异常 2、排查动作： 3、故障原因：客户操作问题 4、处理步骤：客户把检查时间排序操作成顺序了 5、处理结果： | -- | -- | 46154.4722 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.4722 | -- | 已关闭
20260512136204 | 台前新区医院 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AAURWQ | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：客户隐藏数据应付检查，现在检查完了需要恢复数据 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1033 | 45385.3625 | 2000594 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 46154.4236 | 45403 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 濮阳市 | 台前县 | 还原数据 | 0.17 | -- | 46154.4306 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户隐藏数据应付检查，现在检查完了需要恢复数据 2、排查动作： 3、故障原因：客户隐藏数据应付检查，现在检查完了需要恢复数据 4、处理步骤：客户新拍了几张影像，无法替换数据库，重建数据库 5、处理结果： | -- | -- | 46154.4431 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.4431 | -- | 已关闭
20260512136208 | 深圳欧美科医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SG25AB1VDS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.4313 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 你好，可以单独买吗？ | 0 | -- | 46154.4313 | 赖美琪 | 电源适配器接触不良/不通电/漏液/损坏 | 1、故障现象：你好，可以单独买吗？ 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：这个是电脑的电源适配器哦 需要找电脑售后购买呢 | 配件异常 | -- | 46154.4319 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.4319 | -- | 已关闭
20260512136209 | 南京宇恩医疗设备有限公司 | -- | 口扫推车 | LB24AADODR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.4361 | 45474 | -- | -- | 否 | -- | 13.022.0005-00口腔扫描仪推车 | 直辖大区 | 江苏省 | 南京市 | 浦口区 | ups故障需要更换 | 0.01 | -- | 46154.4368 | 袁凌峰 | ups损坏 | 1、故障现象：UPS需要更换弹窗 2、排查动作： 3、故障原因：UPS到使用年限了 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂检修 | 一体机异常 | -- | 46154.4375 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.4375 | -- | 已关闭
20260512136212 | 盛嘉口腔.北安河店（北京海淀区） | -- | Dentrix 55 NX | EE21AAADJP | 设备维修 | 2.0.5.704 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.704 | 44492.6257 | 2000586 | 2.0.5.704 | -- | -- | 46154.4382 | 44274 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 数据发送过程中有错误 | 0.96 | -- | 46154.4785 | 胡标 | -- | 1、故障现象：数据发送过程中有错误 2、排查动作： 3、故障原因：无故障 4、处理步骤：测试通信上传正常 5、处理结果： | -- | -- | 46154.4792 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.4792 | -- | 已关闭
20260512136214 | 石家庄市新华区东焦街道办事处社区卫生服务中心 | -- | 未识别 | SA25ABPZJR | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 环评检测不合格（KV\MA\曝光时间） | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45784.4625 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46154.4396 | 45785 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 检测调试 | 1.09 | -- | 46154.4854 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈需要环评检测 2、排查动作： 3、故障原因：环评检测 4、处理步骤：使用工具调整环评 5、处理结果： | -- | -- | 46154.4861 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.4861 | -- | 已关闭
20260512136216 | 毕节牙友口腔新开门诊 | -- | 未识别 | OF25AACUGX | 设备维修 | 1.4.0.9 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.0.9 | 45983.5139 | 1.0.0.3 | 1.4.0.9 | -- | -- | 46154.4465 | 45984 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0036-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 贵州省 | 毕节市 | 七星关区 | 服务启动失败 | 0.34 | -- | 46154.4604 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：服务启动失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：更新插件 5、处理结果： | -- | -- | 46154.4618 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.4618 | -- | 已关闭
20260512136217 | 东莞大岭山好佰年领秀口腔门诊部有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW21ADXZRU | 设备维修 | 2.0.5.708 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件服务未开启 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.708 | 44442.7181 | 2000589 | 2.0.5.708 | -- | -- | 46154.4472 | 44461 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 东莞市 | 大岭山镇 | 数据发送中有错误 | 0.89 | -- | 46154.4847 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未开启 4、处理步骤：手动开启，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46154.5125 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.5125 | -- | 已关闭
20260512136218 | 得康口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23ABFIJX | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 环评检测不合格（KV\MA\曝光时间） | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 45230.5743 | 2000590 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 46154.4493 | 45231 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 保定市 | 唐县 | 图像不良 | 0.94 | -- | 46154.4882 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈图像不良工程师让调DAP 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：使用工具还原DAP 5、处理结果： | -- | -- | 46154.4889 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.4889 | -- | 已关闭
20260512136219 | 启诺口腔医疗有限公司 | -- | 未识别 | OF25AAABOW | 设备升级 | 1.3.15.2/1.3.15.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45908.6382 | 1.0.0.18 | 1.3.15.2/1.3.15.2 | -- | -- | 46154.4535 | 45915 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0036-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 淄博市 | 周村区 | 1，故障描述问题：需要加散热风扇。 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 安振武 | 46155.4736 | 46155.5681 | 升级 | -- | 1、故障现象：按公司要求升级排风扇及束光器控制板。 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：升级风扇及转接板后正常。客户反馈电脑偶尔无法开机，提示丢失引导盘。报修惠普后需要等惠普分析日志。暂时退出影子系统。 | 是 | 升级 | -- | 5.2 | 2.85 | 46155.8917 | 46155.5687 | 46155.6875 | 46155.8917 | 46155.6875 | 已关闭
20260512136220 | 张店锐雅口腔诊所 | -- | 未识别 | VN26AAFNJR | 设备升级 | 1.4.3.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46133.6833 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46154.4535 | 46135 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 淄博市 | 张店区 | 1，故障描述问题：需要退版本。 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 安振武 | 46154.7493 | 46155.4257 | 升级 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：按公司要求退回1.3.15调试校正。 | 否 | 升级 | -- | 17.3 | 1.12 | 46155.4729 | 46155.4264 | 46155.4729 | 46155.4729 | 46155.4729 | 已关闭
20260512136221 | 海陵口乐口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABQPWZ | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1008 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44585.4035 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1008 | -- | -- | 46154.4569 | 44585 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 泰州市 | 海陵区 | 对接牙医管家 | 0.77 | -- | 46154.4896 | 胡标 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：对接牙医管家 5、处理结果： | -- | -- | 46154.4896 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.4896 | -- | 已关闭
20260512136222 | 嘉兴嘉诚龙跃口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | VN26AABEKP | 设备培训 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46095.9153 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46154.4625 | 46099 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 嘉兴市 | 南湖区 | 设备培训 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46155.7924 | 王龙 | 46156.3347 | 46156.5903 | 培训 | 设备培训 | 1、故障现象：客户企业微信要求上门培训 2、排查动作：设备培训 3、故障原因：操作培训 4、处理步骤：影像培训 5、处理结果：培训完成 | 否 | 培训 | 51.06 | 17.2 | 11.1 | 46158.8271 | 46156.5903 | 46157.0528 | 46158.8271 | 46157.0528 | 已关闭
20260512136223 | 嘉兴城南嘉诚儿童口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | VN26AACEJP | 设备培训 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46095.7896 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46154.4625 | 46099 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 嘉兴市 | 南湖区 | 上门培训 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46154.9139 | 王龙 | 46155.3576 | 46155.4944 | 培训 | 设备培训 | 1、故障现象：客户企业微信要求上门培训 2、排查动作：设备培训 3、故障原因：操作培训 4、处理步骤：影像培训 5、处理结果：培训完成 | 否 | 培训 | 24.76 | 10.4 | 7.14 | 46155.6549 | 46155.4944 | 46155.7917 | 46155.6549 | 46155.7917 | 已关闭
20260512136224 | 悦牙口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AA9IRX | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 其他 | 氛围灯板不亮 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44529.5042 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46154.4667 | 44530 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 松北区 | 1，故障描述问题：旋转臂灯闪烁，上门更换 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 2.03 | 25.14 | 46154.5514 | 王芳 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46154.5521 | 未解决 | -- | 刘亮亮 | 46155.6 | 46155.6326 | -- | 闪烁完不亮 | 1、故障现象：氛围灯闪烁不亮 2、排查动作：更换 3、故障原因：更换 4、处理步骤：更换氛围灯 5、处理结果：已正常 | 是 | -- | 25.95 | 2.7 | 1.93 | 46155.7208 | 46155.6333 | 46155.7139 | 46155.7208 | 46155.7139 | 已关闭
20260512136225 | 中送口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AAQXDS | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.2612 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.2612 | 45085.6104 | 2000592 | 2.0.5.710/2.0.5.2612 | -- | -- | 46154.4694 | 45086 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 保定市 | 安国市 | 关影子系统 | 2.46 | -- | 46154.5722 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：关影子系统 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：关影子系统 5、处理结果： | -- | -- | 46159.7896 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.7896 | -- | 已关闭
20260512136226 | 柏德口腔/德中口腔（浙江宁波鄞州区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20ABE3TR | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件服务启动失败 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44315.6326 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46154.4715 | 43983 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 宁波市 | 鄞州区 | CT上传不了，服务启动失败 | 0.95 | -- | 46154.5111 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：插件服务启动失败 2、排查动作： 3、故障原因：插件异常 4、处理步骤：重装软件，清理缓存后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46154.5118 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.5118 | -- | 已关闭
20260512136228 | 星光口腔（浙江杭州余杭区） | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180913382 | 设备维修 | 2.0.1.524 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件服务启动失败 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.524 | 44764.6979 | 2000107 | 2.0.1.524 | -- | -- | 46154.475 | 43411 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | CT上传不了 | 0.75 | -- | 46154.5062 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：插件服务启动失败 2、排查动作： 3、故障原因：插件缓存任务异常 4、处理步骤：清理缓存，重装插件后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46154.5069 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.5069 | -- | 已关闭
20260512136229 | 渭南兔博士口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AB3YOV | 设备移机 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 2.0.5.1028 | 44832.8521 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46154.4771 | 44833 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 渭南市 | 临渭区 | 上门移机 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46154.5472 | 王红军 | 46154.55 | 46154.7701 | 移机 | 设备移机 | 1、故障现象：无 2、排查动作：无 3、故障原因：设备移机 4、处理步骤：设备移机 5、处理结果：设备移机，还需要二次移机 | 否 | 移机 | 7.04 | 8 | 3.14 | 46154.909 | 46154.7708 | 46154.9014 | 46154.909 | 46154.9014 | 已关闭
20260512136230 | 河南省广森医疗器械销售有限公司 | -- | S6000 | FL23ABHCDR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.4785 | 45058 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 目前扫描都不动了 ，直接卡死 画面 ，扫描仪自动停 | 0 | -- | 46154.4785 | 赖美琪 | 口扫卡顿 | 1、故障现象： 目前扫描都不动了 直接卡死 画面 扫描仪自动停 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：卡顿和断连，精度异常，返厂全面检测 5、处理结果：返厂维修 | 口扫：客户协作 | -- | 46154.4868 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.4868 | -- | 已关闭
20260512136233 | 河南省广森医疗器械销售有限公司 | -- | S6000 | FL23ABHCDR | 口扫设备维修处理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.4875 | 45058 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 来源工单：20260512136230,需要进行维修处理 | -0.21 | -- | 46154.4785 | 赖美琪 | 口扫卡顿 | 1、故障现象： 目前扫描都不动了 直接卡死 画面 扫描仪自动停 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：卡顿和断连，精度异常，返厂全面检测 5、处理结果：返厂维修 | 口扫：客户协作 | -- | 46154.4868 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.4868 | -- | 已关闭
20260512136234 | 河北康联医疗器械销售有限公司 | -- | S6000 | FL21AF9YJV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.4882 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 裕华区 | 这台机子上次维修回来，客户一直反应口扫卡顿，反应迟钝，已排除电脑原因，用同一台电脑换的同样型号口扫就是明显卡，慢 | 0 | -- | 46154.4882 | 赖美琪 | 口扫卡顿 | 1、故障现象：这台机子上次维修回来，客户一直反应口扫卡顿，反应迟钝，已排除电脑原因，用同一台电脑换的同样型号口扫就是明显卡，慢 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程 5、处理结果：配置优化完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46154.4889 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.4889 | -- | 已关闭
20260512136235 | 上海崧诺口腔诊所有限公司 | -- | Matrix 5000 | NA24AAAFWT | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 环评检测不合格（KV\MA\曝光时间） | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45558.784 | 1.0.2.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46154.4965 | 45559 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 上海市 | 上海市 | 崇明区 | DAP检测 | 1.33 | -- | 46154.5521 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：环评检测 2、排查动作： 3、故障原因：环评检测 4、处理步骤：工具箱调环评 5、处理结果： | -- | -- | 46154.5521 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.5521 | -- | 已关闭
20260512136236 | 大连优维义齿有限公司 | -- | 未识别 | QH24AADDWT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.4986 | 45503 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 帮忙清理一下内存 | 0 | -- | 46154.4986 | 赖美琪 | 清理数据 | 1、故障现象：帮忙清理一下内存 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：发教学视频给客户参考清理 | 口扫：客户协作 | -- | 46154.4993 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.4993 | -- | 已关闭
20260512136237 | 诸暨佳兴口腔门诊部1 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AAUAGV | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45246.6868 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46154.5014 | 45249 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 客户无牙颌咬牙断裂，不上门，申请物料 | 0.15 | -- | 46154.5076 | 王芳 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46154.7646 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.7646 | -- | 已关闭
20260512136238 | 牙舒乐口腔 | -- | Dentrix 50 | D5C20194I0108 | 设备维修 | 2.0.5.9052 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件服务启动失败 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.905 | 45382.5715 | 2000585 | 2.0.5.9052 | -- | -- | 46154.5056 | 43614 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 西乡塘区 | 在牙医管家登记患者信息后点击到达分诊，无法自动传到“待检查” | 0.53 | -- | 46154.5278 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务启动失败 4、处理步骤：清理缓存，重装插件 5、处理结果： | -- | -- | 46154.5285 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.5285 | -- | 已关闭
20260512136239 | 深圳粤式格伦菲尔口腔门诊部 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAYPRS | 协同工作 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45469.7618 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | 500 | 46154.5222 | 45471 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 1，故障描述问题：客户15×15拍摄卡重建，PTM异常，上门重新调试参数 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 0.73 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46154.5896 | 王兴乐 | 46154.5903 | 46154.591 | -- | -- | 1、故障现象：客户15×15拍摄卡重建 2、排查动作：查看日志报错 3、故障原因：PTM异常 4、处理步骤：重新调试PTM，校准平板后测试正常 5、处理结果：已解决 | 否 | -- | 1 | 0.3 | 0 | 46154.5965 | 46154.5944 | 46154.5951 | 46154.5965 | 46154.5979 | 已关闭
20260512136240 | 凌宇口腔分店 | -- | Matrix 6600 kunlun2 | JY24AAFKOY | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45758.6111 | 1.0.0.6 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46154.5229 | 45747 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-00口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 平顶山市 | 卫东区 | 鬓角夹断了，需要申请配件，客户自行更换。不上门 | 0.71 | -- | 46154.5521 | 王芳 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46154.7646 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.7646 | -- | 已关闭
20260512136241 | 深圳比比靓口腔诊所 | -- | 未识别 | NH26AABUGQ | 协同工作 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46155.6458 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | 0 | 46154.5299 | 46156 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0033-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 1，故障描述问题：新机安装学习 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 5.68 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46154.7958 | 王兴乐 | 46155.3708 | 46155.45 | -- | -- | 1、故障现象：通电指示灯只亮一半，另外一半不亮 2、排查动作：拆开顶盖查看灯板硬件 3、故障原因：灯板异常 4、处理步骤：更换灯板 5、处理结果：已解决 | 否 | -- | 16.44 | 12 | 25.93 | 46156.5285 | 46155.4514 | 46156.5319 | 46156.5285 | 46156.5319 | 已关闭
20260512136242 | 杭州艾力思口腔门诊部有限公司 | -- | Dentrix 55 NX | EE21AAMLTO | 设备维修 | 2.0.5.7031 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件未登录 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.703 | 44452.7451 | 2000583 | 2.0.5.7031 | -- | -- | 46154.534 | 44225 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 江干区 | 拍的片子归档不到牙医管家 | 0.86 | -- | 46154.5694 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件未登录 4、处理步骤：指导客户登陆插件，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46154.6472 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.6472 | -- | 已关闭
20260512136243 | 桂林美牙之家 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAYNAW | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：关闭影子系统，安装上传插件 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44899.5583 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46154.5535 | 44899 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 临桂区 | 安装上传插件 | 0.05 | -- | 46154.5556 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：关闭影子系统，安装上传插件 2、排查动作： 3、故障原因：关闭影子系统，安装上传插件 4、处理步骤：关闭影子系统，安装上传插件 5、处理结果： | -- | -- | 46154.5563 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.5563 | -- | 已关闭
20260512136244 | 淮安明溪口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAZLKV | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44812.4368 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46154.5576 | 44812 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 淮安市 | 清江浦区 | Ct机的系统里可以看到这个片子，但是在牙医管家中查不到 | 67.85 | -- | 46157.3847 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程密码变更，指导客户将频率设置为手动并重新发远程，客户后续未响应 5、处理结果： | -- | -- | 46160.9507 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.9507 | -- | 已关闭
20260512136245 | 李学文口腔（辽宁丹东振兴区） | -- | Dentrix 50 | D5C20195R0181 | 设备维修 | 2.0.5.801 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.801 | 45707.4542 | 2.0.5.8 | 2.0.5.801 | -- | -- | 46154.5611 | 43660 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 丹东市 | 振兴区 | 片子上传不到牙医管家 | 0.24 | -- | 46154.5708 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：上传异常 2、排查动作： 3、故障原因：上传设置不对 4、处理步骤：重新修改成插件设置后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46154.6479 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.6479 | -- | 已关闭
20260512136246 | 金铂利口腔（浙江杭州富阳区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AABGTV | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 软件异常 | -- | 数据上传异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.705 | 44449.7431 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 46154.5667 | 44449 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 富阳区 | 插件加载失败 | 3.19 | -- | 46154.6993 | 胡标 | -- | 1、故障现象：插件加载失败 2、排查动作： 3、故障原因：插件故障 4、处理步骤：更新重启插件 5、处理结果： | -- | -- | 46154.7 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.7 | -- | 已关闭
20260512136247 | 瑞合欣口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AA7ETZ | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1032 | 45306.591 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 46154.5764 | 45307 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 图像异常 | 2.98 | -- | 46154.7007 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈图像异常 2、排查动作： 3、故障原因：无故障 4、处理步骤：客户后续拍摄正常 5、处理结果： | -- | -- | 46154.7014 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.7014 | -- | 已关闭
20260512136249 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL21ARLUOZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46154.5938 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 帮忙安装一下口扫软件 | 0 | -- | 46154.5938 | 赖美琪 | 软件安装 | 1、故障现象：帮忙安装一下口扫软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户安装 5、处理结果：安装完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46154.5944 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.5944 | -- | 已关闭
20260512136251 | 宝应吕兆明口腔诊所 | -- | 未识别 | UX25ABBGKY | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46027.7396 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46154.6035 | 46030 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 扬州市 | 宝应县 | 牙医管家对接异常，dx显示报错 | 0.82 | -- | 46154.6375 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：云端账号异常 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：禅道133048 5、处理结果： | -- | -- | 46154.6382 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.6382 | -- | 已关闭
20260512136252 | 牙克石市益齿口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABPMNR | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 45425.4604 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46154.6062 | 44709 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 牙克石市 | 图像不良 | 0.75 | -- | 46154.6375 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：图像不良 2、排查动作： 3、故障原因：查看原图正常 4、处理步骤：摆位导致，告知客户对准凹槽 5、处理结果： | -- | -- | 46154.65 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.65 | -- | 已关闭
20260512136253 | 济南豫鲁医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL21ALJRKY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.6153 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 山东省 | 济南市 | 天桥区 | 软件打不开了 | 0 | -- | 46154.6153 | 赖美琪 | 服务启动失败 | 1、故障现象：软件打不开了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户卸载杀毒软件 5、处理结果：可以正常打开 | 32软件问题 | -- | 46154.6181 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.6181 | -- | 已关闭
20260512136254 | 齐娜口腔诊所（浙江宁波象山县） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAWKWS | 设备维修 | 2.0.5.704/2.0.5.1003 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.704 | 44370.7382 | 2000586 | 2.0.5.704/2.0.5.1003 | -- | -- | 46154.6181 | 44371 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 宁波市 | 象山县 | 对接牙医管家 | 1.99 | -- | 46154.7014 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈需要对接分机阅片 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：对接云端 5、处理结果： | -- | -- | 46154.7021 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.7021 | -- | 已关闭
20260512136255 | 李医生口腔（陕西咸阳杨陵区） | -- | Dentrix 55 NX | EE20ABLVGZ | 设备维修 | 2.0.5.708 | -- | -- | DX异常 | -- | 登录异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44651.4111 | 2000590 | 2.0.5.708 | -- | -- | 46154.6292 | 44220 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 咸阳市 | 杨陵区 | 对接牙医管家 | 1.39 | -- | 46154.6868 | 胡标 | -- | 1、故障现象：重建不自动登录，显示网络异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件异常 4、处理步骤：反馈技术 5、处理结果： | -- | -- | 46154.6868 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.6868 | -- | 已关闭
20260512136256 | 修恒（石家庄）医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | QH24ADBRRW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.6306 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 帮忙安装一下口扫软件 | 0 | -- | 46154.6306 | 赖美琪 | 软件安装 | 1、故障现象：帮忙安装一下口扫软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户安装一下口扫软件 5、处理结果：安装完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46154.6312 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.6312 | -- | 已关闭
20260512136258 | 会昌县振华口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW23AAVTOS | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 45076.5806 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 46154.6465 | 45077 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 赣州市 | 会昌县 | 对接牙医管家 | 0.12 | -- | 46154.6514 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：服务未启动 4、处理步骤：更新插件并重启服务 5、处理结果： | -- | -- | 46154.6597 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.6597 | -- | 已关闭
20260512136259 | 唐山薛家口腔 | -- | Matrix 5000 | NA24AC2RWR | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件bug | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45539.691 | 1.0.0.9 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46154.6479 | 45541 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 蓟州区 | 牙医管家分诊过去，ct上不显示 | 0.09 | -- | 46154.6514 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：插件服务启动失败 2、排查动作： 3、故障原因：插件bug 4、处理步骤：后台关闭插件，重装后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46158.3951 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.3951 | -- | 已关闭
20260512136260 | 鸡西市王杰口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAXLKV | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.708 | 44818.5813 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46154.6479 | 44819 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 黑龙江省 | 鸡西市 | 鸡冠区 | 关闭影子系统更新远程 | 0.67 | -- | 46154.6764 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈需要关闭影子系统更新远程 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：关闭影子系统 5、处理结果： | -- | -- | 46154.6778 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.6778 | -- | 已关闭
20260512136262 | 邵阳一口好牙口腔门诊有限责任公司 | -- | 未识别 | UX25AC14GW | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45959.6444 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46154.6521 | 45961 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 拍出来的影像不清晰 | 0.35 | -- | 46154.6667 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：拍出来的影像不清晰 2、排查动作： 3、故障原因：客户撞到，采集图像没有动；第二张刚开机下发高压参数异常 4、处理步骤：重新拍摄正常 5、处理结果： | -- | -- | 46154.6951 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.6951 | -- | 已关闭
20260512136263 | 海鹏口腔青特店 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AAMJAU | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.2612 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.2612 | 45131.6035 | 2000592 | 2.0.5.710/2.0.5.2612 | -- | -- | 46154.6535 | 45132 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 我们的片子又传不到诊室电脑了 | 0.91 | -- | 46154.6917 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：等待上传 2、排查动作： 3、故障原因：网络波动 4、处理步骤：重启上传进程 5、处理结果： | -- | -- | 46154.6951 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.6951 | -- | 已关闭
20260512136264 | 浩晨口腔（浙江丽水松阳县） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAS3AY | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44384.7257 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46154.6542 | 44210 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 丽水市 | 松阳县 | 数据发送中有错误 | 0.3 | -- | 46154.6667 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：数据发送中有错误 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤：重装插件并启动 5、处理结果： | -- | -- | 46154.6931 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.6931 | -- | 已关闭
20260512136265 | 上海优牙口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | QY25AAGHGO | 设备维修 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：上传慢 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.12 | 45718.8618 | 1.0.0.6 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 46154.6549 | 45719 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-03 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 上海市 | 上海市 | 黄浦区 | 上传速度慢 | 52.02 | 18.42 | 46156.8229 | 宋厚鹏 | -- | 1、故障现象：上传慢 2、排查动作：检查网络 3、故障原因：网络问题 4、处理步骤：转现场 5、处理结果：转现场 | -- | -- | 46156.8236 | 未解决 | 46157.5896 | 宋厚鹏 | 46157.591 | 46157.5917 | -- | 网络问题 | 1、故障现象：上传慢 2、排查动作：检查网络 3、故障原因：网络上传速度低 4、处理步骤：更换网络 5、处理结果：上传速度正常 | 否 | -- | 18.44 | 153.8 | 153.71 | 46165.4132 | 46157.5917 | 46163.9965 | 46165.4132 | 46163.9965 | 已关闭
20260512136266 | 天津市宁河区谦予口腔诊所有限公司 | -- | Matrix 5000 | NA24AAEJOR | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.8 | 45544.6493 | 1.0.0.9 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46154.659 | 45544 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 宁河区 | 对接dx阅片 | 0.2 | -- | 46154.6674 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件登陆错账号 4、处理步骤：指导客户登录管家号 5、处理结果： | -- | -- | 46154.6958 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.6958 | -- | 已关闭
20260512136267 | 大连医莱口腔 | -- | -- | -- | 市场支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.6618 | -- | -- | -- | 否 | -- | -- | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 中山区 | 新店装修，需要协助看一下CT场地 | 2.5 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46154.7944 | 邹建波 | 46154.7944 | 46155.3903 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作：测量场地 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 15 | 16.9 | 2.62 | 46155.5007 | 46155.391 | 46155.5 | 46155.5007 | 46155.5 | 已关闭
20260512136269 | 武汉禧悦口腔门诊部有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AA8NJS | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44756.6361 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46154.666 | 44713 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 硚口区 | 键盘输入不良 | 0.74 | -- | 46154.6972 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈输入字段会自动删除 2、排查动作： 3、故障原因：客户键盘或者鼠标 4、处理步骤：重装输入法 5、处理结果： | -- | -- | 46157.3972 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.3972 | -- | 已关闭
20260512136270 | 乐心口腔（原史鋆凯口腔） | -- | Dentrix 10-3.0 | D2020170725107 | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 软件异常 | -- | CT控制台软件打开提示“未找到三维重建服务，请检查安装” | -- | 已部署 | 2.13.268.1054 | 2.0.1.517 | 44364.6222 | 2000103 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46154.6674 | 43023 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 阳泉市 | 846 | 未找到三维重建 | 0.63 | -- | 46154.6937 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：未找到三维重建 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重装软件，空拍测试正常 5、处理结果： | -- | -- | 46159.3882 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.3882 | -- | 已关闭
20260512136272 | 杭州聚康医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL21ACRCJY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.6785 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 临平区 | 帮忙安装口扫软件 | 0 | -- | 46154.6792 | 赖美琪 | 软件安装 | 1、故障现象：帮忙安装口扫软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户电脑配置不够，无法安装 5、处理结果：需要更换其他电脑安装 | 口扫：客户协作 | -- | 46154.6799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.6799 | -- | 已关闭
20260512136273 | 惠州市齿丰口腔门诊有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW23AA6ORR | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 45043.4132 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 46154.6792 | 45043 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | 影像不良 | 0.83 | -- | 46154.7139 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：影像不良 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户远程未提供密码，无响应 5、处理结果： | -- | -- | 46154.7139 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.7139 | -- | 已关闭
20260512136274 | 修恒（石家庄）医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | QH24ABWCTW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.6813 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 这个怎么清理一下呢 | 0 | -- | 46154.6813 | 赖美琪 | 清理数据 | 1、故障现象：这个怎么清理一下呢 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：发教学视频给客户参考清理 | 口扫：客户协作 | -- | 46154.6813 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.6813 | -- | 已关闭
20260512136280 | 鹤壁舒贝口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABZYTO | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 44628.3306 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 46154.7028 | 44687 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 鹤壁市 | 淇滨区 | 待检查搜不到患者，工作列表获取失败 | 0.45 | -- | 46154.7215 | 胡标 | -- | 1、故障现象：工作列表获取失败 2、排查动作： 3、故障原因：插件未登录 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46154.741 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.741 | -- | 已关闭
20260512136282 | 微笑口腔.禹州店（河南许昌禹州市） | -- | Dentrix 55 NX | EE20AA7VJZ | 设备维修 | 2.0.5.708 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：关影子系统，安装微信 | -- | 已部署 | 4.0.0.58 | 2.0.5.1028 | 44466.7049 | 2000590 | 2.0.5.708 | -- | -- | 46154.7097 | 44203 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 许昌市 | 禹州市 | 关影子系统 | 64.2 | -- | 46157.3847 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：关影子系统，安装微信 2、排查动作： 3、故障原因：关影子系统，安装微信 4、处理步骤：关影子系统，安装微信 5、处理结果： | -- | -- | 46157.3875 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.3875 | -- | 已关闭
20260512136283 | 湛江中正口腔 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE22AAIHJZ | 设备维修 | 1.0.0.6/1.0.0.6 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.0.0.6 | 44916.6972 | 1.0.0.6 | 1.0.0.6/1.0.0.6 | -- | -- | 46154.7104 | 44917 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 湛江市 | 霞山区 | 影像质量问题 | 0.75 | -- | 46154.7417 | 胡标 | -- | 1、故障现象：影像有重影 2、排查动作： 3、故障原因：患者晃动导致 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46154.7465 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.7465 | -- | 已关闭
20260512136284 | 邢台信都区舒雅口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AA62OR | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件服务开启异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1033 | 45442.6257 | 2000594 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 46154.7111 | 45434 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 邢台市 | 信都区 | 对接牙医管家 | 1.26 | -- | 46154.7639 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务开启异常 4、处理步骤：手动开启服务，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46157.3972 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.3972 | -- | 已关闭
20260512136285 | 和平幸福里口腔有限公司 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AAYGRW | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1032 | 45222.75 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 46154.7111 | 45223 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 河源市 | 和平县 | 拍了CT,牙医管家上看不到 | 64.16 | -- | 46157.3847 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：拍了CT,牙医管家上看不到 2、排查动作： 3、故障原因：插件未启动 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46157.6944 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.6944 | -- | 已关闭
20260512136286 | 国药控股华北（天津）融资租赁有限公司 | -- | S6500 | PH24AC4WWR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.7125 | 45461 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 静海区 | 扫描黑屏，无法成像 | 0.01 | -- | 46154.7125 | 袁凌峰 | 2D窗口无图像生成 | 1、故障现象：扫描黑屏无法成像 2、排查动作： 3、故障原因：硬件故障 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂检修 | 投影异常 | -- | 46154.7132 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.7132 | -- | 已关闭
20260512136287 | 渡江口腔医院 | -- | 未识别 | VN25AAPUAT | 设备维修 | 1.3.14.20250423/1.3.14.20250423 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 线材接触不良 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.14 | 45851.7382 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46154.7132 | 45854 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 安庆市 | 宜秀区 | 曝光过程中松开手闸 | 15.94 | -- | 46155.3778 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈曝光过程中松开手闸 2、排查动作： 3、故障原因：手闸接触不良 4、处理步骤：反馈现场 5、处理结果： | -- | -- | 46155.3785 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.3785 | -- | 已关闭
20260512136289 | 菏泽市牡丹区杜奎生口腔门诊部 | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAYBOW | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44572.5674 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46154.7319 | 44090 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 菏泽市 | 牡丹区 | 对接分机阅片 | 63.67 | -- | 46157.3847 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接分机阅片 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程提示离线，询问客户，客户未响应 5、处理结果： | -- | -- | 46157.3931 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.3931 | -- | 已关闭
20260512136295 | 长春白求恩口腔医院 | -- | -- | -- | 市场支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46154.7458 | -- | -- | -- | 否 | -- | -- | 东北大区 | 吉林省 | 长春市 | 南关区 | 勘察铅房安装现场 | 0.49 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46155.4049 | 刘亮亮 | 46155.4049 | 46155.4319 | -- | -- | 1、故障现象：看现场 2、排查动作：看现场 3、故障原因：看现场 4、处理步骤：客户现场有老老设备，为座式设备，更换我能CT,现场为隔断间，沟通后客户在固定墙体位置加木架 5、处理结果：已勘查完毕 | 否 | -- | 16 | 2.1 | 1.52 | 46155.5444 | 46155.4326 | 46155.4958 | 46155.5444 | 46155.4958 | 已关闭
20260512136296 | 宿迁笑线口腔 | -- | Dentrix 50 | CI20AAEBAO | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44722.7569 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46154.7465 | 43844 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 宿迁市 | 宿城区 | 隐藏拍片记录 | 15.2 | -- | 46155.3806 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈需要隐藏拍片记录 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：更换空白数据库 5、处理结果： | -- | -- | 46155.3812 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.3812 | -- | 已关闭
20260512136297 | 西平县人民医院 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AARUTP | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1/1.3.8.20231124 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：迁移数据 | -- | 已部署 | 4.0.0.70 | 1.3.11.1 | 45392.7028 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1/1.3.8.20231124 | -- | -- | 46154.7479 | 45397 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 驻马店市 | 西平县 | 迁移数据 | 63.28 | -- | 46157.3847 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：迁移数据 2、排查动作： 3、故障原因：客户新加盘 4、处理步骤：迁移数据，确认进度后将旧盘拔出 5、处理结果： | -- | -- | 46157.3944 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.3944 | -- | 已关闭
20260512136300 | 中送口腔 | -- | 未识别 | UD25AAJZAQ | 设备维修 | 2.0.5.710/1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：关闭影子系统安装软件 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45797.5924 | 1.0.0.6 | 2.0.5.710/1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46154.7792 | 45802 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0052-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 保定市 | 安国市 | 关闭影子系统安装软件 | 62.53 | -- | 46157.3847 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：关闭影子系统安装软件 2、排查动作： 3、故障原因：关闭影子系统安装软件 4、处理步骤：关闭影子系统安装软件 5、处理结果： | -- | -- | 46161.4028 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.4028 | -- | 已关闭
20260512136301 | 九江奇洋口腔 | -- | 未识别 | WS25AAICWZ | 设备培训 | 2.0.5.710/1.3.15.2/1.3.15.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46019.7486 | 1.0.0.18 | 2.0.5.710/1.3.15.2/1.3.15.2 | -- | -- | 46154.841 | 46021 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 九江市 | 浔阳区 | 1，故障描述问题：开业培训，麻烦派单给王超，谢谢 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 王超 | 46156.4028 | 46156.5521 | 培训 | 设备使用培训 | 1、故障现象：设备使用培训 2、排查动作：设备使用培训 3、故障原因：设备使用培训 4、处理步骤：培训摆位注意事项，软件操作 5、处理结果：正常 | 否 | 培训 | -- | 25.2 | 21.59 | 46156.6542 | 46156.5521 | 46157.4521 | 46156.6542 | 46157.4521 | 已关闭
20260513136307 | 聊城传染病医院 | -- | Matrix 5000C | SA24AB4PGZ | 设备二次维修 | -- | -- | -- | 图像不良 | 硬件异常 | 图像有白点/坏线/条纹 | 其他：鼻根尺断裂 | 已部署 | 4.0.0.58 | 1.3.13 | 45829.7312 | 1.0.0.6 | 1.3.12 | -- | -- | 46155.2729 | 45700 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 聊城市 | 东昌府区 | 来源维修工单：20260429134915原工单信息描述影像不清晰 | 2.56 | 71.68 | 46155.3799 | 胡标 | -- | 1、故障现象：全景有坏线 2、排查动作： 3、故障原因：全景有坏线 4、处理步骤： 5、处理结果：转安振武 | -- | -- | 46155.3799 | 未解决 | 46158.3667 | 安振武 | 46158.3667 | 46158.7132 | -- | 鼻根齿断裂。 | 更换鼻根尺组件。 | 是 | -- | 80 | 13.8 | 5.5 | 46171.3236 | 46158.7132 | 46158.9424 | 46171.3236 | 46158.9424 | 已关闭
20260513136309 | 深圳市鼎植口腔医疗管理有限公司 | -- | 未识别 | NR25AAAOTS | 设备升级 | 1.4.0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.0.9 | 46014.7785 | 1.0.0.3 | 1.4.0.9 | -- | -- | 46155.3715 | 46017 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0034-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 1，故障描述问题：升级风扇 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 彭建国 | 46155.4069 | 46155.4076 | 加装散热风扇 | -- | 1、故障现象：球馆过热 2、排查动作：假装风扇 3、故障原因：拍片多球馆过热 4、处理步骤：加装风扇 5、处理结果：假装风扇 | 是 | 加装散热风扇 | -- | 1.8 | 1.66 | 46156.6597 | 46155.4104 | 46155.4792 | 46156.6597 | 46155.4792 | 已关闭
20260513136310 | 荆门市掇刀区许伦芳口腔诊所 | -- | Matrix 5000C | SA25AAUBKR | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45758.6562 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46155.3826 | 45759 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 完后屏幕又老是出现这么多噪点 | 0.68 | -- | 46155.4111 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：影像不良；屏幕有花点 2、排查动作： 3、故障原因：影像是运动伪影 4、处理步骤：屏幕更新了显卡驱动 5、处理结果： | -- | -- | 46155.4437 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.4437 | -- | 已关闭
20260513136311 | 杨之口腔 | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AA1UGX | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44847.7104 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46155.3826 | 44155 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 对接工作列表获取失败 | 0.93 | -- | 46155.4215 | 胡标 | -- | 1、故障现象：对接工作列表获取失败 2、排查动作： 3、故障原因：插件未登录 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46155.4215 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.4215 | -- | 已关闭
20260513136312 | 牙卫士口腔芹涧路口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AA7GWY | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 立柱拨杆断裂 | CT-激光故障 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44939.4437 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46155.3833 | 44940 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 榆林市 | 榆阳区 | 1，故障描述问题：立柱激光灯不亮 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 0.27 | 79.67 | 46155.3944 | 王芳 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46155.3951 | 未解决 | -- | 王红军 | 46158.7146 | 46159.3847 | -- | 立柱激光灯不亮 | 1、故障现象：立柱激光灯不亮 2、排查动作：拆机发现线材断裂 3、故障原因：线材老化 4、处理步骤：更换激光，重新调试 5、处理结果：设备使用正常 | 是 | -- | 95.76 | 12.1 | 2.74 | 46161.5167 | 46159.3854 | 46159.4993 | 46161.5167 | 46159.841 | 已关闭
20260513136313 | 伊德口腔（贵州六盘水盘州市） | -- | Dentrix 55 NX | EE20AA3PTY | 设备维修 | 2.0.5.7082/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44626.5292 | 2000590 | 2.0.5.7082/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46155.3833 | 44225 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 贵州省 | 六盘水市 | 盘州市 | 数据发送中有错误 | 0.93 | -- | 46155.4215 | 胡标 | -- | 1、故障现象：数据发送中有错误 2、排查动作： 3、故障原因：插件未登录 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46155.4222 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.4222 | -- | 已关闭
20260513136314 | 宏涛口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AA12TR | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 软件异常 | -- | 云CT软件bug | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1033 | 45423.5549 | 2000594 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 46155.384 | 45425 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 保定市 | 安新县 | 归档失败 | 51.91 | -- | 46157.5465 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：归档按钮呈灰色 2、排查动作： 3、故障原因：软件bug 4、处理步骤：修改数据库字段，手动上传 5、处理结果： | -- | -- | 46157.5472 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.5472 | -- | 已关闭
20260513136315 | 翰林口腔(四川成都双流区) | -- | Dentrix 50 | CI20AAQQTU | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44342.7403 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46155.3847 | 44076 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 双流区 | 工作列表获取失败 | 0.62 | -- | 46155.4104 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：工作列表获取失败 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤：重启服务 5、处理结果： | -- | -- | 46155.4146 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.4146 | -- | 已关闭
20260513136316 | 信州区范蕾口腔诊所 | -- | 未识别 | UX25AADEWW | 设备培训 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45925.6882 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46155.3861 | 45926 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 上饶市 | 信州区 | 1，故障描述问题：设备培训 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 王超 | 46155.4556 | 46155.6049 | 客情维护-培训赋能 | 设备使用培训 | 1、故障现象：设备使用培训 2、排查动作：设备使用培训 3、故障原因：设备使用培训 4、处理步骤：培训摆位注意事项，软件操作 5、处理结果：正常 | 否 | 培训 | -- | 47.9 | 44.34 | 46156.4021 | 46155.6056 | 46157.4535 | 46156.4021 | 46157.4535 | 已关闭
20260513136317 | 馨雅舒口腔（山东青岛李沧区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21ACLNDU | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1029 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件准备时间过长 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44426.6319 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1029/2.0.5.1029 | -- | -- | 46155.391 | 44427 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 我们电脑每次拍片过程和打开片子的过程都很慢 | 2.41 | -- | 46155.491 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈拍片和打开软件慢 2、排查动作： 3、故障原因：数据量太大 4、处理步骤：做固态升级，指导客户 5、处理结果： | -- | -- | 46155.4917 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.4917 | -- | 已关闭
20260513136318 | 荆州大众长大口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | YL26AAMIOS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.4.21 | 46158.4083 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46155.391 | 46160 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 荆州市 | 荆州区 | CT新机安装 | 8.83 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46157.3646 | 辛杨 | 46157.3653 | 46157.591 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 44.84 | 29.8 | 24.43 | 46160.4222 | 46157.6278 | 46158.6458 | 46160.4222 | 46158.6458 | 已关闭
20260513136319 | 市中铭润口腔诊所 | -- | 未识别 | YL26AAFIOS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46156.6646 | 1.0.0.19 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46155.391 | 46158 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 济南市 | 市中区 | CT新机安装 | 6.96 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46156.3187 | 席保顺 | 46156.3194 | 46156.4569 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 20.72 | 47.8 | 44.5 | 46158.4021 | 46156.5444 | 46158.3979 | 46158.4021 | 46158.3979 | 处理完成
20260513136320 | 贺州富川县博冠口腔 | -- | 未识别 | ZF26AAHZDR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46159.5514 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46155.391 | 46161 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 贺州市 | 富川瑶族自治县 | CT新机安装 | 8.84 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46159.316 | 陈一帆 | 46159.3167 | 46159.4472 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 88.53 | 11.4 | 5.66 | 46161.4472 | 46159.4486 | 46159.684 | 46161.4472 | 46160.6583 | 处理完成
20260513136321 | 珠海市斗门培雅医疗投资有限公司 | -- | 未识别 | ZF26AA3ZOR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46156.3847 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46155.391 | 46158 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 珠海市 | 斗门区 | CT新机安装 | 0.62 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46155.4646 | 陈一帆 | 46155.4653 | 46155.5528 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 3.26 | 16.1 | 25.81 | 46158.3674 | 46155.5528 | 46156.6285 | 46158.3674 | 46156.6653 | 处理完成
20260513136322 | 银座雅客口腔医院 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020181024482 | 设备维修 | 2.0.1.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.907 | 45057.3785 | 2000587 | 2.0.1.907 | -- | -- | 46155.3917 | 43458 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 临沂市 | 兰山区 | 拍片软件不见了 | 73.5 | -- | 46158.4542 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：桌面快捷方式丢失 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4688 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4688 | -- | 已关闭
20260513136323 | 无锡东亭维乐口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | NH26AAFTWO | 设备维修 | -- | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.4.0.14 | 46155.4736 | 1.0.0.4 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46155.3924 | 46098 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0033-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 无锡市 | 锡山区 | 面扫设备未连接 | 0.45 | -- | 46155.4111 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：面扫设备未连接 2、排查动作： 3、故障原因：X光机未归位 4、处理步骤：指导归位；联系戴伟指导面扫拍摄 5、处理结果： | -- | -- | 46160.4451 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.4451 | -- | 已关闭
20260513136324 | 紫阳县人民医院 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1C0418BF0028 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 3.0.0.22 | 2.0.1.907 | 44392.5035 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46155.3931 | 43492 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 安康市 | 紫阳县 | 分机阅片通信失败 | 0.44 | -- | 46155.4111 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：分机阅片通信失败 2、排查动作： 3、故障原因：医院pacs 4、处理步骤：找联系信息科 5、处理结果： | -- | -- | 46159.3889 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.3889 | -- | 已关闭
20260513136325 | 舟山雅康口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AD6YGT | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | DX异常 | -- | 登录异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44765.7285 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46155.3951 | 44767 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 舟山市 | 普陀区 | 归档失败 | 1.62 | -- | 46155.4625 | 胡标 | -- | 1、故障现象：归档失败 2、排查动作： 3、故障原因：插件未启动 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46156.6201 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.6201 | -- | 已关闭
20260513136326 | 惠州非凡口腔诊所有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW23AAWTWS | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 45091.6458 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 46155.3972 | 45092 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 惠州市 | 博罗县 | 卡重建 | 73.34 | -- | 46158.4528 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：卡重建恢复数据，清理电脑 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4896 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4896 | -- | 已关闭
20260513136330 | 潘震亚口腔 | -- | Dentrix 10-3.0 | D1020170725160 | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 软件异常 | -- | 系统配置：杀毒软件、分辨率、显卡配置 | -- | 已部署 | 4.0.0.61 | 2.0.1.517 | 44845.6271 | 2000103 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46155.4132 | 43059 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 湖州市 | 吴兴区 | 软件打不开 | 28.97 | -- | 46156.6208 | 胡标 | -- | 1、故障现象：软件打不开 2、排查动作： 3、故障原因：360拦截了 4、处理步骤：回复拦截，添加到信任区 5、处理结果： | -- | -- | 46156.6229 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.6229 | -- | 已关闭
20260513136331 | 深圳诺德长湖口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAQGDV | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44469.3993 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46155.4139 | 44468 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | CT上传失败 | 72.95 | -- | 46158.4528 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4896 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4896 | -- | 已关闭
20260513136333 | 繁城口腔 | -- | S6000 | FC21AF53WT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.4167 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-06口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | -- | 口扫不能用了 | 0 | -- | 46155.4174 | 唐积安 | 进入ScanFlex失败 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：内存满 5、处理结果： | 32软件问题 | -- | 46155.4174 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.4174 | -- | 已关闭
20260513136334 | 宿迁中喜口腔门诊 | -- | 未识别 | QY25AAA2WP | 设备回访 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | -- | 45948.4424 | -- | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46155.4208 | 45802 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-03 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 宿迁市 | 宿城区 | 1，故障描述问题：客户反馈总是问题需要上门看看 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效:一天 | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 戴伟 | 46155.4944 | 46155.5674 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 2.9 | 1.23 | 46155.7472 | 46155.5674 | 46155.6188 | 46155.7472 | 46155.6188 | 已关闭
20260513136335 | 广西速莱医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | QH24AA8GWV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.4229 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 青秀区 | 您好 我们这个口扫有矫正口扫功能吗？ | 0.01 | -- | 46155.4229 | 唐积安 | 软件使用说明 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：咨询 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46155.4236 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.4236 | -- | 已关闭
20260513136337 | 安民口腔 | -- | 未识别 | SG26AA1FDS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.4264 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华南大区 | 福建省 | 漳州市 | 龙文区 | 软件安装 | 0.01 | -- | 46155.4264 | 唐积安 | 软件安装 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：安装 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46155.4264 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.4264 | -- | 已关闭
20260513136339 | 无锡德维口腔医院 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180723232 | 设备维修 | 2.0.1.518 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.8 | 44702.4528 | 1.0.0.9 | 2.0.1.518 | -- | -- | 46155.4271 | 43330 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 无锡市 | 惠山区 | 下载小地球阅片 | 55.53 | -- | 46157.741 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈需要安装分机阅片 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：安装小地球 5、处理结果： | -- | -- | 46159.6104 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.6104 | -- | 已关闭
20260513136340 | 广州同和医院有限公司 | -- | Matrix 5000C | SA24AAMBTZ | 设备维修 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.12 | 45707.3674 | 1.0.0.6 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 46155.4278 | 45644 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 增城区 | 对接牙医管家 | 0.87 | -- | 46155.4646 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家；影像异常 2、排查动作： 3、故障原因：影响是患者撞到设备；插件未登录 4、处理步骤：告知如何摆位；对接牙医管家 5、处理结果： | -- | -- | 46155.5389 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.5389 | -- | 已关闭
20260513136341 | 连平明珠口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | ZF26AA2ZOR | 协同工作 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46155.7639 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | 2 | 46155.4306 | 46156 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 河源市 | 连平县 | 1，故障描述问题：协助设备安装 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题：设备安装 4，预期解决时效:3天 | 6.39 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46155.7229 | 宋羽 | 46155.7236 | 46155.7243 | -- | -- | 1、故障现象：协助学习设备安装 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：装机完成 | 否 | -- | 0.7 | 6.7 | 20.2 | 46156.5687 | 46155.7257 | 46156.5674 | 46156.5687 | 46156.5938 | 已关闭
20260513136342 | 河南省广森医疗器械销售有限公司 | -- | S6000 | FL21ADUAKZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.434 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 无法进入scanflex界面 | 0 | -- | 46155.434 | 赖美琪 | 进入ScanFlex失败 | 1、故障现象：无法进入scanflex界面 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户卸载杀毒软件 5、处理结果：可以正常进入 | 32软件问题 | -- | 46155.4347 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.4347 | -- | 已关闭
20260513136345 | 台州东升医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SE24AAWKGZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.4403 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 华东大区 | 浙江省 | 台州市 | 椒江区 | 设备使用断连，请全面检查 | 0.01 | -- | 46155.441 | 唐积安 | 设备使用时断连 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：设备使用断连，请全面检查 4、处理步骤： 5、处理结果： | 通讯异常 | -- | 46155.441 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.441 | -- | 已关闭
20260513136346 | 重庆顺时针医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SG26AA9JKR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.441 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 试点 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 服务启动失败，这个是怎么回事呢 | 0 | -- | 46155.441 | 赖美琪 | 服务启动失败 | 1、故障现象：服务启动失败，这个是怎么回事呢 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：和网络有关系，重启电脑 5、处理结果：可以正常打开 | 32软件问题 | -- | 46155.4417 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.4417 | -- | 已关闭
20260513136347 | 台州东升医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SE24AAWKGZ | 口扫设备维修处理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.441 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 华东大区 | 浙江省 | 台州市 | 椒江区 | 来源工单：20260513136345,需要进行维修处理 | -0.01 | -- | 46155.441 | 赖美琪 | 设备使用时断连 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：设备使用断连，请全面检查 4、处理步骤： 5、处理结果： | 通讯异常 | -- | 46155.441 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.441 | -- | 已关闭
20260513136348 | 海丰县长岳医疗服务有限公司 | -- | F200 | BX26AB2MGR | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.4472 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 广东省 | 汕尾市 | 海丰县 | 图像不良 | 0.39 | -- | 46155.4639 | 王尔豪 | 不上图 | 1、故障现象：不上图 2、排查动作： 3、故障原因：新机激光不良风险 4、处理步骤：换机 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46162.4569 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 新机不上图，激光风险 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.4569 | -- | 已关闭
20260513136349 | 李岩口腔诊所 | -- | S6000 | FC21ACEQLT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.4472 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-06口腔数字印模仪 | 东北大区 | 辽宁省 | 铁岭市 | 银州区 | 最近经常卡死 | 0.01 | -- | 46155.4479 | 唐积安 | 口扫卡顿 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：配置没优化 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46155.4479 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.4479 | -- | 已关闭
20260513136350 | 诸暨西子美整形医院 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAOKGO | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.70 | 1.3.11.1 | 45320.4958 | 1.0.0.9 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46155.4486 | 45320 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 登记后CT软件没有找到患者 | 0.38 | -- | 46155.4646 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：登记后CT软件没有找到患者 2、排查动作： 3、故障原因：插件未启动 4、处理步骤：重启插件服务 5、处理结果： | -- | -- | 46155.5625 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.5625 | -- | 已关闭
20260513136351 | 重庆伯爵义齿有限公司 | -- | 未识别 | SG24AC6UDY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.4535 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 试点 | 重庆市 | 重庆市 | 大渡口区 | 远程看一下，太卡了 | 0 | -- | 46155.4535 | 唐积安 | 口扫卡顿 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：配置没优化 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46155.4535 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.4535 | -- | 已关闭
20260513136352 | 惠州市齿丰口腔门诊有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW23AA6ORR | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 电脑硬件故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 45043.4132 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 46155.4632 | 45043 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | 图像不良 | 50.09 | -- | 46157.5507 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈键盘无法输入 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程输入正常，让客户排查键盘 5、处理结果： | -- | -- | 46161.7007 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.7007 | -- | 已关闭
20260513136353 | 深圳市菲森影像科技有限公司 | -- | 未识别 | QH24ACIGGV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.4646 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 口扫软件图标消失 | 0 | -- | 46155.4646 | 赖美琪 | 口扫软件图标丢失 | 1、故障现象：口扫软件图标消失 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户找回 5、处理结果：找回 | 咨询问题 | -- | 46155.4653 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.4653 | -- | 已关闭
20260513136354 | 精英口腔（河南新乡长垣市） | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABRIYV | 设备维修 | 2.0.5.705 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.705 | 44429.3681 | 2000587 | 2.0.5.705 | -- | -- | 46155.4653 | 44429 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 新乡市 | 长垣市 | 准备失败 | 2.31 | -- | 46155.5618 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：准备失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：魏榛指导解决 5、处理结果： | -- | -- | 46155.7569 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.7569 | -- | 已关闭
20260513136355 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | GI22ADWEDO | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46155.466 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-06口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 磁盘满了 | 0 | -- | 46155.466 | 赖美琪 | 清理数据 | 1、故障现象：磁盘满了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户清理 5、处理结果：清理完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46155.466 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.466 | -- | 已关闭
20260513136356 | 平度同康口腔 | -- | 未识别 | VN25AACUGT | 设备维修 | 1.3.14.20250423/1.3.14.20250423 | -- | -- | 图像不良 | -- | 图像有白点/坏线/条纹 | -- | 已部署 | 4.0.0.70 | 1.3.14 | 45848.4458 | 1.0.0.17 | 1.3.14.20250423/1.3.14.20250423 | -- | -- | 46155.466 | 45849 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | 平度市 | 影像有异常有一条黑线 | 0.96 | -- | 46155.5062 | 胡标 | -- | 1、故障现象：影像有异常有一条黑线 2、排查动作： 3、故障原因：坏线 4、处理步骤：做平板校正 5、处理结果： | -- | -- | 46155.5062 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.5062 | -- | 已关闭
20260513136357 | 国睿口腔 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AAPCGY | 设备维修 | 1.0.0.8 | -- | -- | 软件异常 | -- | 数据上传异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.0.0.9 | 45280.4104 | 1.0.0.8 | 1.0.0.8 | -- | -- | 46155.4667 | 45281 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 沈阳市 | 铁西区 | 图像上传不到云端 | 48.64 | -- | 46157.4931 | 胡标 | -- | 1、故障现象：图像上传不到云端 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46157.4938 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4938 | -- | 已关闭
20260513136358 | 成都方庆永联医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL22AD8ZRO | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46155.4667 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 武侯区 | 内存又满了。麻烦等会远程看下 | 0 | -- | 46155.4674 | 唐积安 | 清理数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46155.4674 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.4674 | -- | 已关闭
20260513136362 | 舒客口腔 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180524086 | 设备维修 | -- | -- | -- | 客户协作 | 软件异常 | 客户电脑系统故障 | 软件准备时间过长 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.907 | 46158.7056 | 2000587 | 2.0.1.907 | -- | -- | 46155.4743 | 43263 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 采集驱动有问题 | 2.09 | 19.33 | 46155.5611 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：系统问题 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：转邹建波 5、处理结果： | -- | -- | 46157.6396 | 未解决 | 46158.4444 | 邹建波 | 46158.4451 | 46158.6118 | -- | 卡准备 | 1、故障现象：设备离线 2、排查动作：重新插拔采集卡 3、故障原因： 4、处理步骤：增加固态硬盘，增加光模，升级至201907， 5、处理结果：处理完成，测试正常 | 否 | -- | 23.33 | 14.5 | 25.13 | 46159.659 | 46158.6118 | 46159.659 | 46159.659 | 46159.659 | 已关闭
20260513136363 | 爱牙口腔（福建漳州芗城区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21ACANDU | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008/2.0.5.1008 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.705 | 44407.4465 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008/2.0.5.1008 | -- | -- | 46155.4819 | 44407 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 漳州市 | 芗城区 | 拍摄黑屏 | 0.22 | -- | 46155.491 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈电脑卡住 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：查看系统日志未发现问题，让客户下次记录故障现象 5、处理结果： | -- | -- | 46155.5069 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.5069 | -- | 已关闭
20260513136364 | 北京为开数字科技有限公司 | -- | S6000 | FL23AETOKV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.4819 | 45313 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 更新软件 | 0 | -- | 46155.4819 | 唐积安 | 更新软件 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：更新 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46155.4826 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.4826 | -- | 已关闭
20260513136365 | 益民口腔 | -- | S6000 | FL22AE2SAX | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.4882 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 西北大区 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | -- | 这俩也发一下 | 0 | -- | 46155.4882 | 唐积安 | 咨询口扫头消毒注意事项 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46155.4882 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.4882 | -- | 已关闭
20260513136366 | 山东迈尔医疗科技有限公司 | -- | S6000 | FL21ALDRWY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.4882 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 山东省 | 日照市 | 东港区 | 设备已锁机 | 0 | -- | 46155.4882 | 赖美琪 | 设备提示锁机 | 1、故障现象：设备锁机 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 您好，因电脑之前未联网没有读取到设备授权，导致软件会提示您锁机。麻烦软件和设备关闭重新打开使用 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46155.4889 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.4889 | -- | 已关闭
20260513136367 | 唐亿口腔（北京朝阳区） | -- | Dentrix 50 | CI20AAIDOT | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 45247.4396 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46155.4917 | 44005 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 影像打不开 | 1.05 | -- | 46155.5354 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈影像无法上传 2、排查动作： 3、故障原因：插件未登录 4、处理步骤：指导客户 5、处理结果： | -- | -- | 46155.5368 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.5368 | -- | 已关闭
20260513136368 | 广州优义信泽义齿科技有限公司 | -- | 未识别 | SG25ADSRRW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.4931 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 增城区 | 一直反应很差，卡，扫不清 | 0 | -- | 46155.4931 | 唐积安 | 口扫卡顿 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：口扫起雾 4、处理步骤：更换口扫头 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46155.4938 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.4938 | -- | 已关闭
20260513136369 | 惠州邹海珍口腔诊所 | -- | Matrix 6600 kunlun2 | JY24AA1FGS | 设备维修 | 1.3.13.20250117/1.3.13.20250117 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.70 | 1.3.13 | 45446.9146 | 1.0.0.6 | 1.3.13.20250117/1.3.13.20250117 | -- | -- | 46155.4993 | 45447 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-00口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | 牙医管家登记患者，CT找不到这个客户名字 | 70.89 | -- | 46158.4528 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：对接插件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.6014 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.6014 | -- | 已关闭
20260513136370 | 李冰斐门诊（卫士口腔） | -- | Matrix 5000 | NA24AAM2JP | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 无 | 45411.9299 | 无 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46155.5007 | 45412 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 对接牙医管家 | 70.84 | -- | 46158.4528 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：对接插件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.6014 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.6014 | -- | 已关闭
20260513136371 | 博信口腔（宇鸿倒闭转卖） | -- | Dentrix 50 | D5C20192M0073 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44529.6042 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46155.5007 | 43596 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 影像没有上传到牙医管家 | 70.84 | -- | 46158.4528 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：对接插件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.6028 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.6028 | -- | 已关闭
20260513136372 | 钟剑雄口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABIBTQ | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | DX异常 | -- | 云端数据打开异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44658.434 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46155.5097 | 44659 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 龙岩市 | 武平县 | 影像没有上传到云端 | 5.39 | -- | 46155.7347 | 胡标 | -- | 1、故障现象：影像没有上传到云端 2、排查动作： 3、故障原因：dx异常 4、处理步骤：反馈技术 5、处理结果： | -- | -- | 46155.7347 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.7347 | -- | 已关闭
20260513136373 | 唐山市路南兴泰牙科诊所 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AA8IAX | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1032/2.0.5.1032 | -- | -- | DX异常 | -- | 云端数据打开异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1032 | 45261.5819 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1032/2.0.5.1032 | -- | -- | 46155.5125 | 45264 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 唐山市 | 路南区 | 片子上传不到云端 | 47.5 | -- | 46157.4924 | 胡标 | -- | 1、故障现象：片子上传不到云端 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：反馈技术 5、处理结果： | -- | -- | 46157.4924 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4924 | -- | 已关闭
20260513136374 | 蓝天口腔二店 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AA2IJX | 设备维修 | 2.0.5.705 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1008 | 44524.3542 | 2000587 | 2.0.5.705 | -- | -- | 46155.5153 | 44523 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 枣庄市 | 滕州市 | 对接牙医管家 | 0.52 | -- | 46155.5368 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未打开 4、处理步骤：重启服务并更新 5、处理结果： | -- | -- | 46155.5375 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.5375 | -- | 已关闭
20260513136375 | 王燕口腔（浙江金华婺城区） | -- | Dentrix 55 NX | EE20AB3PRY | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44375.4792 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46155.5181 | 44173 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 金华市 | 婺城区 | 影像没有上传到牙医管家 | 0.72 | -- | 46155.5486 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：影像没有上传到牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：转发服务被打开 4、处理步骤：重新设置，并更新 5、处理结果： | -- | -- | 46155.5486 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.5486 | -- | 已关闭
20260513136376 | 沛县诺恩口腔门诊部有限公司 | -- | Matrix 5000C | SA25ABNRWQ | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45819.6118 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46155.5208 | 45747 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 徐州市 | 沛县 | 影像不上传dx | 0.98 | -- | 46155.5618 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：修改所属医生 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：禅道133133 5、处理结果： | -- | -- | 46155.6111 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.6111 | -- | 已关闭
20260513136377 | 健恩口腔.前进路店（河南郑州中原区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAGSGQ | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1029/2.0.5.1029 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1008 | 44491.6375 | 2000587 | 2.0.5.709/2.0.5.1029/2.0.5.1029 | -- | -- | 46155.5208 | 44283 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 影像不清晰 | 0.97 | -- | 46155.5618 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：影像不清晰 2、排查动作： 3、故障原因：1029升级重建未生效 4、处理步骤：重新升级重建引擎，测试正常 5、处理结果： | -- | -- | 46155.6799 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.6799 | -- | 已关闭
20260513136379 | 生命汇（上海静安区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAUSGV | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | -- | 硬件异常 | -- | B72，束光器准备超时 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44330.466 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46155.5271 | 44083 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 上海市 | 上海市 | 静安区 | 对接异常 | 49.24 | 163.49 | 46157.5785 | 胡标 | -- | 1、故障现象：对接异常 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：转现场宋厚鹏 | -- | -- | 46157.5792 | 未解决 | 46163.9313 | 戴伟 | 46164.391 | 46164.5792 | -- | 偶发全景和侧位不清晰 | 1、故障现象：影像偶发不清楚 2、排查动作：检查束光器 3、故障原因：束光器光偶线问题 4、处理步骤：更换光耦 5、处理结果：维修完成 | 否 | -- | 168.01 | 4.5 | 0.12 | 46165.4653 | 46164.5799 | 46164.5847 | 46165.4653 | 46164.5847 | 已关闭
20260513136380 | 邯郸市丛台区恒丰医疗器材有限公司 | -- | F200 | BX25ABTIWZ | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.5292 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 河北省 | 邯郸市 | 丛台区 | 不上图 | 0.04 | -- | 46155.5312 | 赖美琪 | 不上图 | 1、故障现象：不上图，寄回检测 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46162.6861 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.6861 | -- | 已关闭
20260513136381 | 华美牙科（ 金堂山王庙店 ） | -- | Dentrix 50 | D5C20194I0130 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44333.6764 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46155.5354 | 43640 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 金堂县 | 数据又传送失败 | 70 | -- | 46158.4528 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：对接插件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.6028 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.6028 | -- | 已关闭
20260513136382 | 明德口腔（北京大兴区） | -- | Dentrix 55 NX | EE21AAGDOP | 设备维修 | 2.0.5.704 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 45840.7674 | 2000590 | 2.0.5.704 | -- | -- | 46155.5437 | 44268 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 拍完无法生成影像 | 46.73 | -- | 46157.491 | 胡标 | -- | 1、故障现象：拍完无法生成影像 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重启电脑后拍摄正常 5、处理结果： | -- | -- | 46157.491 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.491 | -- | 已关闭
20260513136383 | 海鹏口腔青特店 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AAMJAU | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.2612 | -- | -- | DX异常 | -- | 云端数据打开异常 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.2612 | 45131.6035 | 2000592 | 2.0.5.710/2.0.5.2612 | -- | -- | 46155.5451 | 45132 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 上传dx失败 | 28.9 | -- | 46156.7493 | 胡标 | -- | 1、故障现象：上传dx失败 2、排查动作： 3、故障原因：dx异常 4、处理步骤：重新上传正常 5、处理结果： | -- | -- | 46156.75 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.75 | -- | 已关闭
20260513136384 | 达尔美口腔灞桥新店 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AA5TAT | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.2612/2.0.5.2612 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.2612 | 45113.684 | 2000592 | 2.0.5.710/2.0.5.2612/2.0.5.2612 | -- | -- | 46155.5535 | 45134 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 西安市 | 灞桥区 | 影像看不了 | 1.64 | -- | 46155.6222 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：无法保存 2、排查动作： 3、故障原因：TranDicomX64损坏 4、处理步骤：替换备份 5、处理结果： | -- | -- | 46155.6229 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.6229 | -- | 已关闭
20260513136385 | 桂林市锐锋医疗器械有限公司 | -- | F200 | BX21AGFROX | 设备维修 | -- | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | -- | -- | 无 | -- | 无 | -- | -- | -- | 46155.5639 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 软件使用不了 | 51.48 | -- | 46157.709 | 胡标 | -- | 1、故障现象：软件使用不了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：客户无响应 | -- | -- | 46157.7097 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.7097 | -- | 已关闭
20260513136386 | 瑞嘉口腔 | -- | S6000 | FL22AAVNWR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46155.5674 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 东北大区 | 辽宁省 | 沈阳市 | 于洪区 | 软件打不开了 | 0.01 | -- | 46155.5674 | 唐积安 | 双击DentalFlex无反应 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：360 4、处理步骤： 5、处理结果： | 32软件问题 | -- | 46155.5674 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.5674 | -- | 已关闭
20260513136387 | 深圳市口腔医院 | -- | 未识别 | NW24AAAYAT2 | 设备升级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 1.4.0.9 | -- | 1.0.0.3 | -- | -- | -- | 46155.5764 | 46003 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0035-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 1，故障描述问题：球馆发热 2，故障出现场景描述：拍片量多发热 3，需要解决的问题：球馆过热 4，预期解决时效:加装风扇 | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 彭建国 | 46155.5799 | 46155.5806 | 加装散热风扇 | -- | 1、故障现象：假装风扇 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 是 | 加装散热风扇 | -- | 8.6 | 1.44 | 46156.7271 | 46155.5813 | 46155.641 | 46156.7271 | 46156.6597 | 已关闭
20260513136388 | 三河市梅奥口腔门诊有限公司 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AACGJW | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1031 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1031 | 45209.5583 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1031 | -- | -- | 46155.5806 | 45210 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 廊坊市 | 三河市 | 上传失败 | 68.93 | -- | 46158.4521 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：对接插件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.6035 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.6035 | -- | 已关闭
20260513136389 | 无锡牙坐标花汇口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23ABEEAZ | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 环评检测不合格（KV\MA\曝光时间） | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1032 | 45288.4486 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1032/2.0.5.1032 | -- | -- | 46155.5813 | 45290 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 无锡市 | 滨湖区 | 数据迁移 | 51.6 | -- | 46157.7312 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：环评检测 2、排查动作： 3、故障原因：环评检测 4、处理步骤：工具箱调整环评参数 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4167 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4167 | -- | 已关闭
20260513136390 | 深圳德伦齿科有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AA8IOX | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.67 | 2.0.5.1008 | 44514.4167 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 46155.5833 | 44515 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 上传dx云端 | 68.86 | -- | 46158.4521 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：对接插件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.6035 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.6035 | -- | 已关闭
20260513136391 | 泰安王丽娟口腔 | -- | 未识别 | UX25AARTDS | 设备维修 | 1.3.14.20250423/1.3.14.20250423 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 4.0.0.70 | 1.3.14 | 45813.6042 | 1.0.0.17 | 1.3.14.20250423/1.3.14.20250423 | -- | -- | 46155.584 | 45821 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 泰安市 | 新泰市 | 云端报告打不开显示链接超时 | 0.78 | -- | 46155.6167 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：云端报告打不开显示链接超时 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：让客户使用谷歌浏览器分享 5、处理结果： | -- | -- | 46155.6174 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.6174 | -- | 已关闭
20260513136392 | 美芽口腔悟空 | -- | Matrix 5000C | SA25ABGORR | 设备维修 | 1.3.13.20250117/1.3.13.20250117 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | H62，主控与高压通信超时 | 主板PCBA不良 | 已部署 | 4.0.0.70 | 1.3.13 | 45769.7847 | 1.0.0.6 | 1.3.13.20250117/1.3.13.20250117 | -- | -- | 46155.5979 | 45772 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 海珠区 | 卡准备 | 1.02 | 23.92 | 46155.6403 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈卡准备01010202 2、排查动作： 3、故障原因：01010202 4、处理步骤：重启CT后正常 5、处理结果：转陈显光 | -- | -- | 46155.641 | 未解决 | 46156.6271 | 陈显光 | 46156.6382 | 46156.659 | -- | 报错束光器超时 | 1、故障现象：报错束光器超时 2、排查动作：束光器板烧坏 3、故障原因：束光器板，旋转臂板烧坏 4、处理步骤：更换处理 5、处理结果：已完成 | 是 | -- | 24.43 | 2.5 | 2.05 | 46160.3514 | 46156.659 | 46156.7444 | 46160.3514 | 46156.7444 | 已关闭
20260513136393 | 河南省广森医疗器械销售有限公司 | -- | S6000 | FL22ADNHKQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.5986 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 口扫卡顿无法正常使用 | 0 | -- | 46155.5986 | 唐积安 | 口扫卡顿 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：优化 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46155.5986 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.5986 | -- | 已关闭
20260513136394 | 宾泰口腔（北京大兴经济技术开发区） | -- | Dentrix 50 | D5C20199P0371 | 设备维修 | 2.0.5.9041 | -- | -- | 软件异常 | -- | 图像已丢失或者过期 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.904 | 44430.409 | 2000583 | 2.0.5.9041 | -- | -- | 46155.5986 | 43786 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 影像丢失 | 27.41 | -- | 46156.741 | 胡标 | -- | 1、故障现象：影像丢失 2、排查动作： 3、故障原因：软件故障 4、处理步骤：重建数据库未找到 5、处理结果： | -- | -- | 46156.7438 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.7438 | -- | 已关闭
20260513136395 | 杭州聚康医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL21AC6RJX | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46155.5993 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 临平区 | 不太好用，看看什么问题 | 0 | -- | 46155.5993 | 唐积安 | 口扫卡顿 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：配置没优化 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46155.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.6 | -- | 已关闭
20260513136396 | 河北合茂医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | SG25AAEJAP | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.6007 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 这个怎么更改或者删除数据 | 0 | -- | 46155.6007 | 唐积安 | 清理数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46155.6028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.6028 | -- | 已关闭
20260513136398 | 长春市天乐义齿有限责任公司 | -- | 未识别 | SG24AAEGTY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.6035 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 东北大区 | 吉林省 | 长春市 | 绿园区 | 咬穿 | 0 | -- | 46155.6035 | 唐积安 | 咬合异常 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：咬合没扫好 4、处理步骤： 5、处理结果： | 数据异常 | -- | 46155.6035 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.6035 | -- | 已关闭
20260513136400 | 牙贝贝口腔（四川乐山沐川县） | -- | Dentrix 55 NX | EE21ABJDJQ | 设备维修 | 2.0.5.705 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 无 | 45415.6687 | 无 | 2.0.5.705 | -- | -- | 46155.6035 | 44313 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 乐山市 | 沐川县 | 下载微信以后老是弹广告，还自动下载一些软件 | 26.5 | -- | 46156.7076 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：介入远程后没有弹窗和广告 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46156.7264 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.7264 | -- | 已关闭
20260513136401 | 祥云刘芳口腔诊所 | -- | 未识别 | YL26AAIIKS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46157.541 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1/1.4.2.1 | -- | -- | 46155.6132 | 46158 | 是 | 否 | 否 | 装修中 | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 大理白族自治州 | 祥云县 | CT新机安装 | 42.97 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46157.4132 | 董发军 | 46157.4139 | 46157.4313 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 0.66 | 29.3 | 23.68 | 46158.4292 | 46157.4313 | 46158.4181 | 46158.4292 | 46160.4111 | 已关闭
20260513136402 | 洛阳曦美义齿有限公司 | -- | 未识别 | SI25AADNDV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.6146 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-06口腔数字印模仪国内版S6500 | 直辖大区 | 河南省 | 洛阳市 | 洛龙区 | 你好，有空叫师傅帮我安装一下和调试一下显卡，看口扫时能不能不那么卡 | 0 | -- | 46155.6153 | 唐积安 | 软件安装 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：安装 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46155.6153 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.6153 | -- | 已关闭
20260513136403 | 成都锦江世纪臻美口腔诊所有限公司 | -- | S6500 | PH24AESWGR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.6167 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 锦江区 | 生成的模型和本地数据不一样 | 0 | -- | 46155.6174 | 唐积安 | 数据下载及导出 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：客户录错 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46155.6174 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.6174 | -- | 已关闭
20260513136404 | 汕头雅佳德口腔 | -- | Matrix 5000 | NA24ABLRDR | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 环评检测不合格（KV\MA\曝光时间） | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.3.11.1 | 45564.4382 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46155.6174 | 45564 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 汕头市 | 龙湖区 | 设备年检修改 | 0.16 | -- | 46155.6243 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：设备年检修改 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：工具箱改环评参数，一直检测未改回 5、处理结果： | -- | -- | 46155.709 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.709 | -- | 已关闭
20260513136405 | 长春市华盛瑞康商贸有限公司 | -- | S6000 | FL23AAOISS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.6208 | 45385 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 东北大区 | 吉林省 | 长春市 | 绿园区 | 口扫现在识别不到模型了 | 0 | -- | 46155.6208 | 唐积安 | 口扫卡顿 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：扫模型没关ai 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46155.6208 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.6208 | -- | 已关闭
20260513136406 | 心爱口腔 | -- | Dentrix 50 | D5C20191J0036 | 设备维修 | 2.0.5.9052 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 线材接触不良 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.905 | 44333.9903 | 2000585 | 2.0.5.9052 | -- | -- | 46155.6257 | 43577 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 合肥市 | 巢湖市 | 拍完重建速度慢 | 1.26 | -- | 46155.6778 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：采集卡98% 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户拍摄，无响应 5、处理结果： | -- | -- | 46155.7549 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.7549 | -- | 已关闭
20260513136407 | 洛阳新安高晓玉口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW23AAJDRQ | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 2.0.5.1028 | 45005.7674 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46155.6264 | 45006 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 洛阳市 | 新安县 | 设备初始化 | 1.2 | -- | 46155.6764 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：设备初始化 2、排查动作： 3、故障原因：病毒防火墙拦截 4、处理步骤：卸载360等，关闭防火墙；测试正常 5、处理结果： | -- | -- | 46155.6778 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.6778 | -- | 已关闭
20260513136408 | 宿迁笑线口腔 | -- | Dentrix 50 | CI20AAEBAO | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44722.7569 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46155.6306 | 43844 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 宿迁市 | 宿城区 | 恢复数据 | 26.62 | -- | 46156.7403 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈需要恢复隐藏的数据 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：更换数据库 5、处理结果： | -- | -- | 46156.741 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.741 | -- | 已关闭
20260513136409 | 金铂利口腔（浙江杭州富阳区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AABGTV | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 卡采集 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.705 | 44449.7431 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 46155.634 | 44449 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 富阳区 | 卡采集 | 1.88 | -- | 46155.7125 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈采集异常 2、排查动作： 3、故障原因：软件故障 4、处理步骤：重启电脑后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46155.7132 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.7132 | -- | 已关闭
20260513136410 | 四川涛子医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SG25ADJROW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.6361 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 新都区 | 卡 | 0.01 | -- | 46155.6361 | 唐积安 | 口扫卡顿 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：镜头脏污 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46155.6368 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.6368 | -- | 已关闭
20260513136411 | 重庆艾得拉医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SG24ABJKTZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.6444 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 试点 | 重庆市 | 重庆市 | 北碚区 | 这边口扫有重影 卡的很麻烦清理一下 | 0 | -- | 46155.6444 | 唐积安 | 口扫卡顿 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：优化 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46155.6451 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.6451 | -- | 已关闭
20260513136412 | 哈尔滨华冠义齿加工厂 | -- | 未识别 | SG25ABCZRV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.6486 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 东北大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 服务启动失败 | 0 | -- | 46155.6486 | 赖美琪 | 服务启动中 | 1、故障现象：服务启动失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：需要先处理电脑报错之后再重装口扫软件 | 33版本软件问题 | -- | 46155.6493 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.6493 | -- | 已关闭
20260513136413 | 河北合茂医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | SG25AAKDWW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.6535 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 麻烦帮安装下软件 | 0 | -- | 46155.6535 | 赖美琪 | 软件安装 | 1、故障现象：麻烦帮安装下软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户安装 5、处理结果：安装完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46155.6535 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.6535 | -- | 已关闭
20260513136414 | 恩嘉贝口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AALMOR | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1008 | 44330.6361 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 46155.6535 | 44331 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 丰台区 | 检测数值需要调试 | 1.81 | -- | 46155.7292 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户咨询怎么查看CT值 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：指导客户 5、处理结果： | -- | -- | 46161.3771 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.3771 | -- | 已关闭
20260513136415 | 平顶山平煤神马医疗集团总医院 | -- | Matrix 5000 | SA24AAMFGY | 设备维修 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.12 | 45643.5743 | 1.0.0.6 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 46155.659 | 45646 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 平顶山市 | 新华区 | 鬓角夹断裂，需要申请。不上门。 | 2.4 | -- | 46155.759 | 王芳 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46155.7597 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.7597 | -- | 已关闭
20260513136417 | 贝特口腔（湖北武汉汉阳区） | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABQZAX | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.709 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 线材接触不良 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44922.6951 | 2000590 | 2.0.5.709 | -- | -- | 46155.6632 | 44923 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 汉阳区 | 卡在准备中 | 0.36 | -- | 46155.6785 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：按手闸没反应 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：虚拟手札测试 5、处理结果： | -- | -- | 46159.5653 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.5653 | -- | 已关闭
20260513136418 | 泰安王丽娟口腔 | -- | 未识别 | UX25AARTDS | 设备维修 | 1.3.14.20250423/1.3.14.20250423 | -- | -- | 软件异常 | -- | CT控制台软件打开提示“未找到三维重建服务，请检查安装” | -- | 已部署 | 4.0.0.70 | 1.3.14 | 45813.6042 | 1.0.0.17 | 1.3.14.20250423/1.3.14.20250423 | -- | -- | 46155.6632 | 45821 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 泰安市 | 新泰市 | 软件打不开 | 66.93 | -- | 46158.4521 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：重装软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.6062 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.6062 | -- | 已关闭
20260513136419 | 淄博鸿泰医院牙科 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23ABS2RX | 设备回访 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1032 | 45255.7215 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 46155.6667 | 45260 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 淄博市 | 周村区 | 1，故障描述问题：生 升级工单附近，顺路回访： 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 安振武 | 46155.6771 | 46155.6944 | 线材接触不良 | 触摸屏回零失败 | 1、故障现象：拍摄后点触摸屏回零，设备一直显示回零中，设备不动作 2、排查动作：检查连线，碰触后会正常回零 3、故障原因：转接线或电机端子不良 4、处理步骤：临时垫纸，暂不虚接 5、处理结果：需要申请组件更换 | 否 | 线材接触不良 | -- | 1.4 | 1.05 | 46156.6132 | 46155.6951 | 46155.7389 | 46156.6132 | 46155.7389 | 已关闭
20260513136420 | 湛江霞山金青口腔诊所 | -- | S6000 | FL21ABDAAZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46155.6674 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 湛江市 | 霞山区 | 复制的怎么没有数据 | 0 | -- | 46155.6681 | 唐积安 | 咨询口扫数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46155.6681 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.6681 | -- | 已关闭
20260513136421 | 河南省广森医疗器械销售有限公司 | -- | S6000 | FL21AFQJKY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.6681 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 设备异响，连接失败 | 0.57 | -- | 46155.6917 | 赖美琪 | 设备异响 | 1、故障现象：设备异响，连接失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程更换其他接口，设备异响，驱动跳，全面检测 5、处理结果：返厂维修 | 口扫：初始化异常 | -- | 46155.6931 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.6931 | -- | 已关闭
20260513136422 | 武汉海柯迪医疗器械有限公司 | -- | S6500 | PH24AAIFAQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.6687 | 45440 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 汉阳区 | 石膏模型可以扫描吗？ | 0 | -- | 46155.6687 | 赖美琪 | 咨询口扫数据 | 1、故障现象：石膏模型可以扫描吗？ 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：扫描模型关闭ai，扫描口内打开ai，要不然会出现卡顿现象； | 咨询问题 | -- | 46155.6694 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.6694 | -- | 已关闭
20260513136423 | 河南省广森医疗器械销售有限公司 | -- | S6000 | FL21AC8CKY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46155.6687 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 设备驱动一直跳，无法使用。 | 0.01 | -- | 46155.6694 | 唐积安 | 无法识别到USB驱动 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：设备驱动一直跳，无法使用。全面检查 4、处理步骤： 5、处理结果： | 通讯异常 | -- | 46155.6694 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.6694 | -- | 已关闭
20260513136425 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FC21AB7ONT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.6743 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-06口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 上传失败 | 0.01 | -- | 46155.675 | 赖美琪 | 数据上传失败 | 1、故障现象：上传失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程更新电脑日期和时间 5、处理结果：上传成功 | 29软件问题 | -- | 46155.6757 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.6757 | -- | 已关闭
20260513136426 | 阳江市一诺口腔有限公司 | -- | 未识别 | UX26ABBLKO | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 环评检测不合格（KV\MA\曝光时间） | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46041.7236 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46155.6792 | 46043 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 阳江市 | 江城区 | 检测修改数值 | 1.72 | -- | 46155.7507 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：检测修改数值 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：工具箱修改环评，客户一直没结束 5、处理结果： | -- | -- | 46155.7514 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.7514 | -- | 已关闭
20260513136427 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | BX26AAJFKQ | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.6792 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 不上图，风险清单内客户，换机 | 0.35 | -- | 46155.6937 | 王尔豪 | 不上图 | 1、故障现象：不上图，风险清单内客户，换机 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：换货 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46162.4569 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 新机不上图 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.4569 | -- | 已关闭
20260513136428 | 韩尚哲口腔 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180617130 | 设备维修 | 2.0.1.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.907 | 44579.7056 | 2000587 | 2.0.1.907 | -- | -- | 46155.6826 | 43288 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 普洱市 | 思茅区 | 对接牙医管家 | 66.46 | -- | 46158.4521 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.6993 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.6993 | -- | 已关闭
20260513136431 | 黄陂华硕口腔门诊部 | -- | 未识别 | WS26AAAHDO | 设备维修 | 2.0.5.710/1.3.15.2/1.3.15.2 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46061.5903 | 1.0.0.18 | 2.0.5.710/1.3.15.2/1.3.15.2 | -- | -- | 46155.6993 | 46061 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 黄陂区 | 影像不上传 | 1.26 | -- | 46155.7521 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：影像不上传 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：更新3..4.1.0版本正常上传 5、处理结果： | -- | -- | 46155.7549 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.7549 | -- | 已关闭
20260513136432 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL23AHTYWS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46155.7 | 45153 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 你好，一直显示设备连接失败是怎么回事 | 0 | -- | 46155.7 | 赖美琪 | 设备连接失败 | 1、故障现象：你好，一直显示设备连接失败是怎么回事 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：更换电脑其他USB3.0接口做一下交叉测试 5、处理结果：可以正常连接上 | 通讯异常 | -- | 46155.7007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.7007 | -- | 已关闭
20260513136434 | 洛阳曦美义齿有限公司 | -- | 未识别 | SI26AAAGWR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.7042 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-06口腔数字印模仪国内版S6500 | 直辖大区 | 河南省 | 洛阳市 | 洛龙区 | 老师系统装好了什么时候有时间可以帮我装下 | 0 | -- | 46155.7042 | 赖美琪 | 软件安装 | 1、故障现象：老师系统装好了什么时候有时间可以帮我装下 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户安装口扫软件 5、处理结果：安装完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46155.7049 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.7049 | -- | 已关闭
20260513136436 | 浏阳城关口腔 | -- | F200 | BX25AECVRU | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.7083 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 浏阳市 | USB连接失败 | 0.92 | -- | 46155.7465 | 唐积安 | USB连接错误 | 1、故障现象：更换了线，重启驱动都不显示设备驱动 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂检测 | CR硬件检测 | -- | 46162.6854 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.6854 | -- | 已关闭
20260513136438 | 张掖市圣康专科医院有限公司 | -- | 未识别 | YL26AAORWQ | 设备维修 | 1.4.2.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.4.21 | 46114.8056 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46155.7132 | 46117 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 甘肃省 | 张掖市 | 甘州区 | 重建数据库 | 0.86 | -- | 46155.7493 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：客户误删影像数据 2、排查动作：数据库还原，正常 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46155.75 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.75 | -- | 已关闭
20260513136440 | 邢台铂辉医疗器械销售有限公司 | -- | F200 | BX26AAXETP | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46155.7326 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 河北省 | 邢台市 | 襄都区 | 不上图 | 0.38 | -- | 46155.7486 | 王尔豪 | 不上图 | 1、故障现象：不上图 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：换机 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46162.4299 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 激光问题不上图 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.4299 | -- | 已关闭
20260513136441 | 平度同康口腔 | -- | 未识别 | VN25AACUGT | 设备维修 | 1.3.14.20250423/1.3.14.20250423 | -- | -- | 图像不良 | -- | 图像有白点/坏线/条纹 | -- | 已部署 | 4.0.0.70 | 1.3.14 | 45848.4458 | 1.0.0.17 | 1.3.14.20250423/1.3.14.20250423 | -- | -- | 46155.7375 | 45849 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | 平度市 | 全景片有一条线 | 23.46 | -- | 46156.7153 | 胡标 | -- | 1、故障现象：全景片有一条线 2、排查动作： 3、故障原因：坏线 4、处理步骤：校准平板、添加坏点 5、处理结果： | -- | -- | 46156.716 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.716 | -- | 已关闭
20260513136442 | 曹县现代口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | NH25AAAUWS | 设备升级 | 1.4.0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45863.8785 | 1.0.0.18 | 1.4.0.9 | -- | -- | 46155.7438 | 45865 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0033-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 菏泽市 | 曹县 | 1，故障描述问题：升级散热风扇。 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 席保顺 | 46163.2181 | 46163.466 | 加装散热风扇 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：增加球管散热风扇，培训设备使用 5、处理结果： | 否 | 加装散热风扇 | -- | 30.3 | 24.42 | 46166.3882 | 46163.4674 | 46164.4847 | 46166.3882 | 46164.4847 | 已关闭
20260513136443 | 刘远永口腔科诊所 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23ACNXJU | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.2612 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.2612 | 45142.884 | 2000592 | 2.0.5.710/2.0.5.2612 | -- | -- | 46155.75 | 45143 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 宁德市 | 福鼎市 | CT上传不到云端 | 20.75 | -- | 46156.6146 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：CT上传不到云端 2、排查动作：上传慢 3、故障原因： 4、处理步骤：设置dns，观察使用 5、处理结果： | -- | -- | 46156.7937 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.7937 | -- | 已关闭
20260513136444 | 珠海市方一华口腔门诊有限公司 | -- | Matrix 6600 kunlun2 | JY23AAIDWU | 设备维修 | 1.3.3/1.3.3/1.3.3 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.3 | 45167.7292 | 1.3.3 | 1.3.3/1.3.3/1.3.3 | -- | -- | 46155.7562 | 45167 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-00口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 全景片很模糊 | 48.16 | -- | 46157.7632 | 胡标 | -- | 1、故障现象：全景片很模糊 2、排查动作： 3、故障原因：客户未使用正确咬合杆 4、处理步骤：指导客户 5、处理结果： | -- | -- | 46161.3764 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.3764 | -- | 已关闭
20260513136445 | 乐心口腔（原史鋆凯口腔） | -- | Dentrix 10-3.0 | D2020170725107 | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 2.13.268.1054 | 2.0.1.517 | 44364.6222 | 2000103 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46155.7604 | 43023 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 阳泉市 | 846 | 软件报错 | 45.75 | -- | 46157.6667 | 胡标 | -- | 1、故障现象：软件报错 2、排查动作： 3、故障原因：没有重建引擎 4、处理步骤：重装软件 5、处理结果： | -- | -- | 46161.3771 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.3771 | -- | 已关闭
20260513136446 | 柏林牙医石化路店（河南濮阳华龙区） | -- | Dentrix 55 NX | EE21AACDDQ | 设备维修 | 2.0.5.704 | -- | -- | DX异常 | -- | 登录异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44308.4264 | 2000590 | 2.0.5.704 | -- | -- | 46155.7611 | 44300 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 濮阳市 | 华龙区 | 影像上传不了 | 22.89 | -- | 46156.7146 | 胡标 | -- | 1、故障现象：影像上传不了 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未打开 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46156.7153 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.7153 | -- | 已关闭
20260513136447 | 恩迪尔口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AAREJV | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.2612 | -- | -- | DX异常 | -- | 云端数据打开异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.2612 | 45160.7007 | 2000592 | 2.0.5.710/2.0.5.2612 | -- | -- | 46155.7625 | 45161 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 珠海市 | 斗门区 | 上传dx | 22.91 | -- | 46156.7167 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈云端数据没有上传 2、排查动作： 3、故障原因：dx异常 4、处理步骤：反馈技术 5、处理结果： | -- | -- | 46156.7174 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.7174 | -- | 已关闭
20260513136448 | 汕头雅佳德口腔 | -- | Matrix 5000 | NA24ABLRDR | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 环评检测不合格（KV\MA\曝光时间） | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.3.11.1 | 45564.4382 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46155.7688 | 45564 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 汕头市 | 龙湖区 | 检测完改回数据 | 23.25 | -- | 46156.7375 | 胡标 | -- | 1、故障现象：检测完改回数据 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：改回DAP 5、处理结果： | -- | -- | 46156.7396 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.7396 | -- | 已关闭
20260514136450 | 齐河齐安口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | ZF26AAAKYS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46159.5236 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46156.0493 | 46160 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 德州市 | 齐河县 | CT新机安装 | 7.78 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46158.7326 | 安振武 | 46158.7333 | 46159.3389 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 71.18 | 12.8 | 7.08 | 46160.5861 | 46159.3389 | 46159.634 | 46160.5861 | 46159.634 | 处理完成
20260514136451 | 金琴口腔烤瓷牙门诊 | -- | 未识别 | YL26AAKIOS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46171.8111 | 1.0.0.19 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46156.0493 | 46171 | 是 | 否 | 否 | 场地还在装修，未培训。 | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 武侯区 | CT新机安装 | 7.78 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46161.8535 | 熊伟 | 46163.6424 | 46163.6562 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 174.91 | 12.7 | 195.83 | 46171.9215 | 46163.6611 | 46171.8208 | 46171.9215 | 46171.866 | 已关闭
20260514136452 | 广州优义信泽义齿科技有限公司 | -- | 未识别 | SG25ADSRRW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.3764 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 增城区 | 口扫头没用多久，全部加热异常。 | 0 | -- | 46156.3771 | 唐积安 | 口扫头不加热 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：口扫头没用多久，全部加热异常。全面检查 4、处理步骤：返厂 5、处理结果： | 配件异常 | -- | 46156.3771 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.3771 | -- | 已关闭
20260514136453 | 广州优义信泽义齿科技有限公司 | -- | 未识别 | SG25ADSRRW | 口扫设备维修处理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.3778 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 增城区 | 来源工单：20260514136452,需要进行维修处理 | -0.02 | -- | 46156.3771 | 赖美琪 | 口扫头不加热 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：口扫头没用多久，全部加热异常。全面检查 4、处理步骤：返厂 5、处理结果： | 配件异常 | -- | 46156.3771 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.3771 | -- | 已关闭
20260514136454 | 博爱口腔（安徽宿州萧县） | -- | Dentrix 10-3.0 | DAC0318AP0577 | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 软件异常 | -- | 数据库异常损坏 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.517 | 44536.634 | 2000103 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46156.3799 | 43447 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 宿州市 | 萧县 | 软件打不开 | 0.46 | -- | 46156.3986 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：软件打不开 2、排查动作： 3、故障原因：数据库损坏 4、处理步骤：重建数据库 5、处理结果： | -- | -- | 46156.4014 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.4014 | -- | 已关闭
20260514136455 | 小鲨鱼齿科龙湖店 | -- | S6000 | FL22AAIBKY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46156.3826 | 44988 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | -- | 今天发现口腔本地的数据看不到了，但是网页的能看到，是上次给我们清理了吗 | 0 | -- | 46156.3833 | 唐积安 | 咨询口扫数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46156.3833 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.3833 | -- | 已关闭
20260514136456 | 宁城县医美口腔门诊部 | -- | Matrix 5000C | SA24AAIFWY | 设备维修 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | DX异常 | -- | 登录异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.12 | 45707.3847 | 1.0.0.6 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 46156.3889 | 45621 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 宁城县 | 无法上传云端 | 8.52 | -- | 46156.7438 | 胡标 | -- | 1、故障现象：无法上传云端 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未打开 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46156.7451 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.7451 | -- | 已关闭
20260514136457 | 恩典口腔 | -- | F200 | F200201807231397 | 设备维修 | -- | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户数据迁移 | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46156.3889 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 西北大区 | 山西省 | 太原市 | 杏花岭区 | 安装软件，给客服远程迁移数据到d盘了 | 49.5 | -- | 46158.4514 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.7014 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.7014 | -- | 已关闭
20260514136458 | 固安县煜明口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | WS25AAENJY | 设备维修 | 2.0.5.710/1.3.15.2/1.3.15.2 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45990.7007 | 1.0.0.18 | 2.0.5.710/1.3.15.2/1.3.15.2 | -- | -- | 46156.3924 | 45991 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 廊坊市 | 固安县 | 只能同时打开2台阅片 | 0.16 | -- | 46156.3993 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：只能同时打开2台阅片 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：让进行联系技术支持处理 5、处理结果： | -- | -- | 46156.7944 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.7944 | -- | 已关闭
20260514136459 | 全佳口腔 | -- | 未识别 | UX25AABJOT | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 软件异常 | -- | 预期功能 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45855.4736 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46156.3931 | 45855 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 拍摄侧位后软件无法退出 | 8.46 | -- | 46156.7458 | 胡标 | -- | 1、故障现象：拍摄侧位后软件无法退出 2、排查动作： 3、故障原因：软件故障 4、处理步骤：反馈技术，已打补丁解决 5、处理结果： | -- | -- | 46156.7458 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.7458 | -- | 已关闭
20260514136460 | 方文华口腔 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180903377 | 设备维修 | 2.0.1.524 | -- | -- | 软件异常 | -- | 数据库异常损坏 | -- | 已部署 | 4.0.0.64 | 2.0.1.524 | 44441.5167 | 2000107 | 2.0.1.524 | -- | -- | 46156.3951 | 43485 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 孝感市 | 汉川市 | 软件打不开 | 24.72 | -- | 46157.425 | 胡标 | -- | 1、故障现象：软件打不开报错 2、排查动作： 3、故障原因：数据库损坏 4、处理步骤：重建数据库 5、处理结果： | -- | -- | 46157.425 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.425 | -- | 已关闭
20260514136461 | 宁德蕉城中正口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 NX | EE20AAOVJZ | 设备维修 | 2.0.5.705 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.705 | 44316.4361 | 2000587 | 2.0.5.705 | -- | -- | 46156.3958 | 44213 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 宁德市 | 蕉城区 | 云端阅片打不开 | 49.34 | -- | 46158.4514 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.6993 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.6993 | -- | 已关闭
20260514136462 | 深圳莲塘鼎植口腔门诊部 | -- | 未识别 | OD25AABGWY | 设备升级 | 1.4.0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.0.9 | 45992.8229 | 1.0.0.3 | 1.4.0.9 | -- | -- | 46156.3965 | 45994 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 1，故障描述问题：7000球馆过热 2，故障出现场景描述：拍片量多，球馆过热 3，需要解决的问题：球馆过热 4，预期解决时效:加装风扇 | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 彭建国 | 46168.4299 | 46168.5722 | 加装散热风扇 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 是 | 加装散热风扇 | -- | 8.7 | 4.33 | 46168.7979 | 46168.5729 | 46168.7535 | 46168.7979 | 46168.7972 | 已关闭
20260514136463 | 杭州聚康医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL21AC6RJX | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46156.4021 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 临平区 | 这款口扫需要定期校准吗？有没有校准仪？ | 0 | -- | 46156.4021 | 赖美琪 | 咨询精度校准是否要定期做 | 1、故障现象：这款口扫需要定期校准吗？有没有校准仪？ 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：您好，我们的设备正常使用情况下是不需要校准的，除非是设备硬件参数有异常，或者临床端您这边发现最近的口内数据有误差可以联系我们售后给您检测设备硬件是否有异常。 | 咨询问题 | -- | 46156.4028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.4028 | -- | 已关闭
20260514136464 | 可雅口腔.金茂湾店（山东青岛市南区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAEQTQ | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008/2.0.5.1008 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1008 | 45493.4951 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008/2.0.5.1008 | -- | -- | 46156.4042 | 44278 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 云端阅片打不开 | 0.74 | -- | 46156.4354 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：云端阅片打不开 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理浏览器缓存 5、处理结果： | -- | -- | 46156.4354 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.4354 | -- | 已关闭
20260514136465 | 瑞华口腔门诊 | -- | S6000 | FL22AJZJGY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46156.4042 | 44995 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 西北大区 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 天山区 | 我的口扫的打不开了 | 0.02 | -- | 46156.4049 | 唐积安 | 双击DentalFlex无反应 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：360 4、处理步骤： 5、处理结果： | 32软件问题 | -- | 46156.4056 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.4056 | -- | 已关闭
20260514136466 | 合肥清源乐雅口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | UX26ABT3TO | 设备回访 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | -- | 46063.7354 | -- | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46156.4132 | 46086 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 合肥市 | 庐阳区 | 1，故障描述问题：客诉客户，医生对新装机对影像效果很不满意，上门沟通 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 李又 | 46156.4306 | 46156.4313 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 20.2 | 20.08 | 46157.5743 | 46156.4313 | 46157.2681 | 46157.5743 | 46157.2681 | 已关闭
20260514136467 | 雅安美天口腔门诊 | -- | Dentrix 50 Max | CJ23AADMRQ | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 45021.4708 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46156.4146 | 45022 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 雅安市 | 雨城区 | 插件服务启动失败 | 1.07 | -- | 46156.459 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：插件服务启动失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重启服务 5、处理结果： | -- | -- | 46156.4597 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.4597 | -- | 已关闭
20260514136468 | 石狮市危彩霞口腔科诊所 | -- | 未识别 | YL26AAIPJR | 设备回访 | 1.4.2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | -- | 46140.6069 | -- | 1.4.2.1 | -- | -- | 46156.4167 | 46141 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 泉州市 | 石狮市 | 1，故障描述问题：客户、代理商要求回访小牙片上传dx问题。 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 郭龙星 | 46156.4389 | 46156.4542 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 3.7 | 1.99 | 46156.5312 | 46156.4549 | 46156.5375 | 46156.5312 | 46156.6188 | 已关闭
20260514136469 | 武汉大众口腔医疗股份有限公司青年路门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW23ACR3OR | 设备回访 | 2.0.5.7082/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | -- | 45070.5104 | -- | 2.0.5.7082/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 46156.4201 | 45071 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 洪山区 | 1，故障描述问题：经常无法上传，上门去看下，安抚一下客户情绪 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效:1天 | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 辛杨 | 46156.441 | 46156.4625 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 10 | 9.47 | 46157.4069 | 46156.4625 | 46156.8576 | 46157.4069 | 46156.8576 | 已关闭
20260514136470 | 达尔美口腔（陕西西安莲湖区） | -- | 未识别 | UX25AAGEJW | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 线材接触不良 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45948.5201 | 1.0.0.17 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46156.4215 | 45954 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 西安市 | 莲湖区 | 软件打不开 | 0.43 | -- | 46156.4396 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：软件打不开 2、排查动作： 3、故障原因：主控链接失败 4、处理步骤：重启设备，准备正常 5、处理结果： | -- | -- | 46156.4403 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.4403 | -- | 已关闭
20260514136471 | 202605石家庄展会 | -- | 未识别 | 展会支持 | 市场支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.4215 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0039-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 正定县 | 202605石家庄展会装机 | 0.36 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46156.4368 | 张慧麟 | 46156.5535 | 46156.6944 | -- | -- | 1、故障现象：配合展会装机 2、排查动作：配合展会装机 3、故障原因：配合展会装机 4、处理步骤：配合展会装机 5、处理结果：配合展会装机 | 否 | -- | 6.19 | 4.1 | 0.73 | 46156.7021 | 46156.6944 | 46156.725 | 46156.7021 | 46156.725 | 已关闭
20260514136473 | 临海麦尔口腔门诊部有限公司 | -- | Dentrix 55 NX | EE21AAEDAQ | 设备维修 | 2.0.5.7082 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.708 | 44313.6757 | 2000589 | 2.0.5.7082 | -- | -- | 46156.4229 | 44296 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 台州市 | -- | 对接牙医管家 | 24.34 | -- | 46157.4368 | 胡标 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件未启动 4、处理步骤：对接牙医管家 5、处理结果： | -- | -- | 46157.4375 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4375 | -- | 已关闭
20260514136476 | 大拇指口腔 | -- | S6000 | FL22AGHZSX | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46156.4271 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | -- | 您好，我有个门诊口扫机需要校准 | 0 | -- | 46156.4271 | 赖美琪 | 精度异常 | 1、故障现象：您好，我有个门诊口扫机需要校准 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：全面检测，精度校准 5、处理结果：返厂维修 | 口扫：精度异常 | -- | 46156.4278 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.4278 | -- | 已关闭
20260514136477 | 湖南鹏悦医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | QH24AAKGGV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.4285 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 长沙县 | 口扫的数据咋删 | 0 | -- | 46156.4285 | 唐积安 | 软件使用说明 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46156.4292 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.4292 | -- | 已关闭
20260514136478 | 大拇指口腔 | -- | S6000 | FL22AGHZSX | 口扫设备维修处理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.4285 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | -- | 来源工单：20260514136476,需要进行维修处理 | -0.04 | -- | 46156.4271 | 赖美琪 | 精度异常 | 1、故障现象：您好，我有个门诊口扫机需要校准 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：全面检测，精度校准 5、处理结果：返厂维修 | 口扫：精度异常 | -- | 46156.4278 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.4278 | -- | 已关闭
20260514136479 | 永安市共创投资有限公司永安旺华燕南口腔门诊部 | -- | 未识别 | OD26AAHTDO | 设备维修 | 1.4.0.9 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.0.9 | 46056.4688 | 1.0.0.3 | 1.4.0.9 | -- | -- | 46156.4285 | 46056 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 三明市 | 永安市 | 对接dx阅片 | 0.7 | -- | 46156.4583 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：对接dx阅片 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤：重启服务 5、处理结果： | -- | -- | 46156.4833 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.4833 | -- | 已关闭
20260514136480 | 河北金可迅科技有限公司 | -- | S6000 | FL21AITIDZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.4299 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 请问下菲森的口扫在使用过程中为什么不能扫出病人牙齿的龋齿情况？ | 0 | -- | 46156.4299 | 唐积安 | 咨询口扫数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46156.4313 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.4313 | -- | 已关闭
20260514136481 | 京山咿呀口腔医院有限公司 | -- | 未识别 | VN26AAEKOO | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46057.8778 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46156.4306 | 46058 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 荆门市 | 京山市 | 关闭影子系统安装软件 | 48.5 | -- | 46158.4514 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.7014 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.7014 | -- | 已关闭
20260514136482 | 宁波鼎植口腔医院有限公司 | -- | 未识别 | QY25AAQ2JP | 设备回访 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45772.4951 | 1.0.0.6 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46156.4313 | 45773 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-03 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 宁波市 | 北仑区 | 驻点两天，给客户拍摄影像，验证影像质量 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46156.5972 | 潘勇 | 46156.5979 | 46156.6285 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 4.66 | 24.2 | 23.47 | 46157.6007 | 46156.6299 | 46157.6076 | 46157.6007 | 46157.6076 | 已关闭
20260514136483 | 李慧口腔(海南琼海嘉积镇） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AA4ZAT | 设备维修 | 2.0.5.705 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44393.6799 | 2000590 | 2.0.5.705 | -- | -- | 46156.4368 | 44396 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 海南省 | 省直辖县级行政区划 | 琼海市 | 数据发送过程中有错误 | 0.12 | -- | 46156.4417 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：数据发送过程中有错误 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务没启动 4、处理步骤：重启服务 5、处理结果： | -- | -- | 46156.4431 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.4431 | -- | 已关闭
20260514136484 | 青岛康万家医疗管理有限公司李沧百合花园门诊部 | -- | F200 | BX24ACJYWX | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.4403 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 物料不良，购买电源线和电源适配器 | 1.44 | -- | 46156.5 | 胡标 | 无故障 | 1、故障现象：购买电源线和电源适配器 2、排查动作： 3、故障原因：购买电源线和电源适配器 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR客户协作或咨询 | -- | 46161.3944 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.3944 | -- | 已关闭
20260514136485 | 揭阳德辉牙科 | -- | Dentrix 55 云 | LE23AA9XJS | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.2612 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.2612 | 45081.5028 | 2000592 | 2.0.5.710/2.0.5.2612 | -- | -- | 46156.4444 | 45081 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 揭阳市 | 普宁市 | 云端阅片打不开 | 0.39 | -- | 46156.4604 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：云端阅片打不开 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理浏览器缓存 5、处理结果： | -- | -- | 46159.3889 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.3889 | -- | 已关闭
20260514136487 | 广州坤芮医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SG25ABQFAT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.4486 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 花都区 | 扫描的时候颊侧舌侧都乱七八糟 | 0 | -- | 46156.4493 | 唐积安 | 纹理异常 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：扫描没开ai 4、处理步骤： 5、处理结果： | 数据异常 | -- | 46156.4493 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.4493 | -- | 已关闭
20260514136488 | 湖南鹏悦医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SG25ABNDTW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.45 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 长沙县 | 这个怎么回事 | 0.01 | -- | 46156.4507 | 唐积安 | 咨询口扫数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46156.4507 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.4507 | -- | 已关闭
20260514136489 | 运城市盐湖区家百福义齿有限公司 | -- | S6000 | FL22AA3MCU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.4549 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 西北大区 | 山西省 | 运城市 | 盐湖区 | 在吗？看下这台口扫 麻烦清理下内存！ | 0.02 | -- | 46156.4556 | 唐积安 | 清理数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46156.4556 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.4556 | -- | 已关闭
20260514136490 | 南京华浮医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL23AFIRTS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3.8 | -- | 1.0.0.9 | -- | -- | -- | 46156.4549 | 45128 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 江苏省 | 南京市 | 江宁区 | 帮忙清理一下内存 | 0 | -- | 46156.4549 | 赖美琪 | 清理数据 | 1、故障现象：帮忙清理一下内存 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户清理 5、处理结果：清理完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46156.4556 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.4556 | -- | 已关闭
20260514136491 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL22AEMUVP | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46156.4556 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 帮忙清理一下内存 | 0.01 | -- | 46156.4563 | 赖美琪 | 清理数据 | 1、故障现象：帮忙清理一下内存 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程清理 5、处理结果：清理完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46156.4563 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.4563 | -- | 已关闭
20260514136492 | 上虞仁禾仁爱口腔门诊部 | -- | Matrix 5000 | NA24ACATTQ | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45441.4639 | 1.0.0.9 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46156.4569 | 45442 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 绍兴市 | 上虞区 | 影像不清晰 | 24.72 | -- | 46157.4868 | 胡标 | -- | 1、故障现象：影像不清晰 2、排查动作： 3、故障原因：电压不足导致 4、处理步骤：指导客户 5、处理结果： | -- | -- | 46157.4868 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4868 | -- | 已关闭
20260514136493 | 柏林口腔 | -- | Dentrix 50 | D5C20191J0032 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 线材接触不良 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 45365.7576 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46156.4597 | 43577 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 濮阳市 | 华龙区 | CT准备完成后不能拍 | 29.79 | -- | 46157.7007 | 胡标 | -- | 1、故障现象：CT准备完成后不能拍 2、排查动作： 3、故障原因：手闸异常按下 4、处理步骤：反馈现场 5、处理结果： | -- | -- | 46161.3771 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.3771 | -- | 已关闭
20260514136494 | 新郑鸣骅义齿 | -- | S6000 | FL22AOMUJY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.4618 | 45006 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 新郑市 | 您好 设备怎么一直显示启动中 进不去 已经开关机好多次了 | 0.01 | -- | 46156.4625 | 唐积安 | 双击DentalFlex无反应 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：360 4、处理步骤： 5、处理结果： | 32软件问题 | -- | 46156.4625 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.4625 | -- | 已关闭
20260514136495 | 深圳尊上新合美口腔诊所 | -- | 未识别 | UX25AAJETW | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.14 | 45944.7312 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46156.4639 | 45944 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 德州市 | 德城区 | 云端打不开 | 0.87 | -- | 46156.5 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：云端打不开 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理浏览器缓存 5、处理结果： | -- | -- | 46156.5021 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.5021 | -- | 已关闭
20260514136496 | 刘倩口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AACGGZ | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44976.4285 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46156.4646 | 44976 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 影像丢失 | 0.91 | -- | 46156.5021 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：影像丢失 2、排查动作： 3、故障原因：原图已覆盖无法重建 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46156.5028 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.5028 | -- | 已关闭
20260514136499 | 长春市黄伟义齿制作中心 | -- | 未识别 | SG26ABAJTR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.4681 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 东北大区 | 吉林省 | 长春市 | 宽城区 | 电脑配置咨询 | 0 | -- | 46156.4681 | 唐积安 | 电脑配置咨询 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：咨询 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46156.4681 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.4681 | -- | 已关闭
20260514136501 | 齐齐哈尔市骏里义齿有限公司 | -- | 未识别 | SG24ABYKJZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.4736 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 东北大区 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 建华区 | 你好咱那个网页云端登不上去了 | 0 | -- | 46156.4736 | 唐积安 | dx打开白屏 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | DX云端异常 | -- | 46156.4743 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.4743 | -- | 已关闭
20260514136502 | 温州博芽医疗科技有限公司瓯海娄桥口腔诊所 | -- | 未识别 | UX26AAKIAR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46160.5646 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46156.4792 | 46161 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 温州市 | 瓯海区 | CT新机安装 | 1.05 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46158.4785 | 潘勇 | 46158.4785 | 46158.4785 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 46.94 | 53.8 | 53.73 | 46161.6458 | 46158.4792 | 46160.7174 | 46161.6458 | 46160.7174 | 已关闭
20260514136503 | 阳江市皓能口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | VN26AACNRR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46157.6549 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46156.4819 | 46159 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 阳江市 | 江城区 | CT新机安装 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46157.366 | 陈显光 | 46157.3667 | 46157.4889 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 23.22 | 35 | 44.5 | 46159.3451 | 46157.491 | 46159.3451 | 46159.3451 | 46159.3451 | 处理完成
20260514136504 | 河南省广森医疗器械销售有限公司 | -- | S6000 | FL23AB7CDR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.4861 | 45058 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 下个菲森6000口扫软件 | 0.01 | -- | 46156.4868 | 赖美琪 | 软件安装 | 1、故障现象：下个菲森6000口扫软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户安装 5、处理结果：安装完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46156.4875 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.4875 | -- | 已关闭
20260514136506 | 深圳粤式格伦菲尔口腔门诊部 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAVPRS | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45469.9535 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46156.4896 | 45471 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 四号机有些片子云端看不了 | 47.06 | -- | 46158.4507 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.7021 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.7021 | -- | 已关闭
20260514136510 | 四川华旺博康商贸有限公司 | -- | 未识别 | SG24AA8GTY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.4958 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 新都区 | 帮忙医生清理一下数据 | 0 | -- | 46156.4958 | 赖美琪 | 清理数据 | 1、故障现象：帮忙医生清理一下数据 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户清理数据 5、处理结果：清理完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46156.4965 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.4965 | -- | 已关闭
20260514136513 | 王晨亮综合门诊（河北保定雄县） | -- | Dentrix 50 | D5C20194I0119 | 设备维修 | 2.0.5.905 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.905 | 44609.5535 | 2000585 | 2.0.5.905 | -- | -- | 46156.5132 | 43643 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 保定市 | 雄县 | 头侧拍不了 | 4.53 | -- | 46156.7021 | 胡标 | -- | 1、故障现象：头侧拍不了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重启课后空拍测试正常， 使用迁移工具迁移D盘 5、处理结果： | -- | -- | 46156.7028 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.7028 | -- | 已关闭
20260514136514 | 合肥三晖口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ADKYJT | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1029/2.0.5.1029 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44765.6431 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1029/2.0.5.1029 | -- | -- | 46156.5208 | 44766 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 合肥市 | 包河区 | 影像丢失 | 22.57 | -- | 46157.4611 | 胡标 | -- | 1、故障现象：影像丢失 2、排查动作： 3、故障原因：客户为保存 4、处理步骤：未找到原图 5、处理结果： | -- | -- | 46157.4611 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4611 | -- | 已关闭
20260514136515 | 惠鑫爱口腔（吉林长春绿园区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAQBOU | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.708 | 44400.334 | 2000589 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46156.5292 | 44400 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 吉林省 | 长春市 | 绿园区 | 影像打不开 | 0.4 | -- | 46156.5458 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：影像打不开 2、排查动作： 3、故障原因：切换存储路径 4、处理步骤：添加副存储，测试正常打开i 5、处理结果： | -- | -- | 46156.5465 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.5465 | -- | 已关闭
20260514136516 | 国星口腔（陕西西安碑林区） | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABFYAY | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 图像不良 | -- | 图像有白点/坏线/条纹 | -- | 已部署 | 4.0.0.58 | 2.0.5.1028 | 44981.5521 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46156.5299 | 44984 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 西安市 | 碑林区 | 图像不良 | 1.67 | -- | 46156.5993 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：图像不良 2、排查动作： 3、故障原因：原图坏点 4、处理步骤：无法校正，后续拍摄无影响；再次出现转现场 5、处理结果： | -- | -- | 46156.6764 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.6764 | -- | 已关闭
20260514136517 | 义乌牙博士口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | OF26AAAVOR | 设备维修 | 1.4.2.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46151.641 | 1.0.0.19 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46156.5472 | 46152 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0036-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 插件对接取消上传E看牙 | 1.22 | -- | 46156.5979 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：插件对接取消上传E看牙 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：关闭归档服务，只保留监听 5、处理结果： | -- | -- | 46156.5986 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.5986 | -- | 已关闭
20260514136518 | 臻致口腔诊所 | -- | 未识别 | UX25AAGZGZ | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.0.14 | 46023.7868 | 1.0.0.4 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46156.5507 | 46042 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 前台挂号了，拍片软件上没有 | 1.17 | -- | 46156.5993 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：前台挂号了，拍片软件上没有 2、排查动作： 3、故障原因：插件打开了转发服务 4、处理步骤：更新插件，重新对接 5、处理结果： | -- | -- | 46156.6 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.6 | -- | 已关闭
20260514136519 | 电白区欧科口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABNGWR | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44674.4139 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46156.5514 | 44675 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 茂名市 | 电白区 | 用牙医管家登记分诊拍片软件上没有 | 22.48 | -- | 46157.4882 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈牙医管家无法分诊 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未打开 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46157.4889 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4889 | -- | 已关闭
20260514136520 | 义乌市典典医疗管理有限公司稠江口腔诊所 | -- | 未识别 | VN25AAGZKS | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45826.4042 | 1.0.0.6 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46156.5625 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-03 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 影像没有上传到牙医管家 | 23.46 | -- | 46157.5403 | 胡标 | -- | 1、故障现象：影像没有上传到牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46157.5403 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.5403 | -- | 已关闭
20260514136521 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL22AL1UTY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46156.5674 | 45012 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 升级软件 | 0.36 | -- | 46156.5826 | 赖美琪 | 更新软件 | 1、故障现象：升级软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户升级 5、处理结果：升级完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46156.5826 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.5826 | -- | 已关闭
20260514136522 | 青岛皓宇义齿制作有限公司 | -- | S6000 | FL22AFDSDX | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.5674 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | 崂山区 | 内存满 | 0.06 | -- | 46156.5701 | 唐积安 | 清理数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46156.5708 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.5708 | -- | 已关闭
20260514136523 | 阿克苏市金宝丽义齿技术有限公司多浪小镇分公司 | -- | S6000 | FL23AE3LCT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46156.5694 | 45365 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 西北大区 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 这个配置支不支持 | 0 | -- | 46156.5694 | 唐积安 | 电脑配置咨询 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46156.5701 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.5701 | -- | 已关闭
20260514136524 | 湖州安吉牙美佳口腔门诊部3 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AA8KKU | 设备升级 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44778.5993 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46156.5701 | 44778 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 湖州市 | 安吉县 | 客户反馈电脑频繁出现无法开机、死机等问题、现上门装系统 | 3.47 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46157.0528 | 王龙 | 46157.4542 | 46157.4639 | 升级 | -- | 1、故障现象：客户反馈电脑频繁卡住、死机、无法正常开启 2、排查动作：电脑故障 3、故障原因：系统故障 4、处理步骤：上门重新装系统 5、处理结果：处理完成 | 否 | 升级 | 17.98 | 19.2 | 32.68 | 46158.8264 | 46157.4639 | 46158.8257 | 46158.8264 | 46158.8257 | 已关闭
20260514136525 | 宁海竣尹口腔门诊部（个体工商户） | -- | 未识别 | VN26AADEOP | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 环评检测不合格（KV\MA\曝光时间） | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46086.9625 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46156.5701 | 46087 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 宁波市 | 宁海县 | DAP检测不合格 | 45.09 | -- | 46158.4493 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.7021 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.7021 | -- | 已关闭
20260514136526 | 临海口腔医院有限公司 | -- | 未识别 | VN25AAC4OR | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.14 | 45800.7243 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46156.5715 | 45804 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 台州市 | 临海市 | 不上门申请物料 | 2.53 | -- | 46156.6764 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：不上门申请物料 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程关单 5、处理结果： | -- | -- | 46156.6771 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.6771 | -- | 已关闭
20260514136527 | 河南省广森医疗器械销售有限公司 | -- | S6000 | FL21AAJSRU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.5722 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | dx打开白屏 | 0 | -- | 46156.5722 | 赖美琪 | dx打开白屏 | 1、故障现象：dx打开白屏 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户清理浏览器数据 5、处理结果：清理完成 可以正常打开 | DX云端异常 | -- | 46156.5729 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.5729 | -- | 已关闭
20260514136528 | 深圳市贝芽口腔医疗管理有限公司 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AAETOT | 设备维修 | 1.0.0.8 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.0.0.8 | 45113.1132 | 1.0.0.8 | 1.0.0.8 | -- | -- | 46156.5861 | 45113 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 对接牙医管家 | 44.7 | -- | 46158.4486 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.7028 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.7028 | -- | 已关闭
20260514136529 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | BX25ACDEAU | 设备维修 | -- | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 未部署 | -- | 无 | -- | 无 | -- | -- | -- | 46156.6062 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 片子保存不了 | 0.19 | -- | 46156.6146 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：片子保存不了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：查看已经保存，告知如何保存 5、处理结果： | -- | -- | 46156.6785 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.6785 | -- | 已关闭
20260514136531 | 哈尔滨华冠义齿加工厂 | -- | S6500 | PH24AALFJQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.6111 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 东北大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 咬合不准 | 0 | -- | 46156.6111 | 唐积安 | 咬合异常 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 数据异常 | -- | 46156.6118 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.6118 | -- | 已关闭
20260514136532 | 深圳市臻影医疗有限公司 | -- | 未识别 | WS26AAMJJS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46161.6882 | 1.0.3.6 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 46156.6132 | 46162 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | CT新机安装 | 21.01 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46160.9625 | 辛杨 | 46161.3576 | 46161.4521 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 95.31 | 30.5 | 28.3 | 46162.6701 | 46161.4597 | 46162.6389 | 46162.6701 | 46162.6389 | 处理完成
20260514136533 | 深圳市臻影医疗有限公司 | -- | 未识别 | WS26AALJKS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 1.4.21 | -- | 1.0.3.6 | -- | -- | -- | 46156.6146 | -- | 否 | 否 | 否 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | CT新机安装 | 138.37 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46163.2764 | 熊伟 | 46163.2847 | 46163.3521 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 23.41 | 8.5 | 6.88 | 46167.525 | 46163.3556 | 46163.6417 | 46167.525 | 46163.6417 | 已关闭
20260514136534 | 辽宁聪衡佳世伟业医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SE25AAIKWX | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.6146 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 东北大区 | 辽宁省 | 沈阳市 | 苏家屯区 | 老师你好，可以重新做系统吗，现在电脑广告太多了 影响口扫效率。 | 0 | -- | 46156.6153 | 唐积安 | 电脑其他报错咨询 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46156.6153 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.6153 | -- | 已关闭
20260514136536 | 雄县宇辰口腔 | -- | 未识别 | WS26AANJGS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46160.6549 | 1.0.0.19 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 46156.6167 | 46162 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 保定市 | 雄县 | CT新机安装 | 2.6 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46159.5896 | 张慧麟 | 46160.2507 | 46160.3743 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 87.58 | 39.7 | 24.82 | 46162.3236 | 46160.3743 | 46161.4083 | 46162.3236 | 46161.9056 | 处理完成
20260514136537 | 深圳市臻影医疗有限公司 | -- | 未识别 | WS26AAOJOS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46157.5049 | 1.0.3.6 | 2.0.5.710/1.4.2.1/1.4.2.1 | -- | -- | 46156.6194 | 46157 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | CT新机安装 | 2.27 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46157.3792 | 戴伟 | 46157.3792 | 46157.3896 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 16.21 | 8.1 | 7.87 | 46157.8806 | 46157.3896 | 46157.7174 | 46157.8806 | 46157.7174 | 处理完成
20260514136539 | 淄博鸿泰医院牙科 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23ABS2RX | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 触摸屏不亮/花屏/破损/无反应 | 线材接触不良 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1032 | 45255.7215 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 46156.6208 | 45260 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 淄博市 | 周村区 | 1，故障描述问题：触摸屏回零失败，检查发现束光器电机或连接线异常 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 18.88 | 0.15 | 46157.4076 | 胡标 | -- | 1、故障现象：触摸屏回零失败，检查发现束光器电机或连接线异常 2、排查动作： 3、故障原因：触摸屏回零失败，检查发现束光器电机或连接线异常 4、处理步骤： 5、处理结果：转安振武 | -- | -- | 46157.4083 | 未解决 | -- | 安振武 | 46157.4146 | 46157.6646 | 线材接触不良 | 触摸屏回零失败 | 更换输光器组件。 | 是 | 配件异常 | 6.15 | 17.8 | 173.8 | 46171.3271 | 46157.6646 | 46164.9062 | 46171.3271 | 46164.9062 | 已关闭
20260514136541 | 赛维口腔 | -- | Dentrix 50 | D5C20199B0663 | 设备维修 | -- | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 未部署 | -- | 无 | -- | 无 | -- | -- | -- | 46156.6229 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 西安市 | 碑林区 | 拍完后a影像到b影像去 | 27.75 | -- | 46157.7792 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈影像上传不到牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：客户牙医管家到期 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46161.3778 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.3778 | -- | 已关闭
20260514136542 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | 未识别 | SE24ABIWRY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.6278 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 口扫机掉线，请问怎么解决，现在口扫头自动掉线扫不了， | 0 | -- | 46156.6285 | 赖美琪 | 设备使用时断连 | 1、故障现象：口扫机掉线，请问怎么解决，现在口扫头自动掉线扫不了， 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：全面检测一下，客户扫一下就断连，断断续续的，无法正常扫描 5、处理结果：返厂维修 | 通讯异常 | -- | 46156.6292 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.6292 | -- | 已关闭
20260514136543 | 株洲姚大夫口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ACS2OR | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 氛围灯板不亮 | 线材接触不良 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44704.5896 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46156.6299 | 44704 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 株洲市 | 荷塘区 | 1，故障描述问题：旋转臂氛围灯不亮，麻烦派单现场 2，故障出现场景描述：氛围灯不亮 3，需要解决的问题：氛围灯不亮 4，预期解决时效:1天 | 1.13 | 141.91 | 46156.6764 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：氛围灯不亮 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：转杨立辉 5、处理结果： | -- | -- | 46156.6778 | 未解决 | -- | 杨立辉 | 46162.5903 | 46162.6382 | -- | 设备开机氛围灯不亮 | 1、故障现象：设备开机旋转臂氛围灯不亮 2、排查动作：现场测量为控制板电源线无5V供电 3、故障原因：控制板电源线线芯接触不良 4、处理步骤：更换控制板电源线后测试为正常 5、处理结果：更换后正常 | 是 | -- | 143.06 | 2.3 | 1.19 | 46163.4313 | 46162.6389 | 46162.6882 | 46163.4313 | 46162.6882 | 已关闭
20260514136544 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | 未识别 | SE24ABIWRY | 口扫设备维修处理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.6306 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 来源工单：20260514136542,需要进行维修处理 | -0.05 | -- | 46156.6285 | 唐积安 | 设备使用时断连 | 1、故障现象：口扫机掉线，请问怎么解决，现在口扫头自动掉线扫不了，口扫机的外壳也需要换一下 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：全面检测一下，客户扫一下就断连，断断续续的，无法正常扫描，口扫机的外壳也需要换一下 5、处理结果：返厂维修 | 通讯异常 | -- | 46156.6292 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.6292 | -- | 已关闭
20260514136545 | 新郑舒牙口腔 | -- | Matrix 5000C | SA24ACCPWZ | 设备维修 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45707.3833 | 1.0.0.6 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 46156.6306 | 45681 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 新郑市 | 影像没有上传到牙医管家 | 1.03 | -- | 46156.6736 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：影像没有上传到牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤：更新插件并启动服务 5、处理结果： | -- | -- | 46156.6757 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.6757 | -- | 已关闭
20260514136546 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL21AESPRW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46156.6319 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 帮忙安装一下口扫软件 | 0 | -- | 46156.6319 | 赖美琪 | 软件安装 | 1、故障现象：帮忙安装一下口扫软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户安装 5、处理结果：安装完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46156.6326 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.6326 | -- | 已关闭
20260514136547 | 齐齐哈尔市骏里义齿有限公司 | -- | 未识别 | SG26ABLJWR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.6326 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 东北大区 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 建华区 | 软件安装 | 0 | -- | 46156.6326 | 唐积安 | 软件安装 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：安装 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46156.6326 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.6326 | -- | 已关闭
20260514136551 | 牙艺康口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AAXXRS | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.2612/2.0.5.2612 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.2612 | 45097.7056 | 2000592 | 2.0.5.710/2.0.5.2612/2.0.5.2612 | -- | -- | 46156.6493 | 45098 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 西安市 | 雁塔区 | 对接牙医管家 | 0.65 | -- | 46156.6764 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：对接牙医管家；清理垃圾软件 5、处理结果： | -- | -- | 46156.7 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.7 | -- | 已关闭
20260514136552 | 佳美口腔（新疆喀什地区喀什市） | -- | -- | -- | 市场支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.6549 | -- | -- | -- | 否 | -- | -- | 西北大区 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 喀什市 | 新疆展会 ，装机申请 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46156.6819 | 康欢 | 46156.6826 | 46156.8611 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：新疆喀什展会，展机安装 | 否 | -- | 4.81 | 3.2 | 1.96 | 46156.9431 | 46156.8611 | 46156.9424 | 46156.9431 | 46156.9424 | 已关闭
20260514136553 | 张坤口腔(云南曲靖沾益区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AB6ZWR | 设备维修 | 2.0.5.704 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.704 | 44389.9597 | 2000586 | 2.0.5.704 | -- | -- | 46156.6549 | 44350 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 打印机异常 | 0.51 | -- | 46156.6764 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：打印机异常 2、排查动作： 3、故障原因：打印机本身故障 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46156.6951 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.6951 | -- | 已关闭
20260514136554 | 珠海市六和口腔医疗有限公司兴业口腔门诊部 | -- | 未识别 | YL26AABGDQ | 设备升级 | 1.4.2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46098.591 | 1.0.0.18 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46156.6583 | 46099 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 1，故障描述问题：上门升级高压风扇 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 陈一帆 | 46156.6667 | 46156.6854 | 加装散热风扇 | -- | 1、故障现象：升级高压风扇 2、排查动作：升级高压风扇 3、故障原因：升级高压风扇 4、处理步骤：升级高压风扇 5、处理结果：已解决 | 否 | 加装散热风扇 | -- | 7.1 | 6.66 | 46157.9653 | 46156.6861 | 46156.9639 | 46157.9653 | 46156.9639 | 已关闭
20260514136555 | 杭州聚康医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL22AA9ZDW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46156.6625 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 临平区 | 主要问题是明明电源线插的好好的，就是显示未充电状态，有时显示充电状态扫了一半突然关机 | 162.85 | -- | 46163.4479 | 唐积安 | 电脑其他报错咨询 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：电脑问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46163.4486 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.4486 | -- | 已关闭
20260514136556 | 贵港平南县冠臻口腔 | -- | 未识别 | UX25ABL5OU | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45900.4437 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46156.6646 | 45900 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 贵港市 | 平南县 | 对接牙医管家 | 21.22 | -- | 46157.5486 | 胡标 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤：对接牙医管家 5、处理结果： | -- | -- | 46157.5486 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.5486 | -- | 已关闭
20260514136557 | 乐齿口腔 | -- | Dentrix 50 | D5C20191J0030 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44607.3979 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46156.675 | 43586 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 德州市 | 宁津县 | 对接牙医管家 | 0.78 | -- | 46156.7076 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家插件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.3868 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.3868 | -- | 已关闭
20260514136558 | 成都方庆永联医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL22AEMZJO | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.675 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 武侯区 | 精度异常，返厂校准 | 0 | -- | 46156.675 | 唐积安 | 精度异常 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：精度异常，返厂校准 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：精度异常 | -- | 46156.6757 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.6757 | -- | 已关闭
20260514136560 | 郑州佳尔口腔医院 | -- | 未识别 | UX25AB85JU | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 运动机构异常 | 硬件异常 | R32，主轴旋转移出限位超时 | 主板PCBA不良 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45900.6458 | 1.0.0.6 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46156.6764 | 45900 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 软件打不开 | 0.56 | 41.72 | 46156.6993 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：探测器打开失败，旋转轴电机限位传感器失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：转现场张榛 | -- | -- | 46156.7007 | 未解决 | 46158.4389 | 张榛 | 46158.4389 | 46158.5035 | -- | 束光器短路导致旋转臂零位限位传感器报错，进而导致设备红灯 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：更换主板，旋转臂转接板，束光器组件，后调试窗口。拍摄正常后离开 | 是 | -- | 43.27 | 4.4 | 2.91 | 46158.6583 | 46158.5035 | 46158.625 | 46158.6583 | 46158.625 | 已关闭
20260514136561 | 皓齿口腔（江苏南通启东市） | -- | Dentrix 10-4.0 | D1C0418BK0047 | 设备维修 | 2.0.1.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.907 | 44489.9049 | 2000587 | 2.0.1.907 | -- | -- | 46156.6764 | 43487 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 南通市 | 启东市 | 影像打不开，显卡版本过低更新驱动 | 0.03 | -- | 46156.6778 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：影像打不开，显卡版本过低更新驱动 2、排查动作： 3、故障原因：未接到独立显卡 4、处理步骤：换了显示屏，线不匹配，让自行配线 5、处理结果： | -- | -- | 46156.7208 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.7208 | -- | 已关闭
20260514136563 | 栾城潘学敏口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AA2TRT | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1031 | 45124.5014 | 2000592 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 46156.6778 | 45126 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 栾城区 | 无法上传云端 | 0.44 | -- | 46156.6965 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：无法上传云端 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重启服务 5、处理结果： | -- | -- | 46156.7208 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.7208 | -- | 已关闭
20260514136565 | 森恩贝口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23ABBEWV | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.2612/2.0.5.2612 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.2612 | 45170.6986 | 2000592 | 2.0.5.710/2.0.5.2612/2.0.5.2612 | -- | -- | 46156.6792 | 45168 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 检查人员上门隐藏数据 | 19.46 | -- | 46157.4896 | 胡标 | -- | 1、故障现象：检查人员上门隐藏数据 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：让客户注册新账号，取消对接牙医管管家 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4028 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4028 | -- | 已关闭
20260514136566 | 四川华旺博康商贸有限公司 | -- | 未识别 | SG25ABYXAU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.6799 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 新都区 | 维修进度查询 | 0 | -- | 46156.6799 | 唐积安 | 设备维修进度咨询 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46156.6799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.6799 | -- | 已关闭
20260514136567 | 湖南鹏悦医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SG25ABLDAW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.6813 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 长沙县 | 帮我远程看一下，卡的没法用 | 0 | -- | 46156.6813 | 唐积安 | 口扫卡顿 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：优化 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46156.6813 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.6813 | -- | 已关闭
20260514136568 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL21AKVIGZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.6924 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 服务启动失败 | 0 | -- | 46156.6924 | 赖美琪 | 服务启动失败 | 1、故障现象：服务启动失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户重装口扫软件 5、处理结果：安装完成 | 32软件问题 | -- | 46156.6924 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.6924 | -- | 已关闭
20260514136569 | 北京创翼商贸有限公司 | -- | S6000 | FL21ACFJTX | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.6931 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 云端这个网页打不开 | 0 | -- | 46156.6931 | 赖美琪 | dx打开白屏 | 1、故障现象：云端这个网页打不开 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：让客户按要求清理浏览器缓存数据 | DX云端异常 | -- | 46156.6937 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.6937 | -- | 已关闭
20260514136573 | 郑东美邦口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AA7IDX | 设备维修 | 2.0.5.709 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44538.4521 | 2000590 | 2.0.5.709 | -- | -- | 46156.7097 | 44533 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 金水区 | CT上传不了云端 | 0.27 | -- | 46156.7215 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：CT上传不了云端 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46156.725 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.725 | -- | 已关闭
20260514136575 | 陕西曜月医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | SG25AEKRWW | 口扫设备维修处理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.716 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 西北大区 | 陕西省 | 西安市 | 未央区 | 来源工单：20260511136088,需要进行维修处理 | -0.02 | -- | 46156.7153 | 唐积安 | 精度异常 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：设备标定失败 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：精度异常 | -- | 46156.7153 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.7153 | -- | 已关闭
20260514136576 | 四川涛子医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SE26ABDIDR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.7201 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 新都区 | 口扫连接不上 | 0 | -- | 46156.7201 | 赖美琪 | 设备连接失败 | 1、故障现象：口扫连接不上 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：重新拔插 重新连接 连接成功 | 通讯异常 | -- | 46156.7319 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.7319 | -- | 已关闭
20260514136577 | 南昌安馨口腔有限公司 | -- | 未识别 | UX26AAAIJR | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：修改参数 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46136.7361 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46156.7215 | 46137 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 南昌市 | 南昌县 | 检测不合格 | 0.31 | -- | 46156.7347 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：修改环评参数，和全景电压 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.3861 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.3861 | -- | 已关闭
20260514136579 | 深圳市口腔医院 | -- | 未识别 | NW24AAAYAT2 | 设备培训 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 1.4.0.9 | -- | 1.0.0.3 | -- | -- | -- | 46156.7243 | 46003 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0035-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 上门培训 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46156.7257 | 刘明 | 46157.3 | 46157.3264 | 客情维护-培训赋能 | 培训 | 1、故障现象：软件使用培训 2、排查动作：培训 3、故障原因：培训 4、处理步骤：培训 5、处理结果：培训完成 | 否 | 培训 | 14.45 | 3 | 2.35 | 46159.3965 | 46157.3271 | 46157.425 | 46159.3965 | 46157.425 | 已关闭
20260514136580 | 茂名市中医院 | -- | 未识别 | TP26AADTDO | 设备回访 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | -- | 46059.4681 | -- | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46156.7257 | 46062 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 茂名市 | 茂南区 | 1，故障描述问题：对接医院是pacs系统 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 彭建国 | 46156.7389 | 46157.5715 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 27.8 | 7.66 | 46159.0257 | 46157.5722 | 46157.8917 | 46159.0257 | 46159.0264 | 已关闭
20260514136581 | 北京为开数字科技有限公司 | -- | S6000 | FL22ADZJGP | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.7326 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 麻烦看一下这是什么问题，使用过程中忽然就不能使用了,设备连接失败 | 0 | -- | 46156.7326 | 赖美琪 | 设备连接失败 | 1、故障现象：麻烦看一下这是什么问题，使用过程中忽然就不能使用了,设备连接失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：更换接口，更换电脑交叉测试，还会有异响，识别不到设备驱动，设备连接失败 5、处理结果：返厂维修 | 通讯异常 | -- | 46156.7333 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.7333 | -- | 已关闭
20260514136582 | 北京为开数字科技有限公司 | -- | S6000 | FL22ADZJGP | 口扫设备维修处理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.7333 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 来源工单：20260514136581,需要进行维修处理 | -0.02 | -- | 46156.7326 | 唐积安 | 设备连接失败 | 1、故障现象：麻烦看一下这是什么问题，使用过程中忽然就不能使用了,设备连接失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：更换接口，更换电脑交叉测试，还会有异响，识别不到设备驱动，设备连接失败 5、处理结果：返厂维修 | 通讯异常 | -- | 46156.7333 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.7333 | -- | 已关闭
20260514136583 | 四川华旺博康商贸有限公司 | -- | 未识别 | SG24AAWKOZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.7354 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 新都区 | 口扫卡顿 | 0 | -- | 46156.7354 | 赖美琪 | 口扫卡顿 | 1、故障现象：口扫卡顿 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程处理 5、处理结果：优化配置 | 口扫：客户协作 | -- | 46156.7354 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.7354 | -- | 已关闭
20260514136584 | 四川涛子医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SG25ADPRJW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.7361 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 新都区 | 口扫卡顿 | 0.01 | -- | 46156.7368 | 赖美琪 | 口扫卡顿 | 1、故障现象：口扫卡顿 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程处理 5、处理结果：配置完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46156.7382 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.7382 | -- | 已关闭
20260514136585 | 邢台张绍然口腔诊所 | -- | Matrix 5000 | NA24AATFTT | 设备维修 | 1.3.10/1.3.10 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.10 | 45532.7896 | 1.0.2.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46156.7382 | 45533 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 邢台市 | 襄都区 | 软件选择不了无法拍片 | 1.19 | -- | 46156.7882 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：软件选择不了无法拍片 2、排查动作： 3、故障原因：软件问题 4、处理步骤：升级1.3.11.1，空拍测试正常 5、处理结果： | -- | -- | 46157.3806 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.3806 | -- | 已关闭
20260514136586 | 合肥佳德口腔医院管理有限公司 | -- | Matrix 5000 | NA24AAAKGW | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户数据迁移 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45742.5715 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46156.7403 | 45632 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | CT迁移数据 | 1.26 | -- | 46156.7931 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：CT迁移数据 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：自动迁移工具 5、处理结果： | -- | -- | 46156.7931 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.7931 | -- | 已关闭
20260514136587 | 天津市滨海新区海滨人民医院 | -- | 未识别 | TP25AABEKY | 设备回访 | 1.3.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 46013.6118 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46156.7444 | 46015 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 客户反馈pacs信息回传慢，信息科说网络没问题，需要现场检查 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46157.3611 | 金星 | 46157.3625 | 46157.4132 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 15.88 | 9.4 | 5.73 | 46158 | 46157.4139 | 46157.6521 | 46158 | 46157.7569 | 已关闭
20260514136588 | 凤岗国嫦口腔诊所 | -- | Matrix 5000 | NA24ACURWR | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.8 | 45518.6937 | 1.0.0.9 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46156.7444 | 45519 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 东莞市 | 凤岗镇 | 图像不良 | 1.15 | -- | 46156.7924 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：图像不良 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：联系工程师刘明对接客户 5、处理结果： | -- | -- | 46156.7937 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.7937 | -- | 已关闭
20260514136589 | 武汉市名扬义齿有限公司 | -- | S6500 | PH24AB3FWQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.7465 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 东西湖区 | 设备卡顿，远程处理一下 | 0 | -- | 46156.7465 | 赖美琪 | 口扫卡顿 | 1、故障现象：设备卡顿，远程处理一下 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程 5、处理结果：配置优化 | 口扫：客户协作 | -- | 46156.7472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.7472 | -- | 已关闭
20260514136593 | 长安宋敏口腔诊所 | -- | Matrix 5000 | SA24ABFNJY | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.12 | 45706.3799 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46156.784 | 45657 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 长安区 | ruanjiandabukai | 0.11 | -- | 46156.7889 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家；搜狗报错 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重新对接牙医管家；重装输入法 5、处理结果： | -- | -- | 46156.7924 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46156.7924 | -- | 已关闭
20260515136596 | 舞钢九二零翻新 | -- | 未识别 | ZF26AA5ZAR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.0.14 | 46162.6201 | 1.0.0.4 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46157.0493 | 46168 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 平顶山市 | 舞钢市 | CT新机安装 | 9.55 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46162.4104 | 魏榛 | 46162.4104 | 46162.7486 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 127.24 | 128.1 | 120 | 46168.5903 | 46162.7493 | 46167.7493 | 46168.5903 | 46167.7493 | 处理完成
20260515136597 | 长春白求恩口腔医院 | -- | 未识别 | OQ26AAALRS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46168.6813 | 1.0.3.6 | 1.5.0.1 | -- | -- | 46157.0493 | 46161 | 是 | 是 | 否 | 客户对软件功能，DenalPacs分机阅片功能存在需求，暂未验收 | 13.012.0039-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 吉林省 | 长春市 | 南关区 | CT新机安装 | 9.56 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46159.5285 | 刘亮亮 | 46159.5292 | 46160.6813 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 77.62 | 32.6 | 28.54 | 46161.8792 | 46160.6819 | 46161.8708 | 46161.8792 | 46161.8708 | 处理完成
20260515136598 | 北京贝拉图思口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | YW26AALMKS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46159.4153 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46157.0493 | 46161 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0062-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | CT新机安装 | 9.54 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46158.3396 | 金星 | 46158.3403 | 46158.5951 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 27.56 | 38.5 | 29 | 46161.9125 | 46158.5951 | 46159.8035 | 46161.9125 | 46160.3889 | 处理完成
20260515136599 | 天津河西悠诺口腔门诊有限责任公司 | -- | 未识别 | ZF26AAPZWR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46162.4965 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1/1.4.3.1 | -- | -- | 46157.0493 | 46163 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 河西区 | CT新机安装 | 9.55 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46161.3868 | 金星 | 46161.3868 | 46161.4285 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 95.55 | 14 | 26.67 | 46163.7354 | 46161.4285 | 46162.5396 | 46163.7354 | 46162.8986 | 处理完成
20260515136600 | 织金县青芽口腔诊所有限责任公司 | -- | 未识别 | ZF26AA4ZDR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46162.7472 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46157.05 | 46163 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 贵州省 | 毕节市 | 织金县 | CT新机安装 | 9.55 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46161.6375 | 晏克华 | 46161.6382 | 46162.4007 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 119.03 | 20.7 | 27.25 | 46163.5521 | 46162.4076 | 46163.5431 | 46163.5521 | 46163.5431 | 处理完成
20260515136602 | 深圳市菲森影像科技有限公司 | -- | 未识别 | SG24AAMKJZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.3875 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 麻烦帮忙清理一下存储空间 | 0 | -- | 46157.3882 | 赖美琪 | 清理数据 | 1、故障现象：麻烦帮忙清理一下存储空间 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：发教学视频给客户参考清理 | 口扫：客户协作 | -- | 46157.3882 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.3882 | -- | 已关闭
20260515136603 | 悦恩口腔(福建漳州芗城区) | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAEKOS | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1003 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 其他：射线指偏低 | 高压无射线 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.705 | 44375.5215 | 2000587 | 2.0.5.705 | -- | -- | 46157.3882 | 44376 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 漳州市 | 芗城区 | 卡重建 | 0.15 | 24.58 | 46157.3944 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：影像噪点较大 2、排查动作： 3、故障原因：射线指偏低 4、处理步骤： 5、处理结果：转现场郭龙星 | -- | -- | 46157.3951 | 未解决 | 46158.4187 | 胡杰 | 46158.4187 | 46158.6146 | -- | 影像噪点较大射线指偏低拍摄不清晰高压发生器射线故障 | 1、故障现象：影像噪点较大射线指偏低拍摄不清晰高压发生器射线故障 2、排查动作：检查高压发生器，以及控制板电源板 3、故障原因：高压故障 4、处理步骤：更换高压发生器，以及高压控制板电源板和线材 5、处理结果：更换高压后也是无射线，使用新高压用旧控制板和电源板问题依然存在，需要重新申请高压更换 | 否 | -- | 29.29 | 13.4 | 8.66 | 46159.0097 | 46158.6153 | 46158.9757 | 46159.0097 | 46158.9757 | 已关闭
20260515136605 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | 未识别 | SG25ACV3WR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.3951 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 他说内存不够。要求重启啥的 | 0.02 | -- | 46157.3958 | 唐积安 | 清理数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46157.3958 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.3958 | -- | 已关闭
20260515136606 | 海棠口腔（浙江金华婺城区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ21AABGNO | 设备维修 | 2.0.5.903 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.903 | 44778.6889 | 2000582 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46157.3965 | 43061 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 金华市 | 婺城区 | 安装小地球阅片 | 1.25 | -- | 46157.4486 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：安装小地球阅片 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：安装8台分机 5、处理结果： | -- | -- | 46157.6937 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.6937 | -- | 已关闭
20260515136608 | 湖南鹏悦医疗器械有限公司 | -- | S6500 | QH24AENSRV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.3979 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 长沙县 | 什么原因 | 0.01 | -- | 46157.3979 | 唐积安 | 双击Dentalflex无反应 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：360 4、处理步骤： 5、处理结果： | 33版本软件问题 | -- | 46157.3986 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.3986 | -- | 已关闭
20260515136609 | 陈国均牙科（浙江绍兴诸暨市） | -- | Dentrix 55 NX | EE20ABPPGY | 设备维修 | 2.0.5.702 | -- | -- | 软件异常 | -- | 数据库异常损坏 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.702 | 44958.5549 | 2000581 | 2.0.5.702 | -- | -- | 46157.4028 | 44182 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 影像丢失 | 8.44 | -- | 46157.7549 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈影像找不到 2、排查动作： 3、故障原因：数据库损坏 4、处理步骤：重建数据库 5、处理结果： | -- | -- | 46161.3771 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.3771 | -- | 已关闭
20260515136610 | 孝感阳光口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ADLYJT | 设备维修 | 2.0.5.7082/2.0.5.1028/2.0.5.1028/2.0.5.709 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 4.0.0.70 | 2.0.5.709 | 44763.6764 | 2000590 | 2.0.5.7082/2.0.5.1028/2.0.5.1028/2.0.5.709 | -- | -- | 46157.4042 | 44764 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 孝感市 | 孝南区 | 清理一下缓存，修改存储路径 | 0.34 | -- | 46157.4187 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈E盘满了，需要清理 2、排查动作： 3、故障原因：内存满了 4、处理步骤：没有缓存可清理，提供两个长期方案给客户参考 5、处理结果： | -- | -- | 46157.4187 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4187 | -- | 已关闭
20260515136611 | 桂林市锐锋医疗器械有限公司 | -- | F200 | BX22AAPFTU | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46157.4056 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 不上图 | 0.24 | -- | 46157.4153 | 赖美琪 | 不上图 | 1、故障现象：不上图 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户已更换X光机交叉验证过，排除X光机无射线导致的不上图 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46171.825 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.825 | -- | 已关闭
20260515136612 | 齐娜口腔诊所（浙江宁波象山县） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAWKWS | 设备维修 | 2.0.5.704/2.0.5.1003 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.704 | 44370.7382 | 2000586 | 2.0.5.704/2.0.5.1003 | -- | -- | 46157.4062 | 44371 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 宁波市 | 象山县 | 影像没有上传到牙医管家 | 1.02 | -- | 46157.4486 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：影像没有上传到牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：转发服务被打开 4、处理步骤：关闭，重新对接 5、处理结果： | -- | -- | 46157.5917 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.5917 | -- | 已关闭
20260515136613 | 深圳龙华格伦菲尔口腔 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AAQPAX | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | DX异常 | -- | 登录异常 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.13 | 45250.5813 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46157.4069 | 45253 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | DX打不开 | 0.44 | -- | 46157.4257 | 胡标 | -- | 1、故障现象：DX云端打不开 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理浏览器缓存后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46157.4257 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4257 | -- | 已关闭
20260515136614 | 禄劝益康医院 | -- | Matrix 5600 | GQ22AAASTQ | 设备维修 | 1.0.0.5 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.67 | 1.0.0.5 | 44960.7799 | 1.0.0.5 | 1.0.0.5 | -- | -- | 46157.4076 | 44662 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-00口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 昆明市 | 禄劝彝族苗族自治县 | 对接牙医管家 | 0.46 | -- | 46157.4264 | 胡标 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46157.4264 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4264 | -- | 已关闭
20260515136615 | 孙立军口腔 | -- | 未识别 | UX25AACEAW | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件服务开启异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 46029.5389 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46157.4097 | 46034 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 对接牙医管家 | 0.3 | -- | 46157.4222 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务开启异常 4、处理步骤：手动打开服务，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46157.4243 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4243 | -- | 已关闭
20260515136616 | 西昌市蔓悦口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | UX25AA1GDY | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46050.5715 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46157.4111 | 46051 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 西昌市 | 经常拍了出来都要卡很久才全部显得出来 | 1.2 | -- | 46157.4611 | 胡标 | -- | 1、故障现象：经常拍了出来都要卡很久才全部显得出来 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：现场已联系解决 5、处理结果： | -- | -- | 46157.4618 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4618 | -- | 已关闭
20260515136617 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | 未识别 | GI22ABJQKZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4132 | -- | -- | -- | 否 | -- | 口腔数字印模仪-科美 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 扫描的时候 不断重启 看下怎么处理 | 0.08 | -- | 46157.416 | 赖美琪 | 设备使用时断连 | 1、故障现象： 扫描的时候 不断重启 看下怎么处理 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程更换其他接口也还是扫描一秒就出现断连，驱动掉 5、处理结果：返厂维修 | 通讯异常 | -- | 46157.4174 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4174 | -- | 已关闭
20260515136618 | 明溪口腔门诊部 | -- | Dentrix 50 Max | CJ20ABOUDX | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44617.7111 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46157.4132 | 44140 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 淮安市 | 清浦区 | DX插件打不开 | 2.69 | -- | 46157.525 | 胡标 | -- | 1、故障现象：DX插件打不开 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：更新插件 5、处理结果： | -- | -- | 46157.5257 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.5257 | -- | 已关闭
20260515136619 | 诺德齿科连锁店（西丽分店） | -- | Dentrix 50 | D5C2018BE0007 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 线材接触不良 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.905 | 44307.6528 | 2000585 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46157.4132 | 43559 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 拍完无法生成影像 | 2.7 | -- | 46157.5257 | 胡标 | -- | 1、故障现象：拍完无法生成影像 2、排查动作： 3、故障原因：手闸异常 4、处理步骤：现场处理 5、处理结果： | -- | -- | 46157.5486 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.5486 | -- | 已关闭
20260515136621 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL21ACZCRY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4222 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 浏览器错误 | 0 | -- | 46157.4222 | 赖美琪 | dx跳转失败 | 1、故障现象：浏览器错误 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：下载谷歌浏览器，设为默认 5、处理结果：可以打开 | DX云端异常 | -- | 46157.4229 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4229 | -- | 已关闭
20260515136622 | 北京为开数字科技有限公司 | -- | S6000 | FL22AA2NGS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4222 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 黄彩歌，怎么想到下载了地方 | 0 | -- | 46157.4229 | 唐积安 | 数据下载及导出 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：下载 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46157.4229 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4229 | -- | 已关闭
20260515136623 | 深圳市菲森影像科技有限公司 | -- | 未识别 | SE24AAGKOY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4236 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 亲这个从校准完事回来 一直不好使 扫扫就断了 | 0.01 | -- | 46157.4236 | 唐积安 | 设备使用时断连 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：没通过小白盒直连 4、处理步骤： 5、处理结果： | 通讯异常 | -- | 46157.4243 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4243 | -- | 已关闭
20260515136624 | 龙门县人民医院 | -- | 未识别 | WS26AAIPGQ | 设备回访 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | -- | 46114.416 | -- | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 46157.4243 | 46115 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 惠州市 | 龙门县 | 1，故障描述问题：医院反馈市计量检测设备超标，上门配合修改数据检测。转胡杰 2，故障出现场景描述：医院反馈市计量检测设备超标，上门配合修改数据检测。转胡杰 3，需要解决的问题：医院反馈市计量检测设备超标，上门配合修改数据检测。转胡杰 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 胡杰 | 46157.4556 | 46157.491 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 6.4 | 5.63 | 46157.8972 | 46157.491 | 46157.7257 | 46157.8972 | 46157.7257 | 已关闭
20260515136625 | 河北合茂医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | SE25AA1ZJT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4278 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 咬穿了 | 0 | -- | 46157.4278 | 唐积安 | 咬合异常 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：扫咬合有问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 数据异常 | -- | 46157.4285 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4285 | -- | 已关闭
20260515136626 | 欣义口腔 | -- | Dentrix 50 | D5C20197H0261 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44371.7014 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46157.4299 | 43697 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 苏州市 | 姑苏区 | 没有上传到牙医管家 | 2.63 | -- | 46157.5396 | 胡标 | -- | 1、故障现象：没有上传到牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46157.5396 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.5396 | -- | 已关闭
20260515136627 | 河南金佳泰医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL22AERNJS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4361 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 周口市 | 项城市 | 服务器打不开怎么回事 | 0 | -- | 46157.4368 | 唐积安 | 双击DentalFlex无反应 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：360 4、处理步骤： 5、处理结果： | 32软件问题 | -- | 46157.4368 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4368 | -- | 已关闭
20260515136628 | 赣州经开区德睦口腔门诊有限责任公司 | -- | 未识别 | UX25AB95RU | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：服务启动失败 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45901.7944 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46157.4375 | 45902 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 赣州市 | 章贡区 | 牙医管家服务启动失败，请检查网络是否正常! | 0.89 | -- | 46157.4743 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：服务启动失败 2、排查动作： 3、故障原因：插件bug 4、处理步骤：手动启动服务，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46157.4812 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4812 | -- | 已关闭
20260515136629 | 苏州科技城牙博士口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | QY25AAI2GP | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45855.5583 | 1.0.0.6 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46157.4389 | 45801 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-03 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 影像丢失 | 1.13 | -- | 46157.4854 | 胡标 | -- | 1、故障现象：影像丢失 2、排查动作： 3、故障原因：两张全景在一起 4、处理步骤：指导客户操作 5、处理结果： | -- | -- | 46157.4861 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4861 | -- | 已关闭
20260515136630 | 恒雅口腔 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAIUOP | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件登录异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.8 | 45428.7507 | 1.0.0.9 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46157.4417 | 45428 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 西安市 | 莲湖区 | 对接牙医管家异常 | 1.26 | -- | 46157.4938 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件登录异常 4、处理步骤：指导客户登录牙医管家账号，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46158.3917 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.3917 | -- | 已关闭
20260515136631 | 武汉市汉阳区圣华口腔门诊部 | -- | 未识别 | UX25ABPZGS | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45821.6069 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46157.4486 | 45822 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 汉阳区 | 对接牙医管家 | 22.68 | -- | 46158.3938 | 胡标 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未打开 4、处理步骤：对接牙医管家 5、处理结果： | -- | -- | 46158.3938 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.3938 | -- | 已关闭
20260515136632 | 临清申诺口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AA9CTO | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1032 | 45324.4153 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 46157.4486 | 45325 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 聊城市 | 临清市 | 对接牙医管家 | 1.19 | -- | 46157.4986 | 胡标 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：更新插件 4、处理步骤：对接牙医管家 5、处理结果： | -- | -- | 46157.4986 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4986 | -- | 已关闭
20260515136634 | 延吉艺美义齿加工有限公司 | -- | S6000 | FL23AI63DT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46157.4549 | 45246 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-06口腔数字印模仪 | 东北大区 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 安装软件 | 0 | -- | 46157.4549 | 唐积安 | 软件安装 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：安装 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46157.4549 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4549 | -- | 已关闭
20260515136635 | 唐山市古冶区卑家店镇卫生院 | -- | 未识别 | UD25AAHZTQ | 设备维修 | 2.0.5.710/1.3.13/1.3.13 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件服务开启异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45813.4792 | 1.0.0.6 | 2.0.5.710/1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46157.4549 | 45816 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0052-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 唐山市 | 古冶区 | 对接牙医管家 | 1.23 | -- | 46157.5056 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈上传云端异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务开启异常 4、处理步骤：手动开启服务，同步上传原理 5、处理结果： | -- | -- | 46157.5069 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.5069 | -- | 已关闭
20260515136636 | 广州美创医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | QH24ACVGJV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4569 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 内存不够了，麻烦操作一下，看看能不能删掉之前的，还是扩大内存 | 0 | -- | 46157.4576 | 唐积安 | 清理数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46157.4576 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4576 | -- | 已关闭
20260515136637 | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | -- | 未识别 | QH24ABFQKU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4618 | 45510 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 然后点保存也不动 | 0 | -- | 46157.4618 | 唐积安 | 数据优化后闪退，无法保存 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：内存满 4、处理步骤： 5、处理结果： | 33版本软件问题 | -- | 46157.4625 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4625 | -- | 已关闭
20260515136638 | 广州玖玖安口腔门诊有限公司 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AAJSOU | 设备维修 | 1.0.0.9/1.0.0.9 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.0.0.9 | 45156.6125 | 1.0.0.8 | 1.0.0.9/1.0.0.9 | -- | -- | 46157.4625 | 45159 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 番禺区 | 清理内存 | 0.95 | -- | 46157.5021 | 胡标 | -- | 1、故障现象：清理内存 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：部署自动迁移工具 5、处理结果： | -- | -- | 46157.5021 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.5021 | -- | 已关闭
20260515136639 | 徐州润一医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SE25AAXKGX | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4764 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 直辖大区 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 发给加工厂可以撤回吗 | 0 | -- | 46157.4764 | 唐积安 | 设备操作指导 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46157.4764 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4764 | -- | 已关闭
20260515136642 | 喀什展会 | -- | -- | -- | 市场支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4903 | -- | -- | -- | 否 | -- | -- | 西北大区 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 喀什市 | 展会申请人员支持 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46157.5028 | 康欢 | 46157.5035 | 46157.6194 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：展会布展 | 否 | -- | 2.8 | 23.6 | 20.8 | 46158.5361 | 46157.6194 | 46158.4861 | 46158.5361 | 46158.4861 | 已关闭
20260515136643 | 渭南舒心口腔 | -- | S6500 | PH24AAYFAQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4924 | 45412 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 西北大区 | 陕西省 | 渭南市 | 临渭区 | 你好！如何批量删除口扫数据 | 0 | -- | 46157.4924 | 赖美琪 | 清理数据 | 1、故障现象：你好！如何批量删除口扫数据 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：让客户参考视频清理 | 口扫：客户协作 | -- | 46157.4931 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4931 | -- | 已关闭
20260515136645 | 立方口腔（辽宁大连甘井子区） | -- | Dentrix 10-3.0 | D102017010319A | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户电脑系统故障 | -- | 已部署 | 4.0.0.61 | 2.0.1.517 | 45279.6493 | 2000103 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46157.4944 | 43134 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 迁移数据 | 0.9 | -- | 46157.5319 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈电脑卡顿严重 2、排查动作： 3、故障原因：不详 4、处理步骤：指导客户录制卡顿视频描述清楚卡顿的程度，后续重装系统或者换新设备 5、处理结果： | -- | -- | 46157.5465 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.5465 | -- | 已关闭
20260515136646 | 河南省广森医疗器械销售有限公司 | -- | S6000 | FL21AFUJAY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4965 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 服务启动失败 | 0 | -- | 46157.4965 | 赖美琪 | 服务启动失败 | 1、故障现象：服务启动失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户重装软件 卸载杀毒软件 5、处理结果：可以正常运行 | 32软件问题 | -- | 46157.4965 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4965 | -- | 已关闭
20260515136647 | 国药控股华北（天津）融资租赁有限公司 | -- | S6500 | PH24AEZWGR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4986 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 静海区 | 设备无法连接，小白盒异响，请全面检查。 | 0 | -- | 46157.4986 | 唐积安 | 设备连接失败 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：设备无法连接，小白盒异响，请全面检查。 4、处理步骤：重装驱动无用，设备连接失败 5、处理结果： | 通讯异常 | -- | 46157.4993 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.4993 | -- | 已关闭
20260515136648 | 成都高新茁悦口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | WS26AAJPKQ | 设备回访 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | -- | 46119.3806 | -- | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 46157.5062 | 46121 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 武侯区 | 1，故障描述问题：巡检设备 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 熊伟 | 46157.5611 | 46157.5938 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 5.3 | 1.53 | 46157.6583 | 46157.5944 | 46157.6583 | 46157.6583 | 46157.784 | 已关闭
20260515136649 | 深圳岗厦格伦菲尔口腔门诊部 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAKPTS | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.14 | 45476.4549 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46157.5118 | 45480 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 全景无法拍摄 | 3.63 | -- | 46157.6625 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：全景无法拍摄 2、排查动作： 3、故障原因：卡重建 4、处理步骤：重建影像 5、处理结果： | -- | -- | 46161.3889 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.3889 | -- | 已关闭
20260515136650 | 巩义市尊尚合美口腔门诊 | -- | 未识别 | UX25AADSAU | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：设置手动上传 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45876.784 | 1.0.0.18 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46157.5125 | 45880 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 巩义市 | 设置不自动上传ct影像到牙医管家 | 0.88 | -- | 46157.5493 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：设置手动上传 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：设置手动上传 5、处理结果： | -- | -- | 46157.5493 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.5493 | -- | 已关闭
20260515136651 | 杭州新言健康管理有限公司场口口腔门诊部 | -- | 未识别 | UX25ACGIKY | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 软件异常 | -- | 数据上传异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45993.6632 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46157.5278 | 46008 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 富阳区 | 无法上传云端 | 3.71 | -- | 46157.6826 | 胡标 | -- | 1、故障现象：无法上传云端 2、排查动作： 3、故障原因：影像卡住无法上传 4、处理步骤：反馈技术 5、处理结果： | -- | -- | 46157.6826 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.6826 | -- | 已关闭
20260515136652 | 瑞优口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AA9GDY | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44937.8597 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46157.5417 | 44922 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 吉林省 | 吉林市 | -- | 无法上传管家 | 0.21 | -- | 46157.5507 | 胡标 | -- | 1、故障现象：无法上传管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46157.7431 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.7431 | -- | 已关闭
20260515136653 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | BX26ACZMAR | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.5535 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 不上图 | 91.89 | -- | 46161.3819 | 唐积安 | 不上图 | 1、故障现象：换的新机不上图 2、排查动作： 3、故障原因：不上图 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46166.7382 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.7382 | -- | 已关闭
20260515136654 | 李学文口腔（辽宁丹东振兴区） | -- | Dentrix 50 | D5C20195R0181 | 设备维修 | 2.0.5.801 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.801 | 45707.4542 | 2.0.5.8 | 2.0.5.801 | -- | -- | 46157.5542 | 43660 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 丹东市 | 振兴区 | 对接牙医管家 | 20.17 | -- | 46158.3944 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈牙医管家预览影像有问题 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：影像打开正常，让客户联系牙医管家 5、处理结果： | -- | -- | 46161.3771 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.3771 | -- | 已关闭
20260515136655 | 修文红鑫口腔诊所 | -- | 未识别 | UD25AABKDQ | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1033 | 45745.6444 | 2000594 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 46157.5556 | 45746 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0052-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 贵州省 | 贵阳市 | 修文县 | 无法上传牙医管家 | 19.91 | -- | 46158.3847 | 胡标 | -- | 1、故障现象：无法上传牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤：对接牙医管家 5、处理结果： | -- | -- | 46158.3854 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.3854 | -- | 已关闭
20260515136656 | 长兴岛博恩口腔 | -- | 未识别 | UX26AB92AQ | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46126.5493 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46157.5576 | 46126 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 瓦房店市 | 对接牙医管家异常 | 19.9 | -- | 46158.3868 | 胡标 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.3868 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.3868 | -- | 已关闭
20260515136657 | 深圳粤式格伦菲尔口腔门诊部 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAYPRS | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 软件异常 | -- | 云CT软件bug | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45469.7618 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46157.5604 | 45471 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 全景拍不了 | 0.29 | -- | 46157.5729 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：全景无实时预览图不后处理 2、排查动作： 3、故障原因：软件bug 4、处理步骤：恢复数据 5、处理结果： | -- | -- | 46158.3792 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.3792 | -- | 已关闭
20260515136658 | 庆宝口腔 | -- | Dentrix 50 | D5C20191J0020 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 45812.7083 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46157.5701 | 43580 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 清理缓存 | 0.7 | -- | 46157.5993 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：清理缓存 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：切换存储路径 5、处理结果： | -- | -- | 46157.6181 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.6181 | -- | 已关闭
20260515136659 | 诸暨西子美整形医院 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAOKGO | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：修改存储路径 | -- | 已部署 | 4.0.0.70 | 1.3.11.1 | 45320.4958 | 1.0.0.9 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46157.5729 | 45320 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 修改存储路径 | 0.77 | -- | 46157.6056 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：修改存储路径 2、排查动作： 3、故障原因：修改存储路径 4、处理步骤：修改存储路径 5、处理结果： | -- | -- | 46157.6062 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.6062 | -- | 已关闭
20260515136660 | 贝喜口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AABBKY | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44540.5639 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46157.5736 | 44547 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 佛山市 | 顺德区 | 影像丢失 | 2.14 | -- | 46157.6625 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈影像丢失 2、排查动作： 3、故障原因：不详 4、处理步骤：根据客户提供节点查看日志，未找到对应患者的拍摄记录，后续询问客户，客户未响应 5、处理结果： | -- | -- | 46158.3889 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.3889 | -- | 已关闭
20260515136661 | 亲鑫牙科（福建福州仓山区）原亲亲牙科 | -- | Dentrix 50 | D5C20197H0255 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件登陆异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44427.7243 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46157.5736 | 43712 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 影像无法上传云端 | 0.96 | -- | 46157.6139 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈上传云端异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件登陆异常 4、处理步骤：指导客户登录，同步上传原理 5、处理结果： | -- | -- | 46158.3896 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.3896 | -- | 已关闭
20260515136662 | 上海艾丽特口腔 | -- | Dentrix 50 Max | CJ21AAFNGX | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44523.5257 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46157.5743 | 44523 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 对接牙医管家 | 2.43 | -- | 46157.6757 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件未登录 4、处理步骤：客户牙管到期 5、处理结果： | -- | -- | 46157.6937 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.6937 | -- | 已关闭
20260515136663 | 天津宝坻博雅口腔诊所 | -- | S6000 | FL22AHU3RX | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46157.5757 | 45002 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 宝坻区 | 登录这个软件以后再退出最下面这个都会卡。关机以后就好 | 0.01 | -- | 46157.5764 | 唐积安 | 电脑其他报错咨询 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：电脑系统问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46157.5771 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.5771 | -- | 已关闭
20260515136664 | 西安段银钟口腔门诊吉祥村店 | -- | Matrix 5000 | NA24ACVRRR | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45693.3764 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46157.5764 | 45616 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 西安市 | 雁塔区 | 卡在准备中 | 2.06 | -- | 46157.6618 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：插件登录提示网络通信错误 2、排查动作： 3、故障原因：客户网络问题 4、处理步骤：指导客户联系网络师傅排查 5、处理结果： | -- | -- | 46157.6625 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.6625 | -- | 已关闭
20260515136665 | 惠东县平山赖庆光口腔诊所 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AADAWV | 设备维修 | 1.0.0.8 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 线材接触不良 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.0.0.8 | 45198.5597 | 1.0.0.8 | 1.0.0.8 | -- | -- | 46157.5778 | 45198 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 惠州市 | 惠东县 | 设备初始化 | 1.83 | -- | 46157.6542 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：设备初始化 2、排查动作： 3、故障原因：网线松了 4、处理步骤：重新拔插 5、处理结果： | -- | -- | 46157.6562 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.6562 | -- | 已关闭
20260515136666 | 深圳莲塘鼎植口腔门诊部 | -- | 未识别 | OD25AABGWY | 设备维修 | 1.4.0.9 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.0.9 | 45992.8229 | 1.0.0.3 | 1.4.0.9 | -- | -- | 46157.5813 | 45994 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 关闭影子系统安装软件 | 1.66 | -- | 46157.65 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：关闭影子系统，创建快捷方式 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：关闭影子系统，创建快捷方式 5、处理结果：关闭影子系统，创建快捷方式 | -- | -- | 46157.6556 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.6556 | -- | 已关闭
20260515136668 | 广州市博济东湖口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | SE24ABEWGY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.5889 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 你好 扫描完成没有下单购物车 | 0 | -- | 46157.5889 | 赖美琪 | 软件使用说明 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：和网络有关系 4、处理步骤：重新上传 5、处理结果：可以正常下单 | 咨询问题 | -- | 46157.5896 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.5896 | -- | 已关闭
20260515136669 | 黑龙江省聪衡牙邦医疗器械有限公司 | -- | S6500 | PH24ACCFKQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.5917 | 45406 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 东北大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 道外区 | 您好，现在本地存储内存剩余不多了，帮忙清理一下 | 0 | -- | 46157.5917 | 赖美琪 | 清理数据 | 1、故障现象：您好，现在本地存储内存剩余不多了，帮忙清理一下 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：发教学视频给客户参考清理 | 口扫：客户协作 | -- | 46157.5924 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.5924 | -- | 已关闭
20260515136670 | 深圳牙领科技有限公司 | -- | S6000 | FL22ADAUWU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.5931 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 下单界面打不开 | 0 | -- | 46157.5931 | 赖美琪 | dx打开白屏 | 1、故障现象：下单界面打不开 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：让客户清理缓存数据 | DX云端异常 | -- | 46157.5931 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.5931 | -- | 已关闭
20260515136674 | 郑州上善口腔医院有限公司 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AAVNJT | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 45497.4139 | 2000587 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 46157.6194 | 45503 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 惠济区 | 对接牙医管家 | 1.34 | -- | 46157.6757 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：牙医管家服务未启动 5、处理结果： | -- | -- | 46157.6771 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.6771 | -- | 已关闭
20260515136675 | 泗洪（众迪）众大口腔 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180913387 | 设备维修 | 2.0.1.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.1.907 | 45190.575 | 2000587 | 2.0.1.907 | -- | -- | 46157.6201 | 43440 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 宿迁市 | 泗洪县 | 拍不出影像无法保存 | 1.28 | -- | 46157.6736 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：种植软件不存在 2、排查动作： 3、故障原因：客户拷贝掉了 4、处理步骤：重新拷贝 5、处理结果： | -- | -- | 46157.6785 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.6785 | -- | 已关闭
20260515136676 | 广州益德口腔门诊部有限公司 | -- | F200 | BX21AG4RJX | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46157.625 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 番禺区 | 不上图 | 0.49 | -- | 46157.6451 | 赖美琪 | 不上图 | 1、故障现象：不上图 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户无法排除X光机问题，执意要寄回 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46165.6785 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.6785 | -- | 已关闭
20260515136677 | 武汉海柯迪医疗器械有限公司 | -- | S6500 | PH24AAIFAQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.6257 | 45440 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 汉阳区 | 咱们导模型的网址是什么 | 0.01 | -- | 46157.6264 | 唐积安 | 软件使用说明 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46157.6264 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.6264 | -- | 已关闭
20260515136678 | 温州达冠义齿有限公司 | -- | 未识别 | MC23ABIPOX | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46157.6375 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-01 口腔数字印模仪 | 华东大区 | 浙江省 | 温州市 | 永嘉县 | 这上面显示是医生发送过来的数据，但是我们这边这个账号不知道是什么账号和密码，登录不上去，就接收不了医生发过来的数据， | 0 | -- | 46157.6375 | 唐积安 | 咨询口扫账号 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46157.6382 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.6382 | -- | 已关闭
20260515136679 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL21AUOURZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.6382 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 口扫卡顿 | 0 | -- | 46157.6389 | 赖美琪 | 口扫卡顿 | 1、故障现象：口扫卡顿 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户优化配置 5、处理结果：优化完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46157.6396 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.6396 | -- | 已关闭
20260515136680 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL22AAAHRQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46157.6479 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | Dx网页加载不出来 | 0 | -- | 46157.6486 | 赖美琪 | dx跳转失败 | 1、故障现象： Dx网页加载不出来 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：让客户清理浏览器缓存数据 5、处理结果：可以正常进入 | DX云端异常 | -- | 46157.6521 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.6521 | -- | 已关闭
20260515136681 | 新合口腔门诊（龙沙店） | -- | Dentrix 55 云 | EW23AABDOR | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 电脑硬件故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 45038.6035 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 46157.6528 | 45038 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 龙沙区 | 拍完无法生成影像 | 17.8 | -- | 46158.3944 | 胡标 | -- | 1、故障现象：拍完无法生成影像 2、排查动作： 3、故障原因：客户硬盘掉了 4、处理步骤：让客户找回硬盘 5、处理结果： | -- | -- | 46158.3944 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.3944 | -- | 已关闭
20260515136682 | 安溪时代口腔诊所 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AAWAWV | 设备维修 | 1.0.0.9/1.0.0.9 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.0.0.9 | 45229.8257 | 1.0.0.8 | 1.0.0.9/1.0.0.9 | -- | -- | 46157.6542 | 45231 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 泉州市 | 安溪县 | 对接牙医管家 | 0.72 | -- | 46157.684 | 胡标 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件异常 4、处理步骤：重启后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46161.3771 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.3771 | -- | 已关闭
20260515136685 | 哈尔滨市道外区泷川齿科诊所（个体工商户） | -- | 未识别 | UX25ABFGRY | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：关闭影子系统，安装睿知影插件 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46035.5854 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46157.6618 | 46035 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 道外区 | 更新一下睿知影插件吧，电脑有影子系统，重启就恢复之前状态 | 0.02 | -- | 46157.6625 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：关闭影子系统，安装睿知影插件 2、排查动作： 3、故障原因：关闭影子系统，安装睿知影插件 4、处理步骤：关闭影子系统，安装睿知影插件 5、处理结果： | -- | -- | 46158.3889 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.3889 | -- | 已关闭
20260515136686 | 惠州市倍乐口腔门诊有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AB12KR | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44693.609 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46157.6625 | 44694 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | 关闭影子系统安装软件 | 0.89 | -- | 46157.7 | 胡标 | -- | 1、故障现象：插件服务打开了转发服务 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务打开了转发服务 4、处理步骤：关闭转发服务 5、处理结果： | -- | -- | 46157.7 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.7 | -- | 已关闭
20260515136687 | 金铂利口腔（浙江杭州富阳区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AABGTV | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.705 | 44449.7431 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 46157.6681 | 44449 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 富阳区 | 卡准备 | 0.88 | -- | 46157.7049 | 胡标 | -- | 1、故障现象：卡准备报错获取图像失败 2、排查动作： 3、故障原因：连不上平板 4、处理步骤：重启CT后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46157.7063 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.7063 | -- | 已关闭
20260515136688 | 长沙市佰泰医疗器械有限责任公司 | -- | F200 | BX22AMGUKS | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.6687 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 浏阳市 | 影像不清晰 | 19.88 | -- | 46158.4965 | 赖美琪 | 影像不清晰 | 1、故障现象：影像不清晰 2、排查动作： 3、故障原因：客户坚持寄回检测 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46165.8674 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.8674 | -- | 已关闭
20260515136689 | 徐州润一医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SE25AAXKGX | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.6708 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 直辖大区 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 客户那边搜出来3个 | 0 | -- | 46157.6708 | 唐积安 | 绑定加工厂 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：加工厂多账号 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46157.6715 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.6715 | -- | 已关闭
20260515136690 | 惠州市惠城颂美口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW23AA53RO | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44995.7146 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46157.6771 | 44996 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | 复诊的片子不会上传到牙医管家 | 0.37 | -- | 46157.6924 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：片子不会上传到牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务转发被打开 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46157.6951 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.6951 | -- | 已关闭
20260515136691 | 新爱齿口腔门诊部 | -- | S6000 | FL22AHUYDQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.6792 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 东北大区 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 建华区 | 安装软件 | 0 | -- | 46157.6792 | 唐积安 | 软件安装 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：安装 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46157.6792 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.6792 | -- | 已关闭
20260515136693 | 赣州阳之光医疗管理有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW23AC23WR | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 45068.5264 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 46157.6826 | 45068 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 赣州市 | 章贡区 | 数据迁移 | 16.73 | -- | 46158.3792 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈新装硬盘 2、排查动作： 3、故障原因：客户反馈新装硬盘 4、处理步骤：指导客户更新远程，客户后续未响应 5、处理结果： | -- | -- | 46158.3868 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.3868 | -- | 已关闭
20260515136694 | 乐致口腔-南屿旗舰店（福建福州闽侯县） | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABQHTW | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1008 | -- | -- | DX异常 | -- | 登录异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44497.9292 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1008 | -- | -- | 46157.6882 | 44498 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 对接牙医管家 | 0.27 | -- | 46157.6993 | 胡标 | -- | 1、故障现象：插件服务未启动 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46157.6993 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.6993 | -- | 已关闭
20260515136695 | 天津西青区故雅口腔诊所有限责任公司 | -- | 未识别 | OD25AAGYWY | 设备维修 | 1.4.0.9 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.0.9 | 46007.5868 | 1.0.0.3 | 1.4.0.9 | -- | -- | 46157.6896 | 46009 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 西青区 | 对接牙医管家 | 0.08 | -- | 46157.6924 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件转发服务启动 4、处理步骤：关闭，重新对接 5、处理结果： | -- | -- | 46157.6958 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.6958 | -- | 已关闭
20260515136696 | 上海鑫威盟实业有限公司 | -- | 未识别 | QH24AEPSDV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.6917 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 上海市 | 上海市 | 宝山区 | 不是上传的问题，是口扫卡顿，很难扫 | 0 | -- | 46157.6917 | 唐积安 | 口扫卡顿 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：电脑没优化 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46157.6924 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.6924 | -- | 已关闭
20260515136697 | 河南省广森医疗器械销售有限公司 | -- | S6000 | FL22AF4NGS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.6924 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 帮忙安装口扫软件 | 0.01 | -- | 46157.6931 | 赖美琪 | 软件安装 | 1、故障现象：帮忙安装口扫软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户安装一下 5、处理结果：安装完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46157.6931 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.6931 | -- | 已关闭
20260515136698 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL22ACCSGO | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.6972 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 安装软件 | 0 | -- | 46157.6972 | 赖美琪 | 软件安装 | 1、故障现象：安装软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户安装软件 5、处理结果：安装完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46157.6979 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.6979 | -- | 已关闭
20260515136699 | 济南锦冠桥 | -- | S6000 | FL21ASSUJZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.6972 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 山东省 | 济南市 | -- | 数据显示已上传云端，但进不去下单的界面，这是怎么回事 | 0 | -- | 46157.6979 | 唐积安 | dx打开白屏 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | DX云端异常 | -- | 46157.6979 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.6979 | -- | 已关闭
20260515136700 | 福若瑞新医疗科技（江西）有限公司 | -- | 未识别 | SG25ACZFKW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.7007 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华东大区 | 江西省 | 九江市 | 都昌县 | 设备断连，手柄的灯会自动灭，直连和小白盒都测试了，更换电脑测试还是一样 | 0 | -- | 46157.7007 | 唐积安 | 设备使用时断连 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：设备断连，手柄的灯会自动灭，直连和小白盒都测试了，更换电脑测试还是一样，麻烦全面检测 4、处理步骤：返厂 5、处理结果： | 通讯异常 | -- | 46157.7007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.7007 | -- | 已关闭
20260515136701 | 福若瑞新医疗科技（江西）有限公司 | -- | 未识别 | SG25ACZFKW | 口扫设备维修处理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.7014 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华东大区 | 江西省 | 九江市 | 都昌县 | 来源工单：20260515136700,需要进行维修处理 | -0.02 | -- | 46157.7007 | 赖美琪 | 设备使用时断连 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：设备断连，手柄的灯会自动灭，直连和小白盒都测试了，更换电脑测试还是一样，麻烦全面检测 4、处理步骤：返厂 5、处理结果： | 通讯异常 | -- | 46157.7007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.7007 | -- | 已关闭
20260515136702 | 莆田市城厢区东园希邦雅口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | UX25AC85TU | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45883.6667 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46157.7014 | 45884 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 莆田市 | 城厢区 | 分诊搜索不到，初诊 | 0.84 | -- | 46157.7368 | 胡标 | -- | 1、故障现象：分诊搜索不到，初诊 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未打开 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46157.7368 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.7368 | -- | 已关闭
20260515136703 | 成都天府新区祥鹤社区卫生服务中心 | -- | 未识别 | TP25AAP4DR | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 软件异常 | -- | 云CT软件bug | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45858.8167 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46157.7056 | 45860 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 双流区 | 拍不出影像 | 16.18 | -- | 46158.3792 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：重建异常 2、排查动作： 3、故障原因：重建进程重新启动 4、处理步骤：临时恢复数据，打补丁优化软件，等待后续出对应针对补丁 5、处理结果： | -- | -- | 46158.3875 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.3875 | -- | 已关闭
20260515136705 | 珠海市馨酿口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | UX26AANLRO | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46048.6903 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46157.7083 | 46050 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 云端阅片打不开 | 1.07 | -- | 46157.7528 | 胡标 | -- | 1、故障现象：云端阅片打不开 2、排查动作： 3、故障原因：浏览器缓存满了 4、处理步骤：清理缓存后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46157.7535 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.7535 | -- | 已关闭
20260515136706 | 北京为开数字科技有限公司 | -- | S6000 | FL23AB1UJP | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.7132 | 45056 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 怎么这两天总是打不开，昨天出现一次，今天出现两次了， | 0 | -- | 46157.7132 | 唐积安 | dx打开白屏 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：浏览器缓存满 4、处理步骤： 5、处理结果： | DX云端异常 | -- | 46157.7139 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.7139 | -- | 已关闭
20260515136707 | 安化县牙立德口腔门诊有限责任公司 | -- | 未识别 | UX25AAPZOZ | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46041.6694 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46157.7194 | 46041 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 益阳市 | 安化县 | 上门检测，隐藏数据 | 0.5 | -- | 46157.7403 | 胡标 | -- | 1、故障现象：上门检测，隐藏数据 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：让客户使用本地登录或注册新账号 5、处理结果： | -- | -- | 46157.7403 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.7403 | -- | 已关闭
20260515136708 | 孙伟口腔晋城 | -- | Matrix 5000C | SA25ABDRRQ | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45748.5215 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46157.7208 | 45749 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 晋城市 | 城区 | 对接牙医管家 | 0.42 | -- | 46157.7382 | 胡标 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤：更新插件 5、处理结果： | -- | -- | 46157.7389 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.7389 | -- | 已关闭
20260515136709 | 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 | -- | S6000 | FC21ABXIKU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.7236 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-06口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河北省 | 秦皇岛市 | 海港区 | 医生发数据给我们，显示这个弹窗 | 0.02 | -- | 46157.725 | 唐积安 | 下单时出现“no clinic.user data.” | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：没用密码登录 4、处理步骤： 5、处理结果： | 32软件问题 | -- | 46157.7264 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.7264 | -- | 已关闭
20260515136710 | 伢居堂口腔（广东东莞石龙镇） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20ABR3JZ | 设备维修 | 2.0.5.905 | -- | -- | 软件异常 | -- | 加载界面提示“连接超时” | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1031 | 44307.6576 | 1.0.0.11 | 2.0.5.905 | -- | -- | 46157.7326 | 44212 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 东莞市 | 石龙镇 | 软件打不开 | 0.5 | -- | 46157.7535 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：软件打不开 2、排查动作：超时 3、故障原因：采集卡COM4识别不到 4、处理步骤：重装驱动，设置端口 5、处理结果： | -- | -- | 46157.7542 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.7542 | -- | 已关闭
20260515136711 | 苏州工业园区湖东星斓荟牙博士口腔门诊部有限公司 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAHKTO | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.8 | 45307.8764 | 1.0.0.9 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46157.7333 | 45308 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 苏州市 | 吴中区 | 云端阅片异常 | 0.5 | -- | 46157.7542 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：咨询云端 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：解释更新时间是最新一次上传时间 5、处理结果： | -- | -- | 46157.7583 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.7583 | -- | 已关闭
20260515136712 | 宜兴西渚医院 | -- | 未识别 | OD25AADJDZ | 设备升级 | 1.4.0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.4.0.9 | 46020.7806 | 1.0.0.3 | 1.4.0.9 | -- | -- | 46157.7389 | 46022 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 无锡市 | 宜兴市 | 1，故障描述问题：升级散热和束光器控制板 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效:一天 | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 戴伟 | 46158.5201 | 46158.5764 | 加装散热风扇 | -- | 1、故障现象：束光器板存在风险 2、排查动作：更换束光器板和散热风扇 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：更换完成 | 是 | 加装散热风扇 | -- | 3.6 | 2.33 | 46161.5764 | 46158.5854 | 46158.6826 | 46161.5764 | 46158.6826 | 已关闭
20260515136713 | 宜兴誉鸣口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ACL3AU | 设备回访 | 2.0.5.709/2.0.5.1029/2.0.5.1028/2.0.5.709 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.70 | -- | 44794.6188 | -- | 2.0.5.709/2.0.5.1029/2.0.5.1028/2.0.5.709 | -- | -- | 46157.7389 | 44796 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 无锡市 | 宜兴市 | 1，故障描述问题：客户反馈使用有问题需要上门看看 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效:一天 | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 戴伟 | 46158.3896 | 46158.45 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 2.4 | 1.01 | 46159.0493 | 46158.45 | 46158.4924 | 46159.0493 | 46158.4924 | 已关闭
20260515136714 | 宜兴市丁山茂齿口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | VN25AAMQGZ | 二次安装 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46028.7542 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46157.7396 | 46161 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 无锡市 | 宜兴市 | 1，故障描述问题：未验收需要去验收 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效:一天 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46157.7826 | 戴伟 | 46158.4931 | 46158.4944 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 18.09 | 0.6 | 0.5 | 46161.5736 | 46158.4944 | 46158.5153 | 46161.5736 | 46158.5153 | 处理完成
20260515136715 | 潍坊奎文圣希门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAZDKO | 设备维修 | 2.0.5.708 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.708 | 44604.7812 | 2000589 | 2.0.5.708 | -- | -- | 46157.7431 | 44605 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 潍坊市 | 青州市 | 对接牙医管家 | 0.26 | -- | 46157.7535 | 胡标 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤：对接牙医管家 5、处理结果： | -- | -- | 46157.7542 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.7542 | -- | 已关闭
20260515136716 | 河北合茂医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | SG25AD5ZRT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.7444 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 软件转圈卡死 | 0 | -- | 46157.7444 | 唐积安 | 转圈圈卡死 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：优化 5、处理结果： | 33版本软件问题 | -- | 46157.7444 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.7444 | -- | 已关闭
20260515136717 | 爱心口腔（河南三门峡滨湖区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AA9UDX | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1033 | 44307.6535 | 2000594 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46157.7444 | 44146 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 三门峡市 | 湖滨区 | 拍的片子上传不了云端 | 0.32 | -- | 46157.7576 | 胡标 | -- | 1、故障现象：拍的片子上传不了云端 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46157.7583 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.7583 | -- | 已关闭
20260515136718 | 深圳龙华格伦菲尔口腔 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AAQPAX | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.13 | 45250.5813 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46157.7451 | 45253 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 曝光完不出图像 | 0.45 | -- | 46157.7639 | 胡标 | -- | 1、故障现象：曝光完不出图像 2、排查动作： 3、故障原因：卡重建 4、处理步骤：重建影像 5、处理结果： | -- | -- | 46157.7639 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.7639 | -- | 已关闭
20260515136720 | 河南省佰盛德昌医疗器械销售有限公司 | -- | 未识别 | SE25AAUZRT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.7618 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 直辖大区 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 客户扫描卡顿 | 0 | -- | 46157.7618 | 唐积安 | 配置优化 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：优化 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46157.7625 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46157.7625 | -- | 已关闭
20260515136721 | 雅一生口腔 | -- | Dentrix 10-3.0 | D1020170725229 | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 4.0.0.64 | 2.0.1.517 | 45609.7451 | 2000103 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46157.7646 | 43106 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 新密市 | 迁移数据 | 14.91 | -- | 46158.3854 | 胡标 | -- | 1、故障现象：内存满了需要迁移数据 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：迁移数据 5、处理结果： | -- | -- | 46158.3861 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.3861 | -- | 已关闭
20260515136722 | 保定清苑区康美口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABONTT | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44743.7104 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46157.766 | 44744 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 保定市 | 清苑区 | 15号的CT曲断之类的没有上传云端 | 0.35 | -- | 46157.7806 | 胡标 | -- | 1、故障现象：无法上传云端 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤：更新插件，手动上传 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4056 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4056 | -- | 已关闭
20260515136723 | 深圳市希奥口腔管理有限公司希奥口腔门诊部 | -- | 未识别 | UX25ACXZRS | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 45815.6465 | 1.0.0.18 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46157.7701 | 45818 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 侧位片拍不出 | 14.88 | -- | 46158.3903 | 胡标 | -- | 1、故障现象：侧位片拍不出 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：查看报错头侧复位异常，让客户重启ct 5、处理结果：客户无响应 | -- | -- | 46158.3931 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.3931 | -- | 已关闭
20260515136726 | 乌鲁木齐市王芳口腔医疗有限责任公司 | -- | Matrix 5000 | NA24ABTTKQ | 设备维修 | 1.3.8/1.3.8 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45420.791 | 1.0.0.6 | 1.3.8/1.3.8 | -- | -- | 46157.7812 | 45431 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 沙依巴克区 | 手机端还是看不到13号以后的片子 | 14.55 | -- | 46158.3875 | 胡标 | -- | 1、故障现象：手机端牙医管家还是看不到13号以后的片子 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤：给客户手动上传 5、处理结果： | -- | -- | 46158.3882 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.3882 | -- | 已关闭
20260515136728 | 曲周县侯村镇嘉洁口腔 | -- | 未识别 | UX25AA9TAS | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45806.484 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46157.7812 | 45808 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 邯郸市 | 曲周县 | 调整打印页面 | 14.33 | -- | 46158.3785 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈AI报告乱码 2、排查动作： 3、故障原因：未使用谷歌浏览器 4、处理步骤：下载谷歌浏览器 5、处理结果： | -- | -- | 46158.384 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.384 | -- | 已关闭
20260516136735 | 成都天府新区佳愿口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | ZF26ABPMWS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46160.6687 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46158.0493 | 46161 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 双流区 | CT新机安装 | 37.31 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46159.6104 | 熊伟 | 46160.2958 | 46160.3819 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 18.69 | 16.3 | 30.01 | 46161.5583 | 46160.3819 | 46161.6326 | 46161.5583 | 46161.6326 | 已关闭
20260516136736 | 大华口腔门诊 | -- | 未识别 | ZF26ABOMJS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46162.541 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1/1.4.3.1 | -- | -- | 46158.0493 | 46163 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 淮北市 | 相山区 | CT新机安装 | 8.58 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46161.5104 | 李又 | 46161.5111 | 46161.5806 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 76.17 | 50.1 | 48.44 | 46163.9868 | 46161.5806 | 46163.5986 | 46163.9868 | 46163.5986 | 处理完成
20260516136737 | 大田四季口腔有限公司 | -- | 未识别 | YW26AANMJS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46161.4708 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46158.0493 | 46162 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0062-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 三明市 | 大田县 | CT新机安装 | 8.57 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46158.5563 | 胡杰 | 46160.6993 | 46160.7736 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 56.82 | 11.3 | 26.92 | 46162.3965 | 46160.7736 | 46161.8951 | 46162.3965 | 46161.8951 | 处理完成
20260516136738 | 永中口腔 | -- | 未识别 | YW26AAKMJS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46159.8389 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46158.0493 | 46161 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0062-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 潮州市 | 饶平县 | CT新机安装 | 8.59 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46159.4757 | 胡杰 | 46159.4764 | 46159.5667 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 27.84 | 15.7 | 22.59 | 46161.4806 | 46159.5674 | 46160.5083 | 46161.4806 | 46160.5083 | 处理完成
20260516136739 | 韶关市明乐口腔门诊 | -- | 未识别 | ZF26ABMMRS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46160.5542 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46158.0493 | 46161 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 韶关市 | 翁源县 | CT新机安装 | 8.56 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46159.4028 | 彭建国 | 46159.4042 | 46159.6132 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 28.99 | 54 | 42.32 | 46161.6542 | 46159.6139 | 46161.3771 | 46161.6542 | 46161.6542 | 已关闭
20260516136740 | 合肥中正口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | YW26AAOMGS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46160.384 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1/1.4.3.1 | -- | -- | 46158.0493 | 46162 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0062-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 合肥市 | 巢湖市 | CT新机安装 | 8.56 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46158.4111 | 李又 | 46159.7486 | 46159.7493 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 46.99 | 27.6 | 27.5 | 46162.5201 | 46160.3646 | 46161.5104 | 46162.5201 | 46161.5104 | 处理完成
20260516136741 | 三明市三元区兴美口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AA7DJO | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1020/2.0.5.1020 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 其他 | 线材接触不良 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1020 | 44625.6333 | 2000589 | 2.0.5.708/2.0.5.1020/2.0.5.1020 | -- | -- | 46158.3576 | 44626 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 三明市 | 三元区 | 1，故障描述问题：开机不回零、显示屏有亮、旋转臂可以推动，上门检查控制板电源线。 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 1.72 | 0.17 | 46158.4299 | 苏晓静 | -- | 1，故障描述问题：开机不回零、显示屏有亮、旋转臂可以推动，上门检查控制板电源线。转现场 | -- | -- | 46158.4299 | 未解决 | -- | 郭龙星 | 46158.4375 | 46158.5076 | -- | 开机旋转臂可以推动、1级板没上电。 | 1、故障现象：开机不回零、1级板没电。 2、排查动作：控制板电源线有断路。 3、故障原因：线材绞断。 4、处理步骤：更换升级新物料，测试拍摄无异常。 5、处理结果：恢复正常使用。 | 是 | -- | 1.87 | 4.6 | 1.24 | 46159.4285 | 46158.5083 | 46158.5597 | 46159.4285 | 46158.6347 | 已关闭
20260516136742 | 毓芳口腔 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180723229 | 设备维修 | 2.0.1.905 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 无 | 44329.6486 | 无 | 2.0.1.905 | -- | -- | 46158.3799 | 43316 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 漳州市 | 龙文区 | 对接牙医管家 | 0.2 | -- | 46158.3882 | 胡标 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤：更新插件、对接牙医管家 5、处理结果： | -- | -- | 46158.3882 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.3882 | -- | 已关闭
20260516136743 | 翰林口腔(四川成都双流区) | -- | Dentrix 50 | CI20AAQQTU | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44342.7403 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46158.3896 | 44076 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 双流区 | 拍不出影像 | 0.03 | -- | 46158.3903 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：束光器遮挡 2、排查动作： 3、故障原因：束光器没有移动到指定窗位 4、处理步骤：指导客户重启设备后拍摄，客户后续未响应 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4236 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4236 | -- | 已关闭
20260516136745 | 创齿口腔 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180903372 | 设备维修 | 2.0.1.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.905 | 45169.7674 | 2000585 | 2.0.1.907 | -- | -- | 46158.3944 | 43403 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 肇庆市 | 端州区 | 数据发送中有错误 | 71.81 | -- | 46161.3868 | 胡标 | -- | 1、故障现象：数据发送中有错误 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤：更新插件 5、处理结果： | -- | -- | 46161.3882 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.3882 | -- | 已关闭
20260516136746 | 新合口腔门诊（龙沙店） | -- | Dentrix 55 云 | EW23AABDOR | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 45038.6035 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 46158.3951 | 45038 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 龙沙区 | 拍不出影像 | 1.44 | -- | 46158.4549 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：更改存储路径 2、排查动作： 3、故障原因：客户加装硬盘 4、处理步骤：更改存储路径 5、处理结果： | -- | -- | 46158.5833 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.5833 | -- | 已关闭
20260516136747 | 盐城大丰友义医院 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AB62GR | 设备维修 | 2.0.5.7082 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44698.4222 | 2000590 | 2.0.5.7082 | -- | -- | 46158.3965 | 44698 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 盐城市 | 大丰区 | 对接牙医 管家 | 71.88 | -- | 46161.3917 | 胡标 | -- | 1、故障现象：对接牙医 管家 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：对接牙医 管家 5、处理结果： | -- | -- | 46161.3917 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.3917 | -- | 已关闭
20260516136748 | 刘远永口腔科诊所 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23ACNXJU | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.2612 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.2612 | 45142.884 | 2000592 | 2.0.5.710/2.0.5.2612 | -- | -- | 46158.3972 | 45143 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 宁德市 | 福鼎市 | 安装软件 | 0.81 | -- | 46158.4313 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈上传慢 2、排查动作： 3、故障原因：无故障 4、处理步骤：远程指导客户空拍测试上传速度，两张均十秒左右就上传好了；指导客户今天观察下 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4444 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4444 | -- | 已关闭
20260516136749 | 建科口腔 | -- | 未识别 | SG26AAGCAR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.3993 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 山东省 | 德州市 | 乐陵市 | 软件打不开 | 0 | -- | 46158.3993 | 唐积安 | 双击Dentalflex无反应 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：软件破损 4、处理步骤： 5、处理结果： | 33版本软件问题 | -- | 46158.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4 | -- | 已关闭
20260516136751 | 欣义口腔 | -- | Dentrix 50 | D5C20197H0261 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件bug | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44371.7014 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46158.4014 | 43697 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 苏州市 | 姑苏区 | 对接牙医管家 | 0.69 | -- | 46158.4306 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：插件开机不自启 2、排查动作： 3、故障原因：插件bug 4、处理步骤：使用工具手动关闭插件，重装插件，重启更新后台服务 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4319 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4319 | -- | 已关闭
20260516136753 | 乐山聂佼口腔 | -- | 未识别 | OF25AAETKW | 设备维修 | 1.4.0.9/1.4.0.9 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 其他：开机亮红灯 | 主板PCBA不良 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.0.9 | 45925.7083 | 1.0.0.3 | 1.4.0.9/1.4.0.9 | -- | -- | 46158.4083 | 45926 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0036-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 乐山市 | 五通桥区 | 1，故障描述问题：开机亮红灯，现场处理 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 0.6 | 0.01 | 46158.4333 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：开机亮红灯 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：转熊伟 | -- | -- | 46158.4347 | 未解决 | -- | 熊伟 | 46158.4354 | 46158.5437 | -- | 主板保险烧了。 | 1、故障现象：设备亮红灯。 2、排查动作：检查束光器板，旋转臂板，主板。主板保险烧了 3、故障原因：主板保险烧了 4、处理步骤：现场把F13把保险焊接起来。 5、处理结果：暂时能使用，客户要换机。 | 否 | -- | 2.66 | 5.6 | 2.99 | 46172.4271 | 46158.5458 | 46158.6701 | 46172.4271 | 46158.6701 | 已关闭
20260516136754 | 芳芳口腔（上海浦东新区） | -- | Dentrix 55 NX | EE20AAEVWZ | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44738.6111 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46158.4097 | 44222 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 对接牙医管家 | 1.06 | -- | 46158.4535 | 胡标 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤：对接牙医管家 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4542 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4542 | -- | 已关闭
20260516136755 | 南通大学附属医院 | -- | 未识别 | QH24ADZSRV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4111 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 江苏省 | 南通市 | 崇川区 | 显示器说没信号 | 0 | -- | 46158.4111 | 唐积安 | 电脑黑屏 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：操作问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 一体机异常 | -- | 46158.4111 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4111 | -- | 已关闭
20260516136756 | 广州金牙口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | UX26AAMIDR | 设备升级 | 1.4.3.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46133.7361 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46158.416 | 46135 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 白云区 | 1，故障描述问题：软件版本降级 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 陈一帆 | 46158.4354 | 46158.4451 | 升级 | -- | 1、故障现象：降级软件版本 2、排查动作：降级软件版本 3、故障原因：降级到1.3.15 4、处理步骤：降级到1.3.15 5、处理结果：已解决 | 否 | 升级 | -- | 1.5 | 1.25 | 46158.5722 | 46158.4451 | 46158.4972 | 46158.5722 | 46158.4972 | 已关闭
20260516136758 | 航空港鑫祺口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24ABEWOQ | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033/2.0.5.1033 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件bug | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1033 | 45408.6007 | 2000594 | 2.0.5.710/2.0.5.1033/2.0.5.1033 | -- | -- | 46158.4174 | 45411 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中牟县 | 我们的拍的片子又传不到牙医管家上了 | 0.7 | -- | 46158.4458 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件bug 4、处理步骤：使用工具关闭，重装插件，重启更新后台服务；重启电脑测试正常开机自启，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4465 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4465 | -- | 已关闭
20260516136760 | 崇礼口腔 | -- | S6000 | FL21ACZCRY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4222 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | -- | -- | 安装软件 | 0 | -- | 46158.4222 | 唐积安 | 软件安装 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：安装 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46158.4222 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4222 | -- | 已关闭
20260516136761 | 荣成市牙悦口腔门诊部有限公司 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23ABCETZ | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1032/2.0.5.1032 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1032 | 45282.5389 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1032/2.0.5.1032 | -- | -- | 46158.4229 | 45282 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 威海市 | 荣成市 | 归档失败 | 0.84 | -- | 46158.4576 | 胡标 | -- | 1、故障现象：归档失败 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤：更新插件 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4778 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4778 | -- | 已关闭
20260516136762 | 泰州海陵贝联口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAELRV | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44800.3993 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46158.4264 | 44800 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 泰州市 | 海陵区 | 数据发送中有错误 | 0.62 | -- | 46158.4521 | 胡标 | -- | 1、故障现象：数据发送中有错误 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤：更新插件 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4528 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4528 | -- | 已关闭
20260516136763 | 博爱口腔（安徽宿州萧县） | -- | Dentrix 10-3.0 | DAC0318AP0577 | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.517 | 44536.634 | 2000103 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46158.4285 | 43447 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 宿州市 | 萧县 | 每次拍的片子牙医管家都找不到什么原因 | 1.38 | -- | 46158.4861 | 胡标 | -- | 1、故障现象：无法上传牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤：更新插件 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4861 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4861 | -- | 已关闭
20260516136764 | 龙州天琴口腔口腔医院 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ACF2RW | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件bug | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44887.6549 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46158.4319 | 44888 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 崇左市 | 龙州县 | 对接牙医管家 | 0.58 | -- | 46158.4563 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：上传云端异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件bug 4、处理步骤：使用工具关闭插件进程，重装插件，重启更新后台服务，重启电脑测试正常开机自启 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4681 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4681 | -- | 已关闭
20260516136765 | 创美口腔 | -- | Dentrix 50 | D5C20199P0397 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 软件异常 | -- | 数据库异常损坏 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44628.4653 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46158.4361 | 43802 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 芜湖市 | 镜湖区 | 软件打不开 | 0.5 | -- | 46158.4569 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：软件打开报错数据库损坏 2、排查动作： 3、故障原因：数据库损坏 4、处理步骤：替换备份数据库 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4646 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4646 | -- | 已关闭
20260516136766 | 中山口腔（湖北黄冈浠水县） | -- | Dentrix 50 Max | CJ23AABBAT | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 45175.5819 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46158.4382 | 45175 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 黄冈市 | 浠水县 | 刚拍的片子就没上传，显示端口错误 | 1.22 | -- | 46158.4889 | 胡标 | -- | 1、故障现象：刚拍的片子就没上传，显示端口错误 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤：更新插件 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4896 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4896 | -- | 已关闭
20260516136768 | 四川涛子医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SG25ADPRJW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.441 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 新都区 | 帮忙查一下口扫仪器的登录账号是电话号码还是邮箱 | 0 | -- | 46158.441 | 唐积安 | 咨询口扫账号 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46158.441 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.441 | -- | 已关闭
20260516136770 | 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 | -- | S6000 | FL21AAQBAV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4451 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河北省 | 秦皇岛市 | 海港区 | 初始化异常，设备异响，需要返厂检修 | 27.26 | -- | 46159.5813 | 袁凌峰 | 设备连接失败 | 1、故障现象：设备连接失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂检修 | 通讯异常 | -- | 46160.7188 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.7188 | -- | 已关闭
20260516136772 | 洛阳曦美义齿有限公司 | -- | 未识别 | SI25AABYYP | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4479 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-06口腔数字印模仪国内版S6500 | 直辖大区 | 河南省 | 洛阳市 | 洛龙区 | 你看一下这个电脑进不去菲森平台 | 0 | -- | 46158.4479 | 唐积安 | dx打开白屏 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：浏览器缓存满 4、处理步骤： 5、处理结果： | DX云端异常 | -- | 46158.4479 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4479 | -- | 已关闭
20260516136773 | 乐易齿科（广东潮州潮安区） | -- | Dentrix 10-3.0 | D1020180507075 | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 软件异常 | -- | 系统配置：杀毒软件、分辨率、显卡配置 | -- | 已部署 | 2.13.268.1054 | 2.0.1.517 | 44536.7264 | 2000103 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46158.4479 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 潮州市 | 潮安区 | 地球软件老是看不了 | 7.87 | -- | 46158.7757 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈小地球阅片异常 2、排查动作： 3、故障原因：资源分配不够 4、处理步骤：指导客户后续遇到重启主机服务 5、处理结果： | -- | -- | 46158.7764 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.7764 | -- | 已关闭
20260516136774 | 阳江市明皓口腔有限公司 | -- | 未识别 | YW26AAMMJS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46159.4007 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46158.4514 | 46160 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0062-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 阳江市 | 阳东区 | CT新机安装 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46158.5542 | 陈显光 | 46158.5542 | 46158.6438 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 4.56 | 5.6 | 17.9 | 46160.3701 | 46158.6438 | 46159.3896 | 46160.3701 | 46159.3896 | 处理完成
20260516136775 | 濮阳百杏口腔连锁 | -- | 未识别 | UX26ABFBGQ | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46101.7285 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46158.4549 | 46112 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 濮阳市 | 范县 | 片子上传云端很慢 | 1.03 | -- | 46158.4972 | 胡标 | -- | 1、故障现象：片子上传云端很慢 2、排查动作： 3、故障原因：客户网速非常慢 4、处理步骤：测试网速，建议客户联系网络师傅 5、处理结果： | -- | -- | 46158.6583 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.6583 | -- | 已关闭
20260516136776 | 杭州杭里口腔门诊部有限公司 | -- | Matrix 5000C | SA25ABCOTR | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 其他：旋转轴电机零位传感器故障、旋转轴电机限位传感器故障 | 设备无法正常开启 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45801.6632 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46158.4583 | 45802 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 上城区 | 软件打不开 | 0.16 | 21.23 | 46158.4646 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：01040301 01040302 2、排查动作： 3、故障原因：板子烧了 4、处理步骤： 5、处理结果：转现场王龙 | -- | -- | 46158.4667 | 未解决 | 46158.8278 | 王龙 | 46159.3507 | 46159.6042 | -- | 束光器板卡烧了 | 1、故障现象：客户企业微信报修设备无法移动、 2、排查动作：束光器板卡烧了、主控板烧了、旋转臂板烧了 3、故障原因：老一批风险设备 4、处理步骤：换主板、重新烧韧件，重新调试 5、处理结果：处理完成、 | 是 | -- | 34.23 | 6.2 | 0.14 | 46159.6069 | 46159.8924 | 46159.8986 | 46159.6069 | 46159.8986 | 已关闭
20260516136777 | 濮阳市振兴路张崇祁口腔诊所 | -- | Dentrix 50 | D5C2019940325 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44571.0229 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46158.4583 | 43755 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 濮阳市 | 华龙区 | 运行操作都正常，拍出来这个情况，不成像 | 0.8 | -- | 46158.4917 | 胡标 | -- | 1、故障现象：不成像 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：现场已联系处理 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4924 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4924 | -- | 已关闭
20260516136778 | 云南德韩口腔曲靖院 | -- | Matrix 6600 kunlun2 | JY24AAD4RQ | 设备维修 | 1.3.8/1.3.8 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：云端bug | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.8 | 45526.7493 | 1.0.0.9 | 1.3.8/1.3.8 | -- | -- | 46158.459 | 45530 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-00口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 曲靖市 | 麒麟区 | 云端账号存储使用不了 | 0.84 | -- | 46158.4938 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：云端提示存储用完了 2、排查动作： 3、故障原因：云端bug 4、处理步骤：临时联系云端技术恢复AI权限 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4944 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4944 | -- | 已关闭
20260516136779 | 珠海迪思博口腔诊所有限公司 | -- | Dentrix 50 投放 | DF20AAFCBO | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.907 | 44698.6743 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46158.4597 | 43943 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0009-00 口腔X射线数字化体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 数据发送中有错误 | 0.65 | -- | 46158.4868 | 胡标 | -- | 1、故障现象：数据发送中有错误 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤：更新插件 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4875 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4875 | -- | 已关闭
20260516136781 | 修恒（石家庄）医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | QH24AFEXJV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4625 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 一点就白屏了 | 0 | -- | 46158.4625 | 唐积安 | dx打开白屏 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：浏览器缓存满 4、处理步骤： 5、处理结果： | DX云端异常 | -- | 46158.4632 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4632 | -- | 已关闭
20260516136782 | 佳美口腔（新疆喀什地区喀什市） | -- | Matrix 5000 | NA24AAYDOQ | 设备回访 | 1.3.8/1.3.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | -- | 45424.8583 | -- | 1.3.8/1.3.8 | -- | -- | 46158.4688 | 45431 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 喀什市 | 1，故障描述问题：顺路回访，转康欢 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题：转康欢 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 康欢 | 46158.4875 | 46158.6118 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 12.3 | 9.3 | 46160.8889 | 46158.6174 | 46159.0049 | 46160.8889 | 46159.0049 | 已关闭
20260516136783 | 牙牙口腔（湖北宜昌枝江市） | -- | Dentrix 55 云 | EW21ACHZAR | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 44355.6507 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 46158.4736 | 44356 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 宜昌市 | 枝江市 | 归档失败 | 1.84 | -- | 46158.55 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象牙医管家对接 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.5507 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.5507 | -- | 已关闭
20260516136785 | 武汉大众口腔医疗股份有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW23AAIDKR | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | DX异常 | -- | 云端数据打开异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 2.0.5.1030 | 45036.6257 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 46158.4799 | 45107 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 云端阅片打不开 | 0.2 | -- | 46158.4882 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：更换谷歌浏览器后恢复 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.4882 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4882 | -- | 已关闭
20260516136786 | 郑州植得口腔医院有限公司 | -- | Matrix 5000 | NA24AAALYZ | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45707.5375 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46158.4812 | 45657 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 金水区 | 云端上传成功了但牙医管家片子打不开，上传的数据显示和当天的不一致 | 2.5 | -- | 46158.5854 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：客户未说明问题是什么 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.5861 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.5861 | -- | 已关闭
20260516136789 | 佳美口腔（新疆喀什地区喀什市） | -- | Dentrix 55 云 | EW21ACGNOU | 设备回访 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.58 | -- | 44434.7604 | -- | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46158.4875 | 44435 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 喀什市 | 1，故障描述问题：顺路回访，转康欢 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题：转康欢 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 康欢 | 46159.4778 | 46159.4944 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 21.4 | 21 | 46160.8868 | 46159.4951 | 46160.3701 | 46160.8868 | 46160.3701 | 已关闭
20260516136790 | 长沙县辰之星金井口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | UD25AAIZGQ | 设备维修 | 2.0.5.710/1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45813.7028 | 1.0.0.6 | 2.0.5.710/1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46158.4903 | 45820 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0052-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 长沙县 | 手动归档失败 | 0.34 | -- | 46158.5042 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：重装插件后回复 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.5049 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.5049 | -- | 已关闭
20260516136792 | 靓雅口腔（浙江杭州余杭区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAKBAU | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.705 | 44418.6139 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 46158.4951 | 44418 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 无法上传云端 | 0.2 | -- | 46158.5035 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：重启服务后恢复 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.5035 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.5035 | -- | 已关闭
20260516136793 | 吕梁市离石区建钢口腔诊所（个体工商户） | -- | 未识别 | NH25AAGOTW | 设备维修 | 1.3.15.3/1.3.15.3 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：云端bug | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45940.4104 | 1.0.0.18 | 1.3.15.3/1.3.15.3 | -- | -- | 46158.4958 | 45947 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0033-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 菲森软件上模拟种植不上 | 0.85 | -- | 46158.5312 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：云端提示存储满了 2、排查动作： 3、故障原因：云端bug 4、处理步骤：已联系云端技术处理 5、处理结果： | -- | -- | 46158.5319 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.5319 | -- | 已关闭
20260516136794 | 金华金东口腔医院万达总院 | -- | Matrix 5000C | SA25AAURAQ | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.13 | 45767.4764 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46158.4972 | 45769 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 金华市 | 金东区 | 对接牙医管家 | 1.03 | -- | 46158.5403 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：插件对接 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.5403 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.5403 | -- | 已关闭
20260516136795 | 大连明齿口腔诊所有限公司 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AB92GX | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1032 | 45271.4132 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 46158.4979 | 45271 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | CT归档不到牙医管家 | 0.43 | -- | 46158.516 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：插件未启动服务 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.516 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.516 | -- | 已关闭
20260516136796 | 缪想华口腔 | -- | S6000 | FL23AHRORR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4993 | 45069 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 网站打不开了哦，是什么原因，昨天还可以的 | 0 | -- | 46158.4993 | 唐积安 | dx打开白屏 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | DX云端异常 | -- | 46158.4993 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.4993 | -- | 已关闭
20260516136797 | 哈尔滨先东医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SG24ABBKAZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.5 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 东北大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 香坊区 | 你好，菲森校准怎么弄 | 0 | -- | 46158.5 | 唐积安 | 远程协助客户标定 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46158.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.5 | -- | 已关闭
20260516136798 | 开泰耳鼻喉医院（山东青岛崂山区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAMBWW | 设备维修 | 2.0.5.801 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 其他：固态升级 | -- | 已部署 | 2.0.2.8 | 2.0.5.907 | 44635.5931 | 2000587 | 2.0.5.801 | -- | -- | 46158.5021 | 44100 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | 崂山区 | 影像不清晰 | 1.76 | -- | 46158.5757 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：全景影像未后处理 2、排查动作： 3、故障原因：重建异常 4、处理步骤：做固态升级 5、处理结果： | -- | -- | 46160.9472 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.9472 | -- | 已关闭
20260516136799 | 恒信口腔（广东河源龙川县） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AA83WR | 设备维修 | 2.0.1.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.907 | 44495.4042 | 2000587 | 2.0.1.907 | -- | -- | 46158.509 | 43967 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 河源市 | 龙川县 | 数据发送中有错误 | 0.51 | -- | 46158.5299 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：插件服务未启动 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.5306 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.5306 | -- | 已关闭
20260516136800 | 宜昌阅牙口腔 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AA22GO | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：关闭影子系统，安装插件 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.8 | 45401.7333 | 1.0.0.9 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46158.5111 | 45402 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 宜昌市 | 夷陵区 | 对接牙医管家 | 0.5 | -- | 46158.5319 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：关闭影子系统，安装插件 2、排查动作： 3、故障原因：关闭影子系统，安装插件 4、处理步骤：关闭影子系统，安装插件 5、处理结果： | -- | -- | 46158.5361 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.5361 | -- | 已关闭
20260516136801 | 佳信口腔（张家口） | -- | Dentrix 50 | D5C20199P0362 | 设备维修 | 2.0.5.905 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.905 | 44307.6528 | 2000585 | 2.0.5.905 | -- | -- | 46158.5111 | 43788 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 张家口市 | 万全区 | 数据发送中有错误 | 0.47 | -- | 46158.5306 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：对接插件，服务端口填错了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.534 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.534 | -- | 已关闭
20260516136802 | 皓齿口腔 | -- | Dentrix 20-1.0 工控机 | D202017010312 | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 4.0.0.37 | 2.0.0.1707 | 45754.4049 | 208 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46158.5264 | 42724 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0001-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 商丘市 | 永城市 | CT离线 | 1.15 | -- | 46158.5743 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：CT离线 2、排查动作： 3、故障原因：光路连接 4、处理步骤：指导客户拔插光纤，客户后续未响应 5、处理结果： | -- | -- | 46158.5757 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.5757 | -- | 已关闭
20260516136803 | 202605石家庄展会 | -- | -- | -- | 市场支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.5333 | -- | -- | -- | 否 | -- | -- | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 正定县 | 202605石家庄展会撤机 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46159.3562 | 张慧麟 | 46159.4424 | 46159.4563 | -- | -- | 1、故障现象：展会拆机 2、排查动作：展会拆机 3、故障原因：展会拆机 4、处理步骤：展会拆机 5、处理结果：展会拆机 | 否 | -- | 21.85 | 2.5 | 2.21 | 46159.791 | 46159.4569 | 46159.5486 | 46159.791 | 46159.5486 | 已关闭
20260516136804 | 南宁牙典蓝山口腔门诊部有限公司 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23ABWXKU | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.2612 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.2612 | 45147.6771 | 2000592 | 2.0.5.710/2.0.5.2612 | -- | -- | 46158.534 | 45149 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 青秀区 | 待检查搜不到患者信息 | 0.41 | -- | 46158.5514 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.5542 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.5542 | -- | 已关闭
20260516136805 | 九江奇洋口腔 | -- | 未识别 | WS25AAICWZ | 设备维修 | 2.0.5.710/1.3.15.2/1.3.15.2 | -- | -- | 硬件异常 | 图像不良 | 其他 | 客户反馈影像效果不佳 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.71 | 46019.7486 | 2000561 | 2.0.5.710/1.3.15.2/1.3.15.2 | -- | -- | 46158.534 | 46021 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 九江市 | 浔阳区 | 1，故障描述问题：连锁店客户新店开业，ct呈像及上传故障，无法配合远程，要求上门处理 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 0.29 | 0.13 | 46158.5465 | 王芳 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.5465 | 未解决 | -- | 李又 | 46158.5521 | 46158.5528 | -- | 上传时间长，经排查电脑连接的网口异常，协助处理，并与医生沟通影像问题 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：上传时间长，经排查电脑连接的网口异常，协助处理，并与医生沟通影像问题，检查设备旋钮脱落，配螺丝安装 | 否 | -- | 0.15 | 28.8 | 28.71 | 46161.9479 | 46158.5528 | 46159.7493 | 46161.9479 | 46159.7493 | 已关闭
20260516136806 | 来宾正亿口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23ACQUJV | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1031 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1031 | 45184.5007 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1031 | -- | -- | 46158.5431 | 45185 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 来宾市 | 兴宾区 | 对接牙医管家 | 0.29 | -- | 46158.5549 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.5576 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.5576 | -- | 已关闭
20260516136807 | 湛河举世口腔门诊部 | -- | 未识别 | UX25ABEZTU | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45881.6326 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46158.5444 | 45884 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 平顶山市 | 湛河区 | 对接牙医管家 | 0.33 | -- | 46158.5583 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：插件服务未启动 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.5583 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.5583 | -- | 已关闭
20260516136809 | 洛阳曦美义齿有限公司 | -- | 未识别 | SI26AAAGWR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.5701 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-06口腔数字印模仪国内版S6500 | 直辖大区 | 河南省 | 洛阳市 | 洛龙区 | 等待上传 | 0.01 | -- | 46158.5701 | 唐积安 | 等待上传 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：网络 5、处理结果： | 33版本软件问题 | -- | 46158.5708 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.5708 | -- | 已关闭
20260516136810 | 矫植美口腔 | -- | 未识别 | UX26AB83JO | 协同工作 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46160.5986 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | 800 | 46158.5799 | 46162 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 海南省 | 海口市 | 龙华区 | 1，故障描述问题：新机安装 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 0.68 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46158.6868 | 王兴乐 | 46160.4375 | 46160.4431 | -- | -- | 1、故障现象：新机安装 2、排查动作：新机安装 3、故障原因：新机安装 4、处理步骤：外箱检查，标签检查，拆箱清点附件，搬运设备，安装设备，调试，培训 5、处理结果：已完成 | 否 | -- | 44.11 | 32.2 | 32.12 | 46161.7861 | 46160.4465 | 46161.7847 | 46161.7861 | 46161.7847 | 已关闭
20260516136811 | 深圳市研和医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | SE25AAAGWS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.5806 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 今天用还是会卡 | 0 | -- | 46158.5806 | 唐积安 | 口扫卡顿 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：扫无牙颌 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46158.5813 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.5813 | -- | 已关闭
20260516136812 | 佛山市康扬医疗服务有限公司 | -- | 未识别 | UX26AARITR | 设备升级 | 1.4.3.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46152.3458 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46158.5819 | 46136 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 佛山市 | 南海区 | 1，故障描述问题：降级1.3.15版本 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 陈一帆 | 46158.6132 | 46158.6132 | 升级 | -- | 1、故障现象：降级软件到1.3.15 2、排查动作：降级至1.3.15 3、故障原因：降级到1.3.15 4、处理步骤：降级到1.3.15 5、处理结果：已解决 | 否 | 升级 | -- | 0.5 | 0.37 | 46158.6292 | 46158.6139 | 46158.6292 | 46158.6292 | 46158.6292 | 已关闭
20260516136813 | 广西河池唐雪姣口腔诊所 | -- | F200 | BX22AGOYAV | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46158.5826 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 河池市 | 金城江区 | 不上图 | 4.63 | -- | 46158.7757 | 赖美琪 | 不上图 | 1、故障现象：不上图 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：前两次寄回均无复现，这次客户已完全排除X光机问题，用别人的X光机拍，我们的设备读不上图；客户用自己的X光机去别人的设备上读正常 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46165.8646 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.8646 | -- | 已关闭
20260516136814 | 珠海市斗门六和华湾口腔门诊部 | -- | 未识别 | UX25AB75GU | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.13 | 45905.7167 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46158.5875 | 45911 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 珠海市 | 斗门区 | 前台登記好了，待檢查搜索就沒有年齡，最近很多都是 | 5.06 | -- | 46158.7986 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈部分患者没有年龄 2、排查动作： 3、故障原因：不详 4、处理步骤：指导客户先联系E看牙排查下 5、处理结果： | -- | -- | 46160.3889 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.3889 | -- | 已关闭
20260516136815 | 臻成口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23ACB2JX | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1032 | 45794.409 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 46158.5882 | 45283 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 手动归档失败 | 0.84 | -- | 46158.6236 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：插件服务未启动 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.6236 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.6236 | -- | 已关闭
20260516136817 | 白兔口腔（云南曲靖沾益区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AARKOS | 设备维修 | 2.0.5.704/2.0.5.1003 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.704 | 44375.5792 | 2000586 | 2.0.5.704/2.0.5.1003 | -- | -- | 46158.5931 | 44374 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益区 | 影像打不开 | 0.87 | -- | 46158.6292 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：显示控制点过多，重启软件后可以阅片 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.6299 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.6299 | -- | 已关闭
20260516136818 | 修恒（石家庄）医疗科技有限公司 | -- | S6500 | PH24AANFGQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.5986 | 45421 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 只要一停就卡 | 0 | -- | 46158.5986 | 唐积安 | 口扫卡顿 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：没优化 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46158.5993 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.5993 | -- | 已关闭
20260516136819 | 大连经济技术开发区于吉冬口腔诊所 | -- | 口扫推车 | LB24AAJOJR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.6014 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.022.0005-00口腔扫描仪推车 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 主机按钮不亮灯，打不开主机。麻烦全面检查。 | 0 | -- | 46158.6014 | 唐积安 | 电脑黑屏 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：主机按钮不亮灯，打不开主机。麻烦全面检查。 4、处理步骤：返厂 5、处理结果： | 一体机异常 | -- | 46158.6028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.6028 | -- | 已关闭
20260516136820 | 大连经济技术开发区于吉冬口腔诊所 | -- | 口扫推车 | LB24AAJOJR | 口扫设备维修处理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.6035 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.022.0005-00口腔扫描仪推车 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 来源工单：20260516136819,需要进行维修处理 | -0.05 | -- | 46158.6014 | 赖美琪 | 电脑黑屏 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：主机按钮不亮灯，打不开主机。麻烦全面检查。 4、处理步骤：返厂 5、处理结果： | 一体机异常 | -- | 46158.6028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.6028 | -- | 已关闭
20260516136821 | 牙博士口腔青剑湖店 | -- | 未识别 | VN25AABMKU | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.14 | 45875.4083 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46158.6062 | 45877 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 苏州市 | 吴中区 | 影像不清晰 | 1.75 | -- | 46158.6792 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：第一张数据电压不足，噪点很多，后续恢复正常 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.6799 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.6799 | -- | 已关闭
20260516136822 | 和平口腔（四川阿坝松潘县） | -- | Dentrix 10-3.0 | D1020180117282 | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 3.0.0.22 | 2.0.1.517 | 44787.8278 | 2000103 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46158.6104 | 43133 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 松潘县 | 清理缓存 | 90.59 | -- | 46162.3847 | 胡标 | -- | 1、故障现象：清理缓存 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：更换存储路径 5、处理结果： | -- | -- | 46166.5729 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.5729 | -- | 已关闭
20260516136823 | 哈尔滨天猫牙科医疗科技有限公司 | -- | S6000 | FL21AJ2IWZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46158.6118 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 东北大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南岗区 | 您好，我这有个客户口扫使用过程中特别卡，我发远程帮门诊调整一下内存和显卡状态呗 | 0 | -- | 46158.6125 | 唐积安 | 配置优化 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：优化 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46158.6132 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.6132 | -- | 已关闭
20260516136824 | 重庆济慈口腔 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1C0418BK0041 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户数据迁移 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.907 | 44314.775 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46158.616 | 43508 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 试点 | 重庆市 | 重庆市 | 南岸区 | 影像打不开 | 1.54 | -- | 46158.6806 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：迁移数据，原图盘内存不足导致打不开 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.6806 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.6806 | -- | 已关闭
20260516136825 | 福若瑞新医疗科技（江西）有限公司 | -- | 未识别 | SG25ACUFDW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.6278 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华东大区 | 江西省 | 九江市 | 都昌县 | 内存满 | 0 | -- | 46158.6278 | 唐积安 | 清理数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46158.6285 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.6285 | -- | 已关闭
20260516136826 | 杭州富阳吕若佳妍口腔诊所（个体工商户） | -- | 未识别 | UX25ADF4OT | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 主板PCBA不良 | 主板PCBA不良 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45861.441 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46158.6299 | 45862 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 富阳区 | 束光器板烧了 | 24.28 | 0.02 | 46159.6417 | 潘勇 | -- | 1、故障现象：束光器控制板烧了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：更换束光器控制板 5、处理结果：现场处理 | -- | -- | 46159.6431 | 未解决 | 46159.6438 | 潘勇 | 46159.6438 | 46159.6438 | -- | 束光器板与主控板烧了 | 1、故障现象：束光器板与主控板烧了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：更换束光器组件，旋转臂转接板，主控板 5、处理结果：已完成 | 是 | -- | 0.03 | 2.5 | 2.45 | 46160.7174 | 46159.6438 | 46159.7458 | 46160.7174 | 46159.7458 | 已关闭
20260516136827 | 东莞市东苑口腔门诊有限公司 | -- | Matrix 6600 kunlun2 | JY24AAB4OQ | 设备维修 | 1.3.8/1.3.8 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.8 | 45561.7285 | 1.0.0.9 | 1.3.8/1.3.8 | -- | -- | 46158.6306 | 45562 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-00口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 东莞市 | 凤岗镇 | 软件打开白屏 | 1.64 | -- | 46158.6986 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：重新安装软件后恢复 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.7285 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.7285 | -- | 已关闭
20260516136828 | 深圳市菲森影像科技有限公司 | -- | 未识别 | SE24AAGKOY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.6396 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | tepy-c插口松动，经常断连，2d窗口偶发黑屏，麻烦全面检查 | 0 | -- | 46158.6403 | 唐积安 | 设备使用时断连 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：tepy-c插口松动，经常断连，2d窗口偶发黑屏，麻烦全面检查 4、处理步骤： 5、处理结果： | 通讯异常 | -- | 46158.6403 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.6403 | -- | 已关闭
20260516136829 | 深圳市菲森影像科技有限公司 | -- | 未识别 | SE24AAGKOY | 口扫设备维修处理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.6403 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 来源工单：20260516136828,需要进行维修处理 | -0.01 | -- | 46158.6403 | 赖美琪 | 设备使用时断连 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：tepy-c插口松动，经常断连，2d窗口偶发黑屏，麻烦全面检查 4、处理步骤： 5、处理结果： | 通讯异常 | -- | 46158.6403 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.6403 | -- | 已关闭
20260516136830 | 佛山市顺德陈村周敬民口腔诊所（个体工商户） | -- | 未识别 | UX26ABBIKR | 设备升级 | 1.4.3.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46127.5875 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46158.6431 | 46128 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 佛山市 | 顺德区 | 1，故障描述问题：降级1.3.15版本 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 陈一帆 | 46158.6528 | 46158.6618 | 升级 | -- | 1、故障现象：软件降级到1.3.15 2、排查动作：软件降级到1.3.15 3、故障原因：软件降级到1.3.15 4、处理步骤：软件降级到1.3.15 5、处理结果：已解决 | 否 | 升级 | -- | 14.9 | 14.72 | 46160.6583 | 46158.6625 | 46159.2757 | 46160.6583 | 46159.2757 | 已关闭
20260516136831 | 康海医院口腔科（山东德州德城区） | -- | Dentrix 50 | CI20AAK3AS | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44508.6611 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46158.6451 | 44004 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 德州市 | 德城区 | CT在待检查搜索不到 | 0.87 | -- | 46158.6813 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：插件对接 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.6813 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.6813 | -- | 已关闭
20260516136833 | 卓玉口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AA9NAS | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1029/2.0.5.1029 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44726.7535 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1029/2.0.5.1029 | -- | -- | 46158.6493 | 44711 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | -- | 对接牙医管家 | 0.78 | -- | 46158.6819 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：对接插件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.6819 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.6819 | -- | 已关闭
20260516136834 | 福州市泓宇口腔 | -- | S6000 | FL22AHEYRQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.6556 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 福建省 | 福州市 | 晋安区 | 口扫去年把主机显卡换成3070后，扫描速度都很正常。最近又开始变得卡顿起来，在扫描的时候打开win10的性能监测，显卡的占用只有8%。请问能安排人员上门检测吗 | 0.02 | -- | 46158.6562 | 唐积安 | 配置优化 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：没优化 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46158.6569 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.6569 | -- | 已关闭
20260516136835 | 广州美创医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL22AKH3SQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.6604 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 我们找修电脑的看了，说是这个软件卡的，需要重装软件 | 0 | -- | 46158.6604 | 唐积安 | 更新软件 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重装 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46158.6604 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.6604 | -- | 已关闭
20260516136836 | 齐尔美口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAOPRZ | 设备维修 | 2.0.5.1008/2.0.5.705 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1008 | 45430.7681 | 2000587 | 2.0.5.1008/2.0.5.705 | -- | -- | 46158.6792 | 45293 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 望城区 | 不显示手刹曝光是什么原因 | 25.92 | -- | 46159.7597 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈已上传，但是云端没有对应影像 2、排查动作： 3、故障原因：无故障 4、处理步骤：登录云端查看有该影像 5、处理结果： | -- | -- | 46159.7604 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.7604 | -- | 已关闭
20260516136837 | 射洪市金宸街唐生平口腔门诊部 | -- | 未识别 | VN25AABZWS | 设备维修 | 1.3.14.20250423/1.3.14.20250423 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 其他 | 主板PCBA不良 | 已部署 | 4.0.0.70 | 1.3.14 | 45831.6007 | 1.0.0.17 | 1.3.14.20250423/1.3.14.20250423 | -- | -- | 46158.6819 | 45832 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 遂宁市 | 射洪市 | 1，故障描述问题：设备连不上，报错。现场处理 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 0.07 | 0.18 | 46158.6847 | 王芳 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.6847 | 未解决 | -- | 熊伟 | 46158.6924 | 46159.3208 | -- | 报错01040301;01040302 | 1、故障现象：报错01040301;01040302 2、排查动作：测量主板保险F13烧掉，旋转臂控制板保险烧了，束光器控制板短路。 3、故障原因：物料故障。 4、处理步骤：更换配件。 5、处理结果：正常使用。 | 是 | -- | 15.62 | 12.4 | 60.38 | 46161.8514 | 46159.3354 | 46161.8514 | 46161.8514 | 46162.4521 | 已关闭
20260516136838 | 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 | -- | 未识别 | GI22AAMQTZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.6826 | -- | -- | -- | 否 | -- | 口腔数字印模仪-科美 | 直辖大区 | 河北省 | 秦皇岛市 | 海港区 | 客户说上午还口扫了，之前的订单也看不到了 | 0.01 | -- | 46158.6833 | 唐积安 | 咨询口扫数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：重装软件看不了 叫客户云端查看 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46158.6847 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.6847 | -- | 已关闭
20260516136839 | 中山天之语 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AARVAS | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 软件异常 | -- | 云CT软件bug | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1033 | 45448.609 | 2000594 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 46158.6868 | 45451 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 中山市 | 南区街道办事处 | 最近经常显示触摸屏打开失败 | 2.67 | -- | 46158.7979 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：频繁显示触摸屏打开失败 2、排查动作： 3、故障原因：软件bug 4、处理步骤：提示失败但是客户拍摄流程正常，不受影响 5、处理结果： | -- | -- | 46160.9458 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.9458 | -- | 已关闭
20260516136840 | 江门市荣伦口腔医疗科技有限公司1 | -- | 未识别 | UX25AAHEJW | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：关闭影子系统 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45927.8778 | 1.0.0.6 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46158.6944 | 45928 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 江门市 | 新会区 | 关闭影子系统下载软件 | 0.83 | -- | 46158.7292 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：关闭影子系统,创建E看牙网址快捷方式 2、排查动作： 3、故障原因：关闭影子系统,创建E看牙网址快捷方式 4、处理步骤：关闭影子系统,创建E看牙网址快捷方式 5、处理结果： | -- | -- | 46158.7299 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.7299 | -- | 已关闭
20260516136841 | 鲸鱼口腔门诊 | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAGBTY | 设备维修 | 2.0.5.905 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：服务开启异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.905 | 44700.6569 | 2000585 | 2.0.5.905 | -- | -- | 46158.6951 | 44158 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 宁德市 | 蕉城区 | 对接牙医管家 | 1.03 | -- | 46158.7375 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：服务开启异常 4、处理步骤：关闭错误服务，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46158.7431 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.7431 | -- | 已关闭
20260516136842 | 牙美佳口腔（浙江湖州安吉县） | -- | Dentrix 55 NX | EE21AAELDO | 设备维修 | 2.0.5.7031 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 线材接触不良 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.703 | 44804.4889 | 2000587 | 2.0.5.7031 | -- | -- | 46158.6958 | 44222 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 湖州市 | 安吉县 | 拍不了片子，按手闸没反应 | 0.79 | -- | 46158.7285 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：获取图像失败 2、排查动作： 3、故障原因：网线速率不对 4、处理步骤：指导客户拔插网线后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46158.7285 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.7285 | -- | 已关闭
20260516136843 | 湖北登拓医疗器械有限公司武汉分公司 | -- | S6000 | FL22ALYUTY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46158.6979 | 45002 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 东西湖区 | 初始化失败（无法从设备获取到版本号) | 21.18 | -- | 46159.5806 | 袁凌峰 | 无法识别设备版本号 | 1、故障现象：初始化失败 2、排查动作： 3、故障原因：硬件故障 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂检修 | 口扫：初始化异常 | -- | 46162.7257 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.7257 | -- | 已关闭
20260516136844 | 濮阳光华口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAZPGZ | 设备维修 | 2.0.5.1029/2.0.5.708 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44648.7493 | 2000590 | 2.0.5.1029/2.0.5.708 | -- | -- | 46158.7042 | 44649 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 濮阳市 | 华龙区 | 修改存储路径 | 0.82 | -- | 46158.7389 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：更改硬盘路径 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.7438 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.7438 | -- | 已关闭
20260516136845 | 王会全口腔 | -- | Dentrix 55 NX | EE20AASVKZ | 设备维修 | 2.0.5.708 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：关闭影子系统，卸载流氓软件 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.708 | 44679.7354 | 2000589 | 2.0.5.708 | -- | -- | 46158.7063 | 44220 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 渭南市 | 临渭区 | 关闭影子系统 | 0.9 | -- | 46158.7438 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：关闭影子系统，卸载流氓软件 2、排查动作： 3、故障原因：关闭影子系统，卸载流氓软件 4、处理步骤：关闭影子系统，卸载流氓软件 5、处理结果： | -- | -- | 46158.7583 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.7583 | -- | 已关闭
20260516136846 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | 未识别 | SG26AAVFDS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.7069 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 软件安装 | 0 | -- | 46158.7069 | 唐积安 | 软件安装 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：安装 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46158.7069 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.7069 | -- | 已关闭
20260516136848 | 漳州卫生职业学院附属口腔医院 | -- | 未识别 | OD26AAJTTO | 设备维修 | 1.4.0.9 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.4.0.9 | 46057.725 | 1.0.0.3 | 1.4.0.9 | -- | -- | 46158.7118 | 46058 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 漳州市 | 芗城区 | 报错01080202 | 64.11 | -- | 46161.3826 | 胡标 | -- | 1、故障现象：报错01080202 2、排查动作： 3、故障原因：小x光机报错 4、处理步骤：偶发故障，后续使用正常 5、处理结果： | -- | -- | 46161.3847 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.3847 | -- | 已关闭
20260516136849 | 刘月琴微笑口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAXBGQ | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44683.3313 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46158.7125 | 44681 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 松山区 | CT和牙医管家不同步 | 0.63 | -- | 46158.7389 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：对接插件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.741 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.741 | -- | 已关闭
20260516136850 | 李美荣口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW23AABOSS | 设备维修 | 2.0.5.709 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.708 | 45225.6757 | 2000589 | 2.0.5.709 | -- | -- | 46158.7208 | 45227 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 菏泽市 | 东明县 | 数据发送中有错误 | 0.44 | -- | 46158.7389 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：对接插件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.741 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.741 | -- | 已关闭
20260516136851 | 诸暨雅美口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ACXYTT | 设备移机 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44805.8118 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46158.7222 | 44806 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 上门移机，移到浙江省诸暨市绍兴市大唐街道市场西路198号 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46161.4743 | 潘勇 | 46161.475 | 46161.475 | CBCT-设备移机 | 设备市内移机 | 1、故障现象：设备移机 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：设备市内移机 5、处理结果：已完成 | 否 | 移机 | 66.17 | 9.4 | 9.29 | 46161.8667 | 46161.4799 | 46161.8667 | 46161.8667 | 46161.8667 | 已关闭
20260516136853 | 海虹口腔 | -- | Dentrix 50 | D5C20192M0076 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.907 | 44466.5028 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46158.7264 | 43602 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 安康市 | 汉滨区 | 对接牙医管家 | 0.27 | -- | 46158.7375 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：插件对接 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.7382 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.7382 | -- | 已关闭
20260516136854 | 蓝天口腔二店 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AA2IJX | 设备维修 | 2.0.5.705 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件启动异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1008 | 44524.3542 | 2000587 | 2.0.5.705 | -- | -- | 46158.7312 | 44523 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 枣庄市 | 滕州市 | 对接牙医管家 | 0.65 | -- | 46158.7583 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件启动异常 4、处理步骤：更新最新版插件，重启测试正常 5、处理结果： | -- | -- | 46158.7743 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.7743 | -- | 已关闭
20260516136855 | 广州美创医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL23ABFEJV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.7326 | 45195 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 精度异常，设备需要返厂校准 | 0.06 | -- | 46158.7354 | 袁凌峰 | 精度异常 | 1、故障现象：精度异常，返厂校准 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂检修 | 口扫：精度异常 | -- | 46158.7354 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.7354 | -- | 已关闭
20260516136857 | 科尔口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW21ACUTGY | 设备回访 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | -- | 44581.5847 | -- | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46158.7382 | 44560 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 福州市 | 鼓楼区 | 1，故障描述问题：反馈高压升温很快就预警，要求上门检查。 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 郭龙星 | 46159.35 | 46159.4236 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 3.3 | 1.51 | 46159.5146 | 46159.4361 | 46159.4993 | 46159.5146 | 46159.4993 | 已关闭
20260516136858 | 康锋牙科（河南安阳市滑县） | -- | Dentrix 50 Max | CJ21AAABSP | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1033 | 44351.5437 | 2000594 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46158.7465 | 44263 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 卡采集页面 | 0.12 | -- | 46158.7514 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：设备没复位 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46158.7528 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.7528 | -- | 已关闭
20260516136859 | 浮梁县占昌华口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAFBDQ | 设备维修 | 2.0.5.708 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44676.384 | 2000590 | 2.0.5.708 | -- | -- | 46158.7472 | 44676 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 导出CT发给加工厂打不开 | 0.88 | -- | 46158.784 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈导出dicom文件异常 2、排查动作： 3、故障原因：客户操作问题 4、处理步骤：指导客户正确操作 5、处理结果： | -- | -- | 46158.7917 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.7917 | -- | 已关闭
20260516136860 | 张家口市华宇医疗器械销售有限公司 | -- | S6000 | FL23AGKOWR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.7486 | 45096 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河北省 | 张家口市 | 桥西区 | 我口扫，哪些软件谷歌用不了了 | 0.01 | -- | 46158.7486 | 唐积安 | 配置优化 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：360 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46158.7535 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.7535 | -- | 已关闭
20260516136863 | 深圳熊海燕口腔诊所 | -- | 未识别 | UX25AA4SGU | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45881.6764 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46158.7681 | 45882 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 全景片ai报告是乱码 | 0.6 | -- | 46158.7937 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈云端报告乱码 2、排查动作： 3、故障原因：客户操作问题 4、处理步骤：远程测试正常，指导客户正确操作 5、处理结果： | -- | -- | 46158.7944 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.7944 | -- | 已关闭
20260516136864 | 平潭乐致口腔门诊有限公司 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AAVGTW | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1031/2.0.5.1031 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件服务打开异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1031 | 45210.6562 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1031/2.0.5.1031 | -- | -- | 46158.7688 | 45211 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 福州市 | 平潭县 | 初诊还是同步不到ct主机电脑 | 0.62 | -- | 46158.7951 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务打开异常 4、处理步骤：关闭错误服务，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46158.7951 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.7951 | -- | 已关闭
20260516136865 | 柏林牙医石化路店（河南濮阳华龙区） | -- | Dentrix 55 NX | EE21AACDDQ | 设备维修 | 2.0.5.704 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件服务打开错误 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44308.4264 | 2000590 | 2.0.5.704 | -- | -- | 46158.7701 | 44300 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 濮阳市 | 华龙区 | CT软件初诊提示收不到患者信息 | 0.61 | -- | 46158.7958 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务打开错误 4、处理步骤：关闭错误服务，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46158.7965 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46158.7965 | -- | 已关闭
20260516136866 | 悦恩口腔(福建漳州芗城区) | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAEKOS | 设备二次维修 | -- | -- | -- | -- | 硬件异常 | -- | 高压无射线 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.705 | 44375.5215 | 2000587 | 2.0.5.705 | -- | -- | 46158.9757 | 44376 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 漳州市 | 芗城区 | 来源维修工单：20260515136603原工单信息描述卡重建 | 11.19 | 1.63 | 46159.4417 | 苏晓静 | -- | 影像噪点较大，转现场 | -- | -- | 46159.4417 | 未解决 | 46159.5007 | 郭龙星 | 46159.5097 | 46159.6312 | -- | 剂量偏低。 | Win11系统重装回Win10、重装705软件、韧件升级到02000587：重新调试束光器窗口、校正平板、机架中心，各模式测试拍摄线对无异常，拍摄全景影像正常。重新部署后台服务，安装影子系统。 | 是 | -- | 4.56 | 15.8 | 27.16 | 46160.7625 | 46159.6319 | 46160.7639 | 46160.7625 | 46160.8632 | 已关闭
20260517136867 | 焦作宏阳华府口腔 | -- | 未识别 | ZF26ABDMKS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46171.4111 | 1.0.3.6 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46159.0493 | 46168 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 焦作市 | 山阳区 | CT新机安装 | 9.5 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46161.6771 | 魏榛 | 46161.6771 | 46161.6778 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 53.59 | 14.3 | 14.17 | 46168.5951 | 46161.6778 | 46162.2681 | 46168.5951 | 46162.2681 | 处理完成
20260517136868 | 临沂费县言美口腔 | -- | 未识别 | ZF26ABIMWS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46165.5826 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46159.0493 | 46166 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 临沂市 | 费县 | CT新机安装 | 9.45 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46165.2785 | 席保顺 | 46165.2792 | 46165.3931 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 142.86 | 35.3 | 32.57 | 46166.609 | 46165.3958 | 46166.7528 | 46166.609 | 46166.7528 | 处理完成
20260517136870 | 丰南区知微齿科诊所 | -- | 未识别 | ZF26ABAMTS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46163.675 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46159.0493 | 46165 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 唐山市 | 丰南区 | CT新机安装 | 9.46 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46161.9049 | 张慧麟 | 46162.6514 | 46163.3674 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 94.18 | 40.6 | 23.45 | 46165.6354 | 46163.3674 | 46164.3444 | 46165.6354 | 46164.3444 | 处理完成
20260517136871 | 九江市修水县达利奇口腔 | -- | 未识别 | ZF26ABLMJS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46160.8097 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46159.0493 | 46163 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 九江市 | 修水县 | CT新机安装 | 9.46 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46160.3701 | 王超 | 46160.3701 | 46160.8438 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 33.61 | 40.2 | 37.28 | 46163.3931 | 46160.8438 | 46162.3972 | 46163.3931 | 46162.3972 | 处理完成
20260517136872 | 上海端木精齿口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | ZF26ABHMTS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46166.6188 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1/1.4.3.1 | -- | -- | 46159.0493 | 46167 | 是 | 否 | 否 | 人员不齐，没法培训 | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | CT新机安装 | 9.48 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46159.4743 | 宋厚鹏 | 46166.4403 | 46166.716 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 174.53 | 4.8 | 4.74 | 46167.4 | 46166.716 | 46166.9139 | 46167.4 | 46166.9139 | 处理完成
20260517136873 | 美好口腔诊所 | -- | 未识别 | ZF26ABCMWS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46165.759 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46159.0493 | 46166 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 西安市 | 周至县 | CT新机安装 | 9.47 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46165.3778 | 王红军 | 46165.3785 | 46165.4014 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 142.99 | 14.8 | 27.6 | 46166.666 | 46165.4021 | 46166.5521 | 46166.666 | 46166.5521 | 已关闭
20260517136874 | 长沙金梦口腔有限公司 | -- | 未识别 | ZF26ABEMKS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46161.5965 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46159.0493 | 46162 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 岳麓区 | CT新机安装 | 9.46 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46161.4056 | 杨立辉 | 46161.4069 | 46161.4556 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 48.29 | 28.4 | 27.23 | 46162.8951 | 46161.4556 | 46162.5903 | 46162.8951 | 46162.5903 | 处理完成
20260517136875 | 宿迁市钟吾医院有限责任公司 | -- | 未识别 | ZF26AA9MGS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46161.5861 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1/1.4.3.1 | -- | -- | 46159.0493 | 46163 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 宿迁市 | 宿城区 | CT新机安装 | 9.46 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46159.625 | 戴伟 | 46160.375 | 46160.5403 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 26.31 | 21.1 | 48.11 | 46163.9306 | 46160.5403 | 46162.5451 | 46163.9306 | 46162.5451 | 处理完成
20260517136876 | 微笑口腔医院 | -- | Dentrix 10-3.0 | D1020170725184 | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 线材接触不良 | -- | 已部署 | 4.0.0.64 | 2.0.1.517 | 44750.4861 | 2000103 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46159.3792 | 43079 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 漯河市 | -- | 电脑显示按手闸采集，按手闸，它不出图像 | 0.19 | -- | 46159.3868 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：全景影像采集异常 2、排查动作： 3、故障原因：影像传输异常 4、处理步骤：指导客户清洁拔插机外网线，若还是复现，可能是机内网线或者其他组件异常，同步原因 5、处理结果： | -- | -- | 46159.4208 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.4208 | -- | 已关闭
20260517136877 | 诸暨杭成口腔门诊部 | -- | 未识别 | UX26AABLTO | 设备培训 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46061.6965 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46159.3806 | 46062 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 上门培训 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46160.6389 | 王龙 | 46160.6389 | 46160.641 | 培训 | 设备培训 | 1、故障现象：客户企业微信要求上门培训 2、排查动作：操作培训 3、故障原因：设备培训 4、处理步骤：影像培训 5、处理结果：培训完成 | 否 | 培训 | 30.19 | 3.5 | 3.36 | 46160.6458 | 46160.641 | 46160.7806 | 46160.6458 | 46160.7806 | 已关闭
20260517136878 | 诸暨杭成口腔门诊部 | -- | 未识别 | VN26AACKKO | 设备培训 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46061.6132 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46159.384 | 46062 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 上门培训 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46159.8986 | 王龙 | 46160.5139 | 46160.6396 | 培训 | 设备培训 | 1、故障现象：客户企业微信要求上门培训 2、排查动作：设备培训 3、故障原因：操作培训 4、处理步骤：影像培训 5、处理结果：培训完成 | 否 | 培训 | 30.12 | 6.4 | 3.37 | 46160.6458 | 46160.6403 | 46160.7806 | 46160.6458 | 46160.7806 | 已关闭
20260517136879 | 南平延平区文欣口腔诊所有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ACFYGV | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44832.6132 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46159.3889 | 44835 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 南平市 | 延平区 | 卡准备 | 0.44 | 94.64 | 46159.4069 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：卡准备 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：头侧平板连不上，屏蔽头侧，转郭龙星 5、处理结果： | -- | -- | 46159.4076 | 未解决 | 46159.5014 | 郭龙星 | 46163.3507 | 46163.3951 | -- | 头侧平板通信失败，供电正常，网线接口灯不亮。 | 1、故障现象：头侧平板通信失败。 2、排查动作：网卡配置、更换升级圆形网线。 3、故障原因：头侧平板网口异常。 4、处理步骤：与大平板互换交换机网口还是不亮，申料头侧平板更换。执行固态硬盘分区方案，空拍测试无异常。 5、处理结果：屏蔽头侧模式，CT/全景正常拍摄。 | 是 | -- | 96.01 | 4.6 | 2.79 | 46163.6764 | 46163.4076 | 46163.5243 | 46163.6764 | 46163.5861 | 已关闭
20260517136880 | 重庆贝伊美佳医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SE25ABGNWV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.3889 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 试点 | 重庆市 | 重庆市 | 九龙坡区 | 直接启动不了 | 0 | -- | 46159.3889 | 唐积安 | 清理数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：内存满 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46159.3896 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.3896 | -- | 已关闭
20260517136881 | 武汉洪昌汉瑞祥齿科器械有限公司 | -- | 未识别 | SE26AADIWR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.3896 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 江岸区 | 软件打不开 | 0 | -- | 46159.3903 | 唐积安 | 软件安装 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：360 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46159.3903 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.3903 | -- | 已关闭
20260517136882 | 刘月琴微笑口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAXBGQ | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44683.3313 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46159.3938 | 44681 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 松山区 | CT和牙医管家不同步 | 1.91 | -- | 46159.4729 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46159.4736 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.4736 | -- | 已关闭
20260517136884 | 山西圣美达医疗器械有限公司 | -- | F200 | BX26AC7FDQ | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.4042 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 西北大区 | 山西省 | 运城市 | 盐湖区 | 拍了4次，只有第一次是白屏，其它三次都是黑屏 | 0.95 | -- | 46159.4437 | 赖美琪 | 不上图 | 1、故障现象：不上图 2、排查动作：X光机正常，前一个月使用正常 3、故障原因： 4、处理步骤：寄回 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46168.4583 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.4583 | -- | 已关闭
20260517136885 | 山东倍特美医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SG25AAENRR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.4069 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 山东省 | 枣庄市 | 市中区 | 明天帮我给这台电脑装个口扫软件。 谢谢 ！原来那台电脑需要返厂！ | 0 | -- | 46159.4076 | 唐积安 | 软件安装 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：安装 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46159.4076 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.4076 | -- | 已关闭
20260517136887 | 奥尚口腔（浙江杭州萧山区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AANGKV | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.705 | 44457.8965 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 46159.4083 | 44458 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 软件打不开 | 0.78 | -- | 46159.441 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：探测器平板启动失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：配置网络后恢复 | -- | -- | 46159.4417 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.4417 | -- | 已关闭
20260517136888 | 重庆美尔晶医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | QH24ADWSWV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.4097 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 试点 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 今天上午扫的种植的扫描杆数据又丢了 | 0 | -- | 46159.4097 | 唐积安 | 数据优化后闪退，无法保存 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：内存满 4、处理步骤： 5、处理结果： | 33版本软件问题 | -- | 46159.4104 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.4104 | -- | 已关闭
20260517136890 | 北京欢乐口腔医院有限公司 | -- | 未识别 | TP25AABMAU | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45894.4944 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46159.4139 | 45894 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 顺义区 | 数据发送不到云端 | 0.68 | -- | 46159.4424 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：重启软件后恢复上传 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46159.4424 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.4424 | -- | 已关闭
20260517136891 | 兴化晓燕口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ACHYAV | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 软件异常 | -- | 数据库异常损坏 | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 2.0.5.709 | 44853.441 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46159.4187 | 44853 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 泰州市 | 兴化市 | 软件打不开 | 1 | -- | 46159.4604 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：软件打不开 2、排查动作： 3、故障原因：数据库损坏 4、处理步骤：替换数据库 5、处理结果： | -- | -- | 46159.4611 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.4611 | -- | 已关闭
20260517136892 | 佛山市三水区西南街陈世民口腔诊所 | -- | S6000 | FL21ALHIOZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46159.4208 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 佛山市 | 三水区 | 这个灯光这样的，是口扫头坏了吗 | 0 | -- | 46159.4215 | 唐积安 | 软件使用说明 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：景深模型 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46159.4215 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.4215 | -- | 已关闭
20260517136893 | 宿光其口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAJNAS | 设备维修 | 2.0.5.1028/2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 运动机构异常 | -- | R30，主轴旋转至正限位超时 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44727.5306 | 2000590 | 2.0.5.1028/2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46159.4215 | 44724 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 乐山市 | 夹江县 | 软件准备卡60% | 0.9 | -- | 46159.4597 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：软件准备卡60% 2、排查动作： 3、故障原因：R30 4、处理步骤：客户重启后正常使用，已反馈现场，后续观察使用 5、处理结果： | -- | -- | 46159.475 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.475 | -- | 已关闭
20260517136894 | 马泷齿科（沈阳万象城店） | -- | Dentrix 50 | D5C2018BE0006 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44506.5625 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46159.4257 | 43584 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 沈阳市 | 和平区 | 对接牙医管家 | 0.44 | -- | 46159.4437 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：客户E看牙工作列表获取失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：已让客户反馈E看牙 | -- | -- | 46159.4437 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.4437 | -- | 已关闭
20260517136895 | 深圳粤式格伦菲尔口腔门诊部 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAVPRS | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45469.9535 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46159.4257 | 45471 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 卡重建 | 1.2 | -- | 46159.4757 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈需要恢复数据 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户一直使用，联系客户后续不用了@我们恢复，客户后续未响应 5、处理结果： | -- | -- | 46159.4778 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.4778 | -- | 已关闭
20260517136896 | 牙伊口腔(湖南娄底双峰县) | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AB3RAW | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：服务开启异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44342.5431 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46159.4257 | 44120 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 娄底市 | 双峰县 | 对接牙医管家 | 0.36 | -- | 46159.441 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：服务开启异常 4、处理步骤：将错误服务关闭，更新插件版本，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46159.4417 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.4417 | -- | 已关闭
20260517136897 | 致尊口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAJNWW | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44853.6653 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46159.4285 | 44854 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 中山区 | 关闭影子系统安装软件 | 0.82 | -- | 46159.4625 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：关闭影子系统 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46159.4625 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.4625 | -- | 已关闭
20260517136898 | 彭氏口腔门诊 | -- | S6000 | FL21AVAUGZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.4292 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华东大区 | 安徽省 | 蚌埠市 | 淮上区 | 扫描的时候咬合是对的 但是模型优化后咬合就不对了 | 0 | -- | 46159.4299 | 唐积安 | 咬合异常 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：咬合扫的不对 4、处理步骤： 5、处理结果： | 数据异常 | -- | 46159.4437 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.4437 | -- | 已关闭
20260517136899 | 东莞恒健口腔 | -- | Matrix 5000C | SA25AARBKR | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45758.8507 | 1.0.0.17 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46159.434 | 45760 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 东莞市 | 横沥镇 | 云端阅片打不开 | 0.9 | -- | 46159.4715 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：云端阅片打不开 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理缓存 5、处理结果： | -- | -- | 46159.5451 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.5451 | -- | 已关闭
20260517136900 | 常州溧阳燕山医院 | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAKBDW | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件服务未开启 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44615.4437 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46159.4347 | 44103 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 常州市 | 溧阳市 | 对接牙医管家 | 0.98 | -- | 46159.4757 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未开启 4、处理步骤：手动开启服务，更新最新版插件，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46159.4792 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.4792 | -- | 已关闭
20260517136901 | 重庆济慈口腔 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1C0418BK0041 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户数据迁移 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.907 | 44314.775 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46159.4417 | 43508 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 试点 | 重庆市 | 重庆市 | 南岸区 | 迁移数据 | 0.75 | -- | 46159.4736 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：卸载之前迁移的数据 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46159.6382 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.6382 | -- | 已关闭
20260517136902 | 宇乐口腔（河北承德宽城县） | -- | Matrix 5000 | NA24AB7RGR | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.3.11.1 | 45717.6972 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46159.4437 | 45619 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 承德市 | 宽城满族自治县 | CT传不到牙医管家 | 0.67 | -- | 46159.4715 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：CT传不到牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件登录错账号；服务启动异常 4、处理步骤：登录管家号，测试正常 5、处理结果： | -- | -- | 46159.4729 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.4729 | -- | 已关闭
20260517136903 | 濮阳光华口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAZPGZ | 设备维修 | 2.0.5.1029/2.0.5.708 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44648.7493 | 2000590 | 2.0.5.1029/2.0.5.708 | -- | -- | 46159.4451 | 44649 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 濮阳市 | 华龙区 | 拍不出影像 | 0.22 | -- | 46159.4549 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：拍摄完不出图 2、排查动作： 3、故障原因：存储路径修改错误 4、处理步骤：从配置文件里修改路径，修改完空拍测试正常 5、处理结果： | -- | -- | 46159.475 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.475 | -- | 已关闭
20260517136904 | 杭州傅杰燕口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAKBRY | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 软件异常 | -- | 数据上传异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1008 | 44549.6444 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 46159.4458 | 44550 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅区 | 上传慢 | 0.63 | -- | 46159.4715 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：上传慢 2、排查动作：日志访问云端慢 3、故障原因： 4、处理步骤：设置dns 5、处理结果： | -- | -- | 46159.4958 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.4958 | -- | 已关闭
20260517136906 | 臻致口腔诊所 | -- | 未识别 | UX25AAGZGZ | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.0.14 | 46023.7868 | 1.0.0.4 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46159.4472 | 46042 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 牙医管家挂号后CT检查页面不显示病号信息 | 0.39 | -- | 46159.4632 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：对接插件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46159.4632 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.4632 | -- | 已关闭
20260517136907 | 保定清苑区康美口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABONTT | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44743.7104 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46159.45 | 44744 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 保定市 | 清苑区 | 对接牙医管家 | 0.33 | -- | 46159.4639 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：对接插件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46159.4639 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.4639 | -- | 已关闭
20260517136908 | 南平市顺昌县嘉桦医院有限公司 | -- | 未识别 | VN25AAB3TW | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45944.7743 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46159.4528 | 45956 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 南平市 | 顺昌县 | 软件打不开，客户删除了软件 | 0.23 | -- | 46159.4618 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：软件打不开，客户删除了软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重装软件，空拍测试真诚工行 5、处理结果： | -- | -- | 46159.4646 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.4646 | -- | 已关闭
20260517136909 | 河北合茂医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | SG25AEYZAT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.4528 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 您好，可以再发一下如何一键清理内存的视频吗？ | 0 | -- | 46159.4528 | 唐积安 | 清理数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46159.4528 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.4528 | -- | 已关闭
20260517136911 | 揭阳普济雅仁口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW21ACQTJY | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 45707.3424 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46159.4542 | 44561 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 揭阳市 | 榕城区 | CT无法上传到牙医管家 | 0.42 | -- | 46159.4722 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：CT无法上传到牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：测试正常 5、处理结果： | -- | -- | 46159.5417 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.5417 | -- | 已关闭
20260517136912 | 牙克拉口腔 | -- | S6000 | FL23AALOCU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46159.4604 | 45190 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 东北大区 | 辽宁省 | 铁岭市 | 昌图县 | 你好，今天我们删除浏览数据，已经把李丽萍的数据下载下来了，但是还是有点卡顿的现象，明天帮忙一起看一下，谢谢 | 0 | -- | 46159.4604 | 唐积安 | 口扫卡顿 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：电脑没优化 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46159.4604 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.4604 | -- | 已关闭
20260517136913 | 菏泽市牡丹区杜奎生口腔门诊部 | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAYBOW | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件服务打开异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44572.5674 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46159.4632 | 44090 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 菏泽市 | 牡丹区 | 对接牙医管家 | 0.99 | -- | 46159.5042 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务打开异常 4、处理步骤：关闭转发服务，更新插件，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46160.3875 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.3875 | -- | 已关闭
20260517136914 | 杭州寅力口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAPGWZ | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 44974.6569 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 46159.4639 | 44975 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 上城区 | 清理缓存 | 2.58 | -- | 46159.5715 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：内存不足 2、排查动作： 3、故障原因：存储盘满了 4、处理步骤：更换存储路径，提供两个长期方案给客户参考 5、处理结果： | -- | -- | 46159.6097 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.6097 | -- | 已关闭
20260517136915 | 南京珩美口腔门诊有限公司 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020181024491 | 设备维修 | 2.0.1.907 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件未自动启动 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.907 | 44791.6486 | 2000587 | 2.0.1.907 | -- | -- | 46159.4653 | 43474 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 南京市 | 江宁区 | 数据发送中有错误 | 1.56 | -- | 46159.5299 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件未自动启动 4、处理步骤：更新最新版插件，将插件快捷方式放到桌面，重启电脑测试正常，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46159.609 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.609 | -- | 已关闭
20260517136916 | 孝感高新魏国武育才口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAQBAQ | 设备维修 | 2.0.5.1028/2.0.5.7082 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44662.7868 | 2000590 | 2.0.5.1028/2.0.5.7082 | -- | -- | 46159.466 | 44663 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 孝感市 | 孝南区 | 自己换了个盘，再换回来，以前的片子都看不了 | 0.14 | -- | 46159.4722 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：以前的片子都看不了 2、排查动作： 3、故障原因：路径设置错了 4、处理步骤：设置路径 5、处理结果： | -- | -- | 46159.4993 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.4993 | -- | 已关闭
20260517136917 | 粤美口腔悟空 | -- | S6000 | FL23ABYJJS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.4667 | 45153 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 清远市 | 清城区 | 您好，口扫头和机器链接不上去 | 0.05 | -- | 46159.4688 | 唐积安 | 设备连接失败 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：设备跟电脑没连接好，手柄也没通电 4、处理步骤： 5、处理结果： | 通讯异常 | -- | 46159.4694 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.4694 | -- | 已关闭
20260517136918 | 平阳泽杨口腔 | -- | Dentrix 50 | CI19AAVFAZ | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44353.8514 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46159.4729 | 43844 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 温州市 | 平阳县 | 对接牙医管家 | 0.36 | -- | 46159.4882 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家；卸载垃圾软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：对接牙医管家；卸载垃圾软件 5、处理结果： | -- | -- | 46159.5188 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.5188 | -- | 已关闭
20260517136919 | 西安优乐齿口腔 | -- | 未识别 | YL26AACPJR | 二次安装 | 1.4.2.1/1.4.2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46143.584 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1/1.4.2.1 | -- | -- | 46159.4771 | 46161 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 咸阳市 | 泾阳县 | 1，故障描述问题：二次安装 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 0.15 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46160.3757 | 王红军 | 46160.3757 | 46160.4333 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 22.83 | 7.5 | 6.1 | 46161.509 | 46160.4347 | 46160.6889 | 46161.509 | 46160.6889 | 已关闭
20260517136920 | 北京欢乐口腔医院有限公司 | -- | 未识别 | TP25AABMAU | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 其他：申请物料，远程关单 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45894.4944 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46159.4799 | 45894 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 顺义区 | 鬓角夹断了 | 1.32 | -- | 46159.5347 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：鬓角夹断了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程关单 5、处理结果： | -- | -- | 46159.5403 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.5403 | -- | 已关闭
20260517136921 | 海鑫口腔.顺达店（江苏扬州邗江区） | -- | Dentrix 50 | D5C20194I0100 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44579.4285 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46159.4812 | 43609 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 扬州市 | 邗江区 | 目前情况是初诊患者要拍片，牙医管家也登记了，这边系统上找不到患者信息，只能手动登记患者，拍完合并的话，牙医管家上也查询不到 | 0.2 | -- | 46159.4896 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：客户插件服务开错了，开了转发服务 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46159.4896 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.4896 | -- | 已关闭
20260517136922 | 颜厝牙科 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180625156 | 设备维修 | 2.0.1.524 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：服务开启错误 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.525 | 45159.5931 | 2000561 | 2.0.1.524 | -- | -- | 46159.484 | 43299 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 漳州市 | 龙海区 | 对接牙医管家 | 0.16 | -- | 46159.491 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：服务开启错误 4、处理步骤：关闭转发服务，更新插件，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46159.6069 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.6069 | -- | 已关闭
20260517136923 | 瑞优口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AA9GDY | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44937.8597 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46159.4875 | 44922 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 吉林省 | 吉林市 | -- | 云端阅片打不开 | 1.02 | -- | 46159.5299 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：云端影像未上传 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：手动上传 5、处理结果： | -- | -- | 46159.5299 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.5299 | -- | 已关闭
20260517136924 | 诚飞江南口腔 | -- | Dentrix 50 Max | CJ20ABTUWX | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44313.5229 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46159.4882 | 44140 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 南沙区 | 数据发送中有错误 | 0.97 | -- | 46159.5292 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：数据发送中有错误 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：对接e看牙 5、处理结果： | -- | -- | 46159.5292 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.5292 | -- | 已关闭
20260517136925 | 黑龙江鑫玖医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | QH24ADNRRW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.4972 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 东北大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 昨天有点卡，今天不动弹了 | 0 | -- | 46159.4972 | 唐积安 | 进入scanflex出现报错 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：360 4、处理步骤： 5、处理结果： | 33版本软件问题 | -- | 46159.4979 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.4979 | -- | 已关闭
20260517136926 | 濮阳县百君乐口腔有限公司 | -- | 未识别 | UX25ABV4DW | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45952.4194 | 1.0.0.17 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46159.5021 | 45959 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 濮阳市 | 濮阳县 | 牙医管家登记患者信息，CT软件待检查没有患者信息 | 0.93 | -- | 46159.5403 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：牙医管家登记患者信息，CT软件待检查没有患者信息 2、排查动作： 3、故障原因：插件未启动 4、处理步骤：重新对接 5、处理结果： | -- | -- | 46159.541 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.541 | -- | 已关闭
20260517136927 | 王芳口腔（新疆维吾尔乌鲁木齐沙依巴克区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAX2KQ | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44307.6535 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46159.5028 | 44311 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 沙依巴克区 | 分机电脑的网址打不开 | 0.92 | -- | 46159.541 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：分机电脑的网址打不开 2、排查动作： 3、故障原因：打开错了 4、处理步骤：重新创建快捷方式 5、处理结果： | -- | -- | 46159.5424 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.5424 | -- | 已关闭
20260517136928 | 深圳市贝芽口腔医疗管理有限公司 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AAETOT | 设备维修 | 1.0.0.8 | -- | -- | 软件异常 | -- | 数据库异常损坏 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.0.0.8 | 45113.1132 | 1.0.0.8 | 1.0.0.8 | -- | -- | 46159.5146 | 45113 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 软件打不开 | 0.66 | -- | 46159.5417 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：软件打不开 2、排查动作： 3、故障原因：数据库损坏 4、处理步骤：重建数据库 5、处理结果： | -- | -- | 46159.5715 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.5715 | -- | 已关闭
20260517136929 | 郑州市科美口腔医院 | -- | Dentrix 50 Max | CJ20ABPRWW | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44407.566 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46159.5194 | 44133 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 牙医管家登记患者信息，CT软件待检查没有患者信息 | 0.53 | -- | 46159.5417 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：牙医管家登记患者信息，CT软件待检查没有患者信息 2、排查动作： 3、故障原因：转发服务被打开了 4、处理步骤：重新对接 5、处理结果： | -- | -- | 46159.5431 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.5431 | -- | 已关闭
20260517136930 | 原平市东润口腔门诊有限公司定襄分公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AB2NGT | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.71 | 44754.484 | 2000561 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 46159.5208 | 44754 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 忻州市 | 定襄县 | 拍片后上传云端慢 | 0.5 | -- | 46159.5417 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：上传云端慢 2、排查动作： 3、故障原因：测速，网速慢0.1M/s 4、处理步骤：告知客户 5、处理结果： | -- | -- | 46159.5715 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.5715 | -- | 已关闭
20260517136931 | 爱雅口腔（云南昆明官渡区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAAPTQ | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 4.0.0.70 | 2.0.5.907 | 44522.6694 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46159.5306 | 44016 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 清理内存 | 0.27 | -- | 46159.5417 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：清理内存 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：修改存储路径，提示添加硬盘 5、处理结果： | -- | -- | 46159.5701 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.5701 | -- | 已关闭
20260517136932 | 揭阳博恩口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | TP25AAHMJU | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 45903.7347 | 1.0.0.18 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46159.5639 | 45906 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 揭阳市 | 榕城区 | 今天拍摄的ct片子都要上传好久 | 0.72 | -- | 46159.5944 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：重启服务后，让客户后续再试一下 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46159.5965 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.5965 | -- | 已关闭
20260517136933 | 奥尚口腔（浙江杭州萧山区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AANGKV | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.705 | 44457.8965 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 46159.566 | 44458 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 对接牙医管家 | 0.98 | -- | 46159.6069 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：客户显卡线路接错了无法拍摄和阅片，客户现场的电脑人员更改了线路，远程重建恢复了数据 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46159.6069 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.6069 | -- | 已关闭
20260517136934 | 龙泉驿牙贝康口腔 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AAIQRS | 设备维修 | 1.0.0.8 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.0.0.8 | 45146.4618 | 1.0.0.8 | 1.0.0.8 | -- | -- | 46159.5674 | 45093 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 龙泉驿区 | 清理缓存 | 0.99 | -- | 46159.6083 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：内存不足 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46159.609 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.609 | -- | 已关闭
20260517136935 | 义乌牙博士口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | OF26AAAVOR | 设备维修 | 1.4.2.1 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件提示“离线” | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46151.641 | 1.0.0.19 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46159.5681 | 46152 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0036-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 卡准备 | 0.99 | -- | 46159.609 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：显示驱动离线，重启设备后恢复 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46159.609 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.609 | -- | 已关闭
20260517136936 | 邢台张绍然口腔诊所 | -- | Matrix 5000 | NA24AATFTT | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.10 | 45532.7896 | 1.0.2.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46159.5715 | 45533 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 邢台市 | 襄都区 | 点击DX后打不开任何信息 | 1.34 | -- | 46159.6271 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈拍摄完患者软件没有记录且DX跳转界面空白 2、排查动作： 3、故障原因：客户操作问题 4、处理步骤：客户选错患者拍摄了，同步原因；DX跳转空白问题是浏览器换存满了，同步原因，指导客户后续如何清理 5、处理结果： | -- | -- | 46159.6285 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.6285 | -- | 已关闭
20260517136938 | 修恒（石家庄）医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | SG25ACCVAS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.5743 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 你好 我记得之前发过一次如何口扫 麻烦再发一次[ | 0.01 | -- | 46159.575 | 唐积安 | 软件使用说明 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46159.575 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.575 | -- | 已关闭
20260517136940 | 岫岩满族自治县维美口腔门诊部 | -- | 未识别 | UX25AC1IJY | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45995.4889 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46159.5785 | 45995 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 鞍山市 | 岫岩满族自治县 | 拍不出影像 | 0.75 | -- | 46159.6097 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈卡重建 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程无法连接，指导客户重新发远程，客户未响应 5、处理结果： | -- | -- | 46159.6104 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.6104 | -- | 已关闭
20260517136941 | 四川涛子医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SG25ADJROW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.5792 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 新都区 | 虚拟内存不足 | 0 | -- | 46159.5799 | 唐积安 | 虚拟内存不足弹窗 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：设置虚拟内存 4、处理步骤： 5、处理结果： | 33版本软件问题 | -- | 46159.5799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.5799 | -- | 已关闭
20260517136942 | 南宁邕元素贸易有限公司 | -- | 未识别 | SI25AA3CRU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.5875 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-06口腔数字印模仪国内版S6500 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 兴宁区 | 老是打不开 | 0 | -- | 46159.5875 | 唐积安 | dx打开白屏 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：浏览器缓存满 4、处理步骤： 5、处理结果： | DX云端异常 | -- | 46159.5882 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.5882 | -- | 已关闭
20260517136943 | 泸县任氏口腔诊所有限责任公司 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AB82AX | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1032/2.0.5.1032/2.0.5.710 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 4.0.0.70 | 2.0.5.1032 | 45275.7118 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1032/2.0.5.1032/2.0.5.710 | -- | -- | 46159.591 | 45276 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 泸州市 | 泸县 | 设备初始化 | 0.91 | -- | 46159.6292 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：设备初始化 2、排查动作： 3、故障原因：平板配置文件损坏 4、处理步骤：替换备份文件后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46159.6292 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.6292 | -- | 已关闭
20260517136944 | 深圳瑞吉口腔诊所 | -- | S6500 | PH24AEIWDR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.6014 | 45436 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 按键失灵 | 27.32 | -- | 46160.7403 | 袁凌峰 | 设备圆形按钮失灵 | 1、故障现象：按键失灵，mcu版本过低 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂升级mcu版本 | 配件异常 | -- | 46160.7403 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.7403 | -- | 已关闭
20260517136945 | 北京朱晓口腔诊所 | -- | 未识别 | YL26AAOIJS | 二次安装 | 1.4.2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.4.21 | 46156.3194 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46159.6062 | 46158 | 否 | 否 | 否 | -- | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 牙片机支架到货，现场安装 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46160.3889 | 金星 | 46160.3896 | 46160.4333 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 19.67 | 10.8 | 2.39 | 46160.5333 | 46160.434 | 46160.5333 | 46160.5333 | 46160.8896 | 处理完成
20260517136946 | 利明口腔 | -- | Dentrix 10-3.0 | D1020180122302 | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.517 | 45317.4444 | 2000103 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46159.6118 | 43138 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 宜宾市 | 长宁县 | 拍不出影像 | 0.32 | -- | 46159.6257 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：客户加装的两个机械硬盘，重建引擎有时候带不动，建议客户更换固态硬盘 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46159.6264 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.6264 | -- | 已关闭
20260517136948 | 荣成市牙悦口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | SG25AC1VGS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.6208 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 山东省 | 威海市 | 荣成市 | 你好这个机器内存满了但是找不到这个了 | 0 | -- | 46159.6208 | 唐积安 | 清理数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46159.6215 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.6215 | -- | 已关闭
20260517136949 | 惠州市倍乐口腔门诊有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AB12KR | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44693.609 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46159.6271 | 44694 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | 关影子系统 | 0.49 | -- | 46159.6472 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：关闭影子系统，安装新版插件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46159.6472 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.6472 | -- | 已关闭
20260517136950 | 沈阳和平极客沐丰口腔门诊部有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABHBWT | 设备维修 | 2.0.5.1028/2.0.5.709 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.1028 | 44730.5 | 2000590 | 2.0.5.1028/2.0.5.709 | -- | -- | 46159.6271 | 44726 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 沈阳市 | 和平区 | 对接牙医管家 | 0.46 | -- | 46159.6465 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：安装谷歌浏览器后恢复 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46159.6465 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.6465 | -- | 已关闭
20260517136951 | 杭州萧山洁奥口腔门诊有限公司 | -- | Dentrix 55 NX | EE21ABEDAP | 设备维修 | 2.0.5.704 | -- | -- | 运动机构异常 | -- | 束光器未移动到指定位置/卡顿/异响 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 44340.4097 | 1.0.0.18 | 2.0.5.704 | -- | -- | 46159.6278 | 44293 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 头侧影像不良 | 2.12 | -- | 46159.716 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：头侧影像偶发遮挡 2、排查动作： 3、故障原因：束光器未移动到指定窗位 4、处理步骤：指导客户重启后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46159.7167 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.7167 | -- | 已关闭
20260517136952 | 柏德口腔/德中口腔（浙江宁波鄞州区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20ABE3TR | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 高压无射线 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44315.6326 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46159.6312 | 43983 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 宁波市 | 鄞州区 | CT拍出来，现在目前是花的 | 0.25 | -- | 46159.6417 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：高压无射线 2、排查动作： 3、故障原因：高压无射线 4、处理步骤：指导客户重启CT设备后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46159.6417 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.6417 | -- | 已关闭
20260517136953 | 龙华格伦菲尔清湖总院 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAN4DQ | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45430.3625 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46159.6319 | 45435 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 拍不出影像 | 0.25 | -- | 46159.6424 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈头侧影像不清晰 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：指导客户下次出现保存影像并及联系我们排查，客户未保存不清晰影像且原图已经被覆盖了，无法查看 5、处理结果： | -- | -- | 46159.6431 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.6431 | -- | 已关闭
20260517136955 | 鞍山庞峥口腔诊所 | -- | S6000 | FL22AEDNJR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46159.6361 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 东北大区 | 辽宁省 | 鞍山市 | 铁东区 | Scanflex进程无法进去 | 19.06 | -- | 46160.4306 | 袁凌峰 | 出现错误报告 | 1、故障现象：Scanflex无法进入 2、排查动作： 3、故障原因：杀毒软件导致插件被阻止 4、处理步骤： 5、处理结果：恢复正常使用 | 30/31软件问题 | -- | 46160.4313 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.4313 | -- | 已关闭
20260517136956 | 乐致口腔(福建福州仓山区) | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAYUTT | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.705 | 44376.4465 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 46159.6389 | 44377 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 对接管家 | 0.21 | -- | 46159.6479 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：插件对接，客户自己恢复 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46159.6479 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.6479 | -- | 已关闭
20260517136957 | 宾泰口腔（北京大兴经济技术开发区） | -- | Dentrix 50 | D5C20199P0371 | 设备维修 | 2.0.5.9041 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.904 | 44430.409 | 2000583 | 2.0.5.9041 | -- | -- | 46159.6424 | 43786 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 迁移数据 | 0.2 | -- | 46159.6507 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户新加硬盘 2、排查动作： 3、故障原因：客户新加硬盘 4、处理步骤：修改主副存储路径 5、处理结果： | -- | -- | 46159.6521 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.6521 | -- | 已关闭
20260517136958 | 润康口腔 | -- | Dentrix 50 | D5C20195F0138 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44456.9604 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46159.65 | 43631 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 宿迁市 | 宿城区 | 对接管家 | 0.79 | -- | 46159.6833 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：对接管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件问题 4、处理步骤：对接牙医管家 5、处理结果： | -- | -- | 46159.684 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.684 | -- | 已关闭
20260517136959 | 唯悦口腔（辽宁大连甘井子区) | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABMGWV | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1029/2.0.5.1029 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44443.7562 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1029/2.0.5.1029 | -- | -- | 46159.6507 | 44444 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 对接牙医管家 | 0.78 | -- | 46159.6833 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：对接云端 2、排查动作： 3、故障原因：通信正常 4、处理步骤：手动归档旧数据 5、处理结果： | -- | -- | 46159.6847 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.6847 | -- | 已关闭
20260517136960 | 美舒口腔（河北承德滦平县） | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180913415 | 设备维修 | 2.0.1.801 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.801 | 44554.834 | 2.0.5.8 | 2.0.1.801 | -- | -- | 46159.6514 | 43423 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 承德市 | 滦平县 | 对接管家 | 0.77 | -- | 46159.6833 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：对接管家 2、排查动作： 3、故障原因：360拦截 4、处理步骤：卸载360.重新对接 5、处理结果： | -- | -- | 46159.6854 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.6854 | -- | 已关闭
20260517136963 | 茂名市德信口腔门诊有限公司 | -- | Matrix 5000C | SA24AAQNOY | 设备维修 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：清理浏览器缓存 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.12 | 45707.5799 | 1.0.0.6 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 46159.6604 | 45640 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 茂名市 | 电白区 | 清理缓存后云端还是打不开 | 0.87 | -- | 46159.6965 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈分机云端打不开 2、排查动作： 3、故障原因：浏览器缓存满了 4、处理步骤：远程清理，指导客户后续自行清理即可 5、处理结果： | -- | -- | 46159.6972 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.6972 | -- | 已关闭
20260517136964 | 惠州市正珊霞医疗科技有限公司 | -- | Matrix 5000 | NA24AACJAR | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：更改云端所属医生 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45485.6549 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46159.6625 | 45485 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 更改云端所属医生 | 0.46 | -- | 46159.6819 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：更改云端所属医生 2、排查动作： 3、故障原因：更改云端所属医生 4、处理步骤：提禅道反馈修改 5、处理结果： | -- | -- | 46159.6826 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.6826 | -- | 已关闭
20260517136965 | 爱雅口腔（云南昆明东川区） | -- | Dentrix 50 | D5C2019BF0450 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户数据迁移 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44393.7674 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46159.6632 | 43818 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 昆明市 | 东川区 | 清理缓存 | 0.45 | -- | 46159.6819 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：客户自动迁移的硬盘满了更改迁移存储目录 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46159.684 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.684 | -- | 已关闭
20260517136966 | 森恩贝口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23ABBEWV | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.2612/2.0.5.2612 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：替换空白数据库应付检查 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.2612 | 45170.6986 | 2000592 | 2.0.5.710/2.0.5.2612/2.0.5.2612 | -- | -- | 46159.6674 | 45168 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 在云端注册了新账号，新账号登陆拍片主机电脑，有旧账号的数据 | 1.19 | -- | 46159.7167 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：应付检查 2、排查动作： 3、故障原因：应付检查 4、处理步骤：替换空白数据库，指导客户检查号第一时间联系我们替换回来 5、处理结果： | -- | -- | 46159.7174 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.7174 | -- | 已关闭
20260517136967 | 郑州上善口腔医院有限公司 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AAVNJT | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 45497.4139 | 2000587 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 46159.6729 | 45503 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 惠济区 | ct机拍侧位是糊的 | 0.25 | -- | 46159.6833 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：头侧模糊 2、排查动作： 3、故障原因：遮挡 4、处理步骤：重启空拍正常 5、处理结果： | -- | -- | 46159.6868 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.6868 | -- | 已关闭
20260517136968 | 龙港区牙语言口腔诊所 | -- | 未识别 | UX26AAJIGR | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 硬件异常 | 软件异常 | 其他：腮托mcu与音频控制IC通信超时 | 软件其他报错 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46140.6215 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46159.6729 | 46140 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 龙港区 | 准备CT模式时，卡在94不动 | 0.36 | 17.1 | 46159.6882 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：01030201、01040303 2、排查动作： 3、故障原因：腮托mcu与音频控制IC通信超时、旋转轴电机复位异常 4、处理步骤： 5、处理结果：转现场邹建波 | -- | -- | 46159.7125 | 未解决 | 46160.425 | 邹建波 | 46160.425 | 46160.6076 | -- | 1，设备准备卡94 2，设备无法上升 3，头侧图像偶发关不掉 | 1、故障现象：1，设备准备卡94 2，设备无法上升 3，头侧图像偶发关不掉 2、排查动作：日志，拆开外壳检查旋转轴 3、故障原因：1，怀疑为打到患者肩膀，设备断电造成 2，未复现，观察使用 3，研发已打补丁 4、处理步骤： 5、处理结果：除了问题2其他已处理完成，问题2后续观察，复现故障后再排查 | 否 | -- | 21.49 | 9.2 | 21.02 | 46161.4896 | 46160.6083 | 46161.484 | 46161.4896 | 46161.484 | 已关闭
20260517136969 | 赣州阳之光医疗管理有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW23AC23WR | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：修改存储路径 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 45068.5264 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 46159.6736 | 45068 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 赣州市 | 章贡区 | 修改存储路径 | 16.86 | -- | 46160.3764 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：修改存储路径 2、排查动作： 3、故障原因：修改存储路径 4、处理步骤：修改存储路径 5、处理结果： | -- | -- | 46160.3861 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.3861 | -- | 已关闭
20260517136970 | 曲靖市麒麟区海蓝口腔 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AADCDY | 设备维修 | 1.0.0.9 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 4.0.0.64 | 1.0.0.8 | 45262.6465 | 1.0.0.8 | 1.0.0.9 | -- | -- | 46159.6743 | 45264 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 曲靖市 | 麒麟区 | 清理缓存 | 0.24 | -- | 46159.6847 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：清理内存 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46159.6847 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.6847 | -- | 已关闭
20260517136971 | 康贝口腔门诊 | -- | S6000 | FL22AJCYJQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.6771 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 东北大区 | 吉林省 | 长春市 | 南关区 | 设备连接失败 | 0 | -- | 46159.6778 | 唐积安 | 任务管理器进程不存在 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：软件问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 29软件问题 | -- | 46159.6778 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.6778 | -- | 已关闭
20260517136972 | 朗朗口腔 | -- | S6000 | EU21ACCFKS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.6792 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-05 口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 湖北省 | 黄石市 | 大冶市 | 我这边想换一台电脑支持口扫。请问能帮我远程控制一下吗 | 0.01 | -- | 46159.6799 | 唐积安 | 软件安装 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：安装 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46159.6799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.6799 | -- | 已关闭
20260517136975 | 丰润精诚口腔 | -- | Matrix 5000C | SA25AA1ROQ | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.13 | 45760.3514 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46159.6854 | 45753 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 唐山市 | 丰润区 | 开机或者拍照提示声音变得特别大，要调小一些 | 0.14 | -- | 46159.691 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：调小电脑声音 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46159.6917 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.6917 | -- | 已关闭
20260517136976 | 大同美源口腔医院有限公司 | -- | 未识别 | NH26AADTKO | 设备回访 | 1.4.2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | -- | 46095.4812 | -- | 1.4.3.1 | -- | -- | 46159.6896 | 46095 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0033-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 大同市 | 平城区 | 1，故障描述问题：设备高温报警，研发到现场，需上门协助研发，转现场 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 牛艳龙 | 46160.2792 | 46160.4174 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 31.1 | 29.88 | 46161.9465 | 46160.4187 | 46161.6639 | 46161.9465 | 46161.9465 | 已关闭
20260517136977 | 独山朗朗口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | WS25AAO3TZ | 设备维修 | 2.0.5.710/1.3.15.2/1.3.15.2 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46030.6903 | 1.0.0.18 | 2.0.5.710/1.3.15.2/1.3.15.2 | -- | -- | 46159.6924 | 46031 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 独山县 | 更改云端所属医生 | 0.05 | -- | 46159.6944 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：更改云端所属医生 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：禅道133341 5、处理结果： | -- | -- | 46159.6951 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.6951 | -- | 已关闭
20260517136978 | 瑞景口腔（浙江宁波江北区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20ABJKGW | 设备维修 | 1.0.0.4 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.905 | 44869.5799 | 2000585 | 1.0.0.4 | -- | -- | 46159.6944 | 44103 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 宁波市 | 海曙区 | CT传不到牙医管家 | 0.86 | -- | 46159.7299 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：客户数据上传无异常，专业版本牙医管家不显示数据 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46159.7306 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.7306 | -- | 已关闭
20260517136979 | 保定精益口腔 | -- | Dentrix 50 | D5C2019BF0452 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 线材接触不良 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44387.5465 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46159.6951 | 43813 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 保定市 | 竞秀区 | 我们拍片子最近老拍到一半显示中断 | 0.31 | -- | 46159.7083 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：拍到一半显示中断 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：插拔光纤，观察使用 5、处理结果： | -- | -- | 46159.7118 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.7118 | -- | 已关闭
20260517136981 | 洛阳曦美义齿有限公司 | -- | 未识别 | SI25AABYYP | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.6972 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-06口腔数字印模仪国内版S6500 | 直辖大区 | 河南省 | 洛阳市 | 洛龙区 | 软件安装 | 25.73 | -- | 46160.7694 | 袁凌峰 | 软件安装 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46172.6312 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.6312 | -- | 已关闭
20260517136983 | 河南省广森医疗器械销售有限公司 | -- | S6000 | FL22ADCUTU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46159.7118 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 协作导出 | 0 | -- | 46159.7118 | 唐积安 | 数据下载及导出 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46159.7118 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.7118 | -- | 已关闭
20260517136986 | 伊川县鲜艳口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | UX25AAIJWT | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45845.7951 | 1.0.0.18 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46159.7139 | 45869 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 洛阳市 | 伊川县 | 对接牙医管家 | 0.07 | -- | 46159.7167 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：对接完，告知客户如何查找影像 5、处理结果： | -- | -- | 46159.7715 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.7715 | -- | 已关闭
20260517136987 | 易达口腔.长白店（辽宁沈阳和平区） | -- | Dentrix 55 NX | EE20ABKPKY | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44396.5056 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46159.7194 | 44188 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 沈阳市 | 和平区 | CT手动上传不到牙医管家 | 0.28 | -- | 46159.7306 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：CT手动上传不到牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：已上传 5、处理结果： | -- | -- | 46159.734 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.734 | -- | 已关闭
20260517136989 | 晨洁口腔(福建福州仓山） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAFBDY | 设备维修 | 2.0.5.905 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.905 | 44572.6486 | 2000585 | 2.0.5.905 | -- | -- | 46159.7236 | 44160 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 上传牙医管家很慢 | 0.72 | -- | 46159.7535 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：清理浏览器记录后恢复，更新插件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46159.7542 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.7542 | -- | 已关闭
20260517136990 | 宁津乐芽口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AAPCGO | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1032 | 45487.5799 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 46159.7271 | 45311 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 德州市 | 平原县 | CT上传不了 | 0.09 | -- | 46159.7312 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：CT上传不了；无AI 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重新上传；AI问题客户无响应 5、处理结果： | -- | -- | 46159.7403 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.7403 | -- | 已关闭
20260517136992 | 兴化固德熊猫口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | VN25AAARJV | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：修改存储路径 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45900.5604 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46159.7368 | 45900 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 泰州市 | 兴化市 | 迁移数据 | 0.42 | -- | 46159.7542 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户新加盘 2、排查动作： 3、故障原因：客户新加盘 4、处理步骤：修改存储路径 5、处理结果： | -- | -- | 46159.7549 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.7549 | -- | 已关闭
20260517136993 | 舟山普陀仁济医院有限公司 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AALCRU | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45707.3972 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46159.7403 | 45671 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 舟山市 | 普陀区 | 无法准备 | 0.76 | -- | 46159.7722 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：无法准备 2、排查动作： 3、故障原因：按了急停 4、处理步骤：指导退出 5、处理结果： | -- | -- | 46159.7729 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.7729 | -- | 已关闭
20260517136994 | 深圳粤式格伦菲尔口腔门诊部 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAVPRS | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45469.9535 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46159.7472 | 45471 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 恢复全景 | 0.64 | -- | 46159.7736 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：恢复全景 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重建影像 5、处理结果： | -- | -- | 46159.7812 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.7812 | -- | 已关闭
20260517136995 | 王桂亭口腔 | -- | Dentrix 50 | D5C20199P0359 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44308.3576 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46159.7507 | 43786 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 聊城市 | 高唐县 | 点击归档 还是数据发送错误 | 0.55 | -- | 46159.7736 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：点击归档 还是数据发送错误 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重新对接牙医管家 5、处理结果： | -- | -- | 46159.7812 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.7812 | -- | 已关闭
20260517136996 | 宿州市鲸于口腔门诊有限公司 | -- | Matrix 5000C | SA25ABIOTR | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 线材接触不良 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45771.6729 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46159.7507 | 45774 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 宿州市 | 埇桥区 | 探测器打开失败 | 0.55 | -- | 46159.7736 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：探测器打开失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重启测试正常 5、处理结果： | -- | -- | 46159.784 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.784 | -- | 已关闭
20260517136997 | 匠心口腔 | -- | S6000 | FL23AHEYKS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.7514 | 45133 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-03口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 梅州市 | -- | 安装软件 | 0 | -- | 46159.7514 | 唐积安 | 软件安装 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：安装 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46159.7535 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.7535 | -- | 已关闭
20260517136998 | 厦门湖里国同口腔门诊部有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AANGDY | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 无 | 44992.4333 | 无 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46159.7514 | 44998 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 卡生成 | 0.54 | -- | 46159.7743 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：卡生成 2、排查动作： 3、故障原因：D盘满 4、处理步骤：重建影像，告知客户加硬盘 5、处理结果： | -- | -- | 46159.7826 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.7826 | -- | 已关闭
20260517136999 | 龙华格伦菲尔清湖总院 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAN4DQ | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45430.3625 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46159.7514 | 45435 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 对接牙医管家 | 0.48 | -- | 46159.7715 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：无法上传 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户已解决 5、处理结果： | -- | -- | 46159.7729 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46159.7729 | -- | 已关闭
20260517137002 | 贵州美德医疗有限公司云岩第三分公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AA8BRQ | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 44696.5458 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 46159.8785 | 44696 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 贵州省 | 贵阳市 | 云岩区 | 1，故障描述问题：头侧图像异常，需上门检查调试。 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 12.43 | 2.81 | 46160.3965 | 王芳 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46160.3972 | 未解决 | -- | 晏克华 | 46160.5139 | 46160.5312 | -- | 头侧图像异常，调试数据混乱 | 1、故障现象：头侧图像异常，调试数据混乱。 2、排查动作：查看原图有遮挡。 3、故障原因：调试数据混乱。 4、处理步骤：重新调试头侧，束光器窗口。 5、处理结果：调试后正常使用。 | 否 | -- | 3.25 | 2.2 | 1.78 | 46160.6285 | 46160.5326 | 46160.6069 | 46160.6285 | 46160.6069 | 已关闭
20260518137004 | 宣汉县妇幼保健计划生育服务中心 | -- | 未识别 | ZF26ABFMWS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46163.4521 | 1.0.3.6 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46160.0493 | 46164 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 达州市 | 宣汉县 | CT新机安装 | 9.32 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46162.6285 | 王孝鑫 | 46162.6924 | 46162.6937 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 56.32 | 27.2 | 27.12 | 46164.5813 | 46162.784 | 46163.9139 | 46164.5813 | 46163.9139 | 已关闭
20260518137006 | 城阳雅慈口腔诊所 | -- | 未识别 | ZF26AA7MTS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46162.7521 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46160.0493 | 46164 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | 城阳区 | CT新机安装 | 9.31 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46162.6326 | 安振武 | 46162.6326 | 46162.6528 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 53.19 | 14 | 23.91 | 46164.7583 | 46162.6535 | 46163.6493 | 46164.7583 | 46163.6493 | 处理完成
20260518137007 | 青岛城阳新开门诊 | -- | 未识别 | ZF26AA6MDS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46162.6083 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46160.0493 | 46164 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | 城阳区 | CT新机安装 | 9.34 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46162.2597 | 安振武 | 46162.2604 | 46162.4451 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 48.18 | 19.8 | 28.89 | 46164.3264 | 46162.4458 | 46163.6493 | 46164.3264 | 46163.6493 | 处理完成
20260518137008 | 鹤壁市润泽口腔诊所 | -- | 未识别 | ZF26AA8MKS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46162.8333 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46160.0493 | 46165 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 鹤壁市 | 淇滨区 | CT新机安装 | 9.37 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46162.6271 | 张榛 | 46162.6271 | 46162.6278 | 小产品-硬件故障 | AC电源板接口不正，接口接触不良 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：搬运碰到突出的滤波器输入端 4、处理步骤： 5、处理结果：更换ac电源板和连接线 | 是 | 配件异常 | 52.51 | 54.4 | 54.19 | 46165.7778 | 46162.6278 | 46164.8854 | 46165.7778 | 46164.8854 | 已关闭
20260518137009 | 平度房静口腔 | -- | 未识别 | ZF26AA5MWS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46171.6278 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46160.0493 | 46164 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | 平度市 | CT新机安装 | 9.65 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46162.2812 | 席保顺 | 46162.2819 | 46162.384 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 46.5 | 29.4 | 26.98 | 46164.3194 | 46162.3889 | 46163.5132 | 46164.3194 | 46163.5132 | 处理完成
20260518137010 | 长沙市望城区心脑血管病专科医院 | -- | 未识别 | TP26AAJTTO | 二次安装 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.3.14 | 46155.5319 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46160.3646 | 46156 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0025-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 望城区 | 1，故障描述问题：设备环评检测 2，故障出现场景描述：设备二次安装 3，需要解决的问题：二次安装 4，预期解决时效:1天 | 1.91 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46160.4479 | 杨立辉 | 46160.4486 | 46160.5 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 1.85 | 5.2 | 4.04 | 46163.6924 | 46160.5215 | 46160.6896 | 46163.6924 | 46160.6896 | 处理完成
20260518137011 | 喀什展会 | -- | -- | -- | 市场支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.3729 | -- | -- | -- | 否 | -- | -- | 西北大区 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 喀什市 | 喀什展会，工程师—康欢 | 1.89 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46161.3736 | 康欢 | 46161.3771 | 46161.8771 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：喀什展会展机拆除 | 否 | -- | 34.21 | 22.4 | 10.43 | 46161.8778 | 46161.8771 | 46162.3118 | 46161.8778 | 46162.3118 | 已关闭
20260518137012 | 广州全优口腔医疗有限公司 | -- | 未识别 | UX26AAQIWR | 设备升级 | 1.4.3.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46132.6139 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46160.3819 | 46130 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 花都区 | 1，故障描述问题：降级 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 陈显光 | 46160.4563 | 46160.5785 | 无故障 | -- | 1、故障现象：降级1.3.15 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：降级1.3.15 5、处理结果：已完成 | 否 | 无故障 | -- | 4.6 | 1.68 | 46160.8382 | 46160.5785 | 46160.6486 | 46160.8382 | 46160.6486 | 已关闭
20260518137013 | 大连明齿口腔诊所有限公司 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AB92GX | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1032 | 45271.4132 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 46160.3819 | 45271 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | CT上传不到牙医管家，服务启动失败 | 1.23 | -- | 46160.4333 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：CT上传不到牙医管家，服务启动失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重启服务 5、处理结果： | -- | -- | 46160.4444 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.4444 | -- | 已关闭
20260518137014 | 濮阳市振兴路张崇祁口腔诊所 | -- | Dentrix 50 | D5C2019940325 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 软件异常 | -- | 数据库异常损坏 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44571.0229 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46160.3917 | 43755 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 濮阳市 | 华龙区 | 软件打不开 | 1.19 | -- | 46160.441 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：软件打开提示数据库损坏 2、排查动作： 3、故障原因：数据库损坏 4、处理步骤：替换备份数据库 5、处理结果： | -- | -- | 46160.4417 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.4417 | -- | 已关闭
20260518137015 | 皓齿口腔长治长子 | -- | 未识别 | ZF26AAAZGR | 设备维修 | 1.4.3.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.4.3.1 | 46156.7951 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46160.3951 | 46160 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 长治市 | 长子县 | 关闭影子系统安装软件 | 0.64 | -- | 46160.4215 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46160.4222 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.4222 | -- | 已关闭
20260518137016 | 志江口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABELOV | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44809.4701 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46160.3958 | 44812 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 漳州市 | 芗城区 | 关影子系统 | 0.63 | -- | 46160.4222 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：关闭影子系统，下载谷歌浏览器 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46160.4229 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.4229 | -- | 已关闭
20260518137018 | 侯马佳沐口腔 | -- | Matrix 5000 | NA24ACXRKR | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45708.8458 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46160.3986 | 45589 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 临汾市 | 侯马市 | dx阅片ai计算失败 | 1.69 | -- | 46160.4688 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈云端头侧测量数据异常 2、排查动作： 3、故障原因：客户操作问题 4、处理步骤：本地和远程查看数据均正常 5、处理结果： | -- | -- | 46160.4708 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.4708 | -- | 已关闭
20260518137021 | 惠州市芯美医疗科技有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AARGGY | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.1028 | 44924.7132 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46160.4 | 44925 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | dx阅片上没有上传患者 | 12.66 | -- | 46160.9271 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈拍摄了影像但是云端上没有 2、排查动作： 3、故障原因：客户登陆错帐号 4、处理步骤：客户平常使用A账号拍摄，异常期间登录B账号拍摄，数据都传到B账号上了；和客户同步原因 5、处理结果： | -- | -- | 46160.9313 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.9313 | -- | 已关闭
20260518137022 | 孙宏口腔 | -- | S6000 | FL23AFCQAT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46160.4007 | 45194 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-06口腔数字印模仪 | 东北大区 | 吉林省 | 长春市 | 二道区 | 投影异常，设备扫描2d窗口图像卡顿 | 0.31 | -- | 46160.4139 | 袁凌峰 | 2D窗口无图像生成 | 1、故障现象：投影异常，2d窗口图像卡顿 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂检修 | 投影异常 | -- | 46160.4146 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.4146 | -- | 已关闭
20260518137023 | 昆明展会 | -- | -- | -- | 市场支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.4021 | -- | -- | -- | 否 | -- | -- | 华南大区 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 昆明展会展机安装，调试，拆卸 | 1.18 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46161.5299 | 董发军 | 46161.5299 | 46161.6007 | -- | -- | 1、故障现象：展机安装 2、排查动作：展机安装 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：展机安装 | 否 | -- | 27.59 | 7.6 | 5.84 | 46161.8451 | 46161.6007 | 46161.8444 | 46161.8451 | 46161.8451 | 已关闭
20260518137025 | 宣恩县中医医院 | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABEBJY | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008/2.0.5.1008 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1008 | 44537.7771 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008/2.0.5.1008 | -- | -- | 46160.4056 | 44539 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 宣恩县 | 卡准备 | 0.67 | -- | 46160.4333 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：卡准备 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重启测试正常；清理云端缓存 5、处理结果： | -- | -- | 46160.4451 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.4451 | -- | 已关闭
20260518137026 | 赵廷辉口腔（福建三明沙县） | -- | Dentrix 50 | D5C20199P0366 | 设备维修 | 2.0.5.905 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.905 | 44326.6472 | 2000585 | 2.0.5.905 | -- | -- | 46160.4076 | 43793 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | dicom读取失败，数据发送中有错误 | 1.53 | -- | 46160.4715 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈今天拍摄的影像dicom读取失败且对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务打开异常 4、处理步骤：关闭转发服务，更新最新版插件，同步对接原理；客户反馈dicom读取失败无异常，拍摄的影像测试均可以正常打开，客户后续未响应 5、处理结果： | -- | -- | 46160.4729 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.4729 | -- | 已关闭
20260518137030 | 昆明德韩口腔欣都店 | -- | Matrix 6600 kunlun2 | JY24AAQFRS | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 硬件异常 | 软件异常 | 其他 | 软件其他报错 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45707.366 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46160.4167 | 45735 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-00口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 | 1，故障描述问题：电脑有报错弹窗上门检查 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 0.44 | 0.2 | 46160.4354 | 王芳 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46160.4354 | 未解决 | -- | 董发军 | 46160.4444 | 46160.6743 | -- | 电脑报错 | 1、故障现象：电脑报错 2、排查动作：检查电脑设置 3、故障原因：输入法报错 4、处理步骤：重装输入法 5、处理结果：恢复正常 | 否 | -- | 5.73 | 7.9 | 2.33 | 46160.7715 | 46160.6743 | 46160.7715 | 46160.7715 | 46160.7729 | 已关闭
20260518137031 | 优唯医疗 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AC8YWT | 设备回访 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 2.13.268.1054 | -- | 45190.4347 | -- | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 46160.4174 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 | 1，故障描述问题： 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 董发军 | 46160.4437 | 46160.5806 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 7.9 | 4.48 | 46160.7681 | 46160.5813 | 46160.7681 | 46160.7681 | 46160.7688 | 已关闭
20260518137032 | 龙华格伦菲尔清湖总院 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAN4DQ | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | -- | 运动机构异常 | -- | 束光器未移动到指定位置/卡顿/异响 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45430.3625 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46160.4194 | 45435 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 图像不良 | 1.14 | 71.55 | 46160.4667 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：头侧影像频发遮挡 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：转现场刘明 | -- | -- | 46160.4681 | 未解决 | 46163.4486 | 胡杰 | 46163.4493 | 46163.5292 | -- | 拍摄头侧影像频发遮挡 | 1、故障现象：拍摄头侧影像频发遮挡 2、排查动作：检查头侧平板探测器准值器束光器 3、故障原因：判断束光器走不到位 4、处理步骤：更换束光器组件，清理头侧平板和准值器轨道打油 5、处理结果：更换束光器组件和轨道后拍摄正常，待观察 | 否 | -- | 74.05 | 8 | 6.06 | 46164.941 | 46163.5535 | 46163.8063 | 46164.941 | 46163.8063 | 已关闭
20260518137033 | 扬子医院 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180815326 | 设备维修 | 2.0.1.907 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 触摸屏不亮/花屏/破损/无反应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.907 | 44817.7368 | 2000587 | 2.0.1.907 | -- | -- | 46160.4236 | 43379 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 南京市 | 六合区 | CT显示屏按键不灵敏 | 1.53 | -- | 46160.4875 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈触摸屏接触不良 2、排查动作： 3、故障原因：触摸屏接触不良 4、处理步骤：同步情况给现场报价 5、处理结果： | -- | -- | 46160.5028 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.5028 | -- | 已关闭
20260518137035 | 青岛市市北区开平普济社区卫生服务中心 | -- | Matrix 5000C | SA24AAQBJZ | 设备维修 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：关闭影子系统 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 无 | 45670.4187 | 无 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 46160.4257 | 45646 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 关影子系统 | 0.63 | -- | 46160.4521 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46160.4521 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.4521 | -- | 已关闭
20260518137036 | 漳州正兴医院 | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAYUDX | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 线材接触不良 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 45429.5687 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46160.4278 | 44165 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 漳州市 | 芗城区 | 图像不良 | 1.72 | -- | 46160.4993 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：影像异常 2、排查动作： 3、故障原因：光路问题 4、处理步骤：指导客户清洁拔插光线后，重启设备空拍正常 5、处理结果： | -- | -- | 46160.5007 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.5007 | -- | 已关闭
20260518137037 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL22AEDNJR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46160.4333 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 你好，昨天工作人员整理了电脑，只留了C盘，现在没有了口扫软件，可以远程你们安装吗？没有了D盘可以吗？ | 0.01 | -- | 46160.434 | 赖美琪 | 软件安装 | 1、故障现象：你好，昨天工作人员整理了电脑，只留了C盘，现在没有了口扫软件，可以远程你们安装吗？没有了D盘可以吗？ 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户安装 5、处理结果：安装完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46160.434 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.434 | -- | 已关闭
20260518137039 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL23AIY3TT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46160.4354 | 45272 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-06口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 你好 我们的菲森又启动失败 帮我看下怎么回事吧 | 0 | -- | 46160.4354 | 赖美琪 | 服务启动失败 | 1、故障现象：你好 我们的菲森又启动失败 帮我看下怎么回事吧 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程重启服务 5、处理结果：可以正常打开软件 | 32软件问题 | -- | 46160.4368 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.4368 | -- | 已关闭
20260518137040 | 南阳裕州裕信口腔医疗科技有限责任公司 | -- | 未识别 | NH25AAJODW | 设备维修 | 1.4.0.9 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.0.9 | 46009.5903 | 1.0.0.3 | 1.4.0.9 | -- | -- | 46160.4368 | 46014 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0033-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 南阳市 | 方城县 | 关闭影子系统安装软件 | 1.2 | -- | 46160.4868 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：关闭影子系统，安装插件对接 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46160.4868 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.4868 | -- | 已关闭
20260518137041 | 东莞市鑫时代义齿科技有限公司 | -- | 未识别 | SG26AASIDO | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.4396 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华南大区 | 广东省 | 东莞市 | 石龙镇 | 今天突然这样，口扫镜头会出现雾气，不是很灵敏，不能正常加热 | 0 | -- | 46160.4396 | 赖美琪 | 口扫头不加热 | 1、故障现象：今天突然这样，口扫镜头会出现雾气，不是很灵敏，不能正常加热 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户刚使用设备没多久，申请给客户换新1个扫描头，已经告知客户后续需要付费购买口扫头 5、处理结果：申请给客户换新1个扫描头 | 配件异常 | -- | 46160.4403 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.4403 | -- | 已关闭
20260518137042 | 德信口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AANPWZ | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44570.5785 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46160.441 | 44570 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 濮阳市 | 华龙区 | CT上传不到牙医管家 | 0.3 | -- | 46160.4535 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：对接插件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46160.4535 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.4535 | -- | 已关闭
20260518137045 | 广元口腔（四川广元利州区） | -- | Dentrix 10-4.2 | DAC24198E0006 | 设备维修 | 2.0.1.301 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 4.0.0.37 | 2.0.1.301 | 45674.3979 | 2000104 | 2.0.1.301 | -- | -- | 46160.4458 | 43737 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 清理内存，修改存储路径 | 0.71 | -- | 46160.4757 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：清理内存，修改存储路径 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理内存，修改存储路径 5、处理结果： | -- | -- | 46163.7896 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.7896 | -- | 已关闭
20260518137046 | 格伦菲尔口腔横岗店 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAZPDS | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.8 | 45468.6611 | 1.0.0.9 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46160.4486 | 45469 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 云端影像打不开 | 0.65 | -- | 46160.4757 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：云端影像打不开 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：切换谷歌浏览器正常打开 5、处理结果： | -- | -- | 46160.4764 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.4764 | -- | 已关闭
20260518137047 | 曲阜如意口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABNPTZ | 设备维修 | 2.0.5.708 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 氛围灯板不亮 | 线材接触不良 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.708 | 44567.3917 | 2000589 | 2.0.5.708 | -- | -- | 46160.45 | 44567 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 济宁市 | 曲阜市 | 1，故障描述问题：客户反馈，氛围灯不亮。影像不清楚，申请物料上能处理并校准设备，请转现场 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效:1 | 0.04 | 20.88 | 46160.4521 | 王芳 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46160.4528 | 未解决 | -- | 席保顺 | 46161.3229 | 46161.4431 | -- | 氛围灯不亮 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：更换dpro线，调试校准设备 5、处理结果： | 否 | -- | 23.77 | 22.5 | 20.14 | 46162.284 | 46161.4431 | 46162.2819 | 46162.284 | 46162.2819 | 已关闭
20260518137048 | 博爱口腔（安徽宿州萧县） | -- | Dentrix 10-3.0 | DAC0318AP0577 | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.517 | 44536.634 | 2000103 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46160.4556 | 43447 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 宿州市 | 萧县 | 影像无法上传 | 1.25 | -- | 46160.5076 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：插件服务，客户病历号对不上，后续客户不响应 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46160.5188 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.5188 | -- | 已关闭
20260518137049 | 尚志市王福余口腔门诊部 | -- | S6500 | PH24ADEFRQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.4576 | 45411 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 东北大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 尚志市 | 加热底座，外壳破裂了，返厂全面检测MCU，精度和加热问题 | 0 | -- | 46160.4576 | 赖美琪 | 机身开裂 | 1、故障现象：加热底座，外壳破裂了，返厂全面检测MCU，精度和加热问题 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂维修 | 配件异常 | -- | 46160.4583 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.4583 | -- | 已关闭
20260518137051 | 庆云云飞口腔(山东德州庆云县) | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABKZKT | 设备维修 | 2.0.5.708 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44384.559 | 2000590 | 2.0.5.708 | -- | -- | 46160.4611 | 44384 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 济南市 | 历城区 | 关闭影子系统安装插件 | 0.34 | -- | 46160.4757 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：对接插件 5、处理结果： | -- | -- | 46160.4771 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.4771 | -- | 已关闭
20260518137052 | 北江口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AA9NJW | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 45007.3736 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46160.4625 | 44851 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 廊坊市 | 文安县 | 这个Ct没有睿智影了，片子上传不到牙医管家的软件了 | 0.32 | -- | 46160.4757 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：打不开插件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重新对接 5、处理结果： | -- | -- | 46160.4771 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.4771 | -- | 已关闭
20260518137053 | 中山口腔（湖北黄冈浠水县） | -- | Dentrix 50 Max | CJ23AABBAT | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 45175.5819 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46160.4632 | 45175 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 黄冈市 | 浠水县 | CT上传不了 | 1 | -- | 46160.5049 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：插件对接 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46160.5049 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.5049 | -- | 已关闭
20260518137054 | 爱牙口腔（贵州六盘水水城区） | -- | F200 | BX20AI8YAU | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.4639 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 贵州省 | 六盘水市 | 钟山区 | 小牙片上传不到牙医管家 | 0.62 | -- | 46160.4896 | 郝珈宝 | 牙医管家对接 | 1、故障现象：无故障 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR阅片对接 | -- | 46160.4896 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.4896 | -- | 已关闭
20260518137056 | 深圳科兴好佰年口腔门诊部 | -- | S6000 | FL22ACVZOW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.4681 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 服务启动失败 | 0 | -- | 46160.4681 | 赖美琪 | 服务启动失败 | 1、故障现象：服务启动失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：有360杀毒软件拦截，导致我们的口扫软件打不开，后续请不要安装任何的杀毒软件，我这边帮您卸载杀毒软件 5、处理结果：可以正常进入 | 32软件问题 | -- | 46160.4688 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.4688 | -- | 已关闭
20260518137057 | 修恒（石家庄）医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | SG25ACCVAS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.4715 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 精度异常，需要返厂校准 | 0.01 | -- | 46160.4722 | 袁凌峰 | 精度异常 | 1、故障现象：精度异常，需要返厂校准 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂检修 | 口扫：精度异常 | -- | 46160.4722 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.4722 | -- | 已关闭
20260518137059 | 沈美口腔 | -- | F200 | BX26ACDMDR | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.4812 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 东北大区 | 辽宁省 | 沈阳市 | 沈河区 | 拍完后影像全黑 | 3.55 | -- | 46160.6299 | 郑瑞瀚 | 影像不清晰 | 1、故障现象：不上图 2、排查动作： 3、故障原因：风险清单内设备 4、处理步骤：申请换机 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46160.6299 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.6299 | -- | 已关闭
20260518137061 | 朔州市开发区民福口腔门诊部 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAMUKP | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.8 | 45434.5889 | 1.0.0.9 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46160.4917 | 45436 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 朔州市 | 朔城区 | 上传dx失败 | 7.17 | -- | 46160.7903 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46160.791 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.791 | -- | 已关闭
20260518137062 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL22ACCHTQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.4951 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 客户反馈，口扫误差较大 | 0 | -- | 46160.4958 | 赖美琪 | 精度异常 | 1、故障现象：客户反馈，口扫误差较大 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：我这边帮您做了配置优化，但口扫误差较大根本解决是需要返厂校准 | 口扫：精度异常 | -- | 46160.4958 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.4958 | -- | 已关闭
20260518137063 | 武汉洪昌汉瑞祥齿科器械有限公司 | -- | 未识别 | SE26AAMIDR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.4965 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 江岸区 | 之前培训说，我们口扫以后可以直接发给加工厂。现在这个功能开通了吗？我们现在还是一直把信息导出来，单独微信发给加工厂的 | 0 | -- | 46160.4965 | 赖美琪 | 软件使用说明 | 1、故障现象：之前培训说，我们口扫以后可以直接发给加工厂。现在这个功能开通了吗？我们现在还是一直把信息导出来，单独微信发给加工厂的 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程发送教学视频给客户参考 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46160.4972 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.4972 | -- | 已关闭
20260518137064 | 河北合茂医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | SG24ABFKOZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.4993 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 口扫不通电 | 6.7 | -- | 46160.7785 | 袁凌峰 | 设备不通电 | 1、故障现象：口扫不通电无法连接 2、排查动作： 3、故障原因：硬件故障 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂检修 | 通讯异常 | -- | 46161.3812 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.3812 | -- | 已关闭
20260518137065 | 海南固皓口腔医院有限公司 | -- | 未识别 | OF26AACJRQ | 设备维修 | 1.4.2.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46097.7243 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46160.509 | 46099 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0036-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 海南省 | 海口市 | 琼山区 | 拍错患者 | 0.26 | -- | 46160.5201 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：导出数据手动上传数据 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46160.5201 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.5201 | -- | 已关闭
20260518137066 | 郑州航空港区满满口腔有限公司 | -- | 未识别 | UX26AA7BAQ | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46108.7472 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46160.5111 | 46112 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 郑州航空港经济综合实验区 | CT上传不到牙医管家 | 0.2 | -- | 46160.5194 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：插件服务 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46160.5194 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.5194 | -- | 已关闭
20260518137067 | 陈伟强口腔（浙江湖州吴兴区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAINAX | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44554.6958 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46160.5118 | 44128 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 湖州市 | 吴兴区 | 片子上传不到牙医管家 | 6.69 | -- | 46160.791 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46160.791 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.791 | -- | 已关闭
20260518137068 | 义乌牙博士口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | OF26AAAVOR | 设备回访 | 1.4.2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46151.641 | 1.0.0.19 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46160.5194 | 46152 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0036-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 客户联系反馈还有一些功能不会使用、叫上门重新培训、顺路过去 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46160.7812 | 王龙 | 46161.3569 | 46161.7222 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 28.58 | 9.8 | 1.05 | 46161.7632 | 46161.7222 | 46161.766 | 46161.7632 | 46161.766 | 已关闭
20260518137069 | 深圳吉祥春分口腔门诊 | -- | 未识别 | VN25AAJ3OW | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45947.4674 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46160.5208 | 45948 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | CT上传的插件没有自动打开 | 0.13 | -- | 46160.5257 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：关闭影子系统，重装插件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46160.5264 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.5264 | -- | 已关闭
20260518137070 | 徐州诺齿口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | UX26AAEIDR | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46142.816 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46160.5299 | 46143 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 徐州市 | 贾汪区 | 卡生成 | 0.59 | -- | 46160.5542 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：重启服务后恢复 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46160.5549 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.5549 | -- | 已关闭
20260518137071 | 保定精益口腔 | -- | Dentrix 50 | D5C2019BF0452 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 图像不良 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44387.5465 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46160.5333 | 43813 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 保定市 | 竞秀区 | 全景片拍完显示不全，数据也上传不到牙医管家 | 0.63 | -- | 46160.559 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：第一张拍摄只有一半，后续恢复 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46160.5597 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.5597 | -- | 已关闭
20260518137072 | 小白兔口腔（山东东营区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAZUAX | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44579.5646 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46160.5382 | 44168 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 东营市 | 东营区 | 牙医管家登记的新诊顾客，在CT这台设备上搜不到患者，得重新在CT设备上登记才行 | 1.54 | -- | 46160.6021 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：客户要求明天处理 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46160.6028 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.6028 | -- | 已关闭
20260518137075 | 靓雅口腔（浙江杭州余杭区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAKBAU | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.705 | 44418.6139 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 46160.566 | 44418 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | CT上传不了 | 0.33 | -- | 46160.5799 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：CT上传不了 2、排查动作： 3、故障原因：影像异常 4、处理步骤：重建影像 5、处理结果： | -- | -- | 46160.5806 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.5806 | -- | 已关闭
20260518137076 | 清远粤美贝洁口腔 | -- | Matrix 5000C | SA25AAOYKP | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 硬件异常 | 图像不良 | 其他 | 图像有白点/坏线/条纹 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45734.6028 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46160.5667 | 45735 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 清远市 | 清新区 | 1，故障描述问题：平板坏线 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 3.61 | 91.85 | 46160.7167 | 王芳 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46160.7174 | 未解决 | -- | 陈显光 | 46164.5444 | 46164.6868 | -- | 平板坏线 | 1、故障现象：影像坏线 2、排查动作：平板坏线 3、故障原因：平板故障 4、处理步骤：更换平板，重新调试 5、处理结果：已恢复 | 是 | -- | 95.28 | 4.5 | 2.75 | 46165.5417 | 46164.6875 | 46164.8021 | 46165.5417 | 46164.8021 | 已关闭
20260518137077 | 桂林市锐锋医疗器械有限公司 | -- | F200 | BX21AL6RTX | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.5701 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 读不了片 | 0.24 | -- | 46160.5799 | 赖美琪 | 不出仓 | 1、故障现象：舱门打开异常 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：寄回 5、处理结果： | CR硬件检测 | -- | 46168.3771 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.3771 | -- | 已关闭
20260518137078 | 张红丽口腔 | -- | Dentrix 10-3.0 | D1020180419049 | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 2.0.2.1 | 2.0.1.517 | 44541.6403 | 2000103 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46160.5806 | 43253 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 昆都仑区 | 拍完无法生成影像 | 2.77 | -- | 46160.6958 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：影像竖条纹 2、排查动作： 3、故障原因：BIOS设置异常 4、处理步骤：BIOS设置关掉C-StatesControl 5、处理结果： | -- | -- | 46161.4028 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.4028 | -- | 已关闭
20260518137081 | 小江口腔（陕西省西安市周至县） | -- | Dentrix 50 Max | CJ21AAIVLW | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：服务打开异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44785.6833 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46160.5847 | 44786 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 西安市 | 周至县 | 登记后搜不到患者 | 0.95 | -- | 46160.6243 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：服务打开异常 4、处理步骤：关闭转发服务，更新插件版本，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46160.6306 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.6306 | -- | 已关闭
20260518137082 | 长沙博铭嘉欣口腔 | -- | Matrix 5000 | NA24AAC2TP | 设备回访 | 1.3.8/1.3.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | -- | 45381.7458 | -- | 1.3.8/1.3.8 | -- | -- | 46160.5882 | 45369 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 望城区 | 1，故障描述问题：安装附近老客户回访 2，故障出现场景描述：客户回访 3，需要解决的问题：客户回访 4，预期解决时效:1天 | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 杨立辉 | 46160.7431 | 46160.7562 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 1.5 | 1.22 | 46163.4792 | 46160.7562 | 46160.8076 | 46163.4792 | 46160.8076 | 已关闭
20260518137083 | 望城博铭口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW21ACFTGY | 设备回访 | 2.0.5.705/2.0.5.1008/2.0.5.1008 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | -- | 44560.8097 | -- | 2.0.5.705/2.0.5.1008/2.0.5.1008 | -- | -- | 46160.5882 | 44560 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 望城区 | 1，故障描述问题：安装附近客户回访 2，故障出现场景描述：客户回访 3，需要解决的问题：客户回访 4，预期解决时效:1天 | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 杨立辉 | 46160.7083 | 46160.7243 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 2.2 | 1.79 | 46163.4278 | 46160.725 | 46160.8 | 46163.4278 | 46160.8 | 已关闭
20260518137085 | 邵东市廉桥镇谢宁口腔诊所 | -- | 未识别 | UX25AAJURV | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 软件异常 | -- | 云CT软件bug | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45927.7479 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46160.5917 | 45928 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 邵阳市 | 邵东市 | 拍完后显示异常 | 8.05 | -- | 46160.9271 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈去金属重建后影像异常 2、排查动作： 3、故障原因：软件bug 4、处理步骤：提禅道反馈 5、处理结果： | -- | -- | 46160.9319 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.9319 | -- | 已关闭
20260518137086 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL22AOOUWY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.5924 | 45006 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 返厂做精度校准，全面检测 | 0.01 | -- | 46160.5931 | 赖美琪 | 货件大批量返工 | 1、故障现象：返厂做精度校准，全面检测 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂维修 | 口扫：精度异常 | -- | 46160.5938 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.5938 | -- | 已关闭
20260518137087 | 山东金航医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | SG25ABADGW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.5924 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 山东省 | 临沂市 | 沂水县 | 小扫描头工艺问题，买来就无法使用，申请给客户换一个 | 0.01 | -- | 46160.5931 | 袁凌峰 | 口扫头不加热 | 1、故障现象：小口扫头不成像 2、排查动作： 3、故障原因：工艺问题，风险清单设备 4、处理步骤： 5、处理结果：给客户邮寄一个小口扫头做替换 | 配件异常 | -- | 46160.5951 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.5951 | -- | 已关闭
20260518137089 | 修恒（石家庄）医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | SG25AC6FTT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.5979 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 请先安装scanflex | 0 | -- | 46160.5979 | 赖美琪 | 软件安装 | 1、故障现象：请先安装scanflex 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户安装 5、处理结果：安装完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46160.5986 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.5986 | -- | 已关闭
20260518137090 | 成都市郫都区诺米口腔 | -- | S6000 | FL22ACJBKY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46160.6069 | 45000 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 郫都区 | 初始化失败 | 0 | -- | 46160.6069 | 赖美琪 | 无法识别3.0接口 | 1、故障现象：初始化失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：更换接口和更换电脑交叉测试，设备连接失败，无法识别到设备驱动，全面检测 5、处理结果：返厂维修 | 口扫：初始化异常 | -- | 46160.6076 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.6076 | -- | 已关闭
20260518137091 | 成都市郫都区诺米口腔 | -- | S6000 | FL22ACJBKY | 口扫设备维修处理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.6076 | 45000 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 郫都区 | 来源工单：20260518137090,需要进行维修处理 | -0.03 | -- | 46160.6069 | 唐积安 | 无法识别3.0接口 | 1、故障现象：初始化失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：更换接口和更换电脑交叉测试，设备连接失败，无法识别到设备驱动，全面检测 5、处理结果：返厂维修 | 口扫：初始化异常 | -- | 46160.6076 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.6076 | -- | 已关闭
20260518137092 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL21ARZUOZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46160.6153 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 需要重新安装口扫软件 | 0 | -- | 46160.6153 | 赖美琪 | 软件安装 | 1、故障现象：需要重新安装口扫软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户安装口扫软件 5、处理结果：安装完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46160.616 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.616 | -- | 已关闭
20260518137093 | 上犹县健齿牙科 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AAALCT | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033/2.0.5.1033 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1033 | 45461.7361 | 2000594 | 2.0.5.710/2.0.5.1033/2.0.5.1033 | -- | -- | 46160.6174 | 45462 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 赣州市 | 上犹县 | ct上传失败 | 1.51 | -- | 46160.6806 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：ct上传失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：焦客户重启服务或者重启电脑 5、处理结果： | -- | -- | 46160.6868 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.6868 | -- | 已关闭
20260518137094 | 安宁皓康口腔门诊部 | -- | F200 | BX21AGEMRY | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46160.6188 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 西北大区 | 甘肃省 | 兰州市 | 安宁 | 牙智宝换机安装软件 | 1.52 | -- | 46160.6819 | 王尔豪 | 重装软件及数据迁移 | 1、故障现象：安装软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：安装软件 5、处理结果： | CR软件安装 | -- | 46160.6819 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.6819 | -- | 已关闭
20260518137095 | 舟山市沪城口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | UX26ADF2JQ | 设备培训 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.3.15 | 46130.5715 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46160.6194 | 46131 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 舟山市 | 定海区 | 门诊开业，上门培训 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46161.7674 | 王龙 | 46162.3486 | 46162.4222 | 培训 | 设备培训 | 1、故障现象：客户企业微信要求上门培训 2、排查动作：设备培训 3、故障原因：影像培训 4、处理步骤：操作培训 5、处理结果：培训完成 | 否 | 培训 | 43.26 | 10.9 | 9.16 | 46162.4792 | 46162.4222 | 46162.8042 | 46162.4792 | 46162.8042 | 已关闭
20260518137096 | 石家庄庆堂口腔医疗管理有限公司长安口腔诊所 | -- | Dentrix 50 | D5C20197H0292 | 设备维修 | 2.0.5.905 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.905 | 44602.4896 | 2000585 | 2.0.5.905 | -- | -- | 46160.6326 | 43732 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | -- | 上传速度慢 | 0.86 | -- | 46160.6681 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈上传速度慢 2、排查动作： 3、故障原因：无故障 4、处理步骤：远程测试上传速度正常，客户未响应 5、处理结果： | -- | -- | 46160.6687 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.6687 | -- | 已关闭
20260518137097 | 齐尔美口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAOPRZ | 设备维修 | 2.0.5.1008/2.0.5.705 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1008 | 45430.7681 | 2000587 | 2.0.5.1008/2.0.5.705 | -- | -- | 46160.634 | 45293 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 望城区 | 对接牙医管家 | 1.01 | -- | 46160.6764 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：对接设置空白 4、处理步骤：重新设置 5、处理结果： | -- | -- | 46160.6778 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.6778 | -- | 已关闭
20260518137098 | 润康口腔 | -- | Dentrix 50 | D5C20195F0138 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44456.9604 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46160.6375 | 43631 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 宿迁市 | 宿城区 | 影像丢失 | 1.02 | -- | 46160.6799 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：没传到牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：对接牙医管家 5、处理结果： | -- | -- | 46160.6854 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.6854 | -- | 已关闭
20260518137099 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL23AGKYSV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.6403 | 45365 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-03口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 帮忙升级一下 | 0 | -- | 46160.6403 | 赖美琪 | 更新软件 | 1、故障现象：帮忙升级一下 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户升级口扫软件 5、处理结果：升级完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46160.641 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.641 | -- | 已关闭
20260518137102 | 北京医林立捷科技有限公司 | -- | S6000 | FL21AEGRDX | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.6444 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 昌平区 | 口扫滴滴异响，初始化失败 | 0 | -- | 46160.6444 | 赖美琪 | 设备异响 | 1、故障现象：口扫滴滴异响，初始化失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂维修 | 口扫：初始化异常 | -- | 46160.6479 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.6479 | -- | 已关闭
20260518137103 | 中山市宏美医疗管理有限公司 | -- | 未识别 | UX26ABCIWR | 设备升级 | 1.4.3.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46129.684 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46160.6479 | 46131 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 中山市 | 小榄镇 | 1，故障描述问题：降级到1.3.15 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 陈一帆 | 46161.4472 | 46161.4924 | 升级 | -- | 1、故障现象：降级到1.3.15 2、排查动作：降级到1.3.15 3、故障原因：降级到1.3.15 4、处理步骤：降级到1.3.15 5、处理结果：已解决 | 否 | 升级 | -- | 2.8 | 1.69 | 46163.6687 | 46161.4931 | 46161.5632 | 46163.6687 | 46161.5632 | 已关闭
20260518137104 | 武汉悦微美医疗器械有限公司 | -- | F200 | BX26ACZEAP | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.6521 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 黄陂区 | 图像不良 | 1.11 | -- | 46160.6986 | 王尔豪 | 不上图 | 1、故障现象：不上图 2、排查动作： 3、故障原因：无射线 4、处理步骤：让客户重启空拍测试 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46160.6986 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.6986 | -- | 已关闭
20260518137105 | 侯克祥口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABRTDY | 设备升级 | 2.0.5.708/2.0.5.1030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 44547.3958 | 2.0.5.91 | 2.0.5.708/2.0.5.1030 | -- | -- | 46160.6569 | 44547 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 赣州市 | 章贡区 | 1，故障描述问题：固态硬盘报错 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 潘勇 | 46163.3812 | 46163.3812 | CBCT-配套电脑-内存异常 | -- | 1、故障现象：电脑频繁蓝屏，固态硬盘损坏 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：更换固态硬盘，重装软件 5、处理结果：已完成 | 是 | 硬件：客户电脑异常 | -- | 4.8 | 4.7 | 46163.5792 | 46163.3833 | 46163.5792 | 46163.5792 | 46163.5792 | 已关闭
20260518137106 | 石家庄牙博士口腔 | -- | F200 | BX21AGCMTY | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46160.659 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 长安区 | 小牙片软件在电脑上不显示全屏 | 0.71 | -- | 46160.6889 | 郑瑞瀚 | 软件或设备操作指导 | 1、故障现象：客户反馈软件不全屏 2、排查动作： 3、故障原因：显示设置不对 4、处理步骤：指导客户正确设置 5、处理结果： | CR客户协作或咨询 | -- | 46160.6889 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.6889 | -- | 已关闭
20260518137108 | 重庆伯爵义齿有限公司 | -- | 未识别 | SG24ADQUOY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.6653 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 试点 | 重庆市 | 重庆市 | 大渡口区 | 口扫扫不出来 | 0 | -- | 46160.6653 | 赖美琪 | 3D窗口成像困难 | 1、故障现象：口扫扫不出来 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：版本和显卡不匹配，需要升级口扫软件 5、处理结果：可以正常扫描 | 投影异常 | -- | 46160.666 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.666 | -- | 已关闭
20260518137109 | 湖南泓顺悦商贸有限公司 | -- | F200 | BX24AADEOO | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.6653 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 岳麓区 | 对接牙医管家 | 0.46 | -- | 46160.684 | 王尔豪 | 牙医管家对接 | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：退出影子系统安装 5、处理结果： | CR阅片对接 | -- | 46160.684 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.684 | -- | 已关闭
20260518137110 | 广州美创医疗器械有限公司 | -- | S6500 | PH24AFFKSQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.666 | 45378 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 请先安装scanflex | 0 | -- | 46160.6667 | 赖美琪 | 软件安装 | 1、故障现象：请先安装scanflex 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户安装 5、处理结果：安装完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46160.6667 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.6667 | -- | 已关闭
20260518137111 | 荣县笑容口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | UX25AB64DR | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 软件异常 | -- | 数据上传异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45792.9236 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46160.6667 | 45796 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 自贡市 | 荣县 | 影像丢失 | 0.54 | -- | 46160.6896 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈有一张影像没有上传云端 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：手动上传 5、处理结果： | -- | -- | 46160.6896 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.6896 | -- | 已关闭
20260518137112 | 澳美佳口腔（北京大兴区） | -- | Dentrix 50 | D5C20199P0372 | 设备维修 | 2.0.5.905 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.905 | 44308.6681 | 2000585 | 2.0.5.905 | -- | -- | 46160.6694 | 43787 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 对接阅片 | 0.36 | -- | 46160.6847 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：小闹钟不上传 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：切换插件对接 5、处理结果： | -- | -- | 46160.7361 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.7361 | -- | 已关闭
20260518137113 | 大象口腔雁翔路店 | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAEBGY | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44807.6917 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46160.6826 | 44163 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 西安市 | 雁塔区 | 对接dx | 5.87 | -- | 46160.9271 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：主机IP变更 4、处理步骤：客户更改了IP后，错误修改了端口；修改正确端口号，同步原因 5、处理结果： | -- | -- | 46160.9354 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.9354 | -- | 已关闭
20260518137114 | 海丰胡美华口腔 | -- | 未识别 | SE25AA5ZWT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.6826 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 华南大区 | 广东省 | 汕尾市 | 海丰县 | 帮忙清理一下口扫数据 | 0 | -- | 46160.6826 | 赖美琪 | 清理数据 | 1、故障现象：帮忙清理一下口扫数据 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户清理 5、处理结果：清理完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46160.6826 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.6826 | -- | 已关闭
20260518137115 | 岳冠义齿（山东）有限公司 | -- | 未识别 | SG25ABWXRU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.6861 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 山东省 | 济南市 | 天桥区 | 软件安装 | 2 | -- | 46160.7694 | 袁凌峰 | 更新软件 | 1、故障现象：软件安装 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：软件安装完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46162.5847 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.5847 | -- | 已关闭
20260518137116 | 马泷齿科（浙江杭州拱墅区） | -- | Dentrix 10-4.0 | D1C2318CS0016 | 设备维修 | 2.0.1.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.64 | 2.0.1.907 | 45181.625 | 2000587 | 2.0.1.907 | -- | -- | 46160.6868 | 43541 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅区 | 插件上传失败，启动同样无法上传 | 1.15 | -- | 46160.7347 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：数据发送错误 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：对接的e看牙，告知客户 5、处理结果： | -- | -- | 46160.7368 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.7368 | -- | 已关闭
20260518137117 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL21AB4ADZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46160.6882 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 这个口扫好像过度曝光了,而且扫了一下 有个蜂鸣器的声音在响 ,然后扫了个半口，没扫完就开始出现接触不良了 | 0 | -- | 46160.6882 | 赖美琪 | 2D窗口曝光 | 1、故障现象：这个口扫好像过度曝光了,而且扫了一下 有个蜂鸣器的声音在响 ,然后扫了个半口，没扫完就开始出现接触不良了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：1.接触不良 2.通电开机有蜂鸣声，（不连电脑也有） 3.扫描光源异常，过度曝光 5、处理结果：返厂维修 | 投影异常 | -- | 46160.6882 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.6882 | -- | 已关闭
20260518137120 | 泗县牙管家口腔门诊部 | -- | Matrix 5000 | NA24ACETJQ | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.8 | 45521.5486 | 1.0.0.9 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46160.6944 | 45521 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 宿州市 | 泗县 | 拍完无法生成影像 | 5.58 | -- | 46160.9271 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：内存不足 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户反馈不需要处理了，询问客户处理步骤，客户未响应 5、处理结果： | -- | -- | 46160.9326 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.9326 | -- | 已关闭
20260518137121 | 武汉悦微美医疗器械有限公司 | -- | F200 | BX25AD7ZTS | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.6958 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 黄陂区 | 不上图 | 5.85 | -- | 46160.9396 | 郑瑞瀚 | 软件或设备操作指导 | 1、故障现象：路径识别异常 2、排查动作： 3、故障原因：路径识别异常 4、处理步骤：重新设置路径 5、处理结果： | CR客户协作或咨询 | -- | 46160.9396 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.9396 | -- | 已关闭
20260518137122 | 方文华口腔 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180903377 | 设备维修 | 2.0.1.524 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.64 | 2.0.1.524 | 44441.5167 | 2000107 | 2.0.1.524 | -- | -- | 46160.7007 | 43485 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 孝感市 | 汉川市 | 待检查搜不到患者，对接牙医管家 | 1.19 | -- | 46160.75 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46160.75 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.75 | -- | 已关闭
20260518137123 | 汾阳市吕万海口腔诊所（个体工商户） | -- | 未识别 | UX25ABBZKU | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 其他：主控与束光器控制板CAN通信超时 | 主板PCBA不良 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45881.409 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46160.7028 | 45881 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 卡在准备中 | 0.23 | 37.72 | 46160.7118 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：卡在准备中 2、排查动作： 3、故障原因：主控与束光器控制板CAN通信超时 4、处理步骤：转牛艳龙 5、处理结果： | -- | -- | 46160.7132 | 未解决 | 46161.9479 | 牛艳龙 | 46162.2847 | 46162.3889 | -- | 开机白灯不自检，软件卡准备，日志报错主控与束光器通信超时 | 1、故障现象：开机白灯不自检，软件卡准备，日志报错主控与束光器通信超时 2、排查动作： 3、故障原因：束光器控制板，主控板故障 4、处理步骤：更换束光器控制板，主控板，旋转臂转接板，调试参数，测试正常 5、处理结果：已解决 | 是 | -- | 40.22 | 11.7 | 4.67 | 46162.7743 | 46162.3889 | 46162.5833 | 46162.7743 | 46162.775 | 已关闭
20260518137124 | 志江口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABELOV | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44809.4701 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46160.7063 | 44812 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 漳州市 | 芗城区 | 关闭影子系统安装dx快捷方式 | 1.33 | -- | 46160.7618 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46160.7625 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.7625 | -- | 已关闭
20260518137125 | 新疆睿杰口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABOHGW | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1008 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44523.6972 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1008 | -- | -- | 46160.7118 | 44524 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 沙依巴克区 | 前台电脑和CT电脑连接不上，预约患者在CT电脑上不显示 | 1.23 | -- | 46160.7632 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46160.7632 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.7632 | -- | 已关闭
20260518137126 | 珠海市缤海口腔门诊 | -- | 未识别 | OF26AACVDO | 设备维修 | 1.4.0.9 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.0.9 | 46063.7625 | 1.0.0.3 | 1.4.0.9 | -- | -- | 46160.7132 | 46064 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0036-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 珠海市 | 金湾区 | 拍完无法生成影像 | 0.53 | -- | 46160.7347 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：拍完无法生成影像 2、排查动作： 3、故障原因：dicom文件打开空白 4、处理步骤：重建影像 5、处理结果： | -- | -- | 46161.441 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.441 | -- | 已关闭
20260518137127 | 泽康口腔 | -- | 未识别 | UX25AEATDY | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46001.5826 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46160.7146 | 46001 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 渭南市 | 华阴市 | 对接牙管，挂号不显示 | 1.23 | -- | 46160.766 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46160.766 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.766 | -- | 已关闭
20260518137129 | 伢居堂口腔（广东东莞石龙镇） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20ABR3JZ | 设备维修 | 2.0.5.905 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1031 | 44307.6576 | 1.0.0.11 | 2.0.5.905 | -- | -- | 46160.7306 | 44212 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 东莞市 | 石龙镇 | 设备初始化，插件对接异常 | 4.71 | -- | 46160.9271 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：无故障 4、处理步骤：远程连上测试正常，更新插件版本，重新设置服务 5、处理结果： | -- | -- | 46160.9347 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.9347 | -- | 已关闭
20260518137130 | 濮阳市刘继超口腔医疗服务有限公司口腔诊所 | -- | 未识别 | UX26ACF2DQ | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46125.7056 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46160.7333 | 46142 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 濮阳市 | 范县 | 图像不良 | 4.65 | -- | 46160.9271 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：影像噪点大 2、排查动作： 3、故障原因：客户开机顺序错误 4、处理步骤：同步原因，指导客户正确开机顺序 5、处理结果： | -- | -- | 46160.9361 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.9361 | -- | 已关闭
20260518137132 | 钟剑雄口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABIBTQ | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44658.434 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46160.7403 | 44659 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 龙岩市 | 武平县 | 拍的片子无法上传 | 15.37 | -- | 46161.3806 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：拍的片子无法上传 2、排查动作： 3、故障原因：插件登错帐号了 4、处理步骤：让客户切换回牙医管家账号 5、处理结果： | -- | -- | 46161.4486 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.4486 | -- | 已关闭
20260518137133 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | BX19AAPYAZ | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46160.7417 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | USB连接失败 | 1.06 | -- | 46160.7854 | 郝珈宝 | USB链接错误 | 1、故障现象：让客户更换usb线测试，客户下班了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR软件故障 | -- | 46160.7854 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.7854 | -- | 已关闭
20260518137134 | 深圳瑞吉口腔诊所 | -- | S6500 | PH24AEIWDR | 口扫设备维修处理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.7438 | 45436 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 来源工单：20260517136944,需要进行维修处理 | -0.09 | -- | 46160.7403 | 赖美琪 | 设备圆形按钮失灵 | 1、故障现象：按键失灵，mcu版本过低 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂升级mcu版本 | 配件异常 | -- | 46160.7403 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.7403 | -- | 已关闭
20260518137135 | 成都苏佳贸易有限公司 | -- | F200 | BX23ABYQRX | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.7438 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 武侯区 | 修改患者信息 | 4.66 | -- | 46160.9382 | 郑瑞瀚 | 软件或设备操作指导 | 1、故障现象：客户误操作删除影像，询问是否能复原 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程查看，origin已丢失，无法恢复 5、处理结果： | CR客户协作或咨询 | -- | 46160.9382 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.9382 | -- | 已关闭
20260518137136 | 众森口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAXNDS | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44717.3792 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46160.7493 | 44714 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 温江区 | 对接牙医管家 | 0.83 | -- | 46160.7833 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46160.7833 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.7833 | -- | 已关闭
20260518137137 | 桂林市锐锋医疗器械有限公司 | -- | F200 | BX22AE2KAO | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46160.7514 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 软件打开异常 | 0.8 | -- | 46160.7847 | 郝珈宝 | 打不开报错类似 CRFlex err 之类的错误 | 1、故障现象：牙智宝无法选择牙位报错，客户下班了远程无法连接给客户发了解决方案文件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR软件故障 | -- | 46160.7847 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.7847 | -- | 已关闭
20260518137138 | 海口茹家西海岸口腔 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE22AABHAZ | 设备维修 | 1.0.0.6 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.0.0.6 | 45003.5007 | 1.0.0.6 | 1.0.0.6 | -- | -- | 46160.7521 | 45003 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 海南省 | 海口市 | 秀英区 | 影像导出异常 | 0.86 | -- | 46160.7882 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：客户导出格式不会更改，客户自己已解决 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46160.7896 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.7896 | -- | 已关闭
20260518137139 | 榆林琦白白口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW23AAL3AO | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 44995.6542 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 46160.7611 | 44996 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 榆林市 | 榆阳区 | 卡重建 | 0.72 | -- | 46160.791 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：原图磁盘满了，已清理 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46160.7951 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46160.7951 | -- | 已关闭
20260519137144 | 宁波鼎植口腔 | -- | 未识别 | YW26AAEMGS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46163.616 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1/1.4.3.1 | -- | -- | 46161.0493 | 46163 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0062-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 宁波市 | 江北区 | CT新机安装 | 7.76 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46162.8042 | 王龙 | 46163.3528 | 46163.4111 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 48.94 | 21.1 | 32.98 | 46164.95 | 46163.4118 | 46164.7854 | 46164.95 | 46164.7854 | 处理完成
20260519137146 | 玉溪微笑口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | YW26AADMTS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46164.4264 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46161.0493 | 46164 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0062-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 玉溪市 | 红塔区 | CT新机安装 | 7.76 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46163.3222 | 董发军 | 46163.3222 | 46163.4083 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 48.86 | 23.2 | 25.83 | 46164.4847 | 46163.4083 | 46164.4847 | 46164.4847 | 46164.8479 | 处理完成
20260519137147 | 泉州市妇幼保健院（泉州市儿童医院） | -- | 未识别 | TP25AAFNWR | 设备培训 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.3.13 | 46150.8125 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46161.3465 | 46017 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 泉州市 | 丰泽区 | 1，故障描述问题：公立医院预约时间统一培训。 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 郭龙星 | 46161.4924 | 46161.4979 | 培训 | 放射科、口腔科全员5点下班后培训使用。 | 1、故障现象：公立医院预约下班后培训。 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：指导开机顺序、各模式拍摄流程操作、摆位及注意事项、介绍DX阅片。新诊间未搬迁。 5、处理结果：可以正常拍摄。 | 否 | 培训 | -- | 9.1 | 7.34 | 46161.8271 | 46161.4993 | 46161.8049 | 46161.8271 | 46161.8965 | 已关闭
20260519137150 | 优胜口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AB73GU | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1029 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44822.5681 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1029/2.0.5.1029 | -- | -- | 46161.384 | 44823 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 信阳市 | 固始县 | 拍完后黑屏 | 1.34 | -- | 46161.4403 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：卡重建 2、排查动作： 3、故障原因：转dicom文件损坏 4、处理步骤：替换，并更新重建引擎；测试空拍正常 5、处理结果： | -- | -- | 46161.441 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.441 | -- | 已关闭
20260519137152 | 汉都口腔 | -- | 未识别 | VN25AAAUGT | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45846.9458 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46161.3958 | 45853 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 南阳市 | 宛城区 | AI计算失败 | 0.29 | -- | 46161.4076 | 胡标 | -- | 1、故障现象：AI计算失败 2、排查动作： 3、故障原因：患者没有牙齿无法ai分析 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46161.4083 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.4083 | -- | 已关闭
20260519137153 | 顺德区容桂徐丽红口腔诊所 | -- | 未识别 | ZF26AAGZAR | 设备维修 | 1.4.3.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46153.6806 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46161.4014 | 46154 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 佛山市 | 顺德区 | 牙医管家为什么没有分诊过去 | 1.08 | -- | 46161.4465 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：牙医管家没有分诊 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤：重启服务 5、处理结果： | -- | -- | 46161.4465 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.4465 | -- | 已关闭
20260519137154 | 小白兔口腔（山东东营区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAZUAX | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44579.5646 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46161.4028 | 44168 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 东营市 | 东营区 | 设备卡初始化 | 1.07 | -- | 46161.4472 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：卡准备 2、排查动作： 3、故障原因：磁盘满 4、处理步骤：清理磁盘 5、处理结果： | -- | -- | 46161.4507 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.4507 | -- | 已关闭
20260519137155 | 壹方齐美口腔（广东深圳宝安区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AA93DY | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 运动机构异常 | 硬件异常 | 其他：上门更换K立柱拨杆 | 立柱拨杆断裂 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44341.4354 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46161.4076 | 44187 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 上门更换K立柱拨杆，已付款 | 0.92 | 0.65 | 46161.4458 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：上门更换K立柱拨杆，已付款 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：转陈显光 | -- | -- | 46161.4465 | 未解决 | 46161.4625 | 陈显光 | 46161.4736 | 46161.5306 | -- | 立柱拨杆断掉 | 1、故障现象：拨杆断掉 2、排查动作：拨杆断掉 3、故障原因：拨杆断掉 4、处理步骤：客户付费上门，更换拨杆 5、处理结果：已完成 | 否 | -- | 2.09 | 2.6 | 1.21 | 46163.0257 | 46161.534 | 46161.584 | 46163.0257 | 46161.584 | 已关闭
20260519137156 | 广东省中医院海南医院（海南省中医院、海南省中西医结合医院、海南省中医药研究院） | -- | 未识别 | OF26AADJWQ | 设备维修 | 1.4.2.1 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46140.7319 | 1.0.0.19 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46161.4083 | 46141 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0036-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 海南省 | 海口市 | 美兰区 | 设备还没验收，客户拍了个CT说是看到影像后，再查看就没有影像了，我刚视频看了下确实变成待检查了，麻烦给恢复下影像 | 0.92 | -- | 46161.4472 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：卡重建 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重建影像，设置虚拟内存 5、处理结果： | -- | -- | 46161.4493 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.4493 | -- | 已关闭
20260519137157 | 成都钩沉医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | PX26AACGTS | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.4097 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0019-01 数字牙科影像板扫描仪 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 龙泉驿区 | 新机安装软件 | 1.14 | -- | 46161.4576 | 胡标 | 新机配网设置 | 1、故障现象：新机安装软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：指导客户配网拍摄 5、处理结果： | CR网络配置 | -- | 46161.4576 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.4576 | -- | 已关闭
20260519137158 | 普宁德信口腔诊所有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AA2GJR | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 软件异常 | -- | 数据库异常损坏 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44682.6118 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46161.4111 | 44682 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 揭阳市 | -- | 软件打不开 | 0.87 | -- | 46161.4472 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：数据库损坏 2、排查动作： 3、故障原因：数据库损坏 4、处理步骤：替换空白数据库并重建，更新插件，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46161.4486 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.4486 | -- | 已关闭
20260519137159 | 十堰市珍美口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | OD25AACUAX | 设备维修 | 1.3.15.3/1.3.15.3 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件服务开启异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46044.7528 | 1.0.3.6 | 1.3.15.3/1.3.15.3 | -- | -- | 46161.4125 | 46046 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 十堰市 | 茅箭区 | 牙医管家那边登记患者 | 0.66 | -- | 46161.4403 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务开启异常 4、处理步骤：远程关闭转发服务，更新最新版插件，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46161.4417 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.4417 | -- | 已关闭
20260519137160 | 侯马新科口腔诊所有限公司 | -- | Matrix 5000C | SA25ABHRAQ | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.12 | 45744.6083 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46161.4181 | 45745 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 临汾市 | 侯马市 | 拍完后影像打不开 | 0.64 | -- | 46161.4444 | 胡标 | -- | 1、故障现象：拍完后影像打不开 2、排查动作： 3、故障原因：客户影像路径设置错误 4、处理步骤：重新设置 5、处理结果： | -- | -- | 46161.4458 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.4458 | -- | 已关闭
20260519137161 | 郑州航空港区满满口腔有限公司 | -- | 未识别 | UX26AA7BAQ | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46108.7472 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46161.4222 | 46112 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 郑州航空港经济综合实验区 | 关闭影子系统安装软件 | 0.6 | -- | 46161.4472 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：关闭影子系统 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：需要关闭影子系统，观察使用 5、处理结果： | -- | -- | 46168.7021 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.7021 | -- | 已关闭
20260519137162 | 粘氏口腔（福建泉州南安市） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAPPOT | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44543.6521 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46161.4236 | 44058 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 关影子系统 | 0.82 | -- | 46161.4576 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户需要对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未开启 4、处理步骤：更新插件 5、处理结果： | -- | -- | 46161.4576 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.4576 | -- | 已关闭
20260519137163 | 玉兰口腔（河南濮阳华龙区） | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABGYXY | 设备维修 | 2.0.5.708 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件服务开启异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.708 | 44995.3986 | 2000589 | 2.0.5.708 | -- | -- | 46161.4257 | 44995 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 濮阳市 | 华龙区 | 片子传不到牙医管家 | 0.56 | -- | 46161.4486 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务开启异常 4、处理步骤：关闭转发服务，更新最新版插件，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46161.4514 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.4514 | -- | 已关闭
20260519137164 | 成都苏佳贸易有限公司 | -- | F200 | BX23ABYQRX | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.4257 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 武侯区 | 分机打不开 | 0.81 | -- | 46161.459 | 胡标 | MINIPacs阅片对接 | 1、故障现象：分机打不开 2、排查动作： 3、故障原因：主机服务IP变动 4、处理步骤：重新设置 5、处理结果： | CR阅片对接 | -- | 46161.459 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.459 | -- | 已关闭
20260519137165 | 洛阳曦美义齿有限公司 | -- | 未识别 | SI26AAPGWR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.4285 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-06口腔数字印模仪国内版S6500 | 直辖大区 | 河南省 | 洛阳市 | 洛龙区 | 新机软件安装 | 4.34 | -- | 46161.6097 | 袁凌峰 | 更新软件 | 1、故障现象：新机安装软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：软件安装 | 口扫：客户协作 | -- | 46161.6104 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.6104 | -- | 已关闭
20260519137166 | 雷氏牙科（四川雅安芦山县） | -- | Dentrix 55 | CX20AAFPWV | 设备维修 | 2.0.5.5 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件未登录 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.5 | 44739.6208 | 2000504 | 2.0.5.5 | -- | -- | 46161.4299 | 44069 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 雅安市 | 芦山县 | 对接牙医管家 | 0.53 | -- | 46161.4514 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件未登录 4、处理步骤：登录插件，更新最新版插件，同步对接原理，指导客户后续检查插件情况 5、处理结果： | -- | -- | 46161.4521 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.4521 | -- | 已关闭
20260519137167 | 德普口腔医院 | -- | Dentrix 50 | D5C20197H0275 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44503.5188 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46161.4306 | 43776 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 曲靖市 | 陆良县 | 软件卡准备，dx打不开 | 6.49 | -- | 46161.7007 | 胡标 | -- | 1、故障现象：软件卡准备，dx打不开 2、排查动作： 3、故障原因：D盘存储满了 4、处理步骤：迁移数据，重新上传 5、处理结果： | -- | -- | 46162.3833 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.3833 | -- | 已关闭
20260519137168 | 海南固皓口腔医院有限公司 | -- | 未识别 | OF26AACJRQ | 设备升级 | 1.4.2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.2.1 | 46097.7243 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46161.4375 | 46099 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0036-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 海南省 | 海口市 | 琼山区 | 1，故障描述问题：高压散热风扇升级 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 刘明 | 46162.6556 | 46162.6639 | 加装散热风扇 | -- | 1、故障现象：升级高压风扇方案 2、排查动作：升级高压风扇方案 3、故障原因：升级高压风扇方案 4、处理步骤：增加高压风扇 5、处理结果：升级高压风扇完成，设备正常 | 是 | 加装散热风扇 | -- | 1.3 | 1.08 | 46167.5465 | 46162.6646 | 46162.7097 | 46167.5465 | 46162.7097 | 已关闭
20260519137169 | 高新区康桥社区卫生服务站 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AAGNWT | 设备回访 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | -- | 45487.3854 | -- | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 46161.4375 | 45481 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 | 1，故障描述问题： 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 董发军 | 46161.4444 | 46161.5188 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 9.7 | 7.78 | 46161.8431 | 46161.5188 | 46161.8431 | 46161.8431 | 46161.8438 | 已关闭
20260519137170 | 呈贡海源口腔 | -- | 未识别 | NR25AAAUTY | 设备回访 | 1.4.0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | -- | 45992.666 | -- | 1.4.0.9 | -- | -- | 46161.4375 | 45993 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0034-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 昆明市 | 五华区 | 1，故障描述问题： 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 董发军 | 46161.4437 | 46161.4951 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 9.5 | 8.18 | 46161.841 | 46161.5 | 46161.841 | 46161.841 | 46161.8417 | 已关闭
20260519137171 | 汕头潮南平发口腔科门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AACBWQ | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.1033 | 44658.7014 | 2000594 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 46161.441 | 44700 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 汕头市 | 潮南区 | 全景上传失败 | 1.04 | -- | 46161.484 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈影像经常处于等待上传或者上传失败的状态 2、排查动作： 3、故障原因：客户网络问题 4、处理步骤：客户已联系运营商处理 5、处理结果： | -- | -- | 46165.8424 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.8424 | -- | 已关闭
20260519137172 | 何凤全口腔（四川攀枝花东区） | -- | Dentrix 55 NX | EE21ABKRAQ | 设备维修 | 2.0.5.705 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：关闭影子系统安装微信 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.705 | 44331.4785 | 2000587 | 2.0.5.705 | -- | -- | 46161.4437 | 44330 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 攀枝花市 | 东区 | 关闭影子系统安装软件 | 0.21 | -- | 46161.4521 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：关闭影子系统安装微信 2、排查动作： 3、故障原因：关闭影子系统安装微信 4、处理步骤：关闭影子系统安装微信 5、处理结果： | -- | -- | 46161.466 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.466 | -- | 已关闭
20260519137173 | 宜春美华口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | UX25ACIIKY | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45996.7715 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46161.4472 | 45997 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | CT上传不到牙医管家 | 0.95 | -- | 46161.4868 | 胡标 | -- | 1、故障现象：CT上传不到牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤：更新插件 5、处理结果： | -- | -- | 46161.4875 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.4875 | -- | 已关闭
20260519137174 | 冀联口腔 | -- | 未识别 | UX26ACZ2RQ | 二次安装 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46157.7535 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46161.4535 | 46158 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 培训及验收 | 0.52 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46161.5743 | 张慧麟 | 46162.5278 | 46162.5611 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 26.06 | 2.9 | 2.14 | 46164.3438 | 46162.5611 | 46162.65 | 46164.3438 | 46162.65 | 处理完成
20260519137175 | 武汉博雅口腔 | -- | S6000 | FL22AF5SGX | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.4569 | 44995 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 洪山区 | 这台设备经维修组检测精度异常 投影异常问题，需要更换DLP_PCBA,尾盖,物料，客户之前没有维修，现寄回做维修 | 30.54 | -- | 46162.7299 | 袁凌峰 | 图像传输中断 | 1、故障现象：二次检修 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：二次检修 | 通讯异常 | -- | 46162.7306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.7306 | -- | 已关闭
20260519137176 | 民健口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AA6GWW | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1032/2.0.5.1032 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：解答客户关于对接设置的疑问 | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 2.0.5.1031 | 45225.6444 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1032/2.0.5.1032 | -- | -- | 46161.4583 | 45230 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 咨询设备参数 | 1.42 | -- | 46161.5174 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：咨询对接设置问题 2、排查动作： 3、故障原因：咨询对接设置问题 4、处理步骤：解答疑问 5、处理结果： | -- | -- | 46161.5181 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.5181 | -- | 已关闭
20260519137178 | 成都宏霞医疗器械有限公司 | -- | F200 | BX25AB73AQ | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.459 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 武侯区 | 影像发白 | 31.43 | -- | 46162.7688 | 王尔豪 | 影像不清晰 | 1、故障现象：影像不清晰 2、排查动作： 3、故障原因：射线灰度低 4、处理步骤：告知客户 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46162.7688 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.7688 | -- | 已关闭
20260519137179 | 雅卫仕口腔（浙江嘉兴南湖区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AATUJX | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44478.7028 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46161.4597 | 44176 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 嘉兴市 | 南湖区 | 图像不良，清理内存 | 95.41 | -- | 46165.4347 | 胡标 | -- | 1、故障现象：图像不良，清理内存 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：迁移数据 5、处理结果： | -- | -- | 46166.3882 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.3882 | -- | 已关闭
20260519137181 | 成都新旺泽西医疗科技有限公司 | -- | F200 | BX26ACAFKQ | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.4764 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 武侯区 | 不上图申请换机 | 52.61 | -- | 46163.6687 | 胡标 | 不上图 | 1、故障现象：不上图申请换机 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：已申请换机 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46163.6687 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.6687 | -- | 已关闭
20260519137182 | 深圳海星齿科门诊部 | -- | Dentrix 50 投放 | DZC20199U0005 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 无 | 45473.6764 | 无 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46161.4875 | 43765 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0009-00 口腔X射线数字化体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 第三方检测CT测那个均匀性 | 1.14 | -- | 46161.5347 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈需要查看原图文件 2、排查动作： 3、故障原因：客户反馈需要查看原图文件 4、处理步骤：将对应路径发给客户 5、处理结果： | -- | -- | 46161.5493 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.5493 | -- | 已关闭
20260519137183 | 龙岗区第二人民医院 | -- | 未识别 | TP25AAETGW | 设备回访 | 1.3.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.67 | -- | 45929.7215 | -- | 1.3.13 | -- | -- | 46161.491 | 45933 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 1，故障描述问题：客户反馈ct分机有时候经常打不开，医院没网，上门检查 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 陈显光 | 46161.6021 | 46161.6368 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 4 | 3.19 | 46163.0201 | 46161.6375 | 46161.7701 | 46163.0201 | 46161.7701 | 已关闭
20260519137184 | 四川德诺口腔门诊有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABRVAZ | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件服务打开异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.708 | 44609.4111 | 2000589 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46161.4972 | 44610 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 眉山市 | 仁寿县 | 对接牙医管家，挂号搜不到患者 | 0.85 | -- | 46161.5326 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务打开异常 4、处理步骤：关闭转发服务，更新最新版插件，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46161.5632 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.5632 | -- | 已关闭
20260519137185 | 张研口腔诊所 | -- | 未识别 | UX26AB42WQ | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：服务打开异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46142.5826 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46161.5083 | 46143 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 吉林省 | 吉林市 | 船营区 | 对接牙医管家 | 0.27 | -- | 46161.5194 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：服务打开异常 4、处理步骤：打开正确服务，更新最新版插件，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46161.5597 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.5597 | -- | 已关闭
20260519137186 | 义乌市典典医疗管理有限公司稠江口腔诊所 | -- | 未识别 | VN25AAGZKS | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45826.4042 | 1.0.0.6 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46161.5146 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-03 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 点全景影像打开的是头侧 | 0.44 | -- | 46161.5333 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈点开全景显示头侧 2、排查动作： 3、故障原因：云端操作问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46161.5507 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.5507 | -- | 已关闭
20260519137187 | 宜昌市秭归爱合口腔医疗科技有限责任公司 | -- | 未识别 | UD25AAGZDQ | 设备维修 | 2.0.5.710/1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：关影子系统，安装软件 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45814.6451 | 1.0.0.6 | 2.0.5.710/1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46161.5194 | 45816 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0052-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 宜昌市 | 秭归县 | 关影子系统 | 1.09 | -- | 46161.5646 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：关影子系统，安装软件 2、排查动作： 3、故障原因：关影子系统，安装软件 4、处理步骤：关影子系统，安装软件 5、处理结果： | -- | -- | 46165.8431 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.8431 | -- | 已关闭
20260519137188 | 大同美源口腔医院1 | -- | -- | -- | 市场支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.5243 | -- | -- | -- | 否 | -- | -- | 西北大区 | 山西省 | 大同市 | 平城区 | 装机调试 | 0.4 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46161.541 | 牛艳龙 | 46161.541 | 46161.6056 | -- | -- | 1、故障现象：拍片量大，设备高温保护 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重新安装设备，协助研发调试处理 5、处理结果：使用观察 | 否 | -- | 1.58 | 7.5 | 6.03 | 46161.9479 | 46161.6069 | 46161.8583 | 46161.9479 | 46161.8583 | 已关闭
20260519137189 | 大象口腔雁翔路店 | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAEBGY | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44807.6917 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46161.5465 | 44163 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 西安市 | 雁塔区 | 校正文件不存在，无法采集! | 5.59 | -- | 46161.7792 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：校正文件不存在 2、排查动作： 3、故障原因：客户误重装了软件 4、处理步骤：重提替换校正文件，重建数据库 5、处理结果： | -- | -- | 46161.8868 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.8868 | -- | 已关闭
20260519137190 | 皓齿口腔（江苏苏州常熟市） | -- | Dentrix 50 | D5C2018BE0009 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44533.6361 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46161.5764 | 43573 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 苏州市 | 常熟市 | CT上传不了 | 3.73 | -- | 46161.7319 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：CT上传不了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：对接插件 5、处理结果： | -- | -- | 46161.7361 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.7361 | -- | 已关闭
20260519137191 | 程志鹏口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AACBTY | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 软件异常 | -- | 全景影像无后处理 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.708 | 44547.6569 | 2000589 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 46161.5861 | 44548 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 承德市 | 双滦区 | 图像不良 | 1.35 | -- | 46161.6424 | 胡标 | -- | 1、故障现象：图像不良 2、排查动作： 3、故障原因：全景影像无后处理 4、处理步骤：重建影像 5、处理结果： | -- | -- | 46162.384 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.384 | -- | 已关闭
20260519137192 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | F200201611080151 | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.5944 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 牙智宝usb驱动连接失败，每次拍片都需要重新下载驱动 | 1.33 | -- | 46161.65 | 王尔豪 | USB连接错误 | 1、故障现象：usb连接错误 2、排查动作： 3、故障原因：未识别usb 4、处理步骤：让换打印机的线 5、处理结果： | CR硬件检测 | -- | 46161.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.65 | -- | 已关闭
20260519137193 | 深圳市臻影医疗有限公司 | -- | 未识别 | ZF26ABKMTS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46162.4979 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46161.5951 | 46164 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | CT新机安装 | 1.65 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46162.3701 | 邹建波 | 46162.3701 | 46162.7674 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 26.49 | 12 | 17.44 | 46164.4569 | 46162.7681 | 46163.4944 | 46164.4569 | 46163.4944 | 处理完成
20260519137194 | 滨海冠华口腔门诊部 | -- | 未识别 | UX25AC3ITY | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 高压无射线 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45986.4972 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46161.5979 | 45988 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 盐城市 | 滨海县 | 开在准备中 | 0.78 | -- | 46161.6306 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：01060619 2、排查动作： 3、故障原因：MA过高 4、处理步骤：重启空拍正常 5、处理结果： | -- | -- | 46161.6486 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.6486 | -- | 已关闭
20260519137196 | 肇庆美尔康口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AA4GAY | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | -- | 硬件异常 | -- | 高压无射线 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44930.7451 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46161.6069 | 44931 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 肇庆市 | 四会市 | 卡在采集 | 0.49 | 18.78 | 46161.6278 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：:TheGeneratoroccurerror 2、排查动作： 3、故障原因：高压问题 4、处理步骤：转胡杰 5、处理结果： | -- | -- | 46161.6278 | 未解决 | 46162.3646 | 陈显光 | 46162.4104 | 46162.4868 | -- | 高压无射线，报错2 | 1、故障现象：高压无射线 2、排查动作：高压报错2 3、故障原因：高压问题 4、处理步骤：更换高压，重新调试 5、处理结果：已完成 | 是 | -- | 20.61 | 4.9 | 3.14 | 46163.0139 | 46162.4868 | 46162.6174 | 46163.0139 | 46162.6174 | 已关闭
20260519137197 | 江城惠康口腔诊所 | -- | Dentrix 50 Max | D5B04191J0037 | 设备维修 | -- | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 未部署 | -- | 1.3.11.1 | -- | 1.0.0.6 | -- | -- | -- | 46161.6125 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 普洱市 | 江城哈尼族彝族自治县 | 软件打不开 | 2.86 | -- | 46161.7319 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：软件打不开 2、排查动作： 3、故障原因：360删除探测器模块文件 4、处理步骤：还原并卸载杀毒软件 5、处理结果： | -- | -- | 46163.791 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.791 | -- | 已关闭
20260519137200 | 北京悦博科技发展有限公司 | -- | S6000 | FL22ACEUOU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.6333 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 连接失败 | 0 | -- | 46161.634 | 赖美琪 | 设备连接失败 | 1、故障现象：连接失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程视频让客户更换其他接口连接 5、处理结果：可以正常连接 | 通讯异常 | -- | 46161.634 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.634 | -- | 已关闭
20260519137201 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL23ACTJWS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46161.6354 | 45104 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 检测不到扫描仪,连接失败 | 0 | -- | 46161.6354 | 赖美琪 | 设备连接失败 | 1、故障现象：检测不到扫描仪,连接失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程查看，识别不上设备驱动，更换其他接口和电脑还是识别不到设备驱动 5、处理结果：返厂维修 | 通讯异常 | -- | 46161.6361 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.6361 | -- | 已关闭
20260519137202 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | F210201806040999 | 设备维修 | -- | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 未部署 | -- | 无 | -- | 无 | -- | -- | -- | 46161.6361 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 对接牙医管家 | 3.42 | -- | 46161.7785 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：工作列表获取失败 2、排查动作： 3、故障原因：软件异常 4、处理步骤：重装软件 5、处理结果： | -- | -- | 46161.7806 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.7806 | -- | 已关闭
20260519137204 | 翰林口腔(四川成都双流区) | -- | Dentrix 50 | CI20AAQQTU | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44342.7403 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46161.6375 | 44076 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 双流区 | 对接牙管异常 | 1.15 | -- | 46161.6854 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：无故障 4、处理步骤：远程查看对接正常 5、处理结果： | -- | -- | 46161.6854 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.6854 | -- | 已关闭
20260519137205 | 深圳市臻影医疗有限公司 | -- | 未识别 | WS26AAFJDS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.4.21 | 46164.6208 | 1.0.3.6 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 46161.6396 | 46167 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | CT新机安装 | 18.44 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46163.9139 | 熊伟 | 46163.9139 | 46164.4451 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 48.98 | 11.1 | 7.61 | 46167.3847 | 46164.4486 | 46164.766 | 46167.3847 | 46164.766 | 已关闭
20260519137206 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL21AW9UGZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.6417 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 服务启动失败 | 0 | -- | 46161.6417 | 赖美琪 | 服务启动失败 | 1、故障现象：服务启动失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户重建数据库 5、处理结果：可以正常使用 | 32软件问题 | -- | 46161.6424 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.6424 | -- | 已关闭
20260519137207 | 天津市优然美医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | SG24AABKJZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.6431 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 西青区 | 口扫软件找不到了 怎么下载回来 | 0 | -- | 46161.6438 | 赖美琪 | 软件安装 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户重新安装 5、处理结果：安装完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46161.6569 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.6569 | -- | 已关闭
20260519137208 | 桂林永心口腔 | -- | 未识别 | NH26AAAICO | 设备维修 | 1.4.0.9 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 无 | 46078.6403 | 无 | 1.4.0.9 | -- | -- | 46161.6535 | 46080 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0033-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 打开影子系统 | 0.72 | -- | 46161.6833 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈需要关闭影子系统，安装插件 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：将睿知影插件的快捷方式放到FUSSEN的桌面 5、处理结果： | -- | -- | 46161.684 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.684 | -- | 已关闭
20260519137209 | 壹觉口腔（河北石家庄长安区） | -- | Dentrix 50 | CI20AAABRU | 设备维修 | 2.0.5.905 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.905 | 44335.6403 | 2000585 | 2.0.5.905 | -- | -- | 46161.6535 | 44019 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 影像打不开 | 1.88 | -- | 46161.7319 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：影像打不开 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重装软件测试正常 5、处理结果： | -- | -- | 46162.6361 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.6361 | -- | 已关闭
20260519137210 | 武汉悦微美医疗器械有限公司 | -- | F200 | BX26ACZEAP | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.6562 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 黄陂区 | 影像不清晰 | 0.64 | -- | 46161.6833 | 王尔豪 | 不上图 | 1、故障现象：不上图 2、排查动作： 3、故障原因：激光风险清单客户；4.9已维修 4、处理步骤：换机 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46163.7618 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 不上图 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.7618 | -- | 已关闭
20260519137211 | 济南豫鲁医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL21AM5RDY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.6576 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 山东省 | 济南市 | 天桥区 | 帮忙升级一下口扫软件 | 0 | -- | 46161.6576 | 赖美琪 | 更新软件 | 1、故障现象：帮忙升级一下口扫软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户升级口扫软件 5、处理结果：升级完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46161.6583 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.6583 | -- | 已关闭
20260519137212 | 南京清禾口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABWNAT | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | -- | 其他硬件问题 | -- | 其他：电脑蓝屏 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.10 | 44746.6569 | 1.0.2.6 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46161.6583 | 44747 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 南京市 | 秦淮区 | 电脑老是蓝屏 | 1.09 | 40.93 | 46161.7042 | 王芳 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46161.7042 | 未解决 | 46161.8132 | 戴伟 | 46163.4097 | 46163.4451 | -- | 电脑突然蓝屏 | 1、故障现象：电脑偶发蓝屏 2、排查动作：检查硬盘 3、故障原因：系统问题 4、处理步骤：重装系统 5、处理结果：重装系统完成 | 否 | -- | 41.78 | 2 | 1.19 | 46163.9306 | 46163.4451 | 46163.4944 | 46163.9306 | 46163.4944 | 已关闭
20260519137213 | 七贤岭社区卫生服务中心（辽宁大连甘井子区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABGGDV | 设备维修 | 2.0.5.708 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件服务打开异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44453.4889 | 2000590 | 2.0.5.708 | -- | -- | 46161.659 | 44455 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 插件无法安装 | 0.66 | -- | 46161.6861 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务打开异常 4、处理步骤：关闭转发服务，更新最新版插件，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46161.6868 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.6868 | -- | 已关闭
20260519137214 | 雅美口腔（内蒙古呼伦贝尔满洲里市） | -- | Dentrix 10-4.0 | D1C0418BF0009 | 设备维修 | 2.0.1.525 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.525 | 44316.4319 | 2000107 | 2.0.1.525 | -- | -- | 46161.6646 | 43470 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 满洲里市 | 对接牙医管家 | 0.74 | -- | 46161.6951 | 胡标 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：更新插件 5、处理结果： | -- | -- | 46163.6562 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.6562 | -- | 已关闭
20260519137215 | 杭州新言健康管理有限公司场口口腔门诊部 | -- | 未识别 | UX25ACGIKY | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | -- | 硬件异常 | -- | B72，束光器准备超时 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45993.6632 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46161.6646 | 46008 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 富阳区 | 客户企业微信报修设备无法准备、板卡烧了 | 0.94 | 18.19 | 46161.7035 | 王芳 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46161.7042 | 未解决 | 46162.4618 | 潘勇 | 46162.4618 | 46162.4625 | -- | 束光器控制板，旋转臂转接板烧了 | 1、故障现象：束光器控制板，旋转臂转接板烧了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：更换束光器控制板，旋转臂转接板 5、处理结果：已完成 | 是 | -- | 18.21 | 2.4 | 2.34 | 46163.5653 | 46162.4625 | 46162.5604 | 46163.5653 | 46162.5604 | 已关闭
20260519137216 | 邓云口腔（安徽滁州明光市） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAXUOS | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44464.5889 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46161.6729 | 44017 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 滁州市 | 明光市 | 对接牙医管家 | 16.93 | -- | 46162.3785 | 胡标 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46162.3785 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.3785 | -- | 已关闭
20260519137217 | 九江中晟口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | UX26ABMBOQ | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件准备时间过长 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46108.7299 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46161.6736 | 46109 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 九江市 | 濂溪区 | 卡准备中 | 16.94 | -- | 46162.3799 | 胡标 | -- | 1、故障现象：卡准备中 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重启后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46162.3806 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.3806 | -- | 已关闭
20260519137218 | 鑫宇口腔（四川乐山峨眉山市） | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABFBWU | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44450.6889 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46161.675 | 44393 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 乐山市 | 峨眉山市 | 拍片软件电脑的文档打不开 | 0.48 | -- | 46161.6951 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：拍片软件电脑的文档打不开 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重装wps 5、处理结果： | -- | -- | 46161.7326 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.7326 | -- | 已关闭
20260519137219 | 精诚口腔（辽宁抚顺顺城区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AA5KKS | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44371.5201 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46161.675 | 44364 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 抚顺市 | 顺城区 | 软件打不开 | 0.5 | -- | 46161.6958 | 胡标 | -- | 1、故障现象：插件未上传 2、排查动作： 3、故障原因：服务未启动 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46161.6965 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.6965 | -- | 已关闭
20260519137220 | 德祥厦滘口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW23ABLOOR | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 线材接触不良 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 45042.666 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 46161.6792 | 45043 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 番禺区 | 按完手闸后无影像 | 2.65 | -- | 46161.7896 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：手闸接触不良 2、排查动作： 3、故障原因：手闸接触不良 4、处理步骤：已和现场沟通帮客户申请新手闸 5、处理结果： | -- | -- | 46165.8458 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.8458 | -- | 已关闭
20260519137221 | 霍州豆丁包口腔 | -- | 未识别 | WS26AAGJRS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46162.8271 | 1.0.3.6 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 46161.684 | 46168 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 临汾市 | 霍州市 | CT新机安装 | 2.2 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46167.3208 | 牛艳龙 | 46167.3215 | 46167.4139 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 135.33 | 28.6 | 26.39 | 46168.5951 | 46167.4139 | 46168.5139 | 46168.5951 | 46168.5139 | 处理完成
20260519137222 | 东莞市牙德美口腔医院有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AA7LTV | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44804.6611 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46161.6861 | 44805 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 东莞市 | 黄江镇 | dx阅片绘制不了神经管 | 0.22 | -- | 46161.6951 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：dx阅片绘制不了神经管 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：让把智能曲面关掉 5、处理结果： | -- | -- | 46161.7007 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.7007 | -- | 已关闭
20260519137223 | 哈尔滨新松茂樾山专科门诊有限公司 | -- | 未识别 | F200201710180685 | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.691 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0009-00数字口内影像板扫描处理系统 | 东北大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 香坊区 | 拍片软件不见了 | 99.67 | -- | 46165.8444 | 郑瑞瀚 | 软件或设备操作指导 | 1、故障现象：客户反馈拍片软件不见了 2、排查动作： 3、故障原因：客户自行删除了 4、处理步骤：重装软件，重建数据库，客户沟通第二天再重建，后续客户未联系 5、处理结果： | CR客户协作或咨询 | -- | 46165.8444 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.8444 | -- | 已关闭
20260519137224 | 武汉骏康永创医疗器械有限公司 | -- | F200 | BX26ABWMTR | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.6951 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | 不上图 | 0.56 | -- | 46161.7181 | 王尔豪 | 不上图 | 1、故障现象：不上图 2、排查动作： 3、故障原因：激光不良批次清单客户 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46163.7618 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 不上图 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.7618 | -- | 已关闭
20260519137225 | 青岛市北新兴医院 | -- | 未识别 | UX25AAOZAZ | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 硬件异常 | -- | H62，主控与高压通信超时 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46035.5931 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46161.6951 | 46036 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 卡在初始化 | 0.59 | -- | 46161.7194 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：0106020d 2、排查动作： 3、故障原因：主控与高压通信超时 4、处理步骤：重启CT设备后正常，设备偶发故障 5、处理结果： | -- | -- | 46161.7236 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.7236 | -- | 已关闭
20260519137226 | 浮梁县占昌华口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAFBDQ | 设备维修 | 2.0.5.708 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44676.384 | 2000590 | 2.0.5.708 | -- | -- | 46161.6965 | 44676 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 导出dicom格式发给加工厂，加工厂打不开 | 1.88 | -- | 46161.775 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈导出dicom文件异常 2、排查动作： 3、故障原因：客户操作问题 4、处理步骤：指导客户不要导出到桌面，导出到其他盘符里 5、处理结果： | -- | -- | 46161.7778 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.7778 | -- | 已关闭
20260519137227 | 和平幸福里口腔有限公司 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AAYGRW | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1032 | 45222.75 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 46161.7007 | 45223 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 河源市 | 和平县 | CT上传不了 | 46.89 | -- | 46163.6542 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户需要手动上传影像 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：指导客户 5、处理结果： | -- | -- | 46163.6549 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.6549 | -- | 已关闭
20260519137228 | 长沙观沙医院 | -- | 未识别 | YL26AANRKQ | 设备维修 | 1.4.2.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46150.8403 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46161.7014 | 46156 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 岳麓区 | 图像不良 | 46.89 | -- | 46163.6556 | 胡标 | -- | 1、故障现象：图像不良 2、排查动作： 3、故障原因：金属伪影导致，客户未勾选去金属伪影 4、处理步骤：指导客户 5、处理结果： | -- | -- | 46163.6562 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.6562 | -- | 已关闭
20260519137229 | 嘉兴圣洁口腔门诊部 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AAUPJX | 设备维修 | 1.0.0.9 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.0.0.8 | 45236.9125 | 1.0.0.8 | 1.0.0.9 | -- | -- | 46161.7042 | 45237 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 嘉兴市 | 海宁市 | 影像丢失 | 17.25 | -- | 46162.4229 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈需要手动上传影像到云端 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：手动上传 5、处理结果： | -- | -- | 46162.4236 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.4236 | -- | 已关闭
20260519137230 | 郑州晟鑫医疗设备有限公司 | -- | 数字牙科影像板 扫描仪 F220中文（WFi版） | HR23AAKROW | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.7063 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0019-00 数字牙科影像板扫描仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 二七区 | 对接牙医管家 | 0.68 | -- | 46161.7347 | 王尔豪 | 牙医管家对接 | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：转发服务被启动 4、处理步骤：重新对接 5、处理结果： | CR阅片对接 | -- | 46161.7347 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.7347 | -- | 已关闭
20260519137231 | 北京创翼商贸有限公司 | -- | F200 | BX23AEKAWT | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.7069 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 设备异响 | 50 | -- | 46163.7903 | 王尔豪 | 设备异响 | 1、故障现象：设备异响 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：让寄回无响应 5、处理结果： | CR硬件检测 | -- | 46163.7903 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.7903 | -- | 已关闭
20260519137232 | 明德口腔（北京大兴区） | -- | Dentrix 55 NX | EE21AAGDOP | 设备维修 | 2.0.5.704 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户数据迁移 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 45840.7674 | 2000590 | 2.0.5.704 | -- | -- | 46161.7333 | 44268 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 迁移数据 | 0.35 | -- | 46161.7472 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：迁移数据 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：自动迁移工具迁移 5、处理结果： | -- | -- | 46161.7486 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.7486 | -- | 已关闭
20260519137234 | 太原绮美口腔门诊部 | -- | 未识别 | UX25AA8GAY | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46017.6354 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46161.7368 | 46018 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 太原市 | 杏花岭区 | 第三方检测图像均匀性 | 15.55 | -- | 46162.384 | 胡标 | -- | 1、故障现象：第三方检测图像均匀性 2、排查动作： 3、故障原因：检测图像均匀性 4、处理步骤：指导客户 5、处理结果： | -- | -- | 46162.3847 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.3847 | -- | 已关闭
20260519137235 | 义乌牙博士口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | OF26AAAVOR | 设备维修 | 1.4.2.1 | -- | -- | DX异常 | -- | 云端数据打开异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46151.641 | 1.0.0.19 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46161.7431 | 46152 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0036-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 图像不准确 | 15.19 | -- | 46162.3757 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈dxAI分析不准 2、排查动作： 3、故障原因：AI分析错误 4、处理步骤：反馈技术 5、处理结果： | -- | -- | 46162.3778 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.3778 | -- | 已关闭
20260519137236 | 民健口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AA6GWW | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1032/2.0.5.1032 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 2.0.5.1031 | 45225.6444 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1032/2.0.5.1032 | -- | -- | 46161.7458 | 45230 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 指导对接分机 | 0.84 | -- | 46161.7812 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：解答客户疑问 2、排查动作： 3、故障原因：解答客户疑问 4、处理步骤：电话沟通解答疑问 5、处理结果： | -- | -- | 46161.7812 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.7812 | -- | 已关闭
20260519137237 | 卜令敏口腔（山东聊城莘县） | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABQNRU | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件服务开启异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1008 | 44411.5958 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 46161.7486 | 44415 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 德州市 | 禹城市 | 对接牙医管家 | 0.79 | -- | 46161.7819 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务开启异常 4、处理步骤：打开服务，更新最新版插件，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46161.7826 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.7826 | -- | 已关闭
20260519137238 | 利昆口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AA3BRY | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.705 | 44540.7389 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 46161.7507 | 44541 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 对接牙医管家 | 0.77 | -- | 46161.7826 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：上传异常 2、排查动作： 3、故障原因：小闹钟软件异常 4、处理步骤：更换插件对接，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46161.7833 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.7833 | -- | 已关闭
20260519137239 | 天津市滨海新区海滨人民医院 | -- | 未识别 | TP25AABEKY | 设备回访 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 46013.6118 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46161.7542 | 46015 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 上门给电脑联网，配合远程检查pacs连接问题 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46162.4306 | 金星 | 46162.5403 | 46162.6049 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 20.28 | 5.3 | 2.56 | 46162.9806 | 46162.6049 | 46162.7118 | 46162.9806 | 46162.7639 | 已关闭
20260519137240 | 益升口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABLGDZ | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1029 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44942.6347 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1029 | -- | -- | 46161.7542 | 44943 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 濮阳市 | 濮阳县 | 分诊后待检查没有患者 | 0.76 | -- | 46161.7861 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户下班了，改天联系操作 5、处理结果： | -- | -- | 46161.7868 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.7868 | -- | 已关闭
20260519137241 | 北京创翼商贸有限公司 | -- | F200 | BX24ABJLTW | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.7562 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | usb连接错误 | 0.76 | -- | 46161.7875 | 郑瑞瀚 | USB链接错误 | 1、故障现象：usn连接错误 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户反馈又正常了，指导客户后续遇到如何操作 5、处理结果： | CR软件故障 | -- | 46161.7875 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.7875 | -- | 已关闭
20260519137242 | 东门里口腔 | -- | 未识别 | UX26AAYBTQ | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46101.7694 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46161.7597 | 46104 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 衡水市 | 深州市 | 图像不良 | 0.72 | -- | 46161.7896 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈影像不清晰 2、排查动作： 3、故障原因：金属伪影 4、处理步骤：同步结论给客户 5、处理结果： | -- | -- | 46165.8451 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.8451 | -- | 已关闭
20260519137243 | 金湾唐人街口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABW3OU | 设备维修 | 2.0.5.1028/2.0.5.708 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.1028 | 44792.4667 | 2000590 | 2.0.5.1028/2.0.5.708 | -- | -- | 46161.7625 | 44792 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 珠海市 | 金湾区 | 对接牙医管家 | 0.4 | -- | 46161.7792 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户咨询对接问题 2、排查动作： 3、故障原因：客户咨询对接问题 4、处理步骤：解答疑问 5、处理结果： | -- | -- | 46161.7889 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46161.7889 | -- | 已关闭
20260519137245 | 黎平县人民医院 | -- | 未识别 | UX25AEMTWY | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件准备时间过长 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45999.6389 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46161.7729 | 46000 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黎平县 | 卡准备中 | 87.84 | -- | 46165.4326 | 胡标 | -- | 1、故障现象：卡准备中 2、排查动作： 3、故障原因：开机顺序不对 4、处理步骤：重启电脑后正常、指导客户 5、处理结果： | -- | -- | 46165.4333 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4333 | -- | 已关闭
20260519137248 | 伟民社区服务站口腔科 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ACEYDO | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44648.4514 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46161.8104 | 44641 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 珠海市 | 金湾区 | 1，故障描述问题：需要申请手闸，不用转现场 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 14.23 | -- | 46162.4028 | 王芳 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46165.4028 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4028 | -- | 已关闭
20260519137249 | 唐山市路南兴泰牙科诊所 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AA8IAX | 设备回访 | 2.0.5.710/2.0.5.1032/2.0.5.1032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1032 | 45261.5819 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1032/2.0.5.1032 | -- | -- | 46161.9021 | 45264 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 唐山市 | 路南区 | 销售和客户反馈影像不清晰，上门查看情况 | 11.6 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46162.4826 | 张慧麟 | 46164.3451 | 46164.4083 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 48.57 | 9 | 1.22 | 46164.8368 | 46164.409 | 46164.4597 | 46164.8368 | 46164.7222 | 已关闭
20260520137250 | 植得爱口腔诊所（洋浦）有限公司 | -- | 未识别 | ZF26ABJMGS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46164.4222 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46162.0493 | 46164 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 海南省 | 儋州市 | 洋浦经济开发区 | CT新机安装 | 8.66 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46162.4389 | 刘明 | 46163.6167 | 46163.6556 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 29.91 | 23.1 | 22.21 | 46164.6014 | 46163.6562 | 46164.5813 | 46164.6014 | 46164.5813 | 处理完成
20260520137251 | 万源阳元刚口腔诊所 | -- | 未识别 | ZF26AAKMAS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46164.8382 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46162.0493 | 46167 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 达州市 | 万源市 | CT新机安装 | 8.64 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46163.6861 | 王孝鑫 | 46164.3986 | 46164.5819 | 配件异常 | 探测器电机复位异常 | 1、故障现象：探测器电机复位异常 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： 探测器电机复位异常，拍片软件卡准备94，用调试软件尝试旋转80度和旋转高压能成功但是不能正常预备。把头侧拆开检查时电机最开始上电，后续关机在开机，电机不上电，拔插电机线和手动调整探测器到零位再开机后正常上电，调试软件正常预备 拍片软件正常拍片 | 否 | 配件异常 | 52.15 | 32.7 | 28.3 | 46167.6229 | 46164.5819 | 46165.7618 | 46167.6229 | 46165.7618 | 已关闭
20260520137252 | 横山彭生军口腔 | -- | 未识别 | ZF26AAJMGS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46168.5882 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46162.0493 | 46169 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 榆林市 | 横山区 | CT新机安装 | 8.64 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46167.2868 | 王红军 | 46167.2875 | 46167.6486 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 125.76 | 38.9 | 28.93 | 46169.5111 | 46167.6493 | 46168.8549 | 46169.5111 | 46169.5125 | 已关闭
20260520137253 | 孝义凤凰口腔 | -- | 未识别 | ZF26AARMRS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46165.5778 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46162.0493 | 46167 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | CT新机安装 | 8.63 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46164.4694 | 康欢 | 46164.4701 | 46165.3924 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 71.61 | 82.4 | 60.32 | 46169.3472 | 46165.3924 | 46167.9062 | 46169.3472 | 46167.9062 | 处理完成
20260520137254 | 天津静海康伢乐口腔诊所 | -- | 未识别 | ZF26AA4MAS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46164.6653 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1/1.4.3.1 | -- | -- | 46162.0493 | 46165 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 静海区 | CT新机安装 | 8.62 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46164.2757 | 金星 | 46164.3118 | 46164.3903 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 47.6 | 13.9 | 8.33 | 46165.8486 | 46164.3917 | 46164.7389 | 46165.8486 | 46164.8924 | 处理完成
20260520137255 | 赤峰市潞泽口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | ZF26AANZOR | 二次安装 | 1.4.3.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46156.6229 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46162.3347 | 46158 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 松山区 | 1，故障描述问题：二次安装培训验收 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 1.76 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46162.4812 | 刘亮亮 | 46162.4819 | 46162.5437 | -- | -- | -- | 是 | -- | 3.96 | 6.6 | 5.11 | 46163.6972 | 46162.5736 | 46162.7861 | 46163.6972 | 46162.7861 | 处理完成
20260520137256 | 玉兰口腔（河南濮阳华龙区） | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABGYXY | 设备维修 | 2.0.5.708 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 线材接触不良 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.708 | 44995.3986 | 2000589 | 2.0.5.708 | -- | -- | 46162.3847 | 44995 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 濮阳市 | 华龙区 | 软件打不开 | 5.95 | -- | 46162.6326 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：软件打不开 2、排查动作： 3、故障原因：CT网卡识别不到 4、处理步骤：重启电脑 5、处理结果： | -- | -- | 46162.7583 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.7583 | -- | 已关闭
20260520137257 | 宜州凌丹口腔 | -- | 未识别 | ZF26ABAZTR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46163.4278 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46162.3847 | 46167 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 河池市 | 宜州区 | CT新机安装 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46162.3972 | 陈一帆 | 46162.3972 | 46162.7083 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 7.74 | 32 | 40.86 | 46167.4368 | 46162.7083 | 46164.4111 | 46167.4368 | 46164.4111 | 处理完成
20260520137259 | 桂林市锐锋医疗器械有限公司 | -- | F200 | BX21AGE3AW | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.3868 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 小牙片传不到分机 | 0.81 | -- | 46162.4208 | 胡标 | MINIPacs阅片对接 | 1、故障现象：小牙片传不到分机 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重启服务后正常 5、处理结果： | CR阅片对接 | -- | 46162.4208 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.4208 | -- | 已关闭
20260520137260 | 俊兴口腔（山东淄博张店区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AARZKQ | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44439.6764 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46162.3875 | 43930 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 淄博市 | 张店区 | 关闭影子系统安装软件 | 0.4 | -- | 46162.4042 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：关闭影子系统安装软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46162.4069 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.4069 | -- | 已关闭
20260520137261 | 南京骏和颐安堂综合门诊部有限公司 | -- | 未识别 | OD25AALYJZ | 二次安装 | 1.4.0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46101.6576 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46162.3896 | 46103 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0037-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 南京市 | 溧水区 | 二次安装 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46162.4576 | 宋厚鹏 | 46162.4681 | 46162.4688 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 1.55 | 76.6 | 76.48 | 46165.6764 | 46162.4688 | 46165.6556 | 46165.6764 | 46165.6556 | 处理完成
20260520137263 | 赵廷辉口腔（福建三明沙县） | -- | Dentrix 50 | D5C20199P0366 | 设备维修 | 2.0.5.905 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.905 | 44326.6472 | 2000585 | 2.0.5.905 | -- | -- | 46162.391 | 43793 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 早上的张书婷需要恢复重建 | 5.81 | -- | 46162.6333 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：早上的张书婷需要恢复重建 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重建影像 5、处理结果： | -- | -- | 46162.7472 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.7472 | -- | 已关闭
20260520137264 | 兰溪友芽口腔诊所有限公司 | -- | Matrix 5000 | NA24ACOUGX | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45707.3583 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46162.3917 | 45608 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 金华市 | 兰溪市 | CT传不到牙医管家 | 1.63 | -- | 46162.4597 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：客户未响应 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46162.4597 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.4597 | -- | 已关闭
20260520137265 | 珠海市方一华口腔门诊有限公司 | -- | Matrix 6600 kunlun2 | JY23AAIDWU | 设备维修 | 1.3.3/1.3.3/1.3.3 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.3 | 45167.7292 | 1.3.3 | 1.3.3/1.3.3/1.3.3 | -- | -- | 46162.3979 | 45167 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-00口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 图像不良 | 0.66 | -- | 46162.425 | 胡标 | -- | 1、故障现象：图像不良 2、排查动作： 3、故障原因：患者摆位不对 4、处理步骤：指导客户 5、处理结果： | -- | -- | 46162.4257 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.4257 | -- | 已关闭
20260520137266 | 速美口腔小河分院（贵州贵阳云岩区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AACKRS | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 软件异常 | -- | 数据库异常损坏 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44366.791 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46162.3979 | 44371 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 拍片软件打开白屏 | 5.64 | -- | 46162.6333 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：拍片软件打开白屏 2、排查动作： 3、故障原因：数据库损坏 4、处理步骤：重建数据库 5、处理结果： | -- | -- | 46162.6965 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.6965 | -- | 已关闭
20260520137267 | 益升口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABLGDZ | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1029 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44942.6347 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1029 | -- | -- | 46162.4 | 44943 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 濮阳市 | 濮阳县 | 片子上传不到牙医管家 | 0.36 | -- | 46162.4153 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：插件未启动 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：改为牙医管家本地对接 | -- | -- | 46162.416 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.416 | -- | 已关闭
20260520137268 | 太原绮美口腔门诊部 | -- | 未识别 | UX25AA8GAY | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46017.6354 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46162.4014 | 46018 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 太原市 | 杏花岭区 | 需要再帮测试一下昨天的数据，要求图中间没有白点 | 30.05 | -- | 46163.6535 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈需要检测灰度值 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：指导客户 5、处理结果： | -- | -- | 46163.6535 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.6535 | -- | 已关闭
20260520137269 | 太原金林口腔诊所有限公司 | -- | Matrix 5000C | SA24ABUNAY | 设备维修 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.12 | 45694.3465 | 1.0.0.6 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 46162.4042 | 45629 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 太原市 | 阳曲县 | 对接牙医管家 | 0.56 | -- | 46162.4278 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46162.4285 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.4285 | -- | 已关闭
20260520137270 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | EU21ABYFRS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.4062 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-05 口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 口扫卡顿严重，给远程调试一下呗 | 0 | -- | 46162.4062 | 赖美琪 | 口扫卡顿 | 1、故障现象：口扫卡顿严重，给远程调试一下呗 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户做配置优化 5、处理结果：优化完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46162.4069 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.4069 | -- | 已关闭
20260520137271 | 许昌市益颗牙口腔有限公司 | -- | 未识别 | WS26AAEJJS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.0.14 | 46163.7667 | 1.0.0.4 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 46162.409 | 46168 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 许昌市 | 魏都区 | CT新机安装 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46163.6208 | 魏榛 | 46163.6215 | 46163.6222 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 28.85 | 106.5 | 106.41 | 46168.5847 | 46163.6222 | 46168.0563 | 46168.5847 | 46168.0563 | 处理完成
20260520137272 | 云南康衡健康 | -- | Dentrix 55 云 | EW23AAODGQ | 设备回访 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | -- | 45006.5861 | -- | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1028 | -- | -- | 46162.4097 | 45007 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 | 1，故障描述问题： 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 董发军 | 46162.4437 | 46162.6201 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 10.3 | 5.96 | 46162.8688 | 46162.6208 | 46162.8688 | 46162.8688 | 46162.8701 | 已关闭
20260520137273 | 昆明颜莉莉口腔 | -- | 未识别 | UX25ABL4GR | 设备回访 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | -- | 45795.5319 | -- | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46162.4097 | 45796 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 | 1，故障描述问题： 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 董发军 | 46162.4437 | 46162.6264 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 10.4 | 5.87 | 46162.8708 | 46162.6271 | 46162.8715 | 46162.8708 | 46162.8722 | 已关闭
20260520137274 | 杏林口腔 | -- | Dentrix 20 Plus | D202017010320 | 设备维修 | 2.0.0.1706 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 电脑硬件故障 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.0.1707 | 45203.7382 | 208 | 2.0.0.1706 | -- | -- | 46162.4104 | 42784 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0001-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 软件打不开 | 28.87 | -- | 46163.6132 | 胡标 | -- | 1、故障现象：影像打不开 2、排查动作： 3、故障原因：显卡驱动故障 4、处理步骤：更新显卡驱动后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46163.6222 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.6222 | -- | 已关闭
20260520137275 | 深圳市臻影医疗有限公司 | -- | 未识别 | WS26AAIJRS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46164.6375 | 1.0.3.6 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 46162.4104 | 46173 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | CT新机安装 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46164.4208 | 杨立辉 | 46164.4208 | 46164.5056 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 50.08 | 54.4 | 25.96 | 46173.5069 | 46164.5056 | 46165.5868 | 46173.5069 | 46167.3701 | 处理完成
20260520137276 | 泽爱口腔 | -- | F200 | F2C0919180657 | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46162.4132 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 东北大区 | 吉林省 | 长春市 | 宽城区 | 软件打不开 | 0.16 | -- | 46162.4194 | 郝珈宝 | 打不开报错类似 CRFlex err 之类的错误 | 1、故障现象：无法选择牙位拍摄报错 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：检查类型识别问题 | CR软件故障 | -- | 46162.4194 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.4194 | -- | 已关闭
20260520137277 | 北京市伟嘉华牙科器材有限责任公司 | -- | S6000 | FL21ACWSGU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46162.4215 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 东城区 | 医生端如何下单 | 0 | -- | 46162.4215 | 赖美琪 | 软件使用说明 | 1、故障现象：医生端如何下单 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：发送教学视频给客户 | 咨询问题 | -- | 46162.4222 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.4222 | -- | 已关闭
20260520137278 | 庆宝口腔 | -- | Dentrix 50 | D5C20191J0020 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 线材接触不良 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 45812.7083 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46162.4222 | 43580 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 准备失败 | 5.07 | -- | 46162.6333 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：准备失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重启正常 5、处理结果： | -- | -- | 46162.7674 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.7674 | -- | 已关闭
20260520137279 | 揭阳棉湖世客口腔 | -- | Dentrix 50 Max | CJ21AA3NTX | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 3.0.0.4 | 2.0.5.907 | 44971.3958 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46162.4243 | 44971 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 揭阳市 | 揭西县 | 以前的复诊顾客能拍CT，但是他传不到另外的电脑里面去，新诊就完全找不到来拍 | 0.29 | -- | 46162.4368 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：插件没启动 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46162.4368 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.4368 | -- | 已关闭
20260520137280 | 瑞康口腔门诊（儋州）有限公司 | -- | 未识别 | WS26AADJTS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46169.6125 | 1.0.3.6 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 46162.4257 | 46170 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 海南省 | 儋州市 | 白马井镇 | CT新机安装 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46162.4368 | 刘明 | 46169.2549 | 46169.4764 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 168.99 | 39.9 | 34.58 | 46170.9319 | 46169.4778 | 46170.9181 | 46170.9319 | 46170.9181 | 处理完成
20260520137281 | 心爱口腔 | -- | Dentrix 50 | D5C20191J0036 | 设备维修 | 2.0.5.9052 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.905 | 44333.9903 | 2000585 | 2.0.5.9052 | -- | -- | 46162.4257 | 43577 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 合肥市 | 巢湖市 | 卡重建 | 0.94 | -- | 46162.4653 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：重建时间长 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：原图存在这个机械硬盘里 5、处理结果： | -- | -- | 46162.466 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.466 | -- | 已关闭
20260520137282 | 成都贝施美医疗科技股份有限公司 | -- | 未识别 | SG25ABBVWS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.4313 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 双流区 | 咬合只能扫一边（只能扫一次），是这样的吗？ | 0 | -- | 46162.4313 | 赖美琪 | 软件使用说明 | 1、故障现象：咬合只能扫一边（只能扫一次），是这样的吗？ 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：新版本在下方添加就好了 | 咨询问题 | -- | 46162.4319 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.4319 | -- | 已关闭
20260520137283 | 晶睿口腔 | -- | 未识别 | UX26ACX2DQ | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | DX异常 | -- | 云端数据打开异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46120.3403 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46162.4333 | 46121 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 秦皇岛市 | 海港区 | 模拟植体操作没反应 | 1.87 | -- | 46162.5118 | 胡标 | -- | 1、故障现象：模拟植体操作没反应 2、排查动作： 3、故障原因：浏览器版本低 4、处理步骤：更新谷歌浏览器操作正常，植体库空白反馈禅道133547 5、处理结果： | -- | -- | 46162.5125 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.5125 | -- | 已关闭
20260520137284 | 广州美创医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL21AGXJGY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.4375 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 你好，有时间麻烦看一下这个软件系统哪里有问题，一直闪退 | 0 | -- | 46162.4375 | 赖美琪 | 出现错误报告 | 1、故障现象：你好，有时间麻烦看一下这个软件系统哪里有问题，一直闪退 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：反馈给技术支持，需要升级为新版本软件 5、处理结果：升级完成 | 29软件问题 | -- | 46162.4382 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.4382 | -- | 已关闭
20260520137285 | 牙健康口腔（河南许昌魏都区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21ACONAU | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44432.5882 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46162.4382 | 44435 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 许昌市 | 魏都区 | 拍完生成不生成影像 | 28.07 | -- | 46163.6076 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈看不到关节 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户无矮颌托反馈现场 5、处理结果： | -- | -- | 46163.6083 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.6083 | -- | 已关闭
20260520137286 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL22AA3MCU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.4403 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 摔了，后面裂了风扇也不转了，开不了机 | 0 | -- | 46162.4403 | 赖美琪 | 精度异常 | 1、故障现象：摔了，后面裂了风扇也不转了，开不了机 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：全面检测 5、处理结果：返厂维修 | 口扫：精度异常 | -- | 46162.441 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.441 | -- | 已关闭
20260520137288 | 名仁口腔 | -- | Matrix 5000C | SA24ABPPGZ | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45706.759 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46162.4444 | 45676 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 关闭影子系统升级软件 | 0.39 | -- | 46162.4604 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46162.4653 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.4653 | -- | 已关闭
20260520137289 | 北京贝拉图思口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | YW26AALMKS | 设备维修 | 1.4.3.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46159.4153 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46162.4514 | 46161 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0062-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | CT上传不到牙医管家 | 1.53 | -- | 46162.5153 | 胡标 | -- | 1、故障现象：CT上传不到牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：客户牙医管家到期了 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46162.5153 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.5153 | -- | 已关闭
20260520137290 | 熊定芳牙科诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAUMKR | 设备维修 | 2.0.5.1003/2.0.5.708 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.708 | 44330.4403 | 2000589 | 2.0.5.1003/2.0.5.708 | -- | -- | 46162.4514 | 44330 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 浏阳市 | 对接牙医管家 | 28.86 | -- | 46163.6542 | 胡标 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：客户无响应 | -- | -- | 46163.6542 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.6542 | -- | 已关闭
20260520137291 | 夏斌梅口腔 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180730262 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.907 | 45985.3979 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46162.4556 | 43332 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 株洲市 | 攸县 | 图像不良 | 28.61 | -- | 46163.6472 | 胡标 | -- | 1、故障现象：图像不良 2、排查动作： 3、故障原因：客户重装了软件 4、处理步骤：替换校准文件、重建数据库，拍摄正常 5、处理结果： | -- | -- | 46163.6479 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.6479 | -- | 已关闭
20260520137292 | 孙主任新店 | -- | 未识别 | ZF26ABGZKR | 二次安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46162.6785 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46162.4569 | 46164 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 西安市 | 莲湖区 | 1，故障描述问题： 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效:二次安装 | 2.19 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46162.5486 | 康欢 | 46162.5493 | 46162.6681 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 2.91 | 33.7 | 30.92 | 46164.5771 | 46162.6701 | 46163.9583 | 46164.5771 | 46163.9583 | 处理完成
20260520137293 | 河南省广森医疗器械销售有限公司 | -- | S6000 | FL24ABU3RR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.4625 | 45432 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 这个口扫一直卡，扫不成 | 0 | -- | 46162.4632 | 赖美琪 | 口扫卡顿 | 1、故障现象：这个口扫一直卡，扫不成 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户做优化 5、处理结果：配置完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46162.4639 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.4639 | -- | 已关闭
20260520137294 | 时代口腔（辽宁大连甘井子区) | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABLQWS | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44377.5333 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46162.4653 | 44377 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 准备失败 | 4.05 | -- | 46162.6333 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：准备失败 2、排查动作： 3、故障原因：H62 4、处理步骤：让重启，客户无回应 5、处理结果： | -- | -- | 46162.766 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.766 | -- | 已关闭
20260520137295 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | BX20AI8YAU | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.4667 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 对接牙医管家 | 4.39 | -- | 46162.6493 | 郝珈宝 | 牙医管家对接 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR阅片对接 | -- | 46162.6493 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.6493 | -- | 已关闭
20260520137296 | 柘荣志坚口腔门诊有限公司 | -- | Matrix 5000 | NA24AAEDRQ | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45381.9424 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46162.4674 | 45382 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 宁德市 | 柘荣县 | 对接牙医管家 | 3.99 | -- | 46162.634 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：更新插件 5、处理结果： | -- | -- | 46162.759 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.759 | -- | 已关闭
20260520137298 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FC21ABFIDU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.4708 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-06口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 一开机就自动关机了,这个是我的坏口扫，曝光太高 | 0.01 | -- | 46162.4708 | 赖美琪 | 2D窗口曝光 | 1、故障现象：这个是我的坏口扫，曝光太高 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：全面检测 5、处理结果：返厂维修 | 投影异常 | -- | 46162.4743 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.4743 | -- | 已关闭
20260520137302 | 植得爱口腔诊所（洋浦）有限公司 | -- | 未识别 | ZF26ABJMGS | 协同工作 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46164.4222 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | 900 | 46162.4764 | 46164 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 海南省 | 儋州市 | 洋浦经济开发区 | 1，故障描述问题：新机安装 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 1.73 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46162.6444 | 王兴乐 | 46163.6146 | 46163.6562 | -- | -- | 1、故障现象：新机安装 2、排查动作：新机安装 3、故障原因：新机安装 4、处理步骤：设备拆箱，搬运进铅房，安装设备，调试，培训 5、处理结果：拍摄正常，培训完成 | 否 | -- | 26.61 | 28.6 | 27.59 | 46164.809 | 46163.6576 | 46164.8069 | 46164.809 | 46164.8069 | 已关闭
20260520137300 | 海南固皓口腔医院有限公司 | -- | 未识别 | OF26AACJRQ | 协同工作 | 1.4.2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46097.7243 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | 800 | 46162.4764 | 46099 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0036-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 海南省 | 海口市 | 琼山区 | 1，故障描述问题：升级 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 1.7 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46162.6451 | 王兴乐 | 46162.6562 | 46162.6639 | -- | -- | 1、故障现象：升级高压风扇方案 2、排查动作：升级高压风扇方案 3、故障原因：升级高压风扇方案 4、处理步骤：增加高压风扇 5、处理结果：升级完成，测试正常 | 否 | -- | 2.82 | 2.8 | 2.61 | 46162.6972 | 46162.6653 | 46162.7736 | 46162.6972 | 46162.7736 | 已关闭
20260520137303 | 遂宁布莱梅口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | UX25AB44GW | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 其他 | 主板PCBA不良 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45959.7201 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46162.4847 | 45959 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 遂宁市 | 船山区 | 1，故障描述问题：开机报错，需要现场处理 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 1.26 | 0.08 | 46162.5375 | 王芳 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46162.5382 | 未解决 | -- | 熊伟 | 46162.5417 | 46162.5528 | -- | 报错01040301;01040302 | 1、故障现象：报错01040301;01040302 2、排查动作：现场检查束光器板，旋转臂控制板，主板。 3、故障原因：束光器板短路，主板保险烧了，旋转臂控制板保险烧了。 4、处理步骤：更换配件。 5、处理结果：正常使用。 | 是 | -- | 0.44 | 7.8 | 2.24 | 46162.9257 | 46162.5563 | 46162.65 | 46162.9257 | 46162.8743 | 已关闭
20260520137304 | 成都华容义齿技术有限公司 | -- | 未识别 | SG25ADURRW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.4889 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 郫都区 | 帮忙安装一下口扫软件 | 0 | -- | 46162.4889 | 赖美琪 | 软件安装 | 1、故障现象：帮忙安装一下口扫软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户安装 5、处理结果：安装完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46162.4896 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.4896 | -- | 已关闭
20260520137305 | 苏州博思美医疗科技有限公司 | -- | S6000 | FL21APMIDZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.4917 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 请先安装scanflex | 0 | -- | 46162.4917 | 赖美琪 | 软件安装 | 1、故障现象：请先安装scanflex 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户重装口扫软件 5、处理结果：安装完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46162.4924 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.4924 | -- | 已关闭
20260520137306 | 北京市朝阳区和平街社区卫生服务中心 | -- | Dentrix 50 | D5C20191J0021 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 环评检测不合格（KV\MA\曝光时间） | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.907 | 44536.641 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46162.5014 | 43578 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 客户要做年检，需要调整Dap | 70.93 | -- | 46165.4569 | 胡标 | -- | 1、故障现象：户要做年检，需要调整Dap 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：使用工具调整dAP 5、处理结果： | -- | -- | 46169.3938 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.3938 | -- | 已关闭
20260520137307 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | BX20AFX3AR | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 无 | -- | 无 | -- | -- | -- | 46162.5222 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 对接牙医管家 | 0.27 | -- | 46162.5333 | 胡标 | 牙医管家对接 | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：对接牙医管家 5、处理结果： | CR阅片对接 | -- | 46162.5333 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.5333 | -- | 已关闭
20260520137308 | 云朵口腔 | -- | F200 | BX23AANDAU | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46162.5299 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 武侯区 | 找不到患者影像 | 44.89 | -- | 46164.4007 | 胡标 | 数据库损坏 | 1、故障现象：找不到患者影像 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重建数据库后找回 5、处理结果： | CR软件故障 | -- | 46164.4007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.4007 | -- | 已关闭
20260520137309 | 春芽口腔（江西南昌东湖区） | -- | Dentrix 50 投放 | DF20AAIDMV | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 软件异常 | -- | 系统配置：杀毒软件、分辨率、显卡配置 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.907 | 44623.5188 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46162.5361 | 44120 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0009-00 口腔X射线数字化体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 南昌市 | 东湖区 | 软件打不开 | 0.55 | -- | 46162.559 | 胡标 | -- | 1、故障现象：软件打不开卡27s 2、排查动作： 3、故障原因：病毒防护没关 4、处理步骤：关闭病毒防护 5、处理结果： | -- | -- | 46162.5597 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.5597 | -- | 已关闭
20260520137310 | 原平市东润口腔门诊有限公司定襄分公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AB2NGT | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.71 | 44754.484 | 2000561 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 46162.5396 | 44754 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 忻州市 | 定襄县 | 上速度慢 | 25.83 | -- | 46163.616 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈上传速度慢 2、排查动作： 3、故障原因：客户网速慢 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46163.616 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.616 | -- | 已关闭
20260520137311 | 犍为美天凡云口腔门诊部有限责任公司 | -- | 未识别 | UX25ACO4RW | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45967.5201 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46162.541 | 45967 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 乐山市 | 犍为县 | 注册新账号检查使用 | 0.48 | -- | 46162.5611 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈需要应对检查 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：替换空白数据库 5、处理结果： | -- | -- | 46162.5618 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.5618 | -- | 已关闭
20260520137313 | 连平德爱口腔医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | UX25ABOZWZ | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46028.7694 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46162.566 | 46029 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 河源市 | 连平县 | 检测影像删除隐藏 | 1.59 | -- | 46162.6326 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：检测影像删除隐藏 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：牙智宝替换空白数据库；CT注册新账号 5、处理结果： | -- | -- | 46162.6424 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.6424 | -- | 已关闭
20260520137315 | 新皓琦口腔（宁夏银川兴庆区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAHNGS | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44307.6535 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46162.5687 | 43993 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 兴庆区 | 软件使用卡顿 | 0.4 | -- | 46162.5854 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：清理垃圾软件，打开影子系统 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46162.5861 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.5861 | -- | 已关闭
20260520137316 | 清远市清新区太平镇卫生院（清远市清新区太平镇妇幼保健计划生育服务站、清远市清新区太平镇疾病预防控制中心、清远市清新区太平医院） | -- | 未识别 | TP26AAGTKO | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.14 | 46139.6535 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46162.5708 | 46141 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 清远市 | 清新区 | 关闭影子系统安装软件 | 0.38 | -- | 46162.5861 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：关闭影子系统安装软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46162.5868 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.5868 | -- | 已关闭
20260520137317 | 蔡锦泉口腔（广东广州增城区）原蔡记口腔 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180730280 | 设备维修 | 2.0.5.9053 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 3.0.0.22 | 2.0.5.905 | 44538.4861 | 2000585 | 2.0.5.9053 | -- | -- | 46162.5736 | 43350 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 增城区 | 上传失败等待上传 | 2.9 | -- | 46162.6944 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：采集空间不足 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理原图磁盘 5、处理结果： | -- | -- | 46163.791 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.791 | -- | 已关闭
20260520137319 | 英德市梁伟珍口腔 | -- | 未识别 | UX25ABT4TW | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45946.5132 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46162.5778 | 45947 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 清远市 | 英德市 | 上传失败，下载插件 | 0.22 | -- | 46162.5868 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：没启动插件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46162.5875 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.5875 | -- | 已关闭
20260520137320 | 湛江中正口腔 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE22AAIHJZ | 设备维修 | 1.0.0.6/1.0.0.6 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.0.0.6 | 44916.6972 | 1.0.0.6 | 1.0.0.6/1.0.0.6 | -- | -- | 46162.5799 | 44917 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 湛江市 | 霞山区 | 拍摄后一个患者上传两次到dx | 1.16 | -- | 46162.6285 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：云端两个影像；未上传牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：合并患者，重新归档 5、处理结果： | -- | -- | 46162.6292 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.6292 | -- | 已关闭
20260520137322 | 兰溪友芽口腔诊所有限公司 | -- | Matrix 5000 | NA24ACOUGX | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45707.3583 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46162.5896 | 45608 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 金华市 | 兰溪市 | 上传失败等待上传 | 1.15 | -- | 46162.6382 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：对接牙医管家 5、处理结果： | -- | -- | 46162.7597 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.7597 | -- | 已关闭
20260520137324 | 硚口区汉中街口腔 | -- | F200 | BX26AEBMAR | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.6007 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 硚口区 | 扫描后不上图 | 0.9 | -- | 46162.6389 | 郝珈宝 | 不上图 | 1、故障现象：45天内开箱不良，返厂检测不上图问题，如果存在问题换机 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46170.6667 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.6667 | -- | 已关闭
20260520137325 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL22AKZUAY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46162.6056 | 45015 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 屏幕显示有横竖的条纹 | 0.01 | -- | 46162.6062 | 赖美琪 | 电脑其他报错咨询 | 1、故障现象：屏幕显示有横竖的条纹 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：需要找电脑师傅看一下 | 咨询问题 | -- | 46162.6062 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.6062 | -- | 已关闭
20260520137327 | 北京博爱中西医结合医院 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABM3KU | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44827.6049 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46162.6299 | 44786 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 对接牙医管家 | 0.54 | -- | 46162.6521 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未打开 4、处理步骤：对接牙医管家 5、处理结果： | -- | -- | 46169.3931 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.3931 | -- | 已关闭
20260520137333 | 林志铭口腔（福建泉州石狮市） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20ABNUDX | 设备维修 | 2.0.5.74 | -- | -- | 软件异常 | -- | 系统配置：杀毒软件、分辨率、显卡配置 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.74 | 45177.5424 | 2000562 | 2.0.5.74 | -- | -- | 46162.6424 | 44139 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 泉州市 | 石狮市 | 拍完无法生成影像 | 1.39 | -- | 46162.7 | 胡标 | -- | 1、故障现象：影像打不开 2、排查动作： 3、故障原因：显卡驱动故障 4、处理步骤：更新显卡驱动后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46164.459 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.459 | -- | 已关闭
20260520137334 | 利明口腔 | -- | Dentrix 10-3.0 | D1020180122302 | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.517 | 45317.4444 | 2000103 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46162.6444 | 43138 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 宜宾市 | 长宁县 | 卡生成 | 1.2 | -- | 46162.6944 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：卡重建 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重建影像 5、处理结果： | -- | -- | 46162.7604 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.7604 | -- | 已关闭
20260520137335 | 湛江致美泉庄口腔门诊有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AC1XKV | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1008 | 44477.391 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 46162.6465 | 44501 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 湛江市 | 霞山区 | 安装插件对接 | 0.71 | -- | 46162.6757 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户需要关闭影子系统安装软件 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：关闭影子系统 5、处理结果： | -- | -- | 46162.6764 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.6764 | -- | 已关闭
20260520137336 | 沈阳永汇康医疗管理有限公司苏家屯大盛路口腔诊所 | -- | Dentrix 50 Max | CJ21AA9NWX | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44582.3847 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46162.6479 | 44565 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 沈阳市 | 苏家屯区 | 图像不良 | 0.05 | -- | 46162.65 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：图像不良 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：查看影像无遮挡，告知现场 5、处理结果： | -- | -- | 46162.7604 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.7604 | -- | 已关闭
20260520137337 | 金阳成信口腔诊所有限责任公司 | -- | 未识别 | UD25AANYGT | 设备维修 | 2.0.5.710/1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45854.416 | 1.0.0.6 | 2.0.5.710/1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46162.65 | 45854 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0052-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 金阳县 | CT上传不到牙医管家 | 0.04 | -- | 46162.6521 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46162.6528 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.6528 | -- | 已关闭
20260520137338 | 深圳格伦菲尔口腔医院 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AAACAY | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.13 | 45448.6465 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46162.659 | 45258 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 拍完无法生成影像 | 0.86 | -- | 46162.6944 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：卡重建 2、排查动作： 3、故障原因：D盘被e看牙占满 4、处理步骤：清理磁盘，重建影像 5、处理结果： | -- | -- | 46162.7625 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.7625 | -- | 已关闭
20260520137339 | 合肥九月口腔门诊有限公司长丰分公司 | -- | 未识别 | YL26AAMRWQ | 设备维修 | 1.4.2.1/1.4.2.1 | -- | -- | -- | 硬件-开机异常 | -- | 错误：设备连接失败 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46140.4493 | 1.0.0.18 | 1.4.2.1/1.4.2.1 | -- | -- | 46162.659 | 46126 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 合肥市 | 长丰县 | 准备报错 | 19.36 | 82.43 | 46163.466 | 胡标 | -- | 1、故障现象：准备报错 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：转李又 | -- | -- | 46163.5674 | 未解决 | 46165.4389 | 李又 | 46167.0014 | 46167.6118 | -- | 排查电源情况，校正灯丝训管，测试 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：排查电源情况，校正灯丝训管，测试 | 否 | -- | 97.08 | 23.3 | 11.47 | 46168.4743 | 46167.6125 | 46168.0903 | 46168.4743 | 46168.0903 | 已关闭
20260520137341 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | BX25ABJJDW | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.6618 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 影像不清晰 | 264.73 | -- | 46173.6924 | 王尔豪 | 影像不清晰 | 1、故障现象：影响不清晰 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：指导调整曝光时间 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46173.6924 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.6924 | -- | 已关闭
20260520137346 | 固德熊猫口腔门诊部东台有限公司 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AALURP | 设备维修 | 1.3.8 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.8 | 45412.8875 | 1.0.0.9 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46162.6785 | 45418 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 盐城市 | 东台市 | 卡重建 | 16.78 | -- | 46163.3771 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈偶发卡重建 2、排查动作： 3、故障原因：主存储是大容量硬盘 4、处理步骤：更改主存储、部署自动迁移工具 5、处理结果： | -- | -- | 46163.6937 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.6937 | -- | 已关闭
20260520137347 | 北京创翼商贸有限公司 | -- | F200 | BX24AF2YGW | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.6813 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 软件打不开 | 0.46 | -- | 46162.7 | 郝珈宝 | 无故障 | 1、故障现象：客户软件下错了，桌面快捷方式因为更新不在了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR客户协作或咨询 | -- | 46162.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.7 | -- | 已关闭
20260520137354 | 茂名市中医院 | -- | 未识别 | TP26AADTDO | 设备培训 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.14 | 46059.4681 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46162.7007 | 46062 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 茂名市 | 茂南区 | 1，故障描述问题：培训拍片 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 彭建国 | 46163.4542 | 46163.625 | 培训 | 无 | 1、故障现象：培训 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | 培训 | -- | 79 | 74.78 | 46166.7569 | 46163.6257 | 46166.7417 | 46166.7569 | 46166.7424 | 已关闭
20260520137355 | 北京创翼商贸有限公司 | -- | F200 | BX23AE72JY | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.7042 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 软件打不开 | 1.34 | -- | 46162.7604 | 郝珈宝 | 重装软件及数据迁移 | 1、故障现象：软件文件损坏，重装软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR软件安装 | -- | 46162.7604 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.7604 | -- | 已关闭
20260520137356 | 合肥佳德口腔医院管理有限公司 | -- | Matrix 5000 | NA24AAAKGW | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45742.5715 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46162.7069 | 45632 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区 | 内存满了 | 1.29 | -- | 46162.7604 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：清理浏览器缓存 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46162.7611 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.7611 | -- | 已关闭
20260520137357 | 电白区欧科口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABNGWR | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44674.4139 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46162.7104 | 44675 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 茂名市 | 电白区 | 准备后无法拍摄 | 1.22 | -- | 46162.7611 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：工作列表无法对接，时间筛选无反应，用bunny测试正常，已反馈杨哲 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46162.7618 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.7618 | -- | 已关闭
20260520137358 | 常州溧阳燕山医院 | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAKBDW | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44615.4437 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46162.7174 | 44103 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 常州市 | 溧阳市 | 软件打不开 | 64.27 | -- | 46165.3951 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：片子重复打开提示，无故障 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46165.3965 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.3965 | -- | 已关闭
20260520137360 | 嘉尚佳萌芽口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAYBKY | 设备维修 | 2.0.5.1028 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 高压无射线 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44545.6924 | 2000590 | 2.0.5.1028 | -- | -- | 46162.7188 | 44546 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 廊坊市 | 大厂回族自治县 | 图像不良 | 23.28 | -- | 46163.6889 | 胡标 | -- | 1、故障现象：图像不良 2、排查动作： 3、故障原因：高压异常 4、处理步骤：重启CT后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46163.7146 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.7146 | -- | 已关闭
20260520137361 | 龙泉驿牙贝康口腔 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AAIQRS | 设备维修 | 1.0.0.8 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.0.0.8 | 45146.4618 | 1.0.0.8 | 1.0.0.8 | -- | -- | 46162.7222 | 45093 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 龙泉驿区 | 迁移数据 | 23.27 | -- | 46163.6917 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈需要迁移数据 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：部署自动迁移工具 5、处理结果： | -- | -- | 46163.6924 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.6924 | -- | 已关闭
20260520137362 | 唯艺口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAIPJZ | 设备维修 | 2.0.5.1008/2.0.5.705 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1008 | 44561.5333 | 2000587 | 2.0.5.1008/2.0.5.705 | -- | -- | 46162.7264 | 44561 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 拍完没有影像 | 0.85 | -- | 46162.7625 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：客户没有复位 重启后恢复 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46162.7625 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46162.7625 | -- | 已关闭
20260520137365 | 宜兴市奢齿口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | UX26AB32OQ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46165.6201 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46162.7396 | 46165 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 无锡市 | 宜兴市 | CT新机安装 | 0.41 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46162.759 | 宋厚鹏 | 46165.6361 | 46165.6361 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 69.12 | 1.2 | 1.09 | 46165.6819 | 46165.6368 | 46165.6819 | 46165.6819 | 46165.6819 | 处理完成
20260520137366 | 北江口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AA9NJW | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 45007.3736 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46162.7444 | 44851 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 廊坊市 | 文安县 | 关闭影子系统安装软件 | 22.79 | -- | 46163.6937 | 胡标 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：更新插件 5、处理结果： | -- | -- | 46163.6937 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.6937 | -- | 已关闭
20260520137368 | 明德口腔（北京大兴区） | -- | Dentrix 55 NX | EE21AAGDOP | 设备维修 | 2.0.5.704 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 45840.7674 | 2000590 | 2.0.5.704 | -- | -- | 46162.7479 | 44268 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 影像导出 | 15.22 | -- | 46163.3819 | 胡标 | -- | 1、故障现象：需要迁移数据 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：设置自动迁移 5、处理结果： | -- | -- | 46163.3819 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.3819 | -- | 已关闭
20260520137369 | 宾泰口腔（北京大兴经济技术开发区） | -- | Dentrix 50 | D5C20199P0371 | 设备维修 | 2.0.5.9041 | -- | -- | 软件异常 | -- | 图像已丢失或者过期 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.904 | 44430.409 | 2000583 | 2.0.5.9041 | -- | -- | 46162.7479 | 43786 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 找不到患者影像 | 15.2 | -- | 46163.3812 | 胡标 | -- | 1、故障现象：找不到患者影像 2、排查动作： 3、故障原因：影像丢失 4、处理步骤：重建数据库找回 5、处理结果： | -- | -- | 46163.3812 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.3812 | -- | 已关闭
20260520137370 | 句容市乐福口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | UX25ABLGKY | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46009.6451 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46162.7514 | 46010 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 镇江市 | 句容市 | 安装软件 | 15.06 | -- | 46163.3785 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈需要安装ai功能 2、排查动作： 3、故障原因：客户网络会断网导致安装失败 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46163.3792 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.3792 | -- | 已关闭
20260520137379 | 天津滨海康美奥瑞口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | VN25AAHHWZ | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 图像不良 | 图像不良 | 客户反馈影像效果不佳 | 客户反馈影像效果不佳 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46006.5521 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46162.9819 | 46007 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 客户反馈图像不清晰，重新校准并培训 | 10.79 | 0.13 | 46163.4313 | 苏晓静 | -- | 客户反馈图像不清晰，重新校准并培训，转现场 | -- | -- | 46163.4319 | 未解决 | 46163.4354 | 金星 | 46163.4368 | 46163.4688 | -- | 牙根尖看不清楚 | 1、故障现象：图像不清 2、排查动作：检查图像 3、故障原因：摆位和拍摄参数 4、处理步骤：校准和培训 5、处理结果：测试正常 | 否 | -- | 0.89 | 6.2 | 0.01 | 46163.7382 | 46163.4688 | 46163.4694 | 46163.7382 | 46163.7333 | 已关闭
20260521137380 | 新乡市凤泉区万君杰口腔门诊所 | -- | 未识别 | ZF26AATMJS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46168.6917 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46163.0493 | 46169 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 新乡市 | 凤泉区 | CT新机安装 | 8.04 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46168.3736 | 张榛 | 46168.3764 | 46168.4264 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 121.03 | 28 | 26.76 | 46170.4944 | 46168.4271 | 46169.5417 | 46170.4944 | 46169.5417 | 已关闭
20260521137381 | 高安市明天声美口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | ZF26AAWMJS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46165.6299 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46163.0493 | 46166 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 宜春市 | 高安市 | CT新机安装 | 8.06 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46164.3542 | 王超 | 46164.3549 | 46164.4944 | CT-限位光电开关不良 | X1光电开关一场，无法触发，窗口无法调节 | 1、故障现象：X1光电开关一场，无法触发，窗口无法调节 2、排查动作：检查电机，电机正常，光电开关不了，输入正常 3、故障原因：X1光电开关一场，无法触发，窗口无法调节 4、处理步骤：更换光电开关 5、处理结果：更换后正常 | 否 | 设备无法正常开启 | 26.63 | 48.9 | 45.59 | 46166.3938 | 46164.4944 | 46166.3938 | 46166.3938 | 46166.3938 | 处理完成
20260521137382 | 赣州市赣县区第三人民医院（赣州市赣县区妇幼保健院） | -- | 未识别 | ZF26AAVMOS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46168.4292 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46163.0493 | 46169 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 赣州市 | 赣县区 | CT新机安装 | 8.05 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46167.3667 | 王超 | 46167.3674 | 46168.3479 | CT-限位光电开关不良 | Y1轴光电开关失效 | 1、故障现象：Y1轴光电开关失效 2、排查动作：Y1轴光电开关失效，输出正常，指示灯不亮 3、故障原因：Y1轴光电开关失效 4、处理步骤：更换后正常 5、处理结果：更换后正常 | 否 | R21，Y轴移出限位超时 | 119.13 | 52.8 | 29.31 | 46169.5687 | 46168.3479 | 46169.5694 | 46169.5687 | 46169.5694 | 处理完成
20260521137383 | 英德市桦希口腔有限公司 | -- | 未识别 | ZF26AAUMJS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46169.7778 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46163.0493 | 46170 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 清远市 | 英德市 | CT新机安装 | 8.05 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46169.484 | 彭建国 | 46169.4847 | 46169.5125 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 147.1 | 20 | 26.07 | 46170.9 | 46169.5139 | 46170.6 | 46170.9 | 46170.8187 | 处理完成
20260521137384 | 孝义侯王口腔 | -- | 未识别 | ZF26AAXMAS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46165.6562 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46163.0493 | 46167 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | CT新机安装 | 8.06 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46164.9549 | 牛艳龙 | 46165.3236 | 46165.5847 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 52.8 | 33.1 | 26.85 | 46167.5618 | 46165.5854 | 46166.7035 | 46167.5618 | 46166.7035 | 处理完成
20260521137385 | 成都高新拉斐尔府城新谷口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | ZF26AA1MOS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46167.6444 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46163.0493 | 46168 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 武侯区 | CT新机安装 | 10.41 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46166.5215 | 熊伟 | 46167.3479 | 46167.3938 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 93.87 | 19.9 | 31.24 | 46168.6792 | 46167.3944 | 46168.6958 | 46168.6792 | 46168.7931 | 已关闭
20260521137387 | 沧州青县金牛中心卫生院 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AB12JX | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1032 | 45281.5722 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 46163.3785 | 45285 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 沧州市 | 青县 | 图像不良 | 8.07 | -- | 46163.7146 | 胡标 | -- | 1、故障现象：图像不良 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：校准多次平板无效，反馈现场 5、处理结果： | -- | -- | 46164.3792 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.3792 | -- | 已关闭
20260521137388 | 美铭口腔（辽宁大连甘井子区） | -- | Dentrix 55 云 | EW23ABDHSQ | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 3.0.0.6 | 2.0.5.709 | 44999.666 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46163.3819 | 45000 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 重新装插件了，但是影子系统没关，应该是重启电脑之后出现的这个问题，把影子系统关闭后再把之前的卸载了，重新安装对接 | 0.86 | -- | 46163.4181 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：对接云端，牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：云端插件对接正常；牙医管家IP变了 4、处理步骤：重新对接，告知客户固定IP 5、处理结果： | -- | -- | 46168.6653 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.6653 | -- | 已关闭
20260521137389 | 雅美口腔（河北迁安） | -- | Dentrix 55 云 | EW22AA5LKV | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 触摸屏不亮/花屏/破损/无反应 | 触摸屏不亮/花屏/破损/无反应 | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.709 | 44810.6243 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46163.3826 | 44811 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 唐山市 | 迁安市 | 触摸屏无法点触，上门更换 | 7.48 | 117.62 | 46163.6944 | 胡标 | -- | 1、故障现象：触摸屏无法点触，上门更换 2、排查动作： 3、故障原因：触摸屏无法点触，上门更换 4、处理步骤： 5、处理结果：转张慧麟 | -- | -- | 46163.6972 | 未解决 | 46168.5979 | 张慧麟 | 46168.5986 | 46168.741 | -- | 屏幕无法点触 | 1、故障现象：屏幕无法点触 2、排查动作：重启测试 3、故障原因：屏幕问题 4、处理步骤：更换屏幕 5、处理结果：正常使用 | 是 | -- | 121.05 | 4.4 | 1.02 | 46169.3264 | 46168.741 | 46168.784 | 46169.3264 | 46168.784 | 已关闭
20260521137390 | 织金朗朗口腔门诊部 | -- | 未识别 | UX25AAZERW | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 其他 | 机器异响 | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.14 | 45926.3882 | 1.0.0.17 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46163.3833 | 45926 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 贵州省 | 毕节市 | 织金县 | 1，故障描述问题：立柱升降有异响，上门检查。 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 1.46 | 1.86 | 46163.4444 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：立柱异响 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：转晏克华 5、处理结果： | -- | -- | 46163.466 | 未解决 | -- | 晏克华 | 46163.5437 | 46163.6215 | -- | 立柱上升下降有异响 | 1、故障现象：立柱上升下降有异响。 2、排查动作：上升下降测试到某一段位置有异响。 3、故障原因：立柱滑块太紧不平衡。 4、处理步骤：卸掉头侧横臂调试四个滑块松紧。 5、处理结果：调节后异响消失，设备正常使用。 | 否 | -- | 3.77 | 5.5 | 3.59 | 46163.7826 | 46163.6229 | 46163.7722 | 46163.7826 | 46163.7722 | 已关闭
20260521137392 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F220 | FF22AA42OR | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46163.3882 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0012-00数字牙科影像板扫描仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | -- | 0.73 | -- | 46163.4187 | 郝珈宝 | 重装软件及数据迁移 | 1、故障现象：重装软件，客户没有备份数据不迁移数据，对接牙冠 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR软件安装 | -- | 46163.4187 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.4187 | -- | 已关闭
20260521137393 | 绿苑口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AAJNGT | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1033 | 45482.641 | 2000594 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 46163.3889 | 45483 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 清理缓存 | 0.72 | -- | 46163.4194 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：对接插件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46163.4194 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.4194 | -- | 已关闭
20260521137394 | 长春市黄伟义齿制作中心 | -- | 未识别 | SG25AANDKW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.3896 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 东北大区 | 吉林省 | 长春市 | 宽城区 | 设备储存空间不足，无法扫描，清理哪里内存 | 0 | -- | 46163.3896 | 唐积安 | 清理数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46163.3896 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.3896 | -- | 已关闭
20260521137395 | 常州叶西拉口腔医疗管理有限公司 | -- | 未识别 | UX25ABJGJY | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 4.0.0.70 | 1.3.15 | 46010.6139 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46163.3903 | 46012 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 常州市 | 钟楼区 | 影像不良 | 2.17 | -- | 46163.4806 | 胡标 | -- | 1、故障现象：影像不良 2、排查动作： 3、故障原因：开机第一张电压不够 4、处理步骤：指导客户 5、处理结果： | -- | -- | 46163.4812 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.4812 | -- | 已关闭
20260521137396 | 赵廷辉口腔（福建三明沙县） | -- | Dentrix 50 | D5C20199P0366 | 设备维修 | 2.0.5.905 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.905 | 44326.6472 | 2000585 | 2.0.5.905 | -- | -- | 46163.3951 | 43793 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | 今天和昨天一样 早上第一张采集完成却读取失败 第二张又正常了 | 0.54 | -- | 46163.4181 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：采集完成却读取失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户一直在拍摄 5、处理结果： | -- | -- | 46163.4417 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.4417 | -- | 已关闭
20260521137397 | 广宁惠民口腔悟空 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AASAAV | 设备维修 | 1.0.0.8/1.0.0.8 | -- | -- | 软件异常 | -- | 数据库异常损坏 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.0.0.8 | 45222.7076 | 1.0.0.8 | 1.0.0.8/1.0.0.8 | -- | -- | 46163.3993 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 肇庆市 | 广宁县 | 软件打不开 | 0.49 | -- | 46163.4194 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：数据库异常，mysql服务不启动，重建数据库后恢复 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46163.4201 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.4201 | -- | 已关闭
20260521137398 | 昆明展会 | -- | -- | -- | 市场支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.4007 | -- | -- | -- | 否 | -- | -- | 华南大区 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 5月22号展会结束，拆机寄回公司 | 0.52 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46164.6097 | 董发军 | 46164.6097 | 46164.6444 | -- | -- | 1、故障现象：展会拆机 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：打包发走 | 否 | -- | 29.34 | 5.7 | 4.84 | 46164.7236 | 46164.6451 | 46164.8465 | 46164.7236 | 46164.8472 | 已关闭
20260521137400 | 美誉口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAWKRU | 设备升级 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44779.6958 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46163.4007 | 44782 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 吉林省 | 长春市 | 南关区 | 1，故障描述问题：初期化，升级头测网线 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 刘亮亮 | 46163.5347 | 46163.5875 | 初始化异常 | -- | 1、故障现象：频发初始化 2、排查动作：头测网线故障 3、故障原因：老款头测网线问题 4、处理步骤：更换升级新款头测网线 5、处理结果：已正常 | 是 | 硬件：初始化异常 | -- | 4.6 | 3.43 | 46163.6736 | 46163.5882 | 46163.7312 | 46163.6736 | 46163.7312 | 已关闭
20260521137399 | 袁新志口腔 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180625149 | 设备回访 | 2.0.1.907 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | -- | 44634.7382 | -- | 2.0.1.907 | -- | -- | 46163.4007 | 43289 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 淮南市 | 田家庵区 | 1，故障描述问题：旧换新意向客户，配合业务协同回访 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 李又 | 46163.4111 | 46163.5854 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 13.9 | 9.68 | 46163.9917 | 46163.5854 | 46163.9889 | 46163.9917 | 46163.9889 | 已关闭
20260521137401 | 益民口腔(山东临沂费县) | -- | Dentrix 50 | D5C20199H0355 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 4.0.0.58 | 2.0.5.907 | 44573.6597 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46163.4021 | 44350 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 临沂市 | 费县 | 清理缓存 | 1.01 | -- | 46163.4444 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：清理缓存 2、排查动作： 3、故障原因：采集原图路径不足 4、处理步骤：清理 5、处理结果： | -- | -- | 46163.5 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.5 | -- | 已关闭
20260521137402 | 灞桥锦绣皓宸口腔 | -- | 未识别 | UX25AB14TT | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45864.5611 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46163.4035 | 45864 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 西安市 | 灞桥区 | 影像不清晰 | 0.34 | -- | 46163.4181 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：影像不清晰 2、排查动作： 3、故障原因：kv值为60 4、处理步骤：告知客户，并告知开机顺序 5、处理结果： | -- | -- | 46163.425 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.425 | -- | 已关闭
20260521137403 | 河北石家庄新华李立军口腔 | -- | F200 | F2C09198U2232 | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46163.4056 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 软件打不开 | 1.8 | -- | 46163.4806 | 胡标 | 打不开报错类似 CRFlex err 之类的错误 | 1、故障现象：软件打不开 2、排查动作： 3、故障原因：牙医管家抢驱动 4、处理步骤：指导客户 5、处理结果： | CR软件故障 | -- | 46163.4806 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.4806 | -- | 已关闭
20260521137404 | 武汉雅齐口腔门诊部有限公司 | -- | F200 | BX24AA2MAY | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.4083 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 江岸区 | 拍片一直显示等待，不采集啥 | 0.26 | -- | 46163.4187 | 王尔豪 | 标准表格式中数据类型不匹配 | 1、故障现象：显示采集中 2、排查动作： 3、故障原因：路径异常，识别有故障 4、处理步骤：重新设置路径 5、处理结果： | CR软件故障 | -- | 46163.4187 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.4187 | -- | 已关闭
20260521137405 | 北京创翼商贸有限公司 | -- | F200 | BX23AI7RRS | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.4083 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | usb连接错误 | 1.5 | -- | 46163.4708 | 胡标 | USB链接错误 | 1、故障现象：usb连接错误 2、排查动作： 3、故障原因：USB线接触不良 4、处理步骤： 5、处理结果：客户购买usb线 | CR软件故障 | -- | 46166.7375 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.7375 | -- | 已关闭
20260521137406 | 河南省腾飞医疗器械有限公司 | -- | F200 | BX21AB4BUU | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.409 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 金水区 | 设备连接异常 | 1.7 | -- | 46163.4799 | 胡标 | USB链接错误 | 1、故障现象：设备连接异常 2、排查动作： 3、故障原因：电源线没插好 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR软件故障 | -- | 46163.4799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.4799 | -- | 已关闭
20260521137407 | 深圳市贝尔口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AC5TAY | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 44547.6792 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 46163.4104 | 44548 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 插件对接 | 1.94 | -- | 46163.4917 | 胡标 | -- | 1、故障现象：插件对接 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：更新插件 5、处理结果： | -- | -- | 46163.4924 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.4924 | -- | 已关闭
20260521137408 | 海南省儋州那大铂恩口腔 | -- | 未识别 | OD25AAGUDX | 设备升级 | 1.3.15.3/1.3.15.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45989.5896 | 1.0.0.18 | 1.3.15.3/1.3.15.3 | -- | -- | 46163.4132 | 45990 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 海南省 | 儋州市 | 那大镇 | 1，故障描述问题：高压散热风扇升级 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 刘明 | 46163.4368 | 46163.525 | 加装散热风扇 | -- | 1、故障现象：升级高压散热风扇 2、排查动作：升级高压散热风扇 3、故障原因：升级高压散热风扇 4、处理步骤：增加高压散热风扇，更换束光器控制板 5、处理结果：升级完成 | 是 | 加装散热风扇 | -- | 4.2 | 2.13 | 46167.5437 | 46163.525 | 46163.6139 | 46167.5437 | 46163.6139 | 已关闭
20260521137409 | 连平明珠口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | ZF26AA2ZOR | 协同工作 | 1.4.3.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46155.7639 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | 0 | 46163.4194 | 46156 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 河源市 | 连平县 | 1，故障描述问题：客户要求上门部署本地端软件 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 0.31 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46163.4347 | 陈显光 | 46163.4354 | 46163.5694 | -- | -- | 1、故障现象：安装本地客户端 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：安装新版本本地客户端 5、处理结果：已完成 | 否 | -- | 3.77 | 5.4 | 2.89 | 46166.3201 | 46163.5896 | 46163.7097 | 46166.3201 | 46163.7097 | 已关闭
20260521137410 | 艾雯口腔（安徽六安金安区） | -- | Dentrix 55 | CX20AAAPOV | 设备维修 | 2.0.5.5 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.5 | 44419.7174 | 2000504 | 2.0.5.5 | -- | -- | 46163.4201 | 44100 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 六安市 | 金安区 | ct卡重建 | 0.14 | -- | 46163.4257 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：ct卡重建 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户重启，已拍摄正常 5、处理结果： | -- | -- | 46163.4403 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.4403 | -- | 已关闭
20260521137411 | 桂林市锐锋医疗器械有限公司 | -- | F200 | BX22AEAODR | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.425 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | usb连接错误 | 0.14 | -- | 46163.4313 | 王尔豪 | USB连接错误 | 1、故障现象：usb连接错误 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重装驱动 5、处理结果： | CR硬件检测 | -- | 46163.4313 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.4313 | -- | 已关闭
20260521137412 | 贵州省瑞仁口腔医疗有限公司 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AABBJP | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033/2.0.5.1033 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1033 | 45365.6069 | 2000594 | 2.0.5.710/2.0.5.1033/2.0.5.1033 | -- | -- | 46163.4264 | 45366 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 贵州省 | 贵阳市 | 云岩区 | 管家归不了档 | 0.34 | -- | 46163.441 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：管家归不了档 2、排查动作： 3、故障原因：插件开了转发 4、处理步骤：重新对接，重新上传 5、处理结果： | -- | -- | 46163.4632 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.4632 | -- | 已关闭
20260521137413 | 北京市伟嘉华牙科器材有限责任公司 | -- | S6000 | FL21AFUMDV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46163.4313 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 东城区 | 你好，有个数据保存不下来，麻烦远程一下 | 0.01 | -- | 46163.4319 | 唐积安 | 数据无法保存 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：软件卡死 4、处理步骤： 5、处理结果： | 29软件问题 | -- | 46163.4319 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.4319 | -- | 已关闭
20260521137414 | 洁雅口腔医院 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AAHJGQ | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45043.6868 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46163.4326 | 45082 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 卡在准备中 | 0.93 | -- | 46163.4708 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：报错，电流机器未复位01010323 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：重启设备后恢复 | -- | -- | 46163.4722 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.4722 | -- | 已关闭
20260521137415 | 南京仁齿星辰口腔 | -- | 未识别 | GI22AATQAZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46163.4333 | -- | -- | -- | 否 | -- | 口腔数字印模仪-科美 | 直辖大区 | 江苏省 | 南京市 | -- | 你好，就是口扫生成之后显示空白是什么情况呀 | 0 | -- | 46163.4333 | 唐积安 | 优化数据时闪退 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：电脑内存不足 4、处理步骤： 5、处理结果： | 32软件问题 | -- | 46163.4347 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.4347 | -- | 已关闭
20260521137416 | 袁州区严海翔口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AA4BDQ | 设备维修 | 2.0.5.708 | -- | -- | 软件异常 | -- | 数据库异常损坏 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.708 | 44678.6493 | 2000589 | 2.0.5.708 | -- | -- | 46163.434 | 44679 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 打不开软件 | 1.41 | -- | 46163.4931 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：运行库异常，恢复数据库 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46163.4938 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.4938 | -- | 已关闭
20260521137417 | 福安美雅口腔门诊部 | -- | Dentrix 50 | D5C20196J0214 | 设备维修 | 2.0.5.905 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44314.6319 | 2000587 | 2.0.5.905 | -- | -- | 46163.4347 | 43669 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 宁德市 | 福安市 | 拍片系统内存不足，今天新加了内存，改了缓存途径后片子看不见了 | 1.39 | -- | 46163.4931 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈新加了硬盘需要添加存储路劲 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：添加路径 5、处理结果： | -- | -- | 46164.3771 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.3771 | -- | 已关闭
20260521137418 | 卜令敏口腔（山东聊城莘县） | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABQNRU | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1008 | 44411.5958 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 46163.4368 | 44415 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 德州市 | 禹城市 | 关闭影子系统安装软件 | 0.2 | -- | 46163.4451 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：关闭影子系统安装软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：关闭影子系统安装软件 5、处理结果： | -- | -- | 46163.5208 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.5208 | -- | 已关闭
20260521137420 | 慈溪唐积权口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAFIDX | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 电脑硬件故障 | 电脑硬件故障 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1008 | 44533.4569 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 46163.4382 | 44533 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 无法上传云端 | 5.61 | 16.72 | 46163.6715 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：机械盘坏了 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：转王超 | -- | -- | 46171.6569 | 未解决 | 46172.3528 | 王超 | 46172.3535 | 46172.4021 | -- | 电脑异常，清单蓝屏死机 | 1、故障现象：电脑频繁蓝屏死机 2、排查动作：戴尔上门未解决，更换电脑 3、故障原因：硬盘异常， 4、处理步骤：更换电脑，迁移数据，调试，调试后正常，反复重启正常 5、处理结果：正常 | 否 | -- | 17.89 | 8.4 | 7.16 | 46172.5618 | 46172.4021 | 46172.7007 | 46172.5618 | 46172.7007 | 已关闭
20260521137421 | 王佳成口腔诊所 | -- | S6000 | FL21AQRUKZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46163.4396 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 山东省 | 烟台市 | 福山区 | 口扫曝光 | 0 | -- | 46163.4403 | 唐积安 | 2D窗口曝光 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：断电重启 5、处理结果： | 投影异常 | -- | 46163.4403 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.4403 | -- | 已关闭
20260521137422 | 文博口腔（江西宜春袁州区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20ABEKTW | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44308.6208 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46163.4451 | 44103 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 关闭影子保护系统 | 0.45 | -- | 46163.4639 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：关闭影子保护系统 2、排查动作： 3、故障原因：安装软件 4、处理步骤：安装后打开 5、处理结果： | -- | -- | 46163.4708 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.4708 | -- | 已关闭
20260521137424 | 吉林市中海口腔门诊部 | -- | S6000 | FL22ACSHKQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46163.4569 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 东北大区 | 吉林省 | 吉林市 | 船营区 | 请问菲森口扫可以导出这样的图片吗？ | 0 | -- | 46163.4569 | 唐积安 | 软件使用说明 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46163.4576 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.4576 | -- | 已关闭
20260521137425 | 利康门诊 | -- | F200 | F2C09191J0702 | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46163.4569 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 东北大区 | 辽宁省 | 铁岭市 | 开原市 | 读片全是雪花不上图 | 0.6 | -- | 46163.4819 | 唐积安 | 不上图 | 1、故障现象：不上图 2、排查动作： 3、故障原因：不上图 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46171.691 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.691 | -- | 已关闭
20260521137426 | 呼和浩特市欧贝口腔门诊部第四有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAKBDT | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44729.0347 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46163.4639 | 44729 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 赛罕区 | 头侧影像不良 | 1.04 | -- | 46163.5076 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：头侧影像不良 2、排查动作： 3、故障原因：遮挡 4、处理步骤：重启空拍正常 5、处理结果： | -- | -- | 46163.5083 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.5083 | -- | 已关闭
20260521137427 | 太原维佳口腔尖草坪区 | -- | F200 | BX25ADNZOS | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.4646 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 西北大区 | 山西省 | 太原市 | 万柏林区 | 不上图 | 0.96 | -- | 46163.5049 | 王尔豪 | 不上图 | 1、故障现象：不上图 2、排查动作： 3、故障原因：无射线 4、处理步骤：让检测X光机 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46163.5049 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.5049 | -- | 已关闭
20260521137428 | 兰山齐辉口腔诊所 | -- | S6000 | FL23AA4EJO | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46163.4715 | 45037 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 山东省 | 临沂市 | 兰山区 | 电脑C盘满了，看看是不是数据存C盘了，需要远程一下 | 0 | -- | 46163.4715 | 唐积安 | 清理数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46163.4715 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.4715 | -- | 已关闭
20260521137429 | 句容市乐福口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | UX25ABLGKY | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46009.6451 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46163.4799 | 46010 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 镇江市 | 句容市 | 安装软件 | 0.73 | -- | 46163.5097 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：安装软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：退影子系统安装后再打开 5、处理结果： | -- | -- | 46163.7833 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.7833 | -- | 已关闭
20260521137430 | 青岛康万家三平医疗管理有限公司安和诊所 | -- | 未识别 | UX25ABOUJV | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45950.6646 | 1.0.0.17 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46163.4806 | 45953 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | 崂山区 | 卡重建 | 0.7 | -- | 46163.5097 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：卡重建 2、排查动作： 3、故障原因：内存不足导致重建引擎崩溃 4、处理步骤：设置虚拟内存 5、处理结果： | -- | -- | 46163.525 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.525 | -- | 已关闭
20260521137431 | 唯美口腔（广东茂名电白区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20ABX3WY | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 触摸屏不亮/花屏/破损/无反应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 45193.4875 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46163.484 | 44177 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 茂名市 | 电白区 | 屏幕的每个按键都没反应 | 5.92 | -- | 46163.7306 | 胡标 | -- | 1、故障现象：屏幕按键没反应 2、排查动作： 3、故障原因：屏幕无反应 4、处理步骤：反馈现场 5、处理结果： | -- | -- | 46163.7312 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.7312 | -- | 已关闭
20260521137433 | 诸暨市牙名仕口腔门诊部 | -- | Matrix 5000 | NA24AATFJV | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45627.3903 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46163.4938 | 45594 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 上传失败 | 0.52 | -- | 46163.5153 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：影像打不开 2、排查动作： 3、故障原因：路径修改了 4、处理步骤：改回影像路径，打开正常 5、处理结果： | -- | -- | 46163.5271 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.5271 | -- | 已关闭
20260521137435 | 济南博笑口腔 | -- | 未识别 | UX25AAEGRY | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 图像不良 | 图像不良 | 客户反馈影像效果不佳 | 客户反馈影像效果不佳 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46021.4819 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46163.5118 | 46023 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 济南市 | 市中区 | 客户多次反馈影像不清楚，上门校准设备，并和客户沟通具体不清楚的原因，请转现场 | 0.01 | 21.06 | 46163.5118 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：影像不清楚 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：转席保顺 5、处理结果： | -- | -- | 46163.5125 | 未解决 | 46164.3896 | 席保顺 | 46164.3896 | 46164.4653 | -- | 运动伪影 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户反馈影像不清晰，根据具体患者影像，告知客户怎么判断运动伪影，金属伪影，怎么样尽量避免伪影产生。客户反馈ai诊断有误差，倒没有具体病例。反馈全景不清晰，原因是用ct切出来的全景和其他品牌全景做的对比。现场拍的全景比其他品牌清晰。让客户后面多拍多用。已清晰给客户分析出具体原因，客户接受 5、处理结果： | 否 | -- | 22.91 | 21.3 | 19.49 | 46165.2826 | 46164.4667 | 46165.2792 | 46165.2826 | 46165.2792 | 已关闭
20260521137436 | 一凡口腔（山东青岛胶州市） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAJBJW | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 45024.5896 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46163.5201 | 44099 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | 胶州市 | 云端有位患者没有上传 | 0.18 | -- | 46163.5271 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：云端有位患者没有上传 2、排查动作： 3、故障原因：插件登错帐号了 4、处理步骤：重新对接 5、处理结果： | -- | -- | 46163.7826 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.7826 | -- | 已关闭
20260521137437 | 冯琼芬口腔 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1C2318CS0030 | 设备维修 | 2.0.1.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.907 | 44539.6549 | 2000587 | 2.0.1.907 | -- | -- | 46163.5285 | 43544 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 玉溪市 | 新平彝族傣族自治县 | 对接牙医管家 | 6.05 | -- | 46163.7806 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：转发服务开了 4、处理步骤：重新对接 5、处理结果： | -- | -- | 46163.7868 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.7868 | -- | 已关闭
20260521137439 | 成都苏佳贸易有限公司 | -- | F200 | BX23ABYQRX | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.5396 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 武侯区 | 分机无法阅片 | 5.88 | -- | 46163.7847 | 王尔豪 | MINIPacs阅片对接 | 1、故障现象：分机无法阅片 2、排查动作： 3、故障原因：minipacs主机IP变了 4、处理步骤：告知客户，重新配置 5、处理结果： | CR阅片对接 | -- | 46163.7847 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.7847 | -- | 已关闭
20260521137440 | 大连新芽口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABGQKX | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户数据迁移 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.1030 | 44901.4389 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 46163.5653 | 44925 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 中山区 | 拍错患者 | 1.31 | -- | 46163.6201 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：手动导出导入 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46163.6201 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.6201 | -- | 已关闭
20260521137441 | 天津市优然美医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | SG24AABKJZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.5701 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 西青区 | 客户忘了当时注册的手机号跟密码了，怎么找回 | 0.01 | -- | 46163.5701 | 唐积安 | 咨询口扫账号 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：找回 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46163.5708 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.5708 | -- | 已关闭
20260521137442 | 深圳河山福永口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABLJAQ | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 2.0.5.1020 | 44658.7035 | 2000589 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46163.5708 | 44658 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 软件打不开 | 0.99 | -- | 46163.6125 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈软件打开卡 2、排查动作： 3、故障原因：数据量过大 4、处理步骤：指导客户限定时间 5、处理结果： | -- | -- | 46163.6125 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.6125 | -- | 已关闭
20260521137443 | 美姿口腔 | -- | 未识别 | SG25AEGROW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.5722 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 江苏省 | 常州市 | 天宁区 | 软件打不开了 | 0 | -- | 46163.5722 | 唐积安 | 服务启动中 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：360 4、处理步骤： 5、处理结果： | 33版本软件问题 | -- | 46163.5729 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.5729 | -- | 已关闭
20260521137444 | 武汉海柯迪医疗器械有限公司 | -- | 数字牙科影像板 扫描仪 F220中文（WFi版） | HR23AA6KTU | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46163.5729 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0019-00 数字牙科影像板扫描仪 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 汉阳区 | 配置网络 | 2.29 | -- | 46163.6681 | 郝珈宝 | 网络重新配置 | 1、故障现象：设备无法连接平板 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：重新配置网络后恢复 | CR网络配置 | -- | 46163.6681 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.6681 | -- | 已关闭
20260521137445 | 嵩玉口腔 | -- | Dentrix 10-3.0 | D1020180108266 | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.517 | 44479.6889 | 2000103 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46163.5736 | 43124 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 吉安市 | 青原区 | 对接牙管搜不出患者 | 3.8 | -- | 46163.7319 | 胡标 | -- | 1、故障现象：对接牙管搜不出患者 2、排查动作： 3、故障原因：对接牙医管家 4、处理步骤：更新插件 5、处理结果： | -- | -- | 46163.7326 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.7326 | -- | 已关闭
20260521137446 | 中山市靓丽口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | ZF26ABOZOR | 设备维修 | 1.4.3.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46143.5243 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46163.575 | 46144 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 中山市 | 横栏镇 | 修改ct视野 | 43.69 | -- | 46165.3951 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：现场已修改 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46165.3972 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.3972 | -- | 已关闭
20260521137447 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | BX26ABBMAR | 设备维修 | -- | -- | -- | 软件异常 | -- | 牙智宝提示“检查USB错误” | -- | 未部署 | -- | 无 | -- | 无 | -- | -- | -- | 46163.5785 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 设备校验发生错误 | 43.61 | -- | 46165.3951 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：设备校验发生错误 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重装软件后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46165.6521 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.6521 | -- | 已关闭
20260521137448 | 临海顶新口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | VN25AAKHKZ | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46014.5785 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46163.5813 | 46015 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 台州市 | 临海市 | 设备重建慢 | 1.08 | -- | 46163.6264 | 胡标 | -- | 1、故障现象：设备重建慢 2、排查动作： 3、故障原因：都勾选了去金属伪影 4、处理步骤：查看日志重建时间正常， 5、处理结果： | -- | -- | 46163.6396 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.6396 | -- | 已关闭
20260521137449 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | BX22ACHHOZ | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.5847 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 对接的pacs影像不上传 | 1.44 | -- | 46163.6451 | 郝珈宝 | MINIPacs阅片对接 | 1、故障现象：客户是自己端口传输，无法判断 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR阅片对接 | -- | 46163.6451 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.6451 | -- | 已关闭
20260521137450 | 广西匠心数字齿科医疗技术有限公司 | -- | 未识别 | SG26AAGIGO | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.5861 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 良庆区 | 这是什么情况 | 0 | -- | 46163.5861 | 唐积安 | 进入scanflex出现报错 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：显卡驱动异常 4、处理步骤： 5、处理结果： | 33版本软件问题 | -- | 46163.5861 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.5861 | -- | 已关闭
20260521137451 | 康园口腔诊所 | -- | D50-03 | FH25AACVAP | 设备维修 | 2.0.5.906 | -- | -- | 软件异常 | -- | 无法登记 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.906 | 45990.4542 | 2000585 | 2.0.5.906 | -- | -- | 46163.5868 | 45990 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-03 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 锦江区 | 检查号已存在 | 18.97 | -- | 46164.3771 | 胡标 | -- | 1、故障现象：检查号已存在 2、排查动作： 3、故障原因：检查号冲突 4、处理步骤：数据库修改检查号 5、处理结果： | -- | -- | 46164.3778 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.3778 | -- | 已关闭
20260521137453 | 重庆济慈口腔 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1C0418BK0041 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.907 | 44314.775 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46163.6069 | 43508 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 试点 | 重庆市 | 重庆市 | 南岸区 | 恢复影像后患者对不上 | 1.48 | -- | 46163.6687 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：客户反馈重建图像，超出10张无法重建， 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46163.6687 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.6687 | -- | 已关闭
20260521137454 | 肇庆市云鼎医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SE25AAANOV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.6118 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 华南大区 | 广东省 | 肇庆市 | 鼎湖区 | 这里不加热的 | 0 | -- | 46163.6125 | 唐积安 | 设备连接失败 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：电脑插口松动 4、处理步骤： 5、处理结果： | 通讯异常 | -- | 46163.6125 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.6125 | -- | 已关闭
20260521137456 | 鹏翔口腔（上海静安区） | -- | Dentrix 50 | CI20AA3BAO | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件准备时间过长 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44355.0083 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46163.6236 | 44002 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 上海市 | 上海市 | 静安区 | 软件打不开 | 0.68 | -- | 46163.6521 | 胡标 | -- | 1、故障现象：软件打不开 2、排查动作： 3、故障原因：病毒防护未关 4、处理步骤：关闭病毒防护 5、处理结果： | -- | -- | 46163.6528 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.6528 | -- | 已关闭
20260521137457 | 永中口腔 | -- | 未识别 | YW26AAKMJS | 设备维修 | 1.4.3.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46159.8389 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46163.6299 | 46161 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0062-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 潮州市 | 饶平县 | 关闭影子系统安装软件 | 17.99 | -- | 46164.3799 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈需要关闭影子系统安装软件 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：关闭影子系统 5、处理结果： | -- | -- | 46164.3799 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.3799 | -- | 已关闭
20260521137458 | 何霞口腔（江苏常州新北区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAEXGQ | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44461.816 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46163.6347 | 43923 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 常州市 | 新北区 | 对接牙医管家 | 17.78 | -- | 46164.3757 | 胡标 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤：对接牙医管家 5、处理结果： | -- | -- | 46164.3764 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.3764 | -- | 已关闭
20260521137460 | 濮阳市柏美美牙医疗管理有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAPBTY | 设备维修 | 2.0.5.1008/2.0.5.705 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1008 | 44545.5868 | 2000587 | 2.0.5.1008/2.0.5.705 | -- | -- | 46163.6444 | 44603 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 濮阳市 | 华龙区 | 客户设备偶发性准备完成后按手闸没反应，需要重启电脑和ct才能恢复 | 3.27 | -- | 46163.7812 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：不提示按手闸 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重启，后续出现重装软件 5、处理结果： | -- | -- | 46163.7875 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.7875 | -- | 已关闭
20260521137461 | 长沙市芙蓉区芽齿佳口腔门诊部 | -- | Matrix 5000C | SA24AB2NAY | 设备维修 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.12 | 45707.3604 | 1.0.0.6 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 46163.6451 | 45638 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 芙蓉区 | 速度慢 | 3.28 | -- | 46163.7819 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：速度慢 2、排查动作： 3、故障原因：测速，网速慢 4、处理步骤：告知客户 5、处理结果： | -- | -- | 46163.7882 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.7882 | -- | 已关闭
20260521137462 | 青云普口腔（江西南昌青云谱区） | -- | Dentrix 55 NX | EE21AA1DOP | 设备维修 | 2.0.5.709 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44524.4799 | 2000587 | 2.0.5.709 | -- | -- | 46163.6458 | 44278 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 南昌市 | 青云谱区 | 解除一下系统保护，安装e看牙系统 | 3.25 | -- | 46163.7812 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：解除一下系统保护，安装e看牙系统 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：安装后打开 5、处理结果： | -- | -- | 46163.7875 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.7875 | -- | 已关闭
20260521137463 | 富平韩炳军口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AA3TRT | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.2612/2.0.5.2612 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.2612 | 45121.4833 | 2000592 | 2.0.5.710/2.0.5.2612/2.0.5.2612 | -- | -- | 46163.6514 | 45121 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 渭南市 | 富平县 | 关闭影子系统安装软件 | 3.13 | -- | 46163.7819 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：关闭影子系统安装软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：关闭影子系统安装软件 5、处理结果： | -- | -- | 46163.7882 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.7882 | -- | 已关闭
20260521137464 | 天津市优然美医疗科技有限公司 | -- | S6000 | FL21AI8IDZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.6535 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 西青区 | 老师这个远程一下，看一下清理内存一下 | 0 | -- | 46163.6535 | 唐积安 | 清理数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46163.6542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.6542 | -- | 已关闭
20260521137465 | 湖南鹏悦医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SG25ABNXTU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.6562 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 长沙县 | 可用空间不足25G | 0.03 | -- | 46163.6569 | 唐积安 | 清理数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46163.6576 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.6576 | -- | 已关闭
20260521137467 | 付小永口腔 | -- | F200 | BX20AIOXTT | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46163.666 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 西北大区 | 山西省 | 吕梁市 | 离石区 | usb连接错误 | 17.18 | -- | 46164.3819 | 胡标 | USB链接错误 | 1、故障现象：usb连接错误 2、排查动作： 3、故障原因：usb线接触不良 4、处理步骤：拔插USB线后正常 5、处理结果： | CR软件故障 | -- | 46164.3819 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.3819 | -- | 已关闭
20260521137468 | 海宁鸟飞口腔医院 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AANAAV | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.3.11.1 | 45231.5299 | 1.0.0.8 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46163.6764 | 45231 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 嘉兴市 | 海宁市 | 上传速度慢 | 0.51 | -- | 46163.6979 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：测试网速非常慢 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46163.6979 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.6979 | -- | 已关闭
20260521137469 | 惠州仲德康口腔医疗服务有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAMLKV | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 44814.4403 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 46163.6813 | 44813 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | 无法上传云端 | 2.41 | -- | 46163.7819 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：无法上传云端 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重启服务 5、处理结果： | -- | -- | 46163.7889 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.7889 | -- | 已关闭
20260521137470 | 名仁口腔 | -- | Matrix 5000C | SA24ABPPGZ | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45706.759 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46163.6833 | 45676 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 牙医管家患者信息没有同步过来 | 0.44 | -- | 46163.7014 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：客户更换管家号后患者信息发生变动，患者病历号一致，性别和名字发生改变 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46163.7014 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.7014 | -- | 已关闭
20260521137471 | 盐城大丰苏瑞白医疗服务有限公司口腔门诊部 | -- | 未识别 | YL26AAHPDR | 设备培训 | 1.4.2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46139.7528 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46163.6854 | 46153 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 盐城市 | 大丰区 | 上门培训 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46163.9306 | 戴伟 | 46167.3882 | 46167.5701 | 无故障 | 培训 | 1、故障现象：客户来新护士需要培训 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：培训完成 | 否 | 无故障 | 93.22 | 5.2 | 0.94 | 46169.4576 | 46167.5701 | 46167.6097 | 46169.4576 | 46167.6097 | 已关闭
20260521137472 | 龙门县人民医院 | -- | 未识别 | WS26AAIPGQ | 设备维修 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.4.21 | 46114.416 | 1.0.3.6 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 46163.6958 | 46115 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 惠州市 | 龙门县 | 软件打不开，无法登录 | 2.02 | -- | 46163.7799 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：分机软件打不开 2、排查动作： 3、故障原因：客户给错密码 4、处理步骤：告知客户分机分辨率太低会打不开影像 5、处理结果： | -- | -- | 46163.7861 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.7861 | -- | 已关闭
20260521137473 | 上海广美义齿有限公司 | -- | S6000 | FC21AGS3AT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.6965 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-06口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 上海市 | 上海市 | 嘉定区 | 设备异响，初始化异常 | 0.01 | -- | 46163.6972 | 袁凌峰 | 设备异响 | 1、故障现象：设备滴滴异响，初始化异常，需要返厂检修 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂检修 | 口扫：初始化异常 | -- | 46163.6979 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.6979 | -- | 已关闭
20260521137475 | 广州德美华晨致岭口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABS2AW | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44860.5931 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46163.7014 | 44861 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 花都区 | 每天第一张CT就总是卡在准备就绪那里，就只加载到60%就一直不动了，然后就很麻烦要所有的设备关了重来一遍，重来有时也会一样卡在那里 | 1.06 | -- | 46163.7458 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：客户无响应 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46163.7465 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.7465 | -- | 已关闭
20260521137477 | 燕欣口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW23AA6DGQ | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 45013.4403 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 46163.7153 | 45014 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 秦皇岛市 | 海港区 | ct 主机拍片，牙医管家查看不到了 | 15.79 | -- | 46164.3729 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈影像有伪影 2、排查动作： 3、故障原因：客户未勾选去金属伪影 4、处理步骤：查看影像正常，指导客户 5、处理结果： | -- | -- | 46164.375 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.375 | -- | 已关闭
20260521137478 | 张华口腔 | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAT2WR | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44374.441 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46163.7181 | 43953 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 揭阳市 | 榕城区 | 田院芳的小牙片跟谢晓荣的CT上传不了到牙医管家 | 1.54 | -- | 46163.7819 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：田院芳的小牙片跟谢晓荣的CT上传不了到牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：病历号不一致 4、处理步骤：告知客户 5、处理结果： | -- | -- | 46163.7889 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.7889 | -- | 已关闭
20260521137479 | 北京创翼商贸有限公司 | -- | F200 | BX24AEJYTW | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.7326 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 软件打不开 | 15.57 | -- | 46164.3819 | 胡标 | 打不开报错类似 CRFlex err 之类的错误 | 1、故障现象：软件打不开 2、排查动作： 3、故障原因：系统环境缺失 4、处理步骤：让客户重装电脑系统后装软件 5、处理结果： | CR软件故障 | -- | 46164.3819 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.3819 | -- | 已关闭
20260521137480 | 鹿泉区立新口腔 | -- | F200 | BX25ABXIGZ | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.7333 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 牙智宝对接上传云端阅片 | 15.54 | -- | 46164.3812 | 胡标 | DX分机阅片对接 | 1、故障现象：牙智宝对接上传云端阅片 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：安装插件对接 5、处理结果： | CR阅片对接 | -- | 46164.3812 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.3812 | -- | 已关闭
20260521137481 | 上海建美星港口腔诊所有限公司 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AABCOO | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1032 | 45317.6951 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 46163.7458 | 45319 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 图像不良 | 0.4 | -- | 46163.7625 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：图像不良 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：联系宋厚鹏，反馈上报 5、处理结果： | -- | -- | 46163.7632 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.7632 | -- | 已关闭
20260521137482 | 江西铭峻医疗服务有限公司 | -- | S6000 | FL24AA5YSS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.7542 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华东大区 | 江西省 | 南昌市 | 红谷滩区 | 初始化失败，设备无法连接，交叉更换插口和电脑一样，全面检查 | 0 | -- | 46163.7542 | 唐积安 | 设备连接失败 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：初始化失败，设备无法连接，交叉更换插口和电脑一样，全面检查 4、处理步骤： 5、处理结果： | 通讯异常 | -- | 46163.7549 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.7549 | -- | 已关闭
20260521137483 | 江西铭峻医疗服务有限公司 | -- | S6000 | FL24AA5YSS | 口扫设备维修处理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.7549 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华东大区 | 江西省 | 南昌市 | 红谷滩区 | 来源工单：20260521137482,需要进行维修处理 | -0.01 | -- | 46163.7542 | 赖美琪 | 设备连接失败 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：初始化失败，设备无法连接，交叉更换插口和电脑一样，全面检查 4、处理步骤： 5、处理结果： | 通讯异常 | -- | 46163.7549 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46163.7549 | -- | 已关闭
20260521137485 | 平顶山张佩林口腔 | -- | 未识别 | YL26AAIRJQ | 二次安装 | 1.4.2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46154.8694 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46163.8743 | 46155 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 平顶山市 | 湛河区 | 二次安装，去培训和验收 | 11.97 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46164.4799 | 魏榛 | 46164.4806 | 46164.5417 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 4.06 | 84.5 | 84.37 | 46168.6069 | 46164.5424 | 46168.0576 | 46168.6069 | 46168.0576 | 处理完成
20260522137487 | 莆田壹号牙口腔门诊 | -- | 未识别 | ZF26AASMAS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46168.6924 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46164.0493 | 46168 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 莆田市 | 荔城区 | CT新机安装 | 7.8 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46164.7167 | 郭龙星 | 46167.3549 | 46167.3965 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 72.58 | 12.6 | 35.33 | 46169.6924 | 46167.3986 | 46168.8708 | 46169.6924 | 46168.8708 | 处理完成
20260522137488 | 皓美口腔 | -- | 未识别 | ZF26AAZMKS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46167.6361 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46164.0493 | 46169 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 保定市 | 定兴县 | CT新机安装 | 7.78 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46166.3875 | 张慧麟 | 46167.2486 | 46167.3521 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 71.49 | 28.9 | 26.4 | 46169.9604 | 46167.3528 | 46168.4528 | 46169.9604 | 46168.4528 | 处理完成
20260522137489 | 句容市乐福口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | UX25ABLGKY | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46009.6451 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46164.3799 | 46010 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 镇江市 | 句容市 | 关闭影子系统安装软件 | 1.36 | -- | 46164.4361 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：安装正畸模拟软件失败 2、排查动作： 3、故障原因：客户网络不稳定 4、处理步骤：同步原因，指导客户排查网络 5、处理结果： | -- | -- | 46164.4389 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.4389 | -- | 已关闭
20260522137490 | 苏州博思美医疗科技有限公司 | -- | S6000 | FL21AG5AOZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.3826 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 麻烦帮清理一下内存 | 0.01 | -- | 46164.3833 | 唐积安 | 清理数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46164.3833 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.3833 | -- | 已关闭
20260522137491 | 碧源友善口腔（新城路店） | -- | Dentrix 50 | D5C2019940343 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 设备无法正常开启 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44413.4931 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46164.3847 | 43766 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 惠济区 | 机器卡住不动 | 1.65 | -- | 46164.4542 | 胡标 | -- | 1、故障现象：机器卡住不动 2、排查动作： 3、故障原因：硬件故障 4、处理步骤：无法准备，反馈现场 5、处理结果： | -- | -- | 46164.4556 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.4556 | -- | 已关闭
20260522137492 | 大连雅洁口腔诊所有限公司 | -- | S6000 | FL22ADYNTR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46164.3854 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 进不来呢，扫完了 | 0 | -- | 46164.3854 | 唐积安 | dx打开白屏 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：浏览器缓存满 4、处理步骤： 5、处理结果： | DX云端异常 | -- | 46164.3861 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.3861 | -- | 已关闭
20260522137493 | 湖南鹏悦医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SG24AC7UWY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.3882 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 长沙县 | 麻烦帮我们清理下内存 | 0 | -- | 46164.3882 | 唐积安 | 清理数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46164.3889 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.3889 | -- | 已关闭
20260522137495 | 中大口腔（吉林长春宽城区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AA83DZ | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 图像不良 | -- | 切片影像不良 | -- | 已部署 | 4.0.0.64 | 2.0.5.907 | 44307.6528 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46164.391 | 44297 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 吉林省 | 长春市 | 宽城区 | 对接牙医 管家 | 1.63 | -- | 46164.459 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家，客户电脑束光器遮挡，调节束光器参数 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46164.4785 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.4785 | -- | 已关闭
20260522137496 | 河北合茂医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | SG25AEYZAT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.391 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 麻烦给看一下，c盘我们不敢动。可以远程给删一下吗 | 0 | -- | 46164.391 | 唐积安 | 清理数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：内存满 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46164.3917 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.3917 | -- | 已关闭
20260522137497 | 泉州乐莎莎口腔门诊有限公司泉州丰泽分公司 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AANUDP | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件提示“系统未就绪请等待复位” | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45420.9236 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46164.3917 | 45421 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 泉州市 | 丰泽区 | 卡在准备中 | 1.27 | -- | 46164.4444 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：开机顺序，重启后恢复 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46164.4444 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.4444 | -- | 已关闭
20260522137499 | 绿苑口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AAJNGT | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1033 | 45482.641 | 2000594 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 46164.3958 | 45483 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 对接牙医管家 | 1.98 | -- | 46164.4785 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46164.4792 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.4792 | -- | 已关闭
20260522137500 | 武汉洪昌汉瑞祥齿科器械有限公司 | -- | 未识别 | SE26AA1IKR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.3965 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 江岸区 | 请问一下口扫机在诊室总是没有网络，无法下单是什么原因啊 | 0 | -- | 46164.3965 | 唐积安 | 等待上传 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：网络问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 33版本软件问题 | -- | 46164.3965 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.3965 | -- | 已关闭
20260522137501 | 开泰耳鼻喉医院（山东青岛崂山区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAMBWW | 设备维修 | 2.0.5.801 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 2.0.2.8 | 2.0.5.907 | 44635.5931 | 2000587 | 2.0.5.801 | -- | -- | 46164.4007 | 44100 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | 崂山区 | 昨天下午拍摄的片子成像有问题 | 23.61 | -- | 46165.384 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈有一张影像拍摄异常 2、排查动作： 3、故障原因：不详 4、处理步骤：客户患者较多，和客户电话沟通约五点之后在群里找我们排查，客户后续未响应 5、处理结果： | -- | -- | 46165.3854 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.3854 | -- | 已关闭
20260522137502 | 偃师市人民医院 | -- | S6000 | FL22AJCJKY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.4007 | 44982 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 驻马店市 | 驿城区 | 设备精度异常 | 0.05 | -- | 46164.4028 | 袁凌峰 | 货件大批量返工 | 1、故障现象：牙齿返工率比较高 2、排查动作： 3、故障原因：精度异常 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂校准 | 口扫：精度异常 | -- | 46164.4035 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.4035 | -- | 已关闭
20260522137503 | 福星城口腔 | -- | Dentrix 10-3.0 | D2020180928435 | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 线材接触不良 | -- | 已部署 | 4.0.0.64 | 2.0.1.517 | 44545.6597 | 2000103 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46164.4035 | 43402 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 孝感市 | 孝南区 | 最近经常这样拍到一半就拍不了得重置再拍 | 1.27 | -- | 46164.4563 | 胡标 | -- | 1、故障现象：提示系统未就绪 2、排查动作： 3、故障原因：手闸故障 4、处理步骤：反馈现场 5、处理结果： | -- | -- | 46164.4563 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.4563 | -- | 已关闭
20260522137505 | 太原市创美义齿制作有限公司 | -- | S6000 | FL21AT1UKZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.4049 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 西北大区 | 山西省 | 太原市 | 杏花岭区 | 口扫太卡了 | 0 | -- | 46164.4049 | 唐积安 | 口扫卡顿 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：优化 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46164.4049 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.4049 | -- | 已关闭
20260522137506 | 大连德馨口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABIKDU | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 44775.6028 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 46164.4062 | 44841 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 影像打不开 | 1.75 | -- | 46164.4792 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：客户无响应 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46164.4792 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.4792 | -- | 已关闭
20260522137507 | 莱山韵尚口腔（山东烟台莱山区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20ABPUDX | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 45009.6556 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46164.4069 | 44141 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 烟台市 | 莱山区 | 拍完影像无法保存 | 23.72 | -- | 46165.3951 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：电脑系统有问题，软件无响应，电脑无法正常开关机，后续重启后恢复，已让客户联系电脑维修 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46165.4736 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4736 | -- | 已关闭
20260522137508 | 宜春美华口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | UX25ACIIKY | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45996.7715 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46164.409 | 45997 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 宜春市 | 袁州区 | 对接牙医管家 | 1.14 | -- | 46164.4569 | 胡标 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤：对接牙医管家 5、处理结果： | -- | -- | 46164.4583 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.4583 | -- | 已关闭
20260522137509 | 淄博百合义齿有限公司 | -- | S6000 | FL21AUTUKZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.409 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 山东省 | 淄博市 | 周村区 | 你好 重新安装一下口扫软件 | 0 | -- | 46164.409 | 唐积安 | 软件安装 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：安装 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46164.4097 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.4097 | -- | 已关闭
20260522137510 | 黑龙江省聪衡牙邦医疗器械有限公司 | -- | F200 | BX25ABHGWV | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.4104 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 东北大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 道外区 | 软件打不开 | 1.92 | -- | 46164.4903 | 郑瑞瀚 | 软件或设备操作指导 | 1、故障现象：软件报错已停止工作 2、排查动作： 3、故障原因：电脑问题 4、处理步骤：重装软件后仍报错，指导客户更换电脑使用 5、处理结果： | CR客户协作或咨询 | -- | 46164.4903 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.4903 | -- | 已关闭
20260522137511 | 唐山安然医疗器械有限公司 | -- | F200 | BX25AAU3OQ | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.4125 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 河北省 | 唐山市 | 路北区 | 换电脑使用后，已经把影像复制到新电脑，但是现在旧电脑影像打不开 | 1.62 | -- | 46164.4799 | 郝珈宝 | 数据迁移 | 1、故障现象：重建数据库 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR软件安装 | -- | 46164.4799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.4799 | -- | 已关闭
20260522137512 | 乐心口腔（原史鋆凯口腔） | -- | Dentrix 10-3.0 | D2020170725107 | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 2.13.268.1054 | 2.0.1.517 | 44364.6222 | 2000103 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46164.4146 | 43023 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 阳泉市 | 846 | 软件打不开 | 0.64 | -- | 46164.4417 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：Recon service not installed! 2、排查动作： 3、故障原因：客户重装了软件 4、处理步骤：手动安装重建引擎，替换调试文件 5、处理结果： | -- | -- | 46171.8972 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.8972 | -- | 已关闭
20260522137513 | 哈尔滨王菲口腔 | -- | 未识别 | UX25AEFTGY | 设备培训 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46032.5743 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46164.4174 | 46032 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南岗区 | 1，故障描述问题：客户人员变动，上门培训 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 刘亮亮 | 46164.4194 | 46164.4285 | 培训 | 培训 | 1、故障现象：培训 2、排查动作：培训 3、故障原因：人员变动，上门培训 4、处理步骤：摆位讲解，软件讲解，云端阅片讲解，协助对接牙医管家，解答客户疑问 5、处理结果：已完成 | 否 | 培训 | -- | 2.1 | 1.93 | 46164.6778 | 46164.4292 | 46164.5097 | 46164.6778 | 46164.5097 | 已关闭
20260522137514 | 石狮市危彩霞口腔科诊所 | -- | 未识别 | YL26AAIPJR | 小产品支持 | 1.4.2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46140.6069 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46164.4299 | 46141 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 泉州市 | 石狮市 | 影像不清晰 | 2.53 | -- | 46164.5354 | 胡标 | 影像不清晰 | 1、故障现象：影像不清晰 2、排查动作： 3、故障原因：客户拍摄未对准 4、处理步骤：指导客户操作 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46164.5354 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.5354 | -- | 已关闭
20260522137515 | 南京悠米口腔诊所有限责任公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ACD2JR | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：将插件快捷方式放在用户Fussen的桌面上 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44705.4729 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46164.4313 | 44705 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 南京市 | 玄武区 | 每天都要重新下载DICOM，每天打开电脑都要重新安装 | 0.37 | -- | 46164.4465 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈插件快捷方式每天都要重装才会显示 2、排查动作： 3、故障原因：影子系统 4、处理步骤：将插件快捷方式放在用户Fussen的桌面上，重启测试正常 5、处理结果： | -- | -- | 46164.4556 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.4556 | -- | 已关闭
20260522137516 | 四川乐尔捷医疗科技有限公司 | -- | F200 | BX25ACWHWS | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.4333 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 四川省 | 资阳市 | 雁江区 | 对接分机阅片 | 0.62 | -- | 46164.4597 | 胡标 | 工作列表获取失败 | 1、故障现象：对接分机阅片 2、排查动作： 3、故障原因：360拦截 4、处理步骤：恢复文件 5、处理结果： | CR阅片对接 | -- | 46164.4597 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.4597 | -- | 已关闭
20260522137518 | 碧珍囗腔（福建漳州龙文区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AA3SGV | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 电脑硬件故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44419.6681 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46164.434 | 44081 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 漳州市 | 龙文区 | 显示这个电脑无法开机，一直动不了 | 7.46 | -- | 46164.7444 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈电脑开机显示检测不到系统盘 2、排查动作： 3、故障原因：系统或硬盘故障 4、处理步骤：让客户再使用观察 5、处理结果： | -- | -- | 46164.7458 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.7458 | -- | 已关闭
20260522137519 | 黄石市萌牙口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | UX26ACS3AO | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 软件异常 | -- | 系统配置：杀毒软件、分辨率、显卡配置 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46086.7069 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46164.434 | 46087 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 黄石市 | 阳新县 | CT拍了3次都是进度卡着了 | 1.04 | -- | 46164.4778 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈影像打开卡74% 2、排查动作： 3、故障原因：高清线接口不对 4、处理步骤：指导客户接在正确的独显口 5、处理结果： | -- | -- | 46164.4778 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.4778 | -- | 已关闭
20260522137520 | 杭州之江度假区七月口腔诊所（个体工商户） | -- | 未识别 | UX25ADE4TT | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | -- | 硬件异常 | -- | 主板PCBA不良 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45849.7222 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46164.4403 | 45850 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 客户企业微信报修设备主板烧了、无法使用、需要上门更换板卡 | 5.68 | 19.88 | 46164.6771 | 苏晓静 | -- | 客户企业微信报修设备主板烧了、无法使用、需要上门更换板卡，转现场 | -- | -- | 46164.6771 | 未解决 | 46165.4326 | 潘勇 | 46165.5056 | 46165.5521 | -- | 束光器板，旋转臂转接板，主控板烧了 | 1、故障现象：束光器板，旋转臂转接板，主控板烧了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：更换束光器板，旋转臂转接板，主控板，并调试束光器位置 5、处理结果：已完成 | 是 | -- | 21 | 1.9 | 1.81 | 46165.6542 | 46165.5521 | 46165.6278 | 46165.6542 | 46165.6278 | 已关闭
20260522137522 | 潘希鸣口腔诊所 | -- | S6000 | FL24AAIRAR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.4472 | 45422 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-03口腔数字印模仪 | 东北大区 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 咨询一下，联网状态，一直等待上传 | 0.11 | -- | 46164.4521 | 唐积安 | 数据等待上传 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：360 4、处理步骤： 5、处理结果： | 32软件问题 | -- | 46164.4521 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.4521 | -- | 已关闭
20260522137524 | 李青梅口腔诊所 | -- | S6000 | EU21ACGSJQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46164.4556 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-05 口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 三门峡市 | -- | 初始化失败（无法获取到设备版本号） | 23.95 | -- | 46165.4535 | 唐积安 | 设备连接失败 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：口扫异响，连接不上，已经测试过了还是不行，初始化失败（无法获取到设备版本号） 4、处理步骤：返厂 5、处理结果： | 通讯异常 | -- | 46165.4535 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4535 | -- | 已关闭
20260522137525 | 息县人民医院 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABFGAR | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 硬件异常 | -- | H61，高压旋转准备超时 | -- | 已部署 | 4.0.0.70 | 2.0.5.1028 | 44806.3632 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46164.459 | 44688 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 信阳市 | 息县 | 机架不动，准备失败 | 0.7 | -- | 46164.4882 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：准备失败 2、排查动作： 3、故障原因：R30、H60、H61 4、处理步骤：重启设备后正常，设备偶发故障，同步原因 5、处理结果： | -- | -- | 46164.4889 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.4889 | -- | 已关闭
20260522137526 | 郑州上善口腔医院有限公司 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AAVNJT | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 45497.4139 | 2000587 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 46164.4604 | 45503 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 惠济区 | 影像不良 | 22.68 | -- | 46165.4056 | 胡标 | -- | 1、故障现象：头侧影像不良 2、排查动作： 3、故障原因：头侧遮挡 4、处理步骤：让客户重启CT后拍摄 5、处理结果：客户无响应 | -- | -- | 46165.4062 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4062 | -- | 已关闭
20260522137527 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | F200201807041277 | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.4667 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 牙医管家无法绑定设备 | 0.6 | -- | 46164.4917 | 胡标 | 软件或设备操作指导 | 1、故障现象：牙医管家无法绑定设备 2、排查动作： 3、故障原因：200无需绑定 4、处理步骤：指导客户操作 5、处理结果： | CR客户协作或咨询 | -- | 46164.4917 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.4917 | -- | 已关闭
20260522137528 | 广州美创医疗器械有限公司 | -- | S6500 | PH24AFFKSQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.4701 | 45378 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 老师又麻烦你了你看看吧我们这个一直是这样 | 0.01 | -- | 46164.4708 | 唐积安 | 模型优化生成时间长 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：数据大电脑配置低 4、处理步骤： 5、处理结果： | 32软件问题 | -- | 46164.4708 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.4708 | -- | 已关闭
20260522137529 | 北京中真达美医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL23AFZQOT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.475 | 45223 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 西城区 | 安装软件 | 0.01 | -- | 46164.475 | 唐积安 | 软件安装 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：安装 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46164.4757 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.4757 | -- | 已关闭
20260522137530 | 王禾口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AA8DGO | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：关闭影子系统，安装插件 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.708 | 44586.4681 | 2000589 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46164.4792 | 44587 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 对接牙医管家 | 0.3 | -- | 46164.4917 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈插件每次开机就被还原了 2、排查动作： 3、故障原因：影子系统 4、处理步骤：关闭影子系统，安装插件后重新打开 5、处理结果： | -- | -- | 46164.4931 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.4931 | -- | 已关闭
20260522137531 | 合肥市天冉医疗器械有限公司 | -- | F200 | BX22ADJQAW | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.4819 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华东大区 | 安徽省 | 合肥市 | 瑶海区 | 软件打不开 | 32.78 | -- | 46165.8479 | 郑瑞瀚 | 软件或设备操作指导 | 1、故障现象：读片界面黑屏 2、排查动作： 3、故障原因：E看牙分诊类型错误 4、处理步骤：指导客户后续如何操作 5、处理结果： | CR客户协作或咨询 | -- | 46165.8479 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.8479 | -- | 已关闭
20260522137532 | 四川正好医疗器械有限公司 | -- | F200 | BX25AB8IAZ | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.4931 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 金牛区 | 牙智宝吞片 | 22.48 | -- | 46165.4299 | 唐积安 | 卡片 | 1、故障现象：牙智宝吞片 2、排查动作： 3、故障原因：牙智宝吞片 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR硬件检测 | -- | 46169.4764 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.4764 | -- | 已关闭
20260522137533 | 张研口腔诊所 | -- | 未识别 | UX26AB42WQ | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46142.5826 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46164.4938 | 46143 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 吉林省 | 吉林市 | 船营区 | 软件打不开 | 21.9 | -- | 46165.4062 | 胡标 | -- | 1、故障现象：卡重建 2、排查动作： 3、故障原因：软件故障 4、处理步骤：重建影像 5、处理结果： | -- | -- | 46166.3819 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.3819 | -- | 已关闭
20260522137534 | 苏州玲光义齿 | -- | S6000 | FL21AJIIKZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.4979 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 江苏省 | 苏州市 | -- | 麻烦安装一下软件 | 0 | -- | 46164.4979 | 唐积安 | 软件安装 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：安装 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46164.4986 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.4986 | -- | 已关闭
20260522137535 | 成都钩沉医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | PX26AACGTS | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.516 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0019-01 数字牙科影像板扫描仪 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 龙泉驿区 | 软件使用 | 22.63 | -- | 46165.459 | 胡标 | 标准表格式中数据类型不匹配 | 1、故障现象：平板上测量单位不对 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：反馈dx禅道133689 5、处理结果： | CR软件故障 | -- | 46165.459 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.459 | -- | 已关闭
20260522137536 | 漳州市中诺口腔医院有限责任公司 | -- | Matrix 6600 kunlun2 | JY24AAPFKS | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45707.359 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46164.5167 | 45656 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-00口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 漳州市 | 芗城区 | 今天拍完片上传速度很慢 | 0.42 | -- | 46164.5347 | 胡标 | -- | 1、故障现象：今天拍完片上传速度很慢 2、排查动作： 3、故障原因：客户网速慢 4、处理步骤：测试网速 5、处理结果： | -- | -- | 46164.5347 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.5347 | -- | 已关闭
20260522137537 | 中山市白鲸口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | UX25ACLIAY | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | H62，主控与高压通信超时 | 主板PCBA不良 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45980.6528 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46164.5188 | 45981 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 卡准备 | 0.28 | 6.55 | 46164.5306 | 胡标 | -- | 1、故障现象：卡准备报错01010202、CT无法回零 2、排查动作： 3、故障原因：01010202、CT无法回零 4、处理步骤： 5、处理结果：转陈显光 | -- | -- | 46164.5319 | 未解决 | 46164.8021 | 陈显光 | 46164.8042 | 46164.9285 | -- | 软件报错束光器超时 | 1、故障现象：报错束光器超时 2、排查动作：束光器板烧坏 3、故障原因：束光器板，转接板烧坏 4、处理步骤：更换束光器板的转接板 5、处理结果：已完成 | 是 | -- | 9.68 | 4.4 | 1.38 | 46166.609 | 46164.9347 | 46164.9924 | 46166.609 | 46164.9924 | 已关闭
20260522137538 | 李广华口腔（银丰公馆店） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20ACARJW | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件提示“离线” | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44466.6764 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46164.5299 | 44130 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 临沂市 | 罗庄区 | CT离线 | 22.35 | -- | 46165.4611 | 胡标 | -- | 1、故障现象：CT离线 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重装采集卡驱动 5、处理结果：客户无响应 | -- | -- | 46165.6465 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.6465 | -- | 已关闭
20260522137539 | 郑州市悦享口腔 | -- | F200 | BX25AEGKKP | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.5354 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 金水区 | 影像不清晰 | 22.39 | -- | 46165.4681 | 胡标 | 影像不清晰 | 1、故障现象：影像不清晰 2、排查动作： 3、故障原因：曝光不足 4、处理步骤：让客户x光机充满电加大曝光测试 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46165.4681 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4681 | -- | 已关闭
20260522137541 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | BX24ACG3DP | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.5417 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 舱门打不开 | 22.24 | -- | 46165.4688 | 胡标 | 不出仓 | 1、故障现象：舱门打不开 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重启驱动后正常 5、处理结果： | CR硬件检测 | -- | 46165.4688 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4688 | -- | 已关闭
20260522137542 | 深圳好好春分口腔门诊部 | -- | 未识别 | QY25AABHKO | 设备维修 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.12 | 45707.6687 | 1.0.0.6 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 46164.5542 | 45708 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-03 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | CT图像上传想更改一下。现在是只传全景图像，想把ct全部数据的自动传上去 | 4.87 | -- | 46164.7569 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈需要把CT上传E看牙 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：转发服务勾选CT 5、处理结果： | -- | -- | 46165.3833 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.3833 | -- | 已关闭
20260522137543 | 华东口腔（山东青岛市南区） | -- | Dentrix 50 | CI20AANSKT | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44552.7035 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46164.5618 | 44018 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 影像还是无法上传管家 | 20.65 | -- | 46165.4222 | 胡标 | -- | 1、故障现象：影像还是无法上传管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件未启动 4、处理步骤：对接牙医管家 5、处理结果： | -- | -- | 46165.4236 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4236 | -- | 已关闭
20260522137544 | 濮阳市华龙区赵明夺雅康口腔诊所 | -- | 未识别 | UX25ABBUAV | 设备维修 | 1.3.13.20250117/1.3.13.20250117/1.3.13.20250117 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45939.6958 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46164.5625 | 45957 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 濮阳市 | 华龙区 | 关影子系统协助牙医管家 | 20.72 | -- | 46165.4264 | 胡标 | -- | 1、故障现象：关影子系统协助牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：关影子系统协助牙医管家 5、处理结果： | -- | -- | 46165.4264 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4264 | -- | 已关闭
20260522137545 | 扬州牙院长口腔医院有限公司 | -- | 未识别 | UX26AA1BTQ | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | 客户协作 | 阅片分机对接 | 阅片分机对接 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46114.6007 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46164.5653 | 46117 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 扬州市 | 邗江区 | 对接分机阅片 | 2.13 | 0.69 | 46164.6542 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：对接舜鼎CRM系统 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：转戴伟 | -- | -- | 46171.4 | 未解决 | 46171.4285 | 戴伟 | 46171.4285 | 46171.4403 | -- | 重新对接 | 1、故障现象：分机无法打开 2、排查动作：检查网络 3、故障原因：客户内网插了无线网卡导致 4、处理步骤：让客户外网的直接访问dx.yayi360.com 5、处理结果：处理完成 | 否 | -- | 0.97 | 0.3 | 0.01 | 46171.5361 | 46171.4403 | 46171.4403 | 46171.5361 | 46171.4403 | 已关闭
20260522137546 | 成都方庆永联医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL22AD8ZRO | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46164.5722 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 武侯区 | 下单后那边还是接收不了 | 0 | -- | 46164.5722 | 唐积安 | 加工厂收不到下单备注信息 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：操作问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 32软件问题 | -- | 46164.5729 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.5729 | -- | 已关闭
20260522137547 | 康乃馨 | -- | S6000 | FL24AAORWR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.575 | 45411 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-03口腔数字印模仪 | 未识别 | -- | -- | -- | 口扫内存不够 怎么处理 | 0.05 | -- | 46164.5771 | 唐积安 | 清理数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46164.5771 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.5771 | -- | 已关闭
20260522137548 | 威远华伟口腔诊所有限公司 | -- | Matrix 5000 | NA24AAWFGT | 设备回访 | 1.3.10/1.3.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | -- | 45509.6979 | -- | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46164.5819 | 45510 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 内江市 | 威远县 | 1，故障描述问题：设备安装一年多未上门，顺路回访 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 熊伟 | 46164.7681 | 46164.7903 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 30.4 | 1.64 | 46164.884 | 46164.791 | 46164.859 | 46164.884 | 46166.4125 | 已关闭
20260522137549 | 吉林市吉美口腔医疗有限公司 | -- | 未识别 | SG25AB6FWW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.5854 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 东北大区 | 吉林省 | 吉林市 | 昌邑区 | 精度比对异常，设备需要返厂检修 | 0.01 | -- | 46164.5854 | 袁凌峰 | 精度异常 | 1、故障现象：牙件返工率高 2、排查动作：做精度比对 3、故障原因：精度异常 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂检修 | 口扫：精度异常 | -- | 46164.5861 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.5861 | -- | 已关闭
20260522137551 | 扬子医院 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180815326 | 设备维修 | 2.0.1.907 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 其他 | 其他：触摸屏不亮 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.907 | 44817.7368 | 2000587 | 2.0.1.907 | -- | -- | 46164.5875 | 43379 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 南京市 | 六合区 | 更换CT按键屏幕 | 3.61 | 15.89 | 46164.7375 | 苏晓静 | -- | 更换CT按键屏幕，转现场 | -- | -- | 46164.7382 | 未解决 | 46165.3993 | 宋厚鹏 | 46165.4007 | 46165.4007 | -- | CT触摸屏开裂 | 1、故障现象：CT触摸屏不亮 2、排查动作：触摸屏不亮 3、故障原因：触摸屏开裂 4、处理步骤：更换触摸屏 5、处理结果：更换成功 | 否 | -- | 15.91 | 0.2 | 0.05 | 46165.4049 | 46165.4014 | 46165.4035 | 46165.4049 | 46165.4035 | 已关闭
20260522137552 | 东莞市牙德美口腔医院有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AA7LTV | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44804.6611 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46164.5889 | 44805 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 东莞市 | 黄江镇 | 图像不良 | 1.7 | -- | 46164.6597 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：影像不清晰，说了处理办法 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46164.6604 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.6604 | -- | 已关闭
20260522137553 | 成都华容义齿技术有限公司 | -- | 未识别 | SG25ADKRWW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.591 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 郫都区 | 6000 换 6500 电脑设置一下 | 0 | -- | 46164.591 | 唐积安 | 软件安装 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：安装 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46164.591 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.591 | -- | 已关闭
20260522137554 | 深圳比比靓口腔诊所 | -- | 未识别 | NH26AABUGQ | 设备培训 | 1.4.2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 46155.6458 | 1.0.0.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46164.5931 | 46156 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0033-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 1，故障描述问题：客户诊所开业人员到齐上门培训 2，故障出现场景描述：客户诊所开业人员到齐上门培训 3，需要解决的问题：客户诊所开业人员到齐上门培训，转胡杰 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 胡杰 | 46164.6042 | 46164.6368 | 培训 | 设备培训 | 1、故障现象：设备培训 2、排查动作：无 3、故障原因：无故障 4、处理步骤：设备软件硬件摆位操作培训讲解 5、处理结果：设备培训完成 | 否 | 培训 | -- | 3.2 | 2.43 | 46164.9597 | 46164.6375 | 46164.7389 | 46164.9597 | 46164.7389 | 已关闭
20260522137555 | 康民口腔 | -- | F200 | F2C09199U2411 | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46164.5931 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 四川省 | 乐山市 | 峨眉山市 | 软件打不开 | 1.65 | -- | 46164.6618 | 郝珈宝 | 数据库损坏 | 1、故障现象：数据库异常 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR软件故障 | -- | 46164.6618 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.6618 | -- | 已关闭
20260522137556 | 辽宁聪衡佳世伟业医疗器械有限公司 | -- | F200 | BX26ABRFJQ | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.5944 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 东北大区 | 辽宁省 | 沈阳市 | 苏家屯区 | 软件打不开 | 30.11 | -- | 46165.8493 | 郑瑞瀚 | 软件或设备操作指导 | 1、故障现象：牙医管家无法打开读片界面 2、排查动作： 3、故障原因：软件冲突了 4、处理步骤：指导客户如何正确操作 5、处理结果： | CR客户协作或咨询 | -- | 46165.8493 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.8493 | -- | 已关闭
20260522137557 | 匠心口腔 | -- | S6000 | FL23AHEYKS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.5986 | 45133 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-03口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 梅州市 | -- | 怎么把数据下载下来，类似这种操作微信直接发给别人 | 0 | -- | 46164.5986 | 唐积安 | 数据下载及导出 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46164.5993 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.5993 | -- | 已关闭
20260522137558 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | BX26ACVMAS | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.6 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 对接牙医管家 | 2.56 | -- | 46164.7063 | 郝珈宝 | DX分机阅片对接 | 1、故障现象：对接插件云端阅片 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR阅片对接 | -- | 46164.7063 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.7063 | -- | 已关闭
20260522137559 | 四川华旺博康商贸有限公司 | -- | 未识别 | SG25AATVGS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.6049 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 新都区 | 为什么口扫机很卡呢 | 0 | -- | 46164.6049 | 唐积安 | 口扫卡顿 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：优化 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46164.6056 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.6056 | -- | 已关闭
20260522137561 | 海盐圣禾口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AAQJOU | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.2612/2.0.5.2612 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.2612 | 45133.7486 | 2000592 | 2.0.5.710/2.0.5.2612/2.0.5.2612 | -- | -- | 46164.6062 | 45133 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 嘉兴市 | 海盐县 | 图像不良 | 0.67 | -- | 46164.634 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：影像不良 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户需要用设备，指导客户后续联系我们 5、处理结果： | -- | -- | 46171.8979 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.8979 | -- | 已关闭
20260522137562 | 余旭华口腔（四川乐山犍为县） | -- | Dentrix 55 云 | EW23ABBHCQ | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件服务未打开 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 45013.6035 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46164.6083 | 45013 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 乐山市 | 犍为县 | 数据发送过程中有错误 | 0.63 | -- | 46164.6347 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：上传云端异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未打开 4、处理步骤：手动打开服务，更新最新版插件，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46164.6354 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.6354 | -- | 已关闭
20260522137563 | 宁波鼎植口腔医院有限公司 | -- | 未识别 | QY25AAQ2JP | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45772.4951 | 1.0.0.6 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46164.6083 | 45773 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-03 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 宁波市 | 北仑区 | 迁移数据 | 1.2 | -- | 46164.6583 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈需要迁移数据 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：和客户同步客户内存还有很多，客户反馈下次快满了再迁移 5、处理结果： | -- | -- | 46171.9007 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.9007 | -- | 已关闭
20260522137564 | 晨洁口腔(福建福州仓山） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAFBDY | 设备维修 | 2.0.5.905 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.905 | 44572.6486 | 2000585 | 2.0.5.905 | -- | -- | 46164.6132 | 44160 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 上传特别慢 | 1.09 | -- | 46164.6583 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈上传慢 2、排查动作： 3、故障原因：无故障 4、处理步骤：空拍测试上传速度正常，一分钟不到；同步上传原理，指导客户后续上传慢测量网络速度 5、处理结果： | -- | -- | 46164.6597 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.6597 | -- | 已关闭
20260522137568 | 古敖口腔(浙江温州平阳县) | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAZZTT | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008/2.0.5.1008/2.0.5.705 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：重置输入法设置 | -- | 已部署 | 4.0.0.70 | 2.0.5.705 | 44383.7118 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008/2.0.5.1008/2.0.5.705 | -- | -- | 46164.6396 | 44383 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 温州市 | 平阳县 | 打不了字 | 0.72 | -- | 46164.6694 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈输入法不显示输入框 2、排查动作： 3、故障原因：输入法异常 4、处理步骤：重置输入法设置 5、处理结果： | -- | -- | 46164.6729 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.6729 | -- | 已关闭
20260522137569 | 吉安第二医院（江西吉安吉州区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAAGWS | 设备维修 | 2.0.5.704/2.0.5.1003/2.0.5.1003 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.705 | 44538.4833 | 2000587 | 2.0.5.704/2.0.5.1003/2.0.5.1003 | -- | -- | 46164.6431 | 44342 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 吉安市 | 吉州区 | 医院这边口腔CT要上PACS，现在需要对CT进行配置 | 46.33 | -- | 46166.5729 | 胡标 | -- | 1、故障现象：医院这边口腔CT要上PACS，现在需要对CT进行配置 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：让pacs系统提供端口号和IP等信息 5、处理结果： | -- | -- | 46169.3938 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.3938 | -- | 已关闭
20260522137570 | 河南省广森医疗器械销售有限公司 | -- | S6000 | FL23AB3EJT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.6465 | 45226 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 插电不过 | 0 | -- | 46164.6465 | 唐积安 | 电脑配置咨询 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：笔记本不通电 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46164.6472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.6472 | -- | 已关闭
20260522137571 | 孝感市开发区植贝尔口腔门诊部 | -- | D50-03 | FH22AACZSS | 设备维修 | 2.0.5.906 | -- | -- | 硬件异常 | -- | CT-限位光电开关不良 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.906 | 44721.6924 | 2000585 | 2.0.5.906 | -- | -- | 46164.6465 | 44721 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-03 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 孝感市 | 孝南区 | 卡在准备中 | 18.73 | -- | 46165.4271 | 胡标 | -- | 1、故障现象：卡在准备中 2、排查动作： 3、故障原因：限位开关故障 4、处理步骤：查看日志报错，反馈现场申请物料 5、处理结果： | -- | -- | 46165.4278 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4278 | -- | 已关闭
20260522137572 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F220 | FF22AA42OR | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46164.6472 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0012-00数字牙科影像板扫描仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 软件使用 | 0.9 | -- | 46164.6847 | 胡标 | 重装软件及数据迁移 | 1、故障现象：重装软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：安装软件，对接牙医管家 5、处理结果： | CR软件安装 | -- | 46164.6847 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.6847 | -- | 已关闭
20260522137573 | 植贝尔口腔（湖北孝感大悟县） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AASKRS | 设备维修 | 2.0.5.704/2.0.5.1003/2.0.5.1003/2.0.5.704 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 4.0.0.70 | 2.0.5.705 | 44372.6069 | 2000587 | 2.0.5.704/2.0.5.1003/2.0.5.1003/2.0.5.704 | -- | -- | 46164.6479 | 44373 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 孝感市 | 大悟县 | 卡在准备中 | 17.67 | -- | 46165.384 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：卡准备0% 2、排查动作： 3、故障原因：硬件报错 4、处理步骤：客户反馈的设备为另一台设备，已在其他群里报修处理完毕 5、处理结果： | -- | -- | 46165.3861 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.3861 | -- | 已关闭
20260522137575 | 湛江市霞山中源医疗器械有限公司 | -- | F200 | BX26ADQMWS | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.6514 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 广东省 | 湛江市 | 霞山区 | 影像不良 | 173.94 | -- | 46171.8993 | 郑瑞瀚 | 影像不清晰 | 1、故障现象：客户反馈影像不清晰 2、排查动作： 3、故障原因：客户拍摄手法问题 4、处理步骤：指导客户正确操作 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46171.8993 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.8993 | -- | 已关闭
20260522137576 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | BX19ADHZAY | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.6528 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 未授权 | 1.87 | -- | 46164.7312 | 郑瑞瀚 | 新机软件安装 | 1、故障现象：客户反馈软件提示未授权 2、排查动作： 3、故障原因：客户操作问题 4、处理步骤：客户电脑未安装软件，新装2.0.3.8 5、处理结果： | CR软件安装 | -- | 46164.7312 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.7312 | -- | 已关闭
20260522137577 | 诸暨彬彬口腔门诊部 | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AA8UWX | 设备维修 | 2.0.5.8011 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.8011 | 44991.6174 | 2.0.5.8 | 2.0.5.8011 | -- | -- | 46164.6611 | 44148 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 卡重建 | 1.09 | -- | 46164.7063 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：客户重启后恢复 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46164.7069 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.7069 | -- | 已关闭
20260522137579 | 枣阳市孙娟口腔诊所 | -- | F200 | BX26ADHFWQ | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.6625 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 湖北省 | 襄阳市 | 枣阳市 | 软件打不开 | 1.08 | -- | 46164.7076 | 郝珈宝 | 产品未授权Product unauthorized! | 1、故障现象：牙智宝软件无法识别序列号激活设备 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR软件故障 | -- | 46164.7076 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.7076 | -- | 已关闭
20260522137580 | 深圳云海口腔门诊部 | -- | 未识别 | UX25AC4ZKS | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件服务未打开 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45818.6076 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46164.6646 | 45819 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 对接牙医管家 | 2.54 | -- | 46164.7701 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未打开 4、处理步骤：手动打开，更新最新版插件，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46165.3889 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.3889 | -- | 已关闭
20260522137581 | 河南省广森医疗器械销售有限公司 | -- | S6000 | FL22AAXNWS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.666 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 上传失败是怎么回事 | 0 | -- | 46164.666 | 唐积安 | 数据上传失败 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：电脑时间不对 4、处理步骤： 5、处理结果： | 29软件问题 | -- | 46164.666 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.666 | -- | 已关闭
20260522137582 | 桂林市锐锋医疗器械有限公司 | -- | F200 | BX21AJ8MRY | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.6715 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 设备更换主板后，电源适配器是正常亮灯的，就是设备无法开机，不亮灯了 | 2.33 | -- | 46164.7688 | 赖美琪 | 不通电 | 1、故障现象：特殊处理 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户寄回前正常通电，客户寄回后无法通电 5、处理结果： | CR硬件检测 | -- | 46173.4528 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.4528 | -- | 已关闭
20260522137583 | 寿光市人民医院 | -- | F200 | BX26AC2ETP | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.6806 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 山东省 | 潍坊市 | 寿光市 | 图像发白有异常 | 173.3 | -- | 46171.9014 | 郑瑞瀚 | 不上图 | 1、故障现象：不上图 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：已帮客户申请换机 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46171.9014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.9014 | -- | 已关闭
20260522137584 | 嘉禾县周柏生口腔诊所（个体工商户） | -- | 未识别 | UX25AATTWS | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45827.7479 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46164.6826 | 45828 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 郴州市 | 嘉禾县 | 无法上传云端 | 0.62 | -- | 46164.7083 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：已恢复， 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46164.709 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.709 | -- | 已关闭
20260522137585 | 息县中心医院（河南信阳息县） | -- | Dentrix 20 D50新机架 | CK20AADFGU | 设备维修 | 2.0.0.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.67 | 1.0.0.8 | 45185.3965 | 1.0.0.8 | 2.0.0.1 | -- | -- | 46164.6847 | 44032 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0001-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 信阳市 | 息县 | 对接pacs系统 | 45.34 | -- | 46166.5743 | 胡标 | -- | 1、故障现象：医院这边口腔CT要上PACS，现在需要对CT进行配置 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：让pacs系统提供端口号和IP等信息 5、处理结果： | -- | -- | 46169.3931 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.3931 | -- | 已关闭
20260522137586 | 华瑞口腔 | -- | Dentrix 55 NX | EE20AAXVWZ | 设备维修 | 2.0.5.705 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.705 | 44586.4826 | 2000587 | 2.0.5.705 | -- | -- | 46164.6875 | 44221 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 锦江区 | 清理内存图像不良 | 1.09 | -- | 46164.7326 | 胡标 | -- | 1、故障现象：内存满了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：插件日志大小异常、反馈技术，清理内存 5、处理结果： | -- | -- | 46164.734 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.734 | -- | 已关闭
20260522137587 | 杭州好牙滨江门诊部 | -- | 未识别 | ZF26ABLZTR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46164.7208 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1/1.4.3.1 | -- | -- | 46164.6889 | 46165 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | CT新机安装 | 0.74 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46164.7208 | 王龙 | 46164.7215 | 46164.7229 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 0.12 | 11.9 | 25.31 | 46165.4785 | 46164.725 | 46165.7799 | 46165.4785 | 46165.7799 | 处理完成
20260522137590 | 延吉艺美义齿加工有限公司 | -- | S6000 | FL23AI63DT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46164.6993 | 45246 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-06口腔数字印模仪 | 东北大区 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉市 | 口扫无法扫描成像 | 0.01 | -- | 46164.7 | 袁凌峰 | 扫描中途无蓝光 | 1、故障现象：投影异常，设备无法扫描 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂检修 | 投影异常 | -- | 46164.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.7 | -- | 已关闭
20260522137592 | 日照未来口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24ABGVJS | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033/2.0.5.1033 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.0.14 | 45460.8118 | 1.0.0.4 | 2.0.5.710/2.0.5.1033/2.0.5.1033 | -- | -- | 46164.7 | 45461 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 日照市 | 东港区 | 拍片生成影像很慢 | 0.41 | -- | 46164.7174 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：调整了原图路径文件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46164.7174 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.7174 | -- | 已关闭
20260522137595 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | BX26AB3MTS | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.7111 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 牙医管家打开读片界面提示加载设备失败 | 172.59 | -- | 46171.9021 | 郑瑞瀚 | 软件或设备操作指导 | 1、故障现象：牙管打开提示加载设备失败 2、排查动作： 3、故障原因：驱动冲突 4、处理步骤：指导客户正确操作 5、处理结果： | CR客户协作或咨询 | -- | 46171.9021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.9021 | -- | 已关闭
20260522137596 | 青岛喆菲口腔医疗科技有限公司 | -- | S6000 | FL24AA23NQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.7118 | 45389 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 山东省 | 日照市 | 东港区 | 投影异常，没有光源，无法开机 | 0.01 | -- | 46164.7118 | 袁凌峰 | 2D窗口无图像生成 | 1、故障现象：投影异常，无法开机 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂检修 | 投影异常 | -- | 46164.7132 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.7132 | -- | 已关闭
20260522137599 | 藁城张立锋口腔 | -- | S6000 | FL23AE2OTR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.7153 | 45078 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-03口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 正定县 | 图像中断了传输，硬件故障 | 0.01 | -- | 46164.7153 | 袁凌峰 | 数据传输中破损，请重启设备 | 1、故障现象：通讯异常，设备中断传输 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂检修 | 通讯异常 | -- | 46164.716 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.716 | -- | 已关闭
20260522137602 | 廉江莫兴苍口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW23AB9ORR | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 45039.8326 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 46164.7208 | 45040 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 湛江市 | 廉江市 | 检测修改数值 | 16.2 | -- | 46165.3951 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：无法更改到测试要求数值，数值测试有问题 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46165.475 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.475 | -- | 已关闭
20260522137604 | 贞丰县京州口腔 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAPCJU | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45704.6604 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46164.7243 | 45671 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 贞丰县 | 影像导出错误 | 16.33 | -- | 46165.4042 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈需要导出dicom数据 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46165.4049 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4049 | -- | 已关闭
20260522137605 | 玉德口腔幸福门诊部 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAUPTS | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.10 | 45443.5993 | 1.0.2.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46164.7243 | 45444 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 西安市 | 新城区 | 对接牙医管家 | 0.17 | -- | 46164.7319 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：插件账号登录错了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46164.7319 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.7319 | -- | 已关闭
20260522137606 | 孝义凤凰口腔 | -- | F200 | BX26ACDMRS | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.7257 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 西北大区 | 山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 舱门打不开 | 0.98 | -- | 46164.7667 | 赖美琪 | 不出仓 | 1、故障现象：不出仓 2、排查动作： 3、故障原因：新设备 4、处理步骤：已视频和客户排查，适配器原装，更换环境使用舱门仍无法打开；寄回后只检测不维修 5、处理结果： | CR硬件检测 | -- | 46173.4521 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.4521 | -- | 已关闭
20260522137607 | 黑龙江昌鑫义齿制作有限公司 | -- | 未识别 | SG24AC3KAZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.7257 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 东北大区 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 向阳区 | 精度异常，需要返厂检修 | 0.01 | -- | 46164.7257 | 袁凌峰 | 精度异常 | 1、故障现象：设备精度异常，需要返厂检修 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂检修 | 口扫：精度异常 | -- | 46164.7264 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.7264 | -- | 已关闭
20260522137610 | 泗洪（众迪）众大口腔 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180913387 | 设备维修 | 2.0.1.907 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.1.907 | 45190.575 | 2000587 | 2.0.1.907 | -- | -- | 46164.734 | 43440 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 宿迁市 | 泗洪县 | 拍完卡重建 | 15.61 | -- | 46165.3847 | 胡标 | -- | 1、故障现象：拍完卡重建 2、排查动作： 3、故障原因：F盘内存满了导致的 4、处理步骤：修改FST存储到D盘 5、处理结果： | -- | -- | 46165.3854 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.3854 | -- | 已关闭
20260522137611 | 明溪口腔门诊部 | -- | Dentrix 50 Max | CJ20ABOUDX | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44617.7111 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46164.7347 | 44140 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 淮安市 | 清浦区 | 上传牙医管家很慢 | 15.86 | -- | 46165.3958 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：无故障， 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46165.4715 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4715 | -- | 已关闭
20260522137612 | 洪恩口腔 | -- | S6000 | FL23ADREOT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.7375 | 45169 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-03口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河北省 | 沧州市 | -- | 投影镜头起雾，全面检查 | 0 | -- | 46164.7375 | 唐积安 | 口扫头镜片脱落 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：投影镜头起雾，全面检查 4、处理步骤：返厂 5、处理结果： | 配件异常 | -- | 46164.7389 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.7389 | -- | 已关闭
20260522137613 | 洪恩口腔 | -- | S6000 | FL23ADREOT | 口扫设备维修处理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.7389 | 45169 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-03口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河北省 | 沧州市 | -- | 来源工单：20260522137612,需要进行维修处理 | -0.03 | -- | 46164.7375 | 唐积安 | 口扫头镜片脱落 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：投影镜头起雾，全面检查 4、处理步骤：返厂 5、处理结果： | 配件异常 | -- | 46164.7389 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.7389 | -- | 已关闭
20260522137614 | 玉泉区刘孝业口腔诊所店 | -- | Dentrix 55 云 | EW23AA7DKQ | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1031 | 45021.6132 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 46164.7389 | 45022 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 玉泉区 | CT拍片软件也显示未连接的状态 | 15.48 | -- | 46165.384 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈CT和CR软件都无法正常使用 2、排查动作： 3、故障原因：客户断网 4、处理步骤：已视频沟通，客户诊所临时检修电路，WiFi网络关闭导致设备无法使用，已同步原因 5、处理结果： | -- | -- | 46165.3882 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.3882 | -- | 已关闭
20260522137615 | 恒美口腔诊所 | -- | F200 | BX20ABEGAS | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46164.7458 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 西北大区 | 山西省 | 阳泉市 | 城区 | 软件打不开 | 15.31 | -- | 46165.3833 | 胡标 | 打不开报错类似 CRFlex err 之类的错误 | 1、故障现象：客户反馈报错缺少运行库 2、排查动作： 3、故障原因：运行库缺失 4、处理步骤：安装微软运行库 5、处理结果： | CR软件故障 | -- | 46165.3833 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.3833 | -- | 已关闭
20260522137616 | 长春市天乐义齿有限责任公司 | -- | 未识别 | SG25AAVVOS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.7486 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 东北大区 | 吉林省 | 长春市 | 绿园区 | 单个口扫头加热异常 | 0.74 | -- | 46164.7799 | 袁凌峰 | 口扫头不加热 | 1、故障现象：口扫头加热异常 2、排查动作： 3、故障原因：使用3个月 4、处理步骤： 5、处理结果：给客户申请新的口扫头 | 配件异常 | -- | 46164.7819 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.7819 | -- | 已关闭
20260522137617 | 新城区植德口腔 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AAVPKX | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 4.0.0.70 | 1.3.11.1 | 45239.4319 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46164.7521 | 45244 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 西安市 | 新城区 | 影像不清晰 | 16.06 | -- | 46165.4208 | 胡标 | -- | 1、故障现象：影像不清晰 2、排查动作： 3、故障原因：患者摆位仰头 4、处理步骤：指导客户 5、处理结果： | -- | -- | 46165.4215 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4215 | -- | 已关闭
20260522137618 | 永康康美诺口腔医院 | -- | Matrix 5000C | SA25ABOOOR | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45765.7882 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46164.7604 | 45767 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 迁移数据 | 43.63 | -- | 46166.5785 | 胡标 | -- | 1、故障现象：迁移数据 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：迁移数据 5、处理结果： | -- | -- | 46166.5924 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.5924 | -- | 已关闭
20260522137619 | 沧州青县金牛中心卫生院 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AB12JX | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 图像不良 | 图像不良 | 客户反馈影像效果不佳 | 客户反馈影像效果不佳 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1032 | 45281.5722 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 46164.7632 | 45285 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 沧州市 | 青县 | 图像不良 | 14.76 | 0.24 | 46165.3778 | 胡标 | -- | 1、故障现象：全景图像不良 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：反馈技术建议做训管后校正 5、处理结果：转金星 | -- | -- | 46165.3785 | 未解决 | 46165.3882 | 金星 | 46165.3889 | 46165.4069 | -- | 全景图像锐化严重 | 1、故障现象：全景图像锐化严重 2、排查动作:检查软件，参数 3、故障原因：软件后处理问题 4、处理步骤：调试后处理效果 5、处理结果：测试正常 | 否 | -- | 0.69 | 4.7 | 0.69 | 46165.8451 | 46165.4069 | 46165.4361 | 46165.8451 | 46165.5986 | 已关闭
20260522137620 | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | -- | 未识别 | QH24AF6XJV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.7854 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 扫描卡顿，设备连接异常，需要返厂检修 | 0.01 | -- | 46164.7861 | 袁凌峰 | 设备使用时断连 | 1、故障现象：设备断链，需要返厂检修 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂检修 | 通讯异常 | -- | 46164.7868 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46164.7868 | -- | 已关闭
20260522137622 | 海宁鸟飞口腔医院 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AANAAV | 设备升级 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.3.11.1 | 45231.5299 | 1.0.0.8 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46164.9472 | 45231 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 嘉兴市 | 海宁市 | 客户企业微信反馈之前系统崩了很影响使用、设备很久没有上门维护现要求上门维护设备、 | 12.19 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46165.4785 | 王龙 | 46165.4792 | 46165.509 | 升级 | -- | 1、故障现象：客户企业微信要求上门检查、设备长时间未上门 2、排查动作：检查、维护、保养 3、故障原因：设备调试检查 4、处理步骤：上门检查 5、处理结果：处理完成 | 否 | 升级 | 1.31 | 7.2 | 6.49 | 46165.7792 | 46165.509 | 46165.7799 | 46165.7792 | 46165.7799 | 已关闭
20260523137623 | 南通如皋鹏成口腔 | -- | 未识别 | ZF26AAFMOS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46168.4444 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1/1.4.3.1 | -- | -- | 46165.0493 | 46168 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 南通市 | 如皋市 | CT新机安装 | 9.79 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46167.6014 | 宋厚鹏 | 46167.6021 | 46167.6028 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 51.51 | 22 | 21.92 | 46168.5819 | 46167.6035 | 46168.5167 | 46168.5819 | 46168.5167 | 处理完成
20260523137624 | 惠州致美宝龙门诊部有限公司 | -- | 未识别 | OF26AADVOR | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46168.4556 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46165.0493 | 46169 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0036-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | CT新机安装 | 9.8 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46167.3951 | 胡杰 | 46167.3951 | 46167.4437 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 48.14 | 22.7 | 34.01 | 46169.4535 | 46167.4632 | 46168.8806 | 46169.4535 | 46168.8806 | 处理完成
20260523137625 | 平江县张永口腔有限公司 | -- | 未识别 | ZF26AACMOS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46168.4326 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46165.0493 | 46173 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 岳阳市 | 平江县 | CT新机安装 | 9.74 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46167.3701 | 杨立辉 | 46167.3708 | 46167.7042 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 53.99 | 47.2 | 22.71 | 46173.5382 | 46167.7049 | 46168.6507 | 46173.5382 | 46169.3389 | 处理完成
20260523137627 | 德州贝壳口腔 | -- | 未识别 | ZF26AAOMKS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46168.6264 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46165.0493 | 46171 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 德州市 | 宁津县 | CT新机安装 | 9.77 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46167.3444 | 安振武 | 46167.3451 | 46168.5326 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 73.83 | 50.6 | 22.1 | 46171.6986 | 46168.5333 | 46169.4535 | 46171.6986 | 46169.4535 | 处理完成
20260523137629 | 江阴灵叶门诊部有限公司 | -- | 未识别 | NH26AADVAQ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.4.21 | 46172.7778 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46165.0493 | -- | 否 | 否 | 否 | -- | 13.012.0033-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 无锡市 | 江阴市 | CT新机安装 | 9.76 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46172.7708 | 宋厚鹏 | 46172.7743 | 46172.775 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 175.66 | 17.2 | 17.06 | 46172.7799 | 46172.7757 | 46173.4861 | 46172.7799 | 46173.4861 | 处理完成
20260523137630 | 武汉市民福口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | ZF26AAPMTS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46167.6806 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46165.05 | 46167 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 洪山区 | CT新机安装 | 9.74 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46167.4903 | 潘勇 | 46167.4972 | 46167.4979 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 49.02 | 6.8 | 6.7 | 46167.8299 | 46167.4979 | 46167.7771 | 46167.8299 | 46167.7771 | 已关闭
20260523137631 | 武汉大众口腔枣阳医院有限公司人民路分公司 | -- | 未识别 | YL26AAGIJS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46169.434 | 1.0.0.19 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46165.05 | 46170 | 是 | 否 | 否 | 门诊未装修完成，未培训 | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 襄阳市 | 枣阳市 | CT新机安装 | 9.75 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46168.3951 | 潘勇 | 46168.3958 | 46168.4062 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 70.95 | 27.8 | 27.63 | 46170.3965 | 46168.4125 | 46169.5632 | 46170.3965 | 46169.5632 | 已关闭
20260523137632 | 甘肃白银市贝倍安口腔 | -- | 未识别 | ZF26AAMMAS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.4.3.1 | 46169.3875 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46165.05 | 46169 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 甘肃省 | 白银市 | 白银区 | CT新机安装 | 9.77 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46168.316 | 康欢 | 46168.3174 | 46168.5854 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 75.09 | 98.7 | 102.69 | 46169.8618 | 46168.5861 | 46172.8646 | 46169.8618 | 46172.8646 | 处理完成
20260523137633 | 舟山岱山启航口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | ZF26AALMOS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46170.85 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46165.05 | 46172 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 舟山市 | 岱山县 | CT新机安装 | 9.73 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46169.7674 | 王龙 | 46170.3688 | 46170.4368 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 119.56 | 23.2 | 32.1 | 46172.5194 | 46170.4368 | 46171.7743 | 46172.5194 | 46171.7743 | 处理完成
20260523137634 | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | -- | 未识别 | QH24ADFRJW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.3806 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 请问在系统里我们是备注了材料，但是加工厂那边怎么看不到呀。是写错地方了还是怎么？ | 0.01 | -- | 46165.3806 | 唐积安 | 下单的备注加工厂接收不到 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：操作问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 33版本软件问题 | -- | 46165.3812 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.3812 | -- | 已关闭
20260523137635 | 长沙观沙医院 | -- | 未识别 | YL26AANRKQ | 设备维修 | 1.4.2.1 | -- | -- | 软件异常 | -- | 数据上传异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46150.8403 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46165.3882 | 46156 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 岳麓区 | CT一直等待上传 | 0.95 | -- | 46165.4278 | 胡标 | -- | 1、故障现象：CT一直等待上传 2、排查动作： 3、故障原因：查看日志连接网络失败 4、处理步骤：重启电脑后正常上传 5、处理结果： | -- | -- | 46165.4285 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4285 | -- | 已关闭
20260523137636 | 李美荣口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW23AABOSS | 设备维修 | 2.0.5.709 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.708 | 45225.6757 | 2000589 | 2.0.5.709 | -- | -- | 46165.3896 | 45227 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 菏泽市 | 东明县 | CT和牙医管家不同步 | 0.15 | -- | 46165.3958 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：患者建错了，重复患者 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46165.4347 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4347 | -- | 已关闭
20260523137637 | 东莞市缪忠存医疗有限公司 | -- | 未识别 | UX25AAXSGX | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 其他：主控与束光器控制板CAN通信超时 | 其他：束光器板短路 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45969.1042 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46165.3903 | 45970 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 东莞市 | 樟木头镇 | 卡准备 | 0.43 | 1.47 | 46165.4083 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：01010202 2、排查动作： 3、故障原因：主控与束光器控制板CAN通信超时 4、处理步骤： 5、处理结果：转胡杰 | -- | -- | 46165.4257 | 未解决 | 46165.4868 | 胡杰 | 46165.4868 | 46165.5097 | -- | 设备准备报错01010202 主控与束光器控制板CAN通信超时 | 1、故障现象：设备准备报错01010202 主控与束光器控制板，开机无反应CAN通信超时 2、排查动作：束光器板，旋转臂板，主控板 3、故障原因：束光器板短路导致 4、处理步骤：更换束光器板，旋转臂转接板，设备窗口调试 5、处理结果：更换板后开机正常 | 是 | -- | 2.01 | 4.4 | 25.17 | 46167.3965 | 46165.5097 | 46166.559 | 46167.3965 | 46166.559 | 已关闭
20260523137638 | 珠海市方一华口腔门诊有限公司 | -- | Matrix 6600 kunlun2 | JY23AAIDWU | 设备维修 | 1.3.3/1.3.3/1.3.3 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.3 | 45167.7292 | 1.3.3 | 1.3.3/1.3.3/1.3.3 | -- | -- | 46165.391 | 45167 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-00口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 片子显示不全 | 9.96 | -- | 46165.8063 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：全景影像异常 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户需要拍摄，已收集好数据，和客户联系一点排查，客户后续未联系排查 5、处理结果： | -- | -- | 46165.8708 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.8708 | -- | 已关闭
20260523137639 | 张德镁口腔（广东潮州饶平县) | -- | Dentrix 55 云 | EW21ACIZKR | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：重装系统，重装软件 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1008 | 44354.7132 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 46165.3951 | 44355 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 潮州市 | 饶平县 | CT拍片电脑重装系统了，重新安装拍片软件 | 9.87 | -- | 46165.8063 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：重装系统，重装软件 2、排查动作： 3、故障原因：重装系统，重装软件 4、处理步骤：重装系统，重装软件 5、处理结果： | -- | -- | 46171.9146 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.9146 | -- | 已关闭
20260523137640 | 镇江爱齿口腔 | -- | Dentrix 50 Max | CJ21ABGNWX | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44536.6493 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46165.3958 | 44537 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 镇江市 | 句容市 | 挂影子系统 | 0.94 | -- | 46165.4347 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：软件无内存，客户自己清理本地数据 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46165.4563 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4563 | -- | 已关闭
20260523137641 | 玉环牙健美口腔门诊部有限公司坎门分公司 | -- | 未识别 | VN25AAERGX | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 卡采集 | 设备无法正常开启 | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.4.0.9 | 45964.6056 | 1.0.0.3 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46165.4049 | 45990 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 台州市 | 玉环市 | 卡准备 | 1.01 | 21.52 | 46165.4472 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：电压太大了、超过了设备要求电压、保险板卡锁了、不然电压通过、如果通过会把设备烧了、需要换高电压板卡 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：转现场王龙 | -- | -- | 46165.4479 | 未解决 | 46165.7792 | 王龙 | 46166.3444 | 46166.4021 | -- | 束光器烧了 | 1、故障现象：客户企业微信报修设备无法使用 2、排查动作：主板烧了、束光器板卡烧了、转接板烧了 3、故障原因：板卡烧了 4、处理步骤：上门更换、烧录韧件、调试 5、处理结果：处理完成 | 是 | -- | 22.92 | 25.4 | 36.34 | 46166.6424 | 46166.4028 | 46167.9174 | 46166.6424 | 46167.9174 | 已关闭
20260523137642 | 深圳德伦齿科有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AA8IOX | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件版本太低 | -- | 已部署 | 4.0.0.67 | 2.0.5.1008 | 44514.4167 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 46165.4062 | 44515 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 对接牙医管家 | 1.26 | -- | 46165.4583 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：上传云端异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件版本太低 4、处理步骤：更新最新版插件，重新设置，测试上传正常 5、处理结果： | -- | -- | 46165.5014 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.5014 | -- | 已关闭
20260523137643 | 和民口腔（河南漯河临颍县） | -- | Dentrix 50 | CI19AAZFAZ | 设备维修 | 2.0.5.61 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.61 | 45155.6292 | 2000561 | 2.0.5.61 | -- | -- | 46165.4083 | 43830 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 漯河市 | 临颍县 | 清理内存 | 1.31 | -- | 46165.4632 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈需要清理内存 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户已自行清理可以拍摄 5、处理结果： | -- | -- | 46165.4639 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4639 | -- | 已关闭
20260523137644 | 黑龙江鑫玖医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | QH24ADKRKW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4097 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 东北大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 这个插不上电脑啊 | 0.01 | -- | 46165.4097 | 唐积安 | 设备连接失败 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：没连接好 4、处理步骤： 5、处理结果： | 通讯异常 | -- | 46165.4118 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4118 | -- | 已关闭
20260523137645 | 贞丰县京州口腔 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAPCJU | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45704.6604 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46165.4097 | 45671 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 贞丰县 | DICOM导出异常 | 1.34 | -- | 46165.4653 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈需要导出dicom 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：指导客户 5、处理结果： | -- | -- | 46165.466 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.466 | -- | 已关闭
20260523137646 | 深圳市菲森影像科技有限公司 | -- | F200 | BX24ABZKWZ | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 1.3.11.1 | -- | 1.0.0.6 | -- | -- | -- | 46165.4104 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 图像不良 | 0.45 | -- | 46165.4292 | 郑瑞瀚 | 影像不清晰 | 1、故障现象：客户反馈影像不清晰 2、排查动作： 3、故障原因：IP板问题 4、处理步骤：指导客户更换IP板使用，客户反馈影像效果有改善，指导客户定期清洁IP板 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46165.4292 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4292 | -- | 已关闭
20260523137648 | 天水惠康诊所 | -- | F200 | BX20AEZNGR | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46165.4111 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 西北大区 | 甘肃省 | 天水市 | 秦州区 | 小牙片无法上传 | 1.09 | -- | 46165.4563 | 郝珈宝 | 牙医管家对接 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR阅片对接 | -- | 46165.4563 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4563 | -- | 已关闭
20260523137649 | 青岛亿口康医疗服务有限公司崂山口腔门诊部 | -- | Matrix 5000 | NA24AC1RJR | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件准备时间过长 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45523.5701 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46165.416 | 45525 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | 崂山区 | 采集出现异常 | 1.21 | -- | 46165.466 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈驱动加载失败 2、排查动作： 3、故障原因：开机顺序不动 4、处理步骤：重启电脑后拍摄正常，指导客户 5、处理结果： | -- | -- | 46165.4674 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4674 | -- | 已关闭
20260523137650 | 易县洪志口腔门诊 | -- | 未识别 | SG25AB9VKS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4187 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 河北省 | 保定市 | 易县 | 我都扫过很多很多回了，现在不是扫描的问题，是它没有反应，连不上，会间断 | 0.01 | -- | 46165.4187 | 赖美琪 | 软件使用说明 | 1、故障现象：就跟设备迟钝一样，它 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程视频通话 5、处理结果：后续使用分组扫描 | 咨询问题 | -- | 46165.4194 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4194 | -- | 已关闭
20260523137651 | 鞍山孙国栋牙科 | -- | S6000 | FL24ABG3JR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4229 | 45484 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 东北大区 | 辽宁省 | 鞍山市 | 海城市 | 我们口扫最近又不太准了，需要返厂做一下校准 | 0 | -- | 46165.4236 | 赖美琪 | 货件大批量返工 | 1、故障现象：我们口扫最近又不太准了，需要返厂做一下校准 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：全面检测 5、处理结果：返厂校准 | 口扫：精度异常 | -- | 46165.4236 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4236 | -- | 已关闭
20260523137653 | 襄阳时代口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ACQYGO | 设备维修 | 2.0.5.7082/2.0.5.1020/2.0.5.1020 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.708 | 44646.8875 | 2000589 | 2.0.5.7082/2.0.5.1020/2.0.5.1020 | -- | -- | 46165.4257 | 44647 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 襄阳市 | 樊城区 | 片子传不到牙医管家 | 0.74 | -- | 46165.4569 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：对接E看牙后牙医管家端口消失 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46165.4618 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4618 | -- | 已关闭
20260523137655 | 句容市乐福口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | UX25ABLGKY | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 软件异常 | -- | 云CT软件bug | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46009.6451 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46165.4299 | 46010 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 镇江市 | 句容市 | 影像打不开 | 9.02 | -- | 46165.8063 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：影像打开卡1% 2、排查动作： 3、故障原因：切云bug 4、处理步骤：已联系技术复原 5、处理结果： | -- | -- | 46171.9139 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.9139 | -- | 已关闭
20260523137656 | 嘉兴南湖德丰德中口腔门诊部有限公司 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | QY25AACHOO | 设备维修 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.13 | 45755.4854 | 1.0.0.6 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 46165.4333 | 45729 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 嘉兴市 | 南湖区 | 关影子系统 | 1.03 | -- | 46165.4757 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：安装微信 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46165.4764 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4764 | -- | 已关闭
20260523137657 | 德固口腔 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180617135 | 设备维修 | 2.0.1.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.907 | 44882.5958 | 2000587 | 2.0.1.907 | -- | -- | 46165.434 | 43287 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | -- | 对接牙医管家 | 0.52 | -- | 46165.4556 | 胡标 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件未登录 4、处理步骤：更新插件 5、处理结果： | -- | -- | 46169.3938 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.3938 | -- | 已关闭
20260523137658 | 合肥清源乐雅口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | UX26ABT3TO | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46063.7354 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46165.4347 | 46086 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 合肥市 | 庐阳区 | 拍片生成影像很慢 | 0.37 | -- | 46165.4507 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈重建速度变慢 2、排查动作： 3、故障原因：不详 4、处理步骤：客户要使用设备，后续客户咨询重建的正常时间后表示后续观察 5、处理结果： | -- | -- | 46165.4514 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4514 | -- | 已关闭
20260523137659 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FC21AF53WT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4417 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-06口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 看一下打不开 | 0.01 | -- | 46165.4417 | 唐积安 | dx打开白屏 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：浏览器缓存满 4、处理步骤： 5、处理结果： | DX云端异常 | -- | 46165.4424 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4424 | -- | 已关闭
20260523137660 | 上海士曼口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | NH25AAIORW | 设备维修 | 1.3.15.3/1.3.15.3 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 其他 | 其他 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45926.3917 | 1.0.0.18 | 1.3.15.3/1.3.15.3 | -- | -- | 46165.4444 | 45931 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0033-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 上海市 | 上海市 | 松江区 | 上门检测 | 0.01 | 0.2 | 46165.4451 | 苏晓静 | -- | 上门检测，转现场 | -- | -- | 46165.4451 | 未解决 | 46165.4535 | 戴伟 | 46165.4535 | 46165.4694 | -- | 束光器板烧 | 1、故障现象：机器不自检 2、排查动作： 3、故障原因：束光器板烧了 4、处理步骤：更换束光器板 旋转臂转接版 主控板 5、处理结果：更换完成 | 否 | -- | 0.58 | 0.6 | 0.51 | 46165.9701 | 46165.4694 | 46165.4903 | 46165.9701 | 46165.4903 | 已关闭
20260523137661 | 福若瑞新医疗科技（江西）有限公司 | -- | 未识别 | SG25ACSFAW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4465 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华东大区 | 江西省 | 九江市 | 都昌县 | 口扫很卡 | 0 | -- | 46165.4465 | 唐积安 | 口扫卡顿 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：扫模型没关ai 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46165.4472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4472 | -- | 已关闭
20260523137662 | 南宁邕元素贸易有限公司 | -- | 未识别 | SI25AA3CRU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4493 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-06口腔数字印模仪国内版S6500 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 兴宁区 | 口扫精度现在有误差 | 0 | -- | 46165.4493 | 唐积安 | 精度异常 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：精度校准 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：精度异常 | -- | 46165.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.45 | -- | 已关闭
20260523137663 | 重庆医尔牙口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW21ACWXRV | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44495.6243 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46165.4493 | 44495 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 试点 | 重庆市 | 重庆市 | 沙坪坝区 | CBCT数据 传不上牙医管家 | 4.35 | -- | 46165.6312 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：客户建了两个患者，上传无问题 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46165.6319 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.6319 | -- | 已关闭
20260523137664 | 南宁邕元素贸易有限公司 | -- | 未识别 | SI25AA3CRU | 口扫设备维修处理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.45 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-06口腔数字印模仪国内版S6500 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 兴宁区 | 来源工单：20260523137662,需要进行维修处理 | -0.01 | -- | 46165.4493 | 唐积安 | 精度异常 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：精度校准 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：精度异常 | -- | 46165.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.45 | -- | 已关闭
20260523137665 | 福州市长乐区航城花儿口腔门诊部 | -- | Dentrix 50 投放 | DF20AAN2MS | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44452.584 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46165.4528 | 43993 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0009-00 口腔X射线数字化体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 福州市 | 长乐区 | 清理缓存 | 0.26 | -- | 46165.4639 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈需要清理缓存 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理E看牙缓存 5、处理结果： | -- | -- | 46165.4646 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4646 | -- | 已关闭
20260523137667 | 广州德美华晨致岭口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABS2AW | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 运动机构异常 | 硬件异常 | R30，主轴旋转至正限位超时 | 卡采集 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44860.5931 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46165.459 | 44861 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 花都区 | 卡准备 | 0.7 | 14.25 | 46165.4882 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：卡准备60% 2、排查动作： 3、故障原因：R30 4、处理步骤： 5、处理结果：转陈显光 | -- | -- | 46165.8035 | 未解决 | 46166.3965 | 陈显光 | 46166.3972 | 46166.4083 | -- | 偶发报错r30 | 1、故障现象：报错r30 2、排查动作：检查皮带运行都正常，设备重启后能正常使用 3、故障原因：偶发报错 4、处理步骤：待观察 5、处理结果：已恢复 | 否 | -- | 14.53 | 6.8 | 6.49 | 46173.9736 | 46166.4083 | 46166.6792 | 46173.9736 | 46166.6792 | 已关闭
20260523137668 | 博锐口腔 | -- | S6000 | FL21ARZUOZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46165.459 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河北省 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 启动失败怎么办 | 0 | -- | 46165.459 | 唐积安 | 双击DentalFlex无反应 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：360 4、处理步骤： 5、处理结果： | 32软件问题 | -- | 46165.459 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.459 | -- | 已关闭
20260523137669 | 湖北康乃健医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | QJ24ABIUGV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4604 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-00 S6500高性能版-技工 | 直辖大区 | 湖北省 | 襄阳市 | 樊城区 | 提示锁机 | 0 | -- | 46165.4604 | 唐积安 | 设备提示锁机 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：网络没连接 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46165.4611 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4611 | -- | 已关闭
20260523137670 | 城阳雅慈口腔诊所 | -- | 未识别 | ZF26AA7MTS | 设备维修 | 1.4.3.1 | -- | -- | 运动机构异常 | -- | 其他：01040303旋转轴电机复位异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46162.7521 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46165.4618 | 46164 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | 城阳区 | 卡准备 | 0.54 | -- | 46165.4847 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：卡准备94 2、排查动作： 3、故障原因：01040303旋转轴电机复位异常 4、处理步骤：和客户视频，指导客户重启设备后正常，设备偶发故障 5、处理结果： | -- | -- | 46165.4861 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4861 | -- | 已关闭
20260523137671 | 无锡华康口腔器械有限公司 | -- | 未识别 | SE26AAEIDR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4639 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 直辖大区 | 江苏省 | 无锡市 | 梁溪区 | 软件安装 | 0 | -- | 46165.4646 | 唐积安 | 软件安装 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：安装 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46165.4646 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4646 | -- | 已关闭
20260523137672 | 上海优牙口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | QY25AAGHGO | 设备维修 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.12 | 45718.8618 | 1.0.0.6 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 46165.4694 | 45719 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-03 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 上海市 | 上海市 | 黄浦区 | 这个客户的插件，把影子系统关闭，重新安装插件，再打开影子系统，测试两次电脑重启是否正常 | 26.95 | -- | 46166.5931 | 胡标 | -- | 1、故障现象：关影子系统更新插件，重启电脑测试正常对接 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：关影子系统更新插件，重启电脑测试正常对接 5、处理结果： | -- | -- | 46166.5938 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.5938 | -- | 已关闭
20260523137673 | 北京医林立捷科技有限公司 | -- | S6000 | FL23ADTOGR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4729 | 45078 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 昌平区 | 这个满了怎么清理 | 0 | -- | 46165.4729 | 唐积安 | 清理数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46165.4729 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4729 | -- | 已关闭
20260523137674 | 杨慧娟口腔（福建福州闽侯县） | -- | Dentrix 55 NX | EE21ABIDWP | 设备维修 | 2.0.5.708 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.708 | 44307.6528 | 2000587 | 2.0.5.708 | -- | -- | 46165.4764 | 44301 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 最近发现云端的不能上传了，这两天的数据都没上传 | 4.09 | -- | 46165.6472 | 胡标 | -- | 1、故障现象：影像没上传云端 2、排查动作： 3、故障原因：插件未启动 4、处理步骤：更新插件，手动上传 5、处理结果： | -- | -- | 46165.6493 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.6493 | -- | 已关闭
20260523137675 | 湛江霞山金青口腔诊所 | -- | S6000 | FL21ABDAAZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46165.4778 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 湛江市 | 霞山区 | 描过程中自己退出界面弹出来的 | 0 | -- | 46165.4778 | 唐积安 | 优化数据时闪退 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：显卡没优化 4、处理步骤： 5、处理结果： | 32软件问题 | -- | 46165.4785 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4785 | -- | 已关闭
20260523137676 | 南卧口腔（湖北孝感孝南区） | -- | D50-03 | FH21AAFXSW | 设备维修 | 2.0.5.906 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 4.0.0.31 | 2.0.5.906 | 44544.4069 | 2000585 | 2.0.5.906 | -- | -- | 46165.4785 | 44544 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-03 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 孝感市 | 孝南区 | 拍片软件丢失 | 29.38 | -- | 46166.7028 | 胡标 | -- | 1、故障现象：拍片软件丢失 2、排查动作： 3、故障原因：客户打开的小牙片软件 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46169.3938 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.3938 | -- | 已关闭
20260523137677 | 铜仁锐澜口腔门诊 | -- | 未识别 | UX25AAWSJX | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 其他：主控与束光器控制板CAN通信超时 | 其他 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46016.5778 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46165.4812 | 46016 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 贵州省 | 铜仁市 | 碧江区 | 卡准备 | 0.28 | 1.03 | 46165.4931 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：01010202 2、排查动作： 3、故障原因：主控与束光器控制板CAN通信超时 4、处理步骤： 5、处理结果：转晏克华 | -- | -- | 46165.4938 | 未解决 | 46165.5368 | 晏克华 | 46165.5368 | 46165.6646 | -- | 卡准备，报错01010202 | 1、故障现象：卡准备，报错01010202 2、排查动作：拆开外壳，测量束光器控制板两边针脚导通短路。 3、故障原因：束光器控制板短路。 4、处理步骤：更换束光器控制板 5、处理结果：更换后调试正常使用。 | 是 | -- | 4.3 | 10 | 19.07 | 46166.4938 | 46165.6729 | 46166.4681 | 46166.4938 | 46166.4681 | 已关闭
20260523137678 | 蓬溪极笑海豚口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | UX25ACMIGY | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46006.8979 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46165.4819 | 46007 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 遂宁市 | 蓬溪县 | 影像不清晰 | 0.26 | -- | 46165.4924 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：影像前牙发虚，已指导客户后续拍摄 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46165.4931 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4931 | -- | 已关闭
20260523137679 | 诸暨彬彬口腔门诊部 | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AA8UWX | 设备维修 | 2.0.5.8011 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.8011 | 44991.6174 | 2.0.5.8 | 2.0.5.8011 | -- | -- | 46165.4819 | 44148 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 卡生成 | 21.71 | -- | 46166.3861 | 胡标 | -- | 1、故障现象：卡重建 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：今天拍摄正常 5、处理结果：客户无响应 | -- | -- | 46166.3868 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.3868 | -- | 已关闭
20260523137680 | 平顶山市卫东区金太阳口腔门诊部 | -- | 未识别 | SG26AAYJDR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4819 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 河南省 | 平顶山市 | 卫东区 | 现在这个满了，没办法口扫 | 0 | -- | 46165.4819 | 唐积安 | 清理数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46165.4826 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4826 | -- | 已关闭
20260523137681 | 昆山柠檬口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | SG25ABDVOS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4854 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 江苏省 | 苏州市 | -- | 你好 我们这边显示电脑D盘满了 然后我进去看 找不到任何东西 | 0 | -- | 46165.4854 | 唐积安 | 清理数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46165.4854 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4854 | -- | 已关闭
20260523137682 | 河北合茂医疗科技有限公司 | -- | F200 | BX24ABUKDZ | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4944 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 软件打不开 | 0.84 | -- | 46165.5292 | 郑瑞瀚 | 软件或设备操作指导 | 1、故障现象：软件打开提示被拦截 2、排查动作： 3、故障原因：客户电脑设置不对 4、处理步骤：关闭智能应用控制 5、处理结果： | CR客户协作或咨询 | -- | 46165.5292 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.5292 | -- | 已关闭
20260523137683 | 河南省广森医疗器械销售有限公司 | -- | S6000 | FL21AAHSOU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4958 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 到了这步就点不下去了 | 0.01 | -- | 46165.4965 | 唐积安 | 下一步键置灰，无法进入优化/提交订单界面 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：360 4、处理步骤： 5、处理结果： | 29软件问题 | -- | 46165.4965 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.4965 | -- | 已关闭
20260523137684 | 中山市靓丽口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | ZF26ABOZOR | 设备维修 | 1.4.3.1 | -- | -- | 软件异常 | -- | 云CT软件bug | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46143.5243 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46165.4993 | 46144 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 中山市 | 横栏镇 | 每次拍完之后怎么这个界面一直都是这样，拍不出影像 | 7.36 | -- | 46165.8063 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：影像打开卡1% 2、排查动作： 3、故障原因：切云bug 4、处理步骤：技术已复原 5、处理结果： | -- | -- | 46171.9125 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.9125 | -- | 已关闭
20260523137685 | 濮阳市华龙区赵明夺雅康口腔诊所 | -- | 未识别 | UX25ABBUAV | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：取消对接牙管，卸载插件 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45939.6958 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46165.5118 | 45957 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 濮阳市 | 华龙区 | 取消同步到牙医管家 | 0.38 | -- | 46165.5278 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：取消对接牙管 2、排查动作： 3、故障原因：取消对接牙管 4、处理步骤：取消对接牙管，卸载插件 5、处理结果： | -- | -- | 46165.5278 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.5278 | -- | 已关闭
20260523137686 | 青岛国鸥塞恩医疗管理有限公司城阳上马口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ACDYOO | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1029/2.0.5.1029 | -- | -- | 运动机构异常 | -- | 束光器未移动到指定位置/卡顿/异响 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44666.5694 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1029/2.0.5.1029 | -- | -- | 46165.5167 | 44667 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | 城阳区 | 影像不清晰 | 0.68 | -- | 46165.5451 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：头侧影像遮挡 2、排查动作： 3、故障原因：束光器未移动到指定窗位 4、处理步骤：已联系现场调试 5、处理结果： | -- | -- | 46165.5458 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.5458 | -- | 已关闭
20260523137687 | 瑞健口腔（山东青岛胶州市） | -- | Dentrix 50 | CI20AAVQWU | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44543.6326 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46165.5292 | 44072 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | 胶州市 | 对接管家 | 0.27 | -- | 46165.541 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：上传云端异常 2、排查动作： 3、故障原因：客户网络问题 4、处理步骤：刚开始远程连接异常，稍后可以连上以后延迟很高；后续客户反馈上传正常后，远程连接也正常了 5、处理结果： | -- | -- | 46165.5444 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.5444 | -- | 已关闭
20260523137688 | 牡丹江美植口腔 | -- | Matrix 5000C | SA24ACEPJZ | 设备维修 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.12 | 45715.4493 | 1.0.0.6 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 46165.5465 | 45679 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 东安区 | CT今天感觉拍的那么虚，非常不清晰 | 0.36 | -- | 46165.5618 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈今天拍摄的CT影像都不清晰 2、排查动作： 3、故障原因：运动伪影以及金属伪影 4、处理步骤：同步原因给客户 5、处理结果： | -- | -- | 46165.5625 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.5625 | -- | 已关闭
20260523137689 | 开封示范区柯心口腔 | -- | 未识别 | UX26ACO3AO | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：电脑设置不休眠 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 46065.8049 | 1.0.0.17 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46165.5625 | 46079 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 开封市 | 龙亭区 | 把电脑屏幕设置过来，不要睡眠模式了 | 0.73 | -- | 46165.5924 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：电脑设置不休眠 2、排查动作： 3、故障原因：电脑设置不休眠 4、处理步骤：电脑设置不休眠 5、处理结果： | -- | -- | 46165.6014 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.6014 | -- | 已关闭
20260523137690 | 郑州纪瓷美口腔医疗 | -- | Matrix 5000C | SA25AAAVCS | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45803.6882 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46165.5653 | 45806 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 新郑市 | 片子上传不到牙医管家 | 0.13 | -- | 46165.5708 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：重新安装插件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46165.6326 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.6326 | -- | 已关闭
20260523137691 | 湖州德中口腔门诊部1 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAIKGU | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 运动机构异常 | -- | 束光器未移动到指定位置/卡顿/异响 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44771.7438 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46165.5674 | 44772 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 湖州市 | 吴兴区 | 全景片很模糊 | 0.84 | -- | 46165.6021 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：全景影像不清晰 2、排查动作： 3、故障原因：束光器没有移动到指定窗位 4、处理步骤：指导客户重启后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46165.6021 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.6021 | -- | 已关闭
20260523137692 | 国药控股华北（天津）融资租赁有限公司 | -- | S6500 | PH24ABXWDR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.5681 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 静海区 | 这边咬合扫不了 | 0 | -- | 46165.5681 | 唐积安 | 软件使用说明 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：操作问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46165.5687 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.5687 | -- | 已关闭
20260523137693 | 深圳粤式格伦菲尔口腔门诊部 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAVPRS | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45469.9535 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46165.5771 | 45471 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 恢复片子 | 5.49 | -- | 46165.8063 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：恢复片子 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户一直使用设备，未响应 5、处理结果： | -- | -- | 46171.9125 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.9125 | -- | 已关闭
20260523137694 | 兰山齐辉口腔诊所 | -- | S6000 | FL23AA4EJO | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46165.5806 | 45037 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 山东省 | 临沂市 | 兰山区 | 咬合异常 | 0 | -- | 46165.5806 | 唐积安 | 咬合异常 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：扫描手法问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 数据异常 | -- | 46165.5806 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.5806 | -- | 已关闭
20260523137695 | 四川鑫蓉达医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SE26AAQGGQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.5854 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 新都区 | 您好 我们口扫出问题了 | 0 | -- | 46165.5854 | 赖美琪 | 软件使用说明 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户升级显卡驱动 5、处理结果：可以正常打开使用 | 咨询问题 | -- | 46165.5861 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.5861 | -- | 已关闭
20260523137696 | 固德熊猫口腔门诊部东台有限公司 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AALURP | 设备维修 | 1.3.8 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.8 | 45412.8875 | 1.0.0.9 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46165.5861 | 45418 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 盐城市 | 东台市 | 卡生成 | 19.14 | -- | 46166.3833 | 胡标 | -- | 1、故障现象：卡重建 2、排查动作： 3、故障原因：软件故障 4、处理步骤：更换固态盘主存储后续拍摄正常 5、处理结果： | -- | -- | 46169.3938 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.3938 | -- | 已关闭
20260523137697 | 吉美口腔 | -- | S6000 | FL22AHCYTQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46165.5882 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | 胶州市 | 换设备之后，门诊这边显示已上传 但是加工厂这边收到的里面什么文件都没有 | 0 | -- | 46165.5882 | 唐积安 | 下单异常 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：操作问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | DX云端异常 | -- | 46165.5889 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.5889 | -- | 已关闭
20260523137698 | 银川时光口腔医院 | -- | 未识别 | UX25ACL5AU | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45889.8146 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46165.5896 | 45891 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 兴庆区 | 更改云端所属医生 | 1.15 | -- | 46165.6375 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：更改云端所属医生 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46165.6382 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.6382 | -- | 已关闭
20260523137699 | 诸暨市牙名仕口腔门诊部 | -- | Matrix 5000 | NA24AATFJV | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45627.3903 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46165.5965 | 45594 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 更改云端所属医生 | 18.87 | -- | 46166.3826 | 胡标 | -- | 1、故障现象：更改云端所属医生 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：反馈技术，禅道133716 5、处理结果： | -- | -- | 46166.3833 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.3833 | -- | 已关闭
20260523137700 | 广州美创医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL21AG9JJY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.6014 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 上传失败 | 0 | -- | 46165.6021 | 赖美琪 | 数据上传失败 | 1、故障现象：上传失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户更新电脑日期，重新上传 5、处理结果：上传成功 | 29软件问题 | -- | 46165.6021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.6021 | -- | 已关闭
20260523137701 | 国药控股华北（天津）融资租赁有限公司 | -- | S6500 | PH24AA5WWR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.609 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 静海区 | 进入软件报错 | 0.06 | -- | 46165.6118 | 唐积安 | 进入scanflex出现报错 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：显卡问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 33版本软件问题 | -- | 46165.6125 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.6125 | -- | 已关闭
20260523137702 | 郑东盛和街瑞森口腔门诊部 | -- | Dentrix 50 Max | CJ21AAB4SU | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44623.741 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46165.6097 | 44623 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 金水区 | 同一个顾客，拍的ct显示不同的结果 | 18.47 | -- | 46166.3792 | 胡标 | -- | 1、故障现象：同一个顾客，拍的ct显示不同的结果 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：导出患者影像数据给现场 5、处理结果： | -- | -- | 46166.3792 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.3792 | -- | 已关闭
20260523137703 | 内蒙古硕宜义齿科技有限公司 | -- | 未识别 | QH24ADLSKV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.6146 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 西北大区 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 红山区 | 装一下软件 | 0 | -- | 46165.6146 | 唐积安 | 软件安装 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：安装 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46165.6146 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.6146 | -- | 已关闭
20260523137704 | 成都方庆永联医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL22AD8ZRO | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46165.6181 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 武侯区 | 我们用3S设计软件设计的， obj格式用不起。 麻烦你们帮忙给他改一下吧，他们现在发过来的格式全是obj格式的 | 0 | -- | 46165.6188 | 赖美琪 | 软件使用说明 | 1、故障现象：我们用3S设计软件设计的， obj格式用不起。 麻烦你们帮忙给他改一下吧，他们现在发过来的格式全是obj格式的 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：那个任务栏下边可以勾选格式 | 咨询问题 | -- | 46165.6201 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.6201 | -- | 已关闭
20260523137705 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL22AFGSKX | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46165.6201 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 帮忙清理一下数据 | 0 | -- | 46165.6201 | 赖美琪 | 清理数据 | 1、故障现象：帮忙清理一下数据 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户清理 5、处理结果：清理完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46165.6208 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.6208 | -- | 已关闭
20260523137706 | 李刚口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABALWV | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 电脑硬件故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44802.6486 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46165.6215 | 44803 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 保定市 | 蠡县 | 拍片电脑桌面CT软件不见了 | 18.16 | -- | 46166.3785 | 胡标 | -- | 1、故障现象：拍片电脑桌面CT软件不见了 2、排查动作： 3、故障原因：D盘损坏 4、处理步骤：重启电脑后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46166.3785 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.3785 | -- | 已关闭
20260523137707 | 厦门湖里登特口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | ZQ26AAJUAR | 设备维修 | 1.4.2.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.4.21 | 46141.7194 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46165.6229 | 46141 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0033-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 牙医管家无法分诊患者信息，而且ct传的速度很慢 | 0.38 | -- | 46165.6389 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：插件未启动 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46165.6396 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.6396 | -- | 已关闭
20260523137708 | 齐齐哈尔市骏里义齿有限公司 | -- | 未识别 | SG24ABYKJZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.6236 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 东北大区 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 建华区 | 咱们的口扫那个头可以高温高压消毒吗 | 0 | -- | 46165.6243 | 赖美琪 | 咨询口扫头消毒注意事项 | 1、故障现象：咱们的口扫那个头可以高温高压消毒吗 引用 搜索 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：您好，和您说一下消毒注意事项，高温高压134度10分钟以内，121度30~40分钟左右的消毒时间，消毒时口扫头干燥并附上纱布覆盖口扫镜片上。 | 咨询问题 | -- | 46165.6243 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.6243 | -- | 已关闭
20260523137709 | 牙美佳口腔（浙江湖州安吉县） | -- | Dentrix 55 NX | EE21AAELDO | 设备维修 | 2.0.5.7031 | -- | -- | 软件异常 | -- | 系统配置：杀毒软件、分辨率、显卡配置 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.703 | 44804.4889 | 2000587 | 2.0.5.7031 | -- | -- | 46165.6299 | 44222 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 湖州市 | 安吉县 | 影像打不开 | 17.92 | -- | 46166.3764 | 胡标 | -- | 1、故障现象：影像打不开 2、排查动作： 3、故障原因：360la拦截 4、处理步骤：恢复拦截，添加信任区 5、处理结果： | -- | -- | 46166.3771 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.3771 | -- | 已关闭
20260523137710 | 柏登齿科（广东东莞南城区） | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABRZAX | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 其他 | 触摸屏不亮/花屏/破损/无反应 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44883.4514 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46165.6319 | 44883 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 东莞市 | 南城区 | 客户已付款上门更换显示屏 | 0.01 | 23.06 | 46165.6319 | 苏晓静 | -- | 客户已付款上门更换显示屏，转现场 | -- | -- | 46165.6403 | 未解决 | 46166.5583 | 胡杰 | 46166.6014 | 46166.6222 | -- | 触摸屏频繁黑屏 | 1、故障现象：触摸屏频繁黑屏 2、排查动作：无 3、故障原因：触摸屏故障 4、处理步骤：更换触摸屏，烧入触摸屏程序 5、处理结果：更换触摸屏后恢复正常 | 否 | -- | 23.56 | 8.7 | 8.18 | 46167.3965 | 46166.6222 | 46166.9632 | 46167.3965 | 46166.9632 | 已关闭
20260523137711 | 美大口腔（山西晋城高平市） | -- | Dentrix 10-4.0 | D1C0418BK0050 | 设备维修 | 2.0.1.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.907 | 44315.7688 | 2000587 | 2.0.1.907 | -- | -- | 46165.6319 | 43490 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 晋城市 | 高平市 | 片子上传不了 | 47.32 | -- | 46167.6042 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：重新归档后恢复 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46167.6167 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.6167 | -- | 已关闭
20260523137712 | 惠州市时代口腔医院有限公司 | -- | 未识别 | UX25ACW4DW | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | -- | 硬件异常 | -- | 运动1级控制板烧坏 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45963.7174 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46165.6326 | 45964 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | 卡准备 | 0.19 | 0.33 | 46165.6403 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：01010202报错，转现场胡杰 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46165.641 | 未解决 | 46165.6542 | 彭建国 | 46165.6549 | 46165.9097 | -- | 设备旋转臂不动 | 1、故障现象：设备旋转臂不动卡准备 2、排查动作：旋转臂立柱不动 3、故障原因：旋转臂板坏 4、处理步骤：更换旋转臂板 5、处理结果：更换完成 | 是 | -- | 6.47 | 26.3 | 5.54 | 46166.7569 | 46165.9104 | 46166.1417 | 46166.7569 | 46166.7569 | 已关闭
20260523137713 | 秀丽口腔（安徽淮北相山区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AARMAR | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1003 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.708 | 44327.6299 | 2000589 | 2.0.5.708 | -- | -- | 46165.6361 | 44329 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 淮北市 | 相山区 | 重装了系统，麻烦远程恢复一下708软件使用 | 17.79 | -- | 46166.3771 | 胡标 | -- | 1、故障现象：重装了系统需要重装软件 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：重装软件 5、处理结果： | -- | -- | 46169.3938 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.3938 | -- | 已关闭
20260523137714 | 太仓君诚口腔门诊部 | -- | Dentrix 50 | D5C20191J0022 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44793.4062 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46165.6431 | 43571 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 苏州市 | 太仓市 | 对接牙医管家 | 0.24 | -- | 46165.6528 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：插件服务启动错了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46165.6535 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.6535 | -- | 已关闭
20260523137715 | 河南省广森医疗器械销售有限公司 | -- | S6000 | FL21AGZJAY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.6528 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 这台口扫不工作了，然后口扫滴滴滴的响是什么问题呢 | 0 | -- | 46165.6528 | 赖美琪 | 设备连接失败 | 1、故障现象：这台口扫不工作了，然后口扫滴滴滴的响是什么问题呢 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：更换其他接口也是一样无法连接，设备异响，usb接口发生歪折，全面检测 5、处理结果：返厂维修 | 通讯异常 | -- | 46165.6535 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.6535 | -- | 已关闭
20260523137716 | 河源普尔口腔门诊有限公司 | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AA63KZ | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 软件异常 | -- | 系统配置：杀毒软件、分辨率、显卡配置 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44363.6743 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46165.6535 | 44267 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 河源市 | 源城区 | ct软件打不开 | 93.91 | -- | 46169.566 | 胡标 | -- | 1、故障现象：ct软件打不开 2、排查动作： 3、故障原因：系统问题 4、处理步骤：让客户重装系统后重装软件 5、处理结果： | -- | -- | 46170.7278 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.7278 | -- | 已关闭
20260523137718 | 杭州聚康医疗器械有限公司 | -- | S6500 | PH24AGEMLQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.6556 | 45366 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 临平区 | 这个模型扫好了，但是完成后没有数据，你帮忙看一下 | 0.01 | -- | 46165.6562 | 唐积安 | 数据优化后闪退，无法保存 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：空间满 4、处理步骤： 5、处理结果： | 33版本软件问题 | -- | 46165.6562 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.6562 | -- | 已关闭
20260523137721 | 恒昌口腔（贵州贵阳南明区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABFKAS | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 其他 | 其他 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44368.6736 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46165.6632 | 44370 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 | 准备中 | 17.09 | 1.02 | 46166.375 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈无法拍摄 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重装软件无效 5、处理结果：转晏克华 | -- | -- | 46166.4528 | 未解决 | 46166.4951 | 晏克华 | 46166.4951 | 46166.7736 | -- | 曝光无采集进度条无图。 | 1、故障现象：曝光无采集进度条无图。 2、排查动作：平板亮场出图正常，头侧拍片正常。 3、故障原因：线路接触不良。 4、处理步骤：更换控制板电源线。 5、处理结果：更换后正常待观察。 | 是 | -- | 23.59 | 18.4 | 79.31 | 46170.7611 | 46167.4361 | 46170.7403 | 46170.7611 | 46170.7403 | 已关闭
20260523137722 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | BX20ACNIDX | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.6722 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 小牙片上传到云端后看不了 | 149.55 | -- | 46171.9028 | 郑瑞瀚 | 软件或设备操作指导 | 1、故障现象：部分影像未上传 2、排查动作： 3、故障原因：文件错误 4、处理步骤：指导客户重新上传 5、处理结果： | CR客户协作或咨询 | -- | 46171.9028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.9028 | -- | 已关闭
20260523137723 | 长春嘉艺达义齿 | -- | 未识别 | FL22AB1AJZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46165.6792 | -- | -- | -- | 否 | -- | 11.027.0192-00 Scaner case（S6000） | 东北大区 | 吉林省 | 长春市 | 宽城区 | 帮看一下口扫软件版本和显卡驱动是否需要更新，电脑是否需要调试，谢谢 | 0 | -- | 46165.6799 | 唐积安 | 配置优化 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因 4、处理步骤：优化 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46165.6799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.6799 | -- | 已关闭
20260523137724 | 桂林市锐锋医疗器械有限公司 | -- | F200 | BX21AJE3DW | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.6799 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 拍了牙片，扫描不出来 | 149.43 | -- | 46171.9062 | 郑瑞瀚 | 重装软件及数据迁移 | 1、故障现象：读片不扫描 2、排查动作： 3、故障原因：软件异常 4、处理步骤：重装软件 5、处理结果： | CR软件安装 | -- | 46171.9062 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.9062 | -- | 已关闭
20260523137725 | 东营胜利口腔医院 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE22AAGHOZ | 设备维修 | 1.0.0.6 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.0.0.6 | 44920.8125 | 1.0.0.6 | 1.0.0.6 | -- | -- | 46165.6847 | 44921 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 东营市 | -- | 清理内存 | 46.08 | -- | 46167.6049 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46170.6674 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.6674 | -- | 已关闭
20260523137726 | 皓齿口腔 | -- | Dentrix 20-1.0 工控机 | D202017010312 | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 线材接触不良 | -- | 已部署 | 4.0.0.37 | 2.0.0.1707 | 45754.4049 | 208 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46165.6854 | 42724 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0001-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 商丘市 | 永城市 | CT离线 | 2.88 | -- | 46165.8056 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：侧位拍摄提示离线 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：同步现场上门 5、处理结果： | -- | -- | 46171.9104 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.9104 | -- | 已关闭
20260523137727 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | BX21ABALGV | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46165.6889 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | USB连接失败 | 16.45 | -- | 46166.375 | 胡标 | USB链接错误 | 1、故障现象：USB连接失败 2、排查动作： 3、故障原因：电源线没插好 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR软件故障 | -- | 46166.375 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.375 | -- | 已关闭
20260523137728 | 定福庄西里口腔（北京朝阳区） | -- | Dentrix 50 | CI20AARQWU | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44467.6549 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46165.6896 | 44040 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 房山区 | 数据发送中有错误 | 1.06 | -- | 46165.734 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：对接插件工作列表 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46165.7347 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.7347 | -- | 已关闭
20260523137729 | 苏州工业园区湖东牙博士口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | OF25AAAUGX | 设备维修 | 1.3.15.3/1.3.15.3 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46020.6785 | 1.0.0.18 | 1.3.15.3/1.3.15.3 | -- | -- | 46165.691 | 46025 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0036-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 苏州市 | 吴中区 | 全景片上传到云端打不开 | 2.75 | -- | 46165.8056 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户手动上传影像后打开异常 2、排查动作： 3、故障原因：数据异常 4、处理步骤：客户拍错患者，临时在云端上备注指导客户查看 5、处理结果： | -- | -- | 46171.9069 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.9069 | -- | 已关闭
20260523137730 | 河南省广森医疗器械销售有限公司 | -- | S6000 | FL22ADYYSO | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.7063 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 线断了，接触不良，麻烦全面检测 | 0 | -- | 46165.7069 | 赖美琪 | 设备使用时断连 | 1、故障现象：线断了，接触不良，麻烦全面检测 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂维修 | 通讯异常 | -- | 46165.7069 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.7069 | -- | 已关闭
20260523137732 | 王芳口腔（新疆维吾尔乌鲁木齐沙依巴克区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAX2KQ | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 电脑硬件故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44307.6535 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46165.7132 | 44311 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 沙依巴克区 | 分机电脑浏览器打不开 | 15.85 | -- | 46166.3729 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户分机电脑浏览器打不开 2、排查动作： 3、故障原因：浏览器闪退 4、处理步骤：远程控制很卡，建议客户找电脑师傅 5、处理结果： | -- | -- | 46166.3743 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.3743 | -- | 已关闭
20260523137733 | 军硕医疗 | -- | S6000 | FL22ABAHGQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.7132 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 洛阳市 | 洛龙区 | 帮我们清理一下电脑 | 0.01 | -- | 46165.7132 | 唐积安 | 清理数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：清理 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46165.7139 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.7139 | -- | 已关闭
20260523137734 | 宏义口腔 | -- | S6000 | FC21AARIWT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.7167 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-06口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 以旧换新客户，赠送2个口扫头 | 0.01 | -- | 46165.7167 | 袁凌峰 | 无故障 | 1、故障现象：以旧换新，赠送2个口扫头 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：赠送两个口扫头 | 口扫：客户协作 | -- | 46165.7229 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.7229 | -- | 已关闭
20260523137735 | 广州美创医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL23AIL3JV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.7201 | 45281 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 新买的电脑到了。还得麻烦你给装一下软件。 | 0.01 | -- | 46165.7201 | 唐积安 | 软件安装 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：安装 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46165.7208 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.7208 | -- | 已关闭
20260523137736 | 河南省广森医疗器械销售有限公司 | -- | S6000 | FL24ABU3RR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.7243 | 45432 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 设备断连 | 0 | -- | 46165.725 | 唐积安 | 设备使用时断连 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：插口问题 4、处理步骤：拔插 5、处理结果： | 通讯异常 | -- | 46165.725 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.725 | -- | 已关闭
20260523137737 | 德伦口腔 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180730261 | 设备维修 | 2.0.1.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.907 | 44539.7153 | 2000587 | 2.0.1.907 | -- | -- | 46165.725 | 43327 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 宁德市 | 古田县 | 便携式导出影像打不开 | 0.63 | -- | 46165.7514 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈便携式导出异常 2、排查动作： 3、故障原因：客户操作错误 4、处理步骤：远程测试导出正常，便携式打开也正常 5、处理结果： | -- | -- | 46165.7604 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.7604 | -- | 已关闭
20260523137738 | 云梦县众禾口腔牙科门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAJGAR | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44689.3458 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46165.725 | 44689 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 孝感市 | 云梦县 | 清理内存 | 0.2 | -- | 46165.7333 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46165.7333 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.7333 | -- | 已关闭
20260523137739 | 玉环口腔医院有限公司 | -- | 未识别 | VN25AAGRTX | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 缺少附件 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 45968.5854 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46165.7306 | 45971 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 台州市 | 玉环市 | 不上门、申请物料 | 15.39 | -- | 46166.3715 | 胡标 | -- | 1、故障现象：不上门、申请物料 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：不上门、申请物料 5、处理结果： | -- | -- | 46166.3729 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.3729 | -- | 已关闭
20260523137740 | 景县志健口腔诊所 | -- | Dentrix 55 NX | EE21ABJLAO | 设备维修 | 2.0.5.708 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：关闭影子系统安装软件 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44383.5042 | 2000587 | 2.0.5.708 | -- | -- | 46165.7403 | 44252 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 衡水市 | -- | 关闭影子系统安装软件 | 1.55 | -- | 46165.8049 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：关闭影子系统安装软件 2、排查动作： 3、故障原因：关闭影子系统安装软件 4、处理步骤：关闭影子系统安装软件 5、处理结果： | -- | -- | 46165.8049 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.8049 | -- | 已关闭
20260523137741 | 象州美泉口腔有限公司 | -- | Matrix 5000C | SA25ABFOTR | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件-开机异常 | 其他：旋转轴电机零位传感器故障 旋转轴电机限位传感器故障 X轴电机零位传感器故障 Y轴电机零位传感器故障 头侧探测器轴电机零位传感器故障 头侧准直器轴电机零位传感器故障 旋转轴电机零位传感器故障 旋转轴电机限位传感器故障 X轴电机零位传感器故障 Y轴电机零位传感器故障 头侧探测器轴电机零位传感器故障 头侧准直器轴电机零位传感器故障 | 无法开机 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45773.4764 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46165.7465 | 45773 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 来宾市 | 象州县 | 卡准备 | 0.39 | 63.25 | 46165.7625 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：设备开机不自检，灯不亮 2、排查动作： 3、故障原因： 旋转轴电机零位传感器故障 旋转轴电机限位传感器故障 X轴电机零位传感器故障 Y轴电机零位传感器故障 头侧探测器轴电机零位传感器故障 头侧准直器轴电机零位传感器故障 旋转轴电机零位传感器故障 旋转轴电机限位传感器故障 X轴电机零位传感器故障 Y轴电机零位传感器故障 头侧探测器轴电机零位传感器故障 头侧准直器轴电机零位传感器故障 4、处理步骤： 5、处理结果：转陈一帆 | -- | -- | 46165.7639 | 未解决 | 46168.3993 | 陈一帆 | 46168.3993 | 46168.5021 | -- | 主控板故障 | 1、故障现象：无法开机 2、排查动作：主控板故障 3、故障原因：主控板故障 4、处理步骤：更换X轴电机，主控板 5、处理结果：已解决 | 是 | -- | 65.73 | 17.8 | 45.82 | 46169.8063 | 46168.5028 | 46170.4118 | 46169.8063 | 46170.7208 | 已关闭
20260523137742 | 健达口腔 | -- | Dentrix 50 投放 | DF21AAANUR | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件服务打开异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 45138.6208 | 2000585 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46165.7521 | 44310 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0009-00 口腔X射线数字化体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 唐山市 | -- | 拍的片不能上传dx | 1.23 | -- | 46165.8035 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈上传DX异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务打开异常 4、处理步骤：关闭转发服务，更新最新版插件，同步上传原理 5、处理结果： | -- | -- | 46165.8049 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.8049 | -- | 已关闭
20260523137743 | 开平壹心珍美口腔门诊有限公司 | -- | S6500 | PH24ADGWJR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.7542 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 江门市 | 开平市 | 清理数据 | 0 | -- | 46165.7542 | 唐积安 | 清理数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46165.7542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46165.7542 | -- | 已关闭
20260524137745 | 茂名市正美齿科科技服务有限公司 | -- | 未识别 | UX26ACY2WQ | 设备升级 | 1.4.3.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46133.4028 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46166.3653 | 46134 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 茂名市 | 电白区 | 1，故障描述问题：降级1315 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 陈显光 | 46167.5111 | 46167.6028 | 无故障 | -- | 1、故障现象：降级1315 2、排查动作：降级1315 3、故障原因：版本错误 4、处理步骤：降级1315 5、处理结果：已完成 | 否 | 无故障 | -- | 5.7 | 3.59 | 46168.3729 | 46167.6028 | 46167.7528 | 46168.3729 | 46167.7528 | 已关闭
20260524137746 | 李丽香口腔诊所 | -- | S6000 | FL21AJVIDZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.3764 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 西北大区 | 山西省 | 长治市 | -- | 断连，2d窗口黑屏，无法正常扫描，全面检查 | 0 | -- | 46166.3771 | 唐积安 | 设备使用时断连 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：断连，2d窗口黑屏，无法正常扫描，全面检查 4、处理步骤： 5、处理结果： | 通讯异常 | -- | 46166.3771 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.3771 | -- | 已关闭
20260524137748 | 李氏口腔门诊 | -- | S6000 | FL22ABVHDQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.3792 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 西北大区 | 山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 房间进不去了 | 0 | -- | 46166.3799 | 唐积安 | dx打开白屏 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：浏览器缓存满 4、处理步骤： 5、处理结果： | DX云端异常 | -- | 46166.3799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.3799 | -- | 已关闭
20260524137749 | 定兴县俊诚口腔门诊有限责任公司 | -- | 未识别 | ZF26AALZJR | 设备培训 | 1.4.3.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46153.6257 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46166.3819 | 46155 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 保定市 | 定兴县 | 二次培训 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46166.391 | 张慧麟 | 46168.4521 | 46168.4819 | 培训 | 培训 | 1、故障现象：客户培训 2、排查动作：客户培训 3、故障原因：客户培训 4、处理步骤：客户培训，更换头侧标尺 5、处理结果：正常使用 | 是 | 培训 | 50.2 | 1.5 | 0.84 | 46168.5757 | 46168.4819 | 46168.5174 | 46168.5757 | 46168.5174 | 已关闭
20260524137750 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | BX20AI8YAU | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.384 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 牙智宝影像无法上传牙医管家 | 0.72 | -- | 46166.4139 | 王尔豪 | 牙医管家对接 | 1、故障现象：牙智宝传不到牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：病历号不一样 4、处理步骤：告知客户 5、处理结果： | CR阅片对接 | -- | 46166.4139 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.4139 | -- | 已关闭
20260524137751 | 台前县王春才口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AASIJX | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1008 | 44533.5181 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 46166.3875 | 44712 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 濮阳市 | 台前县 | 上传云端失败 | 7.68 | -- | 46166.7069 | 胡标 | -- | 1、故障现象：上传云端失败 2、排查动作： 3、故障原因：客户网速慢 4、处理步骤：测网速 5、处理结果： | -- | -- | 46166.709 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.709 | -- | 已关闭
20260524137752 | 赣州章贡区吴平香口腔诊所 | -- | 未识别 | UX25ACF4OW | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45987.4299 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46166.3875 | 45987 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 赣州市 | 章贡区 | 拍的片子同步不了牙医管家 | 7.54 | -- | 46166.7021 | 胡标 | -- | 1、故障现象：拍的片子同步不了牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：更新插件 5、处理结果： | -- | -- | 46166.7028 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.7028 | -- | 已关闭
20260524137753 | 泗阳县众兴街道宸源口腔门诊部（个体工商户） | -- | 未识别 | UX25ABQZJS | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45946.6951 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46166.3889 | 45822 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 宿迁市 | 泗阳县 | CT又不上传了，前台挂号CT上也不显示了 | 0.64 | -- | 46166.4153 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：CT又不上传了，前台挂号CT上也不显示了 2、排查动作： 3、故障原因：插件未启动 4、处理步骤：退影子系统，重装插件 5、处理结果： | -- | -- | 46166.4785 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.4785 | -- | 已关闭
20260524137754 | 德伦口腔 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180730261 | 设备维修 | 2.0.1.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：添加副存储 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.907 | 44539.7153 | 2000587 | 2.0.1.907 | -- | -- | 46166.3903 | 43327 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 宁德市 | 古田县 | dicom读取失败 | 5.43 | -- | 46166.6167 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：dicom读取失败 2、排查动作： 3、故障原因：副存储未设置 4、处理步骤：重新添加副存储 5、处理结果： | -- | -- | 46171.9187 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.9187 | -- | 已关闭
20260524137755 | 康民口腔 | -- | Dentrix 50 | D5C2019BF0442 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44572.5972 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46166.391 | 43804 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 乐山市 | 峨眉山市 | dicom读取失败 | 7.65 | -- | 46166.7097 | 胡标 | -- | 1、故障现象：dicom读取失败 2、排查动作： 3、故障原因：存储路径设置不对 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46166.7104 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.7104 | -- | 已关闭
20260524137756 | 深圳德伦齿科有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AA8IOX | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 4.0.0.67 | 2.0.5.1008 | 44514.4167 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 46166.3993 | 44515 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 影像无法上传云端 | 1.92 | -- | 46166.4792 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈上传云端异常 2、排查动作： 3、故障原因：无故障 4、处理步骤：远程检查主机分机均正常，无客户反馈的问题 5、处理结果： | -- | -- | 46166.4799 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.4799 | -- | 已关闭
20260524137757 | 槐荫明里口腔（山东济南槐荫区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ21AAEGLP | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 软件异常 | -- | 系统配置：杀毒软件、分辨率、显卡配置 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44845.7507 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46166.4007 | 44263 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 济南市 | 天桥区 | IP地址没变，诊室不能登陆阅片系统了 | 2.03 | -- | 46166.4847 | 胡标 | -- | 1、故障现象：minipacs无法阅片 2、排查动作： 3、故障原因：杀毒软件拦截 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46166.4854 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.4854 | -- | 已关闭
20260524137759 | 黑龙江省聪衡牙邦医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL23AE9OGR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.4035 | 45096 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 东北大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 道外区 | 精度异常 | 0.01 | -- | 46166.4035 | 唐积安 | 精度异常 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：精度异常 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：精度异常 | -- | 46166.4042 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.4042 | -- | 已关闭
20260524137761 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL21AXVUWZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.4069 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 帮忙清理一下内存 | 0 | -- | 46166.4069 | 赖美琪 | 清理数据 | 1、故障现象：帮忙清理一下内存 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户清理 5、处理结果：清理完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46166.4076 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.4076 | -- | 已关闭
20260524137762 | 翰阳口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AC4YKO | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 44630.6479 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 46166.4076 | 44631 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 荔湾区 | 上存云端失败 | 0.2 | -- | 46166.4153 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：上存云端失败 2、排查动作： 3、故障原因：影像打不开 4、处理步骤：重建影像 5、处理结果： | -- | -- | 46166.4792 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.4792 | -- | 已关闭
20260524137763 | 固德熊猫口腔门诊部东台有限公司 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AALURP | 设备维修 | 1.3.8 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.8 | 45412.8875 | 1.0.0.9 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46166.4076 | 45418 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 盐城市 | 东台市 | 拍不出影像 | 7.36 | -- | 46166.7146 | 胡标 | -- | 1、故障现象：设置自动迁移工具 2、排查动作： 3、故障原因：设置自动迁移工具 4、处理步骤：设置自动迁移工具 5、处理结果： | -- | -- | 46167.5833 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.5833 | -- | 已关闭
20260524137764 | 诺德齿科连锁店（西丽分店） | -- | Dentrix 50 | D5C2018BE0007 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：设置自动迁移工具 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.905 | 44307.6528 | 2000585 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46166.4132 | 43559 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 修改存储路径 | 0.91 | -- | 46166.4507 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：设置自动迁移工具 2、排查动作： 3、故障原因：设置自动迁移工具 4、处理步骤：设置自动迁移工具 5、处理结果： | -- | -- | 46167.7799 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.7799 | -- | 已关闭
20260524137765 | 中山口腔（湖北黄冈浠水县） | -- | Dentrix 50 Max | CJ23AABBAT | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户电脑系统故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 45175.5819 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46166.4139 | 45175 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 黄冈市 | 浠水县 | 早上加载了几遍不出片，就卡住了，后来重启设备后，又是加载了三遍，才能出现画面全景拍完也卡顿 | 0.03 | -- | 46166.4153 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：电脑卡顿 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：指导重装系统 5、处理结果： | -- | -- | 46166.7861 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.7861 | -- | 已关闭
20260524137766 | 赵廷辉口腔（福建三明沙县） | -- | Dentrix 50 | D5C20199P0366 | 设备维修 | 2.0.5.905 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.905 | 44326.6472 | 2000585 | 2.0.5.905 | -- | -- | 46166.4181 | 43793 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 三明市 | 沙县区 | dicom读取失败 | 7.14 | -- | 46166.7153 | 胡标 | -- | 1、故障现象：dicom读取失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：客户无响应 | -- | -- | 46166.716 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.716 | -- | 已关闭
20260524137768 | 祁阳雅尔康口腔医院 | -- | 未识别 | UX25AANGGY | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 其他 | 线材接触不良 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46022.6097 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46166.4306 | 46022 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 永州市 | 祁阳县 | 1，故障描述问题：薄膜按键按住鬓角夹无法打开，申请物料上门更换 2，故障出现场景描述：薄膜按键损坏 3，需要解决的问题：更换薄膜按键 4，预期解决时效:1天 | 4.46 | 0.59 | 46166.616 | 郑瑞瀚 | -- | 1，故障描述问题：薄膜按键按住鬓角夹无法打开，申请物料上门更换 | -- | -- | 46170.4208 | 未解决 | -- | 杨立辉 | 46170.4458 | 46170.5299 | -- | 薄膜按键点击鬓角夹无法打开 | 1、故障现象：薄膜按键鬓角夹无法打开 2、排查动作：现场排查为薄膜按键异常 3、故障原因：薄膜按键故障 4、处理步骤：更换薄膜按键，测试为正常，观察两日客户反馈薄膜按键无法点击回零及鬓角夹按钮，现场检查为按键金属片不回弹，现场临时修复处理，已申请物料，到后更换 5、处理结果：需再次更换薄膜按键，物料已申请 | 是 | -- | 2.64 | 4.4 | 2.53 | 46173.5674 | 46170.5312 | 46170.6361 | 46173.5674 | 46170.6361 | 已关闭
20260524137770 | 四川聪衡瑞城科技有限公司 | -- | F200 | BX23AFBMWV | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.4326 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 郫都区 | 影像丢失 | 1.25 | -- | 46166.4847 | 王尔豪 | 软件或设备操作指导 | 1、故障现象：已检查没有影像 2、排查动作： 3、故障原因：软件被重装了 4、处理步骤：重建数据库 5、处理结果： | CR客户协作或咨询 | -- | 46166.4847 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.4847 | -- | 已关闭
20260524137771 | 景玺口腔 | -- | 未识别 | QY25AAT2KP | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45793.4354 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46166.4326 | 45793 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-03 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 宜昌市 | 西陵区 | 影像不良 | 1.1 | -- | 46166.4785 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：影像噪点很大 2、排查动作： 3、故障原因：客户开机顺序错误 4、处理步骤：同步原因，指导客户正确开机顺序 5、处理结果： | -- | -- | 46166.4792 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.4792 | -- | 已关闭
20260524137772 | 中冠口腔 | -- | S6000 | FL23AH63WV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46166.4347 | 45281 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 西北大区 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 红山区 | 口扫曝光，手柄电源中断（二次返厂），请全面检查。 | 0.02 | -- | 46166.4354 | 唐积安 | 2D窗口曝光 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：口扫曝光，手柄电源中断（二次返厂），请全面检查。 4、处理步骤：返厂 5、处理结果： | 投影异常 | -- | 46166.4361 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.4361 | -- | 已关闭
20260524137774 | 永中口腔 | -- | 未识别 | YW26AAKMJS | 设备维修 | 1.4.3.1 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46159.8389 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46166.4389 | 46161 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0062-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 潮州市 | 饶平县 | 拍片生成速度很慢 | 0.98 | -- | 46166.4799 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：拍完片阅片卡1% 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：还原补丁 5、处理结果： | -- | -- | 46166.4812 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.4812 | -- | 已关闭
20260524137775 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | 未识别 | SI25AAJGGQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.4424 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-06口腔数字印模仪国内版S6500 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 最近扫描卡的很 | 0 | -- | 46166.4424 | 唐积安 | 口扫卡顿 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：优化 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46166.4424 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.4424 | -- | 已关闭
20260524137776 | 眉山平安口腔 | -- | F200 | BX26AAZMTS | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.4514 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 四川省 | 眉山市 | 东坡区 | 找不到拍摄的患者影像 | 131.18 | -- | 46171.9174 | 郑瑞瀚 | 软件或设备操作指导 | 1、故障现象：解答客户疑问 2、排查动作： 3、故障原因：解答客户疑问 4、处理步骤：已视频沟通解答疑问 5、处理结果： | CR客户协作或咨询 | -- | 46171.9174 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.9174 | -- | 已关闭
20260524137777 | 新郑舒牙口腔 | -- | Matrix 5000C | SA24ACCPWZ | 设备维修 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45707.3833 | 1.0.0.6 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 46166.4528 | 45681 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 新郑市 | CT上传不到牙医管家，归档失败 | 6.44 | -- | 46166.7215 | 胡标 | -- | 1、故障现象：CT上传不到牙医管家，归档失败 2、排查动作： 3、故障原因：插件没打开 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46166.7215 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.7215 | -- | 已关闭
20260524137778 | 利民口腔诊所 | -- | S6000 | FL22AB4SGO | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.4535 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 未识别 | 湖南省 | 衡阳市 | 珠晖区 | 无法连接，驱动一直跳。全面检查 | 0 | -- | 46166.4535 | 唐积安 | 无法识别到USB驱动 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：无法连接，驱动一直跳。全面检查 4、处理步骤： 5、处理结果： | 通讯异常 | -- | 46166.4535 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.4535 | -- | 已关闭
20260524137780 | 笑笑口腔门诊部 | -- | S6000 | FL21AKIROY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.459 | 45027 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 扫描机器没反应怎么回事 | 0 | -- | 46166.459 | 唐积安 | 扫描卡顿 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：软件 4、处理步骤： 5、处理结果： | 29软件问题 | -- | 46166.4597 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.4597 | -- | 已关闭
20260524137781 | 悦恩口腔(福建漳州芗城区) | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAEKOS | 设备维修 | 2.0.5.705 | -- | -- | 软件异常 | -- | 系统配置：杀毒软件、分辨率、显卡配置 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.705 | 44375.5215 | 2000587 | 2.0.5.705 | -- | -- | 46166.4646 | 44376 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 漳州市 | 芗城区 | 软件打不开 | 0.6 | -- | 46166.4896 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈软件打开经常卡17s 2、排查动作： 3、故障原因：病毒防护未完全关闭 4、处理步骤：关闭影子系统，将病毒防护完全关闭 5、处理结果： | -- | -- | 46166.4903 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.4903 | -- | 已关闭
20260524137782 | 深圳景田医院 | -- | Matrix 6600 kunlun2 | JY23AABBGV | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45238.4507 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46166.4653 | 45240 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-00口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 放植体后影像不良 | 6.15 | -- | 46166.7215 | 胡标 | -- | 1、故障现象：放植体后影像不良 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：客户无响应 | -- | -- | 46166.7222 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.7222 | -- | 已关闭
20260524137783 | 湖北康乃健医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | QH24AAIDAT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.4674 | 45492 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 湖北省 | 襄阳市 | 樊城区 | 口扫卡的直接用不了 | 0.02 | -- | 46166.4674 | 赖美琪 | 扫描手法问题 | 1、故障现象：口扫卡的直接用不了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程查看 5、处理结果：需要注意一下扫描手法 | 口扫：客户协作 | -- | 46166.4688 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.4688 | -- | 已关闭
20260524137784 | 新郑天使口腔 | -- | S6000 | FL23ADSJRS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46166.4674 | 45112 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 新郑市 | 老师您好，提示内存不足，该怎么处理？ | 0 | -- | 46166.4681 | 唐积安 | 清理数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46166.4681 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.4681 | -- | 已关闭
20260524137785 | 东莞正皓口腔 | -- | S6000 | FC21ABIIWU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46166.4688 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-06口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 东莞市 | 东城街道 | 你好 请问一下这个口扫报告为啥时有时无啊 | 0 | -- | 46166.4694 | 赖美琪 | 软件使用说明 | 1、故障现象：你好 请问一下这个口扫报告为啥时有时无啊 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：需要正畸模式 | 咨询问题 | -- | 46166.4701 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.4701 | -- | 已关闭
20260524137786 | 四川悦冠医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SG25AA3OTQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.4708 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 双流区 | 老师，问下那个数据怎么提取 | 0 | -- | 46166.4708 | 赖美琪 | 数据下载及导出 | 1、故障现象：老师，问下那个数据怎么提取 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户导数据 5、处理结果：导出到桌面上 | 口扫：客户协作 | -- | 46166.4715 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.4715 | -- | 已关闭
20260524137787 | 柚雅口腔（福建漳州龙文区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AARUGX | 设备维修 | 2.0.5.9052 | -- | -- | 硬件异常 | 客户协作 | 电脑硬件故障 | 客户电脑系统故障 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44329.4285 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46166.4708 | 44173 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 漳州市 | 龙文区 | 安装电脑系统 | 0.32 | 1.35 | 46166.484 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户电脑系统有问题需要上门安装电脑系统 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：转郭龙星 | -- | -- | 46166.4847 | 未解决 | 46166.491 | 郭龙星 | 46166.541 | 46166.6632 | -- | Win11系统频繁死机蓝屏无法进入系统。 | 1、故障现象：死机、蓝屏报错225。 2、排查动作：硬件检测无报错。 3、故障原因：系统故障。 4、处理步骤：重装Win10-2004系统、安装907控制台软件、升级采集卡韧件1.07、主板固件587、恢复各模式束光器窗口、各模式拍摄牙模无异常、CT影像无异常，部署后台服务，安装影子系统。 5、处理结果：后续跟踪观察一段时间。 | 否 | -- | 4.3 | 6 | 3.14 | 46166.9215 | 46166.6639 | 46166.7944 | 46166.9215 | 46166.8799 | 已关闭
20260524137788 | 赵朋友口腔诊所 | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAYSOV | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 4.0.0.70 | 2.0.5.907 | 44454.6132 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46166.4722 | 44076 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 道外区 | 软件打不开 | 0.4 | -- | 46166.4889 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈软件双击没有反应 2、排查动作： 3、故障原因：无故障 4、处理步骤：软件已经打开了，所以双击没有反应，同步给客户 5、处理结果： | -- | -- | 46166.4896 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.4896 | -- | 已关闭
20260524137789 | 修恒（石家庄）医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | SG25AAHDGW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.4729 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 什么情况 | 0 | -- | 46166.4736 | 唐积安 | 设备操作指导 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46166.4736 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.4736 | -- | 已关闭
20260524137790 | 可雅口腔.金茂湾店（山东青岛市南区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAEQTQ | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008/2.0.5.1008 | -- | -- | 软件异常 | -- | 数据上传异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1008 | 45493.4951 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008/2.0.5.1008 | -- | -- | 46166.4854 | 44278 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | 市南区 | 今天拍的都上传不了 | 5.68 | -- | 46166.7222 | 胡标 | -- | 1、故障现象：影像未上传 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：手动上传未上传，后续上传正常 5、处理结果： | -- | -- | 46166.7229 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.7229 | -- | 已关闭
20260524137791 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL22AG83RR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46166.4972 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 帮忙清理一下口扫软件 | 0 | -- | 46166.4972 | 赖美琪 | 清理数据 | 1、故障现象：帮忙清理一下 2、排查动作： 3、故障原因： 5、处理结果：发教学视频给客户参考清理 | 口扫：客户协作 | -- | 46166.4979 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.4979 | -- | 已关闭
20260524137792 | 翰阳口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AC4YKO | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户电脑系统故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 44630.6479 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 46166.4986 | 44631 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 荔湾区 | 电脑频繁重启 | 0.01 | -- | 46166.4993 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：电脑频繁重启 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：观察使用 5、处理结果： | -- | -- | 46166.7861 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.7861 | -- | 已关闭
20260524137793 | 深圳欧美科医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SG25ABKVTS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.4993 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 扫不上是什么情况 | 0 | -- | 46166.4993 | 赖美琪 | 软件使用说明 | 1、故障现象：扫不上是什么情况 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： 扫描模型关闭ai，扫描口内打开ai，要不然会出现卡顿现象； | 咨询问题 | -- | 46166.5007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.5007 | -- | 已关闭
20260524137794 | 曲周县侯村镇嘉洁口腔 | -- | 未识别 | UX25AA9TAS | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45806.484 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46166.5056 | 45808 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 邯郸市 | 曲周县 | 云端打印报告异常 | 5.82 | -- | 46166.7479 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：云端打印报告异常 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：从谷歌浏览器打开 5、处理结果： | -- | -- | 46166.7729 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.7729 | -- | 已关闭
20260524137795 | 盘锦朗朗品正口腔门诊部有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABOYAS | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1020 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 4.0.0.6 | 2.0.5.1020 | 44355.4743 | 2000589 | 2.0.5.708/2.0.5.1020 | -- | -- | 46166.5062 | 44356 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 盘锦市 | 双台子区 | 卡采集页面 | 5.8 | -- | 46166.7479 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：卡采集页面 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：后续未提供远程 5、处理结果： | -- | -- | 46166.7743 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.7743 | -- | 已关闭
20260524137796 | 桂林市锐锋医疗器械有限公司 | -- | F200 | BX22ADQHGT | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46166.5458 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | USB连接错误 | 5.05 | -- | 46166.7562 | 王尔豪 | USB连接错误 | 1、故障现象：usb连接错误 2、排查动作： 3、故障原因：电源供电异常 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR硬件检测 | -- | 46166.7562 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.7562 | -- | 已关闭
20260524137797 | 深圳粤式格伦菲尔口腔门诊部 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AARKOO | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45320.8854 | 1.0.0.6 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46166.5472 | 45321 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 全景片，卡没了，没保存下来 | 4.84 | -- | 46166.7486 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：全景片，卡没了，没保存下来 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重建影像 5、处理结果： | -- | -- | 46166.7799 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.7799 | -- | 已关闭
20260524137798 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | BX26AAMLOO | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.5549 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 影像丢失 | 4.85 | -- | 46166.7569 | 王尔豪 | 软件或设备操作指导 | 1、故障现象：影像丢失 2、排查动作： 3、故障原因：没保存 4、处理步骤：手动处理，导入影像 5、处理结果： | CR客户协作或咨询 | -- | 46166.7569 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.7569 | -- | 已关闭
20260524137799 | 湖州德中口腔门诊部1 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAIKGU | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 运动机构异常 | 硬件异常 | 束光器未移动到指定位置/卡顿/异响 | 设备无法正常开启 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44771.7438 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46166.5632 | 44772 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 湖州市 | 吴兴区 | 图像不良 | 1.27 | 41.53 | 46166.6167 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：影像频发遮挡，束光器移动不到位 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：转王龙 | -- | -- | 46166.6181 | 未解决 | 46167.9174 | 王龙 | 46168.3479 | 46168.4778 | -- | 束光器故障 | 1、故障现象：客户企业微信报修设备频繁出现影像遮挡 2、排查动作：束光器故障 3、故障原因：电压不够、 4、处理步骤：更换束光器、转接板、重新调试 5、处理结果：处理完成 | 是 | -- | 44.65 | 10.2 | 7.07 | 46168.5493 | 46168.4785 | 46168.7729 | 46168.5493 | 46168.7729 | 已关闭
20260524137800 | 泰兴艾齿嘉口腔门诊部有限公司吾悦广场口腔门诊部 | -- | 未识别 | UX25ADBTJY | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：未按照病历号匹配 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46012.5785 | 1.0.0.18 | 1.5.0.1/1.5.0.1 | -- | -- | 46166.5847 | 46014 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 泰州市 | 泰兴市 | CT机软件系统的影像上传不到牙医管家里面，归档失败 | 0.72 | -- | 46166.6146 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈有一位患者上传异常 2、排查动作： 3、故障原因：未按照病历号匹配 4、处理步骤：提禅道反馈重新按照病历号匹配 5、处理结果： | -- | -- | 46166.6785 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.6785 | -- | 已关闭
20260524137801 | 众好口腔（辽宁大连金州区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAZ3DR | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44313.6687 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46166.5854 | 43962 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 重建时发生错误 | 3.41 | -- | 46166.7271 | 胡标 | -- | 1、故障现象：重建时发生错误 2、排查动作： 3、故障原因：软件故障 4、处理步骤：重建影像 5、处理结果： | -- | -- | 46166.7292 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.7292 | -- | 已关闭
20260524137802 | 格伦菲尔口腔横岗店 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAZPDS | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.8 | 45468.6611 | 1.0.0.9 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46166.5868 | 45469 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 拍完患者影像加载不出来，探测器显示断开连接了 | 0.61 | -- | 46166.6118 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈电脑卡顿严重、影像重建异常 2、排查动作： 3、故障原因：机箱很烫，设备运行卡顿 4、处理步骤：影像保存正常，无需恢复；指导客户更换机箱位置，进行物理降温 5、处理结果： | -- | -- | 46166.6132 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.6132 | -- | 已关闭
20260524137803 | 营口鲅鱼圈昆仑口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | UX26ABX3OO | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46064.7396 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46166.5924 | 46065 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 营口市 | 鲅鱼圈区 | 我点这个人名字的时候它自己会跳到别人那 | 3.35 | -- | 46166.7326 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈点患者影像会跳到别人的界面 2、排查动作： 3、故障原因：软件故障 4、处理步骤：未复现故障，建议客户拍照记录 5、处理结果： | -- | -- | 46166.7361 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.7361 | -- | 已关闭
20260524137804 | 上海优牙口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | QY25AAGHGO | 设备维修 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.12 | 45718.8618 | 1.0.0.6 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 46166.5938 | 45719 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-03 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 上海市 | 上海市 | 黄浦区 | 优牙口腔CT上传受限问题，目前外网，局域网已调整，测试没问题，但CT上传很难，基本几分钟1% | 3.42 | -- | 46166.7361 | 胡标 | -- | 1、故障现象：上传慢 2、排查动作： 3、故障原因：客户网络问题 4、处理步骤：更换无线网上传正常，重装软件后无效 5、处理结果： | -- | -- | 46166.7375 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.7375 | -- | 已关闭
20260524137805 | 嵊州口腔医院 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AAMKOO | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14/1.0.0.1017 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.0.0.7 | 44992.6944 | 1.0.0.7 | 1.3.14/1.3.14/1.0.0.1017 | -- | -- | 46166.6 | 44994 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 绍兴市 | 嵊州市 | 清理内存 | 0.32 | -- | 46166.6132 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：内存不足 2、排查动作： 3、故障原因：缓存满了 4、处理步骤：清理缓存文件，指导客户下次快满的时候联系我们进行数据迁移 5、处理结果： | -- | -- | 46166.6146 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.6146 | -- | 已关闭
20260524137806 | 哈尔滨固康美医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | QH24ACUGWV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.609 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 东北大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 松北区 | 软件dx跳转失败 | 0.08 | -- | 46166.6125 | 唐积安 | dx跳转失败 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：电脑问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | DX云端异常 | -- | 46166.616 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.616 | -- | 已关闭
20260524137807 | 乐贝口腔（河北唐山路北区） | -- | Dentrix 50 | D5C20192M0078 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44363.4812 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46166.6125 | 43606 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 唐山市 | 路北区 | 关影子系统 | 2.81 | -- | 46166.7299 | 胡标 | -- | 1、故障现象：关影子系统更新插件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：关影子系统更新插件 5、处理结果： | -- | -- | 46166.7299 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.7299 | -- | 已关闭
20260524137808 | 怀集县口腔医院有限公司 | -- | 未识别 | VN26AAFKGQ | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46116.9993 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46166.6201 | 46118 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 肇庆市 | 怀集县 | 卡准备中 | 0.58 | -- | 46166.6444 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈准备界面没有进度条 2、排查动作： 3、故障原因：客户操作问题 4、处理步骤：客户关设备后没有关软件，重启设备后软件和设备断联，重启软件后正常，和客户同步原因 5、处理结果： | -- | -- | 46166.6465 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.6465 | -- | 已关闭
20260524137809 | 富顺县妇幼保健院（富顺县妇幼保健和计划生育服务中心） | -- | 未识别 | UD25AAM3JU | 设备维修 | 2.0.5.710/1.3.15 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 触摸屏不亮/花屏/破损/无反应 | -- | 已部署 | 4.0.0.64 | 1.3.15 | 45944.6083 | 1.0.0.18 | 2.0.5.710/1.3.15 | -- | -- | 46166.6278 | 45944 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0052-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 新都区 | 触摸屏打开失败 | 0.62 | -- | 46166.6535 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：触摸屏打开失败 2、排查动作： 3、故障原因：断联 4、处理步骤：重启设备后正常，升级触摸屏韧件 5、处理结果： | -- | -- | 46166.6542 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.6542 | -- | 已关闭
20260524137810 | 平远县人民医院（平远县人民医院医共体总院） | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AAFKDO | 设备维修 | 1.0.0.7 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.0.0.7 | 45012.5479 | 1.0.0.7 | 1.0.0.7 | -- | -- | 46166.6396 | 45013 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 梅州市 | 平远县 | 卡生成 | 2.61 | -- | 46166.7479 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：卡生成 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：固态升级，测试拍摄正常 5、处理结果： | -- | -- | 46166.7764 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.7764 | -- | 已关闭
20260524137811 | 刘严伟口腔 | -- | S6000 | FL22AHAYGQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46166.6396 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河北省 | 保定市 | 莲池区 | 提示设备锁机；错误代码；8 | 0.01 | -- | 46166.6396 | 唐积安 | 设备提示锁机 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46166.6403 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.6403 | -- | 已关闭
20260524137812 | 舟山普陀仁济医院有限公司 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AALCRU | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 无故障 | -- | 其他：不上门申请物料 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45707.3972 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46166.6444 | 45671 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 舟山市 | 普陀区 | 不上门申请物料 | 2.51 | -- | 46166.7493 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：不上门申请物料 2、排查动作： 3、故障原因：不上门申请物料 4、处理步骤：不上门申请物料 5、处理结果： | -- | -- | 46171.9187 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.9187 | -- | 已关闭
20260524137813 | 南昌市南昌县罗记口腔 | -- | F200 | BX26ADBMJS | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.65 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华东大区 | 江西省 | 南昌市 | 南昌县 | 图像不良 | 26.25 | -- | 46167.7438 | 王尔豪 | 影像不清晰 | 1、故障现象：影像不良 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：让空拍测试，无响应 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46167.7438 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.7438 | -- | 已关闭
20260524137814 | 广州市广花平盛口腔诊所有限公司 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24ABBZDU | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1033 | 45535.4458 | 2000594 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 46166.6521 | 45535 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 花都区 | 牙医管家那边分诊了，但这里的待检查就是没客户名字出来 | 2.31 | -- | 46166.7479 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：牙医管家那边分诊了，但这里的待检查就是没客户名字出来 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤：重新插件对接牙医管家 5、处理结果： | -- | -- | 46166.7771 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.7771 | -- | 已关闭
20260524137815 | 益特口腔(福建漳州龙文区) | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABHKOS | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44357.4326 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46166.6583 | 44358 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 漳州市 | 龙文区 | ct打字搜患者的时候，一直跳来跳去 | 1.92 | -- | 46166.7382 | 胡标 | -- | 1、故障现象：ct打字搜患者的时候，一直跳来跳去 2、排查动作： 3、故障原因：CT未开机输入框跳动 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46166.7389 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.7389 | -- | 已关闭
20260524137816 | 景县志健口腔诊所 | -- | Dentrix 55 NX | EE21ABJLAO | 设备维修 | 2.0.5.708 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：关闭影子系统安装软件 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44383.5042 | 2000587 | 2.0.5.708 | -- | -- | 46166.6604 | 44252 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 衡水市 | -- | 关闭影子系统安装软件 | 0.98 | -- | 46166.7014 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：关闭影子系统安装软件 2、排查动作： 3、故障原因：关闭影子系统安装软件 4、处理步骤：关闭影子系统安装软件 5、处理结果： | -- | -- | 46166.7014 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.7014 | -- | 已关闭
20260524137817 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | BX20AGFYOU | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.6625 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 未接入牙智宝设备菲森 | 1.83 | -- | 46166.7389 | 胡标 | USB链接错误 | 1、故障现象：未接入牙智宝设备菲森 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重装驱动正常 5、处理结果： | CR软件故障 | -- | 46166.7389 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.7389 | -- | 已关闭
20260524137818 | 长安张沥月口腔诊所 | -- | S6500 | PH24AANPAR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.6667 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 长安区 | 好像内存 满了 | 0 | -- | 46166.6667 | 唐积安 | 清理数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46166.6667 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.6667 | -- | 已关闭
20260524137819 | 内蒙古梦源医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SG24AAVGGY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.6715 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 西北大区 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 红山区 | 口扫尾线接触不良，想返厂检修一下 | 0 | -- | 46166.6715 | 赖美琪 | 设备使用时断连 | 1、故障现象： 口扫尾线接触不良，想返厂检修一下 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：返厂全面检测，精度校准 5、处理结果：返厂维修 | 通讯异常 | -- | 46166.6736 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.6736 | -- | 已关闭
20260524137821 | 天水惠康诊所 | -- | F200 | BX20AEZNGR | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46166.6826 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 西北大区 | 甘肃省 | 天水市 | 秦州区 | 对接管家阅片 | 0.83 | -- | 46166.7167 | 郑瑞瀚 | 软件或设备操作指导 | 1、故障现象：客户反馈上传异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件未登录 4、处理步骤：手动登录，同步上传原理 5、处理结果： | CR客户协作或咨询 | -- | 46166.7167 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.7167 | -- | 已关闭
20260524137822 | 东莞大岭山好佰年领秀口腔门诊部有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW21ADXZRU | 设备维修 | 2.0.5.708 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.708 | 44442.7181 | 2000589 | 2.0.5.708 | -- | -- | 46166.684 | 44461 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 东莞市 | 大岭山镇 | 检查号已存在 | 0.82 | -- | 46166.7181 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：检查号已存在 2、排查动作： 3、故障原因：软件设计bug 4、处理步骤：修改数据库检查号 5、处理结果： | -- | -- | 46166.7208 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.7208 | -- | 已关闭
20260524137823 | 诸暨市牙名仕口腔门诊部 | -- | Matrix 5000 | NA24AATFJV | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45627.3903 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46166.691 | 45594 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 拍片软件之前是中文现在变成了英文的 | 1.37 | -- | 46166.7486 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：拍片软件之前是中文现在变成了英文的 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：指导切换语言 5、处理结果： | -- | -- | 46166.7785 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.7785 | -- | 已关闭
20260524137824 | 大连倾城之美口腔诊所有限公司 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AAE2RR | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033/2.0.5.1033 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1033 | 45425.4507 | 2000594 | 2.0.5.710/2.0.5.1033/2.0.5.1033 | -- | -- | 46166.6993 | 45426 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 影像不清晰 | 1.18 | -- | 46166.7479 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：影像不清晰 2、排查动作： 3、故障原因：可能重建算法短发故障 4、处理步骤：重装软件 5、处理结果： | -- | -- | 46166.7778 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.7778 | -- | 已关闭
20260524137826 | 南阳皓博口腔 | -- | 未识别 | YL26AAFRGQ | 设备维修 | 1.4.2.1 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件服务未打开 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46127.8875 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46166.7042 | 46129 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 南阳市 | 淅川县 | 前台电脑挂号登记后，拍片的电脑不能同步信息了 | 0.54 | -- | 46166.7271 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未打开 4、处理步骤：打开服务，更新最新版插件，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46166.7278 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.7278 | -- | 已关闭
20260524137827 | 上海齿恩口腔门诊部有限公司 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AAZXWS | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.2612 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：有检查人员上门检查隐藏数据 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.2612 | 45091.5437 | 2000592 | 2.0.5.710/2.0.5.2612 | -- | -- | 46166.7049 | 45091 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 有检查人员上门检查隐藏数据 | 1.06 | -- | 46166.7493 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：有检查人员上门检查隐藏数据 2、排查动作： 3、故障原因：有检查人员上门检查隐藏数据 4、处理步骤：有检查人员上门检查隐藏数据 5、处理结果： | -- | -- | 46171.9187 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.9187 | -- | 已关闭
20260524137828 | 深圳清禾口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AAZHDU | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1032 | 45530.6937 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 46166.7097 | 45496 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 关闭影子系统安装软件 | 0.87 | -- | 46166.7458 | 胡标 | -- | 1、故障现象：关闭影子系统安装软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：关闭影子系统安装软件 5、处理结果： | -- | -- | 46171.4389 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.4389 | -- | 已关闭
20260524137829 | 广州同和医院有限公司 | -- | Matrix 5000C | SA24AAMBTZ | 设备维修 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.12 | 45707.3674 | 1.0.0.6 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 46166.7125 | 45644 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 增城区 | 拍CT的系统，现在没办法直接显示牙医管家的名字 | 0.87 | -- | 46166.7486 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：拍CT的系统，现在没办法直接显示牙医管家的名字 2、排查动作： 3、故障原因：牙医管家服务未启动 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46166.7792 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.7792 | -- | 已关闭
20260524137830 | 应城阳光口腔 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AAXAAV | 设备维修 | 1.0.0.9 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.0.0.9 | 45224.7611 | 1.0.0.8 | 1.0.0.9 | -- | -- | 46166.7139 | 45226 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 孝感市 | 应城市 | 迁移数据 | 0.74 | -- | 46166.7451 | 胡标 | -- | 1、故障现象：迁移数据 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：自动迁移工具迁移数据 5、处理结果： | -- | -- | 46166.7458 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.7458 | -- | 已关闭
20260524137831 | 吕梁市离石区建钢口腔诊所（个体工商户） | -- | 未识别 | NH25AAGOTW | 设备维修 | 1.3.15.3/1.3.15.3 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件服务未打开 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45940.4104 | 1.0.0.18 | 1.3.15.3/1.3.15.3 | -- | -- | 46166.7396 | 45947 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0033-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 吕梁市 | 离石区 | CT归档失败 | 0.11 | -- | 46166.7444 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未打开 4、处理步骤：打开服务，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46166.7451 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.7451 | -- | 已关闭
20260524137832 | 西宁非凡口腔门诊有限公司 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAACAR | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45483.9965 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46166.7403 | 45484 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 青海省 | 西宁市 | 城西区 | 麻烦恢复一下片子 | 0.19 | -- | 46166.7486 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：全景未保存 2、排查动作： 3、故障原因：未保存 4、处理步骤：重建影像 5、处理结果： | -- | -- | 46166.7799 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.7799 | -- | 已关闭
20260524137833 | D55云清远天使口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABBNKW | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.709 | 44855.659 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46166.7479 | 44885 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 清远市 | 清城区 | 软件打开白屏 | 0.81 | -- | 46166.7819 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：软件打开白屏 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重装软件 5、处理结果： | -- | -- | 46166.7847 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.7847 | -- | 已关闭
20260524137834 | 精诚口腔（河北保定市） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AA6BOU | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008/2.0.5.1008 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.705 | 44400.4965 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008/2.0.5.1008 | -- | -- | 46166.7486 | 44394 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 保定市 | 高碑店市 | 导出患者CT失败 | 0.79 | -- | 46166.7819 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：导出患者CT失败 2、排查动作： 3、故障原因：U盘读写速率太慢 4、处理步骤：重新导出 5、处理结果： | -- | -- | 46166.7854 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46166.7854 | -- | 已关闭
20260524137835 | 中山市明蓝口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | ZF26ABJZTR | 二次安装 | 1.4.3.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46152.4396 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46166.75 | 46152 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 中山市 | 坦洲镇 | 1，故障描述问题：设备验收，培训 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46166.7576 | 彭建国 | 46167.5285 | 46167.5292 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 18.7 | 8.8 | 2.15 | 46168.7958 | 46167.5306 | 46167.6201 | 46168.7958 | 46167.8903 | 处理完成
20260525137839 | 云南省昭通彝良牛街卫生院 | -- | 未识别 | TP25AAIEJY | 设备培训 | 1.5.0.1/1.5.0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.4.3.1 | 46150.8278 | 1.0.0.19 | 1.5.0.1/1.5.0.1 | -- | -- | 46167.3674 | 46153 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 昭通市 | 彝良县 | 1，故障描述问题：上门培训 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 董发军 | 46167.3722 | 46167.6375 | 客情维护-培训赋能 | 培训 | 1、故障现象：培训 2、排查动作：培训 3、故障原因：培训 4、处理步骤：培训 5、处理结果：培训 | 否 | 培训 | -- | 23 | 21.04 | 46168.8639 | 46167.6375 | 46168.5146 | 46168.8639 | 46168.8639 | 已关闭
20260525137840 | 息县中心医院（河南信阳息县） | -- | Dentrix 20 D50新机架 | CK20AADFGU | 设备维修 | 2.0.0.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.67 | 1.0.0.8 | 45185.3965 | 1.0.0.8 | 2.0.0.1 | -- | -- | 46167.3806 | 44032 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0001-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 信阳市 | 息县 | 协助对接pacs分机 | 1.14 | -- | 46167.4278 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：协助对接pacs分机 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：协助对接pacs分机 5、处理结果： | -- | -- | 46168.7021 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.7021 | -- | 已关闭
20260525137841 | 杭州云锋口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | ZF26AANMOS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46167.5819 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46167.384 | 46169 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 上城区 | CT新机安装 | 1.26 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46167.5493 | 王龙 | 46167.55 | 46167.5521 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 3.99 | 7.6 | 7.53 | 46169.375 | 46167.6028 | 46167.9167 | 46169.375 | 46167.9167 | 处理完成
20260525137842 | 槐荫明里口腔（山东济南槐荫区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ21AAEGLP | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44845.7507 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46167.3903 | 44263 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 济南市 | 天桥区 | 软件登陆后闪退 | 0.91 | -- | 46167.4278 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：软件登陆后闪退 2、排查动作： 3、故障原因：minipacs服务异常 4、处理步骤：重启 5、处理结果： | -- | -- | 46167.4285 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.4285 | -- | 已关闭
20260525137843 | 茂名市中医院 | -- | 未识别 | TP26AADTDO | 协同工作 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.14 | 46059.4681 | 1.0.0.18 | 1.3.14/1.3.14 | -- | 0 | 46167.3924 | 46062 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 茂名市 | 茂南区 | 1，故障描述问题：配合销售对接分机解决方案 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 1.09 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46168.3979 | 陈显光 | 46168.3986 | 46168.4792 | -- | -- | 1、故障现象：协助对接分机方案 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：沟通分机方案 5、处理结果：待销售与代理商购买服务器后再上门 | 否 | -- | 25.18 | 6.8 | 6.71 | 46171.4486 | 46168.4868 | 46168.7667 | 46171.4486 | 46168.7667 | 已关闭
20260525137844 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | BX26ABFMTS | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.3951 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | USB线松了，显示USB连接错误 | 1.93 | -- | 46167.4757 | 郝珈宝 | USB连接错误 | 1、故障现象：客户新机器USB线识别驱动接触不良，锻炼重连反复，更换了自己的打印机usb线后正常，申请给客户发一个新的usb线 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR硬件检测 | -- | 46167.4757 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.4757 | -- | 已关闭
20260525137845 | 朗朗口腔D55云（铜仁店） | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABEQWX | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 硬件异常 | 运动机构异常 | 其他 | 软件“机架移动失败”/“机架移动中” | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 44901.5868 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 46167.3972 | 44908 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 贵州省 | 铜仁市 | 碧江区 | 拍摄的时候机架会回弹，影像偏移 | 0.74 | 99.41 | 46167.4278 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：拍摄的时候机架会回弹，影像偏移 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：转晏克华 5、处理结果： | -- | -- | 46167.4361 | 未解决 | 46171.5785 | 晏克华 | 46171.5785 | 46171.6722 | -- | 卡准备，旋转臂运动不到位就停止。 | 1、故障现象：卡准备，旋转臂运动不到位就停止。 2、排查动作：旋转臂两根同步带磨损严重，打滑。 3、故障原因：皮带老化打滑导致旋转臂运动不到位。 4、处理步骤：更换两根同步带。 5、处理结果：更换后正常使用。 | 是 | -- | 101.83 | 7.3 | 18.85 | 46172.484 | 46171.6792 | 46172.4646 | 46172.484 | 46172.4646 | 已关闭
20260525137846 | 平江县长寿镇友道口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW23ABETOS | 设备回访 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | -- | 45082.6681 | -- | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 46167.3979 | 45092 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 岳阳市 | 平江县 | 1，故障描述问题：安装附近老客户回访 2，故障出现场景描述：老客户回访 3，需要解决的问题：客户回访 4，预期解决时效:1天 | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 杨立辉 | 46167.4368 | 46167.5389 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 4.2 | 1.82 | 46173.5201 | 46167.5417 | 46167.6174 | 46173.5201 | 46167.6174 | 已关闭
20260525137847 | 心爱口腔 | -- | Dentrix 50 | D5C20191J0036 | 设备维修 | 2.0.5.9052 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.905 | 44333.9903 | 2000585 | 2.0.5.9052 | -- | -- | 46167.4014 | 43577 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 合肥市 | 巢湖市 | 拍完后影像无法保存 | 1.54 | -- | 46167.466 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：客户外接的机械硬盘，重建时间长 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46167.4667 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.4667 | -- | 已关闭
20260525137848 | 苏州吴江牙博士口腔 | -- | 未识别 | QY25AAOHKO | 设备维修 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：升级1.3.15.1软件 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.12 | 45694.525 | 1.0.0.6 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46167.4049 | 45698 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-03 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 苏州市 | 吴江区 | 曝光无法生成影像 | 0.73 | -- | 46167.4354 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：升级1.3.15.1软件 2、排查动作： 3、故障原因：升级1.3.15.1软件 4、处理步骤：升级1.3.15.1软件 5、处理结果： | -- | -- | 46167.5465 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.5465 | -- | 已关闭
20260525137851 | 武汉易看牙口腔门诊部有限公司丽水天成分公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABX2GR | 设备维修 | 2.0.5.709 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44743.8389 | 2000590 | 2.0.5.709 | -- | -- | 46167.4146 | 44697 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 蔡甸区 | 对接牙医管家 | 0.32 | -- | 46167.4285 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件设置错误 4、处理步骤：重新对接 5、处理结果： | -- | -- | 46167.4451 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.4451 | -- | 已关闭
20260525137852 | 北京创翼商贸有限公司 | -- | F200 | BX23ACKJGS | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.4187 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 安装软件 | 4.52 | -- | 46167.6069 | 郝珈宝 | 重装软件及数据迁移 | 1、故障现象：客户没有备份数据，重新安装软件，对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR软件安装 | -- | 46167.6069 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.6069 | -- | 已关闭
20260525137854 | 深圳景田医院 | -- | Matrix 6600 kunlun2 | JY23AABBGV | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45238.4507 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46167.4215 | 45240 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-00口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 上传速度慢 | 4.47 | -- | 46167.6076 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46170.6674 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.6674 | -- | 已关闭
20260525137855 | （先丰）张峰牙科（浙江嘉兴海宁市） | -- | Dentrix 10-3.0 | D1020170725206 | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 线材接触不良 | -- | 已部署 | 2.13.268.1054 | 2.0.1.517 | 44387.6174 | 2000103 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46167.4229 | 43089 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 嘉兴市 | 海宁市 | 还是同样的情况，里面的灯显示好了，电脑上还是百分之五十四 | 0.37 | -- | 46167.4382 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：卡采集54% 2、排查动作： 3、故障原因：同步轮编码器或者同步信号线故障 4、处理步骤：已同步给客户，客户反馈后续有需要上门 5、处理结果： | -- | -- | 46167.4396 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.4396 | -- | 已关闭
20260525137856 | 惠州致美宝龙门诊部有限公司 | -- | 未识别 | OF26AADVOR | 协同工作 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46168.4556 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | 900 | 46167.4299 | 46169 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0036-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | 1，故障描述问题： 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 0.18 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46167.4382 | 王兴乐 | 46167.4382 | 46167.4646 | -- | -- | 1、故障现象：CT新机安装 2、排查动作：CT新机安装 3、故障原因：CT新机安装 4、处理步骤：设备搬运，安装底座后设备立起，安装其他部件，调试，培训软件、拍摄摆位 5、处理结果：培训完成，能正常拍摄，图像清晰 | 否 | -- | 0.72 | 30.2 | 29.57 | 46168.509 | 46167.4674 | 46168.6993 | 46168.509 | 46168.6993 | 已关闭
20260525137857 | 郑州晟鑫医疗设备有限公司 | -- | 数字牙科影像板 扫描仪 F220中文（WFi版） | HR23AA6XTR | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.4354 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0019-00 数字牙科影像板扫描仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 二七区 | 拍完影像后不成像 | 0.33 | -- | 46167.4493 | 王尔豪 | 软件或设备操作指导 | 1、故障现象：卡在采集界面 2、排查动作： 3、故障原因：磁盘问题 4、处理步骤：换个路径采集正常 5、处理结果： | CR客户协作或咨询 | -- | 46167.4493 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.4493 | -- | 已关闭
20260525137858 | 河南省宇安医疗科技开发有限公司 | -- | F200 | BX22ABXNKX | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.441 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 河南省 | 新乡市 | 长垣市 | 软件打不开 | 0.77 | -- | 46167.4729 | 郑瑞瀚 | 数据库损坏 | 1、故障现象：数据库损坏 2、排查动作： 3、故障原因：数据库损坏 4、处理步骤：替换备份数据库 5、处理结果： | CR软件故障 | -- | 46167.4729 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.4729 | -- | 已关闭
20260525137860 | 石狮林少俊口腔科诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AB6NGT | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | 客户协作 | 客户电脑系统故障 | 客户电脑系统故障 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44750.6701 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46167.4437 | 44752 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 泉州市 | 石狮市 | 电脑故障无法正常开机，转现场上门检测 | 0.03 | 0.58 | 46167.4451 | 苏晓静 | -- | 电脑故障无法正常开机，转现场上门检测 | -- | -- | 46167.4521 | 未解决 | 46167.4757 | 郭龙星 | 46167.4764 | 46167.5701 | -- | 硬件检测固态硬盘有报错。 | 1、故障现象：开机不能进入系统。 2、排查动作：硬件检测固态硬盘报错。拔插固态硬盘后开机还会跳磁盘检测。 3、故障原因：固态硬盘异常。 4、处理步骤：更换固态硬盘 执行固态硬盘分区，重新安装1028软件恢复配置参数无文件数据库，各模式拍摄牙模无异常。部署后台服务，安装影子系统。 5、处理结果：恢复正常使用了。 | 是 | -- | 2.89 | 2.5 | 1.33 | 46169.5965 | 46167.5722 | 46167.6278 | 46169.5965 | 46167.6646 | 已关闭
20260525137861 | 北京笑傲卓美义齿有限公司 | -- | S6000 | FL21ADNMWV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.4451 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 顺义区 | 老师 现在有时间帮忙看下口扫数据怎么导出吗 | 0.01 | -- | 46167.4451 | 赖美琪 | 数据下载及导出 | 1、故障现象：老师 现在有时间帮忙看下口扫数据怎么导出吗 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户导出 5、处理结果：导出完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46167.4458 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.4458 | -- | 已关闭
20260525137862 | 河北石家庄新华李立军口腔 | -- | F200 | F2C09198U2232 | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46167.4451 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 软件打不开 | 0.67 | -- | 46167.4736 | 郑瑞瀚 | 数据库损坏 | 1、故障现象：数据库损坏 2、排查动作： 3、故障原因：数据库损坏 4、处理步骤：重建数据库 5、处理结果： | CR软件故障 | -- | 46167.4736 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.4736 | -- | 已关闭
20260525137863 | 马泷齿科（浙江杭州拱墅区） | -- | Dentrix 10-4.0 | D1C2318CS0016 | 设备维修 | 2.0.1.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：重装软件 | -- | 已部署 | 4.0.0.64 | 2.0.1.907 | 45181.625 | 2000587 | 2.0.1.907 | -- | -- | 46167.4528 | 43541 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅区 | 图像不良 | 94.82 | -- | 46171.4035 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：全景重建异常 2、排查动作： 3、故障原因：软件故障 4、处理步骤：重装软件 5、处理结果： | -- | -- | 46171.9278 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.9278 | -- | 已关闭
20260525137864 | 深圳流塘美诺口腔诊所 | -- | 未识别 | UX25AB45GU | 设备培训 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45911.5764 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46167.4535 | 45912 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | -- | 1，故障描述问题：设备培训 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 刘明 | 46168.5083 | 46168.5271 | 客情维护-培训赋能 | 现场查看图像，异常图像都是患者摆位问题导致图像采集异常 | 1、故障现象：客户反馈图像拍摄模糊 2、排查动作：现场检查图像，图像运动伪影 3、故障原因：患者摆位异常 4、处理步骤：培训医护人员患者摆位注意事项 5、处理结果：培训完成 | 否 | 培训 | -- | 1.6 | 1.16 | 46170.8389 | 46168.5271 | 46168.5757 | 46170.8389 | 46168.5757 | 已关闭
20260525137867 | 臻美口腔（四川成都锦江区） | -- | Dentrix 50 投放 | DF20AALZUS | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44675.559 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46167.4625 | 43985 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0009-00 口腔X射线数字化体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 锦江区 | 拍错患者 | 2.87 | -- | 46167.5819 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：拍错患者 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：修改患者信息 5、处理结果： | -- | -- | 46167.5833 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.5833 | -- | 已关闭
20260525137868 | 广州美创医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL21AGXJGY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.4632 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 帮忙清理一下口扫软件 | 0.01 | -- | 46167.4632 | 赖美琪 | 清理数据 | 1、故障现象：帮忙清理一下口扫 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户清理 5、处理结果：清理完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46167.4639 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.4639 | -- | 已关闭
20260525137869 | 阳江江城翔悦口腔门诊部 | -- | Matrix 6600 kunlun2 | JY24AAAFGS | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：远程关闭语音播报 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45554.5021 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46167.4653 | 45549 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-00口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 阳江市 | 江城区 | 语音播报关闭 | 0.31 | -- | 46167.4778 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：远程关闭语音播报 2、排查动作： 3、故障原因：远程关闭语音播报 4、处理步骤：远程关闭语音播报 5、处理结果： | -- | -- | 46167.5021 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.5021 | -- | 已关闭
20260525137870 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL21ALQIAZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.4653 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 数据在云端如何在发一遍加工厂 | 0 | -- | 46167.4653 | 赖美琪 | 数据下载及导出 | 1、故障现象：数据在云端如何在发一遍加工厂 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：无法复制，重新下单 5、处理结果：远程帮客户导出数据 | 口扫：客户协作 | -- | 46167.466 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.466 | -- | 已关闭
20260525137871 | 乌苏市中医院（新疆塔城地区乌苏市） | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABBBGU | 设备维修 | 2.0.5.705 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.705 | 44740.7833 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 46167.4778 | 44433 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 乌苏市 | 软件打不开 | 2.51 | -- | 46167.5819 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：软件打不开 2、排查动作：超时 3、故障原因： 4、处理步骤：重装软件，重启 5、处理结果： | -- | -- | 46167.7368 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.7368 | -- | 已关闭
20260525137872 | 德阳德正口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW23ABFTTS | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件服务打开异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 45075.4979 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 46167.4778 | 45076 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 德阳市 | 旌阳区 | 牙医管家分诊后不同步 | 0.59 | -- | 46167.5028 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务打开异常 4、处理步骤：关闭其他服务，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46167.509 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.509 | -- | 已关闭
20260525137873 | 名仁口腔 | -- | Matrix 5000C | SA24ABPPGZ | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45706.759 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46167.4806 | 45676 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 上传影像到牙医管家失败 | 0.81 | -- | 46167.5146 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈有一位患者的影像牙医管家上没有 2、排查动作： 3、故障原因：无故障 4、处理步骤：远程查看搜索，该患者有影像，客户后续未响应 5、处理结果： | -- | -- | 46167.5326 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.5326 | -- | 已关闭
20260525137874 | 东莞大岭山好佰年领秀口腔门诊部有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW21ADXZRU | 设备维修 | 2.0.5.708 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.708 | 44442.7181 | 2000589 | 2.0.5.708 | -- | -- | 46167.4854 | 44461 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 东莞市 | 大岭山镇 | 检查号已存在 | 2.32 | -- | 46167.5819 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：检查号已存在 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户已重新登记拍摄 5、处理结果： | -- | -- | 46167.5847 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.5847 | -- | 已关闭
20260525137875 | 呈贡万青社区私立口腔科 | -- | 未识别 | UX25AAYSOX | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 其他 | B72，束光器准备超时 | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 45996.3847 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46167.4861 | 45996 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 昆明市 | 呈贡区 | 卡准备 | 0.28 | 51.09 | 46167.4979 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：卡准备 2、排查动作： 3、故障原因：01010202 4、处理步骤：转董发军 5、处理结果： | -- | -- | 46167.5208 | 未解决 | 46169.6493 | 董发军 | 46169.6493 | 46169.7007 | -- | 1010202 | 1、故障现象：束光器超时 2、排查动作：检查束光器控制版是否短路 3、故障原因：束光器控制版短路 4、处理步骤：更换束光器控制版 5、处理结果：更换完成 | 是 | -- | 52.33 | 4.6 | 3.26 | 46169.8368 | 46169.7007 | 46169.8368 | 46169.8368 | 46169.8375 | 已关闭
20260525137876 | 长春白求恩口腔医院 | -- | 未识别 | OQ26AAALRS | 设备维修 | -- | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46168.6813 | 1.0.3.6 | 1.5.0.1 | -- | -- | 46167.4958 | 46161 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0039-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 吉林省 | 长春市 | 南关区 | 全景的ai报告出现十多分钟-半个小时才出来其他ai功能都很快 | 0.88 | -- | 46167.5326 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈AI分析慢 2、排查动作： 3、故障原因：不详 4、处理步骤：指导客户拍摄后联系我们计时，客户后续未响应 5、处理结果： | -- | -- | 46171.9201 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.9201 | -- | 已关闭
20260525137877 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | F200201808171630 | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46167.5118 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 对接牙医管家 | 0.73 | -- | 46167.5424 | 郑瑞瀚 | 牙医管家对接 | 1、故障现象：客户反馈对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未打开 4、处理步骤：打开服务，同步对接原理 5、处理结果： | CR阅片对接 | -- | 46167.5424 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.5424 | -- | 已关闭
20260525137878 | 商丘诚信口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABCLJV | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1029 | -- | -- | 客户协作 | 硬件异常 | 客户电脑系统故障 | 电脑硬件故障 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44805.859 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1029 | -- | -- | 46167.5264 | 44812 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 商丘市 | 梁园区 | 1，故障描述问题：设备开机蓝屏，上门重装系统 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 29.58 | 40.17 | 46168.7583 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：设备开机蓝屏，上门重装系统 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46168.759 | 未解决 | -- | 魏榛 | 46170.4326 | 46170.4333 | -- | 电脑开机蓝屏 | 1、故障现象：电脑蓝屏 2、排查动作：重启后蓝屏 3、故障原因：系统问题 4、处理步骤：重新安装系统 5、处理结果：正常使用 | 否 | -- | 40.2 | 0.2 | 0.01 | 46172.8632 | 46170.434 | 46170.434 | 46172.8632 | 46170.434 | 已关闭
20260525137879 | 赵白秋口腔（福建福州仓山区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21ADIZWU | 设备维修 | 2.0.5.705 | -- | -- | 客户协作 | 硬件异常 | 客户电脑系统故障 | 电脑硬件故障 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.705 | 44446.6632 | 2000587 | 2.0.5.705 | -- | -- | 46167.5264 | 44436 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 1，故障描述问题：电脑开机显示屏没有信号输入，经排查是显卡或者主板故障。申料上门更换。 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 0.64 | 44.52 | 46167.5528 | 苏晓静 | -- | 1，故障描述问题：电脑开机显示屏没有信号输入，经排查是显卡或者主板故障。申料上门更换。 | -- | -- | 46167.5535 | 未解决 | -- | 郭龙星 | 46169.4083 | 46169.4514 | -- | 显卡或者主板故障。 | 1、故障现象：主机无信号输出。 2、排查动作：拔插高清线、其中一条内存条都无效。 3、故障原因：电脑显卡或者主板问题。 4、处理步骤：更换G9主机配置HDMI高清线、机械硬盘，英文版系统切换成中文版，安装2.0.5.705软件：恢复束光器参数等配置、重建数据库，各模式拍摄牙模无异常。部署后台服务。开启影子系统。 5、处理结果：恢复正常使用。 | 是 | -- | 45.61 | 6.7 | 6.08 | 46169.7063 | 46169.4535 | 46169.7076 | 46169.7063 | 46169.7076 | 已关闭
20260525137880 | 长春白求恩口腔医院 | -- | 未识别 | OQ26AAALRS | 二次安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46168.6813 | 1.0.3.6 | 1.5.0.1 | -- | -- | 46167.5264 | 46161 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0039-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 吉林省 | 长春市 | 南关区 | 1，故障描述问题：验收 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 0.47 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46168.5576 | 刘亮亮 | 46168.5583 | 46168.6604 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 26.76 | 3.5 | 1.13 | 46169.7042 | 46168.6611 | 46168.7083 | 46169.7042 | 46168.7083 | 处理完成
20260525137881 | 大庆市龙凤区医大口腔门诊部（个体工商户） | -- | 未识别 | QY25AANHGO | 设备维修 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 其他 | 其他：耳鼻组件损坏 | 已部署 | 5.0.0.1 | 无 | 45795.666 | 无 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 46167.5264 | 45680 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-03 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 黑龙江省 | 大庆市 | 让胡路区 | 1，故障描述问题：耳鼻组件损坏，上门更换 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 1.34 | 94.41 | 46167.5826 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：耳臂组件损坏 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：转刘亮亮 5、处理结果： | -- | -- | 46167.5826 | 未解决 | -- | 刘亮亮 | 46171.5167 | 46171.5382 | -- | 耳鼻组件损坏 | 1、故障现象：耳鼻组件损坏 2、排查动作：耳鼻组件损坏 3、故障原因：耳鼻组件损坏 4、处理步骤：更换耳鼻组件，摆位培训，软件使用培训，使用注意事项，解答客户问题 5、处理结果：已正常 | 是 | -- | 94.94 | 2.1 | 1.57 | 46171.6076 | 46171.5389 | 46171.6042 | 46171.6076 | 46171.6042 | 已关闭
20260525137882 | 黑龙江任博士口腔门诊 | -- | 未识别 | OF26AAEJOQ | 设备培训 | 1.4.2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46151.3778 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46167.5271 | 46152 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0036-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 宾县 | 1，故障描述问题：销售反馈开业后人员变动上门培训 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 刘亮亮 | 46167.5569 | 46167.6174 | 培训 | 培训 | 1、故障现象：培训 2、排查动作：培训 3、故障原因：培训 4、处理步骤：讲解摆位，讲解软件，讲解云端，解答客户问题，解答近期影像问题 5、处理结果：已正常 | 否 | 培训 | -- | 4.7 | 3.33 | 46167.9278 | 46167.6312 | 46167.7694 | 46167.9278 | 46167.7694 | 已关闭
20260525137883 | 市中铭润口腔诊所 | -- | 未识别 | YL26AAFIOS | 设备回访 | 1.4.2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | -- | 46156.6646 | -- | 1.4.2.1 | -- | -- | 46167.5278 | 46158 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 济南市 | 市中区 | 1，故障描述问题：支架到了，安装x光机 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效:1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 席保顺 | 46168.35 | 46168.4701 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 7 | 4.13 | 46168.6417 | 46168.4701 | 46168.6424 | 46168.6417 | 46168.6424 | 已关闭
20260525137885 | 泰州张勤眼科医院 | -- | Dentrix 20 D50新机架 | CK20AAAFOU | 设备维修 | 2.0.0.1 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.0.1 | 44342.6611 | 2000001 | 2.0.0.1 | -- | -- | 46167.5514 | 44193 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0001-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 泰州市 | 高港区 | 这段时间老是出现这种就是转到99%，然后不转了，然后采集不到画面的情况 | 4.77 | -- | 46167.7507 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：频繁卡重建 2、排查动作： 3、故障原因：磁盘读写 4、处理步骤：做固态升级 5、处理结果： | -- | -- | 46167.7764 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.7764 | -- | 已关闭
20260525137886 | 福若瑞新医疗科技（江西）有限公司 | -- | 未识别 | SG25ACYFOW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.5708 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华东大区 | 江西省 | 九江市 | 都昌县 | 口扫头加热异常，属于45天内开箱不良 | 0.01 | -- | 46167.5715 | 袁凌峰 | 口扫头不加热 | 1、故障现象：口扫头加热异常 2、排查动作：红色减号 3、故障原因：风险设备 4、处理步骤： 5、处理结果：45天内开箱不良，给客户退换货 | 配件异常 | -- | 46167.5729 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.5729 | -- | 已关闭
20260525137889 | 常州市禾木医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | WX25AAEQTY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 无 | -- | 无 | -- | -- | -- | 46167.5736 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.022.0009-00 口腔扫描仪推车 | 直辖大区 | 江苏省 | 常州市 | 天宁区 | 风险清单设备，推车UPS故障，给客户退换货 | 0.02 | -- | 46167.5743 | 袁凌峰 | 电脑黑屏 | 1、故障现象：UPS异响，扫描过程中，电脑自动关机 2、排查动作：现场复现 3、故障原因：风险清单设备 4、处理步骤： 5、处理结果：给客户换货成cart2升级版处理 | 一体机异常 | -- | 46167.5757 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.5757 | -- | 已关闭
20260525137890 | 临沂莒南安嘉口腔 | -- | 未识别 | UX26AAVLOO | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46045.6708 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46167.575 | 46046 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 临沂市 | 莒南县 | 修改拍片医生 | 0.61 | -- | 46167.6007 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：修改拍片医生 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：提交禅道 | -- | -- | 46167.6007 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.6007 | -- | 已关闭
20260525137892 | 青岛平度雅媛口腔 | -- | F200 | BX26AC6FOQ | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.5764 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | 平度市 | 对接牙医管家 | 0.41 | -- | 46167.5938 | 郝珈宝 | 牙医管家对接 | 1、故障现象：安装插件对接 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR阅片对接 | -- | 46167.5938 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.5938 | -- | 已关闭
20260525137893 | 上海美嘉医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SG25ACIXGU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.5778 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 上海市 | 上海市 | 嘉定区 | 维修接近半个月，返回门诊仍然无法使用，且逮漏配件。年关因口扫无法使用，新疆快递停运， | 0.01 | -- | 46167.5778 | 袁凌峰 | 设备连接失败 | 1、故障现象：设备连接问题 2、排查动作：视频远程复现 3、故障原因：通讯异常 4、处理步骤： 5、处理结果：给客户退换货 | 通讯异常 | -- | 46167.5792 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.5792 | -- | 已关闭
20260525137895 | 成都齿道数字牙科技术有限公司 | -- | 未识别 | SG26AAV3AO | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.5799 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 双流区 | 客情原因，非质量问题退换货 | 0.01 | -- | 46167.5806 | 袁凌峰 | 无故障 | 1、故障现象：客情原因，退换货 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：退换货 | 口扫：客户协作 | -- | 46167.5813 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.5813 | -- | 已关闭
20260525137897 | 江城惠康口腔诊所 | -- | Dentrix 50 Max | D5B04191J0037 | 设备维修 | -- | -- | -- | 软件异常 | -- | 61，准备时探测器超时 | -- | 未部署 | -- | 1.3.11.1 | -- | 1.0.0.6 | -- | -- | -- | 46167.5854 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 普洱市 | 江城哈尼族彝族自治县 | 软件打不开 | 0.58 | -- | 46167.6097 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：软件打不开 2、排查动作： 3、故障原因：超时；准备失败61 4、处理步骤：重装采集卡驱动 5、处理结果： | -- | -- | 46168.7028 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.7028 | -- | 已关闭
20260525137898 | 广州美创医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL22AEHJDP | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46167.5861 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 服务启动失败 | 0 | -- | 46167.5861 | 赖美琪 | 软件安装 | 1、故障现象：服务启动失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户重装口扫软件 5、处理结果：安装完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46167.5868 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.5868 | -- | 已关闭
20260525137900 | 阳江市皓能口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | VN26AACNRR | 设备维修 | 1.4.3.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46157.6549 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46167.5917 | 46159 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 阳江市 | 江城区 | 对接牙医管家 | 0.43 | -- | 46167.6097 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：牙医管家主机IP变了 4、处理步骤：是用插件对接 5、处理结果： | -- | -- | 46168.7132 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.7132 | -- | 已关闭
20260525137902 | 哈尔滨华冠义齿加工厂 | -- | S6500 | PH24AEFFTQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.6014 | 45376 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 东北大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 口扫怎么没反应 | 0 | -- | 46167.6014 | 赖美琪 | 设备操作指导 | 1、故障现象：口扫怎么没反应 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户设置，清除内存 5、处理结果：可以正常连接，清理完成 | 咨询问题 | -- | 46167.6021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.6021 | -- | 已关闭
20260525137903 | 多美口腔（陕西西安未央区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAXBTW | 设备维修 | 2.0.5.905 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.905 | 44866.6174 | 2000585 | 2.0.5.905 | -- | -- | 46167.6118 | 44114 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 西安市 | 未央区 | dx阅片打不开 | 0.72 | -- | 46167.6417 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：影像打不开 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重新上传可以打开 5、处理结果： | -- | -- | 46167.6424 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.6424 | -- | 已关闭
20260525137904 | 长安张沥月口腔诊所 | -- | S6500 | PH24AANPAR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.616 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 长安区 | 无法跳转到dx | 0 | -- | 46167.616 | 赖美琪 | 清理数据 | 1、故障现象：无法跳转到dx 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户清理浏览器缓存数据 5、处理结果：清理完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46167.6174 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.6174 | -- | 已关闭
20260525137905 | D55云清远天使口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABBNKW | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.709 | 44855.659 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46167.6222 | 44885 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 清远市 | 清城区 | 上传速度慢 | 0.48 | -- | 46167.6417 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：上传速度慢 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：测速正常 5、处理结果： | -- | -- | 46167.7444 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.7444 | -- | 已关闭
20260525137907 | 海棠口腔（浙江金华婺城区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ21AABGNO | 设备维修 | 2.0.5.903 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.903 | 44778.6889 | 2000582 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46167.6312 | 43061 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 金华市 | 婺城区 | ct打不开 | 1.77 | -- | 46167.7049 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：软件报错无法打开CT片，重装软件后恢复 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46167.709 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.709 | -- | 已关闭
20260525137908 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL21AQOUDZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46167.6361 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 扫不上，而且颜色也不对 | 0.01 | -- | 46167.6368 | 赖美琪 | 2D窗口曝光 | 1、故障现象： 扫不上，而且颜色也不对 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：口扫曝光伴随着断连 5、处理结果：返厂维修 | 投影异常 | -- | 46167.6368 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.6368 | -- | 已关闭
20260525137910 | 广西笑园口腔有限责任公司桂林分公司 | -- | 未识别 | ZF26ABMZAR | 设备维修 | 1.4.3.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46152.3917 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46167.6431 | 46152 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 雁山区 | 对接牙医管家 | 1.44 | -- | 46167.7035 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：插件服务启动错误 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46167.7035 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.7035 | -- | 已关闭
20260525137911 | 荆门维楚口腔门诊 | -- | Matrix 5000C | SA25ABARDQ | 设备维修 | 1.3.13.20250117/1.3.13.20250117 | -- | -- | 软件异常 | -- | 提交/保存数据异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45744.4465 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46167.6444 | 45747 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 荆门市 | 东宝区 | 软件使用 | 1.54 | -- | 46167.709 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：软件新增患者会自动跳转到之前的患者，自动补丁部署后恢复 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46167.7097 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.7097 | -- | 已关闭
20260525137912 | 北京美年华康商贸有限公司 | -- | F200 | BX26ADWMDR | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.6451 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 拍不出影像 | 1.22 | -- | 46167.6958 | 王尔豪 | 不上图 | 1、故障现象：不上图 2、排查动作： 3、故障原因：激光不良批次设备 4、处理步骤：换机 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46170.4451 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 激光不良批次清单内设备 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.4451 | -- | 已关闭
20260525137913 | 东莞市鑫时代义齿科技有限公司 | -- | 未识别 | SG26AASIDO | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.6493 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华南大区 | 广东省 | 东莞市 | 石龙镇 | 口扫件发不出给工厂，这提示的是什么 | 0 | -- | 46167.65 | 赖美琪 | 清理数据 | 1、故障现象：口扫件发不出给工厂，这提示的是什么 2、排查动作： 3、故障原因：电脑内存不足 4、处理步骤：远程清理 5、处理结果：可以正常发送 | 口扫：客户协作 | -- | 46167.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.65 | -- | 已关闭
20260525137915 | 精诚口腔（河北保定市） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AA6BOU | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008/2.0.5.1008 | -- | -- | 软件异常 | -- | 打开阅片软件提示“DEVIEWMATRIX”不存在 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.705 | 44400.4965 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008/2.0.5.1008 | -- | -- | 46167.6611 | 44394 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 保定市 | 高碑店市 | 导出患者CT失败 | 1.8 | -- | 46167.7354 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：阅片软件丢失，备份重新安装恢复 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46167.7361 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.7361 | -- | 已关闭
20260525137916 | 深圳卓誉联合口腔诊所 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v1.0 | IH22AAFNTS | 设备维修 | 1.0.0.2029 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.0.0.2019 | 44743.3833 | 2.0.0.4.62 | 1.0.0.2029 | -- | -- | 46167.6611 | 44735 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-01口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 上传速度慢 | 0.59 | -- | 46167.6854 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈上传速度慢 2、排查动作： 3、故障原因：无故障 4、处理步骤：远程查看上传速度正常 5、处理结果： | -- | -- | 46167.6951 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.6951 | -- | 已关闭
20260525137917 | 萌芽口腔（浙江金华永康市） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AADSKV | 设备维修 | 2.0.5.73 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 其他：采集卡接触不良 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.73 | 44797.7056 | 2000562 | 2.0.5.73 | -- | -- | 46167.6625 | 44092 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | ct离线 | 2.12 | -- | 46167.7507 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：ct离线 2、排查动作： 3、故障原因：采集卡未识别 4、处理步骤：指导客户重新拔插采集卡 5、处理结果： | -- | -- | 46171.9319 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.9319 | -- | 已关闭
20260525137918 | 深圳佳桦欧芽拜尔口腔门诊部 | -- | 未识别 | UX26AA4IAR | 设备维修 | 1.4.3.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46129.9688 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46167.6646 | 46131 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 对接牙医管家 | 0.85 | -- | 46167.7 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：对接牙医管家 4、处理步骤：插件对接 5、处理结果： | -- | -- | 46167.7007 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.7007 | -- | 已关闭
20260525137919 | 浩齿口腔 | -- | Dentrix 10-3.0 | D1020170725251 | 设备维修 | -- | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 2.0.2.22 | 2.0.1.517 | 45160.5049 | 2000103 | -- | -- | -- | 46167.6653 | 43112 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 商丘市 | 柘城县 | 清理缓存 | 0.53 | -- | 46167.6875 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：内存不足 2、排查动作： 3、故障原因：存储盘满了 4、处理步骤：指导客户如何清理旧数据 5、处理结果： | -- | -- | 46171.934 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.934 | -- | 已关闭
20260525137920 | 义乌牙博士口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | OF26AAAVOR | 设备维修 | 1.4.2.1 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46151.641 | 1.0.0.19 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46167.666 | 46152 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0036-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 全景片拍出来没有影像 | 0.56 | -- | 46167.6896 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：CT拍摄全景窗口 2、排查动作： 3、故障原因：第一次出现，客户上一张拍的是全景，无法判断是软件bug还是客户操作问题 4、处理步骤：客户重新拍摄后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46167.7069 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.7069 | -- | 已关闭
20260525137921 | 重庆伯爵义齿有限公司 | -- | 未识别 | SG24ACVUAY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.6667 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 试点 | 重庆市 | 重庆市 | 大渡口区 | 老师，现在这台口扫又扫不起了，麻烦看一下 | 1.97 | -- | 46167.7486 | 赖美琪 | 口扫头不加热 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：所有口扫头连接不上口扫仪，无法正常加热，出现报错，帮忙检测加热底座和口扫头，以及mcu版本，精度问题，全面检测 5、处理结果：返厂维修 | 配件异常 | -- | 46167.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.75 | -- | 已关闭
20260525137922 | 河南省广森医疗器械销售有限公司 | -- | S6000 | FL21ADKCWY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.6833 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 通讯异常设备异响 | 0.01 | -- | 46167.684 | 袁凌峰 | 设备异响 | 1、故障现象：设备异响，通讯异常f 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂检修 | 口扫：初始化异常 | -- | 46167.6847 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.6847 | -- | 已关闭
20260525137924 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | BX25ACDEAU | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 无 | -- | 无 | -- | -- | -- | 46167.6896 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 对接分机阅片 | 101.86 | -- | 46171.9333 | 郑瑞瀚 | 软件或设备操作指导 | 1、故障现象：客户反馈分机阅片异常 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：指导客户发服务器远程 5、处理结果： | CR客户协作或咨询 | -- | 46171.9333 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.9333 | -- | 已关闭
20260525137925 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | BX20ADXIAR | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.6951 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 安装软件无法使用 | 0.24 | -- | 46167.7056 | 郑瑞瀚 | USB链接错误 | 1、故障现象：usb链接失败 2、排查动作： 3、故障原因：驱动未加载 4、处理步骤：远程安装驱动，指导客户后续如何操作 5、处理结果： | CR软件故障 | -- | 46167.7056 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.7056 | -- | 已关闭
20260525137926 | 森恩贝口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23ABBEWV | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.2612/2.0.5.2612 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.2612 | 45170.6986 | 2000592 | 2.0.5.710/2.0.5.2612/2.0.5.2612 | -- | -- | 46167.7 | 45168 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 江夏区 | ct现在云端上传障碍，上传速度很慢 | 0.9 | -- | 46167.7375 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：客户未响应 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46167.7486 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.7486 | -- | 已关闭
20260525137927 | 诚飞江南口腔 | -- | Dentrix 50 Max | CJ20ABTUWX | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44313.5229 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46167.7021 | 44140 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 南沙区 | 影像导出打不开 | 0.93 | -- | 46167.741 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈导出dicom转换程序运行异常 2、排查动作： 3、故障原因：客户操作问题 4、处理步骤：远程测试导出和转换运行正常，指导客户需要注意的操作 5、处理结果： | -- | -- | 46167.7417 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.7417 | -- | 已关闭
20260525137940 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | F2C09198U2301 | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.7174 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 对接分机阅片 | 23.71 | -- | 46168.7049 | 王尔豪 | DX分机阅片对接 | 1、故障现象：阅片分级对接 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户已下班 5、处理结果： | CR阅片对接 | -- | 46168.7049 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.7049 | -- | 已关闭
20260525137941 | 关岭邦瑞口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AABLTV | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户数据迁移 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44804.6931 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46167.7174 | 44874 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 贵州省 | 安顺市 | 关岭布依族苗族自治县 | 迁移数据 | 0.22 | -- | 46167.7264 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：迁移数据 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：迁移数据 5、处理结果： | -- | -- | 46168.7042 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.7042 | -- | 已关闭
20260525137946 | 眉山市东坡区辰健口腔诊所有限责任公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW23AA9TDS | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 45093.5951 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 46167.7278 | 45094 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 眉山市 | 东坡区 | 输入法错误 | 0.24 | -- | 46167.7375 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：输入不了中文 2、排查动作： 3、故障原因：输入法故障 4、处理步骤：重装测试正常 5、处理结果： | -- | -- | 46167.7444 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.7444 | -- | 已关闭
20260525137947 | 营口明朗口腔 | -- | F200 | F2C0919180567 | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46167.7354 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 东北大区 | 辽宁省 | 营口市 | 鲅鱼圈区 | 安装软件 | 100.75 | -- | 46171.9333 | 郑瑞瀚 | 重装软件及数据迁移 | 1、故障现象：安装软件 2、排查动作： 3、故障原因：安装软件 4、处理步骤：安装软件 5、处理结果： | CR软件安装 | -- | 46171.9333 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.9333 | -- | 已关闭
20260525137948 | 乐齿口腔 | -- | Dentrix 50 | D5C20191J0030 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件服务打开异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44607.3979 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46167.7451 | 43586 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 德州市 | 宁津县 | 对接牙医管家 | 0.14 | -- | 46167.7507 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接牙管异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务打开异常 4、处理步骤：关闭不必要服务，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46167.7771 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46167.7771 | -- | 已关闭
20260525137949 | 汕头市兴华牙科医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | PX24AAD3AS | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 1.3.10 | -- | 1.0.2.6 | -- | -- | -- | 46167.7451 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0019-01 数字牙科影像板扫描仪 | 华南大区 | 广东省 | 汕头市 | 龙湖区 | 配置网络 | 23.01 | -- | 46168.7042 | 王尔豪 | 网络重新配置 | 1、故障现象：配置网络 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户已下班 5、处理结果： | CR网络配置 | -- | 46168.7042 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.7042 | -- | 已关闭
20260525137951 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | 未识别 | BX23ADVJKS | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46167.7542 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0004-00 F200 #2 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | -- | 16.03 | -- | 46168.4222 | 郑瑞瀚 | 软件或设备操作指导 | 1、故障现象：软件提示已停止工作 2、排查动作： 3、故障原因：客户电脑系统问题 4、处理步骤：指导客户重装 5、处理结果： | CR客户协作或咨询 | -- | 46168.4222 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.4222 | -- | 已关闭
20260525137952 | 昆明睦齿医疗管理有限公司盘龙万宏路口腔诊所 | -- | 未识别 | WS26AABJWS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46169.3812 | 1.0.3.6 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 46167.7722 | 46170 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 昆明市 | -- | CT新机安装 | 14.71 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46169.3306 | 董发军 | 46169.3313 | 46169.5299 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 27.49 | 24.8 | 32.37 | 46170.4889 | 46169.5299 | 46170.8792 | 46170.4889 | 46170.8799 | 处理完成
20260526137954 | 株洲市芦淞区王海萍口腔诊所（个体工商户） | -- | 未识别 | ZF26AAEMGS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46171.6181 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46168.0493 | 46173 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 株洲市 | 芦淞区 | CT新机安装 | 8.07 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46170.6861 | 杨立辉 | 46170.6868 | 46171.4569 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 73.73 | 29.2 | 10.7 | 46173.5854 | 46171.4576 | 46171.9035 | 46173.5854 | 46171.9035 | 处理完成
20260526137955 | 福州市仓山区佑恩口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | YW26AAJMTS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46170.6604 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46168.0493 | 46171 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0062-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | CT新机安装 | 8.08 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46169.7083 | 郭龙星 | 46170.334 | 46170.3771 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 47.83 | 16.2 | 30.93 | 46171.6625 | 46170.3785 | 46171.6674 | 46171.6625 | 46171.6674 | 处理完成
20260526137957 | 仙游乐齿口腔有限公司 | -- | 未识别 | ZF26AADMGS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46172.3674 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46168.0493 | 46173 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 莆田市 | 仙游县 | CT新机安装 | 8.09 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46170.9396 | 彭建国 | 46171.3965 | 46172.3694 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 95.59 | 38.7 | 15.38 | 46173.4431 | 46172.3694 | 46173.0104 | 46173.4431 | 46173.0104 | 处理完成
20260526137958 | 扬州市洁丽特口腔有限公司 | -- | 未识别 | ZF26AAQMWS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46169.7597 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1/1.4.3.1 | -- | -- | 46168.0493 | 46170 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 扬州市 | 广陵区 | CT新机安装 | 8.1 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46169.3764 | 戴伟 | 46169.3771 | 46169.4576 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 25.76 | 9.5 | 7.63 | 46170.3785 | 46169.4597 | 46169.7778 | 46170.3785 | 46169.7778 | 处理完成
20260526137960 | 徐云飞口腔悟空 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AARCAY | 设备维修 | 1.0.0.8 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.0.0.8 | 45277.6243 | 1.0.0.8 | 1.0.0.9/1.0.0.9 | -- | -- | 46168.3778 | 45282 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 花都区 | 卡重建 | 2.49 | -- | 46168.4812 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：卡重建 2、排查动作： 3、故障原因：电脑运行库损坏 4、处理步骤：升级固态，修复，测试空拍正常；重建影像 5、处理结果： | -- | -- | 46169.6833 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.6833 | -- | 已关闭
20260526137961 | 悦雅口腔（黑龙江黑河嫩江市） | -- | Dentrix 20 D50新机架 | D2C2219A80039 | 设备维修 | 2.0.0.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.63 | 2.0.0.1 | 45462.4875 | 2000001 | 2.0.0.1 | -- | -- | 46168.3826 | 43991 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0001-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 黑龙江省 | 黑河市 | 嫩江市 | 这边跟牙医管家发送图像有点问题 | 1.08 | -- | 46168.4278 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：手动归档 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46168.4285 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.4285 | -- | 已关闭
20260526137963 | 舟山雅康口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AD6YGT | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44765.7285 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46168.3854 | 44767 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 舟山市 | 普陀区 | 设备初始化 | 0.78 | -- | 46168.4174 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：设备初始化 2、排查动作： 3、故障原因：平板配置文件损坏 4、处理步骤：替换备份文件后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46168.4187 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.4187 | -- | 已关闭
20260526137964 | 泰兴艾齿嘉口腔门诊部有限公司吾悦广场口腔门诊部 | -- | 未识别 | UX25ADBTJY | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46012.5785 | 1.0.0.18 | 1.5.0.1/1.5.0.1 | -- | -- | 46168.3882 | 46014 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 泰州市 | 泰兴市 | 对接牙医管家 | 1.08 | -- | 46168.4326 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：未响应 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46168.4326 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.4326 | -- | 已关闭
20260526137965 | 昕蕊口腔（四川成都新津区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ21AABEXT | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44398.7951 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46168.3903 | 44399 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | -- | 分机看不到片子 | 0.69 | -- | 46168.4194 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：分机阅片异常 2、排查动作： 3、故障原因：服务器主机IP变更 4、处理步骤：修改变更IP后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46168.4208 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.4208 | -- | 已关闭
20260526137966 | 宁波佳兴口腔门诊部 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AAKKWO | 设备维修 | 1.0.0.7 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.0.0.7 | 45014.6014 | 1.0.0.7 | 1.0.0.7 | -- | -- | 46168.3924 | 45041 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 宁波市 | 鄞州区 | 修改存储路径 | 0.87 | -- | 46168.4285 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：关闭自动迁移服务 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46168.4292 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.4292 | -- | 已关闭
20260526137967 | 江西瑞华口腔有限公司 | -- | 未识别 | ZF26AAYMKS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46168.4868 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1/1.4.3.1 | -- | -- | 46168.3938 | 46168 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 九江市 | 瑞昌市 | CT新机安装 | 1.12 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46168.4403 | 李又 | 46168.4403 | 46168.4847 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 1.08 | 31.3 | 30.48 | 46168.7771 | 46168.4847 | 46169.7549 | 46168.7771 | 46169.7549 | 处理完成
20260526137968 | 长治市潞州区钰齿佳口腔 | -- | 未识别 | ZF26AAVZTR | 设备维修 | 1.4.3.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46163.709 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46168.3951 | 46167 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 长治市 | 潞州区 | 关闭影子安装软件 | 0.93 | -- | 46168.4333 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：客户今天先不装了，改天联系 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46168.434 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.434 | -- | 已关闭
20260526137969 | 汉高口腔 | -- | Dentrix 10-3.0 | D2020180117283 | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 软件异常 | -- | CT控制台软件打开提示“未找到三维重建服务，请检查安装” | -- | 已部署 | 4.0.0.70 | 2.0.1.517 | 44825.3951 | 2000103 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46168.3951 | 43140 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 抚州市 | 资溪县 | 未找到三维重建服务 | 2.07 | -- | 46168.4812 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：未找到三维重建服务 2、排查动作： 3、故障原因：重建引擎丢失 4、处理步骤：重装重建引擎 5、处理结果： | -- | -- | 46168.6951 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.6951 | -- | 已关闭
20260526137970 | 天柱牙博仕口腔门诊有限责任公司 | -- | 未识别 | UX25ACM4DT | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 其他 | 其他 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45857.7167 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46168.3958 | 45858 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 天柱县 | 1，故障描述问题：开机旋转臂亮红灯，带上备用件去现场检查。 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 0.52 | 0.63 | 46168.4174 | 王芳 | -- | 1，故障描述问题：开机旋转臂亮红灯，带上备用件去现场检查。 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | 46168.4181 | 未解决 | -- | 晏克华 | 46168.4444 | 46168.5646 | -- | 开机旋转臂亮红灯，准备时软件提示连接失败 | 1、故障现象：开机旋转臂亮红灯，准备时软件提示连接失败。 2、排查动作：拆外壳，束光器控制板短路。 3、故障原因：短路烧坏主控板保险。 4、处理步骤：更换束光器控制板、主控板。 5、处理结果：更换后调试正常使用。 | 是 | -- | 3.58 | 6.5 | 3.56 | 46168.7236 | 46168.5667 | 46168.7153 | 46168.7236 | 46168.7153 | 已关闭
20260526137971 | 福州德康和谐科技有限公司 | -- | F200 | BX23AJMRKW | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.4104 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 换电脑安装软件 | 0.34 | -- | 46168.4243 | 郑瑞瀚 | 重装软件及数据迁移 | 1、故障现象：客户换电脑安装 2、排查动作： 3、故障原因：客户换电脑安装 4、处理步骤：重装软件 5、处理结果： | CR软件安装 | -- | 46168.4243 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.4243 | -- | 已关闭
20260526137973 | 汕尾城区健峰口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW23AAZ3DO | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44996.9208 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46168.4111 | 44996 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 汕尾市 | 城区 | 软件打不开 | 71.81 | -- | 46171.4035 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈软件打不开 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户后续未响应 5、处理结果： | -- | -- | 46171.9299 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.9299 | -- | 已关闭
20260526137974 | 沧州优信德口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABTYAV | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44818.4042 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46168.4139 | 44818 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 沧州市 | 沧县 | 数据发送中有错误 | 0.48 | -- | 46168.434 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：插件没启动 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46168.434 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.434 | -- | 已关闭
20260526137975 | 城幸口腔 | -- | 未识别 | UX25ADX4JT | 设备维修 | 1.3.14.20250423/1.3.14.20250423 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 4.0.0.70 | 1.3.14 | 45843.616 | 1.0.0.17 | 1.3.14.20250423/1.3.14.20250423 | -- | -- | 46168.416 | 45844 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 东莞市 | 东城街道 | 帮我远程搞一个空白的账号 | 0.86 | -- | 46168.4521 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户应付检查 2、排查动作： 3、故障原因：客户应付检查 4、处理步骤：指导客户使用本地登录 5、处理结果： | -- | -- | 46168.4729 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.4729 | -- | 已关闭
20260526137976 | 石家庄圣迪口腔门诊部 | -- | Dentrix 50 | D5C2019940339 | 设备维修 | 2.0.5.905 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.905 | 44308.7264 | 2000585 | 2.0.5.905 | -- | -- | 46168.4201 | 43766 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 长安区 | 影像dicom导出演示 | 0.62 | -- | 46168.4458 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：导出数据 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46168.4465 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.4465 | -- | 已关闭
20260526137977 | 桂林市锐锋医疗器械有限公司 | -- | F200 | BX22AKUKOO | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.4222 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 影像丢失 | 0.38 | -- | 46168.4382 | 郝珈宝 | 牙医管家对接 | 1、故障现象：客户删掉了牙智宝本地数据，无法找回 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR阅片对接 | -- | 46168.4382 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.4382 | -- | 已关闭
20260526137978 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL22ABHSWO | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.4243 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 远程装一下软件 | 0 | -- | 46168.425 | 赖美琪 | 软件安装 | 1、故障现象：远程装一下软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程查看客户电脑配置不够 5、处理结果：无法安装 | 口扫：客户协作 | -- | 46168.425 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.425 | -- | 已关闭
20260526137980 | 天津市宝坻区林亭口医院 | -- | 未识别 | QH24AB5GJV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.4299 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 宝坻区 | 设备经常断连，需要返厂检修 | 0.01 | -- | 46168.4306 | 袁凌峰 | 设备连接失败 | 1、故障现象：设备断链 2、排查动作： 3、故障原因：硬件故障 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂检修 | 通讯异常 | -- | 46168.4313 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.4313 | -- | 已关闭
20260526137981 | 广州德祥宝瑞口腔 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v1.0 | IH22AAISAU | 设备维修 | 1.0.0.5 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 4.0.0.67 | 1.3.3 | 45147.3625 | 1.3.3 | 1.0.0.5 | -- | -- | 46168.4306 | 44824 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-01口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 番禺区 | 清理内存 | 1.22 | -- | 46168.4812 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：空间不足 2、排查动作： 3、故障原因：盘符名变了 4、处理步骤：修改路径 5、处理结果： | -- | -- | 46168.5125 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.5125 | -- | 已关闭
20260526137984 | 芜湖美臣口腔门诊部有限公司九华中路分公司 | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAPBRW | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44882.6944 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46168.4424 | 44096 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 芜湖市 | 镜湖区 | 采集空间不足 | 0.91 | -- | 46168.4806 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：采集空间不足 2、排查动作： 3、故障原因：D盘满了 4、处理步骤：清理插件缓存 5、处理结果： | -- | -- | 46168.4812 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.4812 | -- | 已关闭
20260526137985 | 廉江莫兴苍口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW23AB9ORR | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 45039.8326 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 46168.4424 | 45040 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 湛江市 | 廉江市 | 对接牙医管家 | 53.43 | -- | 46170.6687 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46170.6701 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.6701 | -- | 已关闭
20260526137986 | 重庆市北碚区妇幼保健服务中心 | -- | 未识别 | UX25AA4ZTZ | 设备回访 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.70 | 1.3.15 | 46030.4993 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46168.4472 | 46031 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 试点 | 重庆市 | 重庆市 | 北碚区 | 协助验收设备 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46168.4674 | 王孝鑫 | 46169.3847 | 46169.6958 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 29.83 | 7.6 | 0.01 | 46169.6972 | 46169.6965 | 46169.6965 | 46169.6972 | 46169.6965 | 已关闭
20260526137987 | 城阳雅慈口腔诊所 | -- | 未识别 | ZF26AA7MTS | 设备维修 | 1.4.3.1 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46162.7521 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46168.4514 | 46164 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | 城阳区 | 卡住准备中 | 0.38 | -- | 46168.4667 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：卡住准备中 2、排查动作： 3、故障原因：旋转轴电机复位异常 4、处理步骤：联系现场安振武，先关单，后续自行安排 5、处理结果： | -- | -- | 46168.4861 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.4861 | -- | 已关闭
20260526137988 | 春芽口腔（江西南昌东湖区） | -- | Dentrix 50 投放 | DF20AAIDMV | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.907 | 44623.5188 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46168.4521 | 44120 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0009-00 口腔X射线数字化体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 南昌市 | 东湖区 | 检查号已存在 | 0.46 | -- | 46168.4708 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：显示检查号已存在 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46168.4722 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.4722 | -- | 已关闭
20260526137989 | 贾清盛口腔 | -- | S6000 | FL22AJNJDY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46168.4542 | 44988 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 东北大区 | 黑龙江省 | 鸡西市 | 虎林市 | 口扫软件打不开 | 0.01 | -- | 46168.4542 | 赖美琪 | 双击DentalFlex无反应 | 1、故障现象：口扫软件打不开 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 有360杀毒软件拦截，导致我们的口扫软件打不开，后续请不要安装任何的杀毒软件，我这边帮您卸载杀毒软件 5、处理结果：可以正常打开 | 32软件问题 | -- | 46168.459 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.459 | -- | 已关闭
20260526137990 | 深圳市菲森影像科技有限公司 | -- | 未识别 | QH24ACIGGV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.4639 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 帮忙清理一下口扫数据 | 0 | -- | 46168.4639 | 赖美琪 | 清理数据 | 1、故障现象：帮忙清理一下口扫数据 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户清理 5、处理结果：清理完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46168.4646 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.4646 | -- | 已关闭
20260526137991 | 平邑窦凤华口腔 | -- | Dentrix 50 | CI20AAYBAO | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44527.4785 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46168.4653 | 43945 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 临沂市 | 平邑县 | 关闭影子系统安装软件 | 0.17 | -- | 46168.4722 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：快捷方式不在了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46168.4729 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.4729 | -- | 已关闭
20260526137992 | 应城阳光口腔 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AAXAAV | 设备维修 | 1.0.0.9 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.0.0.9 | 45224.7611 | 1.0.0.8 | 1.0.0.9 | -- | -- | 46168.4694 | 45226 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 孝感市 | 应城市 | 软件打不开 | 0.5 | -- | 46168.4903 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：软件打不开 2、排查动作： 3、故障原因：更换硬盘 4、处理步骤：重新安装，升级固态 5、处理结果： | -- | -- | 46168.6958 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.6958 | -- | 已关闭
20260526137994 | 郑州晟鑫医疗设备有限公司 | -- | S6000 | FL23AD2OOR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.4764 | 45075 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 二七区 | -- | 0 | -- | 46168.4764 | 郝珈宝 | 咨询口扫头消毒注意事项 | 1、故障现象：以旧换新客户，申请发一个儿童头 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46168.4771 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.4771 | -- | 已关闭
20260526137995 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | BX26ABFMTS | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.4799 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | -- | 0.06 | -- | 46168.4819 | 郝珈宝 | USB连接错误 | 1、故障现象：客户牙智宝新机BX26ABFMTS，usb线有问题，客户更换了自己的打印机usb线回复正常，申请发一个新的usb线 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR硬件检测 | -- | 46170.6667 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.6667 | -- | 已关闭
20260526137996 | 法库县法库镇姚红常氏口腔诊所 | -- | Matrix 5000C | SA25AACROQ | 设备维修 | 1.3.13.20250117/1.3.13.20250117 | -- | -- | 运动机构异常 | -- | 其他：01010313Y轴电机复位异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45756.441 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46168.4868 | 45757 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 沈阳市 | 法库县 | 卡在准备中 | 1.83 | -- | 46168.5632 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：01010313Y轴电机复位异常 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：转席保顺 | -- | -- | 46168.5639 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.5639 | -- | 已关闭
20260526137997 | 保定尚恩口腔 | -- | 未识别 | WS26AAAFOP | 设备培训 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46087.7799 | 1.0.0.18 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 46168.491 | 46089 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 保定市 | 高碑店市 | 销售反馈进行上门二次培训 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46168.5174 | 张慧麟 | 46168.5181 | 46168.5583 | 培训 | 培训 | 1、故障现象：客户培训 2、排查动作：客户培训 3、故障原因：客户培训 4、处理步骤：客户培训 5、处理结果：客户培训，正常使用 | 否 | 培训 | 1.27 | 1.9 | 0.92 | 46168.5903 | 46168.559 | 46168.5972 | 46168.5903 | 46168.5972 | 已关闭
20260526137998 | 联晟口腔 | -- | Dentrix 50 | D5C2019BF0467 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44434.6951 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46168.4938 | 43829 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 吉林省 | 吉林市 | 船营区 | 影像不清晰 | 4.86 | -- | 46168.6958 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：影像不清晰 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：空拍正常 5、处理结果： | -- | -- | 46168.6986 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.6986 | -- | 已关闭
20260526137999 | 石家庄市新华区东焦街道办事处社区卫生服务中心 | -- | 未识别 | SA25ABPZJR | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45784.4625 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46168.4951 | 45785 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 进不去扫码页面 | 4.83 | -- | 46168.6958 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：卡正在扫描中 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户已下班 5、处理结果： | -- | -- | 46168.7208 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.7208 | -- | 已关闭
20260526138000 | 抚州市金溪县贝齐口腔 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAKCOU | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.10 | 45557.7125 | 1.0.2.6 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46168.5007 | 45558 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 抚州市 | 金溪县 | CT归档失败，上传不到牙医管家 | 4.69 | -- | 46168.6965 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：CT归档失败，上传不到牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未启动 4、处理步骤：重启服务 5、处理结果： | -- | -- | 46168.6986 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.6986 | -- | 已关闭
20260526138001 | 源树口腔（广西桂林象山区） | -- | Dentrix 50 | D5C20195R0178 | 设备维修 | 2.0.5.905 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.905 | 44307.6528 | 2000585 | 2.0.5.905 | -- | -- | 46168.5312 | 43663 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 象山区 | 数据发送中有错误 | 3.97 | -- | 46168.6965 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：数据发送中有错误 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：更新插件 5、处理结果： | -- | -- | 46168.6993 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.6993 | -- | 已关闭
20260526138002 | 路王口腔（河南周口太康县） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AC5ZGR | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 电脑硬件故障 | 电脑硬件故障 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 44337.7653 | 2.0.5.91 | 2.0.5.1030/2.0.5.710 | -- | -- | 46168.5354 | 44337 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 周口市 | 太康县 | 客户5.21申请更换主机，申请已通过，开单上门维修更换 | 51.21 | 47.65 | 46170.6694 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：转现场 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：张榛 | -- | -- | 46170.6708 | 未解决 | 46172.6556 | 张榛 | 46172.6562 | 46173.4361 | 电脑黑屏 | 系统文件缺失导致频繁蓝屏死机 | 换主机 | 是 | 硬件：客户电脑异常 | 66.36 | 23.2 | 4.48 | 46173.9236 | 46173.4361 | 46173.6229 | 46173.9236 | 46173.6229 | 已关闭
20260526138003 | 成都新旺泽西医疗科技有限公司 | -- | F200 | BX26AB3FWQ | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.5382 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 武侯区 | 不上图 | 3.88 | -- | 46168.7 | 王尔豪 | 软件或设备操作指导 | 1、故障现象：客户咨询 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：培训客户使用 5、处理结果： | CR客户协作或咨询 | -- | 46168.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.7 | -- | 已关闭
20260526138004 | 爱齿口腔大学城新店 | -- | 未识别 | UX26AALITR | 设备升级 | 1.4.3.1/1.4.3.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46133.5722 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1/1.4.3.1 | -- | -- | 46168.5493 | 46134 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 承德市 | 双桥区 | 应公司要求做降级处理 | 0.45 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46168.6104 | 金星 | 46169.3979 | 46169.4042 | 升级 | -- | 1、故障现象：原版本是.14.31 2、排查动作：降级处理 3、故障原因：不匹配 4、处理步骤：降级，重新测试 5、处理结果：测试正常 | 否 | 升级 | 20.08 | 4.1 | 2.28 | 46170.8993 | 46169.4042 | 46169.4993 | 46170.8993 | 46169.5715 | 已关闭
20260526138005 | 董晓芙口腔 | -- | Matrix 5000C | SA24AAYJDZ | 设备维修 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 客户协作 | 软件异常 | 客户产品操作咨询 | 无法登记 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.12 | 45714.4472 | 1.0.0.6 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 46168.5507 | 45697 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 承德市 | 双滦区 | 席工说客户反馈需要上门校准，顺路校准 | 20.19 | 1.77 | 46169.3917 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：转金星 | -- | -- | 46169.3924 | 未解决 | 46169.4653 | 金星 | 46169.4653 | 46169.5076 | -- | 图像处理问题 | 1、故障现象: 2、排查动作：重装插件 3、故障原因：讲解图像处理问题 4、处理步骤：重装插件，讲解图像处理问题 5、处理结果：客户对图像满意 | 否 | -- | 2.77 | 21.8 | 1.55 | 46170.8986 | 46169.5076 | 46169.5722 | 46170.8986 | 46170.3757 | 已关闭
20260526138006 | 深圳钧元口腔诊所 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v1.0 | IH22AAMNKS | 设备维修 | 1.0.0.2029 | -- | -- | 软件异常 | -- | 数据库异常损坏 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.0.0.3 | 45146.6069 | 2.0.0.4.62 | 1.0.0.2029 | -- | -- | 46168.5556 | 44720 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-01口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 在云端有名字，但是CT系统看不到片子，全景片显示乱码 | 1.77 | -- | 46168.6292 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：数据库损坏 2、排查动作： 3、故障原因：数据库损坏 4、处理步骤：替换空白数据库并重建，手动上传未同步影像 5、处理结果： | -- | -- | 46168.6556 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.6556 | -- | 已关闭
20260526138007 | 毕节朗朗口腔门诊 | -- | 未识别 | UX25AB44AR | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45790.9049 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46168.5618 | 45791 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 贵州省 | 毕节市 | 七星关区 | 卡准备中 | 1.19 | -- | 46168.6111 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：01040303旋转轴电机复位异常 2、排查动作： 3、故障原因：01040303旋转轴电机复位异常 4、处理步骤：指导客户重启设备，客户后续未响应 5、处理结果： | -- | -- | 46168.6118 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.6118 | -- | 已关闭
20260526138008 | 华瑞口腔 | -- | Dentrix 55 NX | EE20AAXVWZ | 设备维修 | 2.0.5.705 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.705 | 44586.4826 | 2000587 | 2.0.5.705 | -- | -- | 46168.5646 | 44221 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 锦江区 | 软件报错 | 0.65 | -- | 46168.5917 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：Error6报错，软件磁盘满了，清理后恢复 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46168.5924 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.5924 | -- | 已关闭
20260526138009 | 珠海市方一华口腔门诊有限公司 | -- | Matrix 6600 kunlun2 | JY23AAIDWU | 设备维修 | 1.3.3/1.3.3/1.3.3 | -- | -- | 软件异常 | -- | 云CT软件bug | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.3 | 45167.7292 | 1.3.3 | 1.3.3/1.3.3/1.3.3 | -- | -- | 46168.566 | 45167 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-00口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 全景片有一条横线 | 79.71 | -- | 46171.8875 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：全景片白条 2、排查动作： 3、故障原因：软件bug 4、处理步骤：已反馈 5、处理结果： | -- | -- | 46171.9201 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.9201 | -- | 已关闭
20260526138010 | 法库县法库镇姚红常氏口腔诊所 | -- | Matrix 5000C | SA25AACROQ | 设备维修 | 1.3.13.20250117/1.3.13.20250117 | -- | -- | 运动机构异常 | 硬件异常 | 其他：01010313Y轴电机复位异常 | 机器异响 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45756.441 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46168.5667 | 45757 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 沈阳市 | 法库县 | 1010313 | 0.06 | 16.84 | 46168.5687 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：01010313Y轴电机复位异常 2、排查动作： 3、故障原因：01010313Y轴电机复位异常 4、处理步骤： 5、处理结果：转席保顺 | -- | -- | 46168.5694 | 未解决 | 46169.2701 | 席保顺 | 46169.2708 | 46169.5979 | -- | 1010313 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：现场反复测试，无法复现故障，更换xy轴丝杆 5、处理结果： | 是 | -- | 24.94 | 15.8 | 7.99 | 46170.4479 | 46169.6083 | 46169.9417 | 46170.4479 | 46169.9417 | 已关闭
20260526138011 | 太原华齿口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | UX26ABO3JO | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 卡采集 | 主板PCBA不良 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46060.5618 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46168.5667 | 46060 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 太原市 | 杏花岭区 | 卡在准备中 | 0.41 | 24.58 | 46168.584 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：束光器报错01010202，转现场，牛艳龙 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46168.5847 | 未解决 | 46169.5306 | 牛艳龙 | 46169.609 | 46169.6389 | -- | 开机白灯不自检，软件准备报错01010202 | 1、故障现象：开机白灯不自检，软件准备报错01010202 2、排查动作： 3、故障原因：束光器控制板和主板故障 4、处理步骤：更换束光器控制板，主控板，旋转臂转接板后测试正常 5、处理结果： | 是 | -- | 25.34 | 4 | 3.35 | 46169.9375 | 46169.6403 | 46169.7799 | 46169.9375 | 46169.7799 | 已关闭
20260526138012 | 新昌益民口腔 | -- | 未识别 | VN25AANKOY | 设备培训 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45991.4875 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46168.5674 | 45992 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 绍兴市 | 新昌县 | 上门培训 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46168.7736 | 王龙 | 46169.3472 | 46169.3958 | 培训 | 开业培训 | 1、故障现象：客户企业微信要求上门培训 2、排查动作：设备培训 3、故障原因：操作培训 4、处理步骤：影像培训 5、处理结果：培训完成 | 否 | 培训 | 19.89 | 10.1 | 9.01 | 46169.4771 | 46169.3965 | 46169.7722 | 46169.4771 | 46169.7722 | 已关闭
20260526138013 | 深圳沙井格伦菲尔口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AAHBOP | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033/2.0.5.1033/2.0.5.710 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户数据迁移 | -- | 已部署 | 4.0.0.70 | 2.0.5.1033 | 45371.6396 | 2000594 | 2.0.5.710/2.0.5.1033/2.0.5.1033/2.0.5.710 | -- | -- | 46168.5729 | 45372 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 导出影像失败 | 0.48 | -- | 46168.5931 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：导出便携式dicom 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46168.5958 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.5958 | -- | 已关闭
20260526138015 | 广州德祥宝瑞口腔 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v1.0 | IH22AAISAU | 设备维修 | 1.0.0.5 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 4.0.0.67 | 1.3.3 | 45147.3625 | 1.3.3 | 1.0.0.5 | -- | -- | 46168.5826 | 44824 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-01口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 番禺区 | 卡重建 | 1.1 | -- | 46168.6285 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：卡生成切面序列100 2、排查动作： 3、故障原因：掉盘了 4、处理步骤：临时更换存储路径，指导客户联系厂家排查原因 5、处理结果： | -- | -- | 46168.6312 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.6312 | -- | 已关闭
20260526138016 | 槐荫明里口腔（山东济南槐荫区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ21AAEGLP | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44845.7507 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46168.591 | 44263 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 济南市 | 天桥区 | minipacs对接异常 | 0.8 | -- | 46168.6243 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：分机阅片异常 2、排查动作： 3、故障原因：金山毒霸拦截 4、处理步骤：卸载流氓软件，重新打开服务测试正常 5、处理结果： | -- | -- | 46168.6347 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.6347 | -- | 已关闭
20260526138017 | 张研口腔诊所 | -- | 未识别 | UX26AB42WQ | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46142.5826 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46168.5958 | 46143 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 吉林省 | 吉林市 | 船营区 | 关闭影子系统安装软件 | 49.77 | -- | 46170.6694 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46170.6701 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.6701 | -- | 已关闭
20260526138019 | 天津医科大学第二医院 | -- | 未识别 | OD25AAEUWX | 设备回访 | 1.3.15.3/1.3.15.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 45988.6729 | 1.0.0.18 | 1.3.15.3/1.3.15.3 | -- | -- | 46168.6014 | 46003 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 河西区 | 客户反馈需要上门安装分机 | 1.2 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46169.3264 | 张慧麟 | 46169.3264 | 46169.5299 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 21.09 | 15.3 | 1.36 | 46170.8583 | 46169.5306 | 46169.5868 | 46170.8583 | 46169.9604 | 已关闭
20260526138020 | 天津市静海区团西口腔门诊部（个体工商户） | -- | 未识别 | ZF26AADZTR | 设备培训 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.4.3.1 | 46172.8285 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46168.6028 | 46167 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 静海区 | 安装后未培训，现上门培训 | 1.18 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46171.5653 | 金星 | 46171.5889 | 46171.6181 | 培训 | 培训 | 1、故障现象：培训 2、排查动作：培训 3、故障原因：培训 4、处理步骤：培训 5、处理结果：培训 | 否 | 培训 | 71.22 | 21 | 2.79 | 46172.625 | 46171.6194 | 46171.7361 | 46172.625 | 46172.4681 | 已关闭
20260526138023 | 乐山海豚口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | VN25AAEKOY | 设备培训 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46007.9986 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46168.609 | 46008 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 乐山市 | 市中区 | 1，故障描述问题：客户要求二次培训。 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 熊伟 | 46169.5069 | 46169.6083 | 培训 | 二次培训。 | 1、故障现象：二次培训。 2、排查动作：二次培训。 3、故障原因：二次培训。 4、处理步骤：培训设备和软件使用方法。 5、处理结果：正常使用。 | 否 | 培训 | -- | 5.7 | 3.27 | 46169.7472 | 46169.6111 | 46169.7479 | 46169.7472 | 46169.7479 | 已关闭
20260526138024 | 上海鼎植米域口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | YL26AADPRR | 设备维修 | 1.4.2.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户数据迁移 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46143.4382 | 1.0.0.19 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46168.6118 | 46148 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 上海市 | 上海市 | 长宁区 | 迁移插件存储路径 | 0.85 | -- | 46168.6472 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：迁移插件存储路径 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46168.6486 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.6486 | -- | 已关闭
20260526138025 | 精英惠精博（博罗）口腔门诊有限公司 | -- | Matrix 6600 kunlun2 | JY24AAJ2OO | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45359.9465 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46168.6132 | 45361 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-00口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 惠州市 | 博罗县 | 卡重建 | 1.36 | -- | 46168.6694 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈重建速度慢 2、排查动作： 3、故障原因：磁盘读写 4、处理步骤：修改主存储路径到D盘，设置自动迁移工具，修改origin存储位置 5、处理结果： | -- | -- | 46168.6701 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.6701 | -- | 已关闭
20260526138028 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | F200201804170479 | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46168.6347 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 牙智宝软件不见 | 79.1 | -- | 46171.9306 | 郑瑞瀚 | 软件或设备操作指导 | 1、故障现象：软件不见了 2、排查动作： 3、故障原因：客户移动文件 4、处理步骤：重新拉取快捷方式 5、处理结果： | CR客户协作或咨询 | -- | 46171.9306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.9306 | -- | 已关闭
20260526138029 | 众森口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAXNDS | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | D82，平板探测器外触发模式无反馈信号 | D82，平板探测器外触发模式无反馈信号 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44717.3792 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46168.6368 | 44714 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 温江区 | 图像不良 | 0.41 | 17.02 | 46168.6535 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：D82，平板探测器外触发模式无反馈信号 2、排查动作： 3、故障原因：D82，平板探测器外触发模式无反馈信号 4、处理步骤： 5、处理结果：转熊伟 | -- | -- | 46168.6542 | 未解决 | 46168.7354 | 熊伟 | 46169.3632 | 46169.4201 | -- | D82，平板探测器外触发模式无反馈信号 | 1、故障现象：D82，平板探测器外触发模式无反馈信号 2、排查动作：查看日志，报错D82 3、故障原因：主板输出信号线故障 4、处理步骤：更换主板输出信号线 5、处理结果：正常使用 | 否 | -- | 18.5 | 3.4 | 1.96 | 46169.5062 | 46169.425 | 46169.5069 | 46169.5062 | 46169.5069 | 已关闭
20260526138031 | 十堰鑫仁美口腔门诊有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABFNJS | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 软件异常 | -- | 数据上传异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44719.4479 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46168.6528 | 44720 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 十堰市 | 茅箭区 | 上传需要十来分钟 | 1.05 | -- | 46168.6965 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：上传慢 2、排查动作： 3、故障原因：网络波动 4、处理步骤：设置dns 5、处理结果： | -- | -- | 46168.7021 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.7021 | -- | 已关闭
20260526138032 | 余姚泽齿口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAGGOY | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户数据迁移 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 44983.6042 | 2.0.5.91 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46168.6562 | 44984 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 宁波市 | 余姚市 | 影像删除 | 48.32 | -- | 46170.6694 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46170.6715 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.6715 | -- | 已关闭
20260526138033 | 昕蕊口腔（四川成都新津区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ21AABEXT | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44398.7951 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46168.6611 | 44399 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | -- | 对接ip | 0.89 | -- | 46168.6979 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈固定好IP以后分机阅片异常 2、排查动作： 3、故障原因：无故障 4、处理步骤：远程查看均正常，客户后续未响应 5、处理结果： | -- | -- | 46168.7 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.7 | -- | 已关闭
20260526138034 | 柴桑中尚口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AC1TWY | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 44555.6153 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 46168.6632 | 44556 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 九江市 | 浔阳区 | 清理内存 | 0.8 | -- | 46168.6965 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：清理内存 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：切换存储路径 5、处理结果： | -- | -- | 46168.7021 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.7021 | -- | 已关闭
20260526138035 | 周文玮口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AB22DR | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：清理浏览器缓存 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44743.3951 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46168.666 | 44703 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 宜春市 | 丰城市 | 所有的全景都打不开 | 1.2 | -- | 46168.716 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈分机云端打开异常 2、排查动作： 3、故障原因：浏览器换存满了 4、处理步骤：清理浏览器缓存 5、处理结果： | -- | -- | 46168.7181 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.7181 | -- | 已关闭
20260526138036 | 阳西县易美口腔有限公司 | -- | F200 | BX25ACKVOU | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.6687 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 广东省 | 阳江市 | 阳西县 | USB连接失败 | 0.77 | -- | 46168.7007 | 王尔豪 | USB连接错误 | 1、故障现象：USB连接失败 2、排查动作： 3、故障原因：电脑限制，安装不了驱动 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR硬件检测 | -- | 46168.7007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.7007 | -- | 已关闭
20260526138037 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | F200201806131172 | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 1.3.10 | -- | 1.0.2.6 | -- | -- | -- | 46168.6708 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 图像不良 | 1.1 | -- | 46168.7167 | 王尔豪 | 影像不清晰 | 1、故障现象：影像不清晰 2、排查动作： 3、故障原因：过曝 4、处理步骤：让调整曝光时间 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46168.7167 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.7167 | -- | 已关闭
20260526138038 | 龙华格伦菲尔清湖总院 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAN4DQ | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 其他：鬓角夹薄膜按键不良 | 其他：鬓角夹薄膜按键不良 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45430.3625 | 1.0.0.18 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46168.6715 | 45435 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 设备按键失灵 | 1.09 | 17.61 | 46168.7174 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：鬓角夹薄膜按键不良 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：转胡杰 | -- | -- | 46168.7174 | 未解决 | 46169.4507 | 胡杰 | 46169.4514 | 46169.4674 | -- | 鬓角夹薄膜按键不良 | 1、故障现象：鬓角夹薄膜按键不良 2、排查动作：无 3、故障原因：鬓角夹薄膜按键接触不良 4、处理步骤：更换鬓角夹薄膜按键板 5、处理结果：更换鬓角夹薄膜按键板后正常 | 否 | -- | 17.99 | 8.2 | 7.87 | 46169.9764 | 46169.4674 | 46169.7951 | 46169.9764 | 46169.7951 | 已关闭
20260526138039 | 翰阳口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AC4YKO | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 客户协作 | 硬件异常 | 客户电脑系统故障 | 电脑硬件故障 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 44630.6479 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 46168.6778 | 44631 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 荔湾区 | 拍完后不生产影像 | 0.97 | 65.35 | 46168.7181 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：电脑自动重启 2、排查动作： 3、故障原因：多次出现 4、处理步骤：片子后半段没采集到，让重新拍摄 5、处理结果：电脑问题转陈显光 | -- | -- | 46168.7194 | 未解决 | 46171.4424 | 陈显光 | 46171.4424 | 46171.4604 | -- | 重建影像电脑经常死机 | 1、故障现象：电脑重建影像经常死机 2、排查动作：电脑显卡故障 3、故障原因：显卡故障 4、处理步骤：更换电脑显卡 5、处理结果：已恢复 | 是 | -- | 65.78 | 6.6 | 6.23 | 46173.3604 | 46171.4604 | 46171.7201 | 46173.3604 | 46171.7201 | 已关闭
20260526138040 | 华美牙科（洞子口店） | -- | Dentrix 50 | D5C20195F0140 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 线材接触不良 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44568.6514 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46168.6813 | 43664 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 金牛区 | 采集异常 | 0.91 | -- | 46168.7188 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：采集异常 2、排查动作： 3、故障原因：光路问题 4、处理步骤：指导客户拔插光纤，客户后续未响应 5、处理结果： | -- | -- | 46168.7465 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.7465 | -- | 已关闭
20260526138041 | 兔博士口腔雁塔分院 | -- | 未识别 | NH25AAMOTW | 设备维修 | 1.4.0.9 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.0.9 | 46001.5139 | 1.0.0.3 | 1.4.0.9 | -- | -- | 46168.6854 | 46003 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0033-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 西安市 | 雁塔区 | 清理内存 | 1.28 | -- | 46168.7389 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：清理缓存 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46168.7389 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.7389 | -- | 已关闭
20260526138042 | 张华口腔 | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAT2WR | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44374.441 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46168.6882 | 43953 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 揭阳市 | 榕城区 | 软件打不开 | 76.79 | -- | 46171.8875 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈软件打不开 2、排查动作： 3、故障原因：客户移动了文件 4、处理步骤：重新拉取快捷方式 5、处理结果： | -- | -- | 46171.9215 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.9215 | -- | 已关闭
20260526138043 | 泰州张勤眼科医院 | -- | Dentrix 20 D50新机架 | CK20AAAFOU | 设备维修 | 2.0.0.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：修改存储路径到固态盘 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.0.1 | 44342.6611 | 2000001 | 2.0.0.1 | -- | -- | 46168.7028 | 44193 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0001-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 泰州市 | 高港区 | 卡重建99% | 0.33 | -- | 46168.7167 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：修改存储路径到固态盘 2、排查动作： 3、故障原因：修改存储路径到固态盘 4、处理步骤：修改存储路径到固态盘 5、处理结果： | -- | -- | 46168.7472 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.7472 | -- | 已关闭
20260526138044 | 邹更芳口腔诊所 | -- | F220 | FF21AAPVWU | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 3.0.0.1 | -- | 1.0.0.1 | -- | -- | -- | 46168.7132 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0012-00数字牙科影像板扫描仪 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 软件使用异常 | 0.68 | -- | 46168.741 | 郝珈宝 | 软件或设备操作指导 | 1、故障现象：ip板方向放反了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR客户协作或咨询 | -- | 46168.741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.741 | -- | 已关闭
20260526138045 | 苏州吴江牙博士口腔 | -- | 未识别 | QY25AAOHKO | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：设置鬓角夹手动开合 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.12 | 45694.525 | 1.0.0.6 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46168.7139 | 45698 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-03 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 苏州市 | 吴江区 | 扫描结束之后这两侧的壁夹是自动打开的，需要调整为手动打开 | 0.8 | -- | 46168.7472 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：设置鬓角夹手动开合 2、排查动作： 3、故障原因：设置鬓角夹手动开合 4、处理步骤：设置鬓角夹手动开合 5、处理结果： | -- | -- | 46168.7479 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.7479 | -- | 已关闭
20260526138046 | 乐齿口腔 | -- | Dentrix 50 | D5C20191J0030 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44607.3979 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46168.7153 | 43586 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 德州市 | 宁津县 | 影像又上传不了了 | 0.64 | -- | 46168.7424 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：软件端口号错了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46168.7431 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.7431 | -- | 已关闭
20260526138047 | 优美口腔 | -- | F200 | BX21AHYSWR | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46168.7194 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 东北大区 | 吉林省 | 四平市 | -- | 安装软件 | 0.63 | -- | 46168.7458 | 郝珈宝 | 重装软件及数据迁移 | 1、故障现象：客户重做系统，安装软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR软件安装 | -- | 46168.7458 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.7458 | -- | 已关闭
20260526138049 | 柳州银山街道社区卫生服务中心 | -- | 未识别 | NH25AAKODW | 设备升级 | 1.3.15.3/1.3.15.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45975.8368 | 1.0.0.18 | 1.3.15.3/1.3.15.3 | -- | -- | 46168.7229 | 45976 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0033-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳南区 | 1，故障描述问题：上门升级高压风扇 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 陈一帆 | 46169.4965 | 46169.4972 | 升级 | -- | 1、故障现象：升级高压风扇 2、排查动作：升级高压风扇 3、故障原因：升级高压风扇 4、处理步骤：升级高压风扇 5、处理结果：已解决 | 是 | 升级 | -- | 1.3 | 1.24 | 46169.5493 | 46169.4972 | 46169.5493 | 46169.5493 | 46169.5493 | 已关闭
20260526138051 | 福州市马尾区花儿口腔门诊部（宗棠路） | -- | Matrix 5000 | NA24ABCTGQ | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45559.6299 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46168.7278 | 45561 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 对接分诊问题 | 75.82 | -- | 46171.8875 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈分诊异常 2、排查动作： 3、故障原因：E看牙原因 4、处理步骤：指导客户联系E看牙排查 5、处理结果： | -- | -- | 46171.9229 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.9229 | -- | 已关闭
20260526138052 | 经开区福圆康口腔诊所 | -- | 未识别 | UX25ADK4RT | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.3.14 | 45856.6917 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46168.7306 | 45852 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 无锡市 | 滨湖区 | 拍完影像卡住 | 1.15 | -- | 46168.7778 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：拍完影像卡住 2、排查动作： 3、故障原因：D盘满了 4、处理步骤：清理缓存，修改路径，重建影像 5、处理结果： | -- | -- | 46168.7785 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.7785 | -- | 已关闭
20260526138054 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | BX20AEJGJS | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.7444 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 安装软件 | 0.89 | -- | 46168.7819 | 王尔豪 | 重装软件及数据迁移 | 1、故障现象：安装软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：安装软件 5、处理结果： | CR软件安装 | -- | 46168.7819 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.7819 | -- | 已关闭
20260526138055 | 泰兴艾齿嘉口腔门诊部有限公司吾悦广场口腔门诊部 | -- | 未识别 | UX25ADBTJY | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46012.5785 | 1.0.0.18 | 1.5.0.1/1.5.0.1 | -- | -- | 46168.7514 | 46014 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 泰州市 | 泰兴市 | 对接牙医管家 | 0.65 | -- | 46168.7785 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：禅道133860 5、处理结果： | -- | -- | 46168.7792 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.7792 | -- | 已关闭
20260526138057 | 河北心辰医疗器械有限公司 | -- | F200 | BX24AE7KWZ | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.784 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 河北省 | 唐山市 | 丰润区 | 对接牙医管家 | 0.01 | -- | 46168.7847 | 王尔豪 | 牙医管家对接 | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：主机IP变了 4、处理步骤：重新对接 5、处理结果： | CR阅片对接 | -- | 46168.7847 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.7847 | -- | 已关闭
20260526138058 | 扎兰屯李大夫口腔 | -- | F200 | BX25AABGRV | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46168.791 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 西北大区 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 满洲里市 | USB连接错误 | 20.51 | -- | 46169.6451 | 王尔豪 | USB连接错误 | 1、故障现象：usb连接错误 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户已下班 5、处理结果： | CR硬件检测 | -- | 46169.6451 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.6451 | -- | 已关闭
20260527138063 | 牙牙乐牙大侠李前进 | -- | 未识别 | NH26AAAUOQ | 二次安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46171.3951 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46169.3319 | 46171 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0033-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 昆明市 | 呈贡区 | 1，故障描述问题： 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 1.42 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46169.5257 | 董发军 | 46169.5264 | 46170.4319 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 24.98 | 44.8 | 35.06 | 46171.7312 | 46170.4319 | 46171.8931 | 46171.7312 | 46171.8944 | 处理完成
20260527138064 | 衡阳市恒德红湘口腔有限公司 | -- | 未识别 | YL26AAFPKR | 设备回访 | 1.4.2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | -- | 46139.5104 | -- | 1.5.0.1 | -- | -- | 46169.3736 | 46140 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 开福区 | 1，故障描述问题：客户回访查看使用情况，对接现场客户问题反馈 2，故障出现场景描述：客户回访 3，需要解决的问题：客户回访 4，预期解决时效:1天 | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 杨立辉 | 46169.4444 | 46169.4729 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 11.3 | 10.57 | 46173.5569 | 46169.4729 | 46169.9132 | 46173.5569 | 46169.9132 | 已关闭
20260527138065 | 伢皓口腔门诊 | -- | Dentrix 50 | D5C20191J0028 | 设备回访 | 2.0.5.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | -- | 45213.7111 | -- | 2.0.5.72 | -- | -- | 46169.375 | 43613 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 德州市 | 德城区 | 1，故障描述问题：销售经理要求对客户进行回访。有诊所大夫需外出开店会新购新ct。 钉钉202605261840000095266 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 安振武 | 46169.7083 | 46169.7299 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 3.3 | 2.77 | 46171.3278 | 46169.7299 | 46169.8458 | 46171.3278 | 46169.8458 | 已关闭
20260527138066 | 德州康岳口腔门诊部 | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAQTDY | 设备回访 | 2.0.5.907 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | -- | 44307.6535 | -- | 2.0.5.907 | -- | -- | 46169.375 | 44163 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 德州市 | 德城区 | 1，故障描述问题：销售经理要求对客户进行回访。有诊所大夫需外出开店会新购新ct。钉钉202605261840000095266 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 安振武 | 46169.4549 | 46169.5903 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 4.7 | 1.53 | 46171.3257 | 46169.5903 | 46169.6542 | 46171.3257 | 46169.6542 | 已关闭
20260527138067 | 嘉诚口腔（山东省德州德城区） | -- | Dentrix 50 | CI19AAFFAZ | 设备回访 | 2.0.5.905 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | -- | 44307.6535 | -- | 2.0.5.905 | -- | -- | 46169.375 | 43897 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 德州市 | 德城区 | 1，故障描述问题：销售经理要求对客户进行回访。有诊所大夫需外出开店会新购新ct。 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: 钉钉202605261840000095266 | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 安振武 | 46169.6556 | 46169.6646 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 1 | 0.83 | 46171.3271 | 46169.6653 | 46169.7 | 46171.3271 | 46169.7 | 已关闭
20260527138068 | 河南省广森医疗器械销售有限公司 | -- | S6000 | FL23AF5XSS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.3833 | 45321 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 问题：客户反馈圆形按钮不亮灯显示，精度异常。全面检查 | 0 | -- | 46169.384 | 唐积安 | 精度异常 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：客户反馈圆形按钮不亮灯显示，精度异常。全面检查 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：精度异常 | -- | 46169.384 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.384 | -- | 已关闭
20260527138071 | 武汉大众口腔医疗股份有限公司钢都花园门诊部 | -- | 未识别 | OD26AABTJO | 设备维修 | 1.4.0.9 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.4.0.9 | 46078.7542 | 1.0.0.3 | 1.4.0.9 | -- | -- | 46169.3875 | 46080 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 青山区 | 拍完后上传异常 | 0.94 | -- | 46169.4264 | 胡标 | -- | 1、故障现象：拍两张全景只显示一张 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：指导客户 5、处理结果： | -- | -- | 46169.4306 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.4306 | -- | 已关闭
20260527138073 | 国药控股华北（天津）融资租赁有限公司 | -- | S6500 | PH24AE7WAR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.3917 | 45461 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 静海区 | 很卡，断断续续 | 0 | -- | 46169.3917 | 唐积安 | 口扫卡顿 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：扫描手法问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46169.3931 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.3931 | -- | 已关闭
20260527138075 | 息县中心医院（河南信阳息县） | -- | Dentrix 20 D50新机架 | CK20AADFGU | 设备维修 | 2.0.0.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.67 | 1.0.0.8 | 45185.3965 | 1.0.0.8 | 2.0.0.1 | -- | -- | 46169.3944 | 44032 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0001-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 信阳市 | 息县 | 对接pacs分机 | 5.27 | -- | 46169.6139 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：对接pacs分机 2、排查动作： 3、故障原因：测试软件正常 4、处理步骤：告知客户 5、处理结果： | -- | -- | 46169.6215 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.6215 | -- | 已关闭
20260527138076 | 共青城美维乐医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL21ACKSKU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.3979 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 未识别 | -- | -- | -- | 加工厂接收不到数据 | 0 | -- | 46169.3979 | 唐积安 | 咨询口扫数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46169.3986 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.3986 | -- | 已关闭
20260527138077 | 潜江美盛口腔 | -- | 未识别 | UX25AA14JR | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 其他：旋转轴电机限位传感器故障 | 主板PCBA不良 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45797.5236 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46169.4069 | 45797 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 省直辖县级行政区划 | 潜江市 | 机器连接失败 | 1.06 | 46.19 | 46169.4514 | 胡标 | -- | 1、故障现象：机器连接失败 2、排查动作： 3、故障原因：旋转轴电机限位传感器故障 4、处理步骤：查看日志报错 5、处理结果：转潘勇 | -- | -- | 46169.4521 | 未解决 | 46170.5062 | 潘勇 | 46171.3764 | 46171.3771 | -- | 束光器板，主控板，旋转臂转接板烧了 | 1、故障现象：束光器板，主控板，旋转臂转接板烧了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：更换主控板，束光器控制板，旋转臂转接板 5、处理结果：已完成 | 是 | -- | 46.2 | 4.3 | 4.2 | 46171.9396 | 46171.3771 | 46171.5521 | 46171.9396 | 46171.5521 | 已关闭
20260527138078 | 益口佳口腔门诊 | -- | F200 | BX22AF9UOS | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46169.4076 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 东北大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 道里区 | 不上图 | 0.44 | -- | 46169.4257 | 郝珈宝 | 不上图 | 1、故障现象：不上图，客户不会操作，影像板放反了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46169.4257 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.4257 | -- | 已关闭
20260527138079 | 上海新华泰医院有限公司 | -- | 未识别 | VN25AAIRTV | 设备培训 | 1.3.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45927.5542 | 1.0.0.17 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46169.4097 | 45931 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 上海市 | 上海市 | 青浦区 | 客户要求培训 | 1.32 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46169.4646 | 宋厚鹏 | 46169.5271 | 46169.5278 | 客情维护-培训赋能 | 培训 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | 培训 | 1.52 | 1 | 0.89 | 46169.5667 | 46169.5278 | 46169.5653 | 46169.5667 | 46169.5653 | 已关闭
20260527138081 | 九州医疗（文华门诊部） | -- | Dentrix 10-3.0 | D2020180419046 | 设备维修 | 2.0.1.517/2.0.1.517/2.0.1.517 | -- | -- | -- | 硬件异常 | -- | B72，束光器准备超时 | 已部署 | 2.0.1.8 | 2.0.1.517 | 44645.8396 | 2000103 | 2.0.1.517/2.0.1.517/2.0.1.517 | -- | -- | 46169.4181 | 43239 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 软件打不开，设备有异响 | 4.69 | 42.18 | 46169.6132 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：影像遮挡，设备异响 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：转王龙 5、处理结果： | -- | -- | 46169.6167 | 未解决 | 46171.3618 | 王超 | 46171.3743 | 46171.4028 | -- | 束光器遮挡，CT位偏移 | 1、故障现象：束光器遮挡，CT位偏移 2、排查动作：影像异常，查看原图，束光器遮挡，CT旋转会撞到拨杆，CT位置不对 3、故障原因：束光器遮挡，CT位偏移 4、处理步骤：调节束光器窗口，平板校正，CT位调试后正常 5、处理结果：正常 | 否 | -- | 42.87 | 3.1 | 2.38 | 46171.5 | 46171.4028 | 46171.5021 | 46171.5 | 46171.5021 | 已关闭
20260527138082 | 成都市青羊区文家社区卫生服务中心 | -- | 未识别 | UX25AC9TRY | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46127.5736 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46169.4194 | 46128 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 青羊区 | 对接pacs | 7.58 | -- | 46169.7354 | 胡标 | -- | 1、故障现象：对接pacs 2、排查动作： 3、故障原因：协助对接pacs 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46169.7361 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.7361 | -- | 已关闭
20260527138083 | 大庆市冠美医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | SG24AAFGOY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.4222 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 东北大区 | 黑龙江省 | 大庆市 | 肇源县 | 打不开了 | 0.28 | -- | 46169.4333 | 唐积安 | 双击Dentalflex无反应 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：360 4、处理步骤： 5、处理结果： | 33版本软件问题 | -- | 46169.434 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.434 | -- | 已关闭
20260527138084 | 宿迁市钟吾医院有限责任公司 | -- | 未识别 | ZF26AA9MGS | 设备维修 | 1.4.3.1/1.4.3.1 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46161.5861 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1/1.4.3.1 | -- | -- | 46169.4271 | 46163 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 宿迁市 | 宿城区 | 设备锁机 | 7.53 | -- | 46169.741 | 胡标 | -- | 1、故障现象：设备锁机 2、排查动作： 3、故障原因：断网导致设备锁机 4、处理步骤：后续使用正常 5、处理结果： | -- | -- | 46169.7417 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.7417 | -- | 已关闭
20260527138086 | 代县八方口腔医疗服务有限公司宝郡花园口腔门诊部 | -- | 未识别 | PX24AAQEWT | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.4354 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0019-01 数字牙科影像板扫描仪 | 西北大区 | 山西省 | 忻州市 | 代县 | 设备未连接 | 6.91 | -- | 46169.7236 | 王尔豪 | 网络重新配置 | 1、故障现象：设备未连接 2、排查动作： 3、故障原因：诊所断网 4、处理步骤：U盘配置不上；让准备个网线再联系 5、处理结果： | CR网络配置 | -- | 46169.7236 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.7236 | -- | 已关闭
20260527138087 | 上海市第一人民医院 | -- | S6000 | FL23AHTYWS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46169.4361 | 45153 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 上海市 | 上海市 | 虹口区 | 设备连接失败。口扫断连，线接触不良，口扫曝光 | 0 | -- | 46169.4361 | 唐积安 | 设备连接失败 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：设备连接失败。口扫断连，线接触不良，口扫曝光,全面检查 4、处理步骤： 5、处理结果： | 通讯异常 | -- | 46169.4368 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.4368 | -- | 已关闭
20260527138089 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | F200201805110700 | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.4375 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 软件报错 | 0.79 | -- | 46169.4708 | 郝珈宝 | 重装软件及数据迁移 | 1、故障现象：重新安装软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR软件安装 | -- | 46169.4708 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.4708 | -- | 已关闭
20260527138090 | 杭州征程医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL23AFMOJR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.4389 | 45078 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅区 | 这两个都选是吧 | 0 | -- | 46169.4396 | 唐积安 | 咨询口扫数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46169.4396 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.4396 | -- | 已关闭
20260527138091 | 福若瑞新医疗科技（江西）有限公司 | -- | 未识别 | SG25AC2FWW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.4417 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华东大区 | 江西省 | 九江市 | 都昌县 | 软件打不开 | 0 | -- | 46169.4417 | 唐积安 | 服务启动中 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：360 4、处理步骤： 5、处理结果： | 33版本软件问题 | -- | 46169.4417 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.4417 | -- | 已关闭
20260527138093 | 广州美创医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL23AAJHCQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.4444 | 45026 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 进入之后要重新扫描 | 0 | -- | 46169.4451 | 唐积安 | 提示数据破损，请重启软件 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：软件问题 4、处理步骤：更新 5、处理结果： | 30/31软件问题 | -- | 46169.4451 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.4451 | -- | 已关闭
20260527138094 | 牙博士集团南京新街口口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | OF26AAGJTQ | 设备维修 | 1.4.2.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46142.4076 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46169.4528 | 46144 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0036-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 南京市 | 秦淮区 | 报错01030311 | 3.86 | -- | 46169.6139 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：报错01030311 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户在拍摄无回应 5、处理结果： | -- | -- | 46169.7229 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.7229 | -- | 已关闭
20260527138097 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | F2C0919350855 | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.4583 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 图像不良 | 29.01 | -- | 46170.6674 | 郝珈宝 | 影像白道 | 1、故障现象：影像中间是白道 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46170.6674 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.6674 | -- | 已关闭
20260527138098 | 温州鹿城莱康芽口腔门诊部有限公司 | -- | Matrix 5000C | SA24AB4NJY | 设备维修 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.12 | 45707.35 | 1.0.0.6 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 46169.4618 | 45648 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 温州市 | 鹿城区 | 清理内存 | 0.5 | -- | 46169.4826 | 胡标 | -- | 1、故障现象：清理内存 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理E看牙缓存 5、处理结果： | -- | -- | 46169.4833 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.4833 | -- | 已关闭
20260527138099 | 牡丹江牙学会口腔医院有限公司 | -- | 未识别 | UX25AAMZJZ | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46111.6465 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46169.4625 | 46112 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 东安区 | 1，故障描述问题：客户腮托咬合杆丢失，申请腮托咬合杆 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 1.19 | -- | 46169.5125 | 王芳 | -- | 1，故障描述问题：客户腮托咬合杆丢失，申请腮托咬合杆 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | 46169.7139 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.7139 | -- | 已关闭
20260527138103 | 枣阳郭丽牙科 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AB6UDV | 设备回访 | 2.0.5.710/2.0.5.1031/2.0.5.1031 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 2.0.5.1031 | 45196.6597 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1031/2.0.5.1031 | -- | -- | 46169.475 | 45197 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 襄阳市 | 枣阳市 | 反馈影像不清晰，顺路回访查看 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46169.5618 | 潘勇 | 46169.5618 | 46169.5667 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 2.17 | 1.8 | 1.72 | 46169.6382 | 46169.5667 | 46169.6382 | 46169.6382 | 46169.6382 | 已关闭
20260527138104 | 北京市伟嘉华牙科器材有限责任公司 | -- | 未识别 | SG25AEOZWT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.4931 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 东城区 | 把咱们已经口扫的病人删除后怎么查找 | 0 | -- | 46169.4931 | 唐积安 | 咨询口扫数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46169.4938 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.4938 | -- | 已关闭
20260527138105 | 哈尔滨固康美医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | QH24ACUGWV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.4951 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 东北大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 松北区 | 咬合关系老是穿模 | 0.01 | -- | 46169.4958 | 唐积安 | 咬合咬穿 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：扫描问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 33版本软件问题 | -- | 46169.4972 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.4972 | -- | 已关闭
20260527138106 | 岚世纪荣德口腔（原：诺瓦口腔） | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180611106 | 设备维修 | 2.0.1.905 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.905 | 44333.4681 | 2000585 | 2.0.1.905 | -- | -- | 46169.4972 | 43274 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 工作列表获取失败 | 0.46 | -- | 46169.516 | 胡标 | -- | 1、故障现象：工作列表获取失败 2、排查动作： 3、故障原因：插件未打开 4、处理步骤：客户重启电脑后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46169.5167 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.5167 | -- | 已关闭
20260527138107 | 周建伟口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AAWCKO | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033/2.0.5.1033 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1033 | 45307.6792 | 2000594 | 2.0.5.710/2.0.5.1033/2.0.5.1033 | -- | -- | 46169.5083 | 45307 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 吉林省 | 吉林市 | 丰满区 | CT上传不到云端 | 5.47 | -- | 46169.7361 | 胡标 | -- | 1、故障现象：无法上传牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件登录错误 4、处理步骤：指导客户 5、处理结果： | -- | -- | 46169.7403 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.7403 | -- | 已关闭
20260527138108 | 昭通大关恒美CT | -- | 未识别 | UX25ACX4RW | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | H62，主控与高压通信超时 | 设备无法正常开启 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45978.7424 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46169.5118 | 45979 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 昭通市 | 大关县 | 报错01010202 | 0.13 | 56.02 | 46169.5174 | 胡标 | -- | 1、故障现象：报错01010202 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：查看日志，重启CT无效 5、处理结果：转董发军 | -- | -- | 46169.5174 | 未解决 | 46171.8514 | 董发军 | 46171.8514 | 46172.3771 | -- | 1010202 | 1、故障现象：01010202 2、排查动作：检查束光器控制是否短路 3、故障原因：束光器控制板短路 4、处理步骤：更换束光器板和旋转臂转接板 5、处理结果：恢复正常 | 是 | -- | 68.64 | 24.7 | 1.95 | 46172.459 | 46172.3778 | 46172.459 | 46172.459 | 46172.8812 | 已关闭
20260527138109 | 华悦口腔（广东广州白云区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AA43GY | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 45351.634 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46169.5194 | 44203 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 白云区 | CT传不到牙医管家 | 28.99 | -- | 46170.7271 | 胡标 | -- | 1、故障现象：CT传不到牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件未打开 4、处理步骤：更新插件 5、处理结果： | -- | -- | 46171.3854 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.3854 | -- | 已关闭
20260527138110 | 徐云飞口腔悟空 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AARCAY | 设备维修 | 1.0.0.9/1.0.0.9 | -- | -- | 软件异常 | -- | 数据上传异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.0.0.8 | 45277.6243 | 1.0.0.8 | 1.0.0.9/1.0.0.9 | -- | -- | 46169.5194 | 45282 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 花都区 | 影像打不开 | 5.33 | -- | 46169.7417 | 胡标 | -- | 1、故障现象：云端影像打不开 2、排查动作： 3、故障原因：影像未上传完 4、处理步骤：重新上传正常 5、处理结果： | -- | -- | 46169.7424 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.7424 | -- | 已关闭
20260527138111 | 呼伦贝尔市鄂温克族自治旗大雁镇卫生院 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ADSYDT | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44869.375 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46169.5306 | 44869 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 鄂温克族自治旗 | 影像打不开 | 4.41 | -- | 46169.7146 | 胡标 | -- | 1、故障现象：影像打不开 2、排查动作： 3、故障原因：影像未重建 4、处理步骤：重建恢复影像 5、处理结果： | -- | -- | 46169.7153 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.7153 | -- | 已关闭
20260527138112 | 盘锦朗朗品正口腔门诊部有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABOYAS | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1020 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 4.0.0.6 | 2.0.5.1020 | 44355.4743 | 2000589 | 2.0.5.708/2.0.5.1020 | -- | -- | 46169.5326 | 44356 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 盘锦市 | 双台子区 | 关影子系统 | 51.15 | -- | 46171.6639 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：初始化 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程脸上客户反馈已经好了，帮客户优化电脑环境和软件 5、处理结果： | -- | -- | 46171.6646 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.6646 | -- | 已关闭
20260527138113 | 安康高新尚洁口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABSHJW | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1008 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 电脑硬件故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44570.6132 | 2000587 | 2.0.5.709/2.0.5.1008 | -- | -- | 46169.5368 | 44505 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 安康市 | 汉滨区 | 升级显卡驱动 | 4.98 | -- | 46169.7444 | 胡标 | -- | 1、故障现象：升级显卡驱动 2、排查动作： 3、故障原因：客户更换了显卡，新显卡显存不够 4、处理步骤：让客户更换和之前一样型号的显卡 5、处理结果： | -- | -- | 46169.7451 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.7451 | -- | 已关闭
20260527138114 | 昊贤口腔（广东广州番禺区） | -- | Dentrix 50 | D5C2019BF0471 | 设备维修 | 2.0.5.9052 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.905 | 44307.6535 | 2000585 | 2.0.5.9052 | -- | -- | 46169.5653 | 43945 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 番禺区 | dx阅片打不开 | 2.39 | -- | 46169.6646 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：客户对接minipacs，服务器主机IP变动，导致无法打开 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重新对接IP 5、处理结果： | -- | -- | 46169.6653 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.6653 | -- | 已关闭
20260527138115 | 信州区范蕾口腔诊所 | -- | 未识别 | UX25AADEWW | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | DX异常 | -- | 云端数据打开异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45925.6882 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46169.5674 | 45926 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 上饶市 | 信州区 | dx阅片 | 4.32 | -- | 46169.7479 | 胡标 | -- | 1、故障现象：AI功能显示缺失牙齿与实际不符 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：提禅道133886 5、处理结果： | -- | -- | 46169.7493 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.7493 | -- | 已关闭
20260527138116 | 万源阳元刚口腔诊所 | -- | 未识别 | ZF26AAKMAS | 小产品支持 | 1.4.3.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46164.8382 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46169.5708 | 46167 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 达州市 | 万源市 | 对接牙医管家 | 1.35 | -- | 46169.6271 | 郝珈宝 | DX分机阅片对接 | 1、故障现象：牙智宝对接云端 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR阅片对接 | -- | 46169.6271 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.6271 | -- | 已关闭
20260527138117 | 广州金博口腔门诊有限公司 | -- | F200 | BX26AANMOS | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.5736 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 增城区 | 对接牙医管家 | 1.3 | -- | 46169.6278 | 郝珈宝 | 牙医管家对接 | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR阅片对接 | -- | 46169.6278 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.6278 | -- | 已关闭
20260527138118 | 张红丽口腔 | -- | Dentrix 10-3.0 | D1020180419049 | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 2.0.2.1 | 2.0.1.517 | 44541.6403 | 2000103 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46169.5778 | 43253 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 昆都仑区 | 设备硬件问题 | 4.17 | -- | 46169.7514 | 胡标 | -- | 1、故障现象：设备硬件问题 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：反馈现场 5、处理结果： | -- | -- | 46169.7521 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.7521 | -- | 已关闭
20260527138119 | 枣阳市景玉口腔诊所（个体工商户） | -- | 未识别 | UX25AAZZAZ | 设备回访 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46047.6917 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46169.5778 | 46048 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 襄阳市 | 枣阳市 | 顺路回访客户 | 1.25 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46169.6431 | 潘勇 | 46169.6438 | 46169.6472 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 0.41 | 0.6 | 0.52 | 46169.6694 | 46169.6472 | 46169.6694 | 46169.6694 | 46169.6694 | 已关闭
20260527138120 | 大连新康博口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | WS26AAKJRS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46172.45 | 1.0.3.6 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 46169.5785 | 46173 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | CT新机安装 | 2.32 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46172.2729 | 席保顺 | 46172.2743 | 46172.3819 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 64.99 | 30.4 | 27.81 | 46173.5451 | 46172.3833 | 46173.5417 | 46173.5451 | 46173.5417 | 处理完成
20260527138121 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | FDC0919960041 | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.5799 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 图像不良 | 0.75 | -- | 46169.6111 | 王尔豪 | 影像不清晰 | 1、故障现象：影像不清晰 2、排查动作： 3、故障原因：影像射线值低 4、处理步骤：告知客户 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46169.6111 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.6111 | -- | 已关闭
20260527138122 | 瓦房店嘉悦口腔 | -- | 未识别 | WS26AAJJRS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46171.7451 | 1.0.3.6 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 46169.5819 | 46173 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 瓦房店市 | CT新机安装 | 2.23 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46171.3458 | 席保顺 | 46171.3465 | 46171.5083 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 44.09 | 30.9 | 27 | 46173.5444 | 46171.5118 | 46172.6368 | 46173.5444 | 46172.6368 | 处理完成
20260527138123 | 齐尔美口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAOPRZ | 设备维修 | 2.0.5.1008/2.0.5.705 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1008 | 45430.7681 | 2000587 | 2.0.5.1008/2.0.5.705 | -- | -- | 46169.5833 | 45293 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 望城区 | 手闸按下没反应 | 0.73 | -- | 46169.6139 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：手闸按下没反应 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：让客户留意手札状态 5、处理结果： | -- | -- | 46169.6243 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.6243 | -- | 已关闭
20260527138127 | 乌鲁木齐杨淑芳口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AARBWT | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44743.866 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46169.5875 | 44744 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 新市区 | 按下手闸没反应 | 0.59 | -- | 46169.6118 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：按下手闸没反应；不提示按手闸 2、排查动作： 3、故障原因：不提示按手闸，重启软件 4、处理步骤：按手闸没反应让客户注意有没有手闸按下提示 5、处理结果： | -- | -- | 46169.6132 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象：按下手闸没反应；打不开软件 2、排查动作： 3、故障原因：数据库损坏 4、处理步骤：重建数据库，测试手闸正常 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.6132 | -- | 已关闭
20260527138128 | 山东金航医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | SG25ABADGW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.5882 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 山东省 | 临沂市 | 沂水县 | 需要远程安装一下软件 | 0 | -- | 46169.5882 | 唐积安 | 软件安装 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：安装 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46169.5882 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.5882 | -- | 已关闭
20260527138130 | 晶睿口腔 | -- | 未识别 | UX26ACX2DQ | 设备回访 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46120.3403 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46169.6014 | 46121 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 秦皇岛市 | 海港区 | Dx软件异常！现场测试，客户要求上门 | 1.78 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46169.6757 | 金星 | 46169.6764 | 46170.3764 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 16.84 | 27.9 | 3.83 | 46170.9007 | 46170.3771 | 46170.5368 | 46170.9007 | 46170.8417 | 已关闭
20260527138131 | 天津市优然美医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | SG24ABKGOY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.6118 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 西青区 | 受累给装个系统 | 0 | -- | 46169.6118 | 唐积安 | 软件安装 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：安装 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46169.6118 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.6118 | -- | 已关闭
20260527138132 | 田大夫新店 | -- | 未识别 | UX25AAIURV | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 其他 | B72，束光器准备超时 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45922.6014 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46169.6229 | 45925 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 保定市 | 莲池区 | 客户反馈机架一直不动，公司技术支持查看后，需要上门带束光器查看问题 | 0.73 | 17.36 | 46169.6528 | 王芳 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46169.6535 | 未解决 | 46169.6826 | 张慧麟 | 46170.3764 | 46170.4563 | -- | 束光器板短路 | 1、故障现象：旋转臂无法复位 2、排查动作：测试束光器控制板是否短路 3、故障原因：束光器控制板短路 4、处理步骤：更换束光器控制板，旋转臂板，和主板 5、处理结果：正常拍摄 | 是 | -- | 19.28 | 10.8 | 5.28 | 46170.8611 | 46170.4569 | 46170.6764 | 46170.8611 | 46170.8264 | 已关闭
20260527138133 | 青岛皓宇义齿制作有限公司 | -- | S6000 | FL23AHK3AV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46169.6229 | 45300 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | 崂山区 | 又不好用了 | 0 | -- | 46169.6236 | 唐积安 | 设备连接失败 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：插口问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 通讯异常 | -- | 46169.6236 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.6236 | -- | 已关闭
20260527138134 | 北京为开数字科技有限公司 | -- | S6000 | FL23AD9OAV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.6257 | 45313 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 有个设备装软件 | 0.05 | -- | 46169.6285 | 唐积安 | 软件安装 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：安装 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46169.6285 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.6285 | -- | 已关闭
20260527138135 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | BX26ABBMAR | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 无 | -- | 无 | -- | -- | -- | 46169.6257 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 舱门打不开 | 1.22 | -- | 46169.6771 | 王尔豪 | 软件或设备操作指导 | 1、故障现象：舱门打不开 2、排查动作： 3、故障原因：客户使用不当 4、处理步骤：指导操作 5、处理结果： | CR客户协作或咨询 | -- | 46169.6771 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.6771 | -- | 已关闭
20260527138136 | 嵊州鼎植口腔门诊部有限公司 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AABCJU | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45777.5354 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46169.6264 | 45784 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 绍兴市 | 嵊州市 | 修改所属医生 | 2.22 | -- | 46169.7194 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：修改所属医生 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：禅道133901 5、处理结果： | -- | -- | 46169.7215 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.7215 | -- | 已关闭
20260527138137 | 湖南牙医帮科技有限公司 | -- | F200 | BX24AATGGV | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.6333 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 天心区 | 软件打不开 | 0.81 | -- | 46169.6674 | 郝珈宝 | 重装软件及数据迁移 | 1、故障现象：软件无法打开，数据库异常 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重新安装软件，重建数据库 5、处理结果： | CR软件安装 | -- | 46169.6674 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.6674 | -- | 已关闭
20260527138138 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | BX22AK62JT | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.634 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 换机安装软件 | 1.93 | -- | 46169.7146 | 郝珈宝 | 无故障 | 1、故障现象：客户无响应，后续要求明天操作 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR客户协作或咨询 | -- | 46169.7146 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.7146 | -- | 已关闭
20260527138139 | 河南省广森医疗器械销售有限公司 | -- | S6000 | FL22AGDZAX | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.634 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 设备无法连接，设备驱动一直跳。 | 0 | -- | 46169.634 | 唐积安 | 设备连接失败 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：设备无法连接，设备驱动一直跳。 4、处理步骤： 5、处理结果： | 通讯异常 | -- | 46169.6347 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.6347 | -- | 已关闭
20260527138140 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | F210201712151019 | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.6479 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 软件打不开 | 0.77 | -- | 46169.6799 | 胡标 | 数据库损坏 | 1、故障现象：软件打不开 2、排查动作： 3、故障原因：数据库损坏 4、处理步骤：替换数据库 5、处理结果： | CR软件故障 | -- | 46169.6799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.6799 | -- | 已关闭
20260527138143 | 丽康尔口腔（江西南昌青山湖区） | -- | Dentrix 55 NX | EE20AAGVKZ | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 4.0.0.67 | 2.0.5.1030 | 44337.4597 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 46169.6514 | 44217 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 南昌市 | 青山湖区 | 拍片的软件不小心删掉了 | 0.99 | -- | 46169.6924 | 胡标 | -- | 1、故障现象：拍片的软件不小心删掉了 2、排查动作： 3、故障原因：无故障 4、处理步骤：客户自行解决 5、处理结果： | -- | -- | 46169.6931 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.6931 | -- | 已关闭
20260527138144 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | F2C09198U2301 | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.6514 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 对接分机阅片 | 42.31 | -- | 46171.4146 | 胡标 | MINIPacs阅片对接 | 1、故障现象：对接分机阅片 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：安装dentalpacs 5、处理结果： | CR阅片对接 | -- | 46171.4146 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.4146 | -- | 已关闭
20260527138145 | 镇江爱齿口腔 | -- | Dentrix 50 Max | CJ21ABGNWX | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44536.6493 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46169.6521 | 44537 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 镇江市 | 句容市 | 插件异常，每次关机得重新开启 | 0.91 | -- | 46169.6903 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：插件打开了转发 2、排查动作： 3、故障原因：插件打开了转发 4、处理步骤：退影子系统重装插件 5、处理结果： | -- | -- | 46169.6903 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.6903 | -- | 已关闭
20260527138148 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | F2C09197P1858 | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.6618 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 数据丢失 | 1.38 | -- | 46169.7194 | 王尔豪 | 重装软件及数据迁移 | 1、故障现象：数据丢失 2、排查动作： 3、故障原因：重做系统 4、处理步骤：重装软件，重建数据库 5、处理结果： | CR软件安装 | -- | 46169.7194 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.7194 | -- | 已关闭
20260527138150 | 诸暨彬彬口腔门诊部 | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AA8UWX | 设备维修 | 2.0.5.8011 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.8011 | 44991.6174 | 2.0.5.8 | 2.0.5.8011 | -- | -- | 46169.6799 | 44148 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 拍完卡重建 | 18.37 | -- | 46170.4451 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：恢复重建图像，回退显卡版本 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46170.4458 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.4458 | -- | 已关闭
20260527138151 | 仁和口腔（安徽省安庆市大观区） | -- | Dentrix 50 | D5C2019BF0434 | 设备维修 | 2.0.5.801 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.801 | 44418.6632 | 2.0.5.8 | 2.0.5.801 | -- | -- | 46169.6813 | 43810 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 安庆市 | 大观区 | 咨询影像导出 | 0.71 | -- | 46169.7104 | 胡标 | -- | 1、故障现象：咨询影像导出 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：指导客户导出dicom 5、处理结果： | -- | -- | 46171.6924 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.6924 | -- | 已关闭
20260527138152 | 新河街道社区卫生服务中心 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABHQGX | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44900.5951 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46169.6819 | 44901 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 开福区 | 影像误删重新上传云端 | 23.7 | -- | 46170.6694 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：数据导出形式有有异常， 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：重新导出后可以上传 | -- | -- | 46170.7069 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.7069 | -- | 已关闭
20260527138153 | 德州诗韵口腔医疗有限公司 | -- | 未识别 | UX25AB84KT | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45858.3493 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46169.6861 | 45862 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 德州市 | 夏津县 | CT上传不到牙医管家，归档失败 | 0.82 | -- | 46169.7201 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：CT上传不到牙医管家，归档失败 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未打开 4、处理步骤：更新插件，并启动服务，上传 5、处理结果： | -- | -- | 46169.7243 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.7243 | -- | 已关闭
20260527138155 | 禹州市微笑口腔 | -- | Dentrix 50 Max | CJ23AAFXAT | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 软件异常 | -- | 无法登记 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 45139.6132 | 2000590 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46169.6972 | 45140 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 许昌市 | 禹州市 | 检查号已存在 | 25.18 | -- | 46170.7465 | 胡标 | -- | 1、故障现象：检查号已存在 2、排查动作： 3、故障原因：检查号冲突 4、处理步骤：修改检查号 5、处理结果： | -- | -- | 46170.7472 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.7472 | -- | 已关闭
20260527138156 | 深圳市保源医疗器械有限公司 | -- | 数字牙科影像板 扫描仪 F220中文（WFi版） | HR23AAYRDW | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.6986 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0019-00 数字牙科影像板扫描仪 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 片子放不进去，客户说有两张片子 | 1.08 | -- | 46169.7438 | 胡标 | 卡片 | 1、故障现象：卡片 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：再读一张片子都取出来了 5、处理结果： | CR硬件检测 | -- | 46169.7438 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.7438 | -- | 已关闭
20260527138158 | 河南省广森医疗器械销售有限公司 | -- | S6000 | FL23AIJYWS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.7146 | 45133 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 口扫曝光，扫描很卡，全面检查 | 0 | -- | 46169.7146 | 唐积安 | 2D窗口曝光 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：口扫曝光，扫描很卡，全面检查 4、处理步骤： 5、处理结果： | 投影异常 | -- | 46169.7146 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.7146 | -- | 已关闭
20260527138160 | 博乐口腔 | -- | F200 | BX26ABEMWR | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.716 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | -- | 影像丢失 | 0.34 | -- | 46169.7306 | 胡标 | 无故障 | 1、故障现象：影像丢失 2、排查动作： 3、故障原因：客户影像路径设置错误 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR客户协作或咨询 | -- | 46169.7306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.7306 | -- | 已关闭
20260527138161 | 宁波鼎植口腔医院有限公司 | -- | 未识别 | TP25AAHNOR | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45772.6174 | 1.0.0.6 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46169.7236 | 45773 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 宁波市 | 北仑区 | 清理内存 | 0.83 | -- | 46169.7583 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：清理内存 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：潘勇已清理 5、处理结果： | -- | -- | 46169.7583 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.7583 | -- | 已关闭
20260527138162 | 爱牙口腔（福建漳州芗城区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21ACANDU | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008/2.0.5.1008 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户电脑系统故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.705 | 44407.4465 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008/2.0.5.1008 | -- | -- | 46169.725 | 44407 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 漳州市 | 芗城区 | 电脑死机，查看系统有无报错 | 39.67 | -- | 46171.3778 | 胡标 | -- | 1、故障现象：电脑死机，查看系统有无报错 2、排查动作： 3、故障原因：系统故障 4、处理步骤：建议客户重装系统，客户需再观察 5、处理结果： | -- | -- | 46171.3792 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.3792 | -- | 已关闭
20260527138163 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | F2C09197P1858 | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.7375 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 数据丢失 | 0.5 | -- | 46169.7583 | 王尔豪 | 重装软件及数据迁移 | 1、故障现象：数据丢失 2、排查动作： 3、故障原因：重做系统 4、处理步骤：重装软件，重建数据库 5、处理结果： | CR软件安装 | -- | 46169.7583 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.7583 | -- | 已关闭
20260527138164 | 王芳口腔（新疆维吾尔乌鲁木齐沙依巴克区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAX2KQ | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44307.6535 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46169.7486 | 44311 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 沙依巴克区 | 图像不良 | 39.13 | -- | 46171.3792 | 胡标 | -- | 1、故障现象：图像不良 2、排查动作： 3、故障原因：金属伪影导致 4、处理步骤：指导客户 5、处理结果： | -- | -- | 46171.3799 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.3799 | -- | 已关闭
20260527138165 | 大连佳世伟业经贸有限公司 | -- | F200 | BX22AHWKDO | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46169.7514 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 中山区 | -- | 46.57 | -- | 46171.6917 | 胡标 | 影像不清晰 | 1、故障现象：影像不清晰 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：换IP板后正常 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46171.6917 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.6917 | -- | 已关闭
20260527138166 | 约西亚口腔门诊部（辽宁沈阳浑南区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AA8PJZ | 设备维修 | 2.0.5.1028/2.0.5.708 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 其他 | 机器异响 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44573.4507 | 2000590 | 2.0.5.1028/2.0.5.708 | -- | -- | 46169.7556 | 44576 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 沈阳市 | 浑南区 | 1，故障描述问题：头侧耳点不重合，上门调试 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效:1 | 15.43 | 0.01 | 46170.3979 | 苏晓静 | -- | 1，故障描述问题：头侧耳点不重合，上门调试 | -- | -- | 46170.3986 | 未解决 | -- | 席保顺 | 46170.3986 | 46170.4458 | -- | 调试耳点 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：调试校准设备，调试固定耳点，检查设备运动机构正常 5、处理结果： | 否 | -- | 1.14 | 22.6 | 21.5 | 46171.3444 | 46170.4458 | 46171.3417 | 46171.3444 | 46171.3417 | 已关闭
20260527138168 | 贝特口腔（湖北武汉汉阳区） | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABQZAX | 设备维修 | 2.0.5.709 | -- | -- | -- | 硬件异常 | -- | 其他：立柱激光灯不亮 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44922.6951 | 2000590 | 2.0.5.709 | -- | -- | 46169.7708 | 44923 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 汉阳区 | 1，故障描述问题：过保客户立柱激光灯不亮，付费上门维修 2，故障出现场景描述：立柱激光灯不亮 3，需要解决的问题：立柱激光灯不亮 4，预期解决时效:工单转潘勇 | 15.52 | 0.61 | 46170.4181 | 苏晓静 | -- | 1，故障描述问题：过保客户立柱激光灯不亮，付费上门维修 2，故障出现场景描述：立柱激光灯不亮 3，需要解决的问题：立柱激光灯不亮 4，预期解决时效:工单转潘勇 | -- | -- | 46170.4181 | 未解决 | -- | 潘勇 | 46170.4437 | 46170.4444 | -- | 立柱激光灯不亮 | 1、故障现象：立柱激光灯不亮 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：更换立柱激光灯 5、处理结果：已完成 | 否 | -- | 0.63 | 1.5 | 1.42 | 46170.5035 | 46170.4444 | 46170.5042 | 46170.5035 | 46170.5042 | 已关闭
20260527138170 | 南京御安堂中医门诊部 | -- | Matrix 5000C | SA24AA5NOY | 设备回访 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | -- | 45707.3479 | -- | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46169.8187 | 45654 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 南京市 | 江宁区 | 1，故障描述问题：反馈ct软件卡顿需要上门重装系统 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效:一天 | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 戴伟 | 46170.4014 | 46170.4236 | 无故障 | 软件被删需要安装和重新调试 | 重装软件 | 否 | 无故障 | -- | 4.1 | 3.6 | 46171.5292 | 46170.4243 | 46170.5736 | 46171.5292 | 46170.5736 | 已关闭
20260528138176 | 齐美口腔（英德市）有限公司 | -- | 未识别 | YL26AANIOS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46170.6903 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46170.0493 | 46172 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 清远市 | 英德市 | CT新机安装 | 8.89 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46170.4215 | 胡杰 | 46170.4215 | 46170.5326 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 2.72 | 14.2 | 34.05 | 46172.4118 | 46170.5326 | 46171.9521 | 46172.4118 | 46171.9521 | 处理完成
20260528138179 | 吉安博恩口腔医院有限公司 | -- | 未识别 | UX26AAIIDR | 设备培训 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46140.5583 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46170.3806 | 46141 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 吉安市 | 吉州区 | 1，故障描述问题：开业培训 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 王超 | 46170.4396 | 46170.4854 | 客情维护-培训赋能 | 设备开业培训 | 1、故障现象：设备使用培训 2、排查动作：开业培训 3、故障原因：开业培训 4、处理步骤：1.摆位培训，软件使用培训 5、处理结果：正常 | 否 | 培训 | -- | 6.1 | 5.11 | 46170.5194 | 46170.4861 | 46170.6986 | 46170.5194 | 46170.6986 | 已关闭
20260528138180 | 瑞尔口腔（江苏南京浦口区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20ABD3JR | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 硬件异常 | -- | H62，主控与高压通信超时 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44372.6444 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46170.3847 | 43981 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 南京市 | 浦口区 | 卡在准备中 | 23.88 | -- | 46171.3799 | 胡标 | -- | 1、故障现象：卡在准备中 2、排查动作： 3、故障原因：准备失败 4、处理步骤：查看报错H62、重启无效，反馈现场 5、处理结果： | -- | -- | 46171.3812 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.3812 | -- | 已关闭
20260528138181 | 齐齐哈尔市骏里义齿有限公司 | -- | 未识别 | SG25AB53GR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.3847 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 东北大区 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 建华区 | 软件报错 | 0.02 | -- | 46170.3854 | 唐积安 | 进入scanflex出现报错 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：软件问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 33版本软件问题 | -- | 46170.3861 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.3861 | -- | 已关闭
20260528138182 | 绵阳叶齿维乐口腔门诊部有限公司 | -- | Dentrix 50 Max | CJ23AAOUGR | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 软件异常 | -- | 数据库异常损坏 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 45051.4222 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46170.3861 | 45052 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 绵阳市 | 涪城区 | 软件打不开 | 1.43 | -- | 46170.4458 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：软件打不开 2、排查动作： 3、故障原因：数据库损坏 4、处理步骤：替换备份数据库 5、处理结果： | -- | -- | 46170.4465 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.4465 | -- | 已关闭
20260528138183 | 武汉洪昌汉瑞祥齿科器械有限公司 | -- | 未识别 | SE26AABIWR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.3868 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 江岸区 | 软件打不开 | 0 | -- | 46170.3868 | 唐积安 | 服务启动中 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：软件破损 4、处理步骤： 5、处理结果： | 33版本软件问题 | -- | 46170.3868 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.3868 | -- | 已关闭
20260528138184 | 诺德齿科连锁店（西丽分店） | -- | Dentrix 50 | D5C2018BE0007 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.905 | 44307.6528 | 2000585 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46170.3896 | 43559 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 查看下昨天自动迁移工具无法自动启动的问题 | 1.88 | -- | 46170.4681 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：重新启动服务 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46170.4694 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.4694 | -- | 已关闭
20260528138185 | 龙岩牙都乐莎莎 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AASCWU | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45707.3611 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46170.3903 | 45599 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 龙岩市 | 新罗区 | 早上拍了两三个患者，都是存不了片，看不到片子 | 2.49 | -- | 46170.4944 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：卡重建 2、排查动作： 3、故障原因：重建引擎提示发布者验证；重建中断 4、处理步骤：设置取消验证；重建影像 5、处理结果： | -- | -- | 46170.5444 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.5444 | -- | 已关闭
20260528138186 | 福若瑞新医疗科技（江西）有限公司 | -- | 未识别 | SG25AA7ZGV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.3931 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华东大区 | 江西省 | 九江市 | 都昌县 | 口扫校验按到步骤操作怎么没显示界面 | 0 | -- | 46170.3931 | 唐积安 | 远程协助客户标定 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：操作问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46170.3931 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.3931 | -- | 已关闭
20260528138187 | 潍坊市佳冠义齿有限责任公司 | -- | 未识别 | QH24ABIDOT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.3938 | 45503 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 山东省 | 潍坊市 | 奎文区 | 需要返厂校准 | 0 | -- | 46170.3938 | 唐积安 | 精度异常 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：精度异常需要返厂校准 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：精度异常 | -- | 46170.3944 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.3944 | -- | 已关闭
20260528138189 | 长治市贾掌口腔有限公司 | -- | Dentrix 50 Max | CJ21AA5NAX | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44931.7278 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46170.3958 | 44932 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 长治市 | 潞州区 | 对接牙医管家异常 | 1.47 | -- | 46170.4576 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46170.4583 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.4583 | -- | 已关闭
20260528138190 | 金牛丽齿牙科诊所 | -- | Dentrix 10-3.0 | D102017021335A | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 4.0.0.28 | 2.0.1.517 | 44616.4958 | 2000103 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46170.4007 | 43118 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 金牛区 | 影像打开异常 | 2.25 | -- | 46170.4944 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：影像打开异常 2、排查动作： 3、故障原因：牙弓线错误 4、处理步骤：让重新绘制牙弓线 5、处理结果： | -- | -- | 46170.5417 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.5417 | -- | 已关闭
20260528138191 | 云松口腔门诊部 | -- | F200 | BX20ACLBAO | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46170.4056 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华东大区 | 安徽省 | 合肥市 | 肥东县 | 影像不清晰 | 1.67 | -- | 46170.475 | 郝珈宝 | 影像不清晰 | 1、故障现象：影像不清晰，增加曝光时间后恢复 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46170.475 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.475 | -- | 已关闭
20260528138192 | 呼和浩特市欧贝口腔门诊部第四有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAKBDT | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44729.0347 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46170.4056 | 44729 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 赛罕区 | 上传速度慢 | 1.67 | -- | 46170.4757 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：网速异常，上传速度慢 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46170.4757 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.4757 | -- | 已关闭
20260528138193 | 息县中心医院（河南信阳息县） | -- | Dentrix 20 D50新机架 | CK20AADFGU | 设备维修 | 2.0.0.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.67 | 1.0.0.8 | 45185.3965 | 1.0.0.8 | 2.0.0.1 | -- | -- | 46170.4069 | 44032 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0001-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 信阳市 | 息县 | 协助对接分机阅片 | 2.1 | -- | 46170.4944 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：协助对接分机阅片 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：协助对接分机阅片 5、处理结果： | -- | -- | 46171.384 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.384 | -- | 已关闭
20260528138194 | 美华口腔 | -- | S6000 | FL22ABFSDO | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.4069 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 防城港市 | 防城区 | 初始化异常，设备无法识别驱动 | 0.02 | -- | 46170.4083 | 袁凌峰 | 设备连接失败 | 1、故障现象：设备通讯异常，无法识别设备驱动 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂检修 | 通讯异常 | -- | 46170.409 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.409 | -- | 已关闭
20260528138195 | 眉山云飞故乡口腔诊所有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW23AB1OWR | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 图像不良 | -- | 图像有白点/坏线/条纹 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 45056.6229 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 46170.4097 | 45057 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 眉山市 | 东坡区 | 图像不良 | 23.32 | -- | 46171.3812 | 胡标 | -- | 1、故障现象：图像不良 2、排查动作： 3、故障原因：坏点 4、处理步骤：校准平板后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46171.3819 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.3819 | -- | 已关闭
20260528138197 | 焦作宏阳华府口腔 | -- | 未识别 | ZF26ABDMKS | 设备培训 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46171.4111 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46170.4278 | 46168 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 焦作市 | 山阳区 | 1，故障描述问题：开业培训 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 魏榛 | 46170.4868 | 46170.4875 | 培训 | 二次培训 | 1、故障现象：无故障二次培训 2、排查动作：二次培训 3、故障原因：二次培训 4、处理步骤：培训摆位阅片 5、处理结果：培训 | 否 | 培训 | -- | 24.2 | 24.13 | 46172.866 | 46170.5188 | 46171.5243 | 46172.866 | 46171.5243 | 已关闭
20260528138198 | 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | -- | 未识别 | QH24AA8QGU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.4396 | 45510 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 怎么修回来又变成这样呢 | 0 | -- | 46170.4396 | 唐积安 | 电脑其他报错咨询 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46170.4403 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.4403 | -- | 已关闭
20260528138199 | 武汉市东湖医院（武汉市老年病医院） | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAWPRS | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1/1.3.8.20231124 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.8 | 45462.6458 | 1.0.0.9 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46170.4465 | 45464 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 洪山区 | 上传失败等待上传 | 1.09 | -- | 46170.4924 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：上传失败等待上传 2、排查动作： 3、故障原因：网络原因，访问不了网页 4、处理步骤：告诸客户，处理网络问题 5、处理结果： | -- | -- | 46170.4931 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.4931 | -- | 已关闭
20260528138200 | 华美牙科（洞子口店） | -- | Dentrix 50 | D5C20195F0140 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44568.6514 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46170.4472 | 43664 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 金牛区 | 拍摄黑屏 | 1.09 | -- | 46170.4931 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：不上传牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重新归档 5、处理结果： | -- | -- | 46170.4938 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.4938 | -- | 已关闭
20260528138202 | 通许县天地人口腔管理有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW23AAVDRR | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户电脑系统故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 45033.4222 | 2000590 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030 | -- | -- | 46170.4556 | 45033 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 开封市 | 尉氏县 | 做个固态升级 | 5.73 | -- | 46170.6944 | 胡标 | -- | 1、故障现象：重装系统后重装软件 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：重装系统后重装软件、空拍正常 5、处理结果： | -- | -- | 46170.6951 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.6951 | -- | 已关闭
20260528138203 | 赐康口腔 | -- | F200 | BX20AFVTWX | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46170.4569 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 西北大区 | 甘肃省 | 张掖市 | 民乐县 | usb连接错误 | 29.66 | -- | 46171.6924 | 胡标 | USB链接错误 | 1、故障现象：usb连接错误 2、排查动作： 3、故障原因：接口接触不灵 4、处理步骤：更换接口后正常 5、处理结果： | CR软件故障 | -- | 46171.6924 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.6924 | -- | 已关闭
20260528138204 | 青羊少城社区 | -- | 未识别 | TP25AACERY | 设备培训 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.14 | 46043.5424 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46170.4625 | 46045 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 青羊区 | 1，故障描述问题：客户要求二次培训。 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 熊伟 | 46170.4847 | 46170.5625 | 培训 | 二次培训。 | 1、故障现象：二次培训。 2、排查动作：二次培训。 3、故障原因：二次培训。 4、处理步骤：培训设备及软件使用。 5、处理结果：正常使用。 | 否 | 培训 | -- | 6.5 | 3.06 | 46170.6917 | 46170.5646 | 46170.6917 | 46170.6917 | 46170.7611 | 已关闭
20260528138205 | 贵州鑫惠源医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL23AEPOJV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.4625 | 45289 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 贵州省 | 毕节市 | 七星关区 | 软件安装 | 4.33 | -- | 46170.6431 | 唐积安 | 软件安装 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：安装 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46170.6431 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.6431 | -- | 已关闭
20260528138207 | 清河县魏增涛口腔诊所 | -- | F200 | BX21ACMNXX | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46170.4701 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 河北省 | -- | -- | Missing Connection | 0.35 | -- | 46170.4847 | 胡标 | 数据库损坏 | 1、故障现象：软件打不开 2、排查动作： 3、故障原因：数据库损坏 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR软件故障 | -- | 46170.4847 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.4847 | -- | 已关闭
20260528138208 | 中山市宏美医疗管理有限公司 | -- | 未识别 | UX26ABCIWR | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46129.684 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46170.4708 | 46131 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 中山市 | 小榄镇 | 影像上传云端失败 | 0.57 | -- | 46170.4944 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：影像上传云端失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：查看影响正常 5、处理结果： | -- | -- | 46170.5403 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.5403 | -- | 已关闭
20260528138209 | 齐美口腔（英德市）有限公司 | -- | 未识别 | YL26AANIOS | 协同工作 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46170.6903 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | 800 | 46170.4778 | 46172 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 清远市 | 英德市 | 1，故障描述问题：CT新机安装 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效:3天 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46170.4972 | 王兴乐 | 46170.4972 | 46170.5333 | -- | -- | 1、故障现象：CT新机安装 2、排查动作：CT新机安装 3、故障原因：CT新机安装 4、处理步骤：设备拆箱，搬运到铅房，组装底座立起设备，其他部件组装，X光机组装，电脑连接，牙智宝连接，调试，培训软件、拍摄摆位 5、处理结果：安装完成，培训完成，图像清晰 | 否 | -- | 1.11 | 24.5 | 23.56 | 46171.9465 | 46170.534 | 46171.516 | 46171.9465 | 46171.516 | 已关闭
20260528138210 | 广州美创医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL23ABKEDV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.4799 | 45195 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 这个怎么回事 | 0 | -- | 46170.4806 | 唐积安 | 设备提示锁机 | 1、故障现象：锁机 2、排查动作： 3、故障原因：网络问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46170.4806 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.4806 | -- | 已关闭
20260528138211 | 雷缓婷口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW23AA5GAT | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户电脑系统故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 45098.6333 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 46170.4799 | 45099 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 佛山市 | 顺德区 | 设备初始化 | 0.29 | -- | 46170.4924 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：重启设备后恢复，HDMI无信号， 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：让客户检查线路 | -- | -- | 46170.4931 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.4931 | -- | 已关闭
20260528138212 | 襄阳市牙卫士口腔有限公司 | -- | Matrix 5000 | NA24AA5KDS | 设备维修 | 1.3.8/1.3.8 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.8 | 45480.6361 | 1.0.0.9 | 1.3.8/1.3.8 | -- | -- | 46170.4812 | 45481 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 襄阳市 | 樊城区 | 对接牙医管家 | 0.29 | -- | 46170.4931 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46170.4931 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.4931 | -- | 已关闭
20260528138213 | 樟树现代口腔门诊部二部 | -- | Dentrix 50 Max | CJ24AAAOKS | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 45437.9389 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46170.4819 | 45438 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 宜春市 | 樟树市 | 影像打不开 | 0.3 | -- | 46170.4944 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：影像打不开 2、排查动作： 3、故障原因：路径错误 4、处理步骤：重新添加路径 5、处理结果： | -- | -- | 46170.5382 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.5382 | -- | 已关闭
20260528138215 | 深圳莲塘鼎植口腔门诊部 | -- | 未识别 | OD25AABGWY | 设备维修 | 1.4.0.9 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.0.9 | 45992.8229 | 1.0.0.3 | 1.4.0.9 | -- | -- | 46170.4889 | 45994 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 拍不出影像 | 21.44 | -- | 46171.3819 | 胡标 | -- | 1、故障现象：全景影像异常 2、排查动作： 3、故障原因：全景有遮挡 4、处理步骤：现场工程师彭建国路过上门调试 5、处理结果： | -- | -- | 46171.3826 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.3826 | -- | 已关闭
20260528138216 | 牙益嘉口腔（广西南宁宾阳县） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAQBRW | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44497.4271 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46170.4979 | 44145 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 宾阳县 | CT 上传不到牙医管家 | 0.91 | -- | 46170.5361 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：CT 上传不到牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：牙医管家登陆账号错误 4、处理步骤：重新登陆 5、处理结果： | -- | -- | 46170.5396 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.5396 | -- | 已关闭
20260528138217 | 朱氏口腔 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180903366 | 设备维修 | 2.0.1.907 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 线材接触不良 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44363.6229 | 2000587 | 2.0.1.907 | -- | -- | 46170.4986 | 43399 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 新疆维吾尔自治区 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 博乐市 | 卡准备 | 0.89 | -- | 46170.5361 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：准备失败61 2、排查动作： 3、故障原因：束光器准备超时 4、处理步骤：重装采集卡驱动 5、处理结果： | -- | -- | 46170.6757 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.6757 | -- | 已关闭
20260528138218 | 孙介林口腔 | -- | Dentrix 10-3.0 | D1020180327031 | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 软件异常 | -- | CT控制台软件打开提示“未找到三维重建服务，请检查安装” | -- | 已部署 | 1.0.0.92 | 2.0.1.517 | 44584.5111 | 2000103 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46170.5097 | 43202 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 安庆市 | 潜山市 | 卡重建 | 0.63 | -- | 46170.5361 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：未找到三维重建服务 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重装重建引擎 5、处理结果： | -- | -- | 46171.384 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.384 | -- | 已关闭
20260528138219 | 齿华口腔（湖南长沙长沙县） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AA4UTS | 设备维修 | 2.0.5.9052 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 线材接触不良 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.905 | 44313.4299 | 2000585 | 2.0.5.9052 | -- | -- | 46170.5465 | 44026 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 长沙县 | 卡准备 | 0.41 | -- | 46170.5639 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：手闸接触不良 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：指导客户重新安装；观察使用 5、处理结果： | -- | -- | 46170.675 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.675 | -- | 已关闭
20260528138220 | 李沧新家园诊所 | -- | S6000 | FL22AA8AAZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46170.5653 | 45019 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | -- | 设备无法连接，驱动识别异常，全面检查 | 0.04 | -- | 46170.5674 | 唐积安 | 设备连接失败 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：设备无法连接，驱动识别异常，全面检查 4、处理步骤： 5、处理结果： | 通讯异常 | -- | 46170.5674 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.5674 | -- | 已关闭
20260528138222 | 广州欧亚医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | PX24AA2VKV | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.5687 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0019-01 数字牙科影像板扫描仪 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 不上图 | 1.16 | -- | 46170.6167 | 郝珈宝 | 无影像 | 1、故障现象：客户网线一直断链，后续无响应 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46170.6167 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.6167 | -- | 已关闭
20260528138224 | 曲沃九鼎口腔诊所有限公司 | -- | F200 | BX24ACR2JV | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.5729 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 西北大区 | 山西省 | 临汾市 | 曲沃县 | 电脑重装系统安装牙智宝软件 | 1.32 | -- | 46170.6278 | 郝珈宝 | 重装软件及数据迁移 | 1、故障现象：客户没有备份影像和软件数据，重装软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR软件安装 | -- | 46170.6278 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.6278 | -- | 已关闭
20260528138225 | 成都新旺泽西医疗科技有限公司 | -- | F200 | BX25AA4JKW | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.5736 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 武侯区 | 软件打不开 | 1.35 | -- | 46170.6299 | 郝珈宝 | 重装软件及数据迁移 | 1、故障现象：电脑系统故障，时间变为2013年，导致软件报错 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：自动更新时间，重新安装软件 | CR软件安装 | -- | 46170.6299 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.6299 | -- | 已关闭
20260528138226 | 泰兴艾齿嘉口腔门诊部有限公司吾悦广场口腔门诊部 | -- | 未识别 | UX25ADBTJY | 设备回访 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | -- | 46012.5785 | -- | 1.5.0.1/1.5.0.1 | -- | -- | 46170.5736 | 46014 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 泰州市 | 泰兴市 | 1，故障描述问题：上门安装dentlapacs 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效:一天 | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 戴伟 | 46171.4014 | 46171.4396 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 5.2 | 4.27 | 46171.9563 | 46171.5813 | 46171.7597 | 46171.9563 | 46171.7597 | 已关闭
20260528138227 | 城阳雅慈口腔诊所 | -- | 未识别 | ZF26AA7MTS | 设备回访 | 1.4.3.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | -- | 46162.7521 | -- | 1.4.3.1 | -- | -- | 46170.5736 | 46164 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | 城阳区 | 1，故障描述问题：客户20号和23号出现，CT准备卡94%。咨询技术支持后，需要回访检查一下旋转臂传感器。 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 安振武 | 46170.6542 | 46170.7194 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 11.5 | 18.82 | 46172.9243 | 46170.7201 | 46171.5042 | 46172.9243 | 46171.5042 | 已关闭
20260528138228 | 茂洁口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AAKXOS | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.2612 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.2612 | 45103.6056 | 2000592 | 2.0.5.710/2.0.5.2612 | -- | -- | 46170.5757 | 45103 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 丽水市 | 青田县 | 图像不良 | 19.37 | -- | 46171.3826 | 胡标 | -- | 1、故障现象：图像不良、植体是歪的 2、排查动作： 3、故障原因：牙弓没绘制好 4、处理步骤：指导客户重新绘制牙弓、关闭智能曲面 5、处理结果： | -- | -- | 46171.3833 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.3833 | -- | 已关闭
20260528138229 | 广州美创医疗器械有限公司 | -- | S6500 | PH24AFTKYQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.5757 | 45378 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 老师你好，我问下，我们这个数据导出来是空的，是怎么问题呢。 | 0 | -- | 46170.5764 | 唐积安 | 数据优化后闪退，无法保存 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：软件问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 33版本软件问题 | -- | 46170.5764 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.5764 | -- | 已关闭
20260528138230 | 长沙聪衡科技有限公司 | -- | F200 | BX23ACEDRU | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.5771 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 天心区 | 图像不良 | 20.12 | -- | 46171.4153 | 胡标 | 影像不清晰 | 1、故障现象：图像不良、影像有卡纸上的字 2、排查动作： 3、故障原因：拍摄手法错误，曝光不足 4、处理步骤：指导客户 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46171.4153 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.4153 | -- | 已关闭
20260528138231 | 榕江县马倾安口腔诊所（个体工商户） | -- | 未识别 | UX25ACV4JT | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.14 | 45863.4111 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46170.5813 | 45863 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 岑巩县 | 软件报错 | 27.13 | -- | 46171.7118 | 胡标 | -- | 1、故障现象：软件报错 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：客户无响应 | -- | -- | 46171.7125 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.7125 | -- | 已关闭
20260528138233 | 义乌市筑真电子科技有限公司 | -- | S6000 | FL21AEYMOV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.6062 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华东大区 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 你好，我那个口扫灯都不亮的？ | 0 | -- | 46170.6062 | 唐积安 | 设备不通电 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：操作问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 通讯异常 | -- | 46170.6076 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.6076 | -- | 已关闭
20260528138234 | 至真义齿 | -- | 未识别 | SG25AACOGQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.6167 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 东北大区 | 吉林省 | 长春市 | 二道区 | 卡顿 | 0.01 | -- | 46170.6174 | 唐积安 | 口扫卡顿 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：显卡没优化 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46170.6174 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.6174 | -- | 已关闭
20260528138235 | 建德口腔医院 | -- | 未识别 | VN25AARRLY | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45993.6118 | 1.0.0.17 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46170.6181 | 45995 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 建德市 | 不上门、申请物料 | 1.3 | -- | 46170.6722 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：不上门、申请物料 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程关单 5、处理结果： | -- | -- | 46170.6771 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.6771 | -- | 已关闭
20260528138237 | 宁波鼎植口腔医院有限公司 | -- | 未识别 | TP25AAHNOR | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户数据迁移 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45772.6174 | 1.0.0.6 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46170.6285 | 45773 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 宁波市 | 北仑区 | 迁移数据 | 0.99 | -- | 46170.6694 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：磁盘空间满了无法迁移 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46170.7132 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.7132 | -- | 已关闭
20260528138238 | 大连国诚口腔 | -- | Matrix 5000 | NA24AALFWO | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45321.4361 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46170.6292 | 45321 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 中山区 | 图像不良 | 1.03 | -- | 46170.6722 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：图像不良 2、排查动作： 3、故障原因：查看原图，旋转臂没转 4、处理步骤：告知客户重启空拍，测试正常 5、处理结果： | -- | -- | 46170.6729 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.6729 | -- | 已关闭
20260528138239 | 陈欣口腔（福建南平延平区） | -- | Dentrix 55 NX | EE20ABNPJY | 设备维修 | 2.0.5.708 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.708 | 44788.4708 | 2000589 | 2.0.5.708 | -- | -- | 46170.6306 | 44183 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 南平市 | 延平区 | 对接牙医管家 | 1.01 | -- | 46170.6722 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件未启动 4、处理步骤：触摸屏问题已和郭龙星沟通，远程先关单 5、处理结果： | -- | -- | 46170.6743 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.6743 | -- | 已关闭
20260528138240 | 黑龙江鑫玖医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | SG24AASGGY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.6312 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 东北大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 返厂校准 | 0 | -- | 46170.6312 | 唐积安 | 精度异常 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：精度异常返厂校准 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：精度异常 | -- | 46170.6319 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.6319 | -- | 已关闭
20260528138241 | 阳光口腔（河北石家庄灵寿县） | -- | Dentrix 10-4.0 | D1C0418BF0004 | 设备维修 | 2.0.1.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 4.0.0.26 | 2.0.1.907 | 44442.6458 | 2000587 | 2.0.1.907 | -- | -- | 46170.6319 | 43480 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 灵寿县 | 显示采集空间不足 | 0.9 | -- | 46170.6694 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：显示采集空间不足 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理磁盘空间 5、处理结果： | -- | -- | 46171.384 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.384 | -- | 已关闭
20260528138244 | 应城阳光口腔 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AAXAAV | 设备维修 | 1.0.0.9 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.0.0.9 | 45224.7611 | 1.0.0.8 | 1.0.0.9 | -- | -- | 46170.634 | 45226 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 孝感市 | 应城市 | 拍出来影像是黑色的，显示不清楚 | 0.85 | -- | 46170.6694 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：客户无响应 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46170.7139 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.7139 | -- | 已关闭
20260528138246 | 十堰鑫仁美口腔门诊有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABFNJS | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44719.4479 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46170.6375 | 44720 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 十堰市 | 茅箭区 | 反应速度慢 | 0.83 | -- | 46170.6722 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：咨询问题 2、排查动作： 3、故障原因：和CT无关 4、处理步骤：告知客户 5、处理结果： | -- | -- | 46171.3847 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.3847 | -- | 已关闭
20260528138247 | 槐荫明里口腔（山东济南槐荫区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ21AAEGLP | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44845.7507 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46170.6403 | 44263 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 济南市 | 天桥区 | 对接分机阅片 | 0.7 | -- | 46170.6694 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46170.7139 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.7139 | -- | 已关闭
20260528138248 | 重庆牙院仕口腔诊所 | -- | Matrix 6600 kunlun2 | JY23AAJBJV | 设备维修 | 1.3.3/1.3.3 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 耳臂卡顿或无法移动 | 机器异响 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.3 | 45216.4569 | 1.3.3 | 1.3.3/1.3.3 | -- | -- | 46170.6528 | 45209 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-00口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 试点 | 重庆市 | 重庆市 | 綦江区 | 1，故障描述问题：鬓角夹异响，派现场处理 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 17.68 | 22.86 | 46171.3896 | 胡标 | -- | 1、故障现象：鬓角夹异响，派现场处理 2、排查动作： 3、故障原因：鬓角夹异响，派现场处理 4、处理步骤： 5、处理结果：转熊伟 | -- | -- | 46171.3903 | 未解决 | -- | 熊伟 | 46172.3424 | 46172.4986 | -- | 鬓角夹异响 | 1、故障现象：鬓角夹异响 2、排查动作：现场排查电机，联轴器。 3、故障原因：联轴器断了 4、处理步骤：更换联轴器 5、处理结果：正常使用。 | 是 | -- | 26.63 | 8.2 | 2.07 | 46172.5854 | 46172.5 | 46172.5861 | 46172.5854 | 46172.6903 | 已关闭
20260528138249 | 嘉柏医疗器械(宜昌)有限公司 | -- | S6000 | FL24AAJ3YQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.6597 | 45401 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 湖北省 | 宜昌市 | 点军区 | 口扫花屏投影异常 | 0.01 | -- | 46170.6604 | 袁凌峰 | 2D窗口花屏 | 1、故障现象：投影异常，口扫花屏 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂检修 | 投影异常 | -- | 46170.6604 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.6604 | -- | 已关闭
20260528138251 | 长沙聪衡科技有限公司 | -- | F200 | BX23ADMMAV | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.6736 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 天心区 | 舱门打不开 | 1.17 | -- | 46170.7222 | 郝珈宝 | 重装软件及数据迁移 | 1、故障现象：usb连接失败，重新安装无加密狗版本软件后恢复，加密狗报错，客户更换了电脑 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR软件安装 | -- | 46170.7222 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.7222 | -- | 已关闭
20260528138252 | 北京创翼商贸有限公司 | -- | F200 | BX23AFZDKU | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.6743 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 设备不通电 | 49.34 | -- | 46172.7299 | 胡标 | 不通电 | 1、故障现象：设备不通电 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：让客户寄回、客户无响应 5、处理结果： | CR硬件检测 | -- | 46172.7299 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.7299 | -- | 已关闭
20260528138253 | 安徽健安达医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | PX26AAEGKS | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.6743 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0019-01 数字牙科影像板扫描仪 | 华东大区 | 安徽省 | 马鞍山市 | 雨山区 | 配网，咨询设备使用 | 23 | -- | 46171.6333 | 王尔豪 | 新机配网设置 | 1、故障现象：配网，咨询设备使用 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：培训客户使用 5、处理结果： | CR网络配置 | -- | 46171.6333 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.6333 | -- | 已关闭
20260528138254 | 西湖儿童医院（尚善口腔）（浙江杭州西湖区） | -- | Dentrix 50 | CI19ABDFAZ | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44352.6396 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46170.6757 | 43849 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 关闭影子系统保存配置 | 0.36 | -- | 46170.691 | 胡标 | -- | 1、故障现象：关闭影子系统保存配置 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：关闭影子系统保存配置 5、处理结果： | -- | -- | 46170.6917 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.6917 | -- | 已关闭
20260528138255 | 大连致美义齿有限公司 | -- | S6000 | FL21ABYJDX | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46170.6785 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 东北大区 | 辽宁省 | -- | -- | 客户以旧换新，申请赠送口扫头给客户 | 0 | -- | 46170.6792 | 赖美琪 | 配件领用 | 1、故障现象：客户以旧换新，申请赠送口扫头给客户 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：走CRM申请 | 配件异常 | -- | 46170.6799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.6799 | -- | 已关闭
20260528138256 | 齿华口腔（湖南长沙长沙县） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AA4UTS | 设备维修 | 2.0.5.9052 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.905 | 44313.4299 | 2000585 | 2.0.5.9052 | -- | -- | 46170.6799 | 44026 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 长沙县 | 拍完无法生成影像 | 1.05 | -- | 46170.7236 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：拍完打开很慢 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：更新显卡驱动 5、处理结果： | -- | -- | 46171.7611 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.7611 | -- | 已关闭
20260528138257 | 华美牙科（洞子口店） | -- | Dentrix 50 | D5C20195F0140 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 线材接触不良 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44568.6514 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46170.6806 | 43664 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 金牛区 | 拍不出影像 | 1.05 | -- | 46170.7236 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：拍不出影像 2、排查动作：测试手闸正常；重装软件 3、故障原因：光线接触不良 4、处理步骤：测试拍摄正常 5、处理结果： | -- | -- | 46170.7521 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.7521 | -- | 已关闭
20260528138258 | 无锡丽齿口腔门诊部 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAMPDS | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.11.1 | 45679.359 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46170.6882 | 45594 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 无锡市 | 新吴区 | 拍不出影像 | 0.86 | -- | 46170.7243 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：拍不出影像 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户已重拍 5、处理结果： | -- | -- | 46171.6951 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.6951 | -- | 已关闭
20260528138259 | 上海端木精齿口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | ZF26ABHMTS | 二次安装 | 1.4.3.1/1.4.3.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46166.6188 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1/1.4.3.1 | -- | -- | 46170.6917 | 46167 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上次安装时，客户不在没法培训。 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46170.6958 | 宋厚鹏 | 46171.4924 | 46171.4958 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 19.25 | 0.6 | 0.5 | 46171.5403 | 46171.4972 | 46171.5181 | 46171.5403 | 46171.5181 | 处理完成
20260528138261 | 北京创翼商贸有限公司 | -- | F200 | BX24ABO3OP | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无 | -- | 无 | -- | -- | -- | 46170.7 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | USB连接错误 | 0.64 | -- | 46170.7264 | 胡标 | 无故障 | 1、故障现象：客户反馈舱门未连接软件可以出来 2、排查动作： 3、故障原因：无故障 4、处理步骤：指导客户 5、处理结果： | CR客户协作或咨询 | -- | 46170.7264 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.7264 | -- | 已关闭
20260528138262 | 武汉市青橙美雅口腔门诊有限公司 | -- | Matrix 6600 kunlun2 | JY23AABWWR | 设备维修 | 1.2.2/1.2.2 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.2.2 | 45146.7396 | 1.2.2 | 1.2.2/1.2.2 | -- | -- | 46170.7007 | 45096 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-00口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 洪山区 | 对接分机阅片 | 0.56 | -- | 46170.7236 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46170.7257 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.7257 | -- | 已关闭
20260528138263 | 华瑞口腔 | -- | Dentrix 55 NX | EE20AAXVWZ | 设备维修 | 2.0.5.705 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.705 | 44586.4826 | 2000587 | 2.0.5.705 | -- | -- | 46170.7021 | 44221 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 锦江区 | 清理缓存 | 16.44 | -- | 46171.3875 | 胡标 | -- | 1、故障现象：清理缓存 2、排查动作： 3、故障原因：插件日志过大 4、处理步骤：删除日志、更新插件 5、处理结果： | -- | -- | 46171.3882 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.3882 | -- | 已关闭
20260528138264 | 牙博士口腔（河北张家口桥东区） | -- | Dentrix 50 | D5C20192M0059 | 设备维修 | 2.0.5.905 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.907 | 44307.6535 | 2000587 | 2.0.5.905 | -- | -- | 46170.7063 | 43591 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 张家口市 | 桥东区 | 对接分机阅片 | 0.43 | -- | 46170.7243 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46170.7257 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.7257 | -- | 已关闭
20260528138265 | 深圳明琅口腔诊所 | -- | 未识别 | UX26AA3IDR | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46141.7931 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46170.7132 | 46142 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 检查不合格 | 0.27 | -- | 46170.7243 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：数值有限制无法更大数值测试 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46170.7257 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.7257 | -- | 已关闭
20260528138268 | 生命汇（上海静安区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AAUSGV | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44330.466 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46170.7236 | 44083 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 上海市 | 上海市 | 静安区 | 图像不良 | 0.01 | -- | 46170.7243 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：图像不良 2、排查动作： 3、故障原因：对接戴伟处理 4、处理步骤：反馈让客户使用胖成人计量拍摄 5、处理结果： | -- | -- | 46171.3889 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.3889 | -- | 已关闭
20260528138269 | 洛阳曦美义齿有限公司 | -- | 未识别 | SI26AABGOR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.725 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-06口腔数字印模仪国内版S6500 | 直辖大区 | 河南省 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2d窗口黑屏 | 0 | -- | 46170.725 | 唐积安 | 进入scanflex出现报错 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：显卡驱动问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 33版本软件问题 | -- | 46170.7257 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.7257 | -- | 已关闭
20260528138270 | 桂林市锐锋医疗器械有限公司 | -- | F200 | BX22AKTURS | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.7299 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 拍不出影像 | 15.71 | -- | 46171.3847 | 胡标 | USB链接错误 | 1、故障现象：usb连接错误 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重新安装软件 5、处理结果： | CR软件故障 | -- | 46171.3847 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.3847 | -- | 已关闭
20260528138272 | 福若瑞新医疗科技（江西）有限公司 | -- | 未识别 | SG25AA7ZGV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.7368 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华东大区 | 江西省 | 九江市 | 都昌县 | 标定器校准失败，返厂校准 | 0 | -- | 46170.7368 | 唐积安 | 精度异常 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：标定器校准失败，返厂校准 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：精度异常 | -- | 46170.7375 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.7375 | -- | 已关闭
20260528138274 | 上海艾丽特口腔 | -- | Dentrix 50 Max | CJ21AAFNGX | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | -- | 硬件-开机异常 | -- | 无法开机 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44523.5257 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46170.7382 | 44523 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 客户电脑开不开机，闪黄灯，黄灯闪烁三次，初步判断内存条有问题 | 2.01 | 16.7 | 46170.8222 | 朱晓东 | -- | 1、故障现象：电脑无法开机 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：转宋厚鹏 5、处理结果： | -- | -- | 46170.8236 | 未解决 | 46171.4917 | 宋厚鹏 | 46171.5194 | 46171.5201 | -- | 客户电脑开不开机，闪黄灯，黄灯闪烁三次，初步判断内存条有问题( | 1、故障现象：客户电脑开不开机，闪黄灯，黄灯闪烁三次，初步判断内存条有问题( 2、排查动作：检查内存条，检查硬件 3、故障原因：内存条灰尘没清理 4、处理步骤：清理内存条上的灰尘 5、处理结果：正常开机 | 否 | -- | 16.72 | 0.2 | 0.07 | 46171.5229 | 46171.5201 | 46171.5236 | 46171.5229 | 46171.5236 | 已关闭
20260528138275 | 深圳市保源医疗器械有限公司 | -- | 数字牙科影像板 扫描仪 F220中文（WFi版） | HR23AAYRDW | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.741 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0019-00 数字牙科影像板扫描仪 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 图像不良 | 15.64 | -- | 46171.3924 | 王尔豪 | 影像不清晰 | 1、故障现象：图像不良 2、排查动作： 3、故障原因：卡片子，片子磨损不平整 4、处理步骤：告知客户换片子使用 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46171.3924 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.3924 | -- | 已关闭
20260528138276 | 北京白微口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | YL26AAEPGR | 设备维修 | 1.4.2.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46150.3778 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46170.7424 | 46153 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 影像删除隐藏 | 15.37 | -- | 46171.3826 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：影像删除隐藏 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户不需要了 5、处理结果： | -- | -- | 46171.3903 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.3903 | -- | 已关闭
20260528138278 | 深圳粤式格伦菲尔口腔门诊部 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAYPRS | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件提示“系统未就绪请等待复位” | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45469.7618 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46170.7458 | 45471 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 拍完无法保存 | 0.31 | -- | 46170.7583 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：部署补丁，补丁一直闪退，重启后恢复拍摄 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46170.7597 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46170.7597 | -- | 已关闭
20260528138281 | 广州海珠区鼎植口腔门诊部有限公司 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAFCKU | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 无 | 45707.3722 | 无 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46170.7701 | 45636 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 海珠区 | 1，故障描述问题：需要申请物料，不用上门 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 14.96 | -- | 46171.3931 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：申请物料，远程关单 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：申请物料，远程关单 5、处理结果： | -- | -- | 46171.3944 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.3944 | -- | 已关闭
20260528138294 | 莆田万辉口腔医院有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AC7ZAR | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 运动机构异常 | 硬件异常 | 立柱升降不良 | 立柱拨杆断裂 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44347.6486 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46170.8833 | 44342 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 莆田市 | 城厢区 | 1，故障描述问题：立柱拨杆断裂上门更换。 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 12.5 | 6.33 | 46171.4042 | 胡标 | -- | 1、故障现象：立柱拨杆断裂上门更换。 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：立柱拨杆断裂上门更换。 5、处理结果：转郭龙星 | -- | -- | 46171.4049 | 未解决 | -- | 郭龙星 | 46171.6687 | 46171.6806 | -- | 物料不良 | 1、故障现象：立柱拨杆断裂 2、排查动作： 3、故障原因：物料不良 4、处理步骤：更换备用新物料测试正常。 5、处理结果：恢复正常使用。 | 否 | -- | 6.63 | 1.3 | 1.03 | 46172.5181 | 46171.6806 | 46171.7236 | 46172.5181 | 46171.7236 | 已关闭
20260529138301 | 天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心 | -- | 未识别 | OD25AAKOGW | 设备升级 | 1.3.15.3/1.3.15.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 45943.5951 | 1.0.0.18 | 1.3.15.3/1.3.15.3 | -- | -- | 46171.3701 | 45947 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 北辰区 | 加装风扇 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46171.4222 | 金星 | 46171.4403 | 46171.4708 | 加装散热风扇 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 是 | 加装散热风扇 | 2.2 | 24.3 | 0.47 | 46172.625 | 46171.4708 | 46171.491 | 46172.625 | 46172.4583 | 已关闭
20260529138303 | 东莞市植德好口腔连锁管理有限公司 | -- | 未识别 | UX26AB82GQ | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46130.4167 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46171.3854 | 46131 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 东莞市 | 虎门镇 | 拍不出影像 | 0.7 | -- | 46171.4153 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：无法正常保存影像必现 2、排查动作： 3、故障原因：E看牙缓存把D盘占满了 4、处理步骤：清理缓存，指导客户后续如何操作 5、处理结果： | -- | -- | 46171.4153 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.4153 | -- | 已关闭
20260529138304 | 合肥市三合皖美口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | UX26ADG2WQ | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46128.5278 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46171.3889 | 46130 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 合肥市 | 瑶海区 | 更新一下对接牙医管家工具，已经关了影子系统了 | 7.93 | -- | 46171.7194 | 胡标 | -- | 1、故障现象：更新一下对接牙医管家工具，已经关了影子系统了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：更新插件对接牙医管家 5、处理结果： | -- | -- | 46171.7201 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.7201 | -- | 已关闭
20260529138305 | 宾泰口腔（北京大兴经济技术开发区） | -- | Dentrix 50 | D5C20199P0371 | 设备维修 | 2.0.5.9041 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：恢复数据 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.904 | 44430.409 | 2000583 | 2.0.5.9041 | -- | -- | 46171.3931 | 43786 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 影像丢失 | 2.82 | -- | 46171.5104 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈影像丢失了 2、排查动作： 3、故障原因：不详 4、处理步骤：恢复数据 5、处理结果： | -- | -- | 46171.5111 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.5111 | -- | 已关闭
20260529138306 | 湖州德中口腔门诊部1 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAIKGU | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44771.7438 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46171.3938 | 44772 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 湖州市 | 吴兴区 | 全景拍不出影像 | 1.97 | -- | 46171.4757 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：全景影像不清晰 2、排查动作： 3、故障原因：上门处理仍不清晰 4、处理步骤：转王龙联系客户调试 5、处理结果： | -- | -- | 46171.4771 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.4771 | -- | 已关闭
20260529138307 | 利昊口腔 | -- | F200 | F200201707030248 | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46171.3944 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 津南区 | usb连接失败 | 0.77 | -- | 46171.4264 | 郑瑞瀚 | USB链接错误 | 1、故障现象：usb连接失败 2、排查动作： 3、故障原因：驱动未加载 4、处理步骤：远程手动安装，指导客户后续如何操作 5、处理结果： | CR软件故障 | -- | 46171.4264 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.4264 | -- | 已关闭
20260529138308 | 恒雅口腔 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAIUOP | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.8 | 45428.7507 | 1.0.0.9 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46171.3951 | 45428 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 西安市 | 莲湖区 | 清理内存 | 1.94 | -- | 46171.4757 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：清理内存 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：切换存储路径；让不拍摄了联系迁移数据 5、处理结果： | -- | -- | 46171.4812 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.4812 | -- | 已关闭
20260529138309 | 武汉市东湖医院（武汉市老年病医院） | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAWPRS | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1/1.3.8.20231124 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.8 | 45462.6458 | 1.0.0.9 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46171.3979 | 45464 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 洪山区 | 关闭影子系统安装软件 | 0.14 | -- | 46171.4035 | 胡标 | -- | 1、故障现象：关闭影子系统安装软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：关闭影子系统安装软件 5、处理结果： | -- | -- | 46172.3778 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.3778 | -- | 已关闭
20260529138310 | 高唐县王全民口腔诊所 | -- | 未识别 | UX25AA5UJV | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 其他：01040301旋转轴电机零位传感器故障 01040302旋转轴电机限位传感器故障 | 设备无法正常开启 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45918.866 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46171.4042 | 45919 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 聊城市 | 高唐县 | 设备卡准备 | 0.36 | 4.01 | 46171.4187 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：开机自检红灯 2、排查动作： 3、故障原因：板子烧了 4、处理步骤： 5、处理结果：转现场安振武 | -- | -- | 46171.4201 | 未解决 | 46171.5868 | 安振武 | 46171.5875 | 46172.6174 | -- | 束光器控制板24v短路 | 1、故障现象：设备无动作，亮红灯 2、排查动作：束光器控制板24V短路 3、故障原因：束光器控制板24v短路，主板f13开路 4、处理步骤：更换束光器组件，主控板，旋转臂转接板 5、处理结果：测试正常 | 是 | -- | 28.76 | 10.8 | 2.41 | 46172.9208 | 46172.6188 | 46172.7194 | 46172.9208 | 46172.7194 | 已关闭
20260529138311 | 深圳市菲森影像科技有限公司 | -- | S6000 | FL23AFQXNS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.4076 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 内存满 | 0 | -- | 46171.4076 | 唐积安 | 清理数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46171.4083 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.4083 | -- | 已关闭
20260529138312 | 福州市仓山区馨悦口腔有限公司 | -- | 未识别 | WS26AAHPGQ | 设备维修 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | CT-激光故障 | CT-激光故障 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.2.1 | 46128.5694 | 无 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 46171.4076 | 46129 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 1，故障描述问题：立柱激光器不亮，申料更换。 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 7.87 | 23.76 | 46171.7354 | 胡标 | -- | 1、故障现象：立柱激光器不亮，申料更换。 2、排查动作： 3、故障原因：立柱激光器不亮，申料更换。 4、处理步骤： 5、处理结果：转郭龙星 | -- | -- | 46171.7361 | 未解决 | -- | 郭龙星 | 46172.7264 | 46172.7361 | -- | 激光器亮度很弱 | 1、故障现象：立柱激光器亮度不够。 2、排查动作： 3、故障原因：激光器故障 4、处理步骤：更换激光器，反复测试无异常。 5、处理结果：恢复正常状态。 | 是 | -- | 24.04 | 1.6 | 1.42 | 46172.7965 | 46172.7375 | 46172.7972 | 46172.7965 | 46172.7972 | 已关闭
20260529138313 | 武汉纯臻口腔医疗科技有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABW2WW | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44861.4833 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46171.4097 | 44861 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 江汉区 | 对接牙医管家 | 0.71 | -- | 46171.4396 | 胡标 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件未打开 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46171.4396 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.4396 | -- | 已关闭
20260529138314 | 牙牙口腔（湖北宜昌枝江市） | -- | Dentrix 55 云 | EW21ACHZAR | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户电脑系统故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 44355.6507 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 46171.4111 | 44356 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 宜昌市 | 枝江市 | 在拍完加载过程电脑蓝屏的 | 1.55 | -- | 46171.4757 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：在拍完加载过程电脑蓝屏的 2、排查动作： 3、故障原因：内存不足 4、处理步骤：让拔插，清洁内存条；设置虚拟内存 5、处理结果： | -- | -- | 46171.6333 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.6333 | -- | 已关闭
20260529138315 | 桂林市锐锋医疗器械有限公司 | -- | F200 | BX22ABTPOV | 设备维修 | -- | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 未部署 | -- | 无 | -- | 无 | -- | -- | -- | 46171.4125 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 设备不亮灯 | 0.98 | -- | 46171.4535 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：设备偶发触摸板灯板不亮 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：指导客户寄回检测，客户暂时未回应 5、处理结果： | -- | -- | 46171.4569 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.4569 | -- | 已关闭
20260529138318 | 乐平美琴口腔门诊部 | -- | Matrix 6600 kunlun2 | JY24AAL2TO | 设备维修 | 1.3.8/1.3.8 | -- | -- | 软件异常 | -- | 数据上传异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.8 | 45324.7785 | 1.0.0.9 | 1.3.8/1.3.8 | -- | -- | 46171.4146 | 45325 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-00口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 景德镇市 | 乐平市 | 需要导出ct，他一直在等待上传是无法导出的 | 1.06 | -- | 46171.459 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈一直等待上传 2、排查动作： 3、故障原因：软件故障 4、处理步骤：重启服务后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46171.4611 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.4611 | -- | 已关闭
20260529138320 | 天津市西青区瑞丽口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | OD25AAEJKZ | 设备升级 | 1.4.0.9/1.4.0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.0.9 | 46034.5958 | 1.0.0.3 | 1.4.0.9/1.4.0.9 | -- | -- | 46171.4222 | 46036 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 西青区 | 加装风扇 | 0.78 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46171.4972 | 金星 | 46171.5514 | 46171.566 | 加装散热风扇 | -- | 1、故障现象：加装散热风扇 2、排查动作：加装散热风扇 3、故障原因： 4、处理步骤：加装散热风扇 5、处理结果：加装散热风扇 | 是 | 加装散热风扇 | 2.67 | 21.8 | 0.55 | 46172.4681 | 46171.566 | 46171.5889 | 46172.4681 | 46172.4639 | 已关闭
20260529138321 | 天津西青区故雅口腔诊所有限责任公司 | -- | 未识别 | OD25AAGYWY | 设备升级 | 1.4.0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.0.9 | 46007.5868 | 1.0.0.3 | 1.4.0.9 | -- | -- | 46171.4229 | 46009 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 西青区 | 加装风扇 | 0.75 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46171.4972 | 金星 | 46171.4979 | 46171.5215 | 加装散热风扇 | -- | 1、故障现象： 2、排查动作：加装散热风扇 3、故障原因： 4、处理步骤：加装散热风扇 5、处理结果：加装完成 | 是 | 加装散热风扇 | 1.61 | 1.4 | 0.65 | 46172.466 | 46171.5215 | 46171.5486 | 46172.466 | 46172.4653 | 已关闭
20260529138322 | 上海建美口腔天山西路 | -- | Dentrix 55 云 | EW23AB4OJR | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.1030 | 45041.6486 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 46171.4257 | 45092 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 上海市 | 上海市 | 长宁区 | 咨询账号修改 | 1.2 | -- | 46171.4757 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：咨询账号修改 2、排查动作： 3、故障原因：检查 4、处理步骤：指导修改账号；如何删除记录 5、处理结果： | -- | -- | 46171.4778 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.4778 | -- | 已关闭
20260529138323 | 大华口腔门诊 | -- | 未识别 | ZF26ABOMJS | 设备维修 | 1.4.3.1/1.4.3.1 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 环评检测不合格（KV\MA\曝光时间） | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46162.541 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1/1.4.3.1 | -- | -- | 46171.4264 | 46163 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 淮北市 | 相山区 | 检测不合格 | 1.63 | -- | 46171.4944 | 胡标 | -- | 1、故障现象：DAP检测不合格 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：修改dap 5、处理结果： | -- | -- | 46171.4965 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.4965 | -- | 已关闭
20260529138324 | 金手指口腔 | -- | F200 | F2C0919180669 | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.4271 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 广东省 | 汕尾市 | 城区 | 反馈报错 | 0.87 | -- | 46171.4632 | 胡标 | 打不开报错类似 CRFlex err 之类的错误 | 1、故障现象：无法归档E看牙 2、排查动作： 3、故障原因：文件损坏 4、处理步骤：新建script文件 5、处理结果： | CR软件故障 | -- | 46171.4632 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.4632 | -- | 已关闭
20260529138328 | 长沙聪衡科技有限公司 | -- | F200 | BX23AJAROW | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.4347 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 天心区 | 对接牙医管家 | 0.69 | -- | 46171.4639 | 胡标 | 牙医管家对接 | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：对接牙医管家 5、处理结果： | CR阅片对接 | -- | 46171.4639 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.4639 | -- | 已关闭
20260529138329 | 苏州市相城区漕湖人民医院（苏州市相城区北桥街道社区卫生服务中心、苏州市相城区北桥街道卫生院） | -- | 未识别 | UX25ABQ5DU | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 软件异常 | -- | 云CT软件bug | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45903.6903 | 1.0.0.17 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46171.4361 | 45908 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 苏州市 | 相城区 | 关闭影子系统安装上传插件 | 1.64 | -- | 46171.5042 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：归档失败 2、排查动作： 3、故障原因：软件bug 4、处理步骤：提示归档失败，实际上已经上传好了 5、处理结果： | -- | -- | 46171.5049 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.5049 | -- | 已关闭
20260529138331 | 天津西青区故雅口腔诊所有限责任公司 | -- | 未识别 | OD25AAGYWY | 设备维修 | 1.4.0.9 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.0.9 | 46007.5868 | 1.0.0.3 | 1.4.0.9 | -- | -- | 46171.441 | 46009 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 西青区 | 对接牙医管家 | 0.63 | -- | 46171.4667 | 胡标 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务未正常开启 4、处理步骤：对接牙医管家 5、处理结果： | -- | -- | 46171.4674 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.4674 | -- | 已关闭
20260529138332 | 南宁朱艺琴口腔 | -- | Matrix 5000C | SA25AALJWO | 设备维修 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.12 | 45712.7819 | 1.0.0.6 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 46171.4417 | 45713 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 江南区 | 对接牙医管家 | 0.62 | -- | 46171.4674 | 胡标 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：客户登错成云端账号 4、处理步骤：对接牙医管家 5、处理结果： | -- | -- | 46171.4681 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.4681 | -- | 已关闭
20260529138333 | 奖工街门诊 | -- | F200 | BX20AACLDV | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46171.4486 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 东北大区 | 辽宁省 | 沈阳市 | 铁西区 | 不上图 | 1.36 | -- | 46171.5056 | 郑瑞瀚 | 不上图 | 1、故障现象：不上图 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：指导客户排查X光机的原因，客户接受了表示暂时不寄回 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46171.5056 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.5056 | -- | 已关闭
20260529138336 | 深圳市菲森影像科技有限公司 | -- | F200 | BX25AD2VRU | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.4556 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 牙片的格式问题无法下载 | 7.32 | -- | 46171.7604 | 王尔豪 | 软件或设备操作指导 | 1、故障现象：小牙片测量单位不对 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：是用修复工具修复 5、处理结果： | CR客户协作或咨询 | -- | 46171.7604 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.7604 | -- | 已关闭
20260529138337 | 淑萍口腔 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180913419 | 设备维修 | 2.0.1.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户电脑系统故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.907 | 44756.7819 | 2000587 | 2.0.1.907 | -- | -- | 46171.4563 | 43431 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 淄博市 | 桓台县 | 软件打不开 | 1.33 | -- | 46171.5118 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：电脑系统文件报错 2、排查动作： 3、故障原因：电脑系统文件报错 4、处理步骤：使用命令行修复 5、处理结果： | -- | -- | 46171.5118 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.5118 | -- | 已关闭
20260529138339 | 河南省佰盛德昌医疗器械销售有限公司 | -- | 未识别 | SE25AAUZRT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.4611 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 直辖大区 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 闪退 | 0 | -- | 46171.4611 | 唐积安 | 数据优化后闪退，无法保存 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：数据太大 4、处理步骤：重新生成 5、处理结果： | 33版本软件问题 | -- | 46171.4611 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.4611 | -- | 已关闭
20260529138340 | 武汉洪昌汉瑞祥齿科器械有限公司 | -- | 未识别 | SE26AADIWR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.4625 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 江岸区 | 麻烦帮忙看一下 进入扫描页面之后 无法扫描 | 0 | -- | 46171.4625 | 唐积安 | 设备连接失败 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：插口问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 通讯异常 | -- | 46171.4632 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.4632 | -- | 已关闭
20260529138341 | 桂林市锐锋医疗器械有限公司 | -- | F200 | BX22ACVOKR | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.4694 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 登记失败 | 0.87 | -- | 46171.5056 | 郑瑞瀚 | 登记失败 | 1、故障现象：登记失败 2、排查动作： 3、故障原因：日期格式不对 4、处理步骤：重新设置正确格式 5、处理结果： | CR软件故障 | -- | 46171.5056 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.5056 | -- | 已关闭
20260529138343 | 河南省亿宾来医疗器械贸易有限公司 | -- | F200 | BX23AB5ITQ | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.4736 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 旧机二次安装牙智宝软件 | 0.59 | -- | 46171.4986 | 胡标 | 重装软件及数据迁移 | 1、故障现象：旧机二次安装牙智宝软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：安装软件 5、处理结果： | CR软件安装 | -- | 46171.4986 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.4986 | -- | 已关闭
20260529138344 | 大连雅洁口腔诊所 | -- | S6000 | FL22ADYNTR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46171.475 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 甘井子区 | 旧的想删除 | 0 | -- | 46171.475 | 唐积安 | 清理数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46171.475 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.475 | -- | 已关闭
20260529138345 | 哈尔滨华冠义齿加工厂 | -- | 未识别 | QH24AADCOW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.4771 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 东北大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 呼兰区 | 进入扫描界面报错 | 0 | -- | 46171.4771 | 唐积安 | 无法进入扫描界面 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：软件版本低 4、处理步骤： 5、处理结果： | 30/31软件问题 | -- | 46171.4778 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.4778 | -- | 已关闭
20260529138346 | 孟州张孟华口腔 | -- | 未识别 | UX26ABY3WO | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46062.8458 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46171.4799 | 46063 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 焦作市 | 孟州市 | 对接牙医管家 | 0.9 | -- | 46171.5174 | 胡标 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：对接牙医管家 5、处理结果： | -- | -- | 46171.5208 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.5208 | -- | 已关闭
20260529138347 | 编贝齿科.正弘城店（河南郑市金水区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABVZTR | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44418.6799 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46171.4812 | 44354 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 金水区 | 5月10号开始，比如说今天患者到达了，在牙医管家上点击到达，但是在拍片软件上搜索不出来 | 0.39 | -- | 46171.4972 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈牙医管管家无法分诊 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：对接牙医管家 5、处理结果： | -- | -- | 46171.4979 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.4979 | -- | 已关闭
20260529138348 | 爱牙乐口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AB7UAV | 设备维修 | 2.0.5.1031 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1031 | 45197.7167 | 2000593 | 2.0.5.1031 | -- | -- | 46171.4812 | 45197 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 淮北市 | 相山区 | 图像不良 | 6.05 | -- | 46171.7333 | 胡标 | -- | 1、故障现象：图像不良 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：反馈现场 5、处理结果： | -- | -- | 46171.734 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.734 | -- | 已关闭
20260529138349 | 雅丽德口腔诊所（广州）有限公司 | -- | F200 | BX25ABMHDS | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.4819 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 花都区 | 菲森牙片宝误删 | 3.65 | -- | 46171.634 | 王尔豪 | 重装软件及数据迁移 | 1、故障现象：误删软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重新安装 5、处理结果： | CR软件安装 | -- | 46171.634 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.634 | -- | 已关闭
20260529138350 | 阳江市一梦口腔有限公司 | -- | 未识别 | UX25ACJZRS | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45827.4354 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46171.4826 | 45827 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 阳江市 | 江城区 | 对接牙医管家 | 3.52 | -- | 46171.6292 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：对接牙医管家 5、处理结果： | -- | -- | 46171.7389 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.7389 | -- | 已关闭
20260529138351 | 福州台江林国水口腔诊所有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW23AA1GDT | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 触摸屏不亮/花屏/破损/无反应 | 触摸屏不亮/花屏/破损/无反应 | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 45118.4326 | 2000590 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 46171.491 | 45119 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 福州市 | 台江区 | 1，故障描述问题：显示屏不亮、功能键没用，拔插重启都无效。申料更换。 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 5.84 | 19.73 | 46171.7347 | 胡标 | -- | 1、故障现象：显示屏不亮、功能键没用，拔插重启都无效。申料更换。 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：显示屏不亮、功能键没用，拔插重启都无效。申料更换。 5、处理结果：转郭龙星 | -- | -- | 46171.7354 | 未解决 | -- | 郭龙星 | 46172.5569 | 46172.5681 | -- | 拔插接口也不亮，必现。 | 1、故障现象：CT显示屏不亮。 2、排查动作： 3、故障原因：功能键也没用。 4、处理步骤：更换新物料，开机正常显示，测试无异常。 5、处理结果：恢复正常使用。 | 是 | -- | 20.01 | 3.9 | 3.64 | 46172.7285 | 46172.5687 | 46172.7208 | 46172.7285 | 46172.7208 | 已关闭
20260529138353 | 朔州市智明口腔诊所(个人独资) | -- | 未识别 | UX26AB33DO | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46077.5771 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46171.5028 | 46077 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 朔州市 | 朔城区 | 对接牙医管家 | 1.16 | -- | 46171.5507 | 胡标 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：对接牙医管家 5、处理结果： | -- | -- | 46171.5514 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.5514 | -- | 已关闭
20260529138354 | 上海鼎植米域口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | YL26AADPRR | 设备维修 | 1.4.2.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46143.4382 | 1.0.0.19 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46171.5042 | 46148 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 上海市 | 上海市 | 长宁区 | 朗视ct影像无法上传我们云端 | 0.67 | -- | 46171.5319 | 胡标 | -- | 1、故障现象：朗视ct影像无法上传我们云端 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：安装插件对接 5、处理结果： | -- | -- | 46171.5319 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.5319 | -- | 已关闭
20260529138355 | 岑巩县人民医院 | -- | Dentrix 50 Max | CJ21ABFNWX | 设备维修 | 2.0.5.907/1.0.0.1006 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.58 | 2.0.5.907 | 44530.7306 | 2000587 | 2.0.5.907/1.0.0.1006 | -- | -- | 46171.5139 | 44530 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 岑巩县 | 对接分机阅片 | 4.71 | -- | 46171.7104 | 胡标 | -- | 1、故障现象：对接分机阅片 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：安装小地球 5、处理结果： | -- | -- | 46171.7104 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.7104 | -- | 已关闭
20260529138356 | 温岭牙博士口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | OF26AAFVJR | 设备培训 | 1.4.2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46153.6472 | 1.0.0.19 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46171.5153 | 46154 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0036-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 台州市 | 温岭市 | 上门培训 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46171.8076 | 王龙 | 46172.3389 | 46172.6056 | 培训 | 设备培训 | 1、故障现象：客户企业微信要求上门培训 2、排查动作：设备培训 3、故障原因：操作培训 4、处理步骤：影像培训 5、处理结果：培训完成 | 否 | err_01 | 26.16 | 11.1 | 4.67 | 46172.8 | 46172.6056 | 46172.8 | 46172.8 | 46172.8 | 已关闭
20260529138358 | 成都一博特恩医疗器械有限公司 | -- | F200 | BX23AA5ART | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.5354 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 武侯区 | 设备异响 | 28.69 | -- | 46172.7306 | 胡标 | 设备异响 | 1、故障现象：设备异响 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：让客户寄回、客户无响应 5、处理结果： | CR硬件检测 | -- | 46172.7306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.7306 | -- | 已关闭
20260529138362 | 苏州博思美医疗科技有限公司 | -- | S6000 | FL21APNIRZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.5736 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 软件打不开 | 0 | -- | 46171.5736 | 唐积安 | 服务启动中 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：360 4、处理步骤： 5、处理结果： | 32软件问题 | -- | 46171.5736 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.5736 | -- | 已关闭
20260529138363 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | F200201709110563 | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.575 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 电脑重装系统了对接牙医管家 | 0.83 | -- | 46171.6097 | 王尔豪 | 重装软件及数据迁移 | 1、故障现象：重装软件 2、排查动作： 3、故障原因：操作系统 4、处理步骤：重装软件，对接牙医管家 5、处理结果： | CR软件安装 | -- | 46171.6097 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.6097 | -- | 已关闭
20260529138364 | 富阳大佳口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AB6XRU | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.2612/2.0.5.2612 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.2612 | 45184.5875 | 2000592 | 2.0.5.710/2.0.5.2612/2.0.5.2612 | -- | -- | 46171.5785 | 45166 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 富阳区 | 测量数据无法保存 | 0.41 | -- | 46171.5951 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：测量数据无法保存 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：测试正常 5、处理结果： | -- | -- | 46171.6347 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.6347 | -- | 已关闭
20260529138366 | 大同美源口腔医院有限公司 | -- | 未识别 | NH26AADTKO | 设备回访 | 1.4.3.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | -- | 46095.4812 | -- | 1.4.3.1 | -- | -- | 46171.5903 | 46095 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0033-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 大同市 | 平城区 | 1，故障描述问题：测试设备高温情况，转现场 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 牛艳龙 | 46172.2153 | 46172.3757 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | -- | 18.8 | 9.11 | 46173.0167 | 46172.3757 | 46172.7556 | 46173.0167 | 46173.0139 | 已关闭
20260529138367 | 运城市盐湖区圣华义齿技术有限公司 | -- | S6000 | FL21AAZCDY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.5938 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 西北大区 | 山西省 | 运城市 | 盐湖区 | 口扫闪退 数据丢失 看一下 | 0 | -- | 46171.5938 | 唐积安 | 优化数据时闪退 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：内存满 4、处理步骤： 5、处理结果： | 32软件问题 | -- | 46171.5944 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.5944 | -- | 已关闭
20260529138369 | 成都方庆永联医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL22AELJJP | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46171.6007 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 武侯区 | 设备经常断连重启 | 0.01 | -- | 46171.6014 | 袁凌峰 | 设备使用时断连 | 1、故障现象：设备断连 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂检修 | 通讯异常 | -- | 46171.6014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.6014 | -- | 已关闭
20260529138370 | 兔博士口腔雁塔分院 | -- | 未识别 | NH25AAMOTW | 设备维修 | 1.4.0.9 | -- | -- | -- | 硬件异常 | -- | 主板PCBA不良 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.0.9 | 46001.5139 | 1.0.0.3 | 1.4.0.9 | -- | -- | 46171.6014 | 46003 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0033-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 西安市 | 雁塔区 | 设备初始化失败 | 0.89 | 43 | 46171.6382 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：01010202主控与束光器控制板CAN通信超时 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：转现场牛艳龙 | -- | -- | 46171.7486 | 未解决 | 46173.5396 | 康欢 | 46173.5396 | 46173.559 | -- | 主板故障 | 1、故障现象：更换主板，束光器板调试设备 2、排查动作：调试设备 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 是 | -- | 43.46 | 9.3 | 8.95 | 46173.9465 | 46173.559 | 46173.9319 | 46173.9465 | 46173.9319 | 已关闭
20260529138372 | 深圳清禾口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AAZHDU | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1032 | 45530.6937 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 46171.6028 | 45496 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 替换数据库 | 0.2 | -- | 46171.6111 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：客户需要拍摄 2、排查动作： 3、故障原因：检查替换了空白数据库 4、处理步骤：已拍摄，让拍摄后自行删除 5、处理结果： | -- | -- | 46171.7528 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.7528 | -- | 已关闭
20260529138373 | 台州奥贝口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | VN26AAGKJO | 设备培训 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.70 | 1.3.15 | 46038.6472 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46171.6319 | 46040 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 台州市 | 椒江区 | 上门培训 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46171.8069 | 王龙 | 46172.4931 | 46172.4951 | 培训 | 设备培训 | 1、故障现象：客户企业微信要求上门培训 2、排查动作：设备培训 3、故障原因：操作培训 4、处理步骤：影像培训 5、处理结果：培训完成 | 否 | 培训 | 20.7 | 7.4 | 7.35 | 46172.8014 | 46172.4958 | 46172.8014 | 46172.8014 | 46172.8014 | 已关闭
20260529138374 | 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 | -- | S6000 | FL21AO6RTY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46171.6326 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河北省 | 秦皇岛市 | 海港区 | 可以发向日葵码帮我们清理一下吗我看了你们的视频跟我们这个不一样 | 0 | -- | 46171.6326 | 唐积安 | 清理数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46171.6333 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.6333 | -- | 已关闭
20260529138375 | 吉安市遂川县方正口腔 | -- | Matrix 5000 | NA24AABJWR | 设备维修 | 1.3.8/1.3.8 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.8 | 45513.7771 | 1.0.0.9 | 1.3.8/1.3.8 | -- | -- | 46171.6347 | 45514 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 吉安市 | 遂川县 | 卡重建 | 0.61 | -- | 46171.6604 | 胡标 | -- | 1、故障现象：内存满了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理E看牙缓存 5、处理结果： | -- | -- | 46171.6611 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.6611 | -- | 已关闭
20260529138376 | 包头市（吴海峰）口腔门诊 | -- | 未识别 | TP25AAFMKU | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | DX异常 | -- | 云端数据打开异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45911.4465 | 1.0.0.18 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46171.6389 | 45912 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 青山区 | 数据生成失败，请联系客服 | 0.8 | -- | 46171.6722 | 胡标 | -- | 1、故障现象：客户反馈AI数据生成失败，请联系客服 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：反馈技术 5、处理结果： | -- | -- | 46171.6729 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.6729 | -- | 已关闭
20260529138378 | 晋江贝格口腔有限公司 | -- | 未识别 | UX26ABU3RO | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46058.7861 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46171.6403 | 46059 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 打开影像很慢 | 2.63 | -- | 46171.75 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：打开影像很慢 2、排查动作： 3、故障原因：云端获取数据，加载中 4、处理步骤：测试打开正常 5、处理结果： | -- | -- | 46171.7583 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.7583 | -- | 已关闭
20260529138379 | 佳美口腔 | -- | F200 | BX21ADYMJU | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46171.641 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 东北大区 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | 拍错患者 | 1.21 | -- | 46171.6917 | 王尔豪 | 软件或设备操作指导 | 1、故障现象：排错患者 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重新导入正确名下 5、处理结果： | CR客户协作或咨询 | -- | 46171.6917 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.6917 | -- | 已关闭
20260529138380 | 安徽健安达医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | PX26AAEGKS | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.6424 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0019-01 数字牙科影像板扫描仪 | 华东大区 | 安徽省 | 马鞍山市 | 雨山区 | 设备配网 | 6.81 | -- | 46171.9264 | 郑瑞瀚 | 软件或设备操作指导 | 1、故障现象：指导客户使用平板 2、排查动作： 3、故障原因：指导客户使用平板 4、处理步骤：指导客户使用平板 5、处理结果： | CR客户协作或咨询 | -- | 46171.9264 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.9264 | -- | 已关闭
20260529138381 | 华美牙科（洞子口店） | -- | Dentrix 50 | D5C20195F0140 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 线材接触不良 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44568.6514 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46171.6451 | 43664 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 金牛区 | 系统未就绪，请复位并等待提示... | 0.52 | -- | 46171.6667 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：系统未就绪，请复位并等待提示... 2、排查动作： 3、故障原因：手札问题 4、处理步骤：联系现场，给客户报价 5、处理结果： | -- | -- | 46171.7521 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.7521 | -- | 已关闭
20260529138382 | 天津市河东区富民路街社区卫生服务中心（天津市河东区精神卫生中心） | -- | 未识别 | OD25AACKWW | 设备维修 | 1.3.15.3/1.3.15.3 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45924.4799 | 1.0.0.18 | 1.3.15.3/1.3.15.3 | -- | -- | 46171.6465 | 45926 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 河东区 | 拍完无法退出 | 0.5 | -- | 46171.6674 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：不重建slice 2、排查动作： 3、故障原因：虚拟内存不足 4、处理步骤：关闭影子系统，设置虚拟内存，恢复影像 5、处理结果： | -- | -- | 46171.6882 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.6882 | -- | 已关闭
20260529138384 | 阳春为众口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | UX26ABJBWQ | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：关闭影子系统，重装插件 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46091.7465 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46171.6486 | 46093 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 阳江市 | 阳春市 | 关闭影子系统安装软件 | 0.96 | -- | 46171.6882 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈插件不在启动项里 2、排查动作： 3、故障原因：影子系统 4、处理步骤：关闭影子系统，重装插件 5、处理结果： | -- | -- | 46171.7132 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.7132 | -- | 已关闭
20260529138386 | 武汉悦微美医疗器械有限公司 | -- | F200 | BX25ACXHDS | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.6569 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 黄陂区 | 图像不良 | 0.85 | -- | 46171.6924 | 王尔豪 | 影像不清晰 | 1、故障现象：影像不清晰 2、排查动作： 3、故障原因：灰度值低 4、处理步骤：让换一个X光机测试 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46171.6924 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.6924 | -- | 已关闭
20260529138387 | 武汉大众口腔医疗股份有限公司珞狮南路门诊部 | -- | Matrix 5000C | SA25AAGBAR | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 无 | 45763.6444 | 无 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46171.6576 | 45764 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 洪山区 | 1，故障描述问题：头侧标尺卡尺掉了 2，故障出现场景描述：标尺掉了 3，需要解决的问题：标尺掉了 4，预期解决时效:不用转现场 | 2.22 | -- | 46171.7507 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：头侧标尺卡尺掉了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程关单 5、处理结果： | -- | -- | 46171.7514 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.7514 | -- | 已关闭
20260529138388 | 关岭邦瑞口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AABLTV | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44804.6931 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46171.6583 | 44874 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 贵州省 | 安顺市 | 关岭布依族苗族自治县 | 转dicom报错 | 5.49 | -- | 46171.8875 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：转dicom报错 2、排查动作： 3、故障原因：盘符名变更 4、处理步骤：修改正确路径 5、处理结果： | -- | -- | 46171.9243 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.9243 | -- | 已关闭
20260529138389 | 修恒（石家庄）医疗科技有限公司 | -- | 未识别 | SE26AA2GJQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.6646 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 服务未启动 | 19.36 | -- | 46172.4708 | 赖美琪 | 软件安装 | 1、故障现象：帮忙安装一下口扫软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户安装 5、处理结果：安装完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46172.4715 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.4715 | -- | 已关闭
20260529138390 | 范丽口腔（四川乐山市中区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ23AAV3LR | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 45067.4917 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46171.6646 | 45068 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 乐山市 | 市中区 | 清理缓存 | 1.18 | -- | 46171.7132 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：内存不足 2、排查动作： 3、故障原因：存储盘满了 4、处理步骤：临时更换存储路径 5、处理结果： | -- | -- | 46171.7146 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.7146 | -- | 已关闭
20260529138391 | 昌晓口腔（广东阳江江城区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21AB9ZAR | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 线材接触不良 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44346.5257 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46171.6729 | 44347 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 阳江市 | 江城区 | 拍不出影像 | 0.51 | -- | 46171.6944 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：拍不出影像 2、排查动作：手闸按下设备不转；虚拟手闸可以拍 3、故障原因：手闸问题 4、处理步骤：联系现场工程师申请手闸 5、处理结果： | -- | -- | 46171.7542 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.7542 | -- | 已关闭
20260529138392 | 扎兰屯李大夫口腔 | -- | F200 | BX25AABGRV | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.6736 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 西北大区 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 满洲里市 | USB连接错误 | 25.41 | -- | 46172.7326 | 胡标 | USB链接错误 | 1、故障现象：USB连接错误 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：客户无响应 | CR软件故障 | -- | 46172.7326 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.7326 | -- | 已关闭
20260529138393 | 洛阳曦美义齿有限公司 | -- | 未识别 | SI25AAICRU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.675 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-06口腔数字印模仪国内版S6500 | 直辖大区 | 河南省 | 洛阳市 | 洛龙区 | 虚拟内存不足 | 0 | -- | 46171.675 | 唐积安 | 虚拟内存不足弹窗 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：设置虚拟内存 4、处理步骤： 5、处理结果： | 33版本软件问题 | -- | 46171.6764 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.6764 | -- | 已关闭
20260529138394 | 天津静海康伢乐口腔诊所 | -- | 未识别 | ZF26AA4MAS | 设备维修 | 1.4.3.1/1.4.3.1 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 环评检测不合格（KV\MA\曝光时间） | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46164.6653 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1/1.4.3.1 | -- | -- | 46171.6806 | 46165 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 静海区 | 检测修改dap | 1.04 | -- | 46171.7243 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：环评检测 2、排查动作： 3、故障原因：环评检测 4、处理步骤：环评检测 5、处理结果： | -- | -- | 46171.7243 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.7243 | -- | 已关闭
20260529138395 | 惠牙口腔（澳头新店） | -- | 未识别 | UX25ACD4JT | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | -- | 硬件异常 | -- | 线材接触不良 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45852.8229 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46171.6889 | 45854 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 卡准备 | 0.76 | 18.01 | 46171.7208 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：大平板连不上 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：转现场胡杰 | -- | -- | 46171.7222 | 未解决 | 46172.4722 | 陈显光 | 46172.4729 | 46172.475 | -- | 软件初始化，208平板识别不到 | 1、故障现象：软件连接不上设备 2、排查动作：208平板识别不到 3、故障原因：208平板识别不到 4、处理步骤：检查平板供电正常，网线灯正常，重新插拔信号线后能正常识别，线路接触不良 5、处理结果：已恢复 | 否 | -- | 18.08 | 6.3 | 6.22 | 46173.3514 | 46172.4757 | 46172.7347 | 46173.3514 | 46172.7347 | 已关闭
20260529138396 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | BX26AAHMRS | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.6917 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 影像不清晰 | 1.04 | -- | 46171.7354 | 郑瑞瀚 | 软件或设备操作指导 | 1、故障现象：客户反馈需要调整影像效果 2、排查动作： 3、故障原因：客户反馈需要调整影像效果 4、处理步骤：指导客户如何调整 5、处理结果： | CR客户协作或咨询 | -- | 46171.7354 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.7354 | -- | 已关闭
20260529138397 | 六枝爱牙仕口腔门诊部 | -- | Matrix 5000 | NA24AA9JGX | 设备维修 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | DX异常 | -- | 云端数据打开异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.12 | 45669.7792 | 1.0.0.6 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 46171.6931 | 45582 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 贵州省 | 六盘水市 | 六枝特区 | 图像不良 | 16.54 | -- | 46172.3819 | 胡标 | -- | 1、故障现象：图像马赛克 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：刷新浏览器后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46172.3826 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.3826 | -- | 已关闭
20260529138398 | 海棠口腔（浙江金华婺城区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ21AABGNO | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.903 | 44778.6889 | 2000582 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46171.6958 | 43061 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 金华市 | 婺城区 | 图像不良 | 1.37 | -- | 46171.7528 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：图像不良 2、排查动作： 3、故障原因：CT上影像正常；牙医管家发白 4、处理步骤：让客户在牙医管家把图像增强等调整下 5、处理结果： | -- | -- | 46171.7597 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.7597 | -- | 已关闭
20260529138399 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | 未识别 | DK21AA4ACW | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.6958 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0009-00数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 对接分机阅片 | 1.42 | -- | 46171.7556 | 王尔豪 | MINIPacs阅片对接 | 1、故障现象：对接分机阅片 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户无响应 5、处理结果： | CR阅片对接 | -- | 46171.7556 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.7556 | -- | 已关闭
20260529138400 | 临高锦华口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AALTTT | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.2612 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.2612 | 45117.4139 | 2000592 | 2.0.5.710/2.0.5.2612 | -- | -- | 46171.7069 | 45117 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 海南省 | 省直辖县级行政区划 | 临高县 | 之前的患者复诊需要重新新建 | 1.1 | -- | 46171.7528 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：旧影像找不到 2、排查动作： 3、故障原因：检查原因之前换过空白数据库； 4、处理步骤：让客户吧旧数据拷贝到电脑，后续重建数据库 5、处理结果： | -- | -- | 46171.759 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.759 | -- | 已关闭
20260529138401 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | F2C0919892156 | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.7181 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 软件打开异常 | 0.93 | -- | 46171.7569 | 王尔豪 | 软件或设备操作指导 | 1、故障现象：牙医管家拍摄卡顿 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：让重装软件 5、处理结果： | CR客户协作或咨询 | -- | 46171.7569 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.7569 | -- | 已关闭
20260529138402 | 左氏口腔（贵州毕节织金县） | -- | S6500 | PH24ADRFDQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.7285 | 45477 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 华南大区 | 贵州省 | 毕节市 | 毕节市 | 老师，帮忙安装一下口扫软件 | 0 | -- | 46171.7285 | 唐积安 | 软件安装 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：安装 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46171.7285 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.7285 | -- | 已关闭
20260529138403 | 深圳市保源医疗器械有限公司 | -- | F200 | BX23AKGWKS | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.7292 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 舱门打不开 | 0.68 | -- | 46171.7576 | 王尔豪 | 不出仓 | 1、故障现象：仓门打不开 2、排查动作： 3、故障原因：适配器不对，功率太低了 4、处理步骤：让找原装适配器 5、处理结果： | CR硬件检测 | -- | 46171.7576 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.7576 | -- | 已关闭
20260529138404 | 尚善口腔（杭州滨江门诊） | -- | Dentrix 10-3.0 | D1020180122299 | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44801.5903 | 2000587 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46171.7333 | 43165 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 图像不良 | 3.69 | -- | 46171.8868 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈影像不正 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程无法连接，询问客户未响应 5、处理结果： | -- | -- | 46171.9257 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.9257 | -- | 已关闭
20260529138406 | 应城阳光口腔 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AAXAAV | 设备维修 | 1.0.0.9 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.0.0.9 | 45224.7611 | 1.0.0.8 | 1.0.0.9 | -- | -- | 46171.7347 | 45226 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 孝感市 | 应城市 | 需要重新校准 | 3.65 | -- | 46171.8868 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：重新校正平板 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户未响应 5、处理结果： | -- | -- | 46171.925 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.925 | -- | 已关闭
20260529138407 | 宁波鼎植口腔医院有限公司 | -- | 未识别 | TP25AAHNOR | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45772.6174 | 1.0.0.6 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46171.7354 | 45773 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 宁波市 | 北仑区 | 迁移数据 | 3.63 | -- | 46171.8868 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：迁移数据 2、排查动作： 3、故障原因：迁移数据 4、处理步骤：迁移数据 5、处理结果： | -- | -- | 46171.9257 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.9257 | -- | 已关闭
20260529138408 | 重庆艾得拉医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SG24AAEKDZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.7368 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 试点 | 重庆市 | 重庆市 | 北碚区 | 这是咋了 | 0 | -- | 46171.7368 | 唐积安 | 数据优化后闪退，无法保存 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 内存满 4、处理步骤： 5、处理结果： | 33版本软件问题 | -- | 46171.7375 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.7375 | -- | 已关闭
20260529138409 | 临汾快乐口腔 | -- | S6000 | FL22ACCHTQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.7396 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 西北大区 | 山西省 | 临汾市 | 尧都区 | 精度异常 | 0 | -- | 46171.7396 | 唐积安 | 精度异常 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：精度异常返厂校准 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：精度异常 | -- | 46171.7396 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.7396 | -- | 已关闭
20260529138411 | 恒雅口腔 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAIUOP | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.8 | 45428.7507 | 1.0.0.9 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46171.7438 | 45428 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 西安市 | 莲湖区 | 数据迁移 | 15.33 | -- | 46172.3826 | 胡标 | -- | 1、故障现象：数据迁移 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：部署自动迁移工具 5、处理结果： | -- | -- | 46172.3826 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.3826 | -- | 已关闭
20260529138412 | 桂林市锐锋医疗器械有限公司 | -- | F200 | BX22AK4KGO | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.7465 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 重装软件 | 16.37 | -- | 46172.4285 | 胡标 | 重装软件及数据迁移 | 1、故障现象：重装软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重装软件 5、处理结果： | CR软件安装 | -- | 46172.4285 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.4285 | -- | 已关闭
20260529138413 | 深圳一城格伦菲尔口腔门诊部 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAQPAS | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 线材接触不良 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.13 | 45631.6312 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46171.75 | 45635 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 拍不出影像 | 15.48 | -- | 46172.3951 | 胡标 | -- | 1、故障现象：拍摄中途提示手闸松开 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：调试工具测试手闸会接触不良，反馈现场 5、处理结果： | -- | -- | 46172.3965 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.3965 | -- | 已关闭
20260529138414 | 济宁市梁山县金城口腔 | -- | F200 | BX22AGWYRP | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46171.7507 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 山东省 | 济宁市 | 梁山县 | 小牙片机器打不开 机器绿灯一直是闪烁状态 | 23.59 | -- | 46172.7333 | 胡标 | 无故障 | 1、故障现象：小牙片机器打不开 机器绿灯一直是闪烁状态 2、排查动作： 3、故障原因：无故障 4、处理步骤：设备正常 5、处理结果： | CR客户协作或咨询 | -- | 46172.7333 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.7333 | -- | 已关闭
20260529138415 | 桂林市锐锋医疗器械有限公司 | -- | F200 | BX21AAYLTV | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.7514 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 对接分机阅片 | 23.33 | -- | 46172.7236 | 胡标 | 打不开报错类似 CRFlex err 之类的错误 | 1、故障现象：软件打不开 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重装软件正常 5、处理结果： | CR软件故障 | -- | 46172.7236 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.7236 | -- | 已关闭
20260529138417 | 深圳粤式格伦菲尔口腔门诊部 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AATKTO | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45320.6979 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46171.7528 | 45321 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 云端阅片部分A计算失败 | 22.94 | -- | 46172.7083 | 胡标 | -- | 1、故障现象：云端阅片部分A计算失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：客户无响应 | -- | -- | 46172.7174 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.7174 | -- | 已关闭
20260529138418 | 济南博笑口腔 | -- | 未识别 | UX25AAEGRY | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46021.4819 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46171.7535 | 46023 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 济南市 | 市中区 | 退一下系统保护，下载一个qq邮箱 | 23.11 | -- | 46172.716 | 胡标 | -- | 1、故障现象：退一下系统保护，下载一个qq邮箱 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：退一下系统保护，下载一个qq邮箱 5、处理结果： | -- | -- | 46172.7174 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.7174 | -- | 已关闭
20260529138419 | 长沙聪衡科技有限公司 | -- | F200 | BX24ABLYWQ | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.7542 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 天心区 | 对接牙医管家 | 23.58 | -- | 46172.7368 | 胡标 | 牙医管家对接 | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：对接牙医管家 5、处理结果： | CR阅片对接 | -- | 46172.7368 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.7368 | -- | 已关闭
20260529138420 | 新乡市振禄口腔 | -- | 未识别 | NH25AAOOJW | 设备维修 | 2.0.5.705/1.4.0.9 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.0.9 | 45967.7486 | 1.0.0.3 | 2.0.5.705/1.4.0.9 | -- | -- | 46171.7549 | 45973 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0033-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 新乡市 | 牧野区 | 影像不清晰 | 22.87 | -- | 46172.7076 | 胡标 | -- | 1、故障现象：影像不清晰有横线 2、排查动作： 3、故障原因：无故障 4、处理步骤：连远程查看正常 5、处理结果： | -- | -- | 46172.7083 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.7083 | -- | 已关闭
20260529138421 | 巴彦淖尔市临河区陈明珠口腔诊所 | -- | F200 | BX19ABWZAY | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46171.7549 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 西北大区 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 临河区 | 对接分机阅片 | 23.27 | -- | 46172.7243 | 胡标 | DX分机阅片对接 | 1、故障现象：对接分机阅片 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：对接云端 5、处理结果： | CR阅片对接 | -- | 46172.7243 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.7243 | -- | 已关闭
20260529138424 | 叶县怜雅口腔门诊部 | -- | 未识别 | UX25ABY4GR | 设备培训 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45856.6889 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46171.775 | 45859 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 平顶山市 | 叶县 | 1，故障描述问题：人员变动上门培训 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | 魏榛 | 46172.8667 | 46172.8674 | 培训 | 上门培训 | 1、故障现象：无故障 2、排查动作：培训 3、故障原因：培训 4、处理步骤：培训摆位阅片 5、处理结果：培训 | 否 | 培训 | -- | 0.2 | 0.04 | 46172.8694 | 46172.8674 | 46172.8688 | 46172.8694 | 46172.8688 | 已关闭
20260529138425 | 利川市牙益健口腔有限公司 | -- | 未识别 | UX25AAAGWY | 设备回访 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46017.625 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46171.7778 | 46018 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 利川市 | 顺路回访客户 | 14.66 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46172.4403 | 潘勇 | 46172.4403 | 46172.4437 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 1.31 | 1.5 | 1.36 | 46173.0319 | 46172.4437 | 46172.5 | 46173.0319 | 46172.5 | 已关闭
20260529138427 | 郑州二七新圃固德口腔诊所 | -- | 未识别 | WS26ABAYJS | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46172.7063 | 1.0.0.19 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 46171.8243 | 46173 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 二七区 | CT新机安装 | 13.86 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46172.5722 | 魏榛 | 46172.5729 | 46172.6396 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 5.75 | 6.7 | 6.6 | 46173.7465 | 46172.6417 | 46172.9167 | 46173.7465 | 46172.9167 | 处理完成
20260529138428 | 德美口腔 | -- | 未识别 | SG25ABXOAQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.8403 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 西北大区 | 陕西省 | 西安市 | -- | 精度异常，返厂检修 | 0.02 | -- | 46171.8417 | 袁凌峰 | 货件大批量返工 | 1、故障现象：精度异常 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂检修 | 口扫：精度异常 | -- | 46171.8417 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.8417 | -- | 已关闭
20260529138430 | 重庆升辉渝冠义齿制作有限公司 | -- | S6000 | FL22AEFNKR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.8465 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 试点 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 设备初始化失败，口扫仪断连 | 0.03 | -- | 46171.8479 | 袁凌峰 | 无法识别设备版本号 | 1、故障现象：设备连接异常，初始化失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂检修 | 口扫：初始化异常 | -- | 46171.8521 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.8521 | -- | 已关闭
20260529138432 | 襄阳铭言口腔 | -- | S6000 | FL24AASYXS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.8674 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 湖北省 | 襄阳市 | 樊城区 | 口扫发烫，断连 | 0.01 | -- | 46171.8674 | 袁凌峰 | 设备使用时断连 | 1、故障现象：设备断连，发烫 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂检修 | 通讯异常 | -- | 46171.8681 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.8681 | -- | 已关闭
20260529138434 | 湖南鹏悦医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SG24AC7UWY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.8833 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 长沙县 | 设备断连 | 0.01 | -- | 46171.884 | 袁凌峰 | 设备使用时断连 | 1、故障现象：设备连接异常，接触不良 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂检修 | 通讯异常 | -- | 46171.8847 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46171.8847 | -- | 已关闭
20260530138448 | 韩笑口腔（江苏南京秦淮区） | -- | Dentrix 10-3.0 | D1020170725112A | 设备维修 | 2.0.1.517/2.0.1.517 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 4.0.0.58 | 2.0.1.517 | 44796.7507 | 2000103 | 2.0.1.517/2.0.1.517 | -- | -- | 46172.3854 | 43434 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 南京市 | 秦淮区 | 软件打不开 | 0.72 | -- | 46172.416 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈软件打不开 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：客户未响应 5、处理结果： | -- | -- | 46172.4167 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.4167 | -- | 已关闭
20260530138449 | 邹更芳口腔诊所 | -- | F220 | FF21AAPVWU | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 3.0.0.1 | -- | 1.0.0.1 | -- | -- | -- | 46172.3875 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0012-00数字牙科影像板扫描仪 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 牙智宝片子放不进去 | 1.59 | -- | 46172.4535 | 郝珈宝 | USB链接错误 | 1、故障现象：软件显示服务连接失败，电脑网卡识别有异常 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：让客户重新拔插网卡 | CR软件故障 | -- | 46172.4535 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.4535 | -- | 已关闭
20260530138450 | 惠州市芽贝乐口腔医疗科技有限公司 | -- | F200 | BX25AEIGKV | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.3882 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | 小牙片与牙医管家对接不了数据 | 1.87 | -- | 46172.466 | 胡标 | 牙医管家对接 | 1、故障现象：小牙片与牙医管家对接不了数据 2、排查动作： 3、故障原因：牙医管家IP变动 4、处理步骤：对接牙医管家 5、处理结果： | CR阅片对接 | -- | 46172.466 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.466 | -- | 已关闭
20260530138451 | 天津市河东区富民路街社区卫生服务中心（天津市河东区精神卫生中心） | -- | 未识别 | OD25AACKWW | 设备维修 | 1.3.15.3/1.3.15.3 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45924.4799 | 1.0.0.18 | 1.3.15.3/1.3.15.3 | -- | -- | 46172.391 | 45926 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 天津市 | 天津市 | 河东区 | 按手闸后无影像 | 0.47 | -- | 46172.4104 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：按手闸后没有反应 2、排查动作： 3、故障原因：软件处于虚拟模式 4、处理步骤：软件未重新加载，重启服务后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46172.4125 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.4125 | -- | 已关闭
20260530138454 | 盐城大丰苏瑞白医疗服务有限公司口腔门诊部 | -- | 未识别 | YL26AAHPDR | 设备维修 | 1.4.2.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46139.7528 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46172.3979 | 46153 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 盐城市 | 大丰区 | 拍完片子没保存上 需要恢复 | 1.35 | -- | 46172.4542 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：未找到原图，客户没有保存数据 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46172.4542 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.4542 | -- | 已关闭
20260530138455 | 应城阳光口腔 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AAXAAV | 设备维修 | 1.0.0.9 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：重新校正平板 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.0.0.9 | 45224.7611 | 1.0.0.8 | 1.0.0.9 | -- | -- | 46172.3986 | 45226 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 孝感市 | 应城市 | 拍的ct都不清晰，平板重新校准一下 | 1.32 | -- | 46172.4535 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：重新校正平板 2、排查动作： 3、故障原因：重新校正平板 4、处理步骤：重新校正平板 5、处理结果： | -- | -- | 46172.4542 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.4542 | -- | 已关闭
20260530138456 | 海狸口腔 | -- | S6000 | FL22ABMNAR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.3986 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 试点 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 上传失败的问题 | 0.01 | -- | 46172.3993 | 唐积安 | 数据上传失败 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：网络问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 29软件问题 | -- | 46172.3993 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.3993 | -- | 已关闭
20260530138457 | 奉节县人民医院第一门诊部 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE22AANTTZ | 设备维修 | 1.0.0.6 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 2.13.268.1054 | 1.0.0.6 | 45062.6146 | 1.0.0.6 | 1.0.0.6 | -- | -- | 46172.4 | 45062 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 试点 | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 配置打印机 | 1.38 | -- | 46172.4569 | 胡标 | -- | 1、故障现象：小牙片与牙医管家对接不了数据 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：指导客户打印 5、处理结果： | -- | -- | 46172.4667 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.4667 | -- | 已关闭
20260530138458 | 广州美创医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL22AAJECU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46172.4 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 早上口扫扫不了 | 0 | -- | 46172.4007 | 唐积安 | 设备连接失败 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：插口松动 4、处理步骤： 5、处理结果： | 通讯异常 | -- | 46172.4007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.4007 | -- | 已关闭
20260530138459 | 长安博笑口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AAKITX | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008/2.0.5.1008 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.705 | 44540.7035 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008/2.0.5.1008 | -- | -- | 46172.4 | 44541 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 长安区 | 门诊的ct数据现在没有办法自动上传到云端了 | 1.31 | -- | 46172.4549 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：客户是牙医管家对接睿智影，已让客户联系牙医管家售后 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46172.4563 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.4563 | -- | 已关闭
20260530138460 | 章丘口腔医院 | -- | S6000 | FL23ABN2DQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46172.4097 | 45043 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 山东省 | 济南市 | 章丘 | 设备中断了图像的传输，请重启设备 | 0 | -- | 46172.4097 | 唐积安 | 设备使用时断连 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：插口问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 通讯异常 | -- | 46172.4104 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.4104 | -- | 已关闭
20260530138461 | 陆丰市东海文瑞口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23ABZXWU | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.2612 | -- | -- | 软件异常 | -- | 数据库异常损坏 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 无 | 45147.7889 | 无 | 2.0.5.710/2.0.5.2612 | -- | -- | 46172.4139 | 45148 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 汕尾市 | 陆丰市 | 软件打开白屏 | 1.03 | -- | 46172.4569 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：mysql服务无法启动，重建数据库 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46172.4569 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.4569 | -- | 已关闭
20260530138462 | 太原创美口腔门诊部 | -- | S6000 | FL22ABNHRQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.4139 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 西北大区 | 山西省 | 太原市 | 小店区 | 精度异常 | 0 | -- | 46172.4139 | 唐积安 | 精度异常 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：精度异常，返厂校准 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：精度异常 | -- | 46172.4139 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.4139 | -- | 已关闭
20260530138464 | 义乌市筑真电子科技有限公司 | -- | S6000 | FL21AEYMOV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.4201 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华东大区 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 且我刚刚试着扫了一下，扫一下就好卡，一点都不流畅 | 0 | -- | 46172.4201 | 唐积安 | 口扫卡顿 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：扫模型没关AI 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46172.4201 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.4201 | -- | 已关闭
20260530138465 | 王燕口腔（浙江金华婺城区） | -- | Dentrix 55 NX | EE20AB3PRY | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44375.4792 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46172.4201 | 44173 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 金华市 | 婺城区 | 这个ct机，这几天拍片拍到一半，系统要么拉住不动，要么电脑自动重新启动 | 1.14 | -- | 46172.4674 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈电脑会频发死机以及自动重启 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：更新BIOS ，使用命令行修复系统文件 5、处理结果： | -- | -- | 46172.4694 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.4694 | -- | 已关闭
20260530138467 | 武汉惠亮优益佳口腔门诊有限公司 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AAKEDV | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.2612/2.0.5.2612 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.2612 | 45176.5104 | 2000592 | 2.0.5.710/2.0.5.2612/2.0.5.2612 | -- | -- | 46172.4243 | 45163 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 汉阳区 | 卡采集页面 | 1.1 | -- | 46172.4701 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：采集界面卡住以及上传慢 2、排查动作： 3、故障原因：软件卡顿 4、处理步骤：重新准备后拍摄正常，未查看到原图数据；上传慢是客户网速慢，已建议客户升级千兆网 5、处理结果： | -- | -- | 46172.4708 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.4708 | -- | 已关闭
20260530138468 | 武汉洪山朗瑞口腔门诊部 | -- | F200 | BX26AC2MJS | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.4299 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 洪山区 | 软件报错 | 1.17 | -- | 46172.4785 | 郝珈宝 | 设备激活 | 1、故障现象：客户无响应 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR客户协作或咨询 | -- | 46172.4785 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.4785 | -- | 已关闭
20260530138469 | 宾泰口腔（北京大兴经济技术开发区） | -- | Dentrix 50 | D5C20199P0371 | 设备维修 | 2.0.5.9041 | -- | -- | 软件异常 | -- | 图像已丢失或者过期 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.904 | 44430.409 | 2000583 | 2.0.5.9041 | -- | -- | 46172.4319 | 43786 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 片子在，软件不显示找不到 | 1.23 | -- | 46172.4833 | 胡标 | -- | 1、故障现象：软件不显示找不到片子 2、排查动作： 3、故障原因：软件故障 4、处理步骤：重建影像 5、处理结果： | -- | -- | 46172.484 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.484 | -- | 已关闭
20260530138470 | 辽宁聪衡佳世伟业医疗器械有限公司 | -- | F200 | BX26ADUMOS | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.4333 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 东北大区 | 辽宁省 | 沈阳市 | 苏家屯区 | 安装分机阅片软件 | 0.91 | -- | 46172.4715 | 郑瑞瀚 | 软件或设备操作指导 | 1、故障现象：客户咨询分机阅片 2、排查动作： 3、故障原因：客户咨询分机阅片 4、处理步骤：解答客户疑问 5、处理结果： | CR客户协作或咨询 | -- | 46172.4715 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.4715 | -- | 已关闭
20260530138471 | 台前县王春才口腔诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AASIJX | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1008 | 44533.5181 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 46172.434 | 44712 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 濮阳市 | 台前县 | CT上传失败 | 0.79 | -- | 46172.4674 | 胡标 | -- | 1、故障现象：CT上传失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：上传正常 5、处理结果： | -- | -- | 46172.4778 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.4778 | -- | 已关闭
20260530138472 | 揭阳市雅康医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SE25AA1NTR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.441 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 华南大区 | 广东省 | 揭阳市 | 榕城区 | 师傅好，我的电脑坏了，有一病例没上传加工厂，怎么办？ | 0 | -- | 46172.441 | 唐积安 | 咨询下单下载权限问题 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46172.441 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.441 | -- | 已关闭
20260530138474 | 天牙口腔（临河店） | -- | Matrix 5000 | NA24ACBRGR | 设备维修 | 1.3.8/1.3.8 | -- | -- | 软件异常 | -- | CT上传速度慢 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.8 | 45530.7694 | 1.0.0.9 | 1.3.8/1.3.8 | -- | -- | 46172.4569 | 45531 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 东河区 | 片子上传速度太慢 | 0.82 | -- | 46172.491 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：网络异常 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46172.491 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.491 | -- | 已关闭
20260530138475 | 常州依诺口腔门诊部有限公司 | -- | Dentrix 50 Max | CJ23AAGMDS | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：关闭影子系统，重装插件 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 45138.5757 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46172.459 | 45138 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 常州市 | 新北区 | 通信失败，连接不到DX | 0.39 | -- | 46172.4757 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈睿知影插件消失 2、排查动作： 3、故障原因：影子系统 4、处理步骤：关闭影子系统，重装插件 5、处理结果： | -- | -- | 46172.4764 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.4764 | -- | 已关闭
20260530138477 | 连平德爱口腔医疗科技有限公司 | -- | F200 | BX25AACIWZ | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.4688 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 广东省 | 河源市 | 连平县 | 对接云端阅片，影像丢失 | 6.46 | -- | 46172.7375 | 胡标 | 数据库损坏 | 1、故障现象：影像丢失 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重建数据库未找到、指导客户操作 5、处理结果： | CR软件故障 | -- | 46172.7375 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.7375 | -- | 已关闭
20260530138480 | 诺鼎口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABHDGO | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1020/2.0.5.1020 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1020 | 44584.4347 | 2000589 | 2.0.5.708/2.0.5.1020/2.0.5.1020 | -- | -- | 46172.4792 | 44584 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 湛江市 | 廉江市 | 影像不清晰 | 0.7 | -- | 46172.5083 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：影像不清晰 2、排查动作： 3、故障原因：铅帽佩戴方式不正确 4、处理步骤：指导客户正确操作 5、处理结果： | -- | -- | 46172.509 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.509 | -- | 已关闭
20260530138481 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | BX20AFFLTV | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.4792 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 安装软件 | 0.06 | -- | 46172.4819 | 胡标 | 重装软件及数据迁移 | 1、故障现象：安装软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：创建快捷方式 5、处理结果： | CR软件安装 | -- | 46172.4819 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.4819 | -- | 已关闭
20260530138482 | 深圳一城格伦菲尔口腔门诊部 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAQPAS | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：安装软手闸工具 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.13 | 45631.6312 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46172.4819 | 45635 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 安装一个软手闸拍摄 | 0.67 | -- | 46172.5097 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：安装软手闸工具 2、排查动作： 3、故障原因：安装软手闸工具 4、处理步骤：安装软手闸工具 5、处理结果： | -- | -- | 46172.5097 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.5097 | -- | 已关闭
20260530138483 | 临海口腔医院有限公司 | -- | 未识别 | VN25AAC4OR | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.14 | 45800.7243 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46172.4903 | 45804 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 台州市 | 临海市 | 清理缓存 | 5.47 | -- | 46172.7181 | 胡标 | -- | 1、故障现象：清理缓存 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理缓存 5、处理结果： | -- | -- | 46172.7181 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.7181 | -- | 已关闭
20260530138484 | 义乌市筑真电子科技有限公司 | -- | S6000 | FL21AEYMOV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.4944 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华东大区 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 设备使用断连，全面检查 | 0 | -- | 46172.4944 | 唐积安 | 设备使用时断连 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：设备使用断连，全面检查 4、处理步骤： 5、处理结果： | 通讯异常 | -- | 46172.4972 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.4972 | -- | 已关闭
20260530138485 | 杭州天壤口腔门诊部有限公司 | -- | Matrix 5000C | SA25ABDJWO | 设备维修 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 硬件异常 | 硬件异常 | 其他：01010202主控与束光器控制板CAN通信超时 | 设备无法正常开启 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.12 | 45714.5743 | 1.0.0.6 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 46172.4979 | 45715 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 报错01010202 | 0.46 | 19.73 | 46172.5167 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：01010202主控与束光器控制板CAN通信超时 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：转王龙 | -- | -- | 46172.5174 | 未解决 | 46172.8042 | 王龙 | 46173.3396 | 46173.3972 | -- | 束光器板卡、旋转臂板卡、主控板烧了 | 1、故障现象：客户企业微信报修设备无法使用 2、排查动作：束光器板卡烧了、转接板、主控板烧了 3、故障原因：板卡烧了 4、处理步骤：更换、重新调试 5、处理结果：处理完成 | 是 | -- | 21.12 | 13.4 | 11.96 | 46173.5076 | 46173.3972 | 46173.8958 | 46173.5076 | 46173.8958 | 已关闭
20260530138487 | 北京悦博科技发展有限公司 | -- | S6000 | FL22ACEUOU | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.4986 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 上传失败 | 0 | -- | 46172.4986 | 唐积安 | 数据上传失败 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：网络 4、处理步骤： 5、处理结果： | 29软件问题 | -- | 46172.4993 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.4993 | -- | 已关闭
20260530138489 | 珠海市斗门六和华湾口腔门诊部 | -- | 未识别 | UX25AB75GU | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.13 | 45905.7167 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46172.5132 | 45911 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 珠海市 | 斗门区 | 检查列表搜索不到患者影像 | 1.2 | -- | 46172.5639 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈实际上拍摄了但软件没有这条记录 2、排查动作： 3、故障原因：不详 4、处理步骤：客户无法提供证据，查看日志无对应记录，原图会被覆盖无法参考；指导客户下次遇到联系我们恢复数据，不要重新拍摄，方便排查问题 5、处理结果： | -- | -- | 46172.566 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.566 | -- | 已关闭
20260530138491 | 深圳粤式格伦菲尔口腔门诊部 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AAYPRS | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 其他：主控与高压通信超时 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45469.7618 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46172.5208 | 45471 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 恢复患者影像 | 0.92 | -- | 46172.559 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈影像未保存 2、排查动作： 3、故障原因：硬件报错0106020d主控与高压通信超时 4、处理步骤：客户拍摄的大视野，对应时间点有硬件报错，查看原图无cbct_task.xml，无法进行拼接恢复 5、处理结果： | -- | -- | 46172.5611 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.5611 | -- | 已关闭
20260530138492 | 成都钩沉医疗器械有限公司 | -- | F200 | BX25ADNGKV | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.5354 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 龙泉驿区 | 找不到拍过的患者影像 | 0.5 | -- | 46172.5563 | 郑瑞瀚 | 软件或设备操作指导 | 1、故障现象：客户反馈拍摄完影像丢失 2、排查动作： 3、故障原因：磁盘读写 4、处理步骤：重建数据库 5、处理结果： | CR客户协作或咨询 | -- | 46172.5563 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.5563 | -- | 已关闭
20260530138493 | 惠州市鹏胜医疗器械有限公司 | -- | F200 | BX26AAGMRR | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.5563 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | 设备无法链接 | 0.3 | -- | 46172.5687 | 郑瑞瀚 | 软件或设备操作指导 | 1、故障现象：客户反馈无法连接 2、排查动作： 3、故障原因：无故障 4、处理步骤：远程查看测试可以正常了连接 5、处理结果： | CR客户协作或咨询 | -- | 46172.5687 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.5687 | -- | 已关闭
20260530138494 | 名仕口腔 | -- | Dentrix 50 | D5C20196J0240 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 2.0.5.905 | 44329.6257 | 2000585 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46172.566 | 43705 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 宁波市 | 余姚市 | 修改存储路径 | 0.88 | -- | 46172.6028 | 胡标 | -- | 1、故障现象：修改存储路径 2、排查动作： 3、故障原因：客户协作 4、处理步骤：修改存储路径 5、处理结果： | -- | -- | 46172.6042 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.6042 | -- | 已关闭
20260530138495 | 山东迈尔医疗科技有限公司 | -- | S6000 | FL21AMXRDY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46172.5667 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 山东省 | 日照市 | 东港区 | 你好，启动失败 | 0 | -- | 46172.5674 | 唐积安 | 服务启动失败 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：360 4、处理步骤： 5、处理结果： | 32软件问题 | -- | 46172.5674 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.5674 | -- | 已关闭
20260530138498 | 大理麦吉口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAVQJX | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030/2.0.5.710 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 卡采集 | -- | 已部署 | 4.0.0.70 | 2.0.5.1030 | 44932.5604 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030/2.0.5.1030/2.0.5.710 | -- | -- | 46172.5826 | 44932 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 大理白族自治州 | 弥渡县 | 卡准备机械臂回零超时，请检查设备后重试! | 0.63 | -- | 46172.609 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：卡准备机械臂回零超时，请检查设备后重试! 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：重启CT 设备后恢复 | -- | -- | 46172.6097 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.6097 | -- | 已关闭
20260530138499 | 金水臻好口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ACCNKT | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1029 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44750.7444 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1029 | -- | -- | 46172.584 | 44750 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 金水区 | 协助手动上传牙医管家 | 0.63 | -- | 46172.6097 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：牙医管家病历号不一样 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46172.6104 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.6104 | -- | 已关闭
20260530138501 | 山东迈尔医疗科技有限公司 | -- | S6000 | FL21AL3RKY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46172.5917 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 山东省 | 日照市 | 东港区 | 它这台现在的问题是，进去软件以后扫描刚开始就闪退 | 0.01 | -- | 46172.5917 | 唐积安 | 配置优化 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：显卡没优化 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46172.5924 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.5924 | -- | 已关闭
20260530138502 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL23AHEYKS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.5958 | 45133 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-03口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 服务启动失败 | 0 | -- | 46172.5965 | 赖美琪 | 软件安装 | 1、故障现象：服务启动失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户重装口扫软件 5、处理结果：安装完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46172.5965 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.5965 | -- | 已关闭
20260530138503 | 大连美牙口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ACO2GW | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户数据迁移 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1030 | 44870.7556 | 2.0.5.91 | 2.0.5.710/2.0.5.1030 | -- | -- | 46172.5965 | 44875 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 金州区 | 影像上传失败 | 1.08 | -- | 46172.6417 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：存储路径有问题 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：客户无响应 | -- | -- | 46173.4542 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.4542 | -- | 已关闭
20260530138505 | 贵阳市喜芽芽口腔医院有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABPPRZ | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44561.6208 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46172.6056 | 44562 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 贵州省 | 贵阳市 | 云岩区 | 卡重建 | 0.29 | -- | 46172.6174 | 胡标 | -- | 1、故障现象：卡重建 2、排查动作： 3、故障原因：D盘存满了 4、处理步骤：清理E看牙缓存 5、处理结果： | -- | -- | 46172.6181 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.6181 | -- | 已关闭
20260530138506 | 哈尔滨市美美达齿科技术发展有限公司 | -- | S6500 | PH24AEAFTQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.6111 | 45401 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 东北大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 松北区 | 初始化失败 | 0 | -- | 46172.6111 | 赖美琪 | 无法识别3.0接口 | 1、故障现象：初始化失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程视频指引客户做交叉测试，重装驱动 5、处理结果：可以正常连接使用 | 口扫：初始化异常 | -- | 46172.6118 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.6118 | -- | 已关闭
20260530138507 | 广州陆永春口腔 | -- | S6000 | FL21AHIYDV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46172.6118 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-06口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 海珠区 | 口扫曝光，断连，无法正常扫描 | 0 | -- | 46172.6118 | 唐积安 | 2D窗口曝光 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：口扫曝光，断连，无法正常扫描 4、处理步骤： 5、处理结果： | 投影异常 | -- | 46172.6125 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.6125 | -- | 已关闭
20260530138509 | 广州市周江医疗器材有限公司 | -- | F200 | BX22ADBNOX | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.6125 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 荔湾区 | USB连接失败 | 0.11 | -- | 46172.6174 | 胡标 | USB链接错误 | 1、故障现象：USB连接失败 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重装驱动后正常 5、处理结果： | CR软件故障 | -- | 46172.6174 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.6174 | -- | 已关闭
20260530138510 | 洛阳曦美义齿有限公司 | -- | 未识别 | SI26AASGJR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.6139 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-06口腔数字印模仪国内版S6500 | 直辖大区 | 河南省 | 洛阳市 | 洛龙区 | 你好，我问一下，我们这个口扫扫完之后电脑断电了，但是能正常下单，但是厂家那边打不开这个口扫数据怎么办，加载到80%就不动了 | 0 | -- | 46172.6139 | 唐积安 | 咨询口扫数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46172.6139 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.6139 | -- | 已关闭
20260530138511 | 郑州特睿医疗器械销售有限公司 | -- | 未识别 | QH24ADJRKW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.6139 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 二七区 | 感觉口扫数据有问题。需要校正 | 0 | -- | 46172.6139 | 赖美琪 | 货件大批量返工 | 1、故障现象：感觉口扫数据有问题。需要校正 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：全面检测 5、处理结果：返厂维修 | 口扫：精度异常 | -- | 46172.6153 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.6153 | -- | 已关闭
20260530138512 | 陈亚飞口腔 | -- | S6000 | FL22ACYSRX | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.6153 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 东北大区 | 辽宁省 | 盘锦市 | 兴隆台区 | 精度异常 | 0 | -- | 46172.6153 | 唐积安 | 货件大批量返工 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：精度异常 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：精度异常 | -- | 46172.6153 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.6153 | -- | 已关闭
20260530138515 | 茂洁口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AAKXOS | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.2612 | -- | -- | DX异常 | -- | 云端数据打开异常 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.2612 | 45103.6056 | 2000592 | 2.0.5.710/2.0.5.2612 | -- | -- | 46172.6188 | 45103 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 丽水市 | 青田县 | 片子是已经显示已上传的，但是在我们网页端里面就搜不到这个病人 | 0.52 | -- | 46172.6403 | 胡标 | -- | 1、故障现象：片子是已经显示已上传的，但是在我们网页端里面就搜不到这个病人 2、排查动作： 3、故障原因：dx异常搜索不到 4、处理步骤：反馈技术 5、处理结果： | -- | -- | 46172.641 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.641 | -- | 已关闭
20260530138516 | 长娟口腔（数码店） | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AAACOO | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1032 | 45318.5875 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 46172.6222 | 45319 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 盘锦市 | 兴隆台区 | 无法上传云端 | 2.33 | -- | 46172.7194 | 胡标 | -- | 1、故障现象：无法上传云端 2、排查动作： 3、故障原因：插件未登录 4、处理步骤：登录插件 5、处理结果： | -- | -- | 46172.7194 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.7194 | -- | 已关闭
20260530138517 | 福若瑞新医疗科技（江西）有限公司 | -- | 未识别 | SG25ABRFJW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.6222 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华东大区 | 江西省 | 九江市 | 都昌县 | 帮忙安装一下口扫软件 | 0 | -- | 46172.6222 | 赖美琪 | 软件安装 | 1、故障现象：帮忙安装一下口扫软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程 5、处理结果：客户电脑配置低，无法安装 | 口扫：客户协作 | -- | 46172.6229 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.6229 | -- | 已关闭
20260530138518 | 台前县王春才口腔诊所 | -- | 未识别 | SE26AAJIAR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.6271 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 直辖大区 | 河南省 | 濮阳市 | 台前县 | 扫描时怎么改声音 | 0 | -- | 46172.6271 | 唐积安 | 软件使用说明 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46172.6278 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.6278 | -- | 已关闭
20260530138519 | 郑兴武口腔诊所 | -- | S6000 | FL22AG7JDY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.6292 | 44994 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 未识别 | -- | -- | -- | 打不开啦 | 0 | -- | 46172.6292 | 唐积安 | 服务启动中 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：360 4、处理步骤： 5、处理结果： | 32软件问题 | -- | 46172.6292 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.6292 | -- | 已关闭
20260530138520 | 深圳德伦齿科有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AA8IOX | 设备维修 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 4.0.0.67 | 2.0.5.1008 | 44514.4167 | 2000587 | 2.0.5.705/2.0.5.1008 | -- | -- | 46172.6292 | 44515 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 影像不清晰 | 2.61 | -- | 46172.7382 | 胡标 | -- | 1、故障现象：影像不清晰 2、排查动作： 3、故障原因：围脖戴太高了 4、处理步骤：指导客户 5、处理结果： | -- | -- | 46172.7389 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.7389 | -- | 已关闭
20260530138521 | 洛阳曦美义齿有限公司 | -- | 未识别 | SI25AABYYP | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.6312 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-06口腔数字印模仪国内版S6500 | 直辖大区 | 河南省 | 洛阳市 | 洛龙区 | 你好，口扫数据如何导出到微信上？ | 0 | -- | 46172.6312 | 唐积安 | 咨询下单下载权限问题 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46172.6312 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.6312 | -- | 已关闭
20260530138523 | 众美口腔（江苏无锡新吴区） | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABPFXO | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1029 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44625.3444 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1029 | -- | -- | 46172.6417 | 44607 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 无锡市 | 新吴区 | 清理内存 | 1.13 | -- | 46172.6882 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：内存不足 2、排查动作： 3、故障原因：内存不足 4、处理步骤：指导客户清理缓存以及本地数据 5、处理结果： | -- | -- | 46172.6903 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.6903 | -- | 已关闭
20260530138525 | 河南金佳泰医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL22AERNJS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.6438 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 周口市 | 项城市 | 初始化失败 | 0 | -- | 46172.6438 | 唐积安 | 设备连接失败 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：插口问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 通讯异常 | -- | 46172.6444 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.6444 | -- | 已关闭
20260530138526 | 南宁柏乐口腔东盟店 | -- | 未识别 | VN25AATMOU | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 缺少附件 | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 无 | 45860.7542 | 无 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46172.6549 | 45866 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 青秀区 | 1，故障描述问题：需要申请物料，不用上门 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 2.03 | -- | 46172.7389 | 胡标 | -- | 1、故障现象：需要申请物料，不用上门 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：需要申请物料，不用上门 5、处理结果： | -- | -- | 46172.7396 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.7396 | -- | 已关闭
20260530138527 | 诺鼎口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABHDGO | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1020/2.0.5.1020 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1020 | 44584.4347 | 2000589 | 2.0.5.708/2.0.5.1020/2.0.5.1020 | -- | -- | 46172.6569 | 44584 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 湛江市 | 廉江市 | 按手闸没反应 | 1 | -- | 46172.6986 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：重启设备后恢复 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46172.6986 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.6986 | -- | 已关闭
20260530138528 | 安顺张老师新开门诊 | -- | 未识别 | SE25AA1KTX | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.6604 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 华南大区 | 贵州省 | 安顺市 | 西秀区 | 老师反馈我们口扫到加工厂，在加工厂那边平台上，转换不成彩色的，就无法修肩台，麻烦看看呢@菲森口扫售后客服 | 0 | -- | 46172.6604 | 唐积安 | 咨询口扫数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46172.6611 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.6611 | -- | 已关闭
20260530138529 | 北京京谊口腔 | -- | Dentrix 50 Max | CJ22AAB3AZ | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 阅片分机对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 45260.6861 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46172.6639 | 44970 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 丰台区 | 无法上传云端 | 0.91 | -- | 46172.7014 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：插件启动转发服务 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46172.7021 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.7021 | -- | 已关闭
20260530138531 | 汕头市兴华牙科医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | PX24AAD3AS | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 1.3.10 | -- | 1.0.2.6 | -- | -- | -- | 46172.6681 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0019-01 数字牙科影像板扫描仪 | 华南大区 | 广东省 | 汕头市 | 龙湖区 | 配置网络 | 2.01 | -- | 46172.7521 | 郑瑞瀚 | 网络重新配置 | 1、故障现象：重新配网 2、排查动作： 3、故障原因：重新配网 4、处理步骤：重新配网 5、处理结果： | CR网络配置 | -- | 46172.7521 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.7521 | -- | 已关闭
20260530138532 | 衡阳市恒德红湘口腔有限公司 | -- | 未识别 | YL26AAFPKR | 设备维修 | 1.5.0.1 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46139.5104 | 1.0.3.6 | 1.5.0.1 | -- | -- | 46172.6715 | 46140 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 开福区 | 卡生成 | 1 | -- | 46172.7132 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：CT重建异常 2、排查动作： 3、故障原因：算法重建崩溃 4、处理步骤：反馈研发优化算法 5、处理结果： | -- | -- | 46172.7139 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.7139 | -- | 已关闭
20260530138533 | 乐清口腔医院（浙江温州乐清市） | -- | Dentrix 10-4.0 | D1C0418BK0055 | 设备维修 | 2.0.1.905 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 电脑硬件故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.905 | 44326.8701 | 2000585 | 2.0.1.905 | -- | -- | 46172.6771 | 43493 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 温州市 | 乐清市 | 影像打不开 | 1.51 | -- | 46172.7396 | 胡标 | -- | 1、故障现象：影像打不开 2、排查动作： 3、故障原因：显卡坏了 4、处理步骤：让客户购买新显卡 5、处理结果： | -- | -- | 46172.7403 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.7403 | -- | 已关闭
20260530138535 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | 未识别 | SG25ABIFGT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.6868 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 口扫设备怎么校准，昨天和今天发的口扫种植数据都不行 | 0 | -- | 46172.6868 | 赖美琪 | 货件大批量返工 | 1、故障现象： 口扫设备怎么校准，昨天和今天发的口扫种植数据都不行，扫描杆都是变形了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：返厂校准 5、处理结果：返厂维修 | 口扫：精度异常 | -- | 46172.6875 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.6875 | -- | 已关闭
20260530138537 | 惠来县荣发口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | UX25AC24DT | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件准备时间过长 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45862.8667 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46172.6924 | 45863 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 揭阳市 | 惠来县 | 卡准备中 | 1.15 | -- | 46172.7403 | 胡标 | -- | 1、故障现象：卡准备中 2、排查动作： 3、故障原因：未按开机顺序开机 4、处理步骤：重启后正常 5、处理结果： | -- | -- | 46172.7431 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.7431 | -- | 已关闭
20260530138538 | 牙而乐口腔（河南商丘民权县） | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABRNKU | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1029 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44405.7083 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1029 | -- | -- | 46172.6965 | 44406 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 商丘市 | 民权县 | 清理内存 | 1.08 | -- | 46172.7417 | 胡标 | -- | 1、故障现象：清理内存 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：清理内存、更换存储路径 5、处理结果： | -- | -- | 46172.7424 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.7424 | -- | 已关闭
20260530138539 | 昆明恰博医疗器械有限公司 | -- | F200 | BX25ABJIDZ | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.7049 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 拍片机已经曝光了，牙片宝没有显影 | 0.98 | -- | 46172.7458 | 郑瑞瀚 | 不上图 | 1、故障现象：不上图 2、排查动作： 3、故障原因：客户操作问题 4、处理步骤：已排查问题，客户X光机没有操作正确导致没有射线，后续客户正确操作以后正常上图 5、处理结果： | CR影像不良 | -- | 46172.7458 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.7458 | -- | 已关闭
20260530138540 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | F2C0919AP2548 | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.7111 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 产品未授权 | 1.43 | -- | 46172.7708 | 郝珈宝 | 设备激活 | 1、故障现象：重装软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR客户协作或咨询 | -- | 46172.7708 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.7708 | -- | 已关闭
20260530138541 | 河南省广森医疗器械销售有限公司 | -- | S6000 | FL21ACSCOY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46172.7181 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 扫描完电脑卡这里了 | 0 | -- | 46172.7188 | 唐积安 | 电脑其他报错咨询 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：电脑黑屏 4、处理步骤： 5、处理结果： | 咨询问题 | -- | 46172.7188 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.7188 | -- | 已关闭
20260530138542 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | F200201707030103 | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.7229 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 软件打不开 | 17.78 | -- | 46173.4639 | 郝珈宝 | 数据库损坏 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR软件故障 | -- | 46173.4639 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.4639 | -- | 已关闭
20260530138543 | 深圳粤式格伦菲尔口腔门诊部 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE24AATKTO | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45320.6979 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46172.7243 | 45321 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 云端无法下载 | 1.21 | -- | 46172.7743 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：无下载权限 2、排查动作： 3、故障原因：账号问题 4、处理步骤：已同步给客户 5、处理结果： | -- | -- | 46172.7917 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.7917 | -- | 已关闭
20260530138544 | 广州美创医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL21ACQBTV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.7299 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 你们发的清理视频，我这边没有你们说的一键清理缓存 | 0 | -- | 46172.7299 | 唐积安 | 清理数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：找电脑师傅清理 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46172.7306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.7306 | -- | 已关闭
20260530138547 | 北京创翼商贸有限公司 | -- | F200 | BX24AGDVWR | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.7333 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | USB连接失败 | 0.6 | -- | 46172.7583 | 郑瑞瀚 | 不通电 | 1、故障现象：usb连接错误 2、排查动作： 3、故障原因：板子烧了 4、处理步骤：客户开机后适配器闪灯，关机后适配器常亮 5、处理结果： | CR硬件检测 | -- | 46172.7583 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46172.7583 | -- | 已关闭
20260531138552 | 武汉大众口腔医疗股份有限公司珞狮南路门诊部 | -- | Matrix 5000C | SA25AAGBAR | 设备回访 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 无 | 45763.6444 | 无 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46173.0042 | 45764 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 洪山区 | 客户报设备头侧标尺掉了，顺路回访客户 | 8.93 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46173.475 | 潘勇 | 46173.475 | 46173.4986 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 2.95 | 2.6 | 2.49 | 46173.6056 | 46173.4993 | 46173.6028 | 46173.6056 | 46173.6028 | 已关闭
20260531138560 | 惠泽口腔 | -- | S6000 | FL21AUXUGZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 29.13 | -- | S6000 | -- | -- | -- | 46173.3792 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 山东省 | 青岛市 | -- | 这一步点进去没反应 | 0 | -- | 46173.3799 | 唐积安 | dx打开白屏 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：浏览器缓存满 4、处理步骤： 5、处理结果： | DX云端异常 | -- | 46173.3799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.3799 | -- | 已关闭
20260531138561 | 临沂罗庄正择口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AAFCDO | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1032 | 45314.7361 | 2000593 | 2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 46173.3847 | 45315 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 临沂市 | 罗庄区 | 清理缓存 | 0.36 | -- | 46173.3993 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：内存不足 2、排查动作： 3、故障原因：存储盘满了 4、处理步骤：临时更换存储路径，提供两个长期方案给客户参考 5、处理结果： | -- | -- | 46173.409 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.409 | -- | 已关闭
20260531138562 | 玉兰口腔（河南濮阳华龙区） | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABGYXY | 设备维修 | 2.0.5.708 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件提示“离线” | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.708 | 44995.3986 | 2000589 | 2.0.5.708 | -- | -- | 46173.3924 | 44995 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 濮阳市 | 华龙区 | 拍片软件每天打开都是离线状态 每次都要重新启动电脑才能打开 | 1.71 | -- | 46173.4639 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：离线；对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务启动错误 4、处理步骤：引导先开CT再开软件 5、处理结果： | -- | -- | 46173.466 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.466 | -- | 已关闭
20260531138563 | 木里帝合口腔诊所部（个体工商户） | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AASHJU | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 4.0.0.64 | 2.0.5.1033 | 45541.6743 | 2000594 | 2.0.5.710/2.0.5.1033 | -- | -- | 46173.3938 | 45542 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 青白江区 | 片子传不到牙医管家 | 1.34 | -- | 46173.4493 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：换本地服务传输 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46173.45 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.45 | -- | 已关闭
20260531138564 | 飞扬口腔.电厂路店（河南郑州中原区） | -- | Dentrix 55 云 | EW21ABQESY | 设备维修 | 2.0.5.708 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.708 | 44540.4389 | 2000589 | 2.0.5.708 | -- | -- | 46173.3938 | 44540 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 中原区 | 前两天电脑没网好多都没传上今天手动传显示传成功了但是电脑搜不到 | 0.73 | -- | 46173.4243 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户电脑没网导致上传异常 2、排查动作： 3、故障原因：客户电脑没网导致上传异常 4、处理步骤：指导客户清空已完成，重新手动归档，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46173.425 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.425 | -- | 已关闭
20260531138565 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | BX26AALLAO | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.3944 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 拍小片软件想从D盘改到F盘 | 1.35 | -- | 46173.4507 | 郝珈宝 | 重装软件及数据迁移 | 1、故障现象：更改软件路径，迁移数据 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR软件安装 | -- | 46173.4507 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.4507 | -- | 已关闭
20260531138566 | 孙立军口腔 | -- | 未识别 | UX25AACEAW | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：帮客户恢复影像 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 46029.5389 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46173.3951 | 46034 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 找不到患者影像 | 0.4 | -- | 46173.4118 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户全景未保存 2、排查动作： 3、故障原因：客户全景未保存 4、处理步骤：帮客户恢复影像 5、处理结果： | -- | -- | 46173.4125 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.4125 | -- | 已关闭
20260531138568 | 乐清市鼎植口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | VN25AAE4AR | 设备维修 | 1.3.14 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户无响应 | -- | 已部署 | 4.0.0.64 | 1.3.14 | 45804.5021 | 1.0.0.17 | 1.3.14 | -- | -- | 46173.4049 | 45804 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 温州市 | 乐清市 | CT上传不了 | 1.2 | -- | 46173.4549 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：客户无响应 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46173.4549 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.4549 | -- | 已关闭
20260531138569 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | F200201805040573 | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46173.4056 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 对接牙医管家 | 1.77 | -- | 46173.4799 | 王尔豪 | 牙医管家对接 | 1、故障现象：牙医管家不显示影像 2、排查动作： 3、故障原因：测试通信正常，仅一个患者不显示 4、处理步骤：反馈牙医管家 5、处理结果： | CR阅片对接 | -- | 46173.4799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.4799 | -- | 已关闭
20260531138570 | 中山仓鼠口腔门诊 | -- | 未识别 | UX25AA74WR | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.14 | 45804.4694 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46173.4118 | 45804 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 中山市 | 小榄镇 | 卡扫描页面，拍不出影像 | 0.41 | -- | 46173.4292 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：转dicom异常 2、排查动作： 3、故障原因：转dicom程序报错 4、处理步骤：恢复影像 5、处理结果： | -- | -- | 46173.4306 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.4306 | -- | 已关闭
20260531138571 | 梅河口市良易义齿科技研究工作室 | -- | 未识别 | SG25ABCNKR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.4153 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 东北大区 | 吉林省 | 通化市 | 梅河口市 | 卡顿 | 0 | -- | 46173.4153 | 唐积安 | 口扫卡顿 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：优化 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46173.4153 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.4153 | -- | 已关闭
20260531138573 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | BX20ABUPJY | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46173.4167 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 小牙片软件整个登记界面都点不动 | 0.74 | -- | 46173.4479 | 郑瑞瀚 | 软件或设备操作指导 | 1、故障现象：客户反馈登记界面经常没反应 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重装软件，客户反馈后续找空闲时间重装 5、处理结果： | CR客户协作或咨询 | -- | 46173.4479 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.4479 | -- | 已关闭
20260531138574 | 台州市浩达口腔门诊部 | -- | Dentrix 10-4.0 | DAC04192K0006 | 设备维修 | 2.0.1.907 | -- | -- | 软件异常 | -- | 软件其他报错 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.904 | 45013.4326 | 2000583 | 2.0.1.907 | -- | -- | 46173.4174 | 43552 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 台州市 | 黄岩区 | 检查号已存在 | 0.33 | -- | 46173.4306 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：检查号已存在 2、排查动作： 3、故障原因：软件设计逻辑 4、处理步骤：将检查号修改成一样 5、处理结果： | -- | -- | 46173.4396 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.4396 | -- | 已关闭
20260531138575 | 创新口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW21AA6KGS | 设备维修 | 2.0.5.704 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.64 | 2.0.5.704 | 44359.8278 | 2000586 | 2.0.5.704 | -- | -- | 46173.4174 | 44361 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 金水区 | 刻录光盘异常 | 0.87 | -- | 46173.4535 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：手动光盘刻录 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46173.4542 | 未解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.4542 | -- | 已关闭
20260531138576 | 迁安禄康口腔 | -- | Dentrix 50 投放 | DZC2019AI0014 | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44317.3542 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46173.425 | 43780 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0009-00 口腔X射线数字化体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 唐山市 | 迁安市 | 对接牙医管家 | 0.55 | -- | 46173.4479 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因：对接牙医管家 4、处理步骤：插件对接，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46173.4535 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.4535 | -- | 已关闭
20260531138578 | 长春市黄伟义齿制作中心 | -- | 未识别 | SG24ADZUTY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.4299 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 东北大区 | 吉林省 | 长春市 | 宽城区 | 安装新设备 | 0 | -- | 46173.4299 | 唐积安 | 软件安装 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：安装软件 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46173.4313 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.4313 | -- | 已关闭
20260531138579 | 重庆北城思迈尔口腔医院有限公司 | -- | Dentrix 50 | D5C20195F0141 | 设备维修 | 2.0.5.61 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：服务打开异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.61 | 44875.7257 | 2000561 | 2.0.5.61 | -- | -- | 46173.4306 | 43636 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 试点 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 卡准备中，上传速度慢 | 1.17 | -- | 46173.4792 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：上传异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务打开异常 4、处理步骤：关闭转发服务，同步对接原理 5、处理结果： | -- | -- | 46173.4819 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.4819 | -- | 已关闭
20260531138580 | 加泰维康国际贸易（北京）有限公司 | -- | 未识别 | SE25AANZWT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.4333 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 丰台区 | 软件启动失败 | 0 | -- | 46173.4333 | 唐积安 | 服务启动中 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：软件问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 33版本软件问题 | -- | 46173.4347 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.4347 | -- | 已关闭
20260531138581 | 内蒙古硕宜义齿科技有限公司 | -- | 未识别 | QH24ACPCAW | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.4368 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 西北大区 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 红山区 | 给我一个口扫软件的下载地址呗 | 0 | -- | 46173.4368 | 唐积安 | 软件安装 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：安装 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46173.4368 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.4368 | -- | 已关闭
20260531138582 | 心爱口腔 | -- | Dentrix 50 | D5C20191J0036 | 设备维修 | 2.0.5.9052 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 线材接触不良 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.905 | 44333.9903 | 2000585 | 2.0.5.9052 | -- | -- | 46173.441 | 43577 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 合肥市 | 巢湖市 | 按手闸没反应，刚刚试了一下重启，拍了一张CT，需要等一分多钟才开始拍，拍完后面一直停留在99%的界面 | 0.55 | -- | 46173.4639 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：卡采集 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重装采集卡驱动，指导拔插清洁光纤 5、处理结果： | -- | -- | 46173.5035 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.5035 | -- | 已关闭
20260531138583 | 重庆艾得拉医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SG26AAFIDO | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.4472 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 试点 | 重庆市 | 重庆市 | 北碚区 | 帮我看一下呢 | 0 | -- | 46173.4472 | 唐积安 | 咬合交错 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：扫描手法问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 33版本软件问题 | -- | 46173.4472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.4472 | -- | 已关闭
20260531138584 | 蕲春中山口腔 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AAEUKP | 设备维修 | 1.0.0.8/1.0.0.8 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.0.0.8 | 45131.3333 | 1.0.0.8 | 1.0.0.8/1.0.0.8 | -- | -- | 46173.4472 | 45130 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 黄冈市 | 蕲春县 | 拍出来保存不了片子，上传不了 | 0.4 | -- | 46173.4639 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：未上传 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：连上远程，客户已解决 5、处理结果： | -- | -- | 46173.466 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.466 | -- | 已关闭
20260531138585 | 大连嘉琳义齿有限公司 | -- | 未识别 | QH24ABPQJT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.4507 | 45504 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-05口腔数字印模仪 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | 我扫完是完整的，怎么模型生成就缺损这么大？ | 0 | -- | 46173.4507 | 唐积安 | 数据拼接/识别错误 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：扫描没扫全 4、处理步骤： 5、处理结果： | 数据异常 | -- | 46173.4514 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.4514 | -- | 已关闭
20260531138586 | 艺雅口腔小虎牙门诊 | -- | Dentrix 50 Max | CJ20AASZGQ | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | DX异常 | -- | 其他：插件服务打开异常 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44323.4854 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46173.4549 | 43936 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 无锡市 | 惠山区 | 无法上传云端 | 0.82 | -- | 46173.4889 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：上传云端异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件服务打开异常 4、处理步骤：关闭转发服务，更新插件，同步上传原理 5、处理结果： | -- | -- | 46173.4896 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.4896 | -- | 已关闭
20260531138587 | 深圳沙井格伦菲尔口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE24AAHBOP | 设备维修 | 2.0.5.710/2.0.5.1033/2.0.5.1033/2.0.5.710 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 4.0.0.70 | 2.0.5.1033 | 45371.6396 | 2000594 | 2.0.5.710/2.0.5.1033/2.0.5.1033/2.0.5.710 | -- | -- | 46173.4563 | 45372 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | CT没保存到帮忙重建一下CT | 0.63 | -- | 46173.4826 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈需要恢复数据 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：原图已被覆盖，无法恢复 5、处理结果： | -- | -- | 46173.4833 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.4833 | -- | 已关闭
20260531138588 | 北京美立刻医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL22AFHZGO | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.4646 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 帮忙安装一下口扫软件 | 0 | -- | 46173.4646 | 赖美琪 | 软件安装 | 1、故障现象：帮忙安装一下口扫软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户安装 5、处理结果：安装完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46173.4653 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.4653 | -- | 已关闭
20260531138589 | 武汉纯臻口腔医疗科技有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW22ABW2WW | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44861.4833 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46173.4701 | 44861 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 武汉市 | 江汉区 | 对接牙医管家 | 0.32 | -- | 46173.4833 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户反馈上传异常 2、排查动作： 3、故障原因：插件未启动 4、处理步骤：关闭影子系统，重装插件 5、处理结果： | -- | -- | 46173.4854 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.4854 | -- | 已关闭
20260531138591 | 宾泰口腔（北京大兴经济技术开发区） | -- | Dentrix 50 | D5C20199P0371 | 设备维修 | 2.0.5.9041 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.904 | 44430.409 | 2000583 | 2.0.5.9041 | -- | -- | 46173.4764 | 43786 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | dicom读取失败 | 0.42 | -- | 46173.4938 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：小地球分机影像打不开 2、排查动作： 3、故障原因：切换了存储路径 4、处理步骤：指导客户需要将旧数据迁移到新硬盘 5、处理结果： | -- | -- | 46173.5104 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.5104 | -- | 已关闭
20260531138592 | 安康口腔 | -- | Dentrix 55 NX | EE21AAZDTP | 设备维修 | 2.0.5.708 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44987.6549 | 2000590 | 2.0.5.708 | -- | -- | 46173.4771 | 44276 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 保定市 | 唐县 | 清理内存 | 0.22 | -- | 46173.4861 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：清理内存 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46173.4868 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.4868 | -- | 已关闭
20260531138593 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | F200 | BX21ACQVTP | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.4792 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 拍片软件还是打不开 | 0.2 | -- | 46173.4875 | 郝珈宝 | 重装软件及数据迁移 | 1、故障现象：重装软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR软件安装 | -- | 46173.4875 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.4875 | -- | 已关闭
20260531138595 | 深圳欧美科医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SG25ABKVTS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.4889 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 口扫有时候扫着很发热，口扫头全部连接异常。请全面检查 | 0 | -- | 46173.4896 | 唐积安 | 口扫头连接异常 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：口扫有时候扫着很发热，口扫头全部连接异常。请全面检查 4、处理步骤： 5、处理结果： | 配件异常 | -- | 46173.491 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.491 | -- | 已关闭
20260531138597 | 孙宏口腔 | -- | S6000 | FL23AFCQAT | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46173.4938 | 45194 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-06口腔数字印模仪 | 东北大区 | 吉林省 | 长春市 | 二道区 | 识别不了图像 | 0 | -- | 46173.4938 | 唐积安 | 口扫卡顿 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：电脑问题 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46173.4938 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.4938 | -- | 已关闭
20260531138598 | 乐安亚美口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAYNRS | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.708 | 44724.5479 | 2000589 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46173.5076 | 44725 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 抚州市 | 乐安县 | 清理内存 | 0.41 | -- | 46173.5243 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：清理内存 2、排查动作： 3、故障原因：无缓存可清理 4、处理步骤：切换存储路径 5、处理结果： | -- | -- | 46173.5292 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.5292 | -- | 已关闭
20260531138599 | 惠州市福瑞得瑞口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | ZF26ABBZRR | 设备维修 | -- | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46173.5118 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46173.5097 | 46150 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | 关影子系统 | 0.34 | -- | 46173.5243 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：关影子系统 2、排查动作： 3、故障原因：安装软件 4、处理步骤：安装后打开 5、处理结果： | -- | -- | 46173.7424 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.7424 | -- | 已关闭
20260531138603 | 运城曹剑波口腔 | -- | 未识别 | UX25AAMEOW | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户软件误操作 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45953.7264 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46173.5431 | 45955 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 运城市 | 盐湖区 | 手动归档患者影像失败 | 2.13 | -- | 46173.6319 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：云端误删影像 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重新上传 5、处理结果： | -- | -- | 46173.634 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.634 | -- | 已关闭
20260531138605 | 福州市仓山区馨悦口腔有限公司 | -- | 未识别 | WS26AAHPGQ | 设备维修 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 软件异常 | -- | 系统配置：杀毒软件、分辨率、显卡配置 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.2.1 | 46128.5694 | 无 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 46173.5639 | 46129 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 拍出来都是雪花纹 | 0.72 | -- | 46173.5938 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：阅片界面马赛克 2、排查动作： 3、故障原因：显卡异常 4、处理步骤：卸载重装显卡驱动 5、处理结果： | -- | -- | 46173.5944 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.5944 | -- | 已关闭
20260531138607 | 运记口腔 | -- | 未识别 | UX25ABG5OU | 设备维修 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 硬件-远程解决 | -- | 电脑/系统/网络 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.13 | 45919.8313 | 1.0.0.18 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46173.566 | 45921 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 东莞市 | 东城街道 | 上传云端失败 | 1.08 | -- | 46173.6111 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：上传云端失败 2、排查动作： 3、故障原因：客户网络问题 4、处理步骤：重启路由器后正常，修改DNS以及多线程配置文件 5、处理结果： | -- | -- | 46173.6132 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.6132 | -- | 已关闭
20260531138608 | 西安特柯尔口腔门诊有限公司雁塔口腔门诊部 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AC6YWO | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 硬件异常 | -- | 电脑硬件故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44645.7389 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46173.5667 | 44646 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 西安市 | 雁塔区 | 电脑开机异常 | 1.23 | -- | 46173.6181 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：电脑硬件报错，进入检测界面 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：网上查询时电源连接不稳定 | -- | -- | 46173.6194 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.6194 | -- | 已关闭
20260531138609 | 扬州牙院长口腔医院有限公司 | -- | 未识别 | UX26AA1BTQ | 设备维修 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 软件异常 | -- | 云CT软件bug | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46114.6007 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46173.5674 | 46117 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 扬州市 | 邗江区 | 客户名字点进去，打开以后会变成别人的名字 | 1.08 | -- | 46173.6125 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：客户三个软件都有A跳转B的问题 2、排查动作： 3、故障原因：软件bug 4、处理步骤：收集数据反馈研发优化 5、处理结果： | -- | -- | 46173.6194 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.6194 | -- | 已关闭
20260531138610 | 西安美晗口腔 | -- | F200 | FF21ABQEGY | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 3.0.0.1 | -- | 1.0.0.1 | -- | -- | -- | 46173.5681 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 西北大区 | 陕西省 | 西安市 | 阎良区 | 影像丢失 | 0.9 | -- | 46173.6056 | 郝珈宝 | 数据库损坏 | 1、故障现象：未保存数据 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR软件故障 | -- | 46173.6056 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.6056 | -- | 已关闭
20260531138612 | 合肥聚荟医疗科技有限公司 | -- | F200 | BX23AEKPKY | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.5743 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 华东大区 | 安徽省 | 合肥市 | 肥西县 | 工作列表获取失败 | 1.12 | -- | 46173.6208 | 郝珈宝 | 无故障 | 1、故障现象：对接牙医管家，客户无响应 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | CR客户协作或咨询 | -- | 46173.6208 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.6208 | -- | 已关闭
20260531138613 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL22ABQBGY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.5771 | 45000 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 老师，我们有个客户是6000的设备，他那个usb接口不能用了，是只能返厂更换吗 | 0.01 | -- | 46173.5778 | 赖美琪 | usb线/接口损坏 | 1、故障现象：老师，我们有个客户是6000的设备，他那个usb接口不能用了，是只能返厂更换吗 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：全面检测 5、处理结果：返厂维修 | 配件异常 | -- | 46173.5813 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.5813 | -- | 已关闭
20260531138615 | 普兰店加贝口腔 | -- | Dentrix 55 云 BW | LE23AAJIDX | 设备维修 | 2.0.5.1032/2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：关闭影子系统，更新软件 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1032 | 45242.4021 | 2000593 | 2.0.5.1032/2.0.5.710/2.0.5.1032 | -- | -- | 46173.5917 | 45242 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-03-口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 辽宁省 | 大连市 | 普兰店区 | 关闭影子系统安装微信 | 0.68 | -- | 46173.6201 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：关闭影子系统，更新软件 2、排查动作： 3、故障原因：关闭影子系统，更新软件 4、处理步骤：关闭影子系统，更新软件 5、处理结果： | -- | -- | 46173.6201 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.6201 | -- | 已关闭
20260531138617 | 成都高新茁悦口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | WS26AAJPKQ | 设备维修 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 运动机构异常 | 运动机构异常 | R30，主轴旋转至正限位超时 | R30，主轴旋转至正限位超时 | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46119.3806 | 1.0.0.18 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 46173.5972 | 46121 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 成都市 | 武侯区 | 报错r30限位开关有问题 | 0.83 | 0.48 | 46173.6319 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：报错r30限位开关有问题 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：转王孝鑫 5、处理结果： | -- | -- | 46173.6347 | 未解决 | 46173.6549 | 王孝鑫 | 46173.6549 | 46173.6556 | -- | 报错r30 | 1、故障现象：报错r30 2、排查动作： 3、故障原因：螺丝松动导致限位盘下移，导致限位开关被卡坏。 4、处理步骤：更换限位开关 5、处理结果：已解决 | 否 | -- | 0.52 | 18.1 | 18.01 | 46173.6653 | 46173.6569 | 46174.4069 | 46173.6653 | 46174.4069 | 已关闭
20260531138618 | 丽康口腔 | -- | Dentrix 10-4.0 | D1020180704172 | 设备维修 | 2.0.1.525 | -- | -- | 软件异常 | -- | 数据库异常损坏 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.525 | 44334.7028 | 2000107 | 2.0.1.525 | -- | -- | 46173.5986 | 43305 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | CT拍片软件打不开 | 0.54 | -- | 46173.6208 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：数据库损坏 2、排查动作： 3、故障原因：数据库损坏 4、处理步骤：替换备份数据库 5、处理结果： | -- | -- | 46173.6215 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.6215 | -- | 已关闭
20260531138619 | 博冠口腔 | -- | S6000 | EU21ABDFOS | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.6118 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-05 口腔数字印模仪 | 西北大区 | 山西省 | 太原市 | 万柏林区 | 现在口扫卡的不行 | 0 | -- | 46173.6118 | 唐积安 | 口扫卡顿 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：扫描手法 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46173.6118 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.6118 | -- | 已关闭
20260531138620 | 北京为开数字科技有限公司 | -- | S6000 | FL21AMUIJZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46173.6153 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 软件与设备不匹配 | 0 | -- | 46173.6153 | 赖美琪 | 软件安装 | 1、故障现象：软件与设备不匹配 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程安装s6000的口扫软件 5、处理结果：安装完成 | 口扫：客户协作 | -- | 46173.616 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.616 | -- | 已关闭
20260531138621 | 杭州聚康医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL21AAFCKY | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.6167 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 临平区 | 数据大批量返工，给我做下全面检测，精度校准 | 0.01 | -- | 46173.6174 | 赖美琪 | 货件大批量返工 | 1、故障现象：数据大批量返工，给我做下全面检测，精度校准 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：返厂维修 | 口扫：精度异常 | -- | 46173.6174 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.6174 | -- | 已关闭
20260531138624 | 义乌市筑真电子科技有限公司 | -- | S6000 | FL21AE4MDV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46173.6257 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华东大区 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 帮我清理下内存 | 0 | -- | 46173.6257 | 唐积安 | 清理数据 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：c盘满， 4、处理步骤：清理部分数据， 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46173.6271 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.6271 | -- | 已关闭
20260531138626 | 利明口腔 | -- | Dentrix 10-3.0 | D1020180122302 | 设备维修 | 2.0.1.517 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：关闭影子系统删除软件 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.1.517 | 45317.4444 | 2000103 | 2.0.1.517 | -- | -- | 46173.6285 | 43138 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0002-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 四川省 | 宜宾市 | 长宁县 | 关闭影子系统删除软件 | 2.15 | -- | 46173.7181 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：关闭影子系统删除软件 2、排查动作： 3、故障原因：关闭影子系统删除软件 4、处理步骤：关闭影子系统删除软件 5、处理结果： | -- | -- | 46173.7181 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.7181 | -- | 已关闭
20260531138629 | 博罗县中医医院（博罗县中西医结合医院） | -- | 未识别 | SE25AAXNRV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.6431 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 华南大区 | 广东省 | 惠州市 | 博罗县 | 我这个一直进入不了 | 0 | -- | 46173.6431 | 唐积安 | 服务启动中 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：360 4、处理步骤： 5、处理结果： | 33版本软件问题 | -- | 46173.6438 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.6438 | -- | 已关闭
20260531138630 | 惠州市乔弘天使口腔有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW23AAO3WO | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户产品操作咨询 | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 2.0.5.709 | 45024.816 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46173.6493 | 44992 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | 修改存储路径 | 0.53 | -- | 46173.6715 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：修改存储路径 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：修改存储路径 5、处理结果： | -- | -- | 46173.675 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.675 | -- | 已关闭
20260531138631 | 台山市陈氏口腔门诊有限责任公司 | -- | Matrix 6600 kunlun2 | JY24AAQKAY | 设备维修 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.11.1 | 45713.4722 | 1.0.0.6 | 1.3.11.1/1.3.11.1 | -- | -- | 46173.65 | 45694 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0025-00口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 江门市 | 台山市 | 对接牙医管家 | 0.44 | -- | 46173.6681 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46173.6687 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.6687 | -- | 已关闭
20260531138633 | 齐齐哈尔市骏里义齿有限公司 | -- | 未识别 | SG26ABJJTR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.6583 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 东北大区 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 建华区 | 麻烦退一下口扫版本，退到33.5 | 0.01 | -- | 46173.6583 | 唐积安 | 更新软件 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46173.6583 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.6583 | -- | 已关闭
20260531138634 | 安徽爱牙乐医疗科技有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAKKAU | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 牙医管家对接 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.709 | 44775.4715 | 2000587 | 2.0.5.709/2.0.5.1028/2.0.5.1028 | -- | -- | 46173.6597 | 44867 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 合肥市 | 合肥经济技术开发区 | 对接牙医管家 | 0.21 | -- | 46173.6687 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：对接牙医管家 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46173.6687 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.6687 | -- | 已关闭
20260531138635 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | S6000 | FL22AFHYGQ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.6639 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 口扫初始化失败，打开不了 | 0 | -- | 46173.6639 | 赖美琪 | 无法识别3.0接口 | 1、故障现象：口扫初始化失败，打开不了 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：全面检测 5、处理结果：返厂维修 | 口扫：初始化异常 | -- | 46173.6653 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.6653 | -- | 已关闭
20260531138637 | 杭州杭悦口腔门诊部 | -- | S6000 | FL23AAWCTR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 30.24 | -- | 30.24 | -- | -- | -- | 46173.6694 | 45078 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-06口腔数字印模仪 | 华东大区 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 这个有办法导出下载下来吗 | 0.01 | -- | 46173.6701 | 唐积安 | 数据下载及导出 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：软件问题 4、处理步骤：下载 5、处理结果： | 口扫：客户协作 | -- | 46173.6708 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.6708 | -- | 已关闭
20260531138639 | 双合皓雅口腔（北京朝阳区） | -- | Dentrix 50 Max | CJ20ABY3DY | 设备维修 | 2.0.5.907 | -- | -- | 图像不良 | -- | 客户反馈影像效果不佳 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.907 | 44554.5583 | 2000587 | 2.0.5.907 | -- | -- | 46173.6785 | 44181 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0004-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 影像不清晰 | 0.33 | -- | 46173.6924 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：影像不清晰 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重新绘制牙弓线 5、处理结果： | -- | -- | 46173.7229 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.7229 | -- | 已关闭
20260531138640 | 德馨口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW23ABEHVQ | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1029 | -- | -- | 无故障 | -- | 无故障 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44999.7458 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1029 | -- | -- | 46173.6792 | 45000 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 濮阳市 | 南乐县 | 影像打不开 | 0.31 | -- | 46173.6924 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：搜狗报错 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重装搜狗输入法报错 5、处理结果： | -- | -- | 46173.7215 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.7215 | -- | 已关闭
20260531138641 | 陕西登特威医疗器械有限公司 | -- | S6000 | FL23AFLODR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.6799 | 45072 | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 西北大区 | 陕西省 | 延安市 | 莲湖区 | 检查所属诊所与下单诊所不一致 | 0 | -- | 46173.6806 | 赖美琪 | 下单时出现诊所地址与收货地址不匹配 | 1、故障现象：检查所属诊所与下单诊所不一致 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户切换重新下单 5、处理结果：下单成功 | 32软件问题 | -- | 46173.6813 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.6813 | -- | 已关闭
20260531138643 | 曹县现代口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | NH25AAAUWS | 设备维修 | 1.4.0.9 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 45863.8785 | 1.0.0.18 | 1.4.0.9 | -- | -- | 46173.6924 | 45865 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0033-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 菏泽市 | 曹县 | 拍完片子无法保存 | 0.25 | -- | 46173.7021 | 郝珈宝 | -- | 1、故障现象：内存不足 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | 46173.7028 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.7028 | -- | 已关闭
20260531138644 | 牙博仕口腔门诊有限公司 | -- | Matrix 5000 | NA24AAYKAS | 设备维修 | 1.3.8/1.3.8 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.8 | 45467.75 | 1.0.0.9 | 1.3.8/1.3.8 | -- | -- | 46173.6944 | 45469 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-03口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 江西省 | 抚州市 | 临川区 | 清理缓存 | 0.6 | -- | 46173.7194 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：内存不足 2、排查动作： 3、故障原因：存储盘满了 4、处理步骤：临时清理缓存，使用工具迁移数据 5、处理结果： | -- | -- | 46173.7389 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.7389 | -- | 已关闭
20260531138645 | 深圳市菲森科技有限公司 | -- | 未识别 | SE24AAHKWZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.6965 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0037-01 S6500高性能版-技工 | 华南大区 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南山区 | 老师你好口扫数据怎么导出呢 | 0 | -- | 46173.6965 | 赖美琪 | 数据下载及导出 | 1、故障现象：老师你好口扫数据怎么导出呢 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：远程帮客户导出 5、处理结果：导出成功 | 口扫：客户协作 | -- | 46173.6979 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.6979 | -- | 已关闭
20260531138646 | 登封市市区王红丽口腔诊所 | -- | S6500 | PH24AEJWOR | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.6993 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0020-04口腔数字印模仪 | 直辖大区 | 河南省 | 郑州市 | 登封市 | 你好口扫两年了需要校正一下嘛 | 0 | -- | 46173.6993 | 赖美琪 | 咨询精度校准是否要定期做 | 1、故障现象： 你好口扫两年了需要校正一下嘛 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：您好，我们的设备正常使用情况下是不需要校准的，除非是设备硬件参数有异常，或者临床端您这边发现最近的口内数据有误差可以联系我们 | 咨询问题 | -- | 46173.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.7 | -- | 已关闭
20260531138647 | 广州坤芮医疗器械有限公司 | -- | 未识别 | SG24ACDKDZ | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.7007 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0039-01 S6500标准版 | 华南大区 | 广东省 | 广州市 | 花都区 | 你好，有一个口扫头坏了，怎么处理 | 0 | -- | 46173.7007 | 赖美琪 | 咨询口扫头尺寸 | 1、故障现象：你好，有一个口扫头坏了，怎么处理 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果：口扫头是消耗品 得付费购买哦 | 咨询问题 | -- | 46173.7021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.7021 | -- | 已关闭
20260531138648 | 石狮林少俊口腔科诊所 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AB6NGT | 设备维修 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 软件异常 | -- | 卡重建 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44750.6701 | 2000590 | 2.0.5.708/2.0.5.1028 | -- | -- | 46173.7014 | 44752 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 泉州市 | 石狮市 | 拍不出影像 | 0.15 | -- | 46173.7076 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：卡重建 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：重建影像 5、处理结果： | -- | -- | 46173.7896 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.7896 | -- | 已关闭
20260531138649 | 凯达口腔 | -- | Dentrix 55 云 | EW22AAALAV | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1029/2.0.5.1029 | -- | -- | 软件异常 | -- | 数据库异常损坏 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 44796.7493 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1029/2.0.5.1029 | -- | -- | 46173.7139 | 44798 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 山东省 | 潍坊市 | 坊子区 | 反馈说拍的影像不保存 | 0.19 | -- | 46173.7215 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：反馈说拍的影像不保存 2、排查动作： 3、故障原因：数据库损坏 4、处理步骤：重建数据库 5、处理结果： | -- | -- | 46173.7889 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.7889 | -- | 已关闭
20260531138653 | 深圳炫美口腔诊所 | -- | Matrix 5000C | SA24ACVPDZ | 设备维修 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 客户协作 | -- | 其他：关影子系统，更新微信，放置小牙片快捷方式 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.12 | 45673.7972 | 1.0.0.6 | 1.3.12/1.3.12 | -- | -- | 46173.7285 | 45680 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0026-04口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 关影子系统 | 0.43 | -- | 46173.7465 | 郑瑞瀚 | -- | 1、故障现象：关影子系统，更新微信，放置小牙片快捷方式 2、排查动作： 3、故障原因：关影子系统，更新微信，放置小牙片快捷方式 4、处理步骤：关影子系统，更新微信，放置小牙片快捷方式 5、处理结果： | -- | -- | 46173.7472 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.7472 | -- | 已关闭
20260531138654 | 张茏口腔 | -- | F200 | BX21ADZSRR | 小产品支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 牙智宝 | -- | 牙智宝 | -- | -- | -- | 46173.7299 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.018.0001-00 数字口内影像板扫描处理系统 | 西北大区 | 陕西省 | 西安市 | 鄠邑区 | 安装软件 | 0.6 | -- | 46173.7549 | 王尔豪 | 重装软件及数据迁移 | 1、故障现象：安装软件 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：安装软件 5、处理结果： | CR软件安装 | -- | 46173.7549 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.7549 | -- | 已关闭
20260531138656 | 嵊州口腔医院 | -- | Matrix 5600 kunlun1 v2.0 | JE23AAMKOO | 设备维修 | 1.3.14/1.3.14/1.0.0.1017 | -- | -- | 客户协作 | -- | 客户数据迁移 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.0.0.7 | 44992.6944 | 1.0.0.7 | 1.3.14/1.3.14/1.0.0.1017 | -- | -- | 46173.7431 | 44994 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0020-02口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 绍兴市 | 嵊州市 | 清理内存 | 0.45 | -- | 46173.7618 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：清理内存 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：迁移数据 5、处理结果： | -- | -- | 46173.7632 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.7632 | -- | 已关闭
20260531138657 | 东莞市阳光口腔门诊有限公司 | -- | Dentrix 55 云 | EW23AALDDQ | 设备维修 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 客户协作 | -- | 内存不足或磁盘已满 | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 2.0.5.1028 | 45004.4306 | 2000590 | 2.0.5.709/2.0.5.1028 | -- | -- | 46173.7431 | 45005 | -- | -- | 否 | -- | 13.012.0008-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 东莞市 | 黄江镇 | 清理内存 | 0.44 | -- | 46173.7618 | 王尔豪 | -- | 1、故障现象：清理内存 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤：切换存储路径 5、处理结果： | -- | -- | 46173.7618 | 已解决 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.7618 | -- | 已关闭
20260531138658 | 义乌市筑真电子科技有限公司 | -- | S6000 | FL21AE3MTV | 口扫售后支持 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.7479 | -- | -- | -- | 否 | -- | 13.021.0001-07口腔数字印模仪 | 华东大区 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 软件打不开 | 0 | -- | 46173.7486 | 唐积安 | 进入ScanFlex失败 | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因：360 4、处理步骤： 5、处理结果： | 32软件问题 | -- | 46173.7486 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46173.7486 | -- | 已关闭

## 二次安装的设备
工单编码 | 客户 | 产品类型 | 设备版本 | 设备序列号 | 业务类型 | 报单控制台版本 | 报单韧件版本 | 报单触摸屏版本 | 在线处理故障现象分类 | 现场处理故障现象分类 | 在线处理故障现象 | 现场处理故障现象 | 后台服务 | 后台服务版本 | 控制台版本 | 后台服务部署时间 | 韧件版本 | 设备控制台版本 | 设备韧件版本 | 拍片量 | 创建时间 | 安装时间（设备） | 是否调试完成 | 是否培训完成 | 是否验收 | 未完成安装原因 | 关联产品 | 客户大区 | 客户所在省 | 客户所在市 | 客户所在区 | 报单信息描述 | 响应时间 | 工程师响应时间 | 在线处理开始时间 | 在线处理人员 | 故障标签 | 在线处理步骤new | 故障分类 | 在线处理故障标签delete | 在线处理结束时间 | 在线处理结果 | 工程师接单时间 | 现场处理人员 | 工程师路程签到开始时间 | 现场处理开始时间 | 现场处理故障现象（旧） | 现场故障描述 | 现场处理步骤 | 本次工单设备是否使用个人仓库物料 | 现场处理故障现象分类（旧） | 到场时间 | 工程师现场修复时间 | 客户现场修复时间 | 现场处理结束时间 | 现场工单开始处理时间 | 现场工单结束处理时间 | 工单结束时间 | 返程结束时间 | 状态 | 工天
20260504135304 | 瑞安华齿口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | UX26AC62RQ | 二次安装 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46124.6924 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46146.4028 | 46147 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 温州市 | 瑞安市 | 上门二次安装，第一次没有验收 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46146.4528 | 潘勇 | 46146.4528 | 46146.4535 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 1.17 | 4.4 | 4.27 | 46147.5069 | 46146.4542 | 46146.6319 | 46147.5069 | 46146.6319 | 已关闭 | 1
20260506135547 | 肥西好利优口腔门诊部有限公司 | -- | 未识别 | UX26AB22JQ | 二次安装 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46115.7326 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46148.5479 | 46122 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 安徽省 | 合肥市 | 肥西县 | 1，故障描述问题：开业培训验收 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 0.47 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46148.5681 | 李又 | 46148.7535 | 46148.7542 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 4.49 | 16.5 | 16.36 | 46151.5139 | 46148.7549 | 46149.4361 | 46151.5139 | 46149.4361 | 处理完成 | 1
20260506135548 | 平阳明笑口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | UX26ABR3KO | 二次安装 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46061.7708 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46148.5479 | 46081 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 浙江省 | 温州市 | 平阳县 | 1，故障描述问题：开业培训验收 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 22.81 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46149.5271 | 李又 | 46149.5375 | 46149.5382 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 0.95 | 22.6 | 22.47 | 46151.5181 | 46149.5382 | 46150.4743 | 46151.5181 | 46150.4743 | 处理完成 | 1
20260507135639 | 宜兴市奢齿宜塍管理有限公司 | -- | 未识别 | UX26AANIDR | 二次安装 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46138.8986 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46149.4292 | 46140 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 无锡市 | 宜兴市 | 培训验收 | 0.89 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46149.4667 | 宋厚鹏 | 46149.4674 | 46149.4993 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 2.52 | 7.6 | 6.77 | 46151.6028 | 46149.5715 | 46149.8535 | 46151.6028 | 46149.8535 | 处理完成 | 1
20260507135725 | 长沙观沙医院 | -- | 未识别 | YL26AANRKQ | 二次安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46150.8403 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46149.7215 | 46156 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 岳麓区 | 1，故障描述问题：医院设备二次安装 2，故障出现场景描述：二次安装 3，需要解决的问题：二次安装 4，预期解决时效:2天 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46150.3757 | 杨立辉 | 46150.3764 | 46150.6028 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 21.03 | 20.5 | 123.74 | 46156.7444 | 46150.6035 | 46155.759 | 46156.7444 | 46155.759 | 处理完成 | 2
20260508135750 | 泉州市妇幼保健院（泉州市儿童医院） | -- | 未识别 | TP25AAFNWR | 二次安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.3.13 | 46150.8125 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46150.3889 | 46017 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0025-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 福建省 | 泉州市 | 丰泽区 | 1，故障描述问题：场地符合安装条件 新机安装。 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 0.62 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46150.4153 | 郭龙星 | 46150.4153 | 46150.4444 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 0.74 | 19 | 32.06 | 46151.7736 | 46150.4451 | 46151.7812 | 46151.7736 | 46151.7812 | 已关闭 | 1
20260508135768 | 广东省中医院海南医院（海南省中医院、海南省中西医结合医院、海南省中医药研究院） | -- | 未识别 | OF26AADJWQ | 二次安装 | 1.4.2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46140.7319 | 1.0.0.19 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46150.4472 | 46141 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0036-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 海南省 | 海口市 | 美兰区 | 1，故障描述问题：先开单验收，代理商先开发票 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 0.44 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46150.9306 | 陈显光 | 46150.9451 | 46150.9458 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 11.54 | 10.1 | 9.95 | 46152.5986 | 46150.9465 | 46151.3611 | 46152.5986 | 46151.3611 | 处理完成 | 1
20260508135776 | 深圳市臻影医疗有限公司 | -- | 未识别 | WS26AABOGR | 二次安装 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46137.9618 | 1.0.3.6 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 46150.4653 | 46140 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 1，故障描述问题：开业培训验收 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 0.1 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46150.4729 | 李又 | 46150.4729 | 46150.6069 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 3.59 | 24.4 | 21.29 | 46151.5229 | 46150.6188 | 46151.5062 | 46151.5229 | 46151.5062 | 处理完成 | 1
20260509135863 | 大同二院 | -- | 未识别 | TP25AAFTWW | 二次安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.3.13 | 46151.6646 | 1.0.0.6 | 1.3.13/1.3.13 | -- | -- | 46151.334 | 46155 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0025-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 山西省 | 大同市 | 平城区 | 1，故障描述问题：客户场地装修好了 需要安装设备，转现场 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 2.09 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46151.4632 | 牛艳龙 | 46151.4632 | 46151.5625 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 3.43 | 30.9 | 76.66 | 46155.4868 | 46151.5639 | 46154.7576 | 46155.4868 | 46154.9597 | 处理完成 | 1
20260509135895 | 盐城大丰苏瑞白医疗服务有限公司口腔门诊部 | -- | 未识别 | YL26AAHPDR | 二次安装 | 1.4.2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46139.7528 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46151.4333 | 46153 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 盐城市 | 大丰区 | 1，故障描述问题：二次安装 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效:一天 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46151.5222 | 戴伟 | 46151.5583 | 46151.5833 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 3.51 | 3.1 | 2.46 | 46153.95 | 46151.5833 | 46151.6861 | 46153.95 | 46151.6861 | 处理完成 | 2
20260511136049 | 北京市海淀区四季青镇社区卫生服务中心 | -- | 未识别 | YL26AAAGOQ | 二次安装 | 1.4.2.1/1.4.2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.4.21 | 46101.5382 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1/1.4.2.1 | -- | -- | 46153.3014 | 46154 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 培训，升级风扇，验收 | 3.8 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46153.4618 | 金星 | 46153.4625 | 46153.5278 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 1.64 | 22.8 | 3.75 | 46154.7583 | 46153.5278 | 46153.684 | 46154.7583 | 46154.4104 | 处理完成 | 2
20260515136714 | 宜兴市丁山茂齿口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | VN25AAMQGZ | 二次安装 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46028.7542 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46157.7396 | 46161 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 无锡市 | 宜兴市 | 1，故障描述问题：未验收需要去验收 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效:一天 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46157.7826 | 戴伟 | 46158.4931 | 46158.4944 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 18.09 | 0.6 | 0.5 | 46161.5736 | 46158.4944 | 46158.5153 | 46161.5736 | 46158.5153 | 处理完成 | 1
20260517136919 | 西安优乐齿口腔 | -- | 未识别 | YL26AACPJR | 二次安装 | 1.4.2.1/1.4.2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46143.584 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1/1.4.2.1 | -- | -- | 46159.4771 | 46161 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 咸阳市 | 泾阳县 | 1，故障描述问题：二次安装 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 0.15 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46160.3757 | 王红军 | 46160.3757 | 46160.4333 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 22.83 | 7.5 | 6.1 | 46161.509 | 46160.4347 | 46160.6889 | 46161.509 | 46160.6889 | 已关闭 | 2
20260517136945 | 北京朱晓口腔诊所 | -- | 未识别 | YL26AAOIJS | 二次安装 | 1.4.2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.4.21 | 46156.3194 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46159.6062 | 46158 | 否 | 否 | 否 | -- | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 牙片机支架到货，现场安装 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46160.3889 | 金星 | 46160.3896 | 46160.4333 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 19.67 | 10.8 | 2.39 | 46160.5333 | 46160.434 | 46160.5333 | 46160.5333 | 46160.8896 | 处理完成 | 2
20260518137010 | 长沙市望城区心脑血管病专科医院 | -- | 未识别 | TP26AAJTTO | 二次安装 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.0 | 1.3.14 | 46155.5319 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46160.3646 | 46156 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0025-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东大区 | 湖南省 | 长沙市 | 望城区 | 1，故障描述问题：设备环评检测 2，故障出现场景描述：设备二次安装 3，需要解决的问题：二次安装 4，预期解决时效:1天 | 1.91 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46160.4479 | 杨立辉 | 46160.4486 | 46160.5 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 1.85 | 5.2 | 4.04 | 46163.6924 | 46160.5215 | 46160.6896 | 46163.6924 | 46160.6896 | 处理完成 | 1
20260519137174 | 冀联口腔 | -- | 未识别 | UX26ACZ2RQ | 二次安装 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.3.15 | 46157.7535 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46161.4535 | 46158 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河北省 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 培训及验收 | 0.52 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46161.5743 | 张慧麟 | 46162.5278 | 46162.5611 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 26.06 | 2.9 | 2.14 | 46164.3438 | 46162.5611 | 46162.65 | 46164.3438 | 46162.65 | 处理完成 | 1
20260520137255 | 赤峰市潞泽口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | ZF26AANZOR | 二次安装 | 1.4.3.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46156.6229 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46162.3347 | 46158 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 松山区 | 1，故障描述问题：二次安装培训验收 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 1.76 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46162.4812 | 刘亮亮 | 46162.4819 | 46162.5437 | -- | -- | -- | 是 | -- | 3.96 | 6.6 | 5.11 | 46163.6972 | 46162.5736 | 46162.7861 | 46163.6972 | 46162.7861 | 处理完成 | 1
20260520137261 | 南京骏和颐安堂综合门诊部有限公司 | -- | 未识别 | OD25AALYJZ | 二次安装 | 1.4.0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46101.6576 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46162.3896 | 46103 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0037-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 江苏省 | 南京市 | 溧水区 | 二次安装 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46162.4576 | 宋厚鹏 | 46162.4681 | 46162.4688 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 1.55 | 76.6 | 76.48 | 46165.6764 | 46162.4688 | 46165.6556 | 46165.6764 | 46165.6556 | 处理完成 | 1
20260520137292 | 孙主任新店 | -- | 未识别 | ZF26ABGZKR | 二次安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46162.6785 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46162.4569 | 46164 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北大区 | 陕西省 | 西安市 | 莲湖区 | 1，故障描述问题： 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效:二次安装 | 2.19 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46162.5486 | 康欢 | 46162.5493 | 46162.6681 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 2.91 | 33.7 | 30.92 | 46164.5771 | 46162.6701 | 46163.9583 | 46164.5771 | 46163.9583 | 处理完成 | 2
20260521137485 | 平顶山张佩林口腔 | -- | 未识别 | YL26AAIRJQ | 二次安装 | 1.4.2.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46154.8694 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46163.8743 | 46155 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0037-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 河南省 | 平顶山市 | 湛河区 | 二次安装，去培训和验收 | 11.97 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46164.4799 | 魏榛 | 46164.4806 | 46164.5417 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 4.06 | 84.5 | 84.37 | 46168.6069 | 46164.5424 | 46168.0576 | 46168.6069 | 46168.0576 | 处理完成 | 1
20260524137835 | 中山市明蓝口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | ZF26ABJZTR | 二次安装 | 1.4.3.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46152.4396 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1 | -- | -- | 46166.75 | 46152 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 广东省 | 中山市 | 坦洲镇 | 1，故障描述问题：设备验收，培训 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46166.7576 | 彭建国 | 46167.5285 | 46167.5292 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 18.7 | 8.8 | 2.15 | 46168.7958 | 46167.5306 | 46167.6201 | 46168.7958 | 46167.8903 | 处理完成 | 1
20260525137880 | 长春白求恩口腔医院 | -- | 未识别 | OQ26AAALRS | 二次安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46168.6813 | 1.0.3.6 | 1.5.0.1 | -- | -- | 46167.5264 | 46161 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0039-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北大区 | 吉林省 | 长春市 | 南关区 | 1，故障描述问题：验收 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 0.47 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46168.5576 | 刘亮亮 | 46168.5583 | 46168.6604 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 26.76 | 3.5 | 1.13 | 46169.7042 | 46168.6611 | 46168.7083 | 46169.7042 | 46168.7083 | 处理完成 | 1
20260527138063 | 牙牙乐牙大侠李前进 | -- | 未识别 | NH26AAAUOQ | 二次安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.21 | 46171.3951 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46169.3319 | 46171 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0033-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南大区 | 云南省 | 昆明市 | 呈贡区 | 1，故障描述问题： 2，故障出现场景描述： 3，需要解决的问题： 4，预期解决时效: | 1.42 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46169.5257 | 董发军 | 46169.5264 | 46170.4319 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 24.98 | 44.8 | 35.06 | 46171.7312 | 46170.4319 | 46171.8931 | 46171.7312 | 46171.8944 | 处理完成 | 2
20260528138259 | 上海端木精齿口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | ZF26ABHMTS | 二次安装 | 1.4.3.1/1.4.3.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 5.0.0.1 | 1.4.3.1 | 46166.6188 | 1.0.0.19 | 1.4.3.1/1.4.3.1 | -- | -- | 46170.6917 | 46167 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0063-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 直辖大区 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 上次安装时，客户不在没法培训。 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46170.6958 | 宋厚鹏 | 46171.4924 | 46171.4958 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 19.25 | 0.6 | 0.5 | 46171.5403 | 46171.4972 | 46171.5181 | 46171.5403 | 46171.5181 | 处理完成 | 1

## 远程支持工单及年假
工号 | 姓名 | 职位 | 请假 | [11 empty] | 请假天数
|  |  | 事假(小时) | 病假(小时) | 年假(天) | 奖励带薪假(天) | 调休(小时) | 婚假(天) | 产假(天) | 陪产假(天) | 产检假(天) | 丧假(天) | 育儿假(天) | 自我提升假(天)
FS01510 | 郭龙星 | 现场工程师
FS00606 | 邹魏锋 | CT现场服务部副经理 |  |  |  | 1
FS01617 | 辛杨 | 现场工程师 | [7 empty] | 7
FS01953 | 安振武 | 现场工程师 |  |  | 1
FS02529 | 席保顺 | 现场工程师
FS01704 | 熊伟 | 现场工程师
FS01695 | 李又 | 现场工程师
FS03503 | 胡标 | 客户工程师
FS03549 | 彭建国 | 管培生 | [13 empty] | 3月整月在客户关怀值班
FS03550 | 朱晓东 | 管培生
FS03542 | 王孝鑫 | 现场工程师
FS02219 | 吴佛辉（离职） | 临床应用工程师
FS01658 | 刘亮亮 | 现场工程师
FS01873 | 张广厂 | 现场工程师
FS00947 | 邹建波 | 现场工程师 |  |  |  | 5
FS02772 | 程文涛（离职） | 现场工程师
FS01899 | 王超 | 现场工程师
FS02801 | 王龙 | 现场工程师
FS00912 | 杨立辉 | 现场工程师主管
FS01669 | 陈显光 | 现场工程师主管
FS03456 | 陈一帆 | 现场工程师
FS03106 | 董发军 | 现场工程师
FS01798 | 胡杰 | 现场工程师
FS01865 | 刘明 | 现场工程师
FS03000 | 晏克华 | 现场工程师
FS03536 | 郝珈宝 | 管培生
FS03540 | 潘勇 | 客户工程师
FS03457 | 杨平 | 现场工程师
FS03513 | 张榛 | 现场工程师
FS03497 | 陈恒达（离职） | 现场工程师
FS01680 | 康欢 | 现场工程师主管
FS01858 | 牛艳龙 | 现场工程师
FS00537 | 王红军 | 现场工程师
FS03424 | 戴伟 | 现场工程师
FS03158 | 金星 | 现场工程师
FS03512 | 宋厚鹏 | 现场工程师
FS01545 | 魏榛 | 现场工程师主管
FS03163 | 徐小雨（离职） | 现场工程师
FS03420 | 张慧麟 | 现场工程师
FS03032 | 张冕 | 现场工程师
FS03333 | 张孟科（离职） | 现场工程师
FS03032 | 张冕 | 现场工程师

## 现场工程师
一级部门 | 二级部门 | 姓名 | 岗位 | 大区 | 工程师能力等级 | 备注
客服中心 | 现场服务部 | 邹魏锋 | 现场经理 | 总部 | 高级
客服中心 | 现场服务部 | 魏榛 | 大区主管 | 直辖大区 | 中级 |  | 高级
客服中心 | 现场服务部 | 安振武 | 现场工程师 | 直辖大区 | 初级 |  | 中级
客服中心 | 现场服务部 | 席保顺 | 现场工程师 | 直辖大区 | 初级 |  | 初级
客服中心 | 现场服务部 | 戴伟 | 现场工程师 | 直辖大区 | 初级
客服中心 | 现场服务部 | 宋厚鹏 | 现场工程师 | 直辖大区 | 初级
客服中心 | 现场服务部 | 张榛 | 现场工程师 | 直辖大区 | 初级
客服中心 | 现场服务部 | 康欢 | 大区主管 | 西北大区 | 高级
客服中心 | 现场服务部 | 王红军 | 现场工程师 | 西北大区 | 中级
客服中心 | 现场服务部 | 牛艳龙 | 现场工程师 | 西北大区 | 初级
客服中心 | 现场服务部 | 陈显光 | 大区主管 | 华南大区 | 高级
客服中心 | 现场服务部 | 刘明 | 现场工程师 | 华南大区 | 初级
客服中心 | 现场服务部 | 胡杰 | 现场工程师 | 华南大区 | 初级
客服中心 | 现场服务部 | 郭龙星 | 现场工程师 | 华南大区 | 初级
客服中心 | 现场服务部 | 彭建国 | 现场工程师 | 华南大区 | 初级
客服中心 | 现场服务部 | 陈一帆 | 现场工程师 | 华南大区 | 初级
客服中心 | 现场服务部 | 杨立辉 | 大区主管 | 华东大区 | 高级
客服中心 | 现场服务部 | 潘勇 | 现场工程师 | 华东大区 | 初级
客服中心 | 现场服务部 | 辛杨 | 现场工程师 | 华东大区 | 初级
客服中心 | 现场服务部 | 王超 | 现场工程师 | 华东大区 | 初级
客服中心 | 现场服务部 | 李又 | 现场工程师 | 华东大区 | 高级
客服中心 | 现场服务部 | 王龙 | 现场工程师 | 华东大区 | 初级
客服中心 | 现场服务部 | 熊伟 | 大区主管 | 西南大区 | 初级
客服中心 | 现场服务部 | 晏克华 | 现场工程师 | 西南大区 | 初级
客服中心 | 现场服务部 | 董发军 | 现场工程师 | 西南大区 | 初级
客服中心 | 现场服务部 | 王孝鑫 | 现场工程师 | 西南大区 | 初级
客服中心 | 现场服务部 | 金星 | 大区主管 | 华北大区 | 初级
客服中心 | 现场服务部 | 邹建波 | 现场工程师 | 华北大区 | 高级
客服中心 | 现场服务部 | 刘亮亮 | 现场工程师 | 华北大区 | 中级
客服中心 | 现场服务部 | 张慧麟 | 现场工程师 | 华北大区 | 初级
|  | 黄虎 | 现场工程师 | 华南区 | 初级
|  | 吴佛辉 | 现场工程师 | 华东区 | 初级
|  | 官天源 | 现场工程师 | 储备人员 | 初级
|  | 杨平(已停用) | 现场工程师 | 华东区 | 初级
|  | 陈恒达 | 现场工程师 | 西北区 | 初级
|  | 龙江浩 | 现场工程师 | 坪山总部 | 初级
|  | 卢锦铭 | 现场工程师 | 坪山总部 | 初级
|  | 胡标 | 现场工程师 | 坪山总部 | 初级
|  | 李伊迪 | 现场工程师 | 坪山总部 | 初级
|  | 杨塔鹏 | 现场工程师 | 坪山总部 | 初级
|  | 杨军宝 | 现场工程师 | 坪山总部 | 初级
|  | 李鸿权 | 现场工程师 | 坪山总部 | 初级
|  | 李春山 | 现场工程师 | 坪山总部 | 初级
|  | 戴求轩 | 现场工程师 | 坪山总部 | 初级
|  | 杨竺 | 现场工程师 | 坪山总部 | 初级
|  | 黄才健 | 现场工程师 | 坪山总部 | 初级
|  | 何俊豪 | 现场工程师 | 坪山总部 | 初级
|  | 张冕(已停用) | 现场工程师 | 直辖大区 | 初级
|  | 吴佛辉 | 现场工程师 | 坪山总部 | 初级
|  | 彭建国 | 现场工程师 | 坪山总部 | 初级
|  | 朱晓东 | 现场工程师 | 坪山总部 | 初级
|  | 郝珈宝 | 现场工程师 | 坪山总部 | 初级
客服中心 | 现场服务部 | 吕东 | 现场工程师 | 直辖大区 | 初级
客服中心 | 现场服务部 | 杨春旭 | 现场工程师 | 东北区 | 初级
客服中心 | 现场服务部 | 陈坤杰 | 大区主管 | 华北区 | 中级
客服中心 | 现场服务部 | 吕欣 | 现场工程师 | 华东区 | 中级 | 7月18号离职
客服中心 | 现场服务部 | 沈志敏 | 现场工程师 | 华中区 | 高级 | 8月转销售
客服中心 | 现场服务部 | 张佳佳 | 现场工程师 | 华北区 | 初级 | 8月转销售
客服中心 | 现场服务部 | 何劲峰 | 现场工程师 | 华南区 | 初级
客服中心 | 现场服务部 | 程申保 | 现场工程师 | 西南区 | 初级 | 9月离职
客服中心 | 现场服务部 | 冯镇宇 | 现场工程师 | 华东区 | 初级 | 9月离职
客服中心 | 现场服务部 | 马俊雄 | 大区主管 | #N/A | 高级 | 9月离职
客服中心 | 现场服务部 | 董欢 | 现场工程师 | #N/A | 初级 | 试用期，24年1月离职
客服中心 | 现场服务部 | 高会 | 现场工程师 | #N/A | 初级 | 试用期
客服中心 | 现场服务部 | 庹永强 | 现场工程师 | #N/A | 初级 | 试用期
客服中心 | 现场服务部 | 周训银 | 现场工程师 | #N/A | 初级 | 试用期，24年1月离职
客服中心 | 现场服务部 | 马福睿 | 现场工程师 | 西北区 | 初级 | 试用期，24年3月离职
客服中心 | 现场服务部 | 王宁 | 现场工程师 | 华东区 | 初级
客服中心 | 现场服务部 | 苏达健 | 现场工程师 | 华南区 | 初级 | 试用期，24年1月离职
客服中心 | 现场服务部 | 梁文雄 | 现场工程师 | #N/A | 初级 | 试用期，24年1月入职
客服中心 | 现场服务部 | 康燕平 | 大区主管 | 西北区 | 高级 | 试用期，24年1月离职
客服中心 | 现场服务部 | 邵彦峰 | 现场工程师 | 西北区 | 初级
客服中心 | 现场服务部 | 马福睿 | 现场工程师 | 西北区 | 初级
客服中心 | 现场服务部 | 张逸凡 | 现场工程师 | 直辖大区 | 初级
客服中心 | 现场服务部 | 陈聪 | 现场工程师 | #N/A | 初级

## 区域系数
省份 | 区域系数
安徽省 | 1
北京市 | 1
福建省 | 1
甘肃省 | 1.2
广东省 | 1
广西壮族自治区 | 1
贵州省 | 1
海南省 | 1
河北省 | 1
河南省 | 1
黑龙江省 | 1
湖北省 | 1
湖南省 | 1
吉林省 | 1
江苏省 | 1
江西省 | 1
辽宁省 | 1
区域 | 系数 | 职位 | 系数
内蒙古自治区 | 1.2 | 大区主管 | 2.5
宁夏回族自治区 | 1 | 现场工程师 | 3
青海省 | 1.2
山东省 | 1
山西省 | 1
陕西省 | 1
上海市 | 1
四川省 | 1
天津市 | 1
西藏自治区 | 1
新疆维吾尔自治区 | 1.2
云南省 | 1.2
浙江省 | 1
重庆市 | 1

## Sheet1
工单编码 | 工单编码
客户 | 客户
产品类型 | 产品类型
设备版本 | 设备版本
设备序列号 | 售后版本属性
业务类型 | 设备序列号
报单控制台版本 | 业务类型
报单韧件版本 | 报单控制台版本
报单触摸屏版本 | 报单韧件版本
在线处理故障现象分类 | 报单触摸屏版本
现场处理故障现象分类 | 在线处理故障现象分类
在线处理故障现象 | 现场处理故障现象分类
现场处理故障现象 | 在线处理故障现象
后台服务 | 现场处理故障现象
后台服务版本 | 后台服务
控制台版本 | 后台服务版本
后台服务部署时间 | 控制台版本
韧件版本 | 后台服务部署时间
设备控制台版本 | 韧件版本
设备韧件版本 | 设备控制台版本
拍片量 | 设备韧件版本
创建时间 | 拍片量
安装时间（设备） | 创建时间
是否调试完成 | 安装时间（设备）
是否培训完成 | 是否调试完成
是否验收 | 是否培训完成
未完成安装原因 | 是否验收
关联产品 | 未完成安装原因
客户区域 | 关联产品
客户所在省 | 客户区域
客户所在市 | 客户所在省
客户所在区 | 客户所在市
报单信息描述 | 客户所在区
响应时间 | 报单信息描述
工程师响应时间 | 响应时间
在线处理开始时间 | 工程师响应时间
在线处理人员 | 在线处理开始时间
故障标签 | 在线处理人员
在线处理步骤new | 故障标签
故障分类 | 在线处理步骤new
在线处理故障标签delete | 故障分类
在线处理结束时间 | 在线处理故障标签delete
在线处理结果 | 在线处理结束时间
工程师接单时间 | 在线处理结果
现场处理人员 | 工程师接单时间
工程师路程签到开始时间 | 现场处理人员
现场处理开始时间 | 工程师路程签到开始时间
现场处理故障现象（旧） | 现场处理开始时间
现场故障描述 | 现场处理故障现象（旧）
现场处理步骤 | 现场故障描述
本次工单设备是否使用个人仓库物料 | 现场处理步骤
现场处理故障现象分类（旧） | 本次工单设备是否使用个人仓库物料
到场时间 | 现场处理故障现象分类（旧）
工程师现场修复时间 | 到场时间
客户现场修复时间 | 工程师现场修复时间
现场处理结束时间 | 客户现场修复时间
现场工单开始处理时间 | 现场处理结束时间
现场工单结束处理时间 | 现场工单开始处理时间
工单结束时间 | 现场工单结束处理时间
返程结束时间 | 工单结束时间
状态 | 返程结束时间
生命状态 | 状态
生命状态
客户性质

## Sheet6
工单编码 | 客户 | 产品类型 | 设备版本 | 设备序列号 | 业务类型 | 报单控制台版本 | 报单韧件版本 | 报单触摸屏版本 | 在线处理故障现象分类 | 现场处理故障现象分类 | 在线处理故障现象 | 现场处理故障现象 | 后台服务 | 后台服务版本 | 控制台版本 | 后台服务部署时间 | 韧件版本 | 设备控制台版本 | 设备韧件版本 | 拍片量 | 创建时间 | 安装时间（设备） | 是否调试完成 | 是否培训完成 | 是否验收 | 未完成安装原因 | 关联产品 | 客户区域 | 客户所在省 | 客户所在市 | 客户所在区 | 报单信息描述 | 响应时间 | 工程师响应时间 | 在线处理开始时间 | 在线处理人员 | 故障标签 | 在线处理步骤new | 故障分类 | 在线处理故障标签delete | 在线处理结束时间 | 在线处理结果 | 工程师接单时间 | 现场处理人员 | 工程师路程签到开始时间 | 现场处理开始时间 | 现场处理故障现象（旧） | 现场故障描述 | 现场处理步骤 | 本次工单设备是否使用个人仓库物料 | 现场处理故障现象分类（旧） | 到场时间 | 工程师现场修复时间 | 客户现场修复时间 | 现场处理结束时间 | 现场工单开始处理时间 | 现场工单结束处理时间 | 工单结束时间 | 返程结束时间 | 状态 | 生命状态
20260203126056 | 泉州市中百口腔医院有限公司 | -- | 未识别 | TP26AAATJO | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46100.5194 | 1.0.0.18 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46056.0493 | 46101 | 否 | 否 | 否 | -- | 13.012.0025-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南区 | 福建省 | 泉州市 | 丰泽区 | CT新机安装 | 8.01 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46056.5604 | 陈一帆 | 46088.3771 | 46088.65 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 774.42 | 9.6 | 3.23 | 46097.9056 | 46088.6507 | 46088.7854 | 46097.9056 | 46088.7854 | 已关闭 | 正常
20260203126057 | 泉州市中百口腔医院有限公司 | -- | 未识别 | TP26AAETTO | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46100.7861 | 1.0.0.18 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46056.0493 | 46101 | 否 | 否 | 否 | -- | 13.012.0025-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南区 | 福建省 | 泉州市 | 丰泽区 | CT新机安装 | 8.02 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46056.5604 | 陈一帆 | 46088.3771 | 46088.6493 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 774.4 | 9.8 | 3.25 | 46097.9056 | 46088.65 | 46088.7854 | 46097.9056 | 46088.7854 | 已关闭 | 正常
20260204126189 | 合肥清源乐雅口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | UX26ABT3TO | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46063.7354 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46057.05 | 46086 | 是 | 是 | 否 | 负责人不在，预计本月验收 | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东区 | 安徽省 | 合肥市 | 庐阳区 | CT新机安装 | 129.67 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46063.5931 | 李又 | 46063.5931 | 46063.5938 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 27.4 | 56.4 | 56.32 | 46086.2118 | 46063.5944 | 46065.941 | 46086.2118 | 46065.941 | 已关闭 | 正常
20260206126432 | 泉州市中百口腔医院有限公司 | -- | 未识别 | NH26AAGTDO | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.4.0.9 | 46090.6903 | 1.0.0.3 | 1.4.0.9 | -- | -- | 46059.0493 | 46091 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0033-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南区 | 福建省 | 泉州市 | 丰泽区 | CT新机安装 | 8.39 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46059.5465 | 陈一帆 | 46089.5493 | 46089.5903 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 724.61 | 36.9 | 42.75 | 46091.4674 | 46089.591 | 46091.3722 | 46091.4674 | 46091.7444 | 处理完成 | 正常
20260207126521 | 黑河市合作区伏尔加综合门诊部（个体工商户） | -- | 未识别 | UX26AB63TO | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46105.4972 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46060.0493 | 46106 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北区 | 黑龙江省 | 黑河市 | 爱辉区 | CT新机安装 | 9.87 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46104.8653 | 刘亮亮 | 46104.8681 | 46105.2819 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 1075.74 | 21.2 | 11.34 | 46106.4 | 46105.2833 | 46105.7556 | 46106.4 | 46105.7556 | 处理完成 | 正常
20260226127492 | 遂宁安居佰好信口腔门诊部有限责任公司 | -- | 未识别 | UX26ACM3OO | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46104.8125 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46079.0493 | 46105 | 是 | 否 | 否 | 机器安装完成，未进行培训 | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西南区 | 四川省 | 遂宁市 | 安居区 | CT新机安装 | 8.8 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46103.4924 | 王孝鑫 | 46104.4632 | 46104.8556 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 623.97 | 12.8 | 3.39 | 46105.6694 | 46105.4146 | 46105.5556 | 46105.6694 | 46105.5556 | 已关闭 | 正常
20260228127743 | 东莞美大牙博仕口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | UX26ACP3DO | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46081.7604 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46081.0493 | 46082 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南区 | 广东省 | 东莞市 | 中堂镇 | CT新机安装 | 8.54 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46081.5021 | 胡杰 | 46081.5021 | 46081.5951 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 4.57 | 16.8 | 27.25 | 46082.7306 | 46081.5951 | 46082.7306 | 46082.7306 | 46082.7306 | 处理完成 | 正常
20260228127744 | 通辽市华希口腔M5000 | -- | 未识别 | UX26ACC3GO | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46083.6687 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46081.0493 | 46085 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北区 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 科尔沁区 | CT新机安装 | 7.82 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46083.3722 | 刘亮亮 | 46083.3729 | 46083.4743 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 51.68 | 15.4 | 50.48 | 46085.6278 | 46083.5285 | 46085.6319 | 46085.6278 | 46085.6319 | 处理完成 | 正常
20260301127875 | 顾官屯口腔 | -- | 未识别 | UX26ACT3GO | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46107.459 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46082.0493 | 46108 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华北区 | 山东省 | 聊城市 | 东昌府区 | CT新机安装 | 8.29 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46106.4819 | 席保顺 | 46107.2194 | 46107.3653 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 599.3 | 38.5 | 35.04 | 46108.5681 | 46107.3653 | 46108.8257 | 46108.5681 | 46108.8257 | 处理完成 | 正常
20260301127877 | 平顶山君雅口腔 | -- | 未识别 | UX26AB93JO | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46086.3924 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46082.0493 | 46087 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华中区 | 河南省 | 平顶山市 | 鲁山县 | CT新机安装 | 8.31 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46085.4431 | 张榛 | 46085.4437 | 46085.5854 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 76.57 | 52.8 | 44.05 | 46087.6694 | 46085.5861 | 46087.4215 | 46087.6694 | 46087.6701 | 已关闭 | 正常
20260302128108 | 丽水民益乐口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | UX26ACA3WO | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46084.7458 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46083.741 | 46091 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东区 | 浙江省 | 丽水市 | 莲都区 | 新机安装 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46084.3826 | 杨平 | 46084.3826 | 46084.5549 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 19.53 | 8.9 | 4.82 | 46091.6722 | 46084.5549 | 46084.7556 | 46091.6722 | 46084.7556 | 处理完成 | 正常
20260303128114 | 淄博汇瑞医疗服务有限公司高青汇泰口腔诊所 | -- | 未识别 | UX26ACU3DO | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46086.5701 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46084.0493 | 46088 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华北区 | 山东省 | 淄博市 | 高青县 | CT新机安装 | 9.25 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46085.634 | 席保顺 | 46086.2708 | 46086.4958 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 49.48 | 79.3 | 73.86 | 46088.7799 | 46086.4965 | 46089.5743 | 46088.7799 | 46089.5743 | 处理完成 | 正常
20260305128334 | 中山市河马口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | UX26ACE3WO | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46086.6826 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46086.0493 | 46087 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南区 | 广东省 | 中山市 | 阜沙镇 | CT新机安装 | 8.1 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46086.3965 | 陈一帆 | 46086.3965 | 46086.4514 | 图像有白点/坏线/条纹 | 头侧平板有坏线 | 1、故障现象：头侧平板有坏线 2、排查动作：检查原图 3、故障原因：头侧平板故障 4、处理步骤：更换头侧平板 5、处理结果：已解决 | 是 | 图像有白点/坏线/条纹 | 1.57 | 14.6 | 28.35 | 46089.4556 | 46086.4521 | 46087.6333 | 46089.4556 | 46087.7799 | 处理完成 | 正常
20260307128591 | 桐城市兴尔旺口腔诊所（个体工商户） | -- | 未识别 | UX26ABOBJQ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46090.65 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46088.0493 | 46094 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东区 | 安徽省 | 安庆市 | 桐城市 | CT新机安装 | 8.48 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46090.5576 | 李又 | 46090.5576 | 46090.5583 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 51.74 | 25.1 | 24.95 | 46094.4847 | 46090.5583 | 46091.5979 | 46094.4847 | 46091.5979 | 处理完成 | 正常
20260308128747 | 桐城市诺亚口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | UX26ABUBRQ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46089.7201 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46089.5583 | 46094 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东区 | 安徽省 | 安庆市 | 桐城市 | 安装设备 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46089.5618 | 李又 | 46089.5618 | 46089.6104 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 3.93 | 17.6 | 16.49 | 46094.4437 | 46089.7222 | 46090.4097 | 46094.4437 | 46090.4097 | 处理完成 | 正常
20260310128946 | 容城县穆丽娟口腔诊所 | -- | 未识别 | UX26ABSBAQ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46097.5729 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46091.0493 | 46098 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华北区 | 河北省 | 保定市 | 容城县 | CT新机安装 | 8.12 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46096.725 | 席保顺 | 46096.7257 | 46097.4229 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 145.04 | 74 | 57.33 | 46098.5813 | 46097.4313 | 46099.8201 | 46098.5813 | 46099.8201 | 处理完成 | 正常
20260310129011 | 桐城市卓越口腔门诊部 | -- | 未识别 | UX26ABTBGQ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46091.666 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46091.6285 | 46094 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东区 | 安徽省 | 安庆市 | 桐城市 | 安装设备 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46091.6292 | 李又 | 46091.6299 | 46091.6306 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 21.34 | 46.3 | 46.23 | 46094.4951 | 46092.5181 | 46094.4437 | 46094.4951 | 46094.4437 | 处理完成 | 正常
20260311129070 | 佛山市轩维医疗管理有限公司 | -- | 未识别 | UX26ABWBGQ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46094.6882 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46092.0493 | 46096 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南区 | 广东省 | 佛山市 | 高明区 | CT新机安装 | 9.13 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46094.4083 | 陈一帆 | 46094.409 | 46094.4417 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 48.3 | 9.2 | 8.39 | 46096.541 | 46094.4424 | 46094.7917 | 46096.541 | 46094.7917 | 处理完成 | 正常
20260311129071 | 广州市白云区楠雅医疗门诊部 | -- | 未识别 | OD26AADFOP | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.4.21 | 46092.7715 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46092.0493 | 46094 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0037-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南区 | 广东省 | 广州市 | 白云区 | CT新机安装 | 8.43 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46092.4014 | 陈一帆 | 46092.4014 | 46092.4333 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 0.79 | 20.5 | 34.3 | 46094.3819 | 46092.434 | 46093.8632 | 46094.3819 | 46093.9042 | 处理完成 | 正常
20260311129074 | 赤峰市美加口腔门诊有限责任公司 | -- | 未识别 | NH26AABTDO | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.4.0.9 | 46095.4556 | 1.0.0.3 | 1.4.0.9 | -- | -- | 46092.05 | 46095 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0033-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北区 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 红山区 | CT新机安装 | 8.08 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46094.4111 | 刘亮亮 | 46094.4118 | 46094.5951 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 53.01 | 30.7 | 26.29 | 46095.8 | 46094.5951 | 46095.691 | 46095.8 | 46095.691 | 处理完成 | 正常
20260312129190 | 宁波北仑甬宁口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | UX26ABQBRQ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46096.4889 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46093.0493 | 46098 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东区 | 浙江省 | 宁波市 | 江北区 | CT新机安装 | 7.84 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46093.5563 | 杨平 | 46095.3111 | 46095.5479 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 52.14 | 48.9 | 43.17 | 46098.5479 | 46095.5486 | 46097.3472 | 46098.5479 | 46097.3472 | 处理完成 | 正常
20260312129198 | 成都龙泉驿伢弈美诊所有限公司 | -- | 未识别 | UX26ABRBGQ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46097.7722 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46093.391 | 46099 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西南区 | 四川省 | 成都市 | 龙泉驿区 | CT新机安装 | 0.69 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46096.8743 | 王孝鑫 | 46097.3701 | 46097.4299 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 96.26 | 30.5 | 29.03 | 46099.4264 | 46097.4306 | 46098.6396 | 46099.4264 | 46098.6396 | 已关闭 | 正常
20260313129329 | 肥西科雅口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | UX26AA4BAQ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46097.7257 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46094.0493 | 46111 | 是 | 是 | 否 | 安装调试培训已完成，负责人没有在后续开业验收 | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东区 | 安徽省 | 合肥市 | 肥西县 | CT新机安装 | 9.56 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46096.9896 | 李又 | 46096.9944 | 46097.5236 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 78.73 | 54.3 | 41.64 | 46111.4875 | 46097.7278 | 46099.4632 | 46111.4875 | 46099.4632 | 处理完成 | 正常
20260313129344 | 漯河市优牙口腔有限公司 | -- | 未识别 | UX26AA5BKQ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46095.6347 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46094.3958 | 46097 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华中区 | 河南省 | 漯河市 | 源汇区 | CT新机安装 | 1.25 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46095.3132 | 席保顺 | 46095.3139 | 46095.4868 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 24.95 | 33.8 | 29.69 | 46097.5507 | 46095.4882 | 46096.725 | 46097.5507 | 46096.725 | 处理完成 | 正常
20260313129369 | 大同美源口腔医院有限公司 | -- | 未识别 | NH26AADTKO | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.4.21 | 46095.4812 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46094.4458 | 46095 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0033-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北区 | 山西省 | 大同市 | 平城区 | 新机安装 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46094.4479 | 牛艳龙 | 46094.4479 | 46094.5611 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 2.76 | 36.2 | 28.52 | 46095.8583 | 46094.5611 | 46095.7493 | 46095.8583 | 46095.9611 | 处理完成 | 正常
20260314129452 | 长治优诺美口腔诊所1 | -- | 未识别 | VN26AAIKKQ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46097.5764 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46095.0493 | 46097 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西北区 | 山西省 | 长治市 | 潞州区 | CT新机安装 | 14.51 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46096.5729 | 牛艳龙 | 46096.5729 | 46096.7681 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 26.74 | 31.8 | 22.46 | 46097.8986 | 46096.7681 | 46097.7042 | 46097.8986 | 46097.8993 | 处理完成 | 正常
20260314129453 | 广州市越秀区冯景钦凯尔口腔诊所 | -- | 未识别 | UX26AA9BJQ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46100.6562 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46095.0493 | 46101 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南区 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | CT新机安装 | 14.51 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46100.3708 | 陈一帆 | 46100.3715 | 46100.4049 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 114.02 | 17.3 | 32.75 | 46101.7736 | 46100.4056 | 46101.7701 | 46101.7736 | 46101.7701 | 处理完成 | 正常
20260314129454 | 珠海市六和口腔医疗有限公司兴业口腔门诊部 | -- | 未识别 | YL26AABGDQ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.4.21 | 46098.591 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46095.0493 | 46099 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0037-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南区 | 广东省 | 珠海市 | 香洲区 | CT新机安装 | 14.52 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46098.3097 | 陈一帆 | 46098.3097 | 46098.3951 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 65.78 | 12.5 | 7.97 | 46100.4069 | 46098.3958 | 46098.7278 | 46100.4069 | 46099.8694 | 处理完成 | 正常
20260314129455 | 厚街恒好口腔 | -- | 未识别 | VN26AAHKTQ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46096.4701 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46095.05 | 46097 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0020-04 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南区 | 广东省 | 东莞市 | 厚街镇 | CT新机安装 | 11.17 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46095.516 | 胡杰 | 46095.516 | 46095.5444 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 1.38 | 31.2 | 43.54 | 46097.3868 | 46095.5729 | 46097.3868 | 46097.3868 | 46097.3868 | 处理完成 | 正常
20260317129759 | 敦化市德瓦口腔门诊部 | -- | 未识别 | UX26AAIBOQ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46101.6146 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46098.0493 | 46101 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 东北区 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 敦化市 | CT新机安装 | 8.05 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46100.3868 | 刘亮亮 | 46100.3875 | 46100.5813 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 52.73 | 31.2 | 26.64 | 46101.7257 | 46100.5819 | 46101.6917 | 46101.7257 | 46101.6917 | 处理完成 | 正常
20260317129762 | 上海韩镜医疗美容医院有限公司 | -- | 未识别 | TP26AAADAQ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.14 | 46104.7785 | 1.0.0.17 | 1.3.14/1.3.14 | -- | -- | 46098.0493 | 46107 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0025-02 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华东区 | 上海市 | 上海市 | 闵行区 | CT新机安装 | 8.11 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46098.3882 | 宋厚鹏 | 46102.4215 | 46102.4819 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 122.89 | 8.6 | 7.13 | 46108.3965 | 46103.5076 | 46103.8049 | 46108.3965 | 46103.8049 | 处理完成 | 正常
20260317129889 | 烟台爱恒口腔诊所 | -- | 未识别 | WS26AACFRP | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.4.21 | 46105.5417 | 1.0.3.6 | 2.0.5.710/1.4.2.1 | -- | -- | 46098.7681 | 46106 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0052-01 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华北区 | 山东省 | 烟台市 | 福山区 | CT新机安装 | 14.54 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46102.234 | 席保顺 | 46102.2347 | 46102.4146 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 150.17 | 26.3 | 22.05 | 46106.4854 | 46105.6312 | 46106.55 | 46106.4854 | 46106.55 | 处理完成 | 正常
20260318129894 | 东光县健生达口腔有限公司（二店） | -- | 未识别 | UX26ABNBRQ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46102.666 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46099.0493 | 46104 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华北区 | 河北省 | 沧州市 | 东光县 | CT新机安装 | 7.82 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46100.6431 | 张榛 | 46101.5896 | 46102.3063 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 70.36 | 65.4 | 32.71 | 46104.3167 | 46102.3063 | 46103.6694 | 46104.3167 | 46104.3167 | 已关闭 | 正常
20260319130027 | 广州市康齿美口腔医疗有限责任公司 | -- | 未识别 | UX26AAXBGQ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46100.6757 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46100.0493 | 46101 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南区 | 广东省 | 广州市 | 增城区 | CT新机安装 | 8.03 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46100.4118 | 胡杰 | 46100.4118 | 46100.5104 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 3.03 | 12.5 | 24.52 | 46101.6764 | 46100.5104 | 46101.5319 | 46101.6764 | 46101.5319 | 处理完成 | 正常
20260319130029 | 扬州市江都区宜陵中心卫生院 | -- | 未识别 | UX26AAZBAQ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46112.4889 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46100.0493 | 46112 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华北区 | 江苏省 | 扬州市 | 江都区 | CT新机安装 | 8.02 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46100.4618 | 宋厚鹏 | 46105.4451 | 46111.4403 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 265.37 | 172.2 | 28.35 | 46112.7208 | 46111.441 | 46112.6215 | 46112.7208 | 46112.6215 | 处理完成 | 正常
20260320130145 | 合江县锐齿口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | UX26AALBOQ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46109.4847 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46101.0493 | 46110 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西南区 | 四川省 | 泸州市 | 合江县 | CT新机安装 | 10.67 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46105.7451 | 王孝鑫 | 46108.3118 | 46108.4632 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 167.28 | 28.4 | 24.83 | 46110.8153 | 46108.4639 | 46109.4979 | 46110.8153 | 46109.4979 | 已关闭 | 正常
20260320130228 | 重庆渝金宏口腔诊所管理有限公司 | -- | 未识别 | UX26AAKBAQ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46101.9313 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46101.6278 | 46102 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 西南区 | 重庆市 | 重庆市 | 江北区 | 换机安装 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46101.6299 | 王孝鑫 | 46101.6299 | 46101.7514 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 2.95 | 23 | 20.09 | 46102.6438 | 46101.7514 | 46102.5889 | 46102.6438 | 46102.5889 | 已关闭 | 正常
20260321130276 | 潮州市正合口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | UX26AAUBRQ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46104.6882 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46102.0493 | 46105 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南区 | 广东省 | 潮州市 | 潮安区 | CT新机安装 | 8.85 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46104.4007 | 胡杰 | 46104.4007 | 46104.5549 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 51.29 | 20.7 | 32.48 | 46105.6861 | 46104.5549 | 46105.9083 | 46105.6861 | 46105.9083 | 处理完成 | 正常
20260324130593 | 端州德尔惠口腔诊所1 | -- | 未识别 | UX26AAPBJQ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46105.5924 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46105.0493 | 46106 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南区 | 广东省 | 肇庆市 | 端州区 | CT新机安装 | 8.17 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46105.3903 | 陈一帆 | 46105.391 | 46105.4299 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 0.96 | 16.1 | 28.6 | 46106.7056 | 46105.4299 | 46106.6215 | 46106.7056 | 46106.7056 | 处理完成 | 正常
20260326130862 | 揭阳榕城医吉顺口腔有限公司 | -- | 未识别 | UX26AA3BAQ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 未部署 | -- | 1.3.15 | -- | 1.0.0.18 | -- | -- | -- | 46107.0493 | 46109 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南区 | 广东省 | 揭阳市 | 榕城区 | CT新机安装 | 8.55 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46107.4264 | 胡杰 | 46107.4271 | 46107.5222 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 3.27 | 8.4 | 26.04 | 46109.5174 | 46107.5417 | 46108.6271 | 46109.5174 | 46108.6271 | 处理完成 | 正常
20260326130863 | 天津东丽嘉悦口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | UX26AATBTQ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46111.4868 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46107.0493 | 46112 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华北区 | 天津市 | 天津市 | 东丽区 | CT新机安装 | 8.54 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46110.7444 | 席保顺 | 46111.2882 | 46111.4306 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 97.99 | 31.9 | 28.53 | 46112.484 | 46111.4875 | 46112.6764 | 46112.484 | 46112.6764 | 处理完成 | 正常
20260327130968 | 珠海唯你美口腔诊所有限公司 | -- | 未识别 | OF26AAFJJQ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.4.21 | 46112.3875 | 1.0.3.6 | 1.4.2.1 | -- | -- | 46108.0493 | 46112 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0036-00 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南区 | 广东省 | 珠海市 | 香洲区 | CT新机安装 | 11.95 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46111.3382 | 陈一帆 | 46111.3382 | 46111.6146 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 73.63 | 13.3 | 20.31 | 46112.7319 | 46111.6153 | 46112.4611 | 46112.7319 | 46112.5625 | 处理完成 | 正常
20260328131087 | 中山市德皓口腔门诊有限公司 | -- | 未识别 | UX26AAQBAQ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46109.5632 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46109.0493 | 46110 | 是 | 是 | 是 | -- | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华南区 | 广东省 | 中山市 | 古镇镇 | CT新机安装 | 8.05 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46109.3854 | 陈一帆 | 46109.3854 | 46109.4201 | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | 否 | -- | 0.85 | 12.1 | 24.7 | 46111.6451 | 46109.4201 | 46110.4493 | 46111.6451 | 46110.5146 | 处理完成 | 正常
20260328131088 | 新乡市红旗区梁中军口腔门诊部 | -- | 未识别 | UX26AAMBGQ | 设备安装 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 已部署 | 4.0.0.72 | 1.3.15 | 46112.3847 | 1.0.0.18 | 1.3.15.1/1.3.15.1 | -- | -- | 46109.0493 | 46112 | 是 | 是 | 否 | 升降电机异常，需要换机 | 13.012.0026-05 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 华中区 | 河南省 | 新乡市 | 红旗区 | CT新机安装 | 8.05 | -- | -- | -- | -- | 1、故障现象： 2、排查动作： 3、故障原因： 4、处理步骤： 5、处理结果： | -- | -- | -- | -- | 46111.4049 | 张榛 | 46111.4056 | 46111.4458 | 电机异响 | 升降电机 | 1、故障现象：电机异响 2、排查动作：检查升降电机异响故障 3、故障原因：电机异响 4、处理步骤： 5、处理结果：换机 | 否 | 机器异响 | 49.47 | 32 | 28.91 | 46112.7167 | 46111.4465 | 46112.6507 | 46112.7167 | 46112.7438 | 已关闭 | 正常

## Sheet2
序号 | 一级部门 | 二级部门 | 姓名 | 岗位 | 大区 | 完成工单量 （现场） | 基本工单量 | 综合浮动工单量 | 基本工单是否达成 | 基本工单达成修正 | 工程师能力等级 | 工程师能力系数 | 个人奖励金额 | 大区主管管理提成 | 合计提成 | 备注 | 备注
1 | 客服中心 | 现场服务部 | 安振武 | 现场工程师 | 直辖大区 | 26.5 | 21 | 5.5 | 是 | 是 | 初级 | 1 | 1100 | 0 | 1100
2 | 客服中心 | 现场服务部 | 戴伟 | 现场工程师 | 直辖大区 | 36 | 21 | 15 | 是 | 是 | 初级 | 0.8 | 2400 | 0 | 2400
3 | 客服中心 | 现场服务部 | 金星 | 大区主管 | 华北大区 | 45.5 | 21 | 24.5 | 是 | 是 | 初级 | 0.8 | 3920 | 636 | 4556
4 | 客服中心 | 现场服务部 | 魏榛 | 大区主管 | 直辖大区 | 29 | 19 | 10 | 是 | 是 | 中级 | 0.9 | 1800 | 350 | 2150
5 | 客服中心 | 现场服务部 | 张慧麟 | 现场工程师 | 华北大区 | 39.5 | 19 | 20.5 | 是 | 是 | 初级 | 0.8 | 3280 | 0 | 3280
6 | 客服中心 | 现场服务部 | 康欢 | 大区主管 | 西北大区 | 25.2 | 19 | 6.2 | 是 | 是 | 高级 | 1 | 1240 | 246.6 | 1486.6
7 | 客服中心 | 现场服务部 | 王红军 | 现场工程师 | 西北大区 | 32.7 | 19 | 13.7 | 是 | 是 | 中级 | 0.9 | 2466 | 0 | 2466
8 | 客服中心 | 现场服务部 | 彭建国 | 现场工程师 | 华南大区 | 21 | 19 | 2 | 是 | 是 | 初级 | 0.8 | 320 | 0 | 320 |  | 5月支援现场，6月正式转入华南售后
9 | 客服中心 | 现场服务部 | 陈显光 | 大区主管 | 华南大区 | 39 | 19 | 20 | 是 | 是 | 高级 | 1 | 4000 | 600 | 4600
10 | 客服中心 | 现场服务部 | 董发军 | 现场工程师 | 西南大区 | 44 | 19 | 25 | 是 | 是 | 初级 | 0.8 | 4000 | 0 | 4000
11 | 客服中心 | 现场服务部 | 郭龙星 | 现场工程师 | 华南大区 | 35.5 | 19 | 16.5 | 是 | 是 | 初级 | 0.8 | 2640 | 0 | 2640
12 | 客服中心 | 现场服务部 | 刘明 | 现场工程师 | 华南大区 | 38 | 19 | 19 | 是 | 是 | 初级 | 0.8 | 3040 | 0 | 3040
13 | 客服中心 | 现场服务部 | 晏克华 | 现场工程师 | 西南大区 | 23.6 | 19 | 4.6 | 是 | 是 | 初级 | 0.8 | 736 | 0 | 736
14 | 客服中心 | 现场服务部 | 王超 | 现场工程师 | 华东大区 | 25.5 | 19 | 6.5 | 是 | 是 | 初级 | 0.8 | 1040 | 0 | 1040
15 | 客服中心 | 现场服务部 | 王龙 | 现场工程师 | 华东大区 | 46 | 19 | 27 | 是 | 是 | 初级 | 0.8 | 4320 | 0 | 4320
16 | 客服中心 | 现场服务部 | 辛杨 | 现场工程师 | 华东大区 | 31.5 | 19 | 12.5 | 是 | 是 | 初级 | 0.8 | 2000 | 0 | 2000
17 | 客服中心 | 现场服务部 | 杨立辉 | 大区主管 | 华东大区 | 29.5 | 19 | 10.5 | 是 | 是 | 高级 | 1 | 2100 | 976 | 3076
19 | 客服中心 | 现场服务部 | 熊伟 | 大区主管 | 西南大区 | 34.4 | 19 | 15.4 | 是 | 是 | 初级 | 0.8 | 2464 | 473.6 | 2937.6
20 | 客服中心 | 现场服务部 | 邹建波 | 现场工程师 | 华北大区 | 34.4 | 19 | 15.4 | 是 | 是 | 高级 | 1 | 3080 | 0 | 3080
4.5
9.5
22
14.5
3.3
6.1
12.5
17.4
15
20
3.5
7
27.5
12.5
23
15
8.5
221.8